## pnt #25
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 25 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Эталон MTE | 25 | 49.9908 | 57.7466 | 57.713 | 57.7468 | 120.0013 | 119.9916 | 120.007 | 5.0007 | 5 | 5.0005 | 120.011 | 120.0023 | 119.9866 | 1 | 1 | 1 | 57.7355 | 0.013372 | 0.0093309 | 5.0004 | 0.00023512 | 0.00052351 | 288.7711 | 288.5667 | 288.7619 | 0.15165 | 0.20045 | 0.25451 | 288.7712 | 288.5668 | 288.762 | 866.0998 | 0.60662 | 866.1
MTE Δ изм |  | 0.00617 | ----- | ----- | ----- | 0.001316 | 0.00836 | 0.007044 | ----- | ----- | ----- | 0.011026 | 0.00234 | 0.013366 | 1.379e-07 | 2.4126e-07 | 3.8843e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.033303 | 0.037511 | 0.030111 | 0 | 0 | 0 | 0.033316 | 0.037487 | 0.03015 | 0.0086342 | 0 | 0.0086598
MTE γ изм |  | ----- | 0.020106 | 0.038095 | 0.0204 | ----- | ----- | ----- | 0.013208 | 0.000608 | 0.009748 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00080347 | 0.02316 | 0.016162 | 0.0078541 | 0.0047024 | 0.01047 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 25 | 49.9986 | 57.7302 | 57.7046 | 57.7404 | 119.9998 | 119.9856 | 120.0146 | 5.001 | 5.0003 | 5.001 | 120.0247 | 119.9867 | 119.9887 | 1 | 1 | 1 | 57.7235 | 0.013549 | 0.010733 | 5.0006 | 0.00060968 | 0.0010404 | 288.7096 | 288.5392 | 288.7586 | 0.070382 | 0.23441 | 0.23645 | 288.7096 | 288.5393 | 288.7587 | 866.0074 | 0.54125 | 866.0076
Binom Δ изм |  | 0.0015695 | ----- | ----- | ----- | 0.00019073 | 0.014381 | 0.014587 | ----- | ----- | ----- | 0.024651 | 0.013336 | 0.011299 | 5.9605e-08 | 2.3842e-07 | 2.9802e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.011973 | 0.047037 | 0.028962 | 0 | 0 | 0 | 0.011973 | 0.047016 | 0.028994 | 0.002034 | 0 | 0.0020128
Binom γ изм |  | ----- | 0.0083175 | 0.052665 | 0.0092776 | ----- | ----- | ----- | 0.02037 | 0.0057507 | 0.019712 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019992 | 0.023467 | 0.018591 | 0.011663 | 0.012194 | 0.020807 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #26
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 26 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Эталон MTE | 26 | 49.9908 | 57.7496 | 57.7128 | 57.7423 | 119.9949 | 119.9955 | 120.0096 | 5.0006 | 4.9996 | 5.0004 | 120.0003 | 120.1622 | 119.8375 | 1 | 1 | 0.99999 | 57.7349 | 0.013962 | 0.0085421 | 5.0002 | 0.0044299 | 0.0050181 | 288.7823 | 288.5396 | 288.735 | 0.15423 | 0.18099 | 1.0212 | 288.7823 | 288.5397 | 288.7368 | 866.0569 | 1.3564 | 866.0588
MTE Δ изм |  | 0.0061783 | ----- | ----- | ----- | 0.005062 | 0.0045 | 0.009562 | ----- | ----- | ----- | 0.000278 | 0.1622 | 0.16248 | 1.4262e-07 | 1.9673e-07 | 6.2542e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.03716 | 0.0469 | 0.020785 | 0 | 0 | 0 | 0.037175 | 0.046881 | 0.02141 | 0.0036816 | 0 | 0.0039014
MTE γ изм |  | ----- | 0.025316 | 0.038372 | 0.012585 | ----- | ----- | ----- | 0.011856 | 0.008512 | 0.008824 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00015727 | 0.024182 | 0.014795 | 0.0039668 | 0.088599 | 0.10036 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 26 | 49.9983 | 57.7339 | 57.7044 | 57.7356 | 119.9934 | 119.9915 | 120.0151 | 5.0009 | 4.9999 | 5.0009 | 120.0145 | 119.9937 | 119.9918 | 1 | 1 | 1 | 57.7224 | 0.013551 | 0.0077852 | 5.0004 | 0.00024041 | 0.00076416 | 288.7241 | 288.5132 | 288.7306 | 0.0095144 | 0.2111 | 0.2234 | 288.7241 | 288.5132 | 288.7306 | 865.9678 | 0.44402 | 865.968
Binom Δ изм |  | 0.0013177 | ----- | ----- | ----- | 0.0065842 | 0.0085144 | 0.015114 | ----- | ----- | ----- | 0.014526 | 0.0063171 | 0.008194 | 0 | 2.3842e-07 | 2.3842e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.017005 | 0.056065 | 0.019247 | 0 | 0 | 0 | 0.017005 | 0.056044 | 0.019268 | 0.006608 | 0 | 0.0065868
Binom γ изм |  | ----- | 0.0019877 | 0.053082 | 0.0011177 | ----- | ----- | ----- | 0.018997 | 0.0029564 | 0.018148 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.021849 | 0.023471 | 0.013484 | 0.0089073 | 0.0048081 | 0.015283 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #27
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 27 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.005 | 5.7824e-19 | 8.6736e-19 | 0.28868 | 0.28867 | 0.28867 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.28867 | 0.28867 | 0.86603 | 0 | 0.86603
Эталон MTE | 27 | 49.4989 | 57.7533 | 57.7064 | 57.7468 | 120.0013 | 120.0043 | 119.9944 | 0.0049994 | 0.0049972 | 0.0049942 | 119.9613 | 120.216 | 119.8227 | 1 | 1 | 0.99999 | 57.7355 | 0.013003 | 0.016377 | 0.0049969 | 5.0949e-06 | 6.7705e-06 | 0.28873 | 0.28837 | 0.2884 | 0.00039389 | 0.00019206 | 0.0012577 | 0.28873 | 0.28837 | 0.2884 | 0.8655 | 0.0018436 | 0.8655
MTE Δ изм |  | 0.00613 | ----- | ----- | ----- | 0.0013038 | 0.00432 | 0.0056238 | ----- | ----- | ----- | 0.038699 | 0.21602 | 0.17732 | 9.3052e-07 | 2.2179e-07 | 9.5086e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019672 | 0.10555 | 0.09647 | 0 | 0 | 0 | 0.019765 | 0.10553 | 0.09552 | 0.060782 | 0 | 0.060427
MTE γ изм |  | ----- | 0.031769 | 0.049554 | 0.020504 | ----- | ----- | ----- | 1.2e-05 | 5.6e-05 | 0.000116 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00090635 | 0.022522 | 0.028366 | 6.1468e-05 | 0.0001019 | 0.00013541 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 27 | 49.5054 | 57.7361 | 57.6997 | 57.7387 | 119.996 | 119.9969 | 120.0072 | 0.0049811 | 0.0050211 | 0.0049747 | 119.9656 | 119.9328 | 120.1016 | 0 | 0 | 0 | 57.7231 | 0.013551 | 0.011594 | 0.0049084 | 0 | 0 | 0.28777 | 0.28981 | 0.28733 | 0 | 0 | 0 | 0.28777 | 0.28981 | 0.28733 | 0.86491 | 0 | 0.86491
Binom Δ изм |  | 0.00035202 | ----- | ----- | ----- | 0.0040283 | 0.0031204 | 0.007164 | ----- | ----- | ----- | 0.034409 | 0.067169 | 0.10159 | 1 | 1 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.3132 | 0.39272 | 0.46721 | 0 | 0 | 0 | 0.31245 | 0.39338 | 0.46664 | 0.12923 | 0 | 0.12857
Binom γ изм |  | ----- | 0.0018445 | 0.061202 | 0.0063903 | ----- | ----- | ----- | 0.00037744 | 0.00042204 | 0.000505 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.020534 | 0.023471 | 0.020081 | 0.001832 | 1.1565e-17 | 1.7347e-17 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #28
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 28 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 120 | 120 | 120 | -1 | -1 | -1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.005 | 8.1776e-19 | 4.0888e-19 | -0.28868 | -0.28868 | -0.28868 | 3.5352e-17 | -8.3267e-17 | 8.3267e-17 | 0.28868 | 0.28868 | 0.28868 | -0.86603 | 3.5352e-17 | 0.86603
Эталон MTE | 28 | 49.4989 | 57.7536 | 57.7064 | 57.7478 | 120.0015 | 120.0044 | 119.9941 | 0.004998 | 0.004993 | 0.004995 | 120.0504 | 120.1753 | 119.7743 | -1 | -1 | -0.99999 | 57.7359 | 0.013091 | 0.016637 | 0.0049953 | 4.6164e-06 | 7.3525e-06 | -0.28865 | -0.28813 | -0.28845 | -2.8149e-05 | -0.00027396 | -0.0011347 | 0.28865 | 0.28813 | 0.28845 | -0.86523 | -0.0014368 | 0.86523
MTE Δ изм |  | 0.00612 | ----- | ----- | ----- | 0.0015474 | 0.0044 | 0.0059474 | ----- | ----- | ----- | 0.050438 | 0.1753 | 0.22574 | 4.7549e-09 | 4.5203e-07 | 7.7367e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0.0078665 | -0.18955 | -0.078618 | 7.9624e+13 | -3.2901e+14 | 1.3627e+15 | 0.007866 | 0.18951 | 0.077845 | -0.092012 | 4064094344068085 | 0.091739
MTE γ изм |  | ----- | 0.032147 | 0.049575 | 0.022177 | ----- | ----- | ----- | 4e-05 | 0.00014 | 0.0001 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.001583 | 0.022674 | 0.028816 | 9.3476e-05 | 9.2329e-05 | 0.00014705 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 28 | 49.5053 | 57.7368 | 57.6988 | 57.7399 | 119.9988 | 119.9985 | 120.0027 | 0.0050049 | 0.0050161 | 0.0049941 | 119.6702 | 119.707 | 120.6228 | 0 | 0 | 0 | 57.7236 | 0.013395 | 0.015433 | 0.0048563 | 0 | 0.0004544 | -0.28909 | -0.28944 | -0.28845 | 0 | 0 | 0 | 0.28909 | 0.28944 | 0.28845 | -0.86698 | 0 | 0.86699
Binom Δ изм |  | 0.00034821 | ----- | ----- | ----- | 0.0011826 | 0.001503 | 0.0027008 | ----- | ----- | ----- | 0.32977 | 0.29303 | 0.62281 | 1 | 1 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0.14288 | -0.26602 | -0.078943 | 100 | -100 | 100 | 0.14493 | 0.26672 | 0.077146 | -0.10999 | 100 | 0.1115
Binom γ изм |  | ----- | 0.0031858 | 0.062741 | 0.0084451 | ----- | ----- | ----- | 9.8327e-05 | 0.00032145 | 0.00011862 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019728 | 0.0232 | 0.02673 | 0.0028749 | 1.6355e-17 | 0.0090881 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #29
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 29 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.05 | 4.6259e-18 | 6.9389e-18 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8867 | 0 | 0 | 0 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8867 | 8.6602 | 0 | 8.6602
Эталон MTE | 29 | 49.499 | 57.7517 | 57.7059 | 57.7493 | 120.0041 | 120.003 | 119.9929 | 0.050019 | 0.050012 | 0.050011 | 120.0025 | 120.1198 | 119.8777 | 1 | 1 | 1 | 57.7356 | 0.012836 | 0.016944 | 0.050014 | 3.35e-05 | 3.7019e-05 | 2.8887 | 2.886 | 2.8881 | 0.0021339 | 0.0020491 | 0.007939 | 2.8887 | 2.886 | 2.8881 | 8.6627 | 0.012122 | 8.6628
MTE Δ изм |  | 0.0059767 | ----- | ----- | ----- | 0.0041182 | 0.00298 | 0.0070982 | ----- | ----- | ----- | 0.0024734 | 0.1198 | 0.12227 | 2.7284e-07 | 2.5205e-07 | 3.7782e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.066105 | 0.025644 | 0.046037 | 0 | 0 | 0 | 0.066133 | 0.025619 | 0.046415 | 0.028833 | 0 | 0.028976
MTE γ изм |  | ----- | 0.028922 | 0.050406 | 0.02481 | ----- | ----- | ----- | 0.000372 | 0.000248 | 0.000216 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0011084 | 0.022232 | 0.029347 | 0.00027817 | 0.00067 | 0.00074037 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 29 | 49.5053 | 57.7355 | 57.6994 | 57.7416 | 119.9976 | 120.0007 | 120.0017 | 0.050055 | 0.050015 | 0.049971 | 119.9515 | 120.0802 | 119.9683 | 1 | 1 | 1 | 57.7248 | 0.014061 | 0.014134 | 0.049957 | 0 | 0.00042089 | 2.8899 | 2.8858 | 2.8854 | 0 | 0 | 0 | 2.8899 | 2.8858 | 2.8854 | 8.6612 | 0 | 8.6612
Binom Δ изм |  | 0.00033676 | ----- | ----- | ----- | 0.0024185 | 0.00074768 | 0.0016861 | ----- | ----- | ----- | 0.048531 | 0.0802 | 0.031654 | 1.1921e-07 | 5.9605e-08 | 5.9605e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.1106 | 0.032021 | 0.046623 | 0 | 0 | 0 | 0.11061 | 0.032013 | 0.046565 | 0.010656 | 0 | 0.010678
Binom γ изм |  | ----- | 0.00094589 | 0.061631 | 0.011491 | ----- | ----- | ----- | 0.0010901 | 0.00029469 | 0.00058337 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.01764 | 0.024354 | 0.02448 | 0.00085598 | 9.2519e-17 | 0.0084178 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #30
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 30 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.25 | 2.0688e-17 | 3.7007e-17 | 14.4337 | 14.4337 | 14.4337 | 0 | 0 | 0 | 14.4337 | 14.4337 | 14.4337 | 43.3012 | 0 | 43.3012
Эталон MTE | 30 | 49.4989 | 57.7526 | 57.7058 | 57.7493 | 120.0026 | 120.0104 | 119.9869 | 0.24996 | 0.24994 | 0.25006 | 120.0012 | 120.1519 | 119.8469 | 1 | 1 | 1 | 57.7359 | 0.011253 | 0.01899 | 0.24999 | 0.00021815 | 0.00023128 | 14.4361 | 14.4231 | 14.4407 | 0.0099386 | 0.0095708 | 0.045246 | 14.4361 | 14.4231 | 14.4408 | 43.2999 | 0.064755 | 43.2999
MTE Δ изм |  | 0.006135 | ----- | ----- | ----- | 0.0026322 | 0.01044 | 0.013072 | ----- | ----- | ----- | 0.0012066 | 0.15194 | 0.15315 | 2.3699e-07 | 2.2017e-07 | 4.9085e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.016031 | 0.073887 | 0.048199 | 0 | 0 | 0 | 0.016055 | 0.073865 | 0.04869 | 0.0032188 | 0 | 0.0030399
MTE γ изм |  | ----- | 0.03054 | 0.050517 | 0.024845 | ----- | ----- | ----- | 0.000724 | 0.001168 | 0.001192 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0016219 | 0.019492 | 0.032891 | 0.00023727 | 0.0043629 | 0.0046256 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 30 | 49.5061 | 57.7366 | 57.6994 | 57.7404 | 119.9954 | 120.0049 | 119.9997 | 0.24999 | 0.25 | 0.25003 | 119.9985 | 119.9959 | 120.0056 | 1 | 1 | 1 | 57.7245 | 0.012995 | 0.013654 | 0.25004 | 0 | 0.00032506 | 14.4336 | 14.4247 | 14.4367 | 0 | 0 | 0 | 14.4337 | 14.4247 | 14.4367 | 43.2951 | 0 | 43.2951
Binom Δ изм |  | 0.0011455 | ----- | ----- | ----- | 0.0045853 | 0.0049057 | 0.00029755 | ----- | ----- | ----- | 0.0015488 | 0.0040741 | 0.0056305 | 1.1921e-07 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00069931 | 0.06251 | 0.020266 | 0 | 0 | 0 | 0.0006927 | 0.06251 | 0.020266 | 0.014315 | 0 | 0.014315
Binom γ изм |  | ----- | 0.0027695 | 0.061612 | 0.0092776 | ----- | ----- | ----- | 0.00017285 | 4.5598e-05 | 0.00054836 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.018182 | 0.022508 | 0.023649 | 0.00070572 | 4.1376e-16 | 0.0065012 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #31
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 31 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 6 | 6.1034e-16 | 8.8818e-16 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 0 | 0 | 0 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 1039.23 | 0 | 1039.23
Эталон MTE | 31 | 49.9908 | 57.7494 | 57.7029 | 57.6046 | 120.0138 | 119.9989 | 119.9873 | 6.0006 | 5.9995 | 6.0005 | 120.0008 | 120.0097 | 119.9895 | 1 | 1 | 1 | 57.6857 | 0.045987 | 0.039633 | 6.0002 | 0.00011235 | 0.00069579 | 346.5336 | 346.1894 | 345.6547 | 0.26951 | 0.19069 | 0.25543 | 346.5337 | 346.1895 | 345.6548 | 1038.3777 | 0.71563 | 1038.378
MTE Δ изм |  | 0.0061667 | ----- | ----- | ----- | 0.013752 | 0.001072 | 0.01268 | ----- | ----- | ----- | 0.000752 | 0.009708 | 0.01046 | 3.0242e-07 | 1.517e-07 | 2.7304e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.035673 | 0.063673 | 0.21803 | 0 | 0 | 0 | 0.035703 | 0.063658 | 0.21801 | 0.082012 | 0 | 0.081987
MTE γ изм |  | ----- | 0.025007 | 0.055516 | 0.22587 | ----- | ----- | ----- | 0.012832 | 0.009776 | 0.009456 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.08546 | 0.079652 | 0.068647 | 0.0041703 | 0.002247 | 0.013916 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 31 | 49.9983 | 57.7335 | 57.6953 | 57.7493 | 120.0088 | 119.9936 | 119.9975 | 6.0014 | 5.9998 | 6.0008 | 120.0132 | 119.9931 | 119.9937 | 1 | 1 | 1 | 57.7246 | 0.014264 | 0.016943 | 6.0005 | 0.0005536 | 0.00067408 | 346.4807 | 346.1603 | 346.5414 | 0.22864 | 0.25581 | 0.25306 | 346.4808 | 346.1604 | 346.5415 | 1039.1825 | 0.73751 | 1039.1827
Binom Δ изм |  | 0.0013101 | ----- | ----- | ----- | 0.0088348 | 0.0063553 | 0.0024643 | ----- | ----- | ----- | 0.013176 | 0.0068817 | 0.006279 | 1.7881e-07 | 2.3842e-07 | 1.7881e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.020422 | 0.072071 | 0.037944 | 0 | 0 | 0 | 0.020439 | 0.072053 | 0.037962 | 0.0045712 | 0 | 0.0045477
Binom γ изм |  | ----- | 0.0025361 | 0.068847 | 0.024791 | ----- | ----- | ----- | 0.027571 | 0.0038242 | 0.01585 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.018083 | 0.024705 | 0.029347 | 0.010023 | 0.011072 | 0.013482 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #32
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 32 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 120 | 120 | 120 | -1 | -1 | -1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.05 | 8.3395e-18 | 5.1719e-18 | -2.8868 | -2.8867 | -2.8867 | 3.5352e-16 | -1.1102e-15 | 1.1102e-15 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8867 | -8.6602 | 3.5352e-16 | 8.6602
Эталон MTE | 32 | 49.4988 | 57.7518 | 57.7064 | 57.7484 | 120.0002 | 120.0088 | 119.991 | 0.050024 | 0.050001 | 0.050006 | 120.0058 | 120 | 119.9943 | -1 | -1 | -1 | 57.7355 | 0.011987 | 0.017369 | 0.05001 | 6.8815e-06 | 7.5559e-06 | -2.889 | -2.8854 | -2.8878 | -0.0018886 | -0.002168 | -0.001725 | 2.889 | 2.8854 | 2.8878 | -8.6621 | -0.0057815 | 8.6621
MTE Δ изм |  | 0.006152 | ----- | ----- | ----- | 0.0002 | 0.008775 | 0.008975 | ----- | ----- | ----- | 0.005795 | 5e-05 | 0.005745 | 2.1367e-07 | 2.8227e-07 | 1.7841e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0.077117 | -0.048026 | -0.035281 | 5.3421e+14 | -195272427017140 | 155372093435970 | 0.077138 | 0.047998 | 0.035299 | -0.021457 | 1.6354e+15 | 0.02148
MTE γ изм |  | ----- | 0.029124 | 0.049597 | 0.023296 | ----- | ----- | ----- | 0.00048 | 1.6e-05 | 0.00012 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00094081 | 0.020762 | 0.030083 | 0.00020533 | 0.00013763 | 0.00015112 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 32 | 49.5061 | 57.7364 | 57.6994 | 57.7393 | 119.9986 | 119.9999 | 120.0015 | 0.050051 | 0.049993 | 0.050026 | 119.9969 | 120.0179 | 119.9852 | -1 | -1 | -1 | 57.7229 | 0.012647 | 0.013158 | 0.050066 | 7.0231e-05 | 0.00040211 | -2.8898 | -2.8846 | -2.8885 | 0 | 0 | 0 | 2.8898 | 2.8846 | 2.8885 | -8.6628 | 0 | 8.6628
Binom Δ изм |  | 0.0011188 | ----- | ----- | ----- | 0.001442 | 6.1035e-05 | 0.0015259 | ----- | ----- | ----- | 0.0031052 | 0.017906 | 0.014786 | 0 | 5.9605e-08 | 5.9605e-08 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0.10553 | -0.075067 | -0.05958 | 100 | -100 | 100 | 0.10553 | 0.075059 | 0.05958 | -0.030016 | 100 | 0.030016
Binom γ изм |  | ----- | 0.0023995 | 0.061737 | 0.0074805 | ----- | ----- | ----- | 0.0010258 | 0.00013573 | 0.00051783 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.020904 | 0.021905 | 0.02279 | 0.0013123 | 0.0014046 | 0.0080422 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #33
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 33 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 120 | 120 | 120 | -1 | -1 | -1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.25 | 5.3947e-17 | 2.0688e-17 | -14.4337 | -14.4337 | -14.4337 | 1.7676e-15 | -5.3291e-15 | 5.3291e-15 | 14.4337 | 14.4337 | 14.4337 | -43.3012 | 1.7676e-15 | 43.3012
Эталон MTE | 33 | 49.8257 | 57.7503 | 57.7022 | 57.7569 | 120.0139 | 120.0061 | 119.9801 | 0.25004 | 0.24988 | 0.25008 | 120.0049 | 120.0119 | 119.9833 | -1 | -1 | -1 | 57.7365 | 0.011363 | 0.023173 | 0.25 | 4.4742e-05 | 8.3005e-05 | -14.4396 | -14.4184 | -14.4441 | -0.0092632 | -0.0069857 | -0.0084609 | 14.4396 | 14.4184 | 14.4441 | -43.3021 | -0.02471 | 43.3021
MTE Δ изм |  | 0.17132 | ----- | ----- | ----- | 0.013856 | 0.00608 | 0.019936 | ----- | ----- | ----- | 0.00486 | 0.011882 | 0.016742 | 2.0577e-07 | 1.1737e-07 | 1.7156e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0.040504 | -0.1066 | -0.071813 | 524047544810825 | -1.3109e+14 | 1.5877e+14 | 0.040525 | 0.10659 | 0.07183 | -0.0019057 | 1397911817502593 | 0.0019222
MTE γ изм |  | ----- | 0.026521 | 0.056856 | 0.037977 | ----- | ----- | ----- | 0.0007 | 0.002488 | 0.001692 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0025462 | 0.019682 | 0.040137 | 3.2038e-05 | 0.00089484 | 0.0016601 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 33 | 49.9982 | 57.7358 | 57.6944 | 57.749 | 120.0097 | 120.0012 | 119.9891 | 0.25007 | 0.24987 | 0.25012 | 120.0196 | 120.0015 | 119.9789 | -1 | -1 | -1 | 57.7248 | 0.012065 | 0.01776 | 0.25003 | 1.3484e-05 | 0.00047675 | -14.4379 | -14.4164 | -14.4442 | 0 | 0 | 0 | 14.4379 | 14.4164 | 14.4442 | -43.2985 | 0 | 43.2985
Binom Δ изм |  | 0.001188 | ----- | ----- | ----- | 0.0097046 | 0.0011902 | 0.01088 | ----- | ----- | ----- | 0.019623 | 0.0015411 | 0.021149 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0.028591 | -0.12054 | -0.072661 | 100 | -100 | 100 | 0.028591 | 0.12054 | 0.072654 | -0.00643 | 100 | 0.00643
Binom γ изм |  | ----- | 0.0014084 | 0.070241 | 0.024223 | ----- | ----- | ----- | 0.0013608 | 0.0025174 | 0.0024205 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.01768 | 0.020897 | 0.03076 | 0.00059009 | 0.00026969 | 0.0095349 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #34
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 34 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | -1 | -1 | -1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 1.1561e-15 | 4.1869e-16 | -288.675 | -288.675 | -288.675 | 3.5352e-14 | -9.9476e-14 | 9.9476e-14 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | -866.025 | 3.5352e-14 | 866.025
Эталон MTE | 34 | 49.9908 | 57.7466 | 57.7128 | 57.7475 | 120.002 | 119.9975 | 120.0005 | 5.0037 | 4.9999 | 5.0006 | 120.0122 | 120.0092 | 119.9786 | -1 | -1 | -1 | 57.7356 | 0.011576 | 0.011299 | 5.0014 | 0.00094549 | 0.0015295 | -288.9453 | -288.5596 | -288.7736 | -0.13499 | -0.18614 | -0.24527 | 288.9454 | 288.5596 | 288.7737 | -866.2785 | -0.56641 | 866.2787
MTE Δ изм |  | 0.0061683 | ----- | ----- | ----- | 0.002008 | 0.00254 | 0.000532 | ----- | ----- | ----- | 0.0122 | 0.009165 | 0.021365 | 1.0913e-07 | 2.0806e-07 | 3.6071e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0.093651 | -0.039985 | -0.03416 | 3.8185e+14 | -187122769909600 | 2.4657e+14 | 0.093661 | 0.039964 | 0.034196 | -0.029275 | 1602174578600924 | 0.029298
MTE γ изм |  | ----- | 0.020151 | 0.038417 | 0.021581 | ----- | ----- | ----- | 0.073496 | 0.001548 | 0.012612 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.001105 | 0.02005 | 0.01957 | 0.028185 | 0.01891 | 0.030591 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 34 | 49.9982 | 57.7311 | 57.7053 | 57.7393 | 119.9989 | 119.9897 | 120.0114 | 5.0012 | 5.0001 | 5.0011 | 120.0219 | 119.9958 | 119.9823 | -1 | -1 | -1 | 57.7239 | 0.012919 | 0.0066041 | 5.0008 | 0.00044546 | 0.0010345 | -288.7245 | -288.5339 | -288.7592 | -0.05908 | -0.21398 | -0.23275 | 288.7245 | 288.534 | 288.7593 | -866.0176 | -0.50581 | 866.0178
Binom Δ изм |  | 0.0011766 | ----- | ----- | ----- | 0.0010757 | 0.010292 | 0.011383 | ----- | ----- | ----- | 0.021873 | 0.0041809 | 0.017677 | 0 | 2.3842e-07 | 2.9802e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0.017143 | -0.048877 | -0.029173 | 1.6712e+14 | -2.1511e+14 | 2.3398e+14 | 0.017143 | 0.048856 | 0.029195 | -0.000857 | 1.4308e+15 | 0.00083586
Binom γ изм |  | ----- | 0.0066723 | 0.05145 | 0.0074012 | ----- | ----- | ----- | 0.023832 | 0.0026035 | 0.021801 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019219 | 0.022377 | 0.011439 | 0.016203 | 0.0089092 | 0.020689 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #35
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 35 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | -1 | -1 | -1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 6 | 1.2561e-15 | 6.6201e-16 | -346.41 | -346.41 | -346.41 | 4.2423e-14 | -1.1369e-13 | 1.1369e-13 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | -1039.23 | 4.2423e-14 | 1039.23
Эталон MTE | 35 | 49.9908 | 57.7443 | 57.7093 | 57.7527 | 120.0088 | 119.994 | 119.9971 | 6.0004 | 5.9997 | 6.0003 | 120.0042 | 120.0905 | 119.9053 | -1 | -1 | -1 | 57.7354 | 0.012208 | 0.014736 | 6.0002 | 0.003031 | 0.0034422 | -346.4908 | -346.2408 | -346.5344 | -0.218 | -0.18987 | -0.77351 | 346.4909 | 346.2409 | 346.5353 | -1039.2661 | -1.1814 | 1039.2671
MTE Δ изм |  | 0.00618 | ----- | ----- | ----- | 0.008848 | 0.00596 | 0.002888 | ----- | ----- | ----- | 0.00422 | 0.090512 | 0.094732 | 1.9792e-07 | 1.5036e-07 | 2.4912e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0.023334 | -0.048844 | -0.035921 | 5.1387e+14 | -167013527677625 | 680389615750150 | 0.023354 | 0.048829 | 0.03617 | -0.0034705 | 2.7848e+15 | 0.0035652
MTE γ изм |  | ----- | 0.016053 | 0.044427 | 0.030688 | ----- | ----- | ----- | 0.00876 | 0.005284 | 0.006576 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00077113 | 0.021144 | 0.025523 | 0.0033158 | 0.06062 | 0.068843 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 35 | 49.9982 | 57.7301 | 57.7024 | 57.7433 | 120.0033 | 119.9926 | 120.0042 | 6.001 | 6.0001 | 6.0008 | 120.0216 | 119.9982 | 119.9802 | -1 | -1 | -1 | 57.7252 | 0.01333 | 0.01218 | 6.0004 | 0.00059558 | 0.0010068 | -346.4366 | -346.2204 | -346.5074 | -0.16018 | -0.24354 | -0.30503 | 346.4366 | 346.2205 | 346.5075 | -1039.1644 | -0.70876 | 1039.1647
Binom Δ изм |  | 0.0011918 | ----- | ----- | ----- | 0.0032654 | 0.0074081 | 0.004158 | ----- | ----- | ----- | 0.021561 | 0.0017548 | 0.019791 | 5.9605e-08 | 1.7881e-07 | 3.5763e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0.0076743 | -0.054725 | -0.028122 | 3.7759e+14 | -214219397529500 | 268309941452900 | 0.0076831 | 0.054698 | 0.028157 | -0.0063096 | 1.6707e+15 | 0.0062861
Binom γ изм |  | ----- | 0.0084562 | 0.056379 | 0.014332 | ----- | ----- | ----- | 0.019379 | 0.0020313 | 0.016594 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.017032 | 0.023088 | 0.021096 | 0.0085831 | 0.011912 | 0.020136 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #36
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 36 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.1 | 8.3395e-18 | 1.0112e-17 | 2.8868 | 2.8868 | 2.8867 | -5 | -5 | -5 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | 8.6603 | -15 | 17.3205
Эталон MTE | 36 | 49.9908 | 57.7455 | 57.7058 | 57.7563 | 120.014 | 119.9996 | 119.9864 | 0.10003 | 0.10002 | 0.10001 | 120.0137 | 120.0734 | 119.9129 | 0.50064 | 0.50063 | 0.50175 | 57.7359 | 0.011112 | 0.019793 | 0.10002 | 4.457e-05 | 5.0703e-05 | 2.8919 | 2.8894 | 2.8981 | -5.0004 | -4.9963 | -4.9964 | 5.7764 | 5.7716 | 5.7761 | 8.6794 | -14.993 | 17.3241
MTE Δ изм |  | 0.00617 | ----- | ----- | ----- | 0.014016 | 0.00042 | 0.013596 | ----- | ----- | ----- | 0.013686 | 0.073434 | 0.08712 | 0.00063584 | 0.00063086 | 0.0017463 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.17724 | 0.093473 | 0.39389 | -0.007556 | -0.074737 | -0.07226 | 0.050003 | 0.032658 | 0.044482 | 0.22153 | -0.04648 | 0.020609
MTE γ изм |  | ----- | 0.018197 | 0.050649 | 0.036879 | ----- | ----- | ----- | 0.000636 | 0.00036 | 0.000152 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0014751 | 0.019247 | 0.034283 | 0.00038222 | 0.0008914 | 0.0010141 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 36 | 49.9982 | 57.7307 | 57.6977 | 57.7481 | 120.009 | 119.996 | 119.995 | 0.10006 | 0.10005 | 0.099939 | 119.9801 | 120.0061 | 120.0138 | 0.50045 | 0.50006 | 0.50022 | 57.7258 | 0.01231 | 0.016987 | 0.10005 | 0 | 0.00035578 | 2.8909 | 2.8867 | 2.8869 | -5.0012 | -4.9991 | -4.9974 | 5.7766 | 5.7727 | 5.7713 | 8.6645 | -14.9977 | 17.3206
Binom Δ изм |  | 0.001188 | ----- | ----- | ----- | 0.0090485 | 0.0040054 | 0.0050201 | ----- | ----- | ----- | 0.019897 | 0.0060883 | 0.013824 | 0.00045425 | 5.7697e-05 | 0.00021797 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.14445 | 0.0019663 | 0.005756 | -0.02324 | -0.017348 | -0.052358 | 0.053551 | 0.013504 | 0.037827 | 0.049408 | -0.015492 | 0.00073446
Binom γ изм |  | ----- | 0.0074387 | 0.064578 | 0.022618 | ----- | ----- | ----- | 0.0012167 | 0.0010191 | 0.0012111 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.016015 | 0.021321 | 0.029422 | 0.00094417 | 1.6679e-16 | 0.0071157 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #37
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 37 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.5 | 1.8504e-17 | 4.2263e-17 | 14.4338 | 14.4337 | 14.4337 | -25 | -25 | -25 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 43.3012 | -75 | 86.6025
Эталон MTE | 37 | 49.9908 | 57.7552 | 57.7101 | 57.7391 | 119.9918 | 120.013 | 119.9952 | 0.50008 | 0.49995 | 0.50014 | 120.0056 | 120.0393 | 119.9552 | 0.5005 | 0.50071 | 0.50111 | 57.7348 | 0.011005 | 0.016016 | 0.50006 | 8.7689e-05 | 0.00017126 | 14.4557 | 14.4465 | 14.4709 | -25.0044 | -24.9746 | -24.9903 | 28.8823 | 28.8519 | 28.8777 | 43.3731 | -74.9693 | 86.6119
MTE Δ изм |  | 0.00617 | ----- | ----- | ----- | 0.008216 | 0.01302 | 0.004804 | ----- | ----- | ----- | 0.005552 | 0.039288 | 0.04484 | 0.00050451 | 0.00071253 | 0.0011093 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.15235 | 0.088419 | 0.25714 | -0.017722 | -0.10153 | -0.038899 | 0.051396 | 0.054011 | 0.035192 | 0.16597 | -0.040903 | 0.010859
MTE γ изм |  | ----- | 0.035071 | 0.043055 | 0.0071499 | ----- | ----- | ----- | 0.001632 | 0.001096 | 0.002804 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00027872 | 0.019062 | 0.027741 | 0.0011127 | 0.0017538 | 0.0034251 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 37 | 49.9982 | 57.7396 | 57.7032 | 57.7317 | 119.99 | 120.0077 | 120.0023 | 0.50017 | 0.49996 | 0.50017 | 120.0142 | 119.9988 | 119.987 | 0.50003 | 0.50042 | 0.50024 | 57.7232 | 0.010826 | 0.012234 | 0.50009 | 2.6969e-05 | 0.0004544 | 14.4406 | 14.4366 | 14.4449 | -25.0099 | -24.9771 | -25.0033 | 28.8795 | 28.8491 | 28.8759 | 43.3221 | -74.9903 | 86.6046
Binom Δ изм |  | 0.0011995 | ----- | ----- | ----- | 0.0099869 | 0.0076675 | 0.0023346 | ----- | ----- | ----- | 0.014244 | 0.0012207 | 0.013008 | 3.0756e-05 | 0.00041711 | 0.00024015 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.047805 | 0.019717 | 0.077161 | -0.039605 | -0.09146 | -0.013093 | 0.041653 | 0.06366 | 0.029113 | 0.048225 | -0.012913 | 0.0023709
Binom γ изм |  | ----- | 0.0079099 | 0.055084 | 0.0056349 | ----- | ----- | ----- | 0.0033748 | 0.0008589 | 0.003475 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.020468 | 0.01875 | 0.021191 | 0.001713 | 0.00053938 | 0.0090881 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #38
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 38 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 6 | 8.3738e-16 | 6.4078e-16 | 173.205 | 173.205 | 173.205 | -299.9999 | -299.9999 | -299.9999 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 519.615 | -899.9996 | 1039.23
Эталон MTE | 38 | 49.9908 | 57.7572 | 57.7006 | 57.7499 | 120.0057 | 120.0184 | 119.976 | 6.0007 | 5.9995 | 6.017 | 120.0133 | 120.1353 | 119.8514 | 0.50056 | 0.50068 | 0.50244 | 57.7359 | 0.010649 | 0.025003 | 6.0057 | 0.0069809 | 0.0080245 | 173.4847 | 173.3212 | 174.5875 | -300.0359 | -299.6612 | -300.4345 | 346.5811 | 346.1749 | 347.479 | 521.3933 | -900.1316 | 1040.235
MTE Δ изм |  | 0.006168 | ----- | ----- | ----- | 0.005662 | 0.01838 | 0.024042 | ----- | ----- | ----- | 0.01328 | 0.13528 | 0.14856 | 0.00056009 | 0.00067519 | 0.0024403 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.16147 | 0.067065 | 0.79817 | -0.01201 | -0.1129 | -0.14488 | 0.049396 | 0.06788 | 0.3086 | 0.34223 | -0.014664 | 0.096707
MTE γ изм |  | ----- | 0.038452 | 0.059558 | 0.025808 | ----- | ----- | ----- | 0.013128 | 0.009992 | 0.33927 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0015653 | 0.018445 | 0.043307 | 0.11405 | 0.13962 | 0.16049 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 38 | 49.9982 | 57.7411 | 57.6932 | 57.7417 | 120.0006 | 120.0124 | 119.987 | 6.0009 | 5.9999 | 6.0016 | 120.0293 | 119.9912 | 119.9795 | 0.50041 | 0.5008 | 0.50048 | 57.7235 | 0.01263 | 0.019017 | 6.0006 | 0.00043609 | 0.001552 | 173.3897 | 173.3542 | 173.4369 | -299.994 | -299.6152 | -300.0204 | 346.4973 | 346.1516 | 346.5437 | 520.1808 | -899.6295 | 1039.1926
Binom Δ изм |  | 0.0011651 | ----- | ----- | ----- | 0.00059509 | 0.012413 | 0.012993 | ----- | ----- | ----- | 0.029305 | 0.0087585 | 0.020531 | 0.00040716 | 0.00080431 | 0.00047624 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.10666 | 0.086142 | 0.1339 | -0.0019574 | -0.12823 | -0.0068317 | 0.025197 | 0.07459 | 0.038605 | 0.1089 | -0.041118 | 0.0035962
Binom γ изм |  | ----- | 0.010513 | 0.072315 | 0.011577 | ----- | ----- | ----- | 0.017643 | 0.002737 | 0.032473 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019854 | 0.021875 | 0.032939 | 0.012636 | 0.0087217 | 0.03104 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #39
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 39 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.1 | 1.0344e-17 | 1.6679e-17 | -2.8867 | -2.8867 | -2.8867 | 5 | 5 | 5 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | -8.6602 | 15 | 17.3205
Эталон MTE | 39 | 49.9908 | 57.7541 | 57.7004 | 57.7543 | 120.0108 | 120.0138 | 119.9754 | 0.10002 | 0.10002 | 0.10001 | 120.0057 | 120.1518 | 119.8424 | -0.50074 | -0.50067 | -0.50275 | 57.7363 | 0.010774 | 0.025091 | 0.10002 | 8.8727e-05 | 9.146e-05 | -2.8927 | -2.8894 | -2.904 | 5.0003 | 4.9957 | 4.9931 | 5.7767 | 5.7711 | 5.7762 | -8.686 | 14.9891 | 17.324
MTE Δ изм |  | 0.006166 | ----- | ----- | ----- | 0.010782 | 0.01384 | 0.024622 | ----- | ----- | ----- | 0.00574 | 0.15183 | 0.15757 | 0.00074471 | 0.00066854 | 0.0027519 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0.20466 | -0.09136 | -0.59752 | 0.0059063 | 0.086881 | 0.13734 | 0.055631 | 0.042291 | 0.046878 | -0.29785 | 0.072773 | 0.020073
MTE γ изм |  | ----- | 0.033023 | 0.05988 | 0.033474 | ----- | ----- | ----- | 0.000452 | 0.000352 | 0.000268 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0022039 | 0.018661 | 0.043458 | 0.00035571 | 0.0017745 | 0.0018292 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 39 | 49.9982 | 57.738 | 57.6933 | 57.7458 | 120.0067 | 120.0069 | 119.9864 | 0.10006 | 0.10002 | 0.10001 | 119.9895 | 120.0198 | 119.9907 | -0.50037 | -0.50015 | -0.50028 | 57.7242 | 0.012756 | 0.019679 | 0.1001 | 4.0453e-05 | 0.00026043 | -2.8908 | -2.886 | -2.8893 | 5.0021 | 4.9967 | 5.0007 | 5.7773 | 5.7702 | 5.7754 | -8.6661 | 14.9995 | 17.323
Binom Δ изм |  | 0.0012071 | ----- | ----- | ----- | 0.006691 | 0.0069427 | 0.013618 | ----- | ----- | ----- | 0.010483 | 0.019783 | 0.009285 | 0.00036657 | 0.00015014 | 0.00028253 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0.13947 | -0.026933 | -0.090031 | 0.041646 | 0.066949 | 0.014666 | 0.066105 | 0.056947 | 0.033506 | -0.067523 | 0.0035455 | 0.014224
Binom γ изм |  | ----- | 0.0051745 | 0.072163 | 0.018733 | ----- | ----- | ----- | 0.0012154 | 0.00030178 | 0.00029314 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.018731 | 0.022094 | 0.034085 | 0.0020996 | 0.00080906 | 0.0052087 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #40
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 40 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.5 | 7.6293e-17 | 6.6716e-17 | -14.4337 | -14.4337 | -14.4337 | 25 | 25 | 25 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | -43.3012 | 75 | 86.6025
Эталон MTE | 40 | 49.9908 | 57.7565 | 57.7001 | 57.7502 | 120.0051 | 120.0201 | 119.9748 | 0.50004 | 0.49991 | 0.5001 | 119.9948 | 120.1876 | 119.8176 | -0.50078 | -0.50063 | -0.50316 | 57.7356 | 0.010452 | 0.025459 | 0.50002 | 0.00050226 | 0.00057781 | -14.4629 | -14.4404 | -14.5316 | 24.9984 | 24.9698 | 24.9588 | 28.8807 | 28.8447 | 28.881 | -43.435 | 74.927 | 86.6064
MTE Δ изм |  | 0.0061717 | ----- | ----- | ----- | 0.00509 | 0.0201 | 0.02519 | ----- | ----- | ----- | 0.00522 | 0.1876 | 0.18238 | 0.0007826 | 0.00062684 | 0.0031553 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0.20229 | -0.046304 | -0.67803 | 0.0065487 | 0.12076 | 0.16468 | 0.045703 | 0.078964 | 0.046664 | -0.30888 | 0.097327 | 0.0044677
MTE γ изм |  | ----- | 0.03726 | 0.060456 | 0.026379 | ----- | ----- | ----- | 0.000844 | 0.001852 | 0.002028 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0010594 | 0.018104 | 0.044097 | 0.00032841 | 0.010045 | 0.011556 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 40 | 49.9982 | 57.7414 | 57.6929 | 57.7422 | 119.9988 | 120.019 | 119.9823 | 0.5001 | 0.49994 | 0.50024 | 120.0073 | 119.9919 | 120.0008 | -0.50037 | -0.50043 | -0.50003 | 57.7248 | 0.012381 | 0.022259 | 0.5001 | 0 | 0.00044882 | -14.4489 | -14.434 | -14.4434 | 25.0018 | 24.9717 | 25.0143 | 28.8766 | 28.8431 | 28.8847 | -43.3262 | 74.9878 | 86.6045
Binom Δ изм |  | 0.0012262 | ----- | ----- | ----- | 0.001236 | 0.018997 | 0.017746 | ----- | ----- | ----- | 0.0072632 | 0.0080795 | 0.0008316 | 0.00036591 | 0.00043046 | 3.463e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0.10477 | -0.0015339 | -0.066642 | 0.0071572 | 0.11317 | 0.057397 | 0.031571 | 0.084486 | 0.059704 | -0.057643 | 0.016209 | 0.0022651
Binom γ изм |  | ----- | 0.011088 | 0.073002 | 0.012436 | ----- | ----- | ----- | 0.002048 | 0.0011492 | 0.0047255 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.017687 | 0.021445 | 0.038554 | 0.0019014 | 1.5259e-15 | 0.0089764 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #41
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 41 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 6.6201e-16 | 8.3738e-16 | -144.3375 | -144.3375 | -144.3375 | 249.9999 | 249.9999 | 249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | -433.0125 | 749.9997 | 866.025
Эталон MTE | 41 | 49.9908 | 57.7572 | 57.708 | 57.7395 | 119.992 | 120.0178 | 119.9902 | 5.0008 | 4.9997 | 5 | 120.0057 | 120.0197 | 119.9746 | -0.5005 | -0.50071 | -0.50074 | 57.7349 | 0.010644 | 0.018829 | 5.0002 | 0.00040881 | 0.00096912 | -144.5612 | -144.4666 | -144.563 | 250.052 | 249.7507 | 249.8978 | 288.832 | 288.5239 | 288.6994 | -433.5908 | 749.7005 | 866.0553
MTE Δ изм |  | 0.00617 | ----- | ----- | ----- | 0.008012 | 0.01778 | 0.009768 | ----- | ----- | ----- | 0.00566 | 0.01972 | 0.02538 | 0.00050276 | 0.00070933 | 0.00073864 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0.15501 | -0.089434 | -0.15621 | 0.020841 | 0.099667 | 0.040826 | 0.054399 | 0.052358 | 0.0084692 | -0.13355 | 0.039884 | 0.0035034
MTE γ изм |  | ----- | 0.038417 | 0.046797 | 0.0078531 | ----- | ----- | ----- | 0.015976 | 0.005564 | 0.000616 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00017632 | 0.018436 | 0.032612 | 0.0036742 | 0.0081762 | 0.019382 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 41 | 49.9982 | 57.7422 | 57.7008 | 57.7319 | 119.9871 | 120.0172 | 119.9957 | 5.0012 | 4.9999 | 5.0006 | 120.0165 | 119.9934 | 119.9901 | -0.50042 | -0.50081 | -0.50047 | 57.7245 | 0.011851 | 0.016471 | 5.0005 | 0.00052445 | 0.00076553 | -144.5118 | -144.4828 | -144.4808 | 250.0224 | 249.7144 | 249.9358 | 288.7817 | 288.5005 | 288.6912 | -433.4755 | 749.6725 | 865.9734
Binom Δ изм |  | 0.0012109 | ----- | ----- | ----- | 0.012871 | 0.017197 | 0.0043106 | ----- | ----- | ----- | 0.016525 | 0.0065994 | 0.0099106 | 0.0004189 | 0.00080615 | 0.00046843 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0.12078 | -0.10069 | -0.099284 | 0.0090127 | 0.1142 | 0.025643 | 0.036965 | 0.060442 | 0.0055987 | -0.10692 | 0.043614 | 0.0059596
Binom γ изм |  | ----- | 0.012482 | 0.059253 | 0.0054499 | ----- | ----- | ----- | 0.024557 | 0.0011826 | 0.011053 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.018109 | 0.020526 | 0.028528 | 0.0093365 | 0.010489 | 0.015311 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #42
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 42 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 6 | 8.8818e-16 | 8.3738e-16 | -173.205 | -173.205 | -173.205 | 299.9999 | 299.9999 | 299.9999 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | -519.615 | 899.9996 | 1039.23
Эталон MTE | 42 | 49.9908 | 57.745 | 57.7108 | 57.7516 | 120.0072 | 119.9952 | 119.9976 | 6.0006 | 5.9999 | 6.0006 | 120.005 | 120.081 | 119.914 | -0.50049 | -0.50045 | -0.50175 | 57.7358 | 0.01181 | 0.013799 | 6.0004 | 0.0027053 | 0.0031357 | -173.4211 | -173.2858 | -173.8798 | 299.9834 | 299.7762 | 299.7673 | 346.5038 | 346.2567 | 346.5467 | -520.5867 | 899.5268 | 1039.3072
MTE Δ изм |  | 0.006168 | ----- | ----- | ----- | 0.007214 | 0.00478 | 0.002434 | ----- | ----- | ----- | 0.00498 | 0.08098 | 0.08596 | 0.00048835 | 0.00045459 | 0.0017499 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0.12478 | -0.046627 | -0.38958 | 0.0055016 | 0.074561 | 0.077517 | 0.027085 | 0.044251 | 0.039461 | -0.187 | 0.052527 | 0.0074319
MTE γ изм |  | ----- | 0.017303 | 0.041981 | 0.028825 | ----- | ----- | ----- | 0.011736 | 0.002724 | 0.01276 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.001382 | 0.020456 | 0.0239 | 0.007229 | 0.054106 | 0.062715 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 42 | 49.9982 | 57.7299 | 57.7046 | 57.7423 | 119.9996 | 119.995 | 120.0055 | 6.0009 | 6.0003 | 6.0013 | 120.0198 | 120.004 | 119.9762 | -0.50035 | -0.5006 | -0.50075 | 57.7255 | 0.012133 | 0.0090338 | 6.0007 | 0.00059523 | 0.0012893 | -173.3372 | -173.3302 | -173.5221 | 299.9469 | 299.7349 | 299.951 | 346.4303 | 346.2432 | 346.5264 | -520.1896 | 899.6328 | 1039.1998
Binom Δ изм |  | 0.0012071 | ----- | ----- | ----- | 0.00042725 | 0.0050125 | 0.005455 | ----- | ----- | ----- | 0.019806 | 0.0039673 | 0.023758 | 0.00035238 | 0.00060248 | 0.0007472 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0.076346 | -0.072284 | -0.18308 | 0.017643 | 0.088332 | 0.01628 | 0.0058595 | 0.048153 | 0.033592 | -0.11058 | 0.040752 | 0.0029032
Binom γ изм |  | ----- | 0.0087998 | 0.052619 | 0.012621 | ----- | ----- | ----- | 0.017729 | 0.0053692 | 0.025253 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.016372 | 0.021014 | 0.015647 | 0.014582 | 0.011905 | 0.025785 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #43
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 43 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.1 | 1.9762e-17 | 8.8265e-18 | 4.6188 | 4.6188 | 4.6188 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | 13.8564 | 10.3923 | 17.3205
Эталон MTE | 43 | 49.8257 | 57.7496 | 57.7018 | 57.757 | 120.0138 | 120.006 | 119.9802 | 0.10003 | 0.10004 | 0.1 | 120.0062 | 120.007 | 119.9868 | 0.79947 | 0.79955 | 0.79954 | 57.7362 | 0.011434 | 0.023177 | 0.10002 | 1.481e-05 | 7.0384e-06 | 4.6182 | 4.6152 | 4.6181 | 3.47 | 3.4668 | 3.4691 | 5.7766 | 5.7723 | 5.776 | 13.8516 | 10.4059 | 17.3248
MTE Δ изм |  | 0.17131 | ----- | ----- | ----- | 0.013826 | 0.00596 | 0.019786 | ----- | ----- | ----- | 0.006224 | 0.007 | 0.013224 | 0.00052497 | 0.00044528 | 0.00045618 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.012082 | 0.076932 | 0.014371 | 0.17019 | 0.07757 | 0.14401 | 0.053575 | 0.021283 | 0.042676 | 0.034462 | 0.13059 | 0.024989
MTE γ изм |  | ----- | 0.025368 | 0.057463 | 0.038074 | ----- | ----- | ----- | 0.000564 | 0.000724 | 9.2e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.001992 | 0.019804 | 0.040143 | 0.00045999 | 0.00029619 | 0.00014077 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 43 | 49.9982 | 57.7341 | 57.6939 | 57.7489 | 120.0098 | 120.0041 | 119.9861 | 0.10005 | 0.10001 | 0.10002 | 120.0412 | 120.0171 | 119.9418 | 0.80001 | 0.79969 | 0.79954 | 57.7249 | 0.01231 | 0.022301 | 0.10008 | 0 | 0.00038834 | 4.6212 | 4.6143 | 4.6184 | 3.4658 | 3.4645 | 3.4693 | 5.7764 | 5.7701 | 5.7763 | 13.8539 | 10.3996 | 17.3228
Binom Δ изм |  | 0.0012224 | ----- | ----- | ----- | 0.0098114 | 0.0040817 | 0.013878 | ----- | ----- | ----- | 0.041191 | 0.017059 | 0.058235 | 7.7595e-06 | 0.00031375 | 0.00045579 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.051963 | 0.098022 | 0.0086687 | 0.049285 | 0.010826 | 0.14961 | 0.050999 | 0.058822 | 0.04834 | 0.018239 | 0.069905 | 0.013508
Binom γ изм |  | ----- | 0.0015649 | 0.071139 | 0.024032 | ----- | ----- | ----- | 0.0010491 | 0.00024486 | 0.00048313 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.017568 | 0.021321 | 0.038627 | 0.0015931 | 3.9524e-16 | 0.0077667 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #44
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 44 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.5 | 1.0344e-16 | 2.6168e-17 | 23.094 | 23.094 | 23.094 | 17.3205 | 17.3205 | 17.3205 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 69.2819 | 51.9616 | 86.6025
Эталон MTE | 44 | 49.9908 | 57.7579 | 57.7001 | 57.7493 | 120.0043 | 120.0198 | 119.9759 | 0.49991 | 0.49989 | 0.50012 | 120.0063 | 120.0472 | 119.9465 | 0.79955 | 0.79953 | 0.79924 | 57.7358 | 0.010797 | 0.025358 | 0.49997 | 0.00015204 | 0.00017697 | 23.0861 | 23.0614 | 23.0835 | 17.3415 | 17.3242 | 17.3581 | 28.8737 | 28.8437 | 28.8817 | 69.231 | 52.0237 | 86.5991
MTE Δ изм |  | 0.006154 | ----- | ----- | ----- | 0.004338 | 0.0198 | 0.024138 | ----- | ----- | ----- | 0.006322 | 0.04716 | 0.053482 | 0.0004465 | 0.00046729 | 0.0007542 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.034195 | 0.14089 | 0.045155 | 0.12079 | 0.021145 | 0.21663 | 0.021629 | 0.082528 | 0.049166 | 0.073414 | 0.11952 | 0.0039108
MTE γ изм |  | ----- | 0.039636 | 0.060421 | 0.02472 | ----- | ----- | ----- | 0.0018 | 0.002212 | 0.002444 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0013101 | 0.018701 | 0.043922 | 0.00052353 | 0.0030408 | 0.0035394 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 44 | 49.9982 | 57.7417 | 57.6925 | 57.7419 | 120.0032 | 120.0156 | 119.9813 | 0.49987 | 0.49993 | 0.50022 | 120.027 | 119.9837 | 119.9894 | 0.79992 | 0.79967 | 0.79999 | 57.7239 | 0.010146 | 0.022051 | 0.49991 | 0.0001595 | 0.00044765 | 23.0883 | 23.0642 | 23.1065 | 17.3212 | 17.3182 | 17.3304 | 28.8634 | 28.8422 | 28.8834 | 69.259 | 51.9698 | 86.5891
Binom Δ изм |  | 0.0012147 | ----- | ----- | ----- | 0.0031586 | 0.015564 | 0.0187 | ----- | ----- | ----- | 0.026955 | 0.016342 | 0.010597 | 8.1409e-05 | 0.00033217 | 7.3801e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.024355 | 0.129 | 0.054181 | 0.0039651 | 0.013764 | 0.056768 | 0.014145 | 0.087492 | 0.055112 | 0.033049 | 0.015653 | 0.015504
Binom γ изм |  | ----- | 0.011584 | 0.073538 | 0.011993 | ----- | ----- | ----- | 0.0025713 | 0.0013936 | 0.0043118 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019219 | 0.017574 | 0.038193 | 0.0017178 | 0.00319 | 0.0089529 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #45
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 45 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 1.4371e-15 | 3.1619e-16 | 230.9397 | 230.9397 | 230.9397 | 173.2054 | 173.2054 | 173.2054 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 692.8191 | 519.6162 | 866.025
Эталон MTE | 45 | 49.9908 | 57.7587 | 57.7047 | 57.7418 | 119.9952 | 120.0213 | 119.9834 | 5.0009 | 5.0029 | 5.0005 | 120.0076 | 120.1265 | 119.8659 | 0.79967 | 0.79954 | 0.79843 | 57.7351 | 0.01037 | 0.022055 | 5.0014 | 0.0044182 | 0.0032267 | 230.9813 | 230.8199 | 230.5368 | 173.4363 | 173.3931 | 173.843 | 288.8469 | 288.6919 | 288.7362 | 692.3381 | 520.6724 | 866.275
MTE Δ изм |  | 0.00617 | ----- | ----- | ----- | 0.004756 | 0.02134 | 0.016584 | ----- | ----- | ----- | 0.007612 | 0.12646 | 0.13407 | 0.000332 | 0.00046163 | 0.0015649 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.018019 | 0.05186 | 0.17444 | 0.13332 | 0.10836 | 0.3681 | 0.059544 | 0.0058477 | 0.021214 | 0.069428 | 0.20326 | 0.028869
MTE γ изм |  | ----- | 0.041112 | 0.052478 | 0.011705 | ----- | ----- | ----- | 0.018424 | 0.058356 | 0.009508 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00011189 | 0.017961 | 0.038201 | 0.028705 | 0.088365 | 0.064533 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 45 | 49.9982 | 57.7422 | 57.6975 | 57.7344 | 119.9927 | 120.0142 | 119.9931 | 5.0013 | 5.0002 | 5.0009 | 120.0218 | 119.9923 | 119.9859 | 0.79979 | 0.79947 | 0.79971 | 57.7228 | 0.011039 | 0.015413 | 5.0007 | 0.0004818 | 0.0006479 | 230.9667 | 230.6488 | 230.8961 | 173.3519 | 173.3044 | 173.3491 | 288.7845 | 288.5017 | 288.7263 | 692.5116 | 520.0053 | 866.0126
Binom Δ изм |  | 0.0012147 | ----- | ----- | ----- | 0.0072784 | 0.014198 | 0.0069046 | ----- | ----- | ----- | 0.021828 | 0.0076752 | 0.014137 | 0.00020974 | 0.00052791 | 0.00029324 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.011711 | 0.12597 | 0.018881 | 0.084565 | 0.05714 | 0.082935 | 0.037937 | 0.060019 | 0.017777 | 0.04438 | 0.074877 | 0.0014349
Binom γ изм |  | ----- | 0.012515 | 0.064876 | 0.00095699 | ----- | ----- | ----- | 0.025434 | 0.0048828 | 0.01874 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.021076 | 0.01912 | 0.026696 | 0.013638 | 0.009636 | 0.012958 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #46
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 46 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 6 | 1.1561e-15 | 3.0517e-16 | 277.1276 | 277.1276 | 277.1276 | 207.8465 | 207.8465 | 207.8465 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 831.3829 | 623.5395 | 1039.23
Эталон MTE | 46 | 49.9908 | 57.7473 | 57.7132 | 57.7461 | 119.9994 | 119.9989 | 120.0017 | 6.0006 | 6.0004 | 6.0004 | 120.0057 | 120.1707 | 119.8236 | 0.79965 | 0.79958 | 0.79778 | 57.7356 | 0.011668 | 0.010655 | 6.0005 | 0.0059804 | 0.0061422 | 277.0955 | 276.8961 | 276.4306 | 208.0744 | 207.9723 | 208.9223 | 346.5211 | 346.3003 | 346.5002 | 830.4223 | 624.969 | 1039.3217
MTE Δ изм |  | 0.006168 | ----- | ----- | ----- | 0.000634 | 0.0011 | 0.001734 | ----- | ----- | ----- | 0.005678 | 0.17072 | 0.1764 | 0.00034915 | 0.0004153 | 0.0022199 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.011577 | 0.083561 | 0.2515 | 0.10965 | 0.060528 | 0.51759 | 0.032081 | 0.031665 | 0.026052 | 0.11555 | 0.22925 | 0.0088227
MTE γ изм |  | ----- | 0.021325 | 0.037676 | 0.019264 | ----- | ----- | ----- | 0.012904 | 0.007216 | 0.008144 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0009711 | 0.02021 | 0.018455 | 0.0092989 | 0.11961 | 0.12284 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 46 | 49.9982 | 57.7314 | 57.7057 | 57.7383 | 119.9939 | 119.9936 | 120.0125 | 6.0009 | 6.0004 | 6.0009 | 120.0151 | 119.9911 | 119.9938 | 0.79974 | 0.79949 | 0.79952 | 57.7233 | 0.013563 | 0.0053719 | 6.0006 | 0.00034134 | 0.00043651 | 277.0603 | 276.8294 | 277.0177 | 207.9864 | 207.9891 | 208.1122 | 346.4401 | 346.2571 | 346.4816 | 830.9074 | 624.0878 | 1039.1788
Binom Δ изм |  | 0.0012033 | ----- | ----- | ----- | 0.0061035 | 0.0063858 | 0.012497 | ----- | ----- | ----- | 0.015106 | 0.0088959 | 0.0061951 | 0.00026386 | 0.00050806 | 0.00048255 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.024305 | 0.10762 | 0.039656 | 0.067314 | 0.068621 | 0.12785 | 0.0086786 | 0.044144 | 0.020669 | 0.057191 | 0.087931 | 0.0049235
Binom γ изм |  | ----- | 0.0061833 | 0.050683 | 0.0056503 | ----- | ----- | ----- | 0.017853 | 0.0078487 | 0.018034 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.020329 | 0.023491 | 0.0093044 | 0.011206 | 0.0068268 | 0.0087302 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #47
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 47 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.25001 | 0.25001 | 0.25001 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.5 | 7.4015e-17 | 5.8514e-17 | 7.2171 | 7.2171 | 7.2171 | -27.9508 | -27.9508 | -27.9508 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 21.6513 | -83.8523 | 86.6025
Эталон MTE | 47 | 49.9908 | 57.7518 | 57.7003 | 57.7556 | 120.0125 | 120.0101 | 119.9775 | 0.50001 | 0.49995 | 0.50016 | 120.02 | 120.0439 | 119.9361 | 0.25058 | 0.25071 | 0.25128 | 57.7359 | 0.011255 | 0.024401 | 0.50004 | 0.00014111 | 0.00020488 | 7.236 | 7.2324 | 7.2588 | -27.9552 | -27.9262 | -27.9603 | 28.8765 | 28.8475 | 28.8871 | 21.7272 | -83.8416 | 86.6112
MTE Δ изм |  | 0.006175 | ----- | ----- | ----- | 0.012466 | 0.01008 | 0.022546 | ----- | ----- | ----- | 0.020028 | 0.043872 | 0.0639 | 0.0005753 | 0.00070307 | 0.001274 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.26129 | 0.21189 | 0.57792 | -0.015737 | -0.087896 | -0.03391 | 0.031103 | 0.069132 | 0.068 | 0.35037 | -0.01275 | 0.0099901
MTE γ изм |  | ----- | 0.029102 | 0.060057 | 0.035708 | ----- | ----- | ----- | 0.0002 | 0.000908 | 0.003228 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.001583 | 0.019495 | 0.042263 | 0.00083892 | 0.0028221 | 0.0040976 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 47 | 49.9982 | 57.7361 | 57.6931 | 57.7485 | 120.0071 | 120.0042 | 119.9887 | 0.50007 | 0.49996 | 0.50023 | 120.0273 | 119.9854 | 119.9873 | 0.25014 | 0.25044 | 0.25012 | 57.7237 | 0.013215 | 0.019248 | 0.49992 | 0 | 0.00047675 | 7.2221 | 7.2237 | 7.2253 | -27.9542 | -27.9249 | -27.9693 | 28.8721 | 28.8441 | 28.8875 | 21.671 | -83.8485 | 86.6037
Binom Δ изм |  | 0.0012071 | ----- | ----- | ----- | 0.0071106 | 0.0041809 | 0.011276 | ----- | ----- | ----- | 0.027283 | 0.01458 | 0.01268 | 0.00013218 | 0.00042994 | 0.00010995 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.068773 | 0.090887 | 0.1133 | -0.012358 | -0.09241 | -0.066363 | 0.015885 | 0.080944 | 0.069291 | 0.090982 | -0.0045587 | 0.0014106
Binom γ изм |  | ----- | 0.0019634 | 0.07256 | 0.023424 | ----- | ----- | ----- | 0.0013924 | 0.00083983 | 0.0045848 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019556 | 0.022889 | 0.033338 | 0.0015688 | 1.4803e-15 | 0.0095349 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #48
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 48 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.25001 | 0.25001 | 0.25001 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 6.1034e-16 | 5.9212e-16 | 72.1711 | 72.1711 | 72.1711 | -279.5078 | -279.5078 | -279.5078 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 216.5134 | -838.5233 | 866.025
Эталон MTE | 48 | 49.9908 | 57.7567 | 57.6999 | 57.7502 | 120.0055 | 120.0196 | 119.9749 | 5.0008 | 4.9995 | 5.0008 | 120.0102 | 120.0669 | 119.9229 | 0.25068 | 0.25076 | 0.25156 | 57.7356 | 0.010566 | 0.025529 | 5.0004 | 0.0017138 | 0.0025226 | 72.4038 | 72.3365 | 72.6497 | -279.6073 | -279.2524 | -279.5115 | 288.8296 | 288.4692 | 288.7986 | 217.39 | -838.3711 | 866.0974
MTE Δ изм |  | 0.0061767 | ----- | ----- | ----- | 0.005478 | 0.01964 | 0.025118 | ----- | ----- | ----- | 0.01021 | 0.06689 | 0.0771 | 0.00067181 | 0.00075176 | 0.00155 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.32242 | 0.22919 | 0.66306 | -0.035608 | -0.091357 | -0.0013246 | 0.053558 | 0.071291 | 0.042814 | 0.40489 | -0.018141 | 0.0083605
MTE γ изм |  | ----- | 0.037592 | 0.060857 | 0.026338 | ----- | ----- | ----- | 0.01596 | 0.01044 | 0.016472 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0010224 | 0.018301 | 0.044217 | 0.0073129 | 0.034276 | 0.050452 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 48 | 49.9982 | 57.7409 | 57.6924 | 57.7432 | 119.9966 | 120.0166 | 119.9868 | 5.0011 | 4.9999 | 5.001 | 120.0181 | 119.9897 | 119.9922 | 0.25054 | 0.25087 | 0.25046 | 57.7245 | 0.013551 | 0.019733 | 5.0005 | 0.00032305 | 0.00067648 | 72.3464 | 72.3632 | 72.3252 | -279.5563 | -279.2296 | -279.5715 | 288.7659 | 288.4538 | 288.7752 | 217.0348 | -838.3574 | 865.9949
Binom Δ изм |  | 0.0012033 | ----- | ----- | ----- | 0.0034409 | 0.016632 | 0.013184 | ----- | ----- | ----- | 0.018143 | 0.010307 | 0.0078278 | 0.00052835 | 0.00085745 | 0.00044681 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.24287 | 0.26608 | 0.2135 | -0.017371 | -0.09951 | -0.022797 | 0.031478 | 0.076627 | 0.034723 | 0.24082 | -0.019784 | 0.0034788
Binom γ изм |  | ----- | 0.010249 | 0.073868 | 0.014266 | ----- | ----- | ----- | 0.021257 | 0.0027657 | 0.020456 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.018242 | 0.023471 | 0.034178 | 0.0097179 | 0.006461 | 0.01353 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #49
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 49 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.25001 | 0.25001 | 0.25001 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 6 | 9.3622e-16 | 8.6632e-16 | 86.6054 | 86.6054 | 86.6054 | -335.4093 | -335.4093 | -335.4093 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 259.8161 | -1006.2279 | 1039.23
Эталон MTE | 49 | 49.9908 | 57.7554 | 57.7002 | 57.7525 | 120.0096 | 120.0163 | 119.9741 | 6.0008 | 5.9993 | 6.0003 | 120.0068 | 120.1222 | 119.871 | 0.25076 | 0.25071 | 0.2525 | 57.736 | 0.010393 | 0.02555 | 6.0001 | 0.0039633 | 0.0048169 | 86.9072 | 86.7863 | 87.4984 | -335.5054 | -335.1064 | -335.3013 | 346.5786 | 346.1621 | 346.5298 | 261.1919 | -1005.9131 | 1039.2705
MTE Δ изм |  | 0.006162 | ----- | ----- | ----- | 0.009602 | 0.016318 | 0.02592 | ----- | ----- | ----- | 0.0068 | 0.12222 | 0.12902 | 0.00074923 | 0.00070189 | 0.0024907 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.3485 | 0.20898 | 1.0312 | -0.028646 | -0.090296 | -0.032207 | 0.048668 | 0.071564 | 0.034592 | 0.52956 | -0.031286 | 0.0038985
MTE γ изм |  | ----- | 0.035403 | 0.060327 | 0.030294 | ----- | ----- | ----- | 0.015912 | 0.013492 | 0.005156 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.001788 | 0.018 | 0.044254 | 0.0024611 | 0.079266 | 0.096338 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 49 | 49.9982 | 57.7398 | 57.6916 | 57.7452 | 120.0015 | 120.0153 | 119.9832 | 6.0012 | 5.9997 | 6.0007 | 120.0185 | 119.9909 | 119.9905 | 0.25061 | 0.25092 | 0.25053 | 57.7253 | 0.013576 | 0.023715 | 6.0005 | 0.00061607 | 0.00056676 | 86.8371 | 86.8504 | 86.8093 | -335.4514 | -335.0613 | -335.4586 | 346.5087 | 346.1344 | 346.5088 | 260.4968 | -1005.9714 | 1039.152
Binom Δ изм |  | 0.0012262 | ----- | ----- | ----- | 0.0014572 | 0.015335 | 0.016769 | ----- | ----- | ----- | 0.018547 | 0.009079 | 0.0094604 | 0.00059749 | 0.00090693 | 0.00051735 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.26756 | 0.28292 | 0.23552 | -0.012547 | -0.10376 | -0.014712 | 0.0285 | 0.07955 | 0.028527 | 0.26199 | -0.025495 | 0.0075077
Binom γ изм |  | ----- | 0.008346 | 0.075229 | 0.017623 | ----- | ----- | ----- | 0.024204 | 0.005188 | 0.013113 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.016768 | 0.023514 | 0.041076 | 0.0091076 | 0.012321 | 0.011335 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #50
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 50 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 14.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4337 | 0 | 0 | 14.4337 | 0 | 14.4337
Эталон MTE | 50 | 49.4989 | 57.7507 | 57.707 | 57.7498 | 120.0037 | 119.9999 | 119.9964 | 0.24994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.7358 | 0.01341 | 0.015489 | 0.083315 | 0.083315 | 0.083315 | 14.4344 | 0 | 0 | 0.011256 | 0 | 0 | 14.4344 | 0 | 0 | 14.4344 | 0.011256 | 14.4344
MTE Δ изм |  | 0.0061283 | ----- | ----- | ----- | 0.00368 | 6e-05 | 0.00362 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 3.0405e-07 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0046763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047067 | 0 | 0 | 0.0046763 | 0 | 0.0047067
MTE γ изм |  | ----- | 0.027273 | 0.048574 | 0.025565 | ----- | ----- | ----- | 0.001128 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0014214 | 0.023227 | 0.026828 | 0.000376 | 0.000376 | 0.000376 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 50 | 49.5063 | 57.7349 | 57.6985 | 57.7421 | 120.0034 | 119.9967 | 119.9999 | 0.24996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.7234 | 0.012511 | 0.017028 | 0.083255 | 0.083297 | 0.083313 | 14.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4314 | 0.001533 | 0.0023605 | 14.4314 | 0 | 14.4353
Binom Δ изм |  | 0.0012523 | ----- | ----- | ----- | 0.0033798 | 0.0032578 | 0.00010681 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 5.9605e-08 | 1 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.016477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016477 | 0 | 0 | 0.016477 | 0 | 0.0105
Binom γ изм |  | ----- | 9.1444e-05 | 0.063164 | 0.012357 | ----- | ----- | ----- | 0.00081807 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.020171 | 0.021669 | 0.029494 | 0.0015656 | 0.00072549 | 0.0004069 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #51
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 51 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 0 | 0 | 288.675 | 0 | 288.675
Эталон MTE | 51 | 49.9908 | 57.7585 | 57.7023 | 57.7449 | 119.999 | 120.0153 | 119.9857 | 5.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.7353 | 0.012372 | 0.021688 | 1.6678 | 1.6678 | 1.6678 | 288.9961 | 0 | 0 | 0.14083 | 0 | 0 | 288.9962 | 0 | 0 | 288.9961 | 0.14083 | 288.9962
MTE Δ изм |  | 0.0061683 | ----- | ----- | ----- | 0.001038 | 0.015338 | 0.0143 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 1.1873e-07 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.11125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11126 | 0 | 0 | 0.11125 | 0 | 0.11126
MTE γ изм |  | ----- | 0.040721 | 0.056645 | 0.017234 | ----- | ----- | ----- | 0.070512 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00043573 | 0.021429 | 0.037564 | 0.023504 | 0.023504 | 0.023504 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 51 | 49.9973 | 57.7423 | 57.697 | 57.7353 | 119.9888 | 120.0109 | 120.0004 | 5.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.7237 | 0.01323 | 0.013526 | 1.6669 | 1.6668 | 1.667 | 288.7608 | 0 | 0 | 0.076164 | 0 | 0 | 288.7609 | 0.0023209 | 0.0028573 | 288.7608 | 0 | 288.766
Binom Δ изм |  | 0.00027249 | ----- | ----- | ----- | 0.011208 | 0.010864 | 0.00035858 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 5.9605e-08 | 1 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.029734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029744 | 0 | 0 | 0.029734 | 0 | 0.031531
Binom γ изм |  | ----- | 0.012561 | 0.06586 | 0.00052303 | ----- | ----- | ----- | 0.017223 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019589 | 0.022915 | 0.023428 | 0.0039593 | 0.0027148 | 0.0063554 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #52
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 52 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 2 | 2 | 2 | 346.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.41 | 0 | 0 | 346.41 | 0 | 346.41
Эталон MTE | 52 | 49.9909 | 57.7451 | 57.7091 | 57.7543 | 120.0103 | 119.988 | 120.0017 | 6.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.7362 | 0.014034 | 0.014518 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 346.5089 | 0 | 0 | 0.24433 | 0 | 0 | 346.509 | 0 | 0 | 346.5089 | 0.24433 | 346.509
MTE Δ изм |  | 0.0060833 | ----- | ----- | ----- | 0.01034 | 0.012 | 0.00166 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 2.4859e-07 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.028549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028573 | 0 | 0 | 0.028549 | 0 | 0.028573
MTE γ изм |  | ----- | 0.017435 | 0.044777 | 0.033394 | ----- | ----- | ----- | 0.013364 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0020168 | 0.024308 | 0.025145 | 0.0044547 | 0.0044547 | 0.0044547 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 52 | 49.9973 | 57.7291 | 57.7032 | 57.744 | 120.0008 | 119.9893 | 120.0099 | 6.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.725 | 0.014531 | 0.01162 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0006 | 346.4182 | 0 | 0 | 0.14453 | 0 | 0 | 346.4188 | 0.0036022 | 0.0049985 | 346.4188 | 0 | 346.4274
Binom Δ изм |  | 0.00029919 | ----- | ----- | ----- | 0.0008316 | 0.010696 | 0.0098877 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 5.9605e-08 | 1 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0023532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025382 | 0 | 0 | 0.0025294 | 0 | 0.0050226
Binom γ изм |  | ----- | 0.010154 | 0.055018 | 0.015528 | ----- | ----- | ----- | 0.015059 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.017244 | 0.025168 | 0.020127 | 0.00319 | 0.00319 | 0.01163 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #53
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 53 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0 | 14.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4337 | 14.4337 | 0 | 14.4337
Эталон MTE | 53 | 49.4989 | 57.7507 | 57.7069 | 57.7491 | 120.0041 | 120.0002 | 119.9957 | 0 | 0 | 0.25005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.7356 | 0.013156 | 0.015586 | 0.08335 | 0.08335 | 0.08335 | 0 | 0 | 14.4401 | 0 | 0 | 0.040652 | 0 | 0 | 14.4401 | 14.4401 | 0.040652 | 14.4401
MTE Δ изм |  | 0.00612 | ----- | ----- | ----- | 0.004098 | 0.000162 | 0.00426 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9627e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0.043798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044194 | 0.043798 | 0 | 0.044194
MTE γ изм |  | ----- | 0.02728 | 0.048726 | 0.024349 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0.000992 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00096758 | 0.022787 | 0.026995 | 0.00033067 | 0.00033067 | 0.00033067 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 53 | 49.5053 | 57.7353 | 57.6987 | 57.7422 | 120.0033 | 119.9955 | 120.0011 | 0 | 0 | 0.25008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.7238 | 0.012457 | 0.014898 | 0.083211 | 0.083364 | 0.083616 | 0 | 0 | 14.4403 | 0 | 0 | 0 | 0.0018471 | 0.0017221 | 14.4403 | 14.4403 | 0 | 14.4439
Binom Δ изм |  | 0.0002681 | ----- | ----- | ----- | 0.0033493 | 0.0044785 | 0.0011368 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0.045505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045505 | 0.045505 | 0 | 0.070236
Binom γ изм |  | ----- | 0.00045696 | 0.06286 | 0.012449 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0.0016516 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019431 | 0.021576 | 0.025805 | 0.0024415 | 0.00061547 | 0.00565 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #54
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 54 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 0 | 288.675
Эталон MTE | 54 | 49.9908 | 57.7521 | 57.713 | 57.7407 | 119.9928 | 120.0064 | 120.0008 | 0 | 0 | 5.0493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.7353 | 0.011402 | 0.012249 | 1.6831 | 1.6831 | 1.6831 | 0 | 0 | 291.5506 | 0 | 0 | 0.40861 | 0 | 0 | 291.5509 | 291.5506 | 0.40861 | 291.5509
MTE Δ изм |  | 0.006175 | ----- | ----- | ----- | 0.0072 | 0.00642 | 0.00078 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.821e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0.99614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99623 | 0.99614 | 0 | 0.99623
MTE γ изм |  | ----- | 0.029674 | 0.038046 | 0.0098969 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0.98624 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00050791 | 0.019748 | 0.021216 | 0.32875 | 0.32875 | 0.32875 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 54 | 49.9981 | 57.7389 | 57.7033 | 57.7329 | 119.9877 | 120.0085 | 120.0039 | 0 | 0 | 5.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.7246 | 0.012379 | 0.01232 | 1.6671 | 1.667 | 1.6668 | 0 | 0 | 288.7243 | 0 | 0 | 0.18415 | 0.0011154 | 0.0016786 | 288.7244 | 288.7243 | 0 | 288.7271
Binom Δ изм |  | 0.0011384 | ----- | ----- | ----- | 0.012337 | 0.0084534 | 0.0038986 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7881e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0.017079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017101 | 0.017079 | 0 | 0.018063
Binom γ изм |  | ----- | 0.0068263 | 0.054991 | 0.0036792 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0.020781 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.018017 | 0.02144 | 0.021339 | 0.0077359 | 0.0067226 | 0.0024883 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #55
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 55 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 346.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.41 | 346.41 | 0 | 346.41
Эталон MTE | 55 | 49.9908 | 57.7544 | 57.7004 | 57.7539 | 120.0098 | 120.0147 | 119.9754 | 0 | 0 | 6.0005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.99999 | 57.7362 | 0.010785 | 0.025089 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 0 | 0 | 346.5518 | 0 | 0 | 1.1874 | 0 | 0 | 346.5538 | 346.5518 | 1.1874 | 346.5538
MTE Δ изм |  | 0.0061633 | ----- | ----- | ----- | 0.009844 | 0.01474 | 0.024584 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8702e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0.040934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041521 | 0.040934 | 0 | 0.041521
MTE γ изм |  | ----- | 0.033533 | 0.059974 | 0.032722 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0.010556 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0020919 | 0.018681 | 0.043455 | 0.0035187 | 0.0035187 | 0.0035187 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 55 | 49.9981 | 57.741 | 57.6901 | 57.7454 | 120.0041 | 120.018 | 119.9779 | 0 | 0 | 6.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.7259 | 0.01166 | 0.02401 | 2.0004 | 2.0003 | 2.0001 | 0 | 0 | 346.5234 | 0 | 0 | 0.15591 | 0.0015918 | 0.0015567 | 346.5234 | 346.5234 | 0 | 346.5266
Binom Δ изм |  | 0.0011384 | ----- | ----- | ----- | 0.0041275 | 0.017975 | 0.022087 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.9605e-08 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0.032738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032747 | 0.032738 | 0 | 0.033654
Binom γ изм |  | ----- | 0.010401 | 0.07778 | 0.018006 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0.017729 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.015704 | 0.020196 | 0.041587 | 0.0074863 | 0.0053024 | 0.0018263 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----