## pnt #1
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 1 | 49.9908 | 57.7449 | 57.7081 | 57.7532 | 120.0091 | 119.9891 | 120.0018 | 5.0006 | 4.9998 | 5.0007 | 120.0037 | 120.044 | 119.9523 | 1 | 1 | 1 | 57.7354 | 0.014205 | 0.014321 | 5.0004 | 0.0010988 | 0.001596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006204 | ----- | ----- | ----- | 0.00906 | 0.010868 | 0.001808 | ----- | ----- | ----- | 0.0037 | 0.044034 | 0.047734 | 2.1625e-07 | 1.591e-07 | 1.1587e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.017196 | 0.04654 | 0.031548 | ----- | ----- | ----- | 0.012604 | 0.003948 | 0.014664 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00073405 | 0.024604 | 0.024804 | 0.0077662 | 0.021976 | 0.031919 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 1 | 49.9988 | 57.7317 | 57.7008 | 57.7503 | 120.0042 | 119.9868 | 120.009 | 5.0009 | 5.0003 | 5.001 | 120.013 | 119.9871 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.7263 | 0.015964 | 0.011298 | 5.0006 | 0.00060458 | 0.00059498 | 288.7113 | 288.5185 | 288.8072 | 0.1403 | 0.18896 | 0.19322 | 288.7114 | 288.5185 | 288.8072 | 866.0369 | 0.52248 | 866.0371
Binom Δ изм |  | 0.0017526 | ----- | ----- | ----- | 0.0042114 | 0.013161 | 0.0089645 | ----- | ----- | ----- | 0.012985 | 0.012947 | 2.2888e-05 | 1.1921e-07 | 2.3842e-07 | 2.3842e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0057539 | 0.059279 | 0.026509 | ----- | ----- | ----- | 0.018396 | 0.0051022 | 0.019455 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.015123 | 0.02765 | 0.019569 | 0.011063 | 0.012092 | 0.0119 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #2
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 2 | 49.8256 | 57.7547 | 57.6987 | 57.7524 | 120.0091 | 120.0108 | 119.9801 | 5.0002 | 4.9995 | 5.0009 | 120.0127 | 119.9948 | 119.9925 | 0.50063 | 0.50069 | 0.50044 | 57.7353 | 0.01248 | 0.024084 | 5.0002 | 0.00017651 | 0.00073206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.1714 | ----- | ----- | ----- | 0.00908 | 0.010836 | 0.019916 | ----- | ----- | ----- | 0.012652 | 0.0052 | 0.007452 | 0.00063149 | 0.00068546 | 0.00044317 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.03416 | 0.062801 | 0.030107 | ----- | ----- | ----- | 0.003052 | 0.0108 | 0.018648 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00048743 | 0.021617 | 0.041716 | 0.0036329 | 0.0035301 | 0.014641 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 2 | 49.9985 | 57.7433 | 57.694 | 57.7432 | 119.9962 | 120.0096 | 119.9942 | 5.0008 | 4.9999 | 5.0013 | 120.0177 | 119.9858 | 119.9965 | 0.50042 | 0.50073 | 0.5004 | 57.7261 | 0.015721 | 0.016234 | 5.0005 | 0.00023578 | 0.0007582 | 144.5034 | 144.4427 | 144.511 | -250.0059 | -249.6987 | -250.0354 | 288.7632 | 288.4669 | 288.7925 | 433.4571 | -749.7401 | 866.0226
Binom Δ изм |  | 0.0015161 | ----- | ----- | ----- | 0.0038223 | 0.0096436 | 0.0057983 | ----- | ----- | ----- | 0.017685 | 0.014175 | 0.0035019 | 0.00042176 | 0.00072533 | 0.00039726 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.014312 | 0.071047 | 0.014279 | ----- | ----- | ----- | 0.01626 | 0.0010014 | 0.026445 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.015427 | 0.02723 | 0.028117 | 0.010414 | 0.0047156 | 0.015164 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #3
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 3 | 49.505 | 8.6602 | 8.6602 | 8.6602 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 1.2207e-15 | 1.1842e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 3 | 49.4988 | 8.664 | 8.6548 | 8.6619 | 119.9915 | 120.0221 | 119.9864 | 5.0006 | 4.9996 | 5.0005 | 120.0034 | 120.1728 | 119.8238 | 1 | 1 | 0.99999 | 8.6603 | 0.0021131 | 0.0035766 | 5.0002 | 0.0047865 | 0.0053708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.00615 | ----- | ----- | ----- | 0.0085 | 0.022086 | 0.013586 | ----- | ----- | ----- | 0.0034 | 0.1728 | 0.1762 | 2.0896e-07 | 3.648e-07 | 6.0712e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.0065506 | 0.0093541 | 0.0028097 | ----- | ----- | ----- | 0.01232 | 0.00778 | 0.010364 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.8895e-06 | 0.00366 | 0.0061948 | 0.0048649 | 0.095731 | 0.10742 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 3 | 49.5065 | 8.6598 | 8.6541 | 8.6607 | 120.0035 | 120.0068 | 119.9897 | 5.001 | 5.0002 | 5.001 | 120.013 | 119.9956 | 119.9914 | 1 | 1 | 1 | 8.6571 | 0.0028672 | 0.0085946 | 5.0006 | 0.00037359 | 0.00074562 | 43.308 | 43.272 | 43.3121 | 0 | 0 | 0 | 43.3081 | 43.272 | 43.3121 | 129.8921 | 0 | 129.8922
Binom Δ изм |  | 0.0015155 | ----- | ----- | ----- | 0.0034943 | 0.0068207 | 0.0103 | ----- | ----- | ----- | 0.013023 | 0.004364 | 0.0086441 | 3.5763e-07 | 4.1723e-07 | 4.7684e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.00074217 | 0.010676 | 0.00071143 | ----- | ----- | ----- | 0.020723 | 0.0036621 | 0.020418 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0054003 | 0.0049661 | 0.014886 | 0.01152 | 0.0074718 | 0.014912 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #4
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 4 | 49.505 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 4.737e-15 | 7.1054e-15 | 0.05 | 4.6259e-18 | 6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 4 | 49.4989 | 46.2006 | 46.1603 | 46.1967 | 119.9986 | 120.0064 | 119.995 | 0.05006 | 0.050015 | 0.050069 | 120.0033 | 120.1997 | 119.797 | 1 | 1 | 0.99999 | 46.1859 | 0.01161 | 0.014111 | 0.050048 | 4.672e-05 | 7.2365e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006146 | ----- | ----- | ----- | 0.00142 | 0.006424 | 0.005004 | ----- | ----- | ----- | 0.00328 | 0.19969 | 0.20297 | 2.9006e-07 | 3.5591e-07 | 8.8909e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.021876 | 0.047926 | 0.015031 | ----- | ----- | ----- | 0.0012 | 0.000308 | 0.001372 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0036732 | 0.02011 | 0.024441 | 0.00095863 | 0.0009344 | 0.0014473 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 4 | 49.5065 | 46.1891 | 46.1567 | 46.1914 | 119.9898 | 120.0041 | 120.0061 | 0.050029 | 0.050043 | 0.049976 | 119.9668 | 120.0214 | 120.0119 | 1 | 1 | 1 | 46.1788 | 0.012319 | 0.010966 | 0.049991 | 2.6969e-05 | 0.00037948 | 2.3108 | 2.3098 | 2.3084 | 0 | 0 | 0 | 2.3108 | 2.3098 | 2.3084 | 6.9291 | 0 | 6.9291
Binom Δ изм |  | 0.0014583 | ----- | ----- | ----- | 0.01017 | 0.0041122 | 0.006073 | ----- | ----- | ----- | 0.033241 | 0.021385 | 0.011871 | 1.1921e-07 | 0 | 5.9605e-08 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0018826 | 0.05418 | 0.0058469 | ----- | ----- | ----- | 0.00058593 | 0.0008543 | 0.00048971 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.015964 | 0.021337 | 0.018994 | 0.00018819 | 0.00053938 | 0.0075896 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #5
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 5 | 49.505 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 46.188 | 4.737e-15 | 7.1054e-15 | 0.1 | 8.3395e-18 | 1.0112e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 5 | 49.4989 | 46.1981 | 36.9284 | 46.198 | 120.0015 | 120.0022 | 119.9963 | 0.10003 | 0.10004 | 0.10001 | 120.0108 | 119.996 | 119.9932 | 0.50061 | 0.50075 | 0.50066 | 43.1082 | 3.089 | 3.0907 | 0.10003 | 1.3535e-05 | 3.0241e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0061367 | ----- | ----- | ----- | 0.0015 | 0.002176 | 0.003676 | ----- | ----- | ----- | 0.0108 | 0.00404 | 0.00676 | 0.00061354 | 0.00075405 | 0.00066014 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.017563 | 16.0381 | 0.017286 | ----- | ----- | ----- | 0.000564 | 0.000768 | 0.000212 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 5.3344 | 5.3503 | 5.3533 | 0.00051466 | 0.00027071 | 6.0483e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 5 | 49.5067 | 46.1888 | 46.1559 | 46.1922 | 119.9987 | 120.0009 | 120.0004 | 0.10008 | 0.10004 | 0.09998 | 120.0068 | 120.019 | 119.9742 | 0.50006 | 0.50022 | 0.50046 | 46.1783 | 0.011565 | 0.015165 | 0.10012 | 5.6185e-05 | 0.00037884 | 2.3116 | 2.3097 | 2.3113 | -4.0032 | -3.9982 | -3.9984 | 4.6227 | 4.6174 | 4.6183 | 6.9326 | -11.9998 | 13.8584
Binom Δ изм |  | 0.0016719 | ----- | ----- | ----- | 0.0013351 | 0.0009079 | 0.0004425 | ----- | ----- | ----- | 0.0067596 | 0.019043 | 0.025795 | 5.7399e-05 | 0.00021517 | 0.00045627 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0014399 | 0.055647 | 0.0072279 | ----- | ----- | ----- | 0.0016423 | 0.00077623 | 0.00039873 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.01673 | 0.020031 | 0.026266 | 0.0024517 | 0.0011237 | 0.0075767 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #6
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 6 | 49.997 | 69.282 | 69.282 | 69.282 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 69.282 | 9.7655e-15 | 9.4739e-15 | 6 | 6.1034e-16 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 6 | 49.9909 | 69.2961 | 69.2443 | 69.2441 | 120.012 | 119.9938 | 119.9942 | 6.0006 | 6.0016 | 6.0015 | 120.012 | 119.9948 | 119.9932 | 1 | 1 | 1 | 69.2615 | 0.019821 | 0.015546 | 6.0012 | 0.0004001 | 0.00055836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.00615 | ----- | ----- | ----- | 0.012004 | 0.006224 | 0.00578 | ----- | ----- | ----- | 0.012014 | 0.005214 | 0.0068 | 2.5155e-07 | 2.5168e-07 | 2.6434e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.024429 | 0.065361 | 0.065697 | ----- | ----- | ----- | 0.011456 | 0.031904 | 0.029292 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.035543 | 0.034331 | 0.026927 | 0.024217 | 0.008002 | 0.011167 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 6 | 49.9975 | 69.2781 | 69.2387 | 69.2976 | 120.0064 | 119.9935 | 120.0001 | 6.0013 | 6.0001 | 6.0011 | 120.0209 | 119.9867 | 119.9923 | 1 | 1 | 1 | 69.2709 | 0.016749 | 0.0185 | 6.0008 | 0.0006804 | 0.00084417 | 415.7592 | 415.4389 | 415.8634 | 0.23572 | 0.33077 | 0.29759 | 415.7592 | 415.4391 | 415.8635 | 1247.0615 | 0.86407 | 1247.0618
Binom Δ изм |  | 0.00047467 | ----- | ----- | ----- | 0.0063858 | 0.0064926 | 0.00011444 | ----- | ----- | ----- | 0.020935 | 0.013268 | 0.0076523 | 1.1921e-07 | 2.9802e-07 | 2.3842e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0067038 | 0.075062 | 0.026954 | ----- | ----- | ----- | 0.026112 | 0.0020695 | 0.022554 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019165 | 0.029011 | 0.032043 | 0.01687 | 0.013608 | 0.016883 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #7
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 7 | 49.505 | 17.3205 | 17.3205 | 17.3205 | 120 | 120 | 120 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.3205 | 2.4414e-15 | 2.3685e-15 | 3.75 | 2.0935e-16 | 3.3329e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 7 | 49.4989 | 17.3262 | 17.3098 | 17.3229 | 119.9955 | 120.0092 | 119.9953 | 3.7503 | 3.7493 | 3.7503 | 120.0077 | 120.1698 | 119.8225 | 0.50056 | 0.50074 | 0.50317 | 17.3197 | 0.0045104 | 0.0055683 | 3.7499 | 0.0035015 | 0.0040875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.00612 | ----- | ----- | ----- | 0.00448 | 0.00918 | 0.0047 | ----- | ----- | ----- | 0.007728 | 0.16975 | 0.17748 | 0.00055885 | 0.00074329 | 0.0031672 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.0099073 | 0.018457 | 0.0042401 | ----- | ----- | ----- | 0.005184 | 0.01468 | 0.006184 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0014365 | 0.0078123 | 0.0096445 | 0.0011806 | 0.070029 | 0.08175 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 7 | 49.5064 | 17.3211 | 17.3091 | 17.3201 | 119.9895 | 120.0034 | 120.0071 | 3.7508 | 3.7498 | 3.7506 | 120.0203 | 119.9864 | 119.9933 | 0.50028 | 0.50072 | 0.50045 | 17.3155 | 0.004849 | 0.0087675 | 3.7502 | 0.00028086 | 0.00079836 | 32.5016 | 32.4995 | 32.5097 | -56.253 | -56.1833 | -56.241 | 64.9673 | 64.9059 | 64.961 | 97.5107 | -168.6773 | 194.8342
Binom Δ изм |  | 0.0013896 | ----- | ----- | ----- | 0.01046 | 0.0033798 | 0.0070953 | ----- | ----- | ----- | 0.02034 | 0.013641 | 0.0066833 | 0.00027615 | 0.00071633 | 0.00044918 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0011156 | 0.019727 | 0.0007245 | ----- | ----- | ----- | 0.015016 | 0.0037384 | 0.012441 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0087094 | 0.0083987 | 0.015186 | 0.0045967 | 0.0056172 | 0.015967 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #8
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 8 | 49.505 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 28.8675 | 3.6017e-15 | 4.737e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 8 | 49.4996 | 28.8749 | 28.851 | 28.8716 | 119.995 | 120.0043 | 120.0007 | 5.0005 | 4.9997 | 5.0013 | 120.0104 | 120.1849 | 119.8047 | 0.50048 | 0.50071 | 0.50344 | 28.8659 | 0.0075067 | 0.007517 | 5.0005 | 0.0053028 | 0.0057999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.00543 | ----- | ----- | ----- | 0.0049978 | 0.0043378 | 0.00066 | ----- | ----- | ----- | 0.010382 | 0.1849 | 0.19528 | 0.00048118 | 0.00071356 | 0.0034389 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.012876 | 0.028492 | 0.0071326 | ----- | ----- | ----- | 0.009584 | 0.00636 | 0.026668 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0028279 | 0.013002 | 0.01302 | 0.0098414 | 0.10606 | 0.116 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 8 | 49.5064 | 28.8674 | 28.8479 | 28.8713 | 119.9987 | 120.0047 | 119.9966 | 5.001 | 5 | 5.0016 | 120.0197 | 119.991 | 119.9893 | 0.50036 | 0.5007 | 0.5005 | 28.8625 | 0.0074422 | 0.011066 | 5.0008 | 0.00047701 | 0.0010626 | 72.2337 | 72.2198 | 72.2746 | -124.9938 | -124.8561 | -125.0154 | 144.3647 | 144.2385 | 144.4038 | 216.728 | -374.8654 | 433.007
Binom Δ изм |  | 0.0014087 | ----- | ----- | ----- | 0.0012665 | 0.0046997 | 0.003418 | ----- | ----- | ----- | 0.019676 | 0.0090103 | 0.010651 | 0.00035548 | 0.00069702 | 0.00050324 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.00023403 | 0.033891 | 0.0065814 | ----- | ----- | ----- | 0.019331 | 0.00078201 | 0.032921 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0087078 | 0.01289 | 0.019168 | 0.016594 | 0.0095403 | 0.021252 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #9
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 9 | 49.997 | 34.641 | 34.641 | 34.641 | 120 | 120 | 120 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 34.641 | 4.8827e-15 | 4.737e-15 | 1.25 | 7.4015e-17 | 8.99e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 9 | 49.8257 | 34.6533 | 34.6239 | 34.6388 | 119.9792 | 120.0233 | 119.9975 | 1.2504 | 1.2496 | 1.2505 | 120.0175 | 119.9865 | 119.996 | 0.50029 | 0.50087 | 0.50032 | 34.6387 | 0.0069331 | 0.011632 | 1.2502 | 0.00026959 | 0.00035304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.17131 | ----- | ----- | ----- | 0.020772 | 0.023272 | 0.0025 | ----- | ----- | ----- | 0.01748 | 0.01346 | 0.00402 | 0.0002935 | 0.00087146 | 0.00031647 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.021304 | 0.029538 | 0.0038486 | ----- | ----- | ----- | 0.007372 | 0.008136 | 0.010884 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0040286 | 0.012008 | 0.020148 | 0.0033731 | 0.0053919 | 0.0070608 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 9 | 49.9984 | 34.6473 | 34.6182 | 34.6375 | 119.9821 | 120.0214 | 119.9965 | 1.2507 | 1.2497 | 1.2507 | 120.0301 | 119.9778 | 119.9921 | 0.49989 | 0.50063 | 0.49993 | 34.6326 | 0.0080643 | 0.0087457 | 1.2503 | 0.00023251 | 0.00063863 | 21.6616 | 21.6585 | 21.658 | -37.5298 | -37.451 | -37.5202 | 43.3326 | 43.2628 | 43.3225 | 64.9781 | -112.5011 | 129.918
Binom Δ изм |  | 0.0013826 | ----- | ----- | ----- | 0.017883 | 0.021446 | 0.0035477 | ----- | ----- | ----- | 0.030098 | 0.022194 | 0.0078888 | 0.00010917 | 0.00062633 | 7.4774e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.010913 | 0.039513 | 0.0061335 | ----- | ----- | ----- | 0.01354 | 0.0057411 | 0.014822 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.014558 | 0.013968 | 0.015148 | 0.0056815 | 0.0046501 | 0.012773 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #10
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 10 | 49.997 | 51.9615 | 51.9615 | 51.9615 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 51.9615 | 5.2961e-15 | 7.1054e-15 | 0.5 | 1.8504e-17 | 4.2263e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 10 | 49.9908 | 51.9718 | 51.9266 | 41.5849 | 120.0137 | 120.0106 | 119.9757 | 0.50002 | 0.49989 | 0.50016 | 120.0144 | 119.9871 | 119.9985 | 0.50068 | 0.50069 | 0.50034 | 48.4944 | 3.4584 | 3.4512 | 0.50002 | 6.172e-05 | 0.00010564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006196 | ----- | ----- | ----- | 0.013685 | 0.010565 | 0.02425 | ----- | ----- | ----- | 0.014388 | 0.012938 | 0.00145 | 0.00068304 | 0.00069366 | 0.00033854 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.017781 | 0.060459 | 17.9728 | ----- | ----- | ----- | 0.000328 | 0.0022 | 0.003116 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 6.0052 | 5.9901 | 5.9777 | 0.0004146 | 0.0012344 | 0.0021129 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 10 | 49.9984 | 51.9564 | 51.9253 | 51.9764 | 120.0098 | 119.9967 | 119.9935 | 0.50004 | 0.49991 | 0.50019 | 120.0237 | 119.9738 | 120.0025 | 0.50023 | 0.50037 | 0.50003 | 51.9511 | 0.012505 | 0.016271 | 0.49994 | 0.00010629 | 0.00041846 | 12.9959 | 12.9887 | 12.9998 | -22.4959 | -22.4748 | -22.5145 | 25.98 | 25.9581 | 25.998 | 38.9844 | -67.4853 | 77.9362
Binom Δ изм |  | 0.001394 | ----- | ----- | ----- | 0.0098343 | 0.0033493 | 0.0064774 | ----- | ----- | ----- | 0.023697 | 0.026215 | 0.002533 | 0.00022715 | 0.00037211 | 2.9087e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0088105 | 0.062739 | 0.025825 | ----- | ----- | ----- | 0.00070453 | 0.001747 | 0.0037813 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.017968 | 0.021659 | 0.028181 | 0.0012362 | 0.0021258 | 0.0083691 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #11
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 11 | 49.997 | 63.5085 | 63.5085 | 63.5085 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 63.5085 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 2.5 | 1.4803e-16 | 1.798e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 11 | 49.9906 | 63.5318 | 63.4748 | 63.5145 | 119.9942 | 120.0173 | 119.9885 | 2.5005 | 2.4997 | 2.5007 | 120.0204 | 120.1127 | 119.8669 | 0.50042 | 0.50081 | 0.50225 | 63.507 | 0.012469 | 0.021858 | 2.5003 | 0.0015616 | 0.0020654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.00643 | ----- | ----- | ----- | 0.005848 | 0.017328 | 0.01148 | ----- | ----- | ----- | 0.020374 | 0.11269 | 0.13306 | 0.00041591 | 0.00081209 | 0.002252 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.040357 | 0.058374 | 0.010455 | ----- | ----- | ----- | 0.010112 | 0.005628 | 0.014224 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0025216 | 0.021598 | 0.037858 | 0.0062099 | 0.031231 | 0.041309 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 11 | 49.9984 | 63.5163 | 63.4652 | 63.5129 | 119.9941 | 120.0154 | 119.9905 | 2.5007 | 2.4998 | 2.5009 | 120.034 | 119.9756 | 119.9905 | 0.50011 | 0.50067 | 0.50008 | 63.4963 | 0.012683 | 0.018778 | 2.5003 | 0.00033113 | 0.00078574 | 79.4329 | 79.4306 | 79.4337 | -137.5431 | -137.3313 | -137.5544 | 158.8322 | 158.6477 | 158.8425 | 238.2971 | -412.4288 | 476.3224
Binom Δ изм |  | 0.0013673 | ----- | ----- | ----- | 0.0058823 | 0.015396 | 0.0095062 | ----- | ----- | ----- | 0.033951 | 0.024422 | 0.0095139 | 0.0001055 | 0.00067252 | 7.8678e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.01351 | 0.074915 | 0.0075638 | ----- | ----- | ----- | 0.013061 | 0.0048542 | 0.018983 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.021165 | 0.021967 | 0.032525 | 0.0058222 | 0.0066225 | 0.015715 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #12
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 12 | 49.997 | 57.735 | 51.9615 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | -120 | -120 | -120 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 2.4414e-15 | 6 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 12 | 49.8257 | 57.747 | 51.9281 | 57.757 | 120.0136 | 120.0027 | 119.9837 | 6.001 | 5.9998 | 6.001 | -120.0003 | -119.9916 | -120.008 | 1 | -0.50049 | -0.49942 | 55.8107 | 1.9366 | 1.9461 | 0.00067636 | 6.0006 | 0.00022922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.17131 | ----- | ----- | ----- | 0.013568 | 0.002732 | 0.0163 | ----- | ----- | ----- | 0.00034 | 0.00837 | 0.00803 | 3.2763e-07 | 0.00049073 | 0.00057614 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.020844 | 0.05792 | 0.038164 | ----- | ----- | ----- | 0.020752 | 0.00426 | 0.020632 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00036181 | 0.020927 | 0.037365 | 0.013527 | 0.012374 | 0.0045843 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 12 | 49.9983 | 57.7327 | 51.924 | 57.7516 | 120.0077 | 120.0032 | 119.9891 | 6.001 | 6.0002 | 6.0015 | -119.9837 | -120.0078 | -120.0085 | 1 | -0.5006 | -0.4995 | 55.8028 | 1.9364 | 1.9427 | 0.0008274 | 6.0009 | 0.00038939 | 346.4528 | -155.9644 | -173.1253 | 0.20028 | 269.7085 | -300.2604 | 346.4529 | 311.5567 | 346.5958 | 17.3631 | -30.3516 | 1004.6053
Binom Δ изм |  | 0.001333 | ----- | ----- | ----- | 0.0077057 | 0.0031967 | 0.01088 | ----- | ----- | ----- | 0.016304 | 0.0078201 | 0.0084991 | 1.1921e-07 | 0.00059724 | 0.00049809 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0040558 | 0.065032 | 0.028743 | ----- | ----- | ----- | 0.01977 | 0.0049973 | 0.029888 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.013404 | 0.020639 | 0.031481 | 0.016548 | 0.018234 | 0.0077877 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #13
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 13 | 49.505 | 57.735 | 63.5085 | 51.9615 | 115 | 120 | 125 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -125 | -120 | -115 | 1 | -0.5 | -0.5 | 57.6862 | 1.6576 | 5.0112 | 0.001454 | 0.049958 | 0.001454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 13 | 49.4989 | 57.7504 | 63.4727 | 51.973 | 115.0039 | 120.0042 | 124.9919 | 0.050013 | 0.050021 | 0.05 | -124.9938 | -119.913 | -115.0932 | 1 | -0.50065 | -0.4981 | 57.6833 | 1.6451 | 4.9959 | 0.0014451 | 0.04997 | 0.001435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006124 | ----- | ----- | ----- | 0.003938 | 0.00418 | 0.008118 | ----- | ----- | ----- | 0.006218 | 0.08698 | 0.093198 | 2.5404e-07 | 0.00065162 | 0.0019045 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.026674 | 0.062018 | 0.019977 | ----- | ----- | ----- | 0.000264 | 0.000412 | 4e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0049346 | 0.021642 | 0.026514 | 0.00017737 | 0.00024034 | 0.00038006 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 13 | 49.5056 | 57.7357 | 63.4692 | 51.9662 | 115 | 119.9968 | 125.0033 | 0.050003 | 0.050049 | 0.050005 | -124.9887 | -120.0048 | -115.0066 | 1 | -0.50019 | -0.4999 | 57.6724 | 1.644 | 4.9981 | 0.0015032 | 0.049929 | 0.0013128 | 2.8869 | -1.5889 | -1.299 | 0 | 2.7507 | -2.2506 | 2.8869 | 3.1766 | 2.5986 | 0 | 0.5001 | 8.6621
Binom Δ изм |  | 0.00061523 | ----- | ----- | ----- | 4.5776e-05 | 0.003212 | 0.003273 | ----- | ----- | ----- | 0.011337 | 0.0047913 | 0.0065536 | 5.9605e-08 | 0.00019294 | 0.00010028 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0011375 | 0.068142 | 0.0081173 | ----- | ----- | ----- | 5.3957e-05 | 0.00098982 | 9.2253e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.023747 | 0.023574 | 0.02272 | 0.00098531 | 0.00057267 | 0.0028227 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #14
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 14 | 49.505 | 57.735 | 46.188 | 69.282 | 125 | 120 | 115 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | -5 | 1 | -0.5 | -0.5 | 57.6862 | 4.9899 | 8.3443 | 0.001454 | 0.001454 | 0.049958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 14 | 49.4984 | 57.7506 | 46.1601 | 69.2995 | 124.9984 | 120.0047 | 114.997 | 0.050011 | 0.050022 | 0.050002 | 5.0057 | 0.18107 | -5.1867 | 1 | -0.49923 | -0.50343 | 57.6879 | 5.0021 | 8.3582 | 0.0014906 | 0.0014753 | 0.049968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006604 | ----- | ----- | ----- | 0.00164 | 0.00466 | 0.00302 | ----- | ----- | ----- | 0.005664 | 0.18107 | 0.18673 | 2.9065e-07 | 0.00077088 | 0.0034331 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.027003 | 0.048321 | 0.030359 | ----- | ----- | ----- | 0.00022 | 0.000436 | 4.4e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0029619 | 0.02112 | 0.02405 | 0.0007334 | 0.00042593 | 0.00019945 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 14 | 49.5054 | 57.7367 | 46.1554 | 69.2902 | 124.993 | 120.0048 | 115.0023 | 0.050035 | 0.050055 | 0.050058 | 5.0107 | -0.022359 | -4.9884 | 1 | -0.49935 | -0.5003 | 57.6778 | 5.0028 | 8.3533 | 0.0013484 | 0.0013484 | 0.050233 | 2.8889 | -1.1537 | -1.7353 | 0 | -2.0017 | 3.0032 | 2.8889 | 2.3103 | 3.4685 | 0 | 1.0016 | 8.6678
Binom Δ изм |  | 0.00040924 | ----- | ----- | ----- | 0.0069962 | 0.0047607 | 0.0022507 | ----- | ----- | ----- | 0.010723 | 0.022359 | 0.011637 | 1.1921e-07 | 0.00064805 | 0.00029659 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0030272 | 0.056446 | 0.014254 | ----- | ----- | ----- | 0.00070946 | 0.0011073 | 0.0011552 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.014516 | 0.022406 | 0.015531 | 0.0021108 | 0.0021108 | 0.0054991 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #15
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 15 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 128.3 | 120 | 111.7 | 5 | 5 | 5 | 123.3 | 130 | 106.7 | 1 | 0.99619 | 0.99619 | 55.6783 | 5.607 | 11.1375 | 4.9757 | 0.35623 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 15 | 49.9908 | 57.7537 | 40.385 | 69.3039 | 128.3072 | 120.0135 | 111.6794 | 5.001 | 5.0025 | 5.0006 | 123.307 | 130.08 | 106.613 | 1 | 0.99626 | 0.99603 | 55.6815 | 5.6161 | 11.1591 | 4.9767 | 0.35927 | 0.34204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006158 | ----- | ----- | ----- | 0.0071578 | 0.01348 | 0.020638 | ----- | ----- | ----- | 0.0070124 | 0.07996 | 0.086972 | 2.9494e-07 | 6.6426e-05 | 0.00016969 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.032445 | 0.051106 | 0.037984 | ----- | ----- | ----- | 0.019976 | 0.049468 | 0.011692 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0055318 | 0.015747 | 0.037427 | 0.020258 | 0.060674 | 0.037344 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 15 | 49.9983 | 57.743 | 40.3833 | 69.2872 | 128.2923 | 120.0184 | 111.6893 | 5.0007 | 5.0006 | 5.001 | 123.3206 | 129.9912 | 106.6882 | 1 | 0.99628 | 0.99615 | 55.6702 | 5.6156 | 11.1494 | 4.9762 | 0.3566 | 0.34026 | 288.7534 | 201.1879 | 345.1746 | 0.13505 | -17.4023 | 30.3765 | 288.7534 | 201.9392 | 346.5086 | 835.116 | 13.1093 | 837.2012
Binom Δ изм |  | 0.0012529 | ----- | ----- | ----- | 0.0076721 | 0.018356 | 0.010677 | ----- | ----- | ----- | 0.020602 | 0.0087738 | 0.011813 | 5.9605e-08 | 8.5257e-05 | 4.4622e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.013817 | 0.054025 | 0.0090743 | ----- | ----- | ----- | 0.013428 | 0.011206 | 0.020943 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.013981 | 0.014757 | 0.020699 | 0.010901 | 0.0073777 | 0.0017353 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #16
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 16 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 111.7 | 120 | 128.3 | 5 | 5 | 5 | -8.3 | -1.4211e-14 | 8.3 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.6783 | 11.1375 | 5.607 | 0.24123 | 0.24123 | 4.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 16 | 49.9908 | 57.7517 | 40.3839 | 69.3043 | 111.7076 | 120.0129 | 128.2795 | 5.0004 | 4.9996 | 5.0005 | -8.296 | 0.023146 | 8.2728 | 1 | -0.49938 | -0.50077 | 55.6815 | 11.1486 | 5.6281 | 0.24109 | 0.24049 | 4.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0061717 | ----- | ----- | ----- | 0.007594 | 0.0129 | 0.020494 | ----- | ----- | ----- | 0.004006 | 0.023146 | 0.027152 | 3.0001e-07 | 0.00061673 | 0.00077127 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.028856 | 0.053022 | 0.038628 | ----- | ----- | ----- | 0.008292 | 0.007404 | 0.010628 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0056509 | 0.019248 | 0.036405 | 0.0027593 | 0.014817 | 0.0046967 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 16 | 49.9983 | 57.7378 | 40.3871 | 69.2889 | 111.6931 | 120.0105 | 128.2965 | 5.0012 | 5 | 5.0012 | -8.2847 | -0.0016147 | 8.2863 | 1 | -0.49927 | -0.50055 | 55.6706 | 11.1477 | 5.6154 | 0.24128 | 0.24057 | 4.9892 | 288.7572 | -100.8201 | -173.4554 | 0.13878 | -174.9649 | 299.9941 | 288.7572 | 201.9341 | 346.5302 | 14.4818 | 125.168 | 837.2216
Binom Δ изм |  | 0.001291 | ----- | ----- | ----- | 0.0069305 | 0.010468 | 0.0035217 | ----- | ----- | ----- | 0.015325 | 0.0016147 | 0.013711 | 5.9605e-08 | 0.00072798 | 0.00054902 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0047649 | 0.047464 | 0.011876 | ----- | ----- | ----- | 0.023737 | 0.00066757 | 0.024929 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.013215 | 0.017732 | 0.014483 | 0.0011466 | 0.013189 | 0.017969 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #17
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 17 | 45.008 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 17 | 45.002 | 57.7507 | 57.7055 | 57.7476 | 120.0019 | 120.0021 | 119.996 | 5.0005 | 4.9995 | 5.0003 | 120.0065 | 119.9982 | 119.9952 | 0.5005 | 0.50057 | 0.50051 | 57.7346 | 0.013413 | 0.015746 | 5.0001 | 0.00023999 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0060067 | ----- | ----- | ----- | 0.001888 | 0.00212 | 0.004008 | ----- | ----- | ----- | 0.006542 | 0.00178 | 0.004762 | 0.00050062 | 0.00057094 | 0.00051201 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.027117 | 0.051113 | 0.021904 | ----- | ----- | ----- | 0.009488 | 0.009184 | 0.005216 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00069748 | 0.023232 | 0.027273 | 0.0018399 | 0.0047999 | 0.0080001 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 17 | 45.0094 | 57.7352 | 57.6988 | 57.7415 | 119.9967 | 119.9967 | 120.0066 | 5.0021 | 5.001 | 5.002 | 120.0157 | 119.9909 | 119.9934 | 0.50031 | 0.50057 | 0.50047 | 57.7231 | 0.0148 | 0.010384 | 5.0015 | 0.00035637 | 0.00084359 | 144.4881 | 144.4393 | 144.5487 | -250.0537 | -249.7977 | -250.0504 | 288.7969 | 288.5508 | 288.8244 | 433.4761 | -749.9018 | 866.1721
Binom Δ изм |  | 0.0013575 | ----- | ----- | ----- | 0.0032959 | 0.0032501 | 0.0065536 | ----- | ----- | ----- | 0.015717 | 0.0091095 | 0.0065994 | 0.00031054 | 0.00056785 | 0.00047261 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.00038428 | 0.062755 | 0.011233 | ----- | ----- | ----- | 0.041456 | 0.019779 | 0.040474 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.020673 | 0.025635 | 0.017986 | 0.030413 | 0.0071273 | 0.016872 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #18
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 18 | 47.497 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 18 | 47.491 | 57.7498 | 57.7049 | 57.748 | 120.0081 | 120.0026 | 119.9892 | 5.0007 | 4.9995 | 5.0005 | 120.0157 | 120.1928 | 119.7916 | 0.50053 | 0.50064 | 0.50351 | 57.7342 | 0.011608 | 0.017798 | 5.0002 | 0.005474 | 0.0062253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006006 | ----- | ----- | ----- | 0.00814 | 0.00264 | 0.01078 | ----- | ----- | ----- | 0.015658 | 0.19276 | 0.20842 | 0.00052923 | 0.00064282 | 0.0035125 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.025569 | 0.052114 | 0.022517 | ----- | ----- | ----- | 0.01488 | 0.010644 | 0.009944 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0013432 | 0.020106 | 0.030826 | 0.0045898 | 0.10948 | 0.12451 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 18 | 47.4983 | 57.7383 | 57.6965 | 57.7413 | 120.0054 | 120.0042 | 119.9904 | 5.002 | 5.0006 | 5.001 | 120.0189 | 119.9921 | 119.9891 | 0.50042 | 0.50063 | 0.50042 | 57.7239 | 0.010673 | 0.01835 | 5.0011 | 0.00066774 | 0.0010035 | 144.525 | 144.4398 | 144.5024 | -250.0446 | -249.7581 | -250.0055 | 288.8074 | 288.5168 | 288.7624 | 433.4672 | -749.8082 | 866.0866
Binom Δ изм |  | 0.0013101 | ----- | ----- | ----- | 0.0053711 | 0.0041962 | 0.009552 | ----- | ----- | ----- | 0.018867 | 0.0079117 | 0.010933 | 0.0004198 | 0.00062859 | 0.0004198 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0058022 | 0.066699 | 0.010896 | ----- | ----- | ----- | 0.040083 | 0.011921 | 0.01936 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019252 | 0.018486 | 0.031783 | 0.022192 | 0.013355 | 0.02007 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #19
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 19 | 48.994 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 19 | 48.9878 | 57.7504 | 57.7052 | 57.7478 | 120.0033 | 120.0012 | 119.9955 | 5.0006 | 4.9995 | 5.0006 | 120.0092 | 119.9978 | 119.993 | 0.50055 | 0.50064 | 0.50059 | 57.7345 | 0.013355 | 0.015941 | 5.0002 | 0.00024759 | 0.00056747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0062333 | ----- | ----- | ----- | 0.003325 | 0.0011875 | 0.0045125 | ----- | ----- | ----- | 0.00916 | 0.00215 | 0.00701 | 0.00055182 | 0.00063998 | 0.00058956 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.026622 | 0.051549 | 0.022253 | ----- | ----- | ----- | 0.011888 | 0.009884 | 0.012172 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00089148 | 0.023132 | 0.02761 | 0.0047251 | 0.0049518 | 0.011349 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 19 | 48.9956 | 57.736 | 57.699 | 57.742 | 119.9932 | 120.0026 | 120.0042 | 5.0012 | 5.0002 | 5.0012 | 120.0159 | 119.9869 | 119.9972 | 0.50037 | 0.5007 | 0.50051 | 57.7254 | 0.015268 | 0.013987 | 5.0007 | 0.00032464 | 0.00092483 | 144.4831 | 144.4573 | 144.5361 | -250.0028 | -249.7384 | -250.0037 | 288.7503 | 288.5085 | 288.7777 | 433.4765 | -749.7449 | 866.0365
Binom Δ изм |  | 0.0016284 | ----- | ----- | ----- | 0.0067596 | 0.0025635 | 0.0042038 | ----- | ----- | ----- | 0.015923 | 0.013077 | 0.0028305 | 0.00037366 | 0.00070375 | 0.00051004 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0018114 | 0.062391 | 0.012053 | ----- | ----- | ----- | 0.024319 | 0.0047207 | 0.023527 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.016629 | 0.026446 | 0.024226 | 0.014935 | 0.0064927 | 0.018497 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #20
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 20 | 50.996 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 20 | 50.9895 | 57.7503 | 57.7047 | 57.7478 | 120.0025 | 120.0034 | 119.9941 | 5.0009 | 4.9995 | 5.0007 | 120.0073 | 120.0069 | 119.9859 | 0.5006 | 0.50067 | 0.50073 | 57.7343 | 0.013066 | 0.016536 | 5.0003 | 9.5563e-05 | 0.00078013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006455 | ----- | ----- | ----- | 0.002504 | 0.00344 | 0.005944 | ----- | ----- | ----- | 0.007252 | 0.006868 | 0.01412 | 0.00060242 | 0.00067416 | 0.00072595 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.026514 | 0.052453 | 0.022208 | ----- | ----- | ----- | 0.017388 | 0.010132 | 0.01302 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0012437 | 0.02263 | 0.02864 | 0.0067582 | 0.0019113 | 0.015603 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 20 | 50.9949 | 57.7362 | 57.6986 | 57.7419 | 119.9961 | 119.9969 | 120.007 | 5.0011 | 4.9997 | 5.0008 | 120.0143 | 119.9912 | 119.9945 | 0.50045 | 0.50069 | 0.50064 | 57.7246 | 0.015666 | 0.011754 | 5.0004 | 0.00052644 | 0.00096934 | 144.5033 | 144.4368 | 144.5623 | -249.9871 | -249.7092 | -249.9629 | 288.7469 | 288.473 | 288.7555 | 433.5024 | -749.6592 | 865.9753
Binom Δ изм |  | 0.0011155 | ----- | ----- | ----- | 0.0039215 | 0.0031052 | 0.0070419 | ----- | ----- | ----- | 0.014297 | 0.0087509 | 0.0055313 | 0.0004499 | 0.00069422 | 0.0006392 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.002155 | 0.063105 | 0.011921 | ----- | ----- | ----- | 0.022745 | 0.0068569 | 0.016012 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.01799 | 0.027134 | 0.020359 | 0.007143 | 0.010529 | 0.019387 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #21
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 21 | 52.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 21 | 52.4942 | 57.7503 | 57.7053 | 57.7481 | 120.0025 | 120.0026 | 119.9949 | 5.0007 | 4.9996 | 5.0008 | 120.0081 | 119.9997 | 119.9922 | 0.5006 | 0.50069 | 0.50064 | 57.7346 | 0.013174 | 0.01615 | 5.0003 | 0.00020504 | 0.00059774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.005772 | ----- | ----- | ----- | 0.002525 | 0.0025925 | 0.0051175 | ----- | ----- | ----- | 0.00815 | 0.00035 | 0.0078 | 0.00060297 | 0.00068795 | 0.0006435 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.026448 | 0.051511 | 0.022763 | ----- | ----- | ----- | 0.013335 | 0.00835 | 0.01561 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0007665 | 0.022817 | 0.027972 | 0.0068648 | 0.0041009 | 0.011955 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 21 | 52.5006 | 57.7326 | 57.7006 | 57.745 | 120.0013 | 119.9926 | 120.0061 | 5.0006 | 4.9991 | 5.0012 | 120.0272 | 119.9885 | 119.9844 | 0.50038 | 0.50073 | 0.5007 | 57.7243 | 0.014814 | 0.011437 | 5.0001 | 0.00039926 | 0.0015477 | 144.4578 | 144.437 | 144.5988 | -249.9533 | -249.6831 | -249.9856 | 288.6949 | 288.4505 | 288.7934 | 433.4936 | -749.622 | 865.9387
Binom Δ изм |  | 0.00059891 | ----- | ----- | ----- | 0.0012894 | 0.00737 | 0.0060883 | ----- | ----- | ----- | 0.027168 | 0.011536 | 0.015625 | 0.00038242 | 0.00073397 | 0.00069982 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0042408 | 0.05959 | 0.017325 | ----- | ----- | ----- | 0.011168 | 0.018158 | 0.02367 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.018532 | 0.025658 | 0.019809 | 0.0013733 | 0.0079852 | 0.030955 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #22
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 22 | 55 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 22 | 54.9929 | 57.7496 | 57.7041 | 57.7476 | 120.003 | 120.0026 | 119.9944 | 5.0006 | 4.9996 | 5.0009 | 120.0103 | 120.0804 | 119.9093 | 0.5006 | 0.50071 | 0.50189 | 57.7337 | 0.013211 | 0.016485 | 5.0003 | 0.0021958 | 0.0028331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0071017 | ----- | ----- | ----- | 0.003 | 0.00264 | 0.00564 | ----- | ----- | ----- | 0.0103 | 0.080428 | 0.090728 | 0.00060146 | 0.00071175 | 0.0018865 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.025274 | 0.053559 | 0.021789 | ----- | ----- | ----- | 0.01176 | 0.008608 | 0.0177 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0021651 | 0.022881 | 0.028553 | 0.0069256 | 0.043917 | 0.056663 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 22 | 54.9985 | 57.7368 | 57.6991 | 57.7413 | 119.9945 | 120.001 | 120.0045 | 5.0002 | 4.9993 | 5.0004 | 120.0203 | 119.9877 | 119.992 | 0.50043 | 0.50081 | 0.50064 | 57.7254 | 0.014901 | 0.011793 | 4.9999 | 0.00039972 | 0.00067714 | 144.4715 | 144.4605 | 144.5515 | -249.9479 | -249.6765 | -249.94 | 288.6971 | 288.4562 | 288.7299 | 433.4843 | -749.5634 | 865.8832
Binom Δ изм |  | 0.0014648 | ----- | ----- | ----- | 0.0054703 | 0.0009613 | 0.0045242 | ----- | ----- | ----- | 0.020317 | 0.012268 | 0.0080414 | 0.00042772 | 0.00080895 | 0.00064349 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0031593 | 0.062266 | 0.010923 | ----- | ----- | ----- | 0.0044727 | 0.013399 | 0.0082016 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.016623 | 0.025809 | 0.020426 | 0.002594 | 0.0079943 | 0.013543 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #23
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 23 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 23 | 49.9908 | 57.744 | 57.7108 | 57.7496 | 120.0054 | 119.9894 | 120.0053 | 5.0012 | 5 | 5.0006 | 120.0091 | 120.1153 | 119.8756 | 1 | 1 | 1 | 57.7348 | 0.013578 | 0.011326 | 5.0006 | 0.0031628 | 0.0038264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.00617 | ----- | ----- | ----- | 0.005368 | 0.010628 | 0.00526 | ----- | ----- | ----- | 0.009076 | 0.11532 | 0.1244 | 1.9281e-07 | 2.351e-07 | 4.1587e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.015613 | 0.041909 | 0.025336 | ----- | ----- | ----- | 0.0236 | 0.000568 | 0.01238 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00032014 | 0.023518 | 0.019617 | 0.012134 | 0.063257 | 0.076529 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 23 | 49.9983 | 57.7296 | 57.7044 | 57.7438 | 119.9988 | 119.9872 | 120.0141 | 5.0018 | 5.0005 | 5.001 | 120.0153 | 119.9876 | 119.9971 | 1 | 1 | 1 | 57.7248 | 0.015402 | 0.0074245 | 5.0011 | 0.00061436 | 0.00032786 | 288.7493 | 288.55 | 288.7744 | 0.08491 | 0.2031 | 0.20542 | 288.7493 | 288.5501 | 288.7744 | 866.0737 | 0.49343 | 866.0738
Binom Δ изм |  | 0.0013177 | ----- | ----- | ----- | 0.0012131 | 0.012848 | 0.014084 | ----- | ----- | ----- | 0.015289 | 0.01239 | 0.0028915 | 5.9605e-08 | 2.3842e-07 | 2.3842e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0094077 | 0.052983 | 0.015178 | ----- | ----- | ----- | 0.035152 | 0.0097084 | 0.019264 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.017713 | 0.026677 | 0.01286 | 0.021477 | 0.012287 | 0.0065571 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #24
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 24 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 24 | 49.9908 | 57.7464 | 57.7029 | 57.7566 | 120.0141 | 119.9956 | 119.9902 | 5.0009 | 4.9997 | 5.0008 | 120.0046 | 120.1788 | 119.8166 | 1 | 1 | 0.99999 | 57.7353 | 0.013373 | 0.019992 | 5.0004 | 0.0049246 | 0.0056189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0061883 | ----- | ----- | ----- | 0.014148 | 0.004388 | 0.00976 | ----- | ----- | ----- | 0.0046 | 0.17878 | 0.18338 | 2.7927e-07 | 1.6861e-07 | 7.1351e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.019763 | 0.055637 | 0.037443 | ----- | ----- | ----- | 0.01728 | 0.00654 | 0.015604 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00052255 | 0.023163 | 0.034627 | 0.0086703 | 0.098493 | 0.11238 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 24 | 49.9984 | 57.7351 | 57.6939 | 57.7501 | 120.0114 | 119.9996 | 119.989 | 5.0012 | 5 | 5.0011 | 120.0199 | 119.9893 | 119.9908 | 1 | 1 | 1 | 57.7256 | 0.012141 | 0.022097 | 5.0007 | 0.00048836 | 0.00095469 | 288.7445 | 288.4702 | 288.8145 | 0.16478 | 0.20669 | 0.15337 | 288.7446 | 288.4703 | 288.8145 | 866.0293 | 0.52484 | 866.0294
Binom Δ изм |  | 0.0013559 | ----- | ----- | ----- | 0.011391 | 0.00039673 | 0.010971 | ----- | ----- | ----- | 0.01992 | 0.010704 | 0.009201 | 1.1921e-07 | 2.3842e-07 | 1.1921e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.00015963 | 0.071146 | 0.026212 | ----- | ----- | ----- | 0.023985 | 0.00024796 | 0.022278 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0162 | 0.02103 | 0.038273 | 0.01421 | 0.0097673 | 0.019094 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #25
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 25 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 25 | 49.9907 | 57.7568 | 57.7051 | 57.7406 | 119.9931 | 120.0138 | 119.9931 | 5.0007 | 5.0001 | 5.0013 | 119.9988 | 119.9918 | 120.0093 | 1 | 1 | 1 | 57.7342 | 0.012593 | 0.018455 | 5.0007 | 0.00053025 | 0.00026598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0062983 | ----- | ----- | ----- | 0.00692 | 0.01382 | 0.0069 | ----- | ----- | ----- | 0.00116 | 0.008175 | 0.009335 | 6.3876e-07 | 7.5744e-07 | 3.5864e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.037766 | 0.051851 | 0.0096718 | ----- | ----- | ----- | 0.014168 | 0.002108 | 0.0251 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0014716 | 0.021812 | 0.031965 | 0.013792 | 0.010605 | 0.0053197 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 25 | 49.9986 | 57.7418 | 57.7006 | 57.7336 | 119.9895 | 120.0018 | 120.0088 | 5.0011 | 5.0007 | 5.0016 | 120.0292 | 119.9741 | 119.9967 | 1 | 1 | 1 | 57.724 | 0.011397 | 0.014254 | 5.001 | 0.00053893 | 0.0011565 | 288.7733 | 288.543 | 288.7617 | 0.045108 | 0.28405 | 0.11429 | 288.7733 | 288.5431 | 288.7617 | 866.078 | 0.39774 | 866.0782
Binom Δ изм |  | 0.0016115 | ----- | ----- | ----- | 0.010529 | 0.0017929 | 0.0087509 | ----- | ----- | ----- | 0.029175 | 0.025864 | 0.0032959 | 0 | 4.1723e-07 | 5.9605e-08 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.011795 | 0.059662 | 0.0024238 | ----- | ----- | ----- | 0.022316 | 0.014029 | 0.03274 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019028 | 0.019741 | 0.024689 | 0.020056 | 0.010779 | 0.02313 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----