## pnt #11
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 11 | 49.997 | 63.5085 | 63.5085 | 63.5085 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 63.5085 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 79.3856 | 79.3856 | 79.3856 | -137.4999 | -137.4999 | -137.4999 | 158.7712 | 158.7712 | 158.7712 | 238.1569 | -412.4998 | 476.3137
Счетчик MTE |  |  |  | 11 | 49.9908 | 63.5209 | 63.4825 | 63.5224 | 120.0019 | 119.9908 | 120.0073 | 2.5001 | 2.4997 | 2.5009 | 120.0015 | 119.9931 | 120.0054 | 0.5005 | 0.50049 | 0.50052 | 63.5086 | 0.015455 | 0.010999 | 2.5002 | 0.00039246 | 0.00035617 | 79.4847 | 79.4198 | 79.5149 | -137.4894 | -137.3795 | -137.5314 | 158.8117 | 158.684 | 158.8632 | 238.4193 | -412.4003 | 476.3589
Генератор MTE |  |  |  | 11 | 49.997 | 63.5084 | 63.5085 | 63.5085 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 119.9995 | 119.996 | 120.0045 | 0.5001 | 0.50009 | 0.50003 | 63.5085 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 2.5 | 6.2133e-05 | 6.2134e-05 | 79.4008 | 79.3997 | 79.3901 | -137.4902 | -137.4911 | -137.4966 | 158.7704 | 158.7706 | 158.7706 | 238.1906 | -412.4778 | 476.3116
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061683 | 0.01247 | 0.026 | 0.013894 | 0.001886 | 0.00916 | 0.007274 | 0.0001594 | 0.0003398 | 0.0009108 | 0.001953 | 0.002878 | 0.000925 | 0.00039814 | 0.00039916 | 0.00049409 | 0.00012118 | 0.015422 | 0.010966 | 0.00024346 | 0.00033033 | 0.00029404 | 0.083883 | 0.020046 | 0.12479 | 0.00076986 | 0.11157 | 0.034833 | 0.0413 | 0.086571 | 0.092591 | 0.22872 | 0.077503 | 0.04732
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012339 | 0.019631 | 0.040956 | 0.021873 | 0.0015716 | 0.0076339 | 0.0060613 | 0.0063756 | 0.013594 | 0.036419 | 0.0016275 | 0.0023985 | 0.0007708 | 0.079549 | 0.079753 | 0.098715 | 0.00019081 | 99.7843 | 99.6969 | 0.0097377 | 84.1683 | 82.5552 | 0.10553 | 0.025241 | 0.15694 | -0.00055994 | -0.08121 | -0.025327 | 0.026006 | 0.054556 | 0.058284 | 0.095932 | -0.018793 | 0.0099337
Генератор MTE γ изм, %
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.25359 | 0.25359 | 0.25356 | 0.53252 | 0.53251 | 0.5325 | 0.54364 | 0.54363 | 0.54362
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6212 | 1000 | 1000 | 1000 | 106.0445 | 21.8341 | 27.4952 | 1000 | 1000 | 1000 | 256.0164 | 173.7318 | 540.5405 | 25.1168 | 25.0529 | 20.2391 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2.4029 | 10.0467 | 1.6156 | 951.0224 | 6.5572 | 21.0248 | 20.9046 | 9.9647 | 9.3271
Binom# |  |  |  | 11 | 49.999 | 63.5084 | 63.4802 | 63.5197 | 119.9958 | 119.9871 | 120.0172 | 2.5004 | 2.4999 | 2.5011 | 120.0259 | 119.9802 | 119.9939 | 0.50008 | 0.50052 | 0.5004 | 63.5001 | 0.015533 | 0.0074245 | 2.5004 | 0.00018647 | 0.00080657 | 79.4124 | 79.4292 | 79.4973 | -137.5154 | -137.3863 | -137.5456 | 158.798 | 158.6947 | 158.8666 | 238.3389 | -412.4473 | 476.3593
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0081803 | 0.012508 | 0.0023135 | 0.0027216 | 0.0061356 | 0.0037337 | 0.0098845 | 0.00027808 | 0.00025849 | 0.00016159 | 0.024456 | 0.01289 | 0.011551 | 0.00041198 | 2.6096e-05 | 0.00012163 | 0.0085039 | 7.7627e-05 | 0.0035748 | 0.00013561 | 0.00020599 | 0.0004504 | 0.07225 | 0.0094624 | 0.017615 | 0.026019 | 0.0068157 | 0.014146 | 0.01363 | 0.010628 | 0.003417 | 0.080402 | 0.04698 | 0.00042967
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.016364 | 0.019691 | 0.0036444 | 0.0042845 | 0.0051129 | 0.0031116 | 0.0082366 | 0.011123 | 0.010341 | 0.0064614 | 0.02038 | 0.010742 | 0.0096257 | 0.082315 | 0.005214 | 0.024301 | 0.01339 | 0.50227 | 32.5 | 0.0054238 | 52.4874 | 126.4551 | 0.090898 | 0.011914 | 0.022153 | -0.018924 | -0.0049613 | -0.010285 | 0.0085827 | 0.0066975 | 0.0021509 | 0.033723 | -0.011392 | 9.0199e-05
Binom γ изм, %
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.25359 | 0.25359 | 0.25356 | 0.53252 | 0.53251 | 0.5325 | 0.54364 | 0.54363 | 0.54362
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2224 | 1000 | 1000 | 1000 | 32.5968 | 53.5665 | 20.2337 | 1000 | 1000 | 1000 | 20.4445 | 38.7905 | 43.2848 | 24.2727 | 383.2076 | 82.2138 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2.7898 | 21.284 | 11.4458 | 28.1395 | 107.3331 | 51.7729 | 63.3411 | 81.1699 | 252.7413

## pnt #12
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 12 | 49.997 | 57.735 | 51.9615 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | -120 | -120 | -120 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 0 | 6 | 0 | 346.41 | -155.8845 | -173.205 | 0 | 269.9999 | -299.9999 | 346.41 | 311.769 | 346.41 | 17.3205 | -30 | 1004.589
Счетчик MTE |  |  |  | 12 | 49.9908 | 57.7452 | 51.9385 | 57.7495 | 120.0026 | 119.9906 | 120.0068 | 6.0009 | 6.0001 | 6.0009 | -120.0032 | -119.8188 | -120.178 | 1 | -0.50051 | -0.49661 | 55.811 | 1.9383 | 1.9343 | 0.006515 | 6.0006 | 0.0060293 | 346.525 | -155.9766 | -172.0984 | 0.23934 | 269.7922 | -300.7969 | 346.5251 | 311.6353 | 346.5496 | 18.45 | -30.7654 | 1004.71
Генератор MTE |  |  |  | 12 | 49.997 | 57.735 | 51.9616 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 6 | 0 | 6 | -120.003 | -119.998 | -119.999 | 1 | 1 | -0.50002 | 55.8105 | 1.9244 | 1.9245 | 2 | 4 | 2 | 346.4129 | 0 | -173.2102 | 0.00073804 | 0 | -299.9968 | 346.4129 | 0 | 346.41 | 173.2027 | -299.9961 | 692.8229
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061783 | 0.010172 | 0.02315 | 0.014484 | 0.0024479 | 0.00936 | 0.0069121 | 0.0008864 | 6.0001 | 0.000913 | 0.000244 | 0.17922 | 0.17898 | 2.3853e-07 | 1.5005 | 0.0034098 | 0.00050187 | 0.013837 | 0.0098174 | 1.9935 | 2.0006 | 1.994 | 0.11214 | 155.9766 | 1.1119 | 0.23861 | 269.7922 | 0.8001 | 0.11222 | 311.6353 | 0.13963 | 154.7526 | 269.2307 | 311.8871
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012359 | 0.017615 | 0.044572 | 0.025081 | 0.0020399 | 0.0078006 | 0.0057597 | 0.014771 | 100 | 0.015214 | -0.00020333 | -0.14958 | -0.14893 | 2.3853e-05 | -299.7961 | -0.68663 | 0.00089923 | 0.71389 | 0.50754 | 30598.0647 | 33.3402 | 33071.8767 | 0.03236 | -100 | -0.64606 | 0 | 100 | -0.26599 | 0.032384 | 100 | 0.040291 | 838.7672 | -875.1094 | 31.0425
Генератор MTE γ изм, %
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20418 | 0.21279 | 0.20841 | 6.5373 | 0.50928 | 0.50481 | 0.50668 | 0.51113 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6186 | 1000 | 1000 | 1000 | 81.7017 | 21.3675 | 28.9349 | 1000 | 1000 | 1000 | 2049.1803 | 2.7899 | 2.7937 | 41923.691 | 0.0066644 | 2.9327 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6.3096 | 0.0021279 | 0.32258 | 1000 | 0.0050928 | 1.8979 | 15.6461 | 0.0051113 | 12.5755
Binom# |  |  |  | 12 | 49.999 | 57.7341 | 51.9364 | 57.7468 | 119.9973 | 119.9878 | 120.0149 | 6.0009 | 6.0005 | 6.0015 | -119.9905 | -120.0066 | -120.0029 | 1 | -0.50063 | -0.49934 | 55.8038 | 1.9384 | 1.9284 | 0.00072181 | 6.0008 | 0.00028972 | 346.4584 | -156.0174 | -173.0541 | 0.16299 | 269.7784 | -300.2697 | 346.4584 | 311.6437 | 346.5684 | 17.3869 | -30.3283 | 1004.6705
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0082247 | 0.011079 | 0.0020563 | 0.0027227 | 0.0052784 | 0.0028165 | 0.0081102 | 2.276e-06 | 0.00040008 | 0.00060811 | 0.012781 | 0.18784 | 0.17505 | 1.7893e-07 | 0.00011726 | 0.0027309 | 0.0072251 | 9.1975e-05 | 0.0058868 | 0.0057932 | 0.00016654 | 0.0057396 | 0.066617 | 0.04079 | 0.95575 | 0.076354 | 0.0138 | 0.52722 | 0.06667 | 0.0084568 | 0.01873 | 1.0631 | 0.43707 | 0.039483
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.016452 | 0.019187 | 0.003959 | 0.0047146 | 0.0043986 | 0.0023473 | 0.0067581 | 3.7928e-05 | 0.0066679 | 0.010134 | -0.01065 | -0.15677 | -0.14566 | 1.7893e-05 | -0.023429 | -0.54992 | 0.012946 | 0.0047452 | 0.30433 | 88.9208 | 0.0027754 | 95.1949 | 0.019224 | -0.026151 | -0.55535 | 0 | 0.005115 | -0.17527 | 0.019239 | 0.0027137 | 0.0054047 | 5.7623 | -1.4206 | 0.0039298
Binom γ изм, %
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20418 | 0.21279 | 0.20841 | 6.5373 | 0.50928 | 0.50481 | 0.50668 | 0.51113 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2159 | 1000 | 1000 | 1000 | 37.89 | 71.0098 | 24.6603 | 1000 | 1000 | 1000 | 39.1214 | 2.6618 | 2.8564 | 55888.9514 | 85.2786 | 3.6617 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10.6207 | 8.1368 | 0.37527 | 1000 | 99.5648 | 2.8801 | 26.3354 | 188.3527 | 93.7477