## pnt #1
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 1 | 49.9908 | 57.7496 | 57.7021 | 57.7568 | 120.0201 | 120.0007 | 119.9792 | 5.0004 | 4.9999 | 5.0006 | 120.0049 | 120.0134 | 119.9816 | 1 | 1 | 1 | 57.7361 | 0.011038 | 0.023704 | 5.0003 | 0.0003217 | 0.00066827 | 288.7713 | 288.5053 | 288.8206 | 0.24847 | 0.17181 | 0.2361 | 288.7715 | 288.5053 | 288.8207 | 866.0972 | 0.65638 | 866.0974
Генератор MTE |  |  |  | 1 | 49.997 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 5 | 5 | 4.9998 | 119.996 | 120.007 | 119.997 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0.00036514 | 0.00030747 | 5 | 0.00014138 | 0.00022633 | 288.6768 | 288.6756 | 288.6652 | 0.0050384 | -0.010077 | 0.020153 | 288.6768 | 288.6756 | 288.6652 | 866.0176 | 0.015114 | 866.0176
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006176 | 0.014692 | 0.032924 | 0.021772 | 0.02112 | 0.0002898 | 0.02083 | 0.0003668 | 9.74e-05 | 0.000807 | 0.00894 | 0.0064274 | 0.015367 | 3.7003e-07 | 1.767e-07 | 3.3169e-07 | 0.0011792 | 0.010673 | 0.023396 | 0.00035876 | 0.00018032 | 0.00044194 | 0.094536 | 0.17029 | 0.15537 | 0.24343 | 0.18188 | 0.21595 | 0.094643 | 0.17024 | 0.15547 | 0.079615 | 0.64127 | 0.079869
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012354 | 0.025441 | 0.057059 | 0.037696 | 0.017597 | 0.0002415 | 0.017362 | 0.0073354 | 0.001948 | 0.016138 | 0.0074497 | 0.0053556 | 0.012808 | 3.7003e-05 | 1.767e-05 | 3.3169e-05 | 0.0020424 | 96.692 | 98.7028 | 0.0071748 | 56.0534 | 66.1314 | 0.032737 | 0.059025 | 0.053795 | 0 | 0 | 0 | 0.032774 | 0.059008 | 0.053828 | 0.0091924 | 0 | 0.0092217
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.025447 | 0.057026 | 0.03771 |  |  |  | 0.007336 | 0.001948 | 0.01614 | [6 empty] | 0.0020424 | 0.018486 | 0.040523 | 0.0071752 | 0.0036065 | 0.0088388
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50237 | 0.50076 | 0.50391 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50237 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6192 | 3.9297 | 1.7536 | 2.6518 | 9.4697 | 690.1311 | 9.6014 | 13.6314 | 51.3347 | 6.1958 | 55.9284 | 77.792 | 32.5364 | 27024.6558 | 56591.6029 | 30148.9774 | 48.9619 | 5.4096 | 2.4677 | 13.9369 | 27.7279 | 11.3138 | 6.1096 | 3.3888 | 3.7182 | 1000 | 1000 | 1000 | 15.2562 | 8.4739 | 9.2892 | 21.7585 | 1000 | 54.2216
Binom# |  |  |  | 1 | 49.9985 | 57.7437 | 57.7022 | 57.7563 | 120.019 | 119.9975 | 119.9836 | 5.0008 | 5.0003 | 5.001 | 120.0229 | 119.9978 | 119.9793 | 1 | 1 | 1 | 57.7328 | 0.010651 | 0.023879 | 5.0006 | 0.00044375 | 0.0010263 | 288.7627 | 288.527 | 288.8379 | 0.16033 | 0.18315 | 0.18516 | 288.7627 | 288.527 | 288.8379 | 866.1276 | 0.52864 | 866.1277
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0076578 | 0.0058634 | 0.00015636 | 0.00048156 | 0.0011686 | 0.0032279 | 0.0044117 | 0.00035757 | 0.00036301 | 0.00034433 | 0.017986 | 0.015594 | 0.0023769 | 2.5098e-07 | 1.5e-09 | 1.5531e-07 | 0.0033654 | 0.00038699 | 0.00017554 | 0.00026776 | 0.00012205 | 0.000358 | 0.0086503 | 0.021722 | 0.017336 | 0.088145 | 0.011346 | 0.050938 | 0.0087267 | 0.021702 | 0.01727 | 0.030439 | 0.12774 | 0.030306
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015318 | 0.010153 | 0.00027098 | 0.00083378 | 0.00097366 | 0.0026899 | 0.0036771 | 0.0071508 | 0.0072604 | 0.0068857 | 0.014988 | 0.012994 | 0.0019811 | 2.5098e-05 | 1.5e-07 | 1.5531e-05 | 0.0058289 | 3.506 | 0.74055 | 0.0053548 | 37.9384 | 53.5715 | 0.0029956 | 0.0075293 | 0.0060024 | 0 | 0 | 0 | 0.003022 | 0.0075221 | 0.0059795 | 0.0035145 | 0 | 0.0034992
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.010156 | 0.00027083 | 0.00083409 |  |  |  | 0.0071514 | 0.0072602 | 0.0068866 | [6 empty] | 0.005829 | 0.00067028 | 0.00030404 | 0.0053551 | 0.002441 | 0.0071601
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50237 | 0.50076 | 0.50391 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50237 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3059 | 9.8467 | 369.2421 | 119.8906 | 171.1473 | 61.9598 | 45.3336 | 13.9833 | 13.7737 | 14.5209 | 27.7989 | 32.0633 | 210.3559 | 39844.5292 | 6666494.8984 | 64387.6804 | 17.1555 | 149.1906 | 328.9035 | 18.6737 | 40.9674 | 13.9664 | 66.7695 | 26.5661 | 33.3232 | 1000 | 1000 | 1000 | 165.4572 | 66.4737 | 83.6222 | 56.9112 | 1000 | 142.8952

## pnt #2
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 2 | 49.9908 | 57.7439 | 57.7099 | 57.7526 | 120.0145 | 119.9895 | 119.996 | 5.0009 | 4.9997 | 5.0008 | 120.0067 | 120.1149 | 119.8784 | 0.50068 | 0.50056 | 0.50245 | 57.7354 | 0.011745 | 0.015479 | 5.0005 | 0.0030968 | 0.0037986 | 144.5819 | 144.4285 | 145.1138 | -249.9703 | -249.7832 | -249.706 | 288.7717 | 288.5329 | 288.8098 | 434.1242 | -749.4595 | 866.1143
Генератор MTE |  |  |  | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 4.9999 | 5.0001 | 5 | 119.9949 | 119.995 | 120.0101 | 0.50015 | 0.50008 | 0.5 | 57.735 | 1.9095e-14 | 5.9212e-15 | 5 | 0.00021718 | 0.00029337 | 144.3795 | 144.3616 | 144.3375 | -249.9709 | -249.9913 | -249.9999 | 288.671 | 288.6796 | 288.675 | 433.0787 | -749.9621 | 866.0256
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006178 | 0.008872 | 0.02515 | 0.017554 | 0.0145 | 0.010496 | 0.0040042 | 0.000976 | 0.000364 | 0.000814 | 0.01184 | 0.11988 | 0.13172 | 0.00052616 | 0.00048599 | 0.0024547 | 0.000425 | 0.011745 | 0.015479 | 0.00047297 | 0.0028796 | 0.0035052 | 0.20231 | 0.066835 | 0.77634 | 0.0006047 | 0.20812 | 0.29393 | 0.10072 | 0.14676 | 0.13478 | 1.0455 | 0.50265 | 0.08874
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012358 | 0.015364 | 0.04358 | 0.030395 | 0.012082 | 0.0087473 | 0.0033369 | 0.019516 | 0.0072804 | 0.016277 | 0.0098661 | 0.099804 | 0.10988 | 0.10509 | 0.09709 | 0.48854 | 0.00073612 | 100 | 100 | 0.0094586 | 92.9871 | 92.2767 | 0.13993 | 0.046276 | 0.53498 | -0.00024191 | -0.08332 | -0.11771 | 0.034878 | 0.050864 | 0.046668 | 0.24083 | -0.067068 | 0.010246
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.015367 | 0.043561 | 0.030404 |  |  |  | 0.01952 | 0.00728 | 0.01628 | [6 empty] | 0.00073613 | 0.020343 | 0.026811 | 0.0094595 | 0.057593 | 0.070104
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6186 | 6.5076 | 2.2956 | 3.289 | 13.7931 | 19.0552 | 49.9476 | 5.123 | 13.7363 | 6.1425 | 42.2297 | 4.1708 | 3.7959 | 19.0057 | 20.5763 | 4.0738 | 135.8456 | 4.9156 | 3.7298 | 10.5714 | 1.7363 | 1.4265 | 1.4294 | 4.3224 | 0.37388 | 2066.9354 | 6.0012 | 4.2479 | 14.3361 | 9.8306 | 10.7145 | 0.83054 | 7.4552 | 48.8022
Binom# |  |  |  | 2 | 49.9985 | 57.7373 | 57.7102 | 57.7544 | 120.0145 | 119.9876 | 119.998 | 5.0011 | 4.9999 | 5.0012 | 120.0163 | 119.9867 | 119.997 | 0.50053 | 0.5006 | 0.50056 | 57.7331 | 0.01087 | 0.017354 | 5.0007 | 0.00062454 | 0.00075924 | 144.5274 | 144.4443 | 144.5823 | -249.9738 | -249.7872 | -250.0501 | 288.7474 | 288.5442 | 288.841 | 433.554 | -749.8111 | 866.1326
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0077093 | 0.0065826 | 0.00031693 | 0.0018863 | 4.9927e-05 | 0.0019401 | 0.0020053 | 0.00015401 | 0.00017576 | 0.00037762 | 0.0095869 | 0.12822 | 0.11865 | 0.00014648 | 3.5074e-05 | 0.0018944 | 0.002305 | 0.00087531 | 0.0018746 | 0.0002094 | 0.0024723 | 0.0030393 | 0.05444 | 0.015799 | 0.5315 | 0.003469 | 0.0039868 | 0.34418 | 0.02427 | 0.01136 | 0.031192 | 0.57014 | 0.35164 | 0.018312
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015422 | 0.0114 | 0.00054918 | 0.0032662 | 4.1601e-05 | 0.0016169 | 0.0016711 | 0.0030796 | 0.0035154 | 0.0075511 | 0.0079886 | 0.10675 | 0.098977 | 0.029257 | 0.007007 | 0.37703 | 0.0039924 | 7.4524 | 12.1101 | 0.0041876 | 79.8327 | 80.0123 | 0.037653 | 0.010939 | 0.36626 | -0.0013878 | -0.0015961 | -0.13784 | 0.0084045 | 0.003937 | 0.0108 | 0.13133 | -0.046919 | 0.0021143
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.011401 | 0.00054894 | 0.0032672 |  |  |  | 0.0030802 | 0.0035152 | 0.0075523 | [6 empty] | 0.0039924 | 0.0015161 | 0.0032468 | 0.004188 | 0.049445 | 0.060786
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2971 | 8.7709 | 182.1689 | 30.6074 | 4005.868 | 103.0868 | 99.7358 | 32.4656 | 28.4482 | 13.241 | 52.1545 | 3.8994 | 4.214 | 68.2674 | 285.1075 | 5.2786 | 25.0473 | 65.9597 | 30.7992 | 23.878 | 2.0224 | 1.6451 | 5.3121 | 18.2855 | 0.54611 | 360.2985 | 313.2726 | 3.6276 | 59.4932 | 127.0049 | 46.2967 | 1.523 | 10.6568 | 236.4885

## pnt #3
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 3 | 49.505 | 8.6602 | 8.6602 | 8.6602 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 0 | 0 | 0 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 129.9038 | 0 | 129.9038
Счетчик MTE |  |  |  | 3 | 49.4994 | 8.6641 | 8.6558 | 8.6616 | 119.9978 | 120.0287 | 119.9735 | 5.0007 | 5 | 5.0006 | 120.0167 | 120.0315 | 119.9518 | 1 | 1 | 1 | 8.6605 | 0.0011955 | 0.0038083 | 5.0004 | 0.0010184 | 0.0014464 | 43.3263 | 43.2791 | 43.3135 | 0.025211 | 0.03943 | 0.041546 | 43.3263 | 43.2791 | 43.3135 | 129.9188 | 0.10619 | 129.9189
Генератор MTE |  |  |  | 3 | 49.505 | 8.6603 | 8.6604 | 8.6601 | 120.001 | 119.998 | 120.001 | 5 | 5.0001 | 4.9999 | 120.006 | 120.002 | 119.992 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 0.00014935 | 0.00012379 | 5 | 0.00027155 | 0.00014837 | 43.301 | 43.3031 | 43.2996 | -0.00075575 | 0.0030231 | 0.0060458 | 43.301 | 43.3031 | 43.2996 | 129.9037 | 0.0083131 | 129.9037
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0056467 | 0.0037818 | 0.0046044 | 0.0015962 | 0.0032 | 0.030736 | 0.027536 | 0.000732 | 0.0001152 | 0.0006908 | 0.01066 | 0.029494 | 0.040154 | 1.6915e-07 | 4.1258e-07 | 4.5028e-07 | 0.00025764 | 0.0010462 | 0.0036845 | 0.00043557 | 0.00074683 | 0.001298 | 0.025244 | 0.024038 | 0.013945 | 0.025967 | 0.036407 | 0.0355 | 0.025251 | 0.02402 | 0.013964 | 0.015151 | 0.097874 | 0.015196
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.011408 | 0.043649 | 0.053194 | 0.018428 | 0.0026667 | 0.025607 | 0.022952 | 0.014638 | 0.002304 | 0.013814 | 0.0088821 | 0.024572 | 0.033475 | 1.6915e-05 | 4.1258e-05 | 4.5028e-05 | 0.0029749 | 87.5076 | 96.7494 | 0.0087107 | 73.3347 | 89.7422 | 0.058264 | 0.055541 | 0.032195 | 0 | 92.3329 | 85.4481 | 0.058281 | 0.0555 | 0.03224 | 0.011662 | 0 | 0.011696
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.0065503 | 0.0079751 | 0.0027647 |  |  |  | 0.01464 | 0.002304 | 0.013816 | [6 empty] | 0.00044625 | 0.0018121 | 0.0063818 | 0.0087114 | 0.014937 | 0.025961
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.42655 | 0.4268 | 0.42663 | 0.73241 | 0.72683 | 0.72981 | 0.72655 | 0.7268 | 0.72663 | 0.42655 | 0.73241 | 0.72655
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.771 | 15.2665 | 12.5391 | 36.1703 | 62.5 | 6.507 | 7.2632 | 6.8306 | 43.4028 | 7.238 | 46.9043 | 16.9526 | 12.4521 | 59120.0736 | 24237.7296 | 22208.2726 | 224.0895 | 55.1856 | 15.6696 | 11.4792 | 6.695 | 3.852 | 7.321 | 7.6845 | 13.2513 | 1000 | 0.0078718 | 0.0085409 | 12.4664 | 13.0957 | 22.538 | 36.5769 | 1000 | 62.1189
Binom# |  |  |  | 3 | 49.5065 | 8.6611 | 8.6553 | 8.6616 | 120.0087 | 120.0057 | 119.9856 | 5.001 | 5.0007 | 5.0012 | 120.0286 | 119.9862 | 119.9852 | 1 | 1 | 1 | 8.6593 | 0.0024001 | 0.0082899 | 5.0009 | 0.00072205 | 0.00083814 | 43.3141 | 43.2824 | 43.3188 | 0 | 0 | 0 | 43.3141 | 43.2824 | 43.3188 | 129.9153 | 0 | 129.9153
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.007124 | 0.0029342 | 0.00045587 | 2.606e-05 | 0.010905 | 0.022999 | 0.012109 | 0.00029981 | 0.00064847 | 0.00062564 | 0.01195 | 0.045311 | 0.033376 | 1.2872e-07 | 6.182e-08 | 1.024e-07 | 0.001162 | 0.0012045 | 0.0044816 | 0.00044515 | 0.00029633 | 0.00060826 | 0.012147 | 0.0033085 | 0.0052736 | 0.025211 | 0.03943 | 0.041546 | 0.012139 | 0.0033134 | 0.0052727 | 0.0035611 | 0.10619 | 0.0035605
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014392 | 0.033867 | 0.0052666 | 0.00030087 | 0.0090878 | 0.019161 | 0.010093 | 0.0059953 | 0.012969 | 0.012511 | 0.0099571 | 0.037749 | 0.027824 | 1.2872e-05 | 6.182e-06 | 1.024e-05 | 0.013417 | 100.7498 | 117.6783 | 0.0089022 | 29.0981 | 42.0536 | 0.028036 | 0.0076446 | 0.012175 | 0 | 100 | 100 | 0.028018 | 0.0076559 | 0.012173 | 0.002741 | 0 | 0.0027406
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0050822 | 0.00078959 | 4.5137e-05 |  |  |  | 0.0059962 | 0.012969 | 0.012513 | [6 empty] | 0.0020127 | 0.0020863 | 0.0077623 | 0.008903 | 0.0059266 | 0.012165
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.42655 | 0.4268 | 0.42663 | 0.73241 | 0.72683 | 0.72981 | 0.72655 | 0.7268 | 0.72663 | 0.42655 | 0.73241 | 0.72655
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.4037 | 19.6764 | 126.6483 | 2215.4707 | 18.34 | 8.6961 | 16.5169 | 16.6774 | 7.7105 | 7.9918 | 41.8402 | 11.0349 | 14.9809 | 77685.8147 | 161759.106 | 97653.8221 | 49.6852 | 47.9322 | 12.8828 | 11.2322 | 16.8731 | 8.2201 | 15.2145 | 55.8311 | 35.0402 | 1000 | 0.0072683 | 0.0072981 | 25.932 | 94.9334 | 59.69 | 155.6195 | 1000 | 265.1108

## pnt #4
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 4 | 49.505 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 6.9282 | 0 | 6.9282
Счетчик MTE |  |  |  | 4 | 49.4157 | 46.1994 | 46.1623 | 46.199 | 120.0095 | 120.003 | 119.9875 | 0.050012 | 0.050006 | 0.050012 | 120.0118 | 119.9978 | 119.9904 | 1 | 1 | 1 | 46.1869 | 0.0094413 | 0.015211 | 0.05001 | 1.8868e-06 | 5.0242e-06 | 2.3105 | 2.3084 | 2.3105 | 0.001638 | 0.0017276 | 0.0015213 | 2.3105 | 2.3084 | 2.3105 | 6.9294 | 0.004887 | 6.9294
Генератор MTE |  |  |  | 4 | 49.505 | 46.1882 | 46.1878 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.049999 | 0.05 | 120.0015 | 120.003 | 119.9955 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.05 | 8.9461e-07 | 1.4371e-06 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | -0.0001021 | -4.0306e-05 | 8.0613e-05 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 6.9282 | -6.1789e-05 | 6.9282
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.089282 | 0.011248 | 0.025452 | 0.010986 | 0.00952 | 0.002952 | 0.012472 | 1.12e-05 | 6.2e-06 | 1.23e-05 | 0.010247 | 0.005202 | 0.005045 | 2.5033e-07 | 2.799e-07 | 2.1616e-07 | 0.0010729 | 0.0093258 | 0.015096 | 9.8998e-06 | 9.9221e-07 | 3.5871e-06 | 0.0010793 | 0.00098702 | 0.001117 | 0.0017401 | 0.0017679 | 0.0014407 | 0.0010798 | 0.00098638 | 0.0011175 | 0.0012093 | 0.0049488 | 0.001211
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.18067 | 0.024347 | 0.055136 | 0.02378 | 0.0079327 | 0.0024599 | 0.010394 | 0.022395 | 0.012399 | 0.024594 | 0.0085384 | 0.0043351 | 0.0042045 | 2.5033e-05 | 2.799e-05 | 2.1616e-05 | 0.0023229 | 98.777 | 99.2409 | 0.019796 | 52.5863 | 71.3955 | 0.046711 | 0.042758 | 0.048346 | 0 | 0 | 0 | 0.046736 | 0.04273 | 0.048368 | 0.017451 | 0 | 0.017476
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.019482 | 0.044084 | 0.019028 |  |  |  | 0.000224 | 0.000124 | 0.000246 | [6 empty] | 0.0018583 | 0.016153 | 0.026146 | 0.000198 | 1.9844e-05 | 7.1741e-05
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6844 | 2.6847 | 2.6844 | 3490.7572 | 3307.2037 | 3758.4521 | 4.4691 | 4.4696 | 4.469 | 2.6844 | 3490.7572 | 4.4691
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.11201 | 5.1329 | 2.2684 | 5.2553 | 21.0084 | 67.7507 | 16.0359 | 446.4286 | 806.4516 | 406.5041 | 48.7946 | 96.1169 | 99.1072 | 39947.3032 | 35727.4474 | 46261.1095 | 53.8138 | 6.1909 | 3.8246 | 505.0593 | 5039.2669 | 1393.901 | 57.4685 | 62.7888 | 55.524 | 1000 | 1000 | 1000 | 95.6236 | 104.5995 | 92.3963 | 153.8212 | 1000 | 255.7203
Binom# |  |  |  | 4 | 49.5064 | 46.1943 | 46.1644 | 46.1966 | 120.0012 | 120.0025 | 119.9963 | 0.05004 | 0.049991 | 0.04999 | 120.0019 | 120.0659 | 119.9322 | 1 | 1 | 1 | 46.1852 | 0.0099032 | 0.01427 | 0.050085 | 2.6969e-05 | 0.00034924 | 2.3116 | 2.3078 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 2.3116 | 2.3078 | 2.3094 | 6.9288 | 0 | 6.9288
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.090675 | 0.0051464 | 0.0020235 | 0.0024223 | 0.0083603 | 0.00041141 | 0.008787 | 2.841e-05 | 1.4715e-05 | 2.2008e-05 | 0.0098955 | 0.068112 | 0.058202 | 1.917e-07 | 2.8005e-07 | 3.7927e-07 | 0.0017312 | 0.00046189 | 0.00094095 | 7.5145e-05 | 2.5082e-05 | 0.00034422 | 0.0010627 | 0.00057116 | 0.0011369 | 0.001638 | 0.0017276 | 0.0015213 | 0.0010621 | 0.0005718 | 0.001136 | 0.00064538 | 0.004887 | 0.00064568
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.18349 | 0.01114 | 0.0043834 | 0.0052431 | 0.0069664 | 0.00034283 | 0.0073233 | 0.056808 | 0.029427 | 0.044005 | 0.0082455 | 0.056761 | 0.048505 | 1.917e-05 | 2.8005e-05 | 3.7927e-05 | 0.0037483 | 4.8923 | 6.186 | 0.15026 | 1329.3286 | 6851.1431 | 0.045993 | 0.024743 | 0.049206 | 0 | 0 | 0 | 0.045968 | 0.024771 | 0.049165 | 0.0093137 | 0 | 0.009318
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0089138 | 0.0035048 | 0.0041955 |  |  |  | 0.00056821 | 0.0002943 | 0.00044016 | [6 empty] | 0.0029985 | 0.00080002 | 0.0016298 | 0.0015029 | 0.00050164 | 0.0068843
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6844 | 2.6847 | 2.6844 | 3490.7572 | 3307.2037 | 3758.4521 | 4.4691 | 4.4696 | 4.469 | 2.6844 | 3490.7572 | 4.4691
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.11028 | 11.2185 | 28.5324 | 23.835 | 23.9225 | 486.1311 | 22.7609 | 175.9921 | 339.7884 | 227.1907 | 50.5278 | 7.3408 | 8.5908 | 52164.2042 | 35708.0166 | 26366.2378 | 33.3495 | 124.9969 | 61.3579 | 66.538 | 199.3461 | 14.5258 | 58.3655 | 108.5066 | 54.5543 | 1000 | 1000 | 1000 | 97.2213 | 180.438 | 90.8975 | 288.221 | 1000 | 479.6154

## pnt #5
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 5 | 49.505 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 46.188 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | -4 | -4 | -4 | 4.6188 | 4.6188 | 4.6188 | 6.9282 | -12 | 13.8564
Счетчик MTE |  |  |  | 5 | 49.4989 | 46.2011 | 46.1629 | 46.1966 | 120.0051 | 120.0062 | 119.9887 | 0.10001 | 0.10001 | 0.10002 | 120.0193 | 120.1484 | 119.8323 | 0.50062 | 0.50084 | 0.50298 | 46.1869 | 0.0094176 | 0.014658 | 0.10001 | 9.1624e-05 | 9.3312e-05 | 2.3132 | 2.3123 | 2.324 | -4 | -3.996 | -3.9934 | 4.6207 | 4.6168 | 4.6205 | 6.9495 | -11.9895 | 13.858
Генератор MTE |  |  |  | 5 | 49.505 | 46.1882 | 46.1878 | 46.188 | 120.0001 | 119.999 | 120.0009 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120.0002 | 119.998 | 120.0018 | 0.50003 | 0.50003 | 0.50002 | 46.188 | 0.00037625 | 0.00014573 | 0.1 | 1.5228e-06 | 7.0123e-07 | 2.3096 | 2.3095 | 2.3095 | -4 | -3.9999 | -4 | 4.6189 | 4.6188 | 4.6188 | 6.9286 | -11.9998 | 13.8564
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006126 | 0.012902 | 0.024856 | 0.008584 | 0.005019 | 0.007176 | 0.012195 | 1.26e-05 | 1.16e-05 | 1.72e-05 | 0.01912 | 0.15035 | 0.16947 | 0.00059327 | 0.0008063 | 0.0029677 | 0.0011235 | 0.0090414 | 0.014513 | 1.3715e-05 | 9.0101e-05 | 9.2611e-05 | 0.0036776 | 0.0027474 | 0.014538 | 3.738e-05 | 0.0038405 | 0.0065168 | 0.0018723 | 0.0019501 | 0.001653 | 0.020963 | 0.01032 | 0.0015752
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012376 | 0.027926 | 0.053844 | 0.018581 | 0.0041823 | 0.0059797 | 0.010163 | 0.012598 | 0.011599 | 0.017197 | 0.015931 | 0.12514 | 0.14142 | 0.11851 | 0.16099 | 0.59001 | 0.0024325 | 96.0048 | 99.0058 | 0.013713 | 98.338 | 99.2485 | 0.15898 | 0.11882 | 0.62558 | -0.0009345 | -0.096108 | -0.16319 | 0.040521 | 0.042239 | 0.035775 | 0.30165 | -0.086075 | 0.011367
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.022347 | 0.043052 | 0.014868 |  |  |  | 0.000252 | 0.000232 | 0.000344 | [6 empty] | 0.0019459 | 0.01566 | 0.025136 | 0.00027429 | 0.001802 | 0.0018522
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6566 | 2.6557 | 2.645 | 1.9249 | 1.9252 | 1.9271 | 2.4697 | 2.4698 | 2.4696 | 2.6566 | 1.9249 | 2.4697
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6324 | 4.4749 | 2.3228 | 6.7259 | 39.8489 | 27.8707 | 16.4002 | 396.8254 | 431.0345 | 290.6977 | 26.1506 | 3.3255 | 2.9503 | 16.8557 | 12.4023 | 3.3697 | 51.3894 | 6.3857 | 3.9783 | 364.5765 | 55.4933 | 53.9895 | 16.7104 | 22.3502 | 4.2282 | 2059.7933 | 20.0313 | 11.809 | 60.9497 | 58.472 | 69.0322 | 8.8068 | 22.363 | 217.272
Binom# |  |  |  | 5 | 49.5064 | 46.1938 | 46.1645 | 46.1962 | 120.0023 | 119.9979 | 120.0004 | 0.10001 | 0.10004 | 0.10001 | 120.0337 | 119.9681 | 119.9982 | 0.5001 | 0.50055 | 0.50009 | 46.1832 | 0.0091881 | 0.011036 | 0.09991 | 0 | 0.00037158 | 2.3104 | 2.3116 | 2.3106 | -4.0007 | -3.998 | -4.001 | 4.6199 | 4.6182 | 4.6203 | 6.9326 | -11.9997 | 13.8583
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0075728 | 0.0072887 | 0.0015114 | 0.00039412 | 0.0027607 | 0.0083122 | 0.011653 | 3.2944e-06 | 2.5958e-05 | 2.7816e-06 | 0.014387 | 0.18021 | 0.16585 | 0.00052275 | 0.00029043 | 0.00289 | 0.0037062 | 0.00022952 | 0.0036219 | 0.00010364 | 9.1624e-05 | 0.00027827 | 0.0028549 | 0.00066476 | 0.013435 | 0.00063497 | 0.0019452 | 0.0075999 | 0.00087884 | 0.0013507 | 0.00016318 | 0.016955 | 0.01018 | 0.00030871
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015299 | 0.015776 | 0.0032741 | 0.00085314 | 0.0023005 | 0.0069265 | 0.0097115 | 0.0032939 | 0.025955 | 0.0027812 | 0.011987 | 0.14999 | 0.1384 | 0.10442 | 0.05799 | 0.57457 | 0.0080244 | 2.4372 | 24.7086 | 0.10363 | 100 | 298.2141 | 0.12342 | 0.028749 | 0.57808 | -0.015874 | -0.048679 | -0.19031 | 0.019019 | 0.029257 | 0.0035317 | 0.24397 | -0.084907 | 0.0022277
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.012624 | 0.0026178 | 0.00068264 |  |  |  | 6.5887e-05 | 0.00051915 | 5.5633e-05 | [6 empty] | 0.0064193 | 0.00039755 | 0.0062732 | 0.0020728 | 0.0018325 | 0.0055654
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6566 | 2.6557 | 2.645 | 1.9249 | 1.9252 | 1.9271 | 2.4697 | 2.4698 | 2.4696 | 2.6566 | 1.9249 | 2.4697
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3205 | 7.9212 | 38.1993 | 146.4911 | 72.4463 | 24.0609 | 17.1634 | 1517.7469 | 192.6223 | 1797.5031 | 34.7544 | 2.7745 | 3.0148 | 19.1295 | 34.4311 | 3.4602 | 15.578 | 251.5435 | 15.9407 | 48.2437 | 54.571 | 17.9682 | 21.5258 | 92.3735 | 4.5755 | 121.259 | 39.548 | 10.126 | 129.8519 | 84.4182 | 699.2878 | 10.889 | 22.6706 | 1108.6485

## pnt #6
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 6 | 49.997 | 69.282 | 69.282 | 69.282 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 69.282 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 415.692 | 415.692 | 415.692 | 0 | 0 | 0 | 415.692 | 415.692 | 415.692 | 1247.076 | 0 | 1247.076
Счетчик MTE |  |  |  | 6 | 49.9908 | 69.2983 | 69.2548 | 69.2373 | 119.9997 | 119.9936 | 120.0068 | 5.9996 | 5.9998 | 6.0016 | 120.0029 | 120.0048 | 119.9924 | 1 | 1 | 1 | 69.2634 | 0.019981 | 0.016491 | 6.0003 | 0.00059736 | 0.0007202 | 415.7624 | 415.5162 | 415.5317 | 0.25093 | 0.27409 | 0.35537 | 415.7625 | 415.5163 | 415.5319 | 1246.8104 | 0.88038 | 1246.8107
Генератор MTE |  |  |  | 6 | 49.997 | 69.282 | 69.2819 | 69.282 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 119.995 | 120.007 | 119.998 | 1 | 1 | 1 | 69.282 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 6 | 0.00021032 | 0.00022781 | 415.6927 | 415.6942 | 415.6892 | 0 | -0.036276 | 0.01451 | 415.6927 | 415.6942 | 415.6892 | 1247.0761 | -0.021766 | 1247.0761
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061667 | 0.016254 | 0.027092 | 0.044722 | 0.000342 | 0.006438 | 0.00678 | 0.0003996 | 0.0002212 | 0.0016032 | 0.007872 | 0.002232 | 0.00564 | 1.8213e-07 | 2.1375e-07 | 3.6508e-07 | 0.01852 | 0.019948 | 0.016458 | 0.00032747 | 0.00038704 | 0.0004924 | 0.069757 | 0.17796 | 0.15748 | 0.25093 | 0.31036 | 0.34086 | 0.069833 | 0.17787 | 0.15733 | 0.26568 | 0.90215 | 0.26537
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012336 | 0.023455 | 0.039119 | 0.064592 | 0.000285 | 0.0053653 | 0.0056497 | 0.0066604 | 0.0036868 | 0.026713 | 0.0065598 | 0.0018599 | 0.0047003 | 1.8213e-05 | 2.1375e-05 | 3.6508e-05 | 0.026739 | 99.8332 | 99.7979 | 0.0054575 | 64.7918 | 68.3693 | 0.016778 | 0.042829 | 0.037899 | 0 | 113.2353 | 95.9168 | 0.016796 | 0.042808 | 0.037862 | 0.021309 | 0 | 0.021284
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028153 | 0.046925 | 0.077461 |  |  |  | 0.007992 | 0.004424 | 0.032064 | [6 empty] | 0.032078 | 0.034551 | 0.028505 | 0.0065493 | 0.0077408 | 0.009848
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21084 | 0.21082 | 0.21082 | 7.4082 | 6.8224 | 5.3851 | 0.51334 | 0.51332 | 0.51332 | 0.21084 | 7.4082 | 0.51334
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6216 | 3.552 | 2.1311 | 1.291 | 584.7953 | 31.0655 | 29.4985 | 12.5125 | 22.604 | 3.1188 | 63.5163 | 224.0143 | 88.6525 | 54906.6941 | 46784.0701 | 27390.96 | 3.1174 | 2.8943 | 3.5081 | 15.2688 | 12.9185 | 10.1544 | 12.5664 | 4.9224 | 5.5627 | 1000 | 0.06025 | 0.056143 | 30.5627 | 11.9913 | 13.5576 | 9.8943 | 1000 | 24.1188
Binom# |  |  |  | 6 | 49.9982 | 69.288 | 69.2555 | 69.2974 | 119.9987 | 119.9913 | 120.01 | 6.0013 | 6.0006 | 6.0012 | 120.0145 | 119.9934 | 119.9921 | 1 | 1 | 1 | 69.28 | 0.016367 | 0.011308 | 6.0009 | 0.00054173 | 0.00077824 | 415.8162 | 415.5731 | 415.8668 | 0.18802 | 0.30329 | 0.31757 | 415.8162 | 415.5732 | 415.8669 | 1247.2561 | 0.80888 | 1247.2563
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0074043 | 0.01026 | 0.00073094 | 0.060108 | 0.00097026 | 0.0022595 | 0.0032527 | 0.0016637 | 0.00076056 | 0.00037158 | 0.011639 | 0.011375 | 0.00024879 | 1.2252e-07 | 2.0863e-08 | 1.2727e-07 | 0.016552 | 0.0036147 | 0.0051826 | 0.00061525 | 5.5626e-05 | 5.8034e-05 | 0.053743 | 0.056911 | 0.33501 | 0.062903 | 0.029199 | 0.037797 | 0.053698 | 0.056913 | 0.33498 | 0.4457 | 0.071502 | 0.44562
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014811 | 0.014805 | 0.0010554 | 0.086815 | 0.00080855 | 0.001883 | 0.0027104 | 0.02773 | 0.012676 | 0.0061915 | 0.009699 | 0.0094788 | 0.00020734 | 1.2252e-05 | 2.0863e-06 | 1.2727e-05 | 0.023897 | 18.0904 | 31.4274 | 0.010254 | 9.312 | 8.058 | 0.012926 | 0.013697 | 0.080623 | 0 | 10.6532 | 10.6361 | 0.012915 | 0.013697 | 0.080615 | 0.035747 | 0 | 0.035741
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.01777 | 0.001266 | 0.10411 |  |  |  | 0.033274 | 0.015211 | 0.0074317 | [6 empty] | 0.028669 | 0.0062608 | 0.0089766 | 0.012305 | 0.0011125 | 0.0011607
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21084 | 0.21082 | 0.21082 | 7.4082 | 6.8224 | 5.3851 | 0.51334 | 0.51332 | 0.51332 | 0.21084 | 7.4082 | 0.51334
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3506 | 5.6274 | 78.9873 | 0.96052 | 206.1312 | 88.5148 | 61.4883 | 3.0053 | 6.5741 | 13.4559 | 42.9586 | 43.9558 | 2009.6952 | 81617.6551 | 479319.939 | 78570.2656 | 3.4881 | 15.9723 | 11.1401 | 8.1267 | 89.8858 | 86.1562 | 16.3108 | 15.3921 | 2.6149 | 1000 | 0.6404 | 0.5063 | 39.746 | 37.4772 | 6.3675 | 5.8981 | 1000 | 14.3627

## pnt #7
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 7 | 49.505 | 17.3205 | 17.3205 | 17.3205 | 120 | 120 | 120 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.3205 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 32.4759 | 32.4759 | 32.4759 | -56.25 | -56.25 | -56.25 | 64.9519 | 64.9519 | 64.9519 | 97.4278 | -168.7499 | 194.8556
Счетчик MTE |  |  |  | 7 | 49.4987 | 17.3253 | 17.3102 | 17.3246 | 120.0081 | 120.0047 | 119.9872 | 3.7503 | 3.7493 | 3.7505 | 120.0218 | 120.117 | 119.8612 | 0.50048 | 0.50069 | 0.50238 | 17.32 | 0.0038287 | 0.0060451 | 3.7501 | 0.0025189 | 0.0031346 | 32.5189 | 32.4956 | 32.6431 | -56.2522 | -56.1809 | -56.1816 | 64.9753 | 64.9019 | 64.9765 | 97.6576 | -168.6147 | 194.8536
Генератор MTE |  |  |  | 7 | 49.505 | 17.3205 | 17.3206 | 17.3203 | 119.997 | 120.001 | 120.002 | 3.7501 | 3.75 | 3.7499 | 120.007 | 119.995 | 119.998 | 0.49994 | 0.50009 | 0.5 | 17.3205 | 0.00017976 | 0.00035411 | 3.75 | 0.00017753 | 9.538e-05 | 32.4725 | 32.4824 | 32.475 | -56.2531 | -56.2476 | -56.2483 | 64.9529 | 64.9531 | 64.9499 | 97.4299 | -168.7491 | 194.8559
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006336 | 0.004808 | 0.010414 | 0.004334 | 0.01106 | 0.003734 | 0.014794 | 0.000249 | 0.0007038 | 0.0005972 | 0.01478 | 0.12199 | 0.13677 | 0.00054134 | 0.00059749 | 0.0023832 | 0.00042407 | 0.0036489 | 0.005691 | 4.5351e-05 | 0.0023414 | 0.0030392 | 0.046345 | 0.013156 | 0.16815 | 0.00096755 | 0.066781 | 0.066652 | 0.022344 | 0.051236 | 0.026598 | 0.22765 | 0.1344 | 0.0022932
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.0128 | 0.027751 | 0.060161 | 0.025016 | 0.009216 | 0.0031115 | 0.01233 | 0.0066395 | 0.018771 | 0.015923 | 0.012314 | 0.10156 | 0.11411 | 0.10816 | 0.11933 | 0.47437 | 0.0024484 | 95.3049 | 94.1422 | 0.0012093 | 92.952 | 96.9572 | 0.14252 | 0.040485 | 0.51511 | -0.00172 | -0.11887 | -0.11864 | 0.034389 | 0.078944 | 0.040936 | 0.23311 | -0.079709 | 0.0011769
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.0083277 | 0.018038 | 0.0075067 |  |  |  | 0.00498 | 0.014076 | 0.011944 | [6 empty] | 0.00073451 | 0.0063201 | 0.0098571 | 0.00090701 | 0.046827 | 0.060784
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.30994 | 0.31007 | 0.30988 | 0.60292 | 0.60305 | 0.60293 | 0.60663 | 0.60676 | 0.60663 | 0.30994 | 0.60292 | 0.60663
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.5783 | 12.0081 | 5.544 | 13.3214 | 18.0832 | 53.5619 | 13.519 | 20.0803 | 7.1043 | 8.3724 | 33.8295 | 4.0988 | 3.6558 | 18.4726 | 16.7366 | 4.1961 | 136.1451 | 15.8225 | 10.1449 | 110.2519 | 2.1355 | 1.6452 | 2.1748 | 7.6589 | 0.60158 | 350.5284 | 5.0733 | 5.0822 | 17.6401 | 7.6859 | 14.8191 | 1.3296 | 7.564 | 515.4571
Binom# |  |  |  | 7 | 49.5064 | 17.3226 | 17.3115 | 17.3234 | 120.0071 | 119.9985 | 119.9944 | 3.7508 | 3.7498 | 3.7509 | 120.0292 | 119.9939 | 119.9769 | 0.50023 | 0.5006 | 0.5005 | 17.3185 | 0.0035278 | 0.0095957 | 3.7505 | 0.00045048 | 0.0010661 | 32.5013 | 32.4967 | 32.5218 | -56.2594 | -56.1958 | -56.2539 | 64.9728 | 64.9154 | 64.9782 | 97.5199 | -168.7091 | 194.8664
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0076989 | 0.0027067 | 0.0013279 | 0.001203 | 0.0009494 | 0.0062446 | 0.0072093 | 0.00044202 | 0.00049144 | 0.00036496 | 0.0074482 | 0.12311 | 0.11567 | 0.00025087 | 8.641e-05 | 0.0018798 | 0.0015783 | 0.00030091 | 0.0035506 | 0.00041005 | 0.0020684 | 0.0020684 | 0.017551 | 0.0011419 | 0.12127 | 0.0072604 | 0.014919 | 0.072299 | 0.0024955 | 0.013487 | 0.0017375 | 0.13768 | 0.094475 | 0.012729
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015554 | 0.015623 | 0.0076712 | 0.0069438 | 0.00079112 | 0.0052036 | 0.0060084 | 0.011786 | 0.013107 | 0.009731 | 0.0062057 | 0.10249 | 0.096506 | 0.050125 | 0.017258 | 0.37418 | 0.0091126 | 7.8593 | 58.7345 | 0.010935 | 82.1161 | 65.9877 | 0.053972 | 0.0035141 | 0.3715 | -0.012907 | -0.026555 | -0.12869 | 0.0038406 | 0.020781 | 0.0026741 | 0.14098 | -0.05603 | 0.0065327
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0046881 | 0.0023 | 0.0020836 |  |  |  | 0.0088404 | 0.0098287 | 0.0072992 | [6 empty] | 0.0027337 | 0.00052119 | 0.0061498 | 0.008201 | 0.041368 | 0.041369
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.30994 | 0.31007 | 0.30988 | 0.60292 | 0.60305 | 0.60293 | 0.60663 | 0.60676 | 0.60663 | 0.30994 | 0.60292 | 0.60663
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2989 | 21.3305 | 43.4784 | 47.9931 | 210.6584 | 32.0276 | 27.742 | 11.3117 | 10.1742 | 13.7 | 67.1302 | 4.0615 | 4.3225 | 39.8617 | 115.7269 | 5.3197 | 36.5802 | 191.8699 | 16.2607 | 12.1936 | 2.4173 | 2.4173 | 5.7427 | 88.2367 | 0.83413 | 46.7131 | 22.7089 | 4.6852 | 157.9495 | 29.1981 | 226.8513 | 2.1985 | 10.7607 | 92.8604

## pnt #8
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 8 | 49.505 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 28.8675 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72.1688 | 72.1688 | 72.1687 | -124.9999 | -124.9999 | -124.9999 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | 216.5063 | -374.9998 | 433.0125
Счетчик MTE |  |  |  | 8 | 49.4157 | 28.8744 | 28.8521 | 28.8727 | 120.0096 | 120.0012 | 119.9892 | 5.0006 | 4.9999 | 5.0013 | 120.0149 | 119.9999 | 119.9852 | 0.50056 | 0.50063 | 0.50061 | 28.8664 | 0.0057104 | 0.0087377 | 5.0006 | 1.7839e-05 | 0.00084831 | 72.2745 | 72.2201 | 72.2895 | -124.9979 | -124.8773 | -125.0041 | 144.3886 | 144.257 | 144.4015 | 216.7841 | -374.8792 | 433.0471
Генератор MTE |  |  |  | 8 | 49.505 | 28.8678 | 28.8673 | 28.8674 | 119.999 | 120.001 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120.0015 | 120 | 119.9985 | 0.49999 | 0.50003 | 0.50002 | 28.8675 | 0.00011293 | 0.00030054 | 5 | 4.8879e-05 | 4.342e-05 | 72.1691 | 72.1728 | 72.1707 | -125.0031 | -124.9968 | -124.9982 | 144.3404 | 144.3368 | 144.337 | 216.5126 | -374.9982 | 433.0142
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.089295 | 0.006642 | 0.015212 | 0.005278 | 0.01064 | 0.000208 | 0.010848 | 0.0005186 | 0.0001304 | 0.0013206 | 0.01342 | 0.000126 | 0.013294 | 0.00056278 | 0.00060477 | 0.00059973 | 0.0010974 | 0.0055975 | 0.0084371 | 0.00056956 | 3.1039e-05 | 0.00080489 | 0.10535 | 0.047328 | 0.11886 | 0.0052198 | 0.11954 | 0.0058333 | 0.048185 | 0.079822 | 0.064519 | 0.27154 | 0.11893 | 0.032881
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.1807 | 0.023003 | 0.052724 | 0.01828 | 0.008866 | 0.00017333 | 0.0090408 | 0.010371 | 0.0026081 | 0.026405 | 0.011182 | 0.000105 | 0.01108 | 0.11243 | 0.1208 | 0.1198 | 0.0038018 | 98.0223 | 96.5604 | 0.01139 | 173.9932 | 94.8816 | 0.14577 | 0.065533 | 0.16443 | -0.0041759 | -0.095727 | -0.0046665 | 0.033371 | 0.055334 | 0.04468 | 0.12526 | -0.031724 | 0.007593
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.011504 | 0.026348 | 0.0091418 |  |  |  | 0.010372 | 0.002608 | 0.026412 | [6 empty] | 0.0019008 | 0.0096951 | 0.014614 | 0.011391 | 0.00062079 | 0.016098
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.23999 | 0.24004 | 0.24 | 0.53998 | 0.54004 | 0.53999 | 0.53999 | 0.54004 | 0.54 | 0.23999 | 0.53998 | 0.53999
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.11199 | 8.6924 | 3.7954 | 10.9388 | 18.797 | 961.5385 | 18.4366 | 9.6413 | 38.3436 | 3.7862 | 37.2578 | 3968.254 | 37.611 | 17.7689 | 16.5353 | 16.6742 | 52.609 | 10.3145 | 6.843 | 8.7787 | 161.0859 | 6.212 | 1.6464 | 3.6629 | 1.4596 | 129.3081 | 5.6415 | 115.7174 | 16.181 | 9.7598 | 12.0857 | 1.9159 | 17.0212 | 71.1159
Binom# |  |  |  | 8 | 49.5064 | 28.8723 | 28.8528 | 28.8719 | 119.9992 | 120.0033 | 119.9975 | 5.0011 | 5.0003 | 5.0017 | 120.0183 | 119.994 | 119.9878 | 0.50035 | 0.50066 | 0.50053 | 28.8658 | 0.0071728 | 0.010818 | 5.001 | 0.0003111 | 0.00089697 | 72.2474 | 72.2317 | 72.2807 | -125.0193 | -124.8898 | -125.0158 | 144.3936 | 144.2737 | 144.4073 | 216.7598 | -374.9249 | 433.0745
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.090658 | 0.0021409 | 0.00075815 | 0.00080224 | 0.010433 | 0.0021184 | 0.0083227 | 0.00054291 | 0.00044703 | 0.0003407 | 0.0033371 | 0.0058631 | 0.0025488 | 0.00020481 | 2.274e-05 | 8.1083e-05 | 0.000575 | 0.0014624 | 0.0020807 | 0.00040226 | 0.00029326 | 4.8655e-05 | 0.027091 | 0.011634 | 0.0088355 | 0.021394 | 0.012551 | 0.011741 | 0.0049572 | 0.016685 | 0.0057378 | 0.024285 | 0.045678 | 0.02738
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.18346 | 0.0074145 | 0.0026277 | 0.0027785 | 0.0086938 | 0.0017653 | 0.0069362 | 0.010857 | 0.0089409 | 0.0068122 | 0.0027806 | 0.0048859 | 0.0021243 | 0.040916 | 0.0045422 | 0.016197 | 0.0019919 | 25.6097 | 23.8126 | 0.0080442 | 1643.8911 | 5.7355 | 0.037484 | 0.016109 | 0.012222 | -0.017116 | -0.01005 | -0.0093925 | 0.0034332 | 0.011566 | 0.0039735 | 0.011202 | -0.012185 | 0.0063226
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0037081 | 0.0013131 | 0.0013895 |  |  |  | 0.010858 | 0.0089407 | 0.006814 | [6 empty] | 0.00099593 | 0.002533 | 0.0036038 | 0.0080452 | 0.0058652 | 0.00097311
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.23999 | 0.24004 | 0.24 | 0.53998 | 0.54004 | 0.53999 | 0.53999 | 0.54004 | 0.54 | 0.23999 | 0.53998 | 0.53999
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.1103 | 26.9677 | 76.1529 | 71.9675 | 19.1691 | 94.4102 | 24.0307 | 9.2097 | 11.1848 | 14.6756 | 149.8288 | 85.2795 | 196.1691 | 48.8266 | 439.7596 | 123.3305 | 100.4082 | 39.4794 | 27.7483 | 12.4298 | 17.0497 | 102.7637 | 6.4025 | 14.9011 | 19.636 | 31.5494 | 53.7339 | 57.4922 | 157.2819 | 46.6919 | 135.8987 | 21.4229 | 44.3165 | 85.4053

## pnt #9
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 9 | 49.997 | 34.641 | 34.641 | 34.641 | 120 | 120 | 120 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 34.641 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 21.6506 | 21.6506 | 21.6506 | -37.5 | -37.5 | -37.5 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 64.9519 | -112.4999 | 129.9038
Счетчик MTE |  |  |  | 9 | 49.9909 | 34.6473 | 34.6281 | 34.6422 | 119.9892 | 120.0006 | 120.0102 | 1.2502 | 1.2497 | 1.2505 | 120.0318 | 120.108 | 119.8602 | 0.50007 | 0.50071 | 0.50233 | 34.6392 | 0.0073202 | 0.0045927 | 1.2501 | 0.00074527 | 0.0011221 | 21.661 | 21.6675 | 21.7603 | -37.5111 | -37.458 | -37.4563 | 43.316 | 43.2733 | 43.3184 | 65.0888 | -112.4253 | 129.9078
Генератор MTE |  |  |  | 9 | 49.997 | 34.641 | 34.6411 | 34.6409 | 119.999 | 120.001 | 120 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 120.0176 | 120 | 119.9824 | 0.49976 | 0.50005 | 0.50003 | 34.641 | 0.00017976 | 0.00023576 | 1.25 | 0.00013691 | 0.00011962 | 21.6402 | 21.6532 | 21.6519 | -37.5056 | -37.4999 | -37.4991 | 43.3009 | 43.3024 | 43.3011 | 64.9453 | -112.5046 | 129.9044
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006148 | 0.006324 | 0.01297 | 0.001256 | 0.00976 | 0.00041 | 0.01017 | 0.000209 | 0.0003728 | 0.0004546 | 0.0142 | 0.10798 | 0.12218 | 0.00030504 | 0.00066701 | 0.0023037 | 0.0017968 | 0.0071404 | 0.004357 | 9.6265e-05 | 0.00060837 | 0.0010025 | 0.020783 | 0.014301 | 0.10845 | 0.0054922 | 0.041901 | 0.042799 | 0.015146 | 0.029122 | 0.017318 | 0.14353 | 0.079208 | 0.0033423
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012298 | 0.018252 | 0.037455 | 0.0036256 | 0.0081341 | 0.00034166 | 0.0084743 | 0.016717 | 0.029832 | 0.036355 | 0.01183 | 0.089902 | 0.10194 | 0.060999 | 0.13321 | 0.45859 | 0.0051872 | 97.5443 | 94.8666 | 0.0077006 | 81.6302 | 89.3393 | 0.095945 | 0.066003 | 0.49839 | -0.014642 | -0.11186 | -0.11426 | 0.034967 | 0.067298 | 0.039979 | 0.22052 | -0.070453 | 0.0025728
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.010953 | 0.022465 | 0.0021755 |  |  |  | 0.00418 | 0.007456 | 0.009092 | [6 empty] | 0.0031121 | 0.012368 | 0.0075465 | 0.0019253 | 0.012167 | 0.020049
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.3766 | 0.37653 | 0.3759 | 0.61324 | 0.61337 | 0.61336 | 0.64663 | 0.64674 | 0.64661 | 0.3766 | 0.61324 | 0.64663
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6265 | 9.1295 | 4.4514 | 45.9674 | 20.4918 | 487.8049 | 19.6657 | 23.9234 | 13.412 | 10.9987 | 35.2113 | 4.6305 | 4.0923 | 32.7829 | 14.9923 | 4.3409 | 32.1322 | 8.0857 | 13.2512 | 51.94 | 8.2187 | 4.9877 | 3.9252 | 5.7048 | 0.75422 | 41.8835 | 5.4833 | 5.368 | 18.4927 | 9.61 | 16.1736 | 1.7078 | 8.7042 | 251.3307
Binom# |  |  |  | 9 | 49.9981 | 34.6418 | 34.629 | 34.6444 | 119.9936 | 119.9846 | 120.0219 | 1.2503 | 1.2498 | 1.2506 | 120.0389 | 119.9838 | 119.9774 | 0.49969 | 0.50037 | 0.50032 | 34.6367 | 0.0084482 | 0.0034355 | 1.2502 | 0.00015391 | 0.00072055 | 21.6418 | 21.6554 | 21.6769 | -37.5162 | -37.4712 | -37.5138 | 43.3109 | 43.2788 | 43.3264 | 64.9741 | -112.5013 | 129.916
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0072101 | 0.005566 | 0.00087543 | 0.0022036 | 0.0043132 | 0.015978 | 0.011681 | 5.2293e-05 | 0.0001262 | 0.00014955 | 0.007087 | 0.12422 | 0.11714 | 0.00038418 | 0.00034149 | 0.0020184 | 0.002515 | 0.001128 | 0.0011572 | 6.016e-05 | 0.00059136 | 0.00040153 | 0.019216 | 0.012046 | 0.083466 | 0.0051405 | 0.013274 | 0.057524 | 0.0051558 | 0.0054594 | 0.0079269 | 0.11473 | 0.075938 | 0.0082305
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014423 | 0.016065 | 0.0025281 | 0.006361 | 0.0035946 | 0.013315 | 0.009733 | 0.0041828 | 0.010099 | 0.01196 | 0.0059043 | 0.10342 | 0.097733 | 0.076825 | 0.068201 | 0.40179 | 0.0072605 | 15.4101 | 25.1961 | 0.0048124 | 79.348 | 35.7843 | 0.088712 | 0.055594 | 0.38357 | -0.013704 | -0.035436 | -0.15358 | 0.011903 | 0.012616 | 0.018299 | 0.17626 | -0.067545 | 0.0063357
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0096407 | 0.0015163 | 0.0038167 |  |  |  | 0.0010459 | 0.0025239 | 0.0029911 | [6 empty] | 0.0043561 | 0.0019538 | 0.0020043 | 0.0012032 | 0.011827 | 0.0080306
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.3766 | 0.37653 | 0.3759 | 0.61324 | 0.61337 | 0.61336 | 0.64663 | 0.64674 | 0.64661 | 0.3766 | 0.61324 | 0.64663
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3869 | 10.3727 | 65.9503 | 26.2004 | 46.3697 | 12.5168 | 17.1224 | 95.6148 | 39.6207 | 33.433 | 70.5515 | 4.0253 | 4.2683 | 26.0297 | 29.2833 | 4.9545 | 22.9565 | 51.1815 | 49.8924 | 83.1119 | 8.4551 | 12.4524 | 4.2452 | 6.7729 | 0.98 | 44.7494 | 17.3092 | 3.9939 | 54.326 | 51.2628 | 35.3353 | 2.1366 | 9.079 | 102.0619

## pnt #10
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 10 | 49.997 | 51.9615 | 51.9615 | 51.9615 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 51.9615 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 12.9904 | 12.9904 | 12.9904 | -22.5 | -22.5 | -22.5 | 25.9808 | 25.9808 | 25.9808 | 38.9711 | -67.5 | 77.9423
Счетчик MTE |  |  |  | 10 | 49.9908 | 51.9686 | 51.9328 | 51.9809 | 120.0136 | 119.9986 | 119.9879 | 0.49987 | 0.49996 | 0.50019 | 120.011 | 120.0919 | 119.8971 | 0.50066 | 0.50062 | 0.50203 | 51.9608 | 0.010901 | 0.01813 | 0.50001 | 0.00031574 | 0.0002845 | 13.006 | 12.9983 | 13.0531 | -22.4874 | -22.4764 | -22.4866 | 25.9776 | 25.9643 | 26.0006 | 39.0574 | -67.4503 | 77.9425
Генератор MTE |  |  |  | 10 | 49.997 | 51.9612 | 51.9616 | 51.9615 | 120 | 120 | 120 | 0.49999 | 0.5 | 0.50001 | 120.0202 | 120 | 119.9798 | 0.49971 | 0.50002 | 0.50002 | 51.9614 | 0.00012273 | 0.00011831 | 0.5 | 5.6341e-05 | 6.1522e-05 | 12.9825 | 12.9907 | 12.9909 | -22.5037 | -22.4997 | -22.5001 | 25.98 | 25.9807 | 25.9811 | 38.9642 | -67.5035 | 77.9418
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006165 | 0.007396 | 0.028814 | 0.019444 | 0.013529 | 0.00145 | 0.012079 | 0.0001178 | 3.8e-05 | 0.0001872 | 0.00916 | 0.091862 | 0.082702 | 0.00095015 | 0.00060719 | 0.0020164 | 0.00065829 | 0.010778 | 0.018011 | 1.0312e-05 | 0.0002594 | 0.00022297 | 0.023471 | 0.0075749 | 0.062153 | 0.016357 | 0.023296 | 0.013504 | 0.002424 | 0.01638 | 0.019453 | 0.093199 | 0.053157 | 0.0006486
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012332 | 0.014232 | 0.055483 | 0.037406 | 0.011273 | 0.0012083 | 0.010067 | 0.023566 | 0.0076006 | 0.037425 | 0.0076326 | 0.076493 | 0.068977 | 0.18978 | 0.12129 | 0.40164 | 0.0012669 | 98.8742 | 99.3474 | 0.0020623 | 82.156 | 78.3751 | 0.18047 | 0.058276 | 0.47616 | -0.07274 | -0.10364 | -0.060056 | 0.009331 | 0.063088 | 0.074817 | 0.23862 | -0.078809 | 0.00083215
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.01281 | 0.049907 | 0.033678 |  |  |  | 0.002356 | 0.00076 | 0.003744 | [6 empty] | 0.0011402 | 0.018668 | 0.031196 | 0.00020623 | 0.005188 | 0.0044595
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.65397 | 0.65395 | 0.65241 | 0.76443 | 0.76441 | 0.76448 | 0.86454 | 0.8645 | 0.86427 | 0.65397 | 0.76443 | 0.86454
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6221 | 7.8062 | 2.0037 | 2.9693 | 14.7825 | 137.931 | 16.557 | 42.4448 | 131.5789 | 26.7094 | 54.5852 | 5.4429 | 6.0458 | 10.5246 | 16.4693 | 4.9595 | 87.7042 | 5.3566 | 3.2055 | 484.8952 | 19.2753 | 22.4242 | 3.6238 | 11.2216 | 1.3702 | 10.5092 | 7.3753 | 12.7295 | 92.6522 | 13.7031 | 11.5517 | 2.7406 | 9.6998 | 1038.9247
Binom# |  |  |  | 10 | 49.9981 | 51.9632 | 51.9326 | 51.9823 | 120.0122 | 119.9925 | 119.9953 | 0.49987 | 0.49997 | 0.50023 | 120.0259 | 119.9842 | 119.9899 | 0.50016 | 0.5003 | 0.50017 | 51.9572 | 0.011714 | 0.016627 | 0.49999 | 0.00011346 | 0.00045432 | 12.9918 | 12.9902 | 13.0058 | -22.4926 | -22.4814 | -22.5167 | 25.9751 | 25.9645 | 26.003 | 38.9877 | -67.4907 | 77.9425
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0072157 | 0.0054078 | 0.00022603 | 0.0013291 | 0.0013911 | 0.0060115 | 0.0074179 | 3.7197e-06 | 5.8465e-06 | 3.3192e-05 | 0.014831 | 0.10762 | 0.092816 | 0.00049617 | 0.00031796 | 0.0018661 | 0.0035836 | 0.00081319 | 0.0015022 | 1.6381e-05 | 0.00020228 | 0.00016982 | 0.014156 | 0.0081585 | 0.047326 | 0.0052473 | 0.0049389 | 0.030162 | 0.0025354 | 0.00019237 | 0.0023859 | 0.069644 | 0.040346 | 4.0938e-05
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014434 | 0.010406 | 0.00043524 | 0.0025569 | 0.0011591 | 0.0050097 | 0.0061822 | 0.00074412 | 0.0011694 | 0.0066358 | 0.012358 | 0.089618 | 0.077413 | 0.099103 | 0.063514 | 0.37171 | 0.0068967 | 7.4598 | 8.2859 | 0.0032762 | 64.0652 | 59.6917 | 0.10884 | 0.062766 | 0.36257 | -0.023335 | -0.021974 | -0.13413 | 0.0097599 | 0.00074089 | 0.0091762 | 0.17831 | -0.059816 | 5.2524e-05
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0093666 | 0.0003915 | 0.0023021 |  |  |  | 7.4393e-05 | 0.00011693 | 0.00066383 | [6 empty] | 0.0062069 | 0.0014085 | 0.0026019 | 0.00032762 | 0.0040456 | 0.0033964
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.65397 | 0.65395 | 0.65241 | 0.76443 | 0.76441 | 0.76448 | 0.86454 | 0.8645 | 0.86427 | 0.65397 | 0.76443 | 0.86454
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3859 | 10.6762 | 255.4274 | 43.4391 | 143.7695 | 33.2693 | 26.9617 | 1344.2114 | 855.2069 | 150.64 | 33.7125 | 4.6458 | 5.387 | 20.1544 | 31.45 | 5.3587 | 16.111 | 70.9979 | 38.4338 | 305.2311 | 24.7182 | 29.4429 | 6.0084 | 10.4189 | 1.7994 | 32.7598 | 34.7872 | 5.6994 | 88.5806 | 1166.8348 | 94.1858 | 3.6676 | 12.7798 | 16460.0263

## pnt #11
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 11 | 49.997 | 63.5085 | 63.5085 | 63.5085 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 63.5085 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 79.3856 | 79.3856 | 79.3856 | -137.4999 | -137.4999 | -137.4999 | 158.7712 | 158.7712 | 158.7712 | 238.1569 | -412.4998 | 476.3137
Счетчик MTE |  |  |  | 11 | 49.8257 | 63.5342 | 63.4739 | 63.5167 | 119.9947 | 120.0204 | 119.985 | 2.5006 | 2.4996 | 2.501 | 120.0167 | 120.0019 | 119.9813 | 0.50041 | 0.50074 | 0.50047 | 63.5083 | 0.012396 | 0.024083 | 2.5004 | 0.00016813 | 0.00067541 | 79.5031 | 79.4482 | 79.5023 | -137.5529 | -137.3357 | -137.5311 | 158.8758 | 158.6603 | 158.8566 | 238.4535 | -412.4197 | 476.3928
Генератор MTE |  |  |  | 11 | 49.997 | 63.5085 | 63.5084 | 63.5085 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.4999 | 120.0062 | 119.994 | 119.9998 | 0.50003 | 0.50012 | 0.50003 | 63.5085 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 2.5 | 0.00011658 | 6.4702e-05 | 79.3903 | 79.4053 | 79.3879 | -137.498 | -137.4897 | -137.4928 | 158.7719 | 158.7723 | 158.7662 | 238.1835 | -412.4805 | 476.3103
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.17131 | 0.025692 | 0.034542 | 0.00821 | 0.00534 | 0.020354 | 0.015014 | 0.0006254 | 0.0004028 | 0.0011004 | 0.01054 | 0.007948 | 0.018488 | 0.00038296 | 0.00062286 | 0.00043545 | 0.00021405 | 0.012363 | 0.02405 | 0.00044098 | 5.1551e-05 | 0.00061071 | 0.11283 | 0.042848 | 0.11439 | 0.054886 | 0.15404 | 0.038339 | 0.10396 | 0.11192 | 0.090418 | 0.27006 | 0.060817 | 0.08246
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.34381 | 0.040438 | 0.054419 | 0.012926 | 0.0044502 | 0.016959 | 0.012513 | 0.02501 | 0.016114 | 0.043998 | 0.0087821 | 0.0066232 | 0.015409 | 0.076529 | 0.12439 | 0.087009 | 0.00033705 | 99.7311 | 99.8616 | 0.017636 | 30.6608 | 90.4204 | 0.14192 | 0.053932 | 0.14388 | -0.039902 | -0.11216 | -0.027876 | 0.065438 | 0.070542 | 0.056918 | 0.11326 | -0.014746 | 0.017309
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.0445 | 0.059829 | 0.01422 |  |  |  | 0.012508 | 0.008056 | 0.022008 | [6 empty] | 0.00037075 | 0.021413 | 0.041656 | 0.0088195 | 0.001031 | 0.012214
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.25358 | 0.25356 | 0.25355 | 0.53251 | 0.53251 | 0.53249 | 0.54363 | 0.54363 | 0.54361 | 0.25358 | 0.53251 | 0.54363
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.058375 | 2.2472 | 1.6714 | 7.0323 | 37.4532 | 9.8261 | 13.3209 | 7.9949 | 12.4131 | 4.5438 | 47.4383 | 62.9089 | 27.0446 | 26.1125 | 16.055 | 22.9647 | 269.7249 | 4.67 | 2.4006 | 11.3385 | 96.9921 | 8.1872 | 1.7869 | 4.7014 | 1.7623 | 13.3455 | 4.7476 | 19.102 | 8.3076 | 7.7064 | 9.5507 | 2.239 | 36.1114 | 31.4071
Binom# |  |  |  | 11 | 49.998 | 63.5249 | 63.4774 | 63.5161 | 119.9889 | 120.0132 | 119.9979 | 2.5007 | 2.4999 | 2.5012 | 120.0249 | 119.9964 | 119.9787 | 0.50005 | 0.50057 | 0.50035 | 63.5049 | 0.013687 | 0.015606 | 2.5005 | 9.2077e-05 | 0.00063181 | 79.4385 | 79.4352 | 79.488 | -137.5715 | -137.377 | -137.5487 | 158.8597 | 158.6896 | 158.8647 | 238.3618 | -412.4972 | 476.414
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.17232 | 0.0092668 | 0.0035437 | 0.00063105 | 0.0057608 | 0.007117 | 0.012893 | 0.00011085 | 0.00032153 | 0.00015763 | 0.0081776 | 0.0055643 | 0.002598 | 0.00035551 | 0.00017378 | 0.00011538 | 0.003305 | 0.0012905 | 0.0084777 | 4.9193e-05 | 7.6055e-05 | 4.3605e-05 | 0.064545 | 0.01294 | 0.014279 | 0.01867 | 0.041261 | 0.017618 | 0.016139 | 0.029228 | 0.0080976 | 0.091771 | 0.07755 | 0.021217
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.34585 | 0.014585 | 0.005583 | 0.00099352 | 0.0048009 | 0.0059298 | 0.010746 | 0.0044329 | 0.012863 | 0.0063025 | 0.0068137 | 0.0046369 | 0.0021653 | 0.071043 | 0.034704 | 0.023055 | 0.005204 | 10.4104 | 35.2016 | 0.0019674 | 45.2352 | 6.4561 | 0.081185 | 0.016287 | 0.01796 | -0.013573 | -0.030044 | -0.01281 | 0.010158 | 0.018422 | 0.0050974 | 0.038486 | -0.018804 | 0.0044537
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.016051 | 0.0061379 | 0.001093 |  |  |  | 0.002217 | 0.0064305 | 0.0031525 | [6 empty] | 0.0057243 | 0.0022352 | 0.014684 | 0.00098386 | 0.0015211 | 0.0008721
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.25358 | 0.25356 | 0.25355 | 0.53251 | 0.53251 | 0.53249 | 0.54363 | 0.54363 | 0.54361 | 0.25358 | 0.53251 | 0.54363
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.058031 | 6.2303 | 16.2921 | 91.4902 | 34.7176 | 28.1017 | 15.5123 | 45.1059 | 15.5508 | 31.7206 | 61.1426 | 89.858 | 192.4549 | 28.1288 | 57.5453 | 86.6667 | 17.4692 | 44.7382 | 6.8102 | 101.641 | 65.742 | 114.6655 | 3.1235 | 15.5683 | 14.1174 | 39.2324 | 17.7242 | 41.5682 | 53.5164 | 29.5102 | 106.6436 | 6.589 | 28.3197 | 122.0623

## pnt #12
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 12 | 49.997 | 57.735 | 51.9615 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | -120 | -120 | -120 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 0 | 6 | 0 | 346.41 | -155.8845 | -173.205 | 0 | 269.9999 | -299.9999 | 346.41 | 311.769 | 346.41 | 17.3205 | -30 | 1004.589
Счетчик MTE |  |  |  | 12 | 49.9908 | 57.7482 | 51.929 | 57.7573 | 120.0125 | 120.0035 | 119.984 | 6.0009 | 6 | 6.0006 | -119.9996 | -119.9566 | -120.0438 | 1 | -0.50053 | -0.49887 | 55.8115 | 1.9366 | 1.9459 | 0.0018064 | 6.0005 | 0.0012388 | 346.5432 | -155.9499 | -172.898 | 0.28451 | 269.7338 | -300.3729 | 346.5433 | 311.5713 | 346.5799 | 17.6953 | -30.3547 | 1004.6945
Генератор MTE |  |  |  | 12 | 49.997 | 57.7349 | 51.9615 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | -120.0036 | -119.997 | -119.9994 | 1 | -0.49994 | -0.50002 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 0.00012389 | 6 | 0.00011191 | 346.4082 | -155.8667 | -173.2094 | -0.0023986 | 270.0126 | -299.9953 | 346.4082 | 311.7711 | 346.4083 | 17.3322 | -29.9852 | 1004.5876
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00617 | 0.013336 | 0.03253 | 0.022278 | 0.012489 | 0.003494 | 0.015983 | 0.0009538 | 8.86e-05 | 0.0006574 | 0.0039348 | 0.040398 | 0.044333 | 3.37e-07 | 0.00058761 | 0.0011459 | 0.0010276 | 0.012128 | 0.021434 | 0.0016825 | 0.00050715 | 0.0011269 | 0.13498 | 0.083203 | 0.31134 | 0.28691 | 0.27879 | 0.3776 | 0.1351 | 0.19978 | 0.17164 | 0.36311 | 0.36948 | 0.10695
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012342 | 0.023093 | 0.062643 | 0.038572 | 0.010407 | 0.0029116 | 0.013321 | 0.015894 | 0.0014767 | 0.010956 | -0.003279 | -0.033677 | -0.03693 | 3.37e-05 | -0.1174 | -0.22971 | 0.0018412 | 0.62627 | 1.1015 | 93.1413 | 0.0084518 | 90.9657 | 0.03895 | -0.053353 | -0.18007 | 0 | 0.10336 | -0.12571 | 0.038984 | 0.064121 | 0.049523 | 2.052 | -1.2172 | 0.010645
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.023099 | 0.056344 | 0.038587 |  |  |  | 0.019076 | 0.001772 | 0.013148 | [6 empty] | 0.0017798 | 0.021007 | 0.037124 | 0.03365 | 0.010143 | 0.022537
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20418 | 0.2128 | 0.20837 | 5.5791 | 0.50929 | 0.50483 | 0.50668 | 0.51114 | 0.50669 | 0.20418 | 5.5791 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6207 | 4.3293 | 1.7748 | 2.5916 | 16.0135 | 57.241 | 12.5129 | 5.2422 | 56.4334 | 7.6057 | 127.0727 | 12.3769 | 11.2783 | 29673.6897 | 17.0181 | 8.7265 | 56.185 | 4.7603 | 2.6936 | 2.9718 | 9.859 | 4.4371 | 5.2421 | 3.9885 | 1.1572 | 1000 | 4.9274 | 4.0158 | 12.9972 | 7.9715 | 10.2313 | 0.099501 | 4.5835 | 47.5976
Binom# |  |  |  | 12 | 49.998 | 57.742 | 51.9291 | 57.7576 | 120.0081 | 120.0029 | 119.989 | 6.0012 | 6.0004 | 6.0011 | -119.9851 | -120.0033 | -120.0115 | 1 | -0.50057 | -0.49943 | 55.8095 | 1.937 | 1.9446 | 0.00079493 | 6.0009 | 0.00043729 | 346.5204 | -155.9755 | -173.1083 | 0.20833 | 269.7452 | -300.2885 | 346.5205 | 311.594 | 346.6116 | 17.4366 | -30.3349 | 1004.7261
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0071749 | 0.0062736 | 9.189e-05 | 0.00035521 | 0.0043947 | 0.00056431 | 0.0049666 | 0.00025639 | 0.00043245 | 0.00051367 | 0.0145 | 0.046747 | 0.032232 | 2.1781e-07 | 4.5831e-05 | 0.00056091 | 0.0020346 | 0.00036663 | 0.0013677 | 0.0010114 | 0.00037309 | 0.00080148 | 0.022808 | 0.025648 | 0.21024 | 0.076184 | 0.011444 | 0.084483 | 0.022864 | 0.022728 | 0.031728 | 0.2587 | 0.019744 | 0.031593
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014352 | 0.010864 | 0.00017695 | 0.000615 | 0.0036619 | 0.00047025 | 0.0041394 | 0.0042724 | 0.0072076 | 0.0085603 | -0.012083 | -0.03897 | -0.02685 | 2.1781e-05 | -0.0091565 | -0.11244 | 0.0036454 | 0.018932 | 0.070286 | 55.993 | 0.0062176 | 64.6994 | 0.0065816 | -0.016446 | -0.1216 | 0 | 0.0042428 | -0.028126 | 0.0065977 | 0.0072948 | 0.0091547 | 1.462 | -0.065046 | 0.0031445
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.010866 | 0.00015916 | 0.00061524 |  |  |  | 0.0051277 | 0.0086491 | 0.010273 | [6 empty] | 0.003524 | 0.00063503 | 0.0023689 | 0.020229 | 0.0074618 | 0.01603
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20418 | 0.2128 | 0.20837 | 5.5791 | 0.50929 | 0.50483 | 0.50668 | 0.51114 | 0.50669 | 0.20418 | 5.5791 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3937 | 9.2029 | 628.308 | 162.538 | 45.5094 | 354.4136 | 40.2687 | 19.5019 | 11.5619 | 9.7339 | 34.4826 | 10.6958 | 15.5125 | 45910.8247 | 218.1934 | 17.8283 | 28.377 | 157.4738 | 42.213 | 4.9434 | 13.4016 | 6.2385 | 31.0225 | 12.939 | 1.7136 | 1000 | 120.0348 | 17.9487 | 76.7962 | 70.0692 | 55.347 | 0.13966 | 85.7713 | 161.1316

## pnt #13
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 13 | 49.505 | 57.735 | 63.5085 | 51.9615 | 115 | 120 | 125 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -125 | -120 | -115 | 1 | -0.5 | -0.5 | 57.6862 | 1.6576 | 5.0112 | 0.001454 | 0.049958 | 0.001454 | 2.8868 | -1.5877 | -1.299 | 0 | 2.75 | -2.25 | 2.8868 | 3.1754 | 2.5981 | 0 | 0.5 | 8.6602
Счетчик MTE |  |  |  | 13 | 49.4989 | 57.7513 | 63.4766 | 51.9718 | 115.0015 | 120.0021 | 124.9963 | 0.050004 | 0.050009 | 0.050008 | -125.0022 | -119.8944 | -115.1034 | 1 | -0.50054 | -0.4979 | 57.6845 | 1.6455 | 4.9985 | 0.0014389 | 0.049966 | 0.0014405 | 2.8878 | -1.5889 | -1.294 | 0.0019747 | 2.7482 | -2.254 | 2.8878 | 3.1744 | 2.599 | 0.0048652 | 0.49617 | 8.6613
Генератор MTE |  |  |  | 13 | 49.505 | 57.7351 | 63.5082 | 51.9616 | 115 | 120 | 125 | 0.05 | 0.050001 | 0.049999 | -125.0031 | -119.997 | -114.9999 | 1 | -0.49989 | -0.50006 | 57.6861 | 1.6575 | 5.0111 | 0.0014549 | 0.049958 | 0.001454 | 2.8868 | -1.5874 | -1.2992 | -0.00019527 | 2.7502 | -2.2499 | 2.8868 | 3.1754 | 2.598 | 0.00019584 | 0.50015 | 8.6602
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061417 | 0.016234 | 0.031604 | 0.010224 | 0.0015095 | 0.002112 | 0.0036215 | 4.4e-06 | 8.8e-06 | 9e-06 | 0.00091575 | 0.10262 | 0.10353 | 2.3152e-07 | 0.00064172 | 0.0021624 | 0.0016734 | 0.012064 | 0.012557 | 1.594e-05 | 8.2601e-06 | 1.354e-05 | 0.0010651 | 0.0015264 | 0.0051306 | 0.00217 | 0.0020616 | 0.0040837 | 0.0010658 | 0.0010216 | 0.00097894 | 0.0046694 | 0.0039753 | 0.0010231
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012408 | 0.02811 | 0.049788 | 0.019672 | 0.0013126 | 0.00176 | 0.0028973 | 0.0087992 | 0.017597 | 0.017997 | -0.00073259 | -0.08559 | -0.089948 | 2.3152e-05 | -0.12821 | -0.43431 | 0.002901 | 0.73317 | 0.25121 | 1.1077 | 0.016531 | 0.93994 | 0.036884 | -0.096065 | -0.39648 | 0 | 0.075018 | -0.18118 | 0.036907 | 0.032183 | 0.037666 | 95.9747 | 0.80119 | 0.011813
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028118 | 0.05474 | 0.017708 |  |  |  | 8.8e-05 | 0.000176 | 0.00018 | [6 empty] | 0.0028985 | 0.020896 | 0.021749 | 0.00031879 | 0.0001652 | 0.00027079
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6748 | 5.1474 | 5.1745 | 3619.5521 | 3.362 | 3.3579 | 4.4597 | 4.4629 | 4.4638 | 2.6748 | 3619.5521 | 4.4597
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6282 | 3.5564 | 1.8268 | 5.647 | 132.4957 | 94.697 | 55.226 | 1136.3636 | 568.1818 | 555.5556 | 546.0005 | 4.8724 | 4.8293 | 43193.3701 | 15.5831 | 4.6244 | 34.501 | 4.7857 | 4.5979 | 313.6852 | 605.3225 | 369.2869 | 72.5195 | 53.5822 | 13.0511 | 1000 | 44.8157 | 18.5332 | 120.8353 | 138.6716 | 118.5106 | 0.02787 | 4517.6986 | 377.5349
Binom# |  |  |  | 13 | 49.5061 | 57.7432 | 63.4772 | 51.9717 | 114.9954 | 119.9986 | 125.0061 | 0.050025 | 0.049987 | 0.050015 | -125.0212 | -120.0767 | -114.9021 | 1 | -0.50021 | -0.50087 | 57.6813 | 1.6431 | 5.0026 | 0.0014613 | 0.050006 | 0.0017189 | 2.8886 | -1.5872 | -1.3019 | 0 | 2.7475 | -2.2498 | 2.8886 | 3.173 | 2.5994 | 0 | 0.49773 | 8.661
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0071994 | 0.0081013 | 0.00062263 | 0.00014813 | 0.0061787 | 0.0035234 | 0.0097097 | 2.0102e-05 | 2.2278e-05 | 6.8758e-06 | 0.019062 | 0.18232 | 0.20137 | 5.4991e-08 | 0.00032318 | 0.0029727 | 0.0031691 | 0.0024116 | 0.0041112 | 2.2368e-05 | 4.0056e-05 | 0.00027846 | 0.00076496 | 0.0017164 | 0.0079092 | 0.0019747 | 0.00060273 | 0.0041373 | 0.00076476 | 0.0013806 | 0.00036541 | 0.0048652 | 0.0015597 | 0.00025019
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014545 | 0.014028 | 0.00098088 | 0.00028501 | 0.0053727 | 0.0029361 | 0.007768 | 0.0402 | 0.044547 | 0.013749 | -0.01525 | -0.15206 | -0.17495 | 5.4991e-06 | -0.064567 | -0.59704 | 0.0054938 | 0.14656 | 0.082249 | 1.5545 | 0.080167 | 19.3312 | 0.026489 | -0.10803 | -0.6112 | 0 | 0.021932 | -0.18356 | 0.026482 | 0.043492 | 0.01406 | 100 | 0.31435 | 0.0028887
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.014032 | 0.0010784 | 0.00025656 |  |  |  | 0.00040204 | 0.00044555 | 0.00013752 | [6 empty] | 0.005489 | 0.004177 | 0.0071209 | 0.00044735 | 0.00080112 | 0.0055692
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6748 | 5.1474 | 5.1745 | 3619.5521 | 3.362 | 3.3579 | 4.4597 | 4.4629 | 4.4638 | 2.6748 | 3619.5521 | 4.4597
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.389 | 7.1267 | 92.7279 | 389.7664 | 32.3694 | 56.7627 | 20.5979 | 248.7317 | 224.4409 | 727.185 | 26.2299 | 2.7425 | 2.483 | 181848.093 | 30.9422 | 3.364 | 18.2182 | 23.9407 | 14.0432 | 223.5367 | 124.8249 | 17.9559 | 100.9768 | 47.6496 | 8.4662 | 1000 | 153.2887 | 18.2933 | 168.4015 | 102.6146 | 317.4889 | 0.026748 | 11514.2585 | 1543.8517

## pnt #14
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 14 | 49.505 | 57.735 | 46.188 | 69.282 | 125 | 120 | 115 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | -5 | 1 | -0.5 | -0.5 | 57.6862 | 4.9899 | 8.3443 | 0.001454 | 0.001454 | 0.049958 | 2.8868 | -1.1547 | -1.732 | 0 | -2 | 3 | 2.8868 | 2.3094 | 3.4641 | 0 | 1 | 8.6603
Счетчик MTE |  |  |  | 14 | 49.4989 | 57.7507 | 46.1623 | 69.2989 | 125.0005 | 120.0042 | 114.9954 | 0.050009 | 0.050011 | 0.05001 | 5.0053 | 0.16444 | -5.1698 | 1 | -0.49929 | -0.50313 | 57.6884 | 5.0007 | 8.358 | 0.0014825 | 0.0014781 | 0.049966 | 2.888 | -1.1527 | -1.7436 | 0.002109 | -2.0003 | 2.995 | 2.888 | 2.3086 | 3.4656 | -0.0082943 | 0.99688 | 8.6623
Генератор MTE |  |  |  | 14 | 49.505 | 57.735 | 46.1881 | 69.2817 | 124.998 | 120.001 | 115.001 | 0.05 | 0.049999 | 0.05 | 5 | -0.002 | -4.998 | 1 | -0.49995 | -0.5 | 57.6861 | 4.9902 | 8.3437 | 0.0014533 | 0.0014541 | 0.049958 | 2.8868 | -1.1546 | -1.7321 | 5.0383e-05 | -2 | 3 | 2.8868 | 2.3094 | 3.4641 | 0.00012473 | 1 | 8.6602
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006128 | 0.015668 | 0.025842 | 0.017204 | 0.00248 | 0.00315 | 0.00563 | 8.5e-06 | 1.2e-05 | 9.4e-06 | 0.00532 | 0.16644 | 0.17176 | 2.6648e-07 | 0.00066039 | 0.0031251 | 0.0022503 | 0.010428 | 0.014283 | 2.9218e-05 | 2.3966e-05 | 8.4136e-06 | 0.0012735 | 0.0018936 | 0.011586 | 0.0020586 | 0.00024008 | 0.0049699 | 0.0012743 | 0.00073813 | 0.0015116 | 0.008419 | 0.0031514 | 0.0020478
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.01238 | 0.02713 | 0.055981 | 0.024826 | 0.001984 | 0.0026249 | 0.0048958 | 0.016997 | 0.023995 | 0.018796 | 0.10629 | 0 | -3.3224 | 2.6648e-05 | -0.13226 | -0.62113 | 0.0039008 | 0.20852 | 0.17088 | 1.9709 | 1.6214 | 0.016839 | 0.044096 | -0.16428 | -0.66448 | 0 | -0.012003 | 0.16594 | 0.044123 | 0.031973 | 0.043617 | 0 | 0.31613 | 0.02364
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.027138 | 0.04476 | 0.029798 |  |  |  | 0.00017 | 0.00024 | 0.000188 | [6 empty] | 0.0038976 | 0.018061 | 0.024738 | 0.00058436 | 0.00047931 | 0.00016827
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6746 | 5.1659 | 5.125 | 3389.1815 | 3.3659 | 3.37 | 4.4593 | 4.4691 | 4.4659 | 2.6746 | 3389.1815 | 4.4593
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6319 | 3.6849 | 2.2342 | 3.3559 | 80.6452 | 63.4921 | 35.524 | 588.2353 | 416.6667 | 531.9149 | 93.985 | 3.0041 | 2.911 | 37526.6748 | 15.1426 | 3.1999 | 25.6566 | 5.5367 | 4.0423 | 171.1286 | 208.6327 | 594.2763 | 60.6533 | 31.446 | 7.7127 | 1000 | 280.4348 | 20.3086 | 101.066 | 139.7804 | 102.3877 | 1000 | 10720.9702 | 188.6337
Binom# |  |  |  | 14 | 49.5061 | 57.7424 | 46.162 | 69.2919 | 124.9992 | 119.9942 | 115.0066 | 0.049996 | 0.050005 | 0.050032 | 5.0339 | -0.016949 | -5.017 | 1 | -0.49957 | -0.5002 | 57.6807 | 5.0012 | 8.3539 | 0.0015091 | 0.0015324 | 0.049663 | 2.8869 | -1.1532 | -1.7341 | 0 | -1.9997 | 3.002 | 2.8869 | 2.3084 | 3.4668 | 0 | 1.0023 | 8.6621
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0072163 | 0.0082478 | 0.00023255 | 0.0069881 | 0.0013269 | 0.0099026 | 0.011245 | 1.2481e-05 | 5.5045e-06 | 2.2428e-05 | 0.028623 | 0.18139 | 0.15277 | 2.6663e-07 | 0.0002739 | 0.0029233 | 0.007647 | 0.00051455 | 0.0040718 | 2.6587e-05 | 5.4359e-05 | 0.00030271 | 0.0011222 | 0.00050156 | 0.0095222 | 0.002109 | 0.00059129 | 0.0069287 | 0.001123 | 0.00026178 | 0.0012169 | 0.0082943 | 0.005411 | 0.0001676
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014579 | 0.014282 | 0.00050376 | 0.010084 | 0.0010615 | 0.0082519 | 0.0097784 | 0.024958 | 0.011006 | 0.044848 | 0.57185 | 0 | -2.955 | 2.6663e-05 | -0.054857 | -0.58102 | 0.013256 | 0.01029 | 0.048717 | 1.7934 | 3.6777 | 0.60584 | 0.038856 | -0.043512 | -0.54611 | 0 | -0.02956 | 0.23134 | 0.038883 | 0.011339 | 0.035113 | 0 | 0.54279 | 0.0019349
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.014286 | 0.00040279 | 0.012104 |  |  |  | 0.00024962 | 0.00011009 | 0.00044856 | [6 empty] | 0.013245 | 0.00089122 | 0.0070526 | 0.00053174 | 0.0010872 | 0.0060542
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6746 | 5.1659 | 5.125 | 3389.1815 | 3.3659 | 3.37 | 4.4593 | 4.4691 | 4.4659 | 2.6746 | 3389.1815 | 4.4593
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3858 | 7 | 248.271 | 8.2619 | 150.7315 | 20.1968 | 17.7862 | 400.6087 | 908.3557 | 222.9333 | 17.4687 | 2.7565 | 3.273 | 37505.2382 | 36.5099 | 3.4208 | 7.55 | 112.2059 | 14.1793 | 188.0608 | 91.9814 | 16.5174 | 68.8324 | 118.724 | 9.3845 | 1000 | 113.8665 | 14.5673 | 114.6854 | 394.1356 | 127.1855 | 1000 | 6243.9817 | 2304.7361

## pnt #15
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 15 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 128.3 | 120 | 111.7 | 5 | 5 | 5 | 123.3 | 130 | 106.7 | 1 | 0.99619 | 0.99619 | 55.6783 | 5.607 | 11.1375 | 4.9757 | 0.35623 | 0.34017 | 288.675 | 201.3036 | 345.0918 | 0 | -17.6118 | 30.1916 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 835.0704 | 12.5798 | 837.1575
Счетчик MTE |  |  |  | 15 | 49.8257 | 57.7572 | 40.3854 | 69.3006 | 128.3008 | 120.0142 | 111.685 | 4.9994 | 5.0003 | 5.0009 | 123.3122 | 129.9943 | 106.6935 | 1 | 0.99627 | 0.99615 | 55.6818 | 5.6171 | 11.1564 | 4.9759 | 0.35651 | 0.3401 | 288.7539 | 201.1848 | 345.2319 | 0.19433 | -17.4248 | 30.3864 | 288.754 | 201.938 | 346.5666 | 835.1707 | 13.1559 | 837.2586
Генератор MTE |  |  |  | 15 | 49.997 | 57.735 | 40.4144 | 69.282 | 128.3002 | 120 | 111.6998 | 5 | 5 | 5 | 123.301 | 130.006 | 106.693 | 1 | 0.9962 | 0.99618 | 55.6782 | 5.607 | 11.1376 | 4.9757 | 0.35642 | 0.34036 | 288.6756 | 201.3026 | 345.0888 | 0.0010763 | -17.6082 | 30.2338 | 288.6756 | 202.0712 | 346.4107 | 835.0669 | 12.6268 | 837.1575
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.1713 | 0.0222 | 0.029046 | 0.018578 | 0.00061438 | 0.014152 | 0.014766 | 0.0005638 | 0.000298 | 0.000909 | 0.01117 | 0.01169 | 0.00052 | 2.2646e-07 | 7.401e-05 | 3.5207e-05 | 0.0035769 | 0.010089 | 0.018793 | 0.00022709 | 9.0924e-05 | 0.00026493 | 0.078371 | 0.11774 | 0.14309 | 0.19325 | 0.18331 | 0.15255 | 0.078437 | 0.13319 | 0.15588 | 0.10372 | 0.52912 | 0.10113
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.34381 | 0.038437 | 0.071922 | 0.026808 | 0.00047886 | 0.011792 | 0.013221 | 0.011277 | 0.0059597 | 0.018177 | 0.0090583 | 0.0089927 | 0.00048738 | 2.2646e-05 | 0.0074287 | 0.0035344 | 0.0064238 | 0.17962 | 0.16845 | 0.0045637 | 0.025504 | 0.077897 | 0.027141 | 0.058525 | 0.041447 | 0 | -1.052 | 0.50205 | 0.027164 | 0.065958 | 0.04498 | 0.012419 | 4.0219 | 0.012078
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.038452 | 0.050309 | 0.032178 |  |  |  | 0.011276 | 0.00596 | 0.01818 | [6 empty] | 0.0061954 | 0.017475 | 0.03255 | 0.0045417 | 0.0018185 | 0.0052986
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.21719 | 0.20668 | 0.50413 | 0.5172 | 0.50673 | 0.50002 | 0.51719 | 0.50668 | 0.20002 | 0.50413 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.058376 | 2.6007 | 1.9877 | 3.1077 | 325.533 | 14.1323 | 13.5443 | 8.8684 | 16.7785 | 5.5006 | 44.7628 | 42.7716 | 961.5385 | 44158.5247 | 135.1172 | 284.0304 | 16.1411 | 5.7224 | 3.0722 | 22.018 | 54.9907 | 18.8731 | 7.3695 | 3.711 | 4.9866 | 1000 | 0.49163 | 1.0093 | 18.4075 | 7.8411 | 11.2647 | 16.1063 | 0.12535 | 41.3982
Binom# |  |  |  | 15 | 49.9983 | 57.7488 | 40.3857 | 69.296 | 128.302 | 120.0061 | 111.6919 | 5.0008 | 5.0007 | 5.0012 | 123.3232 | 129.9858 | 106.691 | 1 | 0.99627 | 0.99615 | 55.6759 | 5.6166 | 11.153 | 4.9764 | 0.35649 | 0.34017 | 288.7923 | 201.2011 | 345.2318 | 0.12585 | -17.4295 | 30.3768 | 288.7924 | 201.9547 | 346.5656 | 835.2253 | 13.0731 | 837.3126
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.17263 | 0.0083902 | 0.00029663 | 0.0046185 | 0.001174 | 0.0080637 | 0.0069127 | 0.0013902 | 0.00037574 | 0.0003203 | 0.011057 | 0.0084854 | 0.0025563 | 1.6686e-07 | 1.3605e-06 | 2.4334e-06 | 0.0059211 | 0.00049384 | 0.0033216 | 0.00054805 | 1.6996e-05 | 6.8679e-05 | 0.038379 | 0.016311 | 0.00011118 | 0.068478 | 0.0046892 | 0.0095975 | 0.038344 | 0.016654 | 0.00096444 | 0.054625 | 0.082764 | 0.054034
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.34647 | 0.014527 | 0.00073451 | 0.0066645 | 0.000915 | 0.006719 | 0.0061894 | 0.027807 | 0.0075145 | 0.0064048 | 0.0089666 | 0.0065275 | 0.0023959 | 1.6686e-05 | 0.00013656 | 0.00024428 | 0.010634 | 0.0087918 | 0.029773 | 0.011014 | 0.0047673 | 0.020194 | 0.013291 | 0.0081077 | 3.2205e-05 | 0 | -0.026911 | 0.031585 | 0.013279 | 0.008247 | 0.00027828 | 0.0065406 | 0.6291 | 0.0064536
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.014532 | 0.00051379 | 0.0079995 |  |  |  | 0.027803 | 0.0075149 | 0.006406 | [6 empty] | 0.010256 | 0.00085536 | 0.0057532 | 0.010961 | 0.00033992 | 0.0013736
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.21719 | 0.20668 | 0.50413 | 0.5172 | 0.50673 | 0.50002 | 0.51719 | 0.50668 | 0.20002 | 0.50413 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.057927 | 6.8813 | 194.6333 | 12.5007 | 170.3646 | 24.8024 | 28.9323 | 3.5967 | 13.3069 | 15.6104 | 45.2205 | 58.9246 | 195.5986 | 59930.7872 | 7350.4605 | 4109.4751 | 9.7507 | 116.9102 | 17.3818 | 9.1233 | 294.1888 | 72.8026 | 15.0488 | 26.7875 | 6417.6901 | 1000 | 19.2189 | 16.0434 | 37.6543 | 62.7123 | 1820.7426 | 30.5809 | 0.80135 | 77.4787

## pnt #16
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 16 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 111.7 | 120 | 128.3 | 5 | 5 | 5 | -8.3 | 0 | 8.3 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.6783 | 11.1375 | 5.607 | 0.24123 | 0.24123 | 4.9883 | 288.675 | -101.0363 | -173.205 | 0 | -174.9999 | 299.9999 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 14.4338 | 124.9999 | 837.1575
Счетчик MTE |  |  |  | 16 | 49.9908 | 57.7464 | 40.3963 | 69.2998 | 111.7002 | 119.9917 | 128.3081 | 5.0011 | 4.9998 | 5.0013 | -8.2966 | 0.1539 | 8.1427 | 1 | -0.49942 | -0.50303 | 55.6818 | 11.1504 | 5.6153 | 0.23968 | 0.23825 | 4.9893 | 288.795 | -100.8702 | -174.3453 | 0.17672 | -174.9818 | 299.5497 | 288.7951 | 201.9738 | 346.5924 | 13.5795 | 124.7446 | 837.3614
Генератор MTE |  |  |  | 16 | 49.997 | 57.7349 | 40.4146 | 69.2821 | 111.7 | 120 | 128.3 | 5 | 5 | 4.9999 | -8.2981 | -0.00061 | 8.2987 | 1 | -0.49997 | -0.50002 | 55.6783 | 11.1375 | 5.607 | 0.24117 | 0.24119 | 4.9883 | 288.6757 | -101.03 | -173.2101 | 0 | -175.0027 | 299.9927 | 288.6757 | 202.0718 | 346.4063 | 14.4356 | 124.99 | 837.1538
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061583 | 0.011532 | 0.018278 | 0.017684 | 0.00024 | 0.00834 | 0.0081 | 0.00107 | 0.0001622 | 0.0014092 | 0.00147 | 0.15451 | 0.15598 | 1.8722e-07 | 0.00054863 | 0.0030069 | 0.0034686 | 0.012976 | 0.0082848 | 0.0014846 | 0.0029418 | 0.00098707 | 0.11939 | 0.15978 | 1.1352 | 0.17672 | 0.020897 | 0.44301 | 0.11945 | 0.097942 | 0.18608 | 0.85605 | 0.24539 | 0.20758
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012319 | 0.01997 | 0.045247 | 0.025518 | 0.00021486 | 0.0069505 | 0.0063129 | 0.021395 | 0.0032441 | 0.028176 | -0.017718 | 100.3964 | 1.9156 | 1.8722e-05 | -0.10985 | -0.59777 | 0.0062294 | 0.11637 | 0.14754 | 0.6194 | 1.2348 | 0.019784 | 0.041342 | -0.1584 | -0.65113 | 0 | -0.011943 | 0.14789 | 0.041361 | 0.048492 | 0.053687 | 6.304 | 0.19672 | 0.02479
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.019974 | 0.031658 | 0.03063 |  |  |  | 0.0214 | 0.003244 | 0.028184 | [6 empty] | 0.0060079 | 0.022475 | 0.01435 | 0.029692 | 0.058836 | 0.019741
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.21717 | 0.20669 | 0.50891 | 0.51717 | 0.50668 | 0.50002 | 0.51717 | 0.50669 | 0.20001 | 0.50891 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6238 | 5.0065 | 3.1587 | 3.2648 | 833.3333 | 23.9808 | 24.6914 | 4.6729 | 30.8261 | 3.5481 | 340.1361 | 3.236 | 3.2055 | 53413.5509 | 18.2271 | 3.3256 | 16.6448 | 4.4494 | 6.9688 | 3.3679 | 1.6996 | 5.0655 | 4.838 | 1.371 | 0.31743 | 1000 | 43.3046 | 3.4261 | 12.089 | 10.665 | 9.4377 | 0.031728 | 2.587 | 20.1699
Binom# |  |  |  | 16 | 49.998 | 57.7369 | 40.4019 | 69.2925 | 111.6942 | 119.9825 | 128.3233 | 5.001 | 5.0004 | 5.0017 | -8.2891 | -0.0094856 | 8.2986 | 1 | -0.49942 | -0.50065 | 55.6759 | 11.1495 | 5.607 | 0.24145 | 0.24075 | 4.9891 | 288.7426 | -100.8951 | -173.5153 | 0.037175 | -175.0274 | 300.014 | 288.7426 | 202.0258 | 346.5775 | 14.3322 | 125.0238 | 837.3459
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0071785 | 0.0095469 | 0.0055602 | 0.0072425 | 0.0060719 | 0.0091389 | 0.015218 | 8.0059e-05 | 0.00059847 | 0.00031496 | 0.007507 | 0.16339 | 0.15588 | 1.8722e-07 | 5.0675e-06 | 0.0023732 | 0.0059207 | 0.00092002 | 0.0083337 | 0.0017645 | 0.0025045 | 0.00017334 | 0.052435 | 0.024898 | 0.83002 | 0.13954 | 0.045567 | 0.46431 | 0.052458 | 0.051911 | 0.014935 | 0.75269 | 0.27921 | 0.015482
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.01436 | 0.016533 | 0.013764 | 0.010451 | 0.0054359 | 0.0076163 | 0.011861 | 0.0016008 | 0.01197 | 0.0062975 | -0.090483 | 106.1635 | 1.9143 | 1.8722e-05 | -0.0010147 | -0.47178 | 0.010633 | 0.0082509 | 0.14841 | 0.73618 | 1.0512 | 0.0034742 | 0.018156 | -0.024683 | -0.47608 | 0 | -0.026041 | 0.155 | 0.018165 | 0.025702 | 0.0043091 | 5.5428 | 0.22382 | 0.001849
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.016536 | 0.0096305 | 0.012544 |  |  |  | 0.0016012 | 0.011969 | 0.0062992 | [6 empty] | 0.010255 | 0.0015935 | 0.014434 | 0.03529 | 0.050091 | 0.0034668
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.21717 | 0.20669 | 0.50891 | 0.51717 | 0.50668 | 0.50002 | 0.51717 | 0.50669 | 0.20001 | 0.50891 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.393 | 6.0475 | 10.3837 | 7.9717 | 32.9386 | 21.8844 | 13.1419 | 62.454 | 8.3547 | 15.8749 | 66.6047 | 3.0602 | 3.2076 | 53413.5509 | 1973.3508 | 4.2137 | 9.7514 | 62.7543 | 6.9279 | 2.8336 | 1.9964 | 28.8451 | 11.0161 | 8.7985 | 0.43415 | 1000 | 19.8598 | 3.2688 | 27.5271 | 20.1219 | 117.5841 | 0.036085 | 2.2737 | 270.4313

## pnt #17
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 17 | 45.008 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 17 | 45.0024 | 57.7518 | 57.7072 | 57.748 | 120.0032 | 120.0019 | 119.9949 | 5.0005 | 4.9997 | 5.0008 | 120.0125 | 120.0523 | 119.9352 | 0.50038 | 0.50052 | 0.50128 | 57.7357 | 0.012809 | 0.015732 | 5.0003 | 0.001456 | 0.0020306 | 144.505 | 144.409 | 144.7646 | -250.036 | -249.7765 | -249.8839 | 288.79 | 288.5174 | 288.7884 | 433.6787 | -749.6964 | 866.0959
Генератор MTE |  |  |  | 17 | 45.008 | 57.735 | 57.735 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 4.9999 | 5 | 5 | 120.0043 | 119.999 | 119.9967 | 0.49997 | 0.50003 | 0.50002 | 57.735 | 4.2521e-05 | 2.4987e-05 | 5 | 0.00011055 | 0.0001221 | 144.325 | 144.3459 | 144.3413 | -250.0011 | -249.9943 | -249.9964 | 288.6698 | 288.6744 | 288.6739 | 433.0123 | -749.9919 | 866.0181
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.005606 | 0.016792 | 0.027758 | 0.013142 | 0.0031875 | 0.00188 | 0.0050675 | 0.0006278 | 0.0003158 | 0.000845 | 0.0082 | 0.0533 | 0.0615 | 0.00041512 | 0.00049084 | 0.0012676 | 0.00072529 | 0.012766 | 0.015707 | 0.00038507 | 0.0013454 | 0.0019086 | 0.17999 | 0.063106 | 0.42332 | 0.034865 | 0.2178 | 0.11255 | 0.12022 | 0.15701 | 0.11451 | 0.66642 | 0.29548 | 0.077708
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012457 | 0.029076 | 0.048101 | 0.022757 | 0.0026562 | 0.0015666 | 0.0042231 | 0.012555 | 0.0063164 | 0.016897 | 0.0068326 | 0.044397 | 0.051278 | 0.082961 | 0.098067 | 0.25287 | 0.0012562 | 99.668 | 99.8412 | 0.0077008 | 92.4074 | 93.9873 | 0.12455 | 0.043699 | 0.29242 | -0.013944 | -0.087197 | -0.045041 | 0.041627 | 0.054421 | 0.039651 | 0.15367 | -0.039414 | 0.0089723
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.029085 | 0.048078 | 0.022763 |  |  |  | 0.012556 | 0.006316 | 0.0169 | [6 empty] | 0.0012562 | 0.022111 | 0.027205 | 0.0077014 | 0.026908 | 0.038171
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.7838 | 3.4382 | 2.0799 | 4.3932 | 62.7454 | 106.383 | 39.4673 | 7.9643 | 15.8328 | 5.9172 | 60.9756 | 9.3809 | 8.1301 | 24.0893 | 20.373 | 7.8889 | 79.6022 | 4.5226 | 3.6758 | 12.9847 | 3.7163 | 2.6198 | 1.6059 | 4.5773 | 0.684 | 35.8588 | 5.7344 | 11.1013 | 12.0118 | 9.1881 | 12.6105 | 1.3016 | 12.6863 | 55.7291
Binom# |  |  |  | 17 | 45.0089 | 57.7422 | 57.7051 | 57.7458 | 119.9985 | 120.0009 | 120.0006 | 5.0021 | 5.0011 | 5.0023 | 120.031 | 119.9839 | 119.9851 | 0.5001 | 0.50063 | 0.50037 | 57.7313 | 0.013198 | 0.014712 | 5.0018 | 0.00066717 | 0.0010213 | 144.4447 | 144.4764 | 144.5372 | -250.1181 | -249.8225 | -250.0988 | 288.831 | 288.5909 | 288.8606 | 433.4584 | -750.0395 | 866.2825
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0064942 | 0.0095969 | 0.0021334 | 0.002242 | 0.0046981 | 0.00094921 | 0.0056626 | 0.0015431 | 0.0014611 | 0.0014429 | 0.018521 | 0.068406 | 0.049892 | 0.00027973 | 0.00010603 | 0.00091257 | 0.0044374 | 0.00038995 | 0.0010198 | 0.0014374 | 0.0007888 | 0.0010093 | 0.060269 | 0.067397 | 0.22743 | 0.082183 | 0.045963 | 0.21495 | 0.041005 | 0.073503 | 0.072136 | 0.2203 | 0.3431 | 0.18667
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014431 | 0.016617 | 0.0036969 | 0.0038824 | 0.003915 | 0.000791 | 0.004719 | 0.030859 | 0.029225 | 0.028852 | 0.015433 | 0.05698 | 0.041599 | 0.055903 | 0.021183 | 0.18205 | 0.0076857 | 3.0444 | 6.4826 | 0.028745 | 54.177 | 49.7033 | 0.041707 | 0.046671 | 0.1571 | -0.032869 | -0.018402 | -0.08602 | 0.014199 | 0.025476 | 0.024979 | 0.050799 | -0.045765 | 0.021554
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.016622 | 0.0036951 | 0.0038832 |  |  |  | 0.030862 | 0.029223 | 0.028857 | [6 empty] | 0.0076858 | 0.00067541 | 0.0017664 | 0.028747 | 0.015776 | 0.020186
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.5398 | 6.016 | 27.063 | 25.7518 | 42.5704 | 210.7007 | 35.3196 | 3.2402 | 3.422 | 3.4654 | 26.9962 | 7.3093 | 10.0216 | 35.7488 | 94.3165 | 10.9581 | 13.011 | 148.0583 | 56.6128 | 3.4786 | 6.3387 | 4.9539 | 4.7958 | 4.2858 | 1.2732 | 15.2125 | 27.1728 | 5.8128 | 35.2149 | 19.6271 | 20.0177 | 3.9374 | 10.9258 | 23.1988

## pnt #18
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 18 | 47.497 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 18 | 47.4909 | 57.7513 | 57.7064 | 57.748 | 120.003 | 120.0027 | 119.9942 | 5.0007 | 4.9998 | 5.0014 | 120.0094 | 120.145 | 119.8456 | 0.50044 | 0.50054 | 0.50269 | 57.7352 | 0.012786 | 0.016119 | 5.0006 | 0.0040795 | 0.0046739 | 144.5272 | 144.4149 | 145.1864 | -250.034 | -249.7754 | -249.6771 | 288.7994 | 288.5193 | 288.8213 | 434.1285 | -749.4864 | 866.14
Генератор MTE |  |  |  | 18 | 47.497 | 57.735 | 57.735 | 57.7348 | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 | 5 | 120.0002 | 120.004 | 119.9958 | 0.49994 | 1 | 0.5 | 57.7349 | 6.6667e-05 | 6.6667e-05 | 3.3333 | 1.6666 | 1.6668 | 144.3195 | 0 | 144.3382 | -250.011 | 0 | -250.001 | 288.6756 | 0 | 288.6763 | 288.6576 | -500.012 | 577.3519
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00607 | 0.016266 | 0.028612 | 0.013238 | 0.003032 | 0.00272 | 0.005752 | 0.0007356 | 4.9998 | 0.0013642 | 0.0092306 | 0.14097 | 0.1502 | 0.00050496 | 0.49946 | 0.0026859 | 0.00029728 | 0.012719 | 0.016052 | 1.6673 | 1.6625 | 1.6621 | 0.20773 | 144.4149 | 0.84824 | 0.02299 | 249.7754 | 0.32394 | 0.12381 | 288.5193 | 0.14497 | 145.4709 | 249.4744 | 288.7881
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012781 | 0.028166 | 0.049582 | 0.022924 | 0.0025266 | 0.0022666 | 0.0047936 | 0.01471 | 100 | 0.027276 | 0.0076916 | 0.11733 | 0.12533 | 0.1009 | 99.785 | 0.53432 | 0.00051491 | 99.4786 | 99.5864 | 33.3415 | 40752.7405 | 35561.7782 | 0.14373 | 100 | 0.58424 | -0.0091949 | -100 | -0.12974 | 0.042871 | 100 | 0.050194 | 33.5087 | -33.2861 | 33.342
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028174 | 0.049557 | 0.022929 |  |  |  | 0.014712 | 99.9956 | 0.027284 | [6 empty] | 0.00051491 | 0.02203 | 0.027803 | 33.3458 | 33.2498 | 33.2421
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6474 | 3.5494 | 2.0179 | 4.3613 | 65.9631 | 73.5294 | 34.7705 | 6.7972 | 0.001 | 3.6652 | 54.1677 | 3.5469 | 3.3289 | 19.8036 | 0.020022 | 3.7231 | 194.2077 | 4.5393 | 3.5967 | 0.0029989 | 0.0030075 | 0.0030082 | 1.3916 | 0.0020002 | 0.34236 | 54.3795 | 0.0050002 | 3.8539 | 11.6632 | 0.0050002 | 9.9618 | 0.0059692 | 0.015022 | 0.014997
Binom# |  |  |  | 18 | 47.4977 | 57.7434 | 57.7037 | 57.7472 | 119.9993 | 120.0001 | 120.0007 | 5.0018 | 5.0006 | 5.0022 | 120.019 | 119.9926 | 119.9884 | 0.50025 | 0.5005 | 0.50043 | 57.7304 | 0.013515 | 0.013378 | 5.0013 | 0.00019661 | 0.0011132 | 144.4836 | 144.423 | 144.5569 | -250.0869 | -249.8127 | -250.0914 | 288.8234 | 288.5557 | 288.864 | 433.4635 | -749.9911 | 866.2431
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0067316 | 0.0079036 | 0.0026565 | 0.00079221 | 0.0037721 | 0.002659 | 0.0064463 | 0.0011002 | 0.0008605 | 0.00080832 | 0.0095819 | 0.15233 | 0.14277 | 0.00019245 | 3.5273e-05 | 0.0022536 | 0.0047924 | 0.00072954 | 0.0027409 | 0.00069127 | 0.0038828 | 0.0035606 | 0.043565 | 0.0080153 | 0.6295 | 0.05293 | 0.037368 | 0.41437 | 0.024005 | 0.036346 | 0.042734 | 0.66503 | 0.50468 | 0.10309
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014174 | 0.013686 | 0.0046034 | 0.0013718 | 0.0031433 | 0.0022158 | 0.0053722 | 0.022001 | 0.017211 | 0.016162 | 0.0079842 | 0.12679 | 0.11912 | 0.038455 | 0.007047 | 0.44832 | 0.0083006 | 5.7059 | 17.0045 | 0.013824 | 95.1804 | 76.1814 | 0.030143 | 0.0055502 | 0.43358 | -0.021169 | -0.014961 | -0.16596 | 0.0083121 | 0.012597 | 0.014796 | 0.15319 | -0.067337 | 0.011902
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.013689 | 0.0046011 | 0.0013722 |  |  |  | 0.022005 | 0.01721 | 0.016166 | [6 empty] | 0.0083007 | 0.0012636 | 0.0047474 | 0.013825 | 0.077657 | 0.071212
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.4855 | 7.3049 | 21.7338 | 72.8783 | 53.0215 | 75.2172 | 31.0257 | 4.5445 | 5.8106 | 6.1856 | 52.182 | 3.2823 | 3.5023 | 51.9626 | 283.5027 | 4.4373 | 12.0472 | 79.1387 | 21.0639 | 7.2331 | 1.2877 | 1.4043 | 6.6357 | 36.0387 | 0.46133 | 23.6201 | 33.4227 | 3.0128 | 60.155 | 39.6922 | 33.7944 | 1.3057 | 7.4255 | 42.0122

## pnt #19
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 19 | 48.994 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 19 | 48.8229 | 57.7524 | 57.7061 | 57.7483 | 120.0033 | 120.0014 | 119.9953 | 5.0005 | 4.9995 | 5.0014 | 120.0057 | 120.003 | 119.9914 | 0.50054 | 0.50058 | 0.5006 | 57.7356 | 0.013446 | 0.016123 | 5.0005 | 0.00035216 | 0.00076882 | 144.5514 | 144.4169 | 144.5848 | -250.0102 | -249.7535 | -250.0281 | 288.7909 | 288.5014 | 288.8232 | 433.5531 | -749.7918 | 866.1155
Генератор MTE |  |  |  | 19 | 48.994 | 57.7351 | 57.7349 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 4.9999 | 5.0002 | 120.0031 | 119.997 | 119.9999 | 0.5 | 0.50005 | 0.5 | 57.735 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5 | 4.8714e-05 | 0.00016873 | 144.3359 | 144.3483 | 144.3433 | -249.9981 | -249.9884 | -250.0099 | 288.6726 | 288.6705 | 288.6865 | 433.0275 | -749.9963 | 866.0296
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.17106 | 0.017276 | 0.028762 | 0.013286 | 0.0032822 | 0.00142 | 0.0047022 | 0.000553 | 0.0004378 | 0.0012158 | 0.002562 | 0.00598 | 0.008542 | 0.00054163 | 0.00053073 | 0.00059964 | 0.00059997 | 0.013388 | 0.016065 | 0.00044366 | 0.00030345 | 0.00060009 | 0.21557 | 0.068572 | 0.24151 | 0.012093 | 0.23489 | 0.018265 | 0.11832 | 0.16907 | 0.13664 | 0.52566 | 0.20453 | 0.085887
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.35037 | 0.029914 | 0.049842 | 0.023007 | 0.0027351 | 0.0011833 | 0.0039187 | 0.011059 | 0.0087569 | 0.024309 | 0.0021349 | 0.0049832 | 0.0071188 | 0.10821 | 0.10602 | 0.11978 | 0.0010392 | 99.5706 | 99.6419 | 0.0088723 | 86.167 | 78.0528 | 0.14913 | 0.047482 | 0.16704 | -0.0048369 | -0.094049 | -0.007305 | 0.04097 | 0.058603 | 0.04731 | 0.12124 | -0.027279 | 0.0099164
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.029923 | 0.049817 | 0.023012 |  |  |  | 0.01106 | 0.008756 | 0.024316 | [6 empty] | 0.0010392 | 0.023189 | 0.027825 | 0.0088732 | 0.0060689 | 0.012002
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20003 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.058459 | 3.3419 | 2.0073 | 4.3456 | 60.9347 | 140.8451 | 42.5333 | 9.0416 | 11.4207 | 4.1125 | 195.16 | 83.612 | 58.5343 | 18.4629 | 18.842 | 16.6766 | 96.2305 | 4.3124 | 3.5939 | 11.2699 | 16.4774 | 8.3321 | 1.3412 | 4.2126 | 1.1975 | 103.3757 | 5.3166 | 68.4485 | 12.2046 | 8.5323 | 10.569 | 1.6497 | 18.3299 | 50.4231
Binom# |  |  |  | 19 | 48.9949 | 57.7425 | 57.7057 | 57.7472 | 120.002 | 119.9965 | 120.0015 | 5.0012 | 5.0002 | 5.0021 | 120.017 | 119.9902 | 119.9928 | 0.50036 | 0.50061 | 0.50049 | 57.7305 | 0.012509 | 0.015894 | 5.0011 | 0.00048321 | 0.0013505 | 144.4934 | 144.4455 | 144.5714 | -250.0318 | -249.7782 | -250.0752 | 288.7805 | 288.5371 | 288.8572 | 433.5126 | -749.8798 | 866.1714
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.17198 | 0.0098833 | 0.00043426 | 0.0011356 | 0.0012986 | 0.0049219 | 0.0062357 | 0.0006767 | 0.00066325 | 0.00069516 | 0.011352 | 0.012784 | 0.0014475 | 0.00018314 | 3.7259e-05 | 0.00010725 | 0.0051465 | 0.00093732 | 0.00022854 | 0.00060351 | 0.00013105 | 0.00058168 | 0.058068 | 0.02862 | 0.013436 | 0.021593 | 0.024696 | 0.047063 | 0.010381 | 0.035692 | 0.034018 | 0.040519 | 0.08795 | 0.05588
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.35226 | 0.017113 | 0.00075254 | 0.0019664 | 0.0010821 | 0.0041015 | 0.0051966 | 0.013533 | 0.013266 | 0.013899 | 0.0094592 | 0.010653 | 0.0012063 | 0.036589 | 0.0074432 | 0.021424 | 0.0089139 | 6.971 | 1.4175 | 0.012069 | 37.2126 | 75.6583 | 0.040171 | 0.019817 | 0.0092926 | -0.0086367 | -0.0098883 | -0.018823 | 0.0035948 | 0.012372 | 0.011778 | 0.0093457 | -0.01173 | 0.0064518
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.017118 | 0.00075217 | 0.0019669 |  |  |  | 0.013534 | 0.013265 | 0.013903 | [6 empty] | 0.008914 | 0.0016235 | 0.00039585 | 0.01207 | 0.002621 | 0.011634
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20003 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.058145 | 5.8417 | 132.9489 | 50.8419 | 154.0171 | 40.6348 | 32.0733 | 7.3889 | 7.5386 | 7.1926 | 44.0468 | 39.1121 | 345.4277 | 54.602 | 268.3922 | 93.2409 | 11.2184 | 61.596 | 252.6206 | 8.2848 | 38.1541 | 8.5958 | 4.9792 | 10.0934 | 21.5249 | 57.8945 | 50.5672 | 26.5643 | 139.0957 | 40.4173 | 42.453 | 21.4021 | 42.6274 | 77.4997

## pnt #20
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 20 | 50.996 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 20 | 50.9895 | 57.7515 | 57.7074 | 57.7485 | 120.0095 | 120.0016 | 119.9889 | 5.0007 | 4.9997 | 5.0011 | 120.0167 | 120.1598 | 119.8235 | 0.50054 | 0.50065 | 0.50304 | 57.7358 | 0.011201 | 0.01744 | 5.0005 | 0.0046066 | 0.0052294 | 144.5552 | 144.447 | 145.2791 | -250.0183 | -249.7591 | -249.6042 | 288.7999 | 288.5213 | 288.8049 | 434.2813 | -749.3816 | 866.1261
Генератор MTE |  |  |  | 20 | 50.996 | 57.7351 | 57.7348 | 57.7349 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 5.0001 | 5 | 5 | 120.0069 | 120 | 119.9931 | 0.49991 | 0.50002 | 0.50002 | 57.7349 | 8.6287e-05 | 0.0001156 | 5 | 0.00022009 | 0.00018583 | 144.3156 | 144.3425 | 144.341 | -250.0198 | -249.9985 | -249.9959 | 288.6813 | 288.6763 | 288.6733 | 432.9991 | -750.0142 | 866.0309
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0065 | 0.016412 | 0.027436 | 0.013552 | 0.0093874 | 0.001554 | 0.010941 | 0.000633 | 0.0003088 | 0.001104 | 0.0098 | 0.15984 | 0.16964 | 0.00062457 | 0.00063076 | 0.0030203 | 0.00084246 | 0.011115 | 0.017324 | 0.00047125 | 0.0043865 | 0.0050436 | 0.23967 | 0.10449 | 0.93804 | 0.0014701 | 0.2394 | 0.39177 | 0.11862 | 0.155 | 0.13151 | 1.2822 | 0.63264 | 0.095131
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012748 | 0.028418 | 0.047543 | 0.023467 | 0.0078222 | 0.001295 | 0.0091187 | 0.012658 | 0.0061763 | 0.022075 | 0.0081655 | 0.13302 | 0.14157 | 0.12478 | 0.12599 | 0.60042 | 0.0014592 | 99.2296 | 99.3371 | 0.0094241 | 95.2223 | 96.4464 | 0.1658 | 0.072335 | 0.64568 | -0.000588 | -0.095851 | -0.15696 | 0.041073 | 0.053723 | 0.045537 | 0.29525 | -0.084421 | 0.010984
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028426 | 0.047521 | 0.023473 |  |  |  | 0.01266 | 0.006176 | 0.02208 | [6 empty] | 0.0014592 | 0.019251 | 0.030007 | 0.009425 | 0.08773 | 0.10087
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.5385 | 3.5179 | 2.1044 | 4.2603 | 21.3051 | 128.7001 | 18.2792 | 7.8989 | 16.1917 | 4.529 | 51.0204 | 3.1281 | 2.9474 | 16.011 | 15.8539 | 3.3109 | 68.5318 | 5.1945 | 3.3326 | 10.6101 | 1.1399 | 0.99135 | 1.2064 | 2.7652 | 0.30978 | 850.3689 | 5.2166 | 3.1857 | 12.1739 | 9.3075 | 10.9804 | 0.67746 | 5.9229 | 45.5243
Binom# |  |  |  | 20 | 50.9938 | 57.7432 | 57.7057 | 57.7471 | 120.0018 | 119.9967 | 120.0015 | 5.0007 | 5.0003 | 5.0013 | 120.0255 | 119.9875 | 119.9871 | 0.50034 | 0.50068 | 0.50056 | 57.7306 | 0.013302 | 0.012547 | 5.0006 | 0.00055102 | 0.001075 | 144.4766 | 144.4676 | 144.5661 | -250.0158 | -249.773 | -250.0231 | 288.7583 | 288.5436 | 288.8094 | 433.5102 | -749.8119 | 866.1114
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0043354 | 0.0082983 | 0.0016793 | 0.0013092 | 0.0076937 | 0.0049033 | 0.01262 | 2.2829e-06 | 0.00054298 | 0.00019297 | 0.0087974 | 0.17238 | 0.16359 | 0.00020045 | 3.2544e-05 | 0.0024768 | 0.005185 | 0.0021005 | 0.0048929 | 5.3809e-05 | 0.0040556 | 0.0041544 | 0.07867 | 0.020557 | 0.713 | 0.002516 | 0.013879 | 0.41896 | 0.041561 | 0.022301 | 0.0045889 | 0.77112 | 0.4303 | 0.01467
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0085026 | 0.014369 | 0.0029101 | 0.0022671 | 0.0064109 | 0.004086 | 0.010518 | 4.5651e-05 | 0.01086 | 0.0038586 | 0.0073302 | 0.14346 | 0.13653 | 0.040047 | 0.0065005 | 0.49237 | 0.0089805 | 18.7527 | 28.056 | 0.0010761 | 88.0384 | 79.4432 | 0.054422 | 0.014231 | 0.49078 | -0.0010063 | -0.0055568 | -0.16785 | 0.014391 | 0.0077295 | 0.0015889 | 0.17756 | -0.057421 | 0.0016938
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.014373 | 0.0029087 | 0.0022676 |  |  |  | 4.5658e-05 | 0.01086 | 0.0038594 | [6 empty] | 0.0089806 | 0.0036382 | 0.0084748 | 0.0010762 | 0.081111 | 0.083089
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 2.3066 | 6.9574 | 34.3796 | 44.0992 | 25.9953 | 40.7888 | 15.848 | 2190.1986 | 9.2084 | 25.9108 | 56.8347 | 2.9005 | 3.0564 | 49.8873 | 307.2729 | 4.0375 | 11.1351 | 27.4864 | 11.7996 | 92.9216 | 1.2329 | 1.2035 | 3.6753 | 14.055 | 0.40755 | 496.8761 | 89.9841 | 2.979 | 34.7457 | 64.6897 | 314.6876 | 1.1265 | 8.7079 | 295.2077

## pnt #21
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 21 | 52.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 21 | 52.4942 | 57.7515 | 57.7068 | 57.7488 | 120.0038 | 120.0023 | 119.9938 | 5.0005 | 4.9997 | 5.0015 | 120.0141 | 120.0809 | 119.905 | 0.50053 | 0.50068 | 0.50187 | 57.7357 | 0.012702 | 0.016253 | 5.0006 | 0.0023251 | 0.0029188 | 144.5452 | 144.4544 | 144.9558 | -250.008 | -249.7474 | -249.8234 | 288.7859 | 288.5148 | 288.832 | 433.9554 | -749.5788 | 866.1328
Генератор MTE |  |  |  | 21 | 52.5 | 57.735 | 57.735 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 4.9999 | 120.0026 | 120.001 | 119.9964 | 0.50001 | 0.50005 | 0.50006 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 5 | 0.00013615 | 5.2444e-05 | 144.3378 | 144.3515 | 144.3512 | -249.9964 | -249.9938 | -249.9834 | 288.6721 | 288.6767 | 288.6676 | 433.0405 | -749.9736 | 866.0164
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.005816 | 0.016518 | 0.028206 | 0.013878 | 0.00382 | 0.00234 | 0.00616 | 0.000541 | 0.0003614 | 0.0016462 | 0.01152 | 0.07989 | 0.09141 | 0.00052107 | 0.0006374 | 0.0018086 | 0.00072994 | 0.012668 | 0.016219 | 0.00060727 | 0.0021889 | 0.0028664 | 0.2074 | 0.10295 | 0.6046 | 0.011641 | 0.24647 | 0.15995 | 0.11383 | 0.16189 | 0.16445 | 0.91495 | 0.39478 | 0.1164
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.011079 | 0.028602 | 0.048878 | 0.024032 | 0.0031832 | 0.00195 | 0.0051336 | 0.010819 | 0.0072285 | 0.032914 | 0.0095989 | 0.06653 | 0.076235 | 0.1041 | 0.12731 | 0.36036 | 0.0012643 | 99.7376 | 99.7949 | 0.012144 | 94.1442 | 98.2032 | 0.14348 | 0.071267 | 0.4171 | -0.0046563 | -0.098688 | -0.064025 | 0.039418 | 0.05611 | 0.056938 | 0.21084 | -0.052667 | 0.013439
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.02861 | 0.048854 | 0.024037 |  |  |  | 0.01082 | 0.007228 | 0.032924 | [6 empty] | 0.0012643 | 0.021942 | 0.028093 | 0.012145 | 0.043779 | 0.057327
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.7194 | 3.4953 | 2.0469 | 4.1602 | 52.356 | 85.4701 | 32.4675 | 9.2421 | 13.8351 | 3.0373 | 43.4028 | 6.2586 | 5.4699 | 19.1912 | 15.6888 | 5.5293 | 79.0952 | 4.5575 | 3.5596 | 8.2336 | 2.2842 | 1.7444 | 1.394 | 2.8067 | 0.47957 | 107.3843 | 5.0667 | 7.8097 | 12.6851 | 8.9114 | 8.7819 | 0.94867 | 9.4939 | 37.2058
Binom# |  |  |  | 21 | 52.5003 | 57.7437 | 57.7039 | 57.7485 | 120.003 | 120.003 | 119.994 | 5.0004 | 4.9994 | 5.0011 | 120.0224 | 119.9963 | 119.9813 | 0.50042 | 0.50075 | 0.50065 | 57.7316 | 0.01259 | 0.018628 | 5.0002 | 0.00038349 | 0.0012867 | 144.4916 | 144.4602 | 144.5908 | -249.9879 | -249.7094 | -250.0036 | 288.7418 | 288.4849 | 288.8049 | 433.5426 | -749.7009 | 866.0316
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0060945 | 0.007839 | 0.0029328 | 0.00031914 | 0.00083691 | 0.00065835 | 0.00019381 | 8.4735e-05 | 0.00026179 | 0.00043949 | 0.008318 | 0.084636 | 0.076333 | 0.00010893 | 7.2093e-05 | 0.001217 | 0.0041407 | 0.0001112 | 0.0023749 | 0.00034555 | 0.0019416 | 0.0016321 | 0.053559 | 0.0058167 | 0.36507 | 0.020071 | 0.037913 | 0.18015 | 0.044186 | 0.029922 | 0.027125 | 0.41281 | 0.12213 | 0.1012
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.01161 | 0.013574 | 0.0050822 | 0.00055263 | 0.0006974 | 0.00054862 | 0.00016152 | 0.0016945 | 0.0052361 | 0.0087871 | 0.0069309 | 0.070483 | 0.063661 | 0.021763 | 0.014399 | 0.24249 | 0.0071718 | 0.8755 | 14.6124 | 0.0069101 | 83.5064 | 55.9176 | 0.037054 | 0.0040267 | 0.25185 | -0.0080283 | -0.015181 | -0.07211 | 0.015301 | 0.010371 | 0.0093913 | 0.095128 | -0.016293 | 0.011684
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.013577 | 0.0050797 | 0.00055276 |  |  |  | 0.0016947 | 0.0052357 | 0.0087898 | [6 empty] | 0.0071719 | 0.00019261 | 0.0041135 | 0.0069109 | 0.038832 | 0.032643
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6408 | 7.3651 | 19.6862 | 180.9094 | 238.9753 | 303.7888 | 1031.92 | 59.0077 | 19.0996 | 11.3769 | 60.1102 | 5.9076 | 6.5502 | 91.8003 | 138.7092 | 8.217 | 13.9434 | 519.1889 | 24.3104 | 14.4699 | 2.5752 | 3.0635 | 5.398 | 49.6742 | 0.79423 | 62.2816 | 32.9379 | 6.9341 | 32.6796 | 48.2139 | 53.2431 | 2.1026 | 30.6881 | 42.7936

## pnt #22
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 22 | 55 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 22 | 54.8274 | 57.7512 | 57.7066 | 57.7484 | 120.0026 | 120.0032 | 119.9941 | 5.0007 | 4.9997 | 5.0005 | 120.0101 | 119.9998 | 119.9901 | 0.50061 | 0.50073 | 0.50067 | 57.7354 | 0.012701 | 0.016117 | 5.0003 | 0.0002069 | 0.0005545 | 144.5739 | 144.4669 | 144.5796 | -250.0008 | -249.7403 | -249.9696 | 288.794 | 288.515 | 288.7699 | 433.6204 | -749.7107 | 866.079
Генератор MTE |  |  |  | 22 | 55 | 57.7348 | 57.735 | 57.7351 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 119.9976 | 119.998 | 120.0044 | 0.50007 | 0.50003 | 0.5 | 57.735 | 8.8192e-05 | 8.8192e-05 | 5 | 0.00012431 | 9.7685e-05 | 144.3565 | 144.3454 | 144.338 | -249.9884 | -249.9933 | -250.0008 | 288.6746 | 288.6733 | 288.6761 | 433.0399 | -749.9826 | 866.0239
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.17258 | 0.01635 | 0.02839 | 0.01329 | 0.002624 | 0.003236 | 0.00586 | 0.0006528 | 0.0002822 | 0.000474 | 0.01254 | 0.0018 | 0.01434 | 0.00054583 | 0.00069566 | 0.00067398 | 0.00041662 | 0.012612 | 0.016029 | 0.00028152 | 8.2587e-05 | 0.00045682 | 0.21737 | 0.12159 | 0.24154 | 0.012351 | 0.25303 | 0.031214 | 0.11945 | 0.15823 | 0.093823 | 0.58049 | 0.27189 | 0.055039
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.31477 | 0.028311 | 0.049197 | 0.023014 | 0.0021866 | 0.0026966 | 0.0048836 | 0.013054 | 0.0056444 | 0.0094791 | 0.010449 | 0.0015 | 0.011951 | 0.10903 | 0.13893 | 0.13461 | 0.0007216 | 99.3056 | 99.4528 | 0.0056301 | 39.9166 | 82.3833 | 0.15035 | 0.084162 | 0.16706 | -0.0049403 | -0.10132 | -0.012487 | 0.041362 | 0.054844 | 0.032491 | 0.13387 | -0.036266 | 0.006355
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028319 | 0.049173 | 0.023019 |  |  |  | 0.013056 | 0.005644 | 0.00948 | [6 empty] | 0.0007216 | 0.021845 | 0.027762 | 0.0056304 | 0.0016517 | 0.0091363
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.057944 | 3.5312 | 2.0336 | 4.3442 | 76.2195 | 61.8047 | 34.1297 | 7.6593 | 17.7179 | 10.5485 | 39.8724 | 277.7778 | 34.8675 | 18.3207 | 14.3749 | 14.8373 | 138.5808 | 4.5776 | 3.602 | 17.7608 | 60.5423 | 10.9453 | 1.3304 | 2.3766 | 1.1973 | 101.2122 | 4.9353 | 40.0417 | 12.0889 | 9.1171 | 15.3895 | 1.4941 | 13.7874 | 78.6812
Binom# |  |  |  | 22 | 54.9982 | 57.7428 | 57.7067 | 57.7477 | 120.0011 | 119.9937 | 120.0052 | 5.0002 | 4.9992 | 5.0001 | 120.0227 | 119.9885 | 119.9889 | 0.50042 | 0.50073 | 0.50064 | 57.7308 | 0.013182 | 0.011067 | 4.9997 | 0.00048271 | 0.00095036 | 144.4844 | 144.4544 | 144.5551 | -249.9719 | -249.7163 | -249.9519 | 288.7242 | 288.4879 | 288.7423 | 433.4939 | -749.6401 | 865.9545
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.17076 | 0.0083445 | 5.1224e-05 | 0.00072078 | 0.0014948 | 0.0095226 | 0.011025 | 0.00048637 | 0.00047363 | 0.00041534 | 0.012519 | 0.011328 | 0.001176 | 0.00018872 | 3.4344e-06 | 3.6863e-05 | 0.004556 | 0.00048128 | 0.0050495 | 0.00060529 | 0.00027581 | 0.00039586 | 0.089447 | 0.01257 | 0.02446 | 0.02892 | 0.024009 | 0.017713 | 0.069815 | 0.027088 | 0.027591 | 0.12648 | 0.070627 | 0.12449
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.31144 | 0.014449 | 8.8767e-05 | 0.0012481 | 0.0012457 | 0.0079353 | 0.009188 | 0.0097261 | 0.0094731 | 0.0083059 | 0.010432 | 0.00944 | 0.0009801 | 0.037699 | 0.00068588 | 0.0073627 | 0.0078911 | 3.7894 | 31.3306 | 0.012105 | 133.3053 | 71.39 | 0.061869 | 0.0087012 | 0.016918 | -0.011568 | -0.0096135 | -0.007086 | 0.024175 | 0.0093889 | 0.0095545 | 0.029168 | -0.0094206 | 0.014374
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.014453 | 8.8723e-05 | 0.0012484 |  |  |  | 0.0097274 | 0.0094726 | 0.0083067 | [6 empty] | 0.0078911 | 0.0008336 | 0.008746 | 0.012106 | 0.0055161 | 0.0079172
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.058563 | 6.9189 | 1127.1004 | 80.1007 | 133.7927 | 21.0026 | 18.1404 | 10.2802 | 10.5568 | 12.0385 | 39.9383 | 44.1384 | 425.16 | 52.9874 | 2911.7541 | 271.2735 | 12.6724 | 119.9609 | 11.4338 | 8.2605 | 18.1286 | 12.6308 | 3.2329 | 22.9879 | 11.8227 | 43.2237 | 52.0122 | 70.5629 | 20.6835 | 53.2566 | 52.3325 | 6.8575 | 53.077 | 34.7851

## pnt #23
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 23 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 23 | 49.9908 | 57.7496 | 57.7136 | 57.7429 | 120.001 | 119.9973 | 120.0017 | 5.001 | 5 | 5.0006 | 120.0084 | 120.1404 | 119.8513 | 1 | 1 | 0.99999 | 57.7354 | 0.011667 | 0.010479 | 5.0005 | 0.0039268 | 0.0044934 | 288.8043 | 288.5675 | 288.7455 | 0.16694 | 0.20398 | 0.92492 | 288.8043 | 288.5676 | 288.747 | 866.1173 | 1.2958 | 866.1189
Генератор MTE |  |  |  | 23 | 49.997 | 57.7351 | 57.735 | 57.7349 | 119.9991 | 120.001 | 119.9999 | 0 | 5 | 5 | 119.995 | 120.01 | 119.995 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0.00026412 | 0.00037918 | 3.3333 | 1.6669 | 1.6664 | 0 | 288.6762 | 288.6728 | 0 | -0.015115 | 0.03023 | 0 | 288.6762 | 288.6728 | 577.3489 | 0.015115 | 577.3489
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006174 | 0.014534 | 0.021402 | 0.00799 | 0.0018884 | 0.003678 | 0.0017896 | 5.001 | 2.68e-05 | 0.000593 | 0.01336 | 0.13035 | 0.14371 | 1.6707e-07 | 2.4845e-07 | 5.1249e-06 | 0.00037399 | 0.011402 | 0.0101 | 1.6672 | 1.663 | 1.6619 | 288.8043 | 0.10863 | 0.072712 | 0.16694 | 0.21909 | 0.89469 | 288.8043 | 0.10856 | 0.074191 | 288.7683 | 1.2807 | 288.7699
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.01235 | 0.025167 | 0.037083 | 0.013837 | 0.0015737 | 0.0030651 | 0.0014913 | 100 | 0.000536 | 0.011859 | 0.011133 | 0.1085 | 0.11991 | 1.6707e-05 | 2.4845e-05 | 0.00051249 | 0.00064777 | 97.7361 | 96.3815 | 33.3401 | 42350.2931 | 36985.6678 | 100 | 0.037644 | 0.025182 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.037619 | 0.025694 | 33.3406 | 0 | 33.3407
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.025174 | 0.037069 | 0.013839 |  |  |  | 100.0194 | 0.000536 | 0.01186 | [6 empty] | 0.00064777 | 0.01975 | 0.017494 | 33.3435 | 33.2598 | 33.2384
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20001 | 0.20001 | 0.50842 | 0.50006 | 0.50088 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50842 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6197 | 3.9724 | 2.6976 | 7.2259 | 105.9071 | 54.3774 | 111.7598 | 0.00099981 | 186.5672 | 8.4317 | 37.4251 | 3.8357 | 3.4791 | 59854.1981 | 40248.9684 | 1951.2658 | 154.3754 | 5.0634 | 5.7164 | 0.0029991 | 0.0030066 | 0.0030086 | 0.0020001 | 5.3133 | 7.9426 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.0050002 | 13.2914 | 19.46 | 0.0059991 | 1000 | 0.014997
Binom# |  |  |  | 23 | 49.9982 | 57.7393 | 57.7122 | 57.7427 | 120.0033 | 119.9905 | 120.0062 | 5.0011 | 5.0003 | 5.001 | 120.0222 | 119.9945 | 119.9834 | 1 | 1 | 1 | 57.7301 | 0.010845 | 0.011056 | 5.0007 | 0.00048002 | 0.00095111 | 288.7594 | 288.5789 | 288.7694 | 0.046358 | 0.2018 | 0.22184 | 288.7594 | 288.5789 | 288.7695 | 866.1076 | 0.47 | 866.1077
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0073429 | 0.010357 | 0.0013673 | 0.00019896 | 0.0023464 | 0.0068435 | 0.0045123 | 0.00012882 | 0.00030911 | 0.00039163 | 0.013796 | 0.1459 | 0.13211 | 1.6707e-07 | 7.101e-08 | 4.8919e-06 | 0.0052867 | 0.00082189 | 0.00057695 | 0.00018645 | 0.0034467 | 0.0035423 | 0.044897 | 0.011332 | 0.023931 | 0.12059 | 0.0021789 | 0.70308 | 0.044945 | 0.011321 | 0.022511 | 0.0096643 | 0.82584 | 0.011144
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014689 | 0.017935 | 0.0023691 | 0.00034456 | 0.0019553 | 0.005703 | 0.0037602 | 0.0025758 | 0.0061823 | 0.0078317 | 0.011496 | 0.12144 | 0.11023 | 1.6707e-05 | 7.101e-06 | 0.0004892 | 0.0091568 | 7.0449 | 5.5057 | 0.0037285 | 87.7756 | 78.8332 | 0.015546 | 0.003927 | 0.008288 | 0 | 0 | 0 | 0.015563 | 0.0039231 | 0.0077961 | 0.0011158 | 0 | 0.0012867
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.017939 | 0.0023683 | 0.00034461 |  |  |  | 0.0025763 | 0.0061823 | 0.0078326 | [6 empty] | 0.0091569 | 0.0014236 | 0.00099931 | 0.0037289 | 0.068935 | 0.070846
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20001 | 0.20001 | 0.50842 | 0.50006 | 0.50088 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50842 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3619 | 5.5744 | 42.225 | 290.184 | 85.2364 | 29.2249 | 44.323 | 38.8148 | 16.1752 | 12.7672 | 36.243 | 3.427 | 3.7847 | 59854.1981 | 140824.4096 | 2044.1776 | 10.9208 | 70.2463 | 100.0691 | 26.8175 | 1.4507 | 1.4115 | 12.8661 | 50.9336 | 24.1322 | 1000 | 1000 | 1000 | 32.1296 | 127.4527 | 64.136 | 179.2542 | 1000 | 388.6193

## pnt #24
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 24 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 24 | 49.9908 | 57.7462 | 57.7129 | 57.7468 | 120.0068 | 119.9923 | 120.0009 | 5.0007 | 5.0001 | 5.0009 | 120.0102 | 120.1488 | 119.8411 | 1 | 1 | 0.99999 | 57.7353 | 0.011678 | 0.011264 | 5.0006 | 0.0043104 | 0.0046601 | 288.772 | 288.5719 | 288.7818 | 0.18517 | 0.20207 | 0.99056 | 288.7721 | 288.572 | 288.7835 | 866.1257 | 1.3778 | 866.1275
Генератор MTE |  |  |  | 24 | 49.997 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5.0001 | 5 | 5.0002 | 119.997 | 120.002 | 120.001 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 5.0001 | 0.00014436 | 4.1167e-05 | 288.6785 | 288.6738 | 288.6883 | 0.015115 | 0 | 0.010077 | 288.6785 | 288.6738 | 288.6883 | 866.0407 | 0.025192 | 866.0407
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061683 | 0.011348 | 0.022086 | 0.011834 | 0.0068 | 0.007654 | 0.000854 | 0.0006374 | 0.000148 | 0.000624 | 0.01318 | 0.14676 | 0.15994 | 2.0422e-07 | 2.4516e-07 | 5.8823e-06 | 0.00036523 | 0.011645 | 0.011231 | 0.00046578 | 0.004166 | 0.004619 | 0.093489 | 0.10196 | 0.093508 | 0.17006 | 0.20207 | 0.98049 | 0.093548 | 0.10189 | 0.095207 | 0.085039 | 1.3526 | 0.086867
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012339 | 0.019651 | 0.038269 | 0.020493 | 0.0056663 | 0.0063787 | 0.00071166 | 0.012746 | 0.0029599 | 0.012478 | 0.010982 | 0.12215 | 0.13346 | 2.0422e-05 | 2.4516e-05 | 0.00058823 | 0.00063259 | 99.7146 | 99.7041 | 0.0093146 | 96.6508 | 99.1166 | 0.032375 | 0.035332 | 0.03238 | 0 | 0 | 0 | 0.032395 | 0.035308 | 0.032968 | 0.0098183 | 0 | 0.010029
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.019655 | 0.038254 | 0.020497 |  |  |  | 0.012748 | 0.00296 | 0.01248 | [6 empty] | 0.0006326 | 0.020169 | 0.019452 | 0.0093156 | 0.08332 | 0.092379
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50552 | 0.50093 | 0.50125 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50552 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6212 | 5.0877 | 2.6141 | 4.8787 | 29.4118 | 26.1301 | 234.192 | 7.8444 | 33.7838 | 8.0128 | 37.9363 | 3.407 | 3.1262 | 48966.8689 | 40789.9741 | 1700.0203 | 158.0784 | 4.9581 | 5.1409 | 10.7346 | 1.2002 | 1.0825 | 6.178 | 5.661 | 6.177 | 1000 | 1000 | 1000 | 15.4348 | 14.1617 | 15.1666 | 20.3713 | 1000 | 49.855
Binom# |  |  |  | 24 | 49.9983 | 57.7365 | 57.7113 | 57.7467 | 120.0057 | 119.9846 | 120.0097 | 5.0011 | 5.0005 | 5.0011 | 120.0248 | 119.9833 | 119.9919 | 1 | 1 | 1 | 57.7293 | 0.011766 | 0.0094365 | 5.0007 | 0.00052324 | 0.00084962 | 288.7435 | 288.5828 | 288.799 | 0.129 | 0.23558 | 0.22849 | 288.7435 | 288.5829 | 288.7991 | 866.1253 | 0.59307 | 866.1255
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.007425 | 0.0097902 | 0.0015721 | 0.00010701 | 0.0010932 | 0.0077879 | 0.0088887 | 0.00035404 | 0.00032738 | 0.00028469 | 0.014616 | 0.16542 | 0.15082 | 1.4599e-07 | 5.2865e-08 | 5.5849e-06 | 0.0060686 | 8.8356e-05 | 0.0018274 | 0.00017569 | 0.0037871 | 0.0038105 | 0.028561 | 0.010877 | 0.017224 | 0.056173 | 0.033519 | 0.76207 | 0.02859 | 0.010898 | 0.015617 | 0.00039857 | 0.78473 | 0.0020445
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014853 | 0.016954 | 0.0027241 | 0.00018531 | 0.00091096 | 0.0064903 | 0.0074072 | 0.0070798 | 0.0065474 | 0.0056928 | 0.012179 | 0.13768 | 0.12585 | 1.4599e-05 | 5.2865e-06 | 0.00055849 | 0.010511 | 0.75661 | 16.2233 | 0.0035134 | 87.8608 | 81.7683 | 0.0098905 | 0.0037693 | 0.0059645 | 0 | 0 | 0 | 0.0099005 | 0.0037765 | 0.0054079 | 4.6018e-05 | 0 | 0.00023605
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.016957 | 0.002723 | 0.00018535 |  |  |  | 0.0070808 | 0.0065476 | 0.0056937 | [6 empty] | 0.010511 | 0.00015304 | 0.0031651 | 0.0035138 | 0.075742 | 0.07621
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50552 | 0.50093 | 0.50125 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50552 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3468 | 5.8972 | 36.7238 | 539.5277 | 182.947 | 25.6809 | 22.5004 | 14.1227 | 15.2728 | 17.5631 | 34.2102 | 3.0226 | 3.3152 | 68499.7902 | 189161.281 | 1790.5524 | 9.5137 | 653.4332 | 31.5946 | 28.4589 | 1.3203 | 1.3122 | 20.2225 | 53.0644 | 33.534 | 1000 | 1000 | 1000 | 50.5038 | 132.4014 | 92.4609 | 4346.383 | 1000 | 2118.2836

## pnt #25
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 25 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 25 | 49.9908 | 57.752 | 57.712 | 57.7405 | 119.9981 | 120.0028 | 119.9991 | 5.0012 | 5 | 5.0005 | 120.0121 | 120.1259 | 119.8621 | 1 | 1 | 1 | 57.7348 | 0.011421 | 0.012348 | 5.0006 | 0.0035102 | 0.004191 | 288.8296 | 288.5607 | 288.7274 | 0.15053 | 0.22049 | 0.84113 | 288.8296 | 288.5608 | 288.7286 | 866.1177 | 1.2121 | 866.119
Генератор MTE |  |  |  | 25 | 49.997 | 57.7352 | 57.735 | 57.7348 | 119.9991 | 120.001 | 119.9999 | 5 | 5 | 5 | 119.991 | 120.012 | 119.997 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0.00021092 | 0.00044147 | 5 | 0.00029062 | 0.00033867 | 288.6789 | 288.6744 | 288.6723 | 0.00030752 | -0.040307 | 0.015115 | 288.6789 | 288.6744 | 288.6723 | 866.0256 | -0.024884 | 866.0256
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00618 | 0.01675 | 0.022966 | 0.005684 | 0.00092104 | 0.00175 | 0.00082896 | 0.0011598 | 2.1e-05 | 0.0004832 | 0.02106 | 0.11389 | 0.13495 | 1.358e-07 | 2.8218e-07 | 4.2421e-06 | 0.00017734 | 0.01121 | 0.011907 | 0.00055172 | 0.0032195 | 0.0038523 | 0.15069 | 0.1137 | 0.055095 | 0.15022 | 0.2608 | 0.82602 | 0.15073 | 0.11362 | 0.05632 | 0.092088 | 1.237 | 0.093434
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012362 | 0.029003 | 0.039794 | 0.009844 | 0.00076754 | 0.0014583 | 0.00069081 | 0.02319 | 0.00042 | 0.0096631 | 0.017548 | 0.094806 | 0.11258 | 1.358e-05 | 2.8218e-05 | 0.00042421 | 0.00030717 | 98.1532 | 96.4248 | 0.011033 | 91.7206 | 91.9191 | 0.052173 | 0.039402 | 0.019082 | 0 | 0 | 0 | 0.052187 | 0.039374 | 0.019506 | 0.010632 | 0 | 0.010788
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.029012 | 0.039778 | 0.009845 |  |  |  | 0.023196 | 0.00042 | 0.009664 | [6 empty] | 0.00030717 | 0.019416 | 0.020623 | 0.011034 | 0.064391 | 0.077047
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.51162 | 0.50009 | 0.50078 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.51162 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6181 | 3.4469 | 2.5139 | 10.1575 | 217.147 | 114.2857 | 241.2648 | 4.3111 | 238.0952 | 10.3477 | 23.7417 | 4.3904 | 3.7052 | 73637.2359 | 35438.3016 | 2357.3276 | 325.5555 | 5.1505 | 4.849 | 9.0625 | 1.553 | 1.2979 | 3.8337 | 5.0763 | 10.4813 | 1000 | 1000 | 1000 | 9.5813 | 12.6992 | 25.6332 | 18.8123 | 1000 | 46.3513
Binom# |  |  |  | 25 | 49.9983 | 57.7407 | 57.7119 | 57.7396 | 119.9945 | 119.9951 | 120.0104 | 5.0016 | 5.0004 | 5.0008 | 120.0188 | 119.996 | 119.9852 | 1 | 1 | 1 | 57.7303 | 0.012504 | 0.0053341 | 5.0009 | 0.00057445 | 0.00055385 | 288.7985 | 288.5828 | 288.7436 | 0.010716 | 0.22037 | 0.22664 | 288.7985 | 288.5829 | 288.7437 | 866.1249 | 0.45772 | 866.125
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0074825 | 0.011227 | 0.00010849 | 0.00090194 | 0.0036179 | 0.0076404 | 0.011266 | 0.0004329 | 0.0003924 | 0.0003393 | 0.0067159 | 0.12984 | 0.12314 | 1.358e-07 | 5.351e-08 | 4.005e-06 | 0.0045485 | 0.0010837 | 0.007014 | 0.00030756 | 0.0029357 | 0.0036371 | 0.031087 | 0.022074 | 0.016229 | 0.13981 | 0.00012409 | 0.61449 | 0.031126 | 0.02205 | 0.015095 | 0.0072155 | 0.75442 | 0.0059889
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014968 | 0.019441 | 0.00018799 | 0.0015621 | 0.003015 | 0.0063669 | 0.0093884 | 0.008656 | 0.0078481 | 0.0067855 | 0.0055961 | 0.10808 | 0.10273 | 1.358e-05 | 5.351e-06 | 0.00040051 | 0.0078782 | 9.4889 | 56.8023 | 0.0061506 | 83.6346 | 86.7848 | 0.010763 | 0.0076495 | 0.0056207 | 0 | 0 | 0 | 0.010777 | 0.0076415 | 0.005228 | 0.00083308 | 0 | 0.00069146
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.019446 | 0.00018792 | 0.0015622 |  |  |  | 0.0086581 | 0.0078481 | 0.0067861 | [6 empty] | 0.0078782 | 0.001877 | 0.012149 | 0.0061512 | 0.058714 | 0.072743
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.51162 | 0.50009 | 0.50078 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.51162 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3365 | 5.1424 | 532.1521 | 64.0121 | 55.2806 | 26.1765 | 17.7526 | 11.5499 | 12.742 | 14.7361 | 74.4497 | 3.851 | 4.0605 | 73636.9282 | 186881.8502 | 2496.8515 | 12.6933 | 53.2765 | 8.2314 | 16.2569 | 1.7032 | 1.3747 | 18.5839 | 26.1474 | 35.5838 | 1000 | 1000 | 1000 | 46.399 | 65.4342 | 95.6394 | 240.0937 | 1000 | 723.138

## pnt #26
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 26 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 26 | 49.998 | 57.7522 | 57.7063 | 57.751 | 120.0256 | 120.0098 | 119.9646 | 5.0008 | 5.0001 | 5.0006 | 120.0136 | 120.0131 | 119.9733 | 1 | 1 | 1 | 57.7365 | 0.0056838 | 0.025506 | 5.0005 | 0.00045814 | 0.00089079 | 288.8067 | 288.5342 | 288.7903 | 0.22995 | 0.16914 | 0.18609 | 288.8068 | 288.5343 | 288.7904 | 866.1312 | 0.58519 | 866.1314
Генератор MTE |  |  |  | 26 | 49.997 | 53.9211 | 57.7351 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 5 | 5 | 5.0003 | 119.988 | 120.017 | 119.995 | 1 | 1 | 1 | 56.4637 | 1.2713 | 1.2713 | 5.0001 | 0.00051505 | 0.00037554 | 269.6039 | 288.6749 | 288.6906 | 0.0002872 | -0.06046 | 0.025193 | 269.6039 | 288.6749 | 288.6906 | 846.9694 | -0.03498 | 846.9694
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.000976 | 3.8311 | 0.028828 | 0.01596 | 0.025529 | 0.00979 | 0.035319 | 0.0008192 | 6.02e-05 | 0.0003466 | 0.025558 | 0.003878 | 0.02168 | 3.1698e-07 | 1.499e-07 | 2.038e-07 | 1.2728 | 1.2656 | 1.2458 | 0.00040862 | 5.6911e-05 | 0.00051525 | 19.2028 | 0.14071 | 0.099762 | 0.22967 | 0.2296 | 0.1609 | 19.2029 | 0.14067 | 0.099821 | 19.1619 | 0.62017 | 19.1621
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.0019521 | 6.6338 | 0.049956 | 0.027636 | 0.02127 | 0.0081577 | 0.029441 | 0.016381 | 0.001204 | 0.0069311 | 0.021296 | 0.0032313 | 0.018071 | 3.1698e-05 | 1.499e-05 | 2.038e-05 | 2.2044 | 22267.2692 | 4884.4732 | 0.0081715 | 12.4221 | 57.8423 | 6.649 | 0.048767 | 0.034545 | 0 | 0 | 0 | 6.649 | 0.048752 | 0.034565 | 2.2124 | 0 | 2.2124
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 6.6357 | 0.049932 | 0.027644 |  |  |  | 0.016384 | 0.001204 | 0.006932 | [6 empty] | 2.2045 | 2.1921 | 2.1578 | 0.0081723 | 0.0011382 | 0.010305
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50497 | 0.50045 | 0.50479 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50497 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 10.2459 | 0.01507 | 2.0027 | 3.6175 | 7.8342 | 20.429 | 5.6627 | 6.1035 | 83.0565 | 14.4259 | 19.5633 | 128.9324 | 23.0627 | 31547.54 | 66713.285 | 49067.1823 | 0.045362 | 0.045617 | 0.046343 | 12.2365 | 87.8562 | 9.704 | 0.030082 | 4.1016 | 5.79 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.075202 | 10.2564 | 14.4659 | 0.090409 | 1000 | 0.22601
Binom# |  |  |  | 26 | 49.9983 | 57.7456 | 57.7004 | 57.7509 | 120.0085 | 120.0064 | 119.9851 | 5.0013 | 5 | 5.0011 | 120.0162 | 119.9929 | 119.9909 | 1 | 1 | 1 | 57.7319 | 0.011753 | 0.019321 | 5.0007 | 0.00039933 | 0.00061184 | 288.8009 | 288.5007 | 288.8201 | 0.16336 | 0.20274 | 0.12934 | 288.8009 | 288.5007 | 288.8201 | 866.1216 | 0.49543 | 866.1217
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00029213 | 0.0066155 | 0.0058936 | 0.00010169 | 0.017129 | 0.003366 | 0.02051 | 0.00047108 | 6.9273e-05 | 0.00052638 | 0.0026087 | 0.02021 | 0.017616 | 1.9777e-07 | 6.6591e-08 | 1.4801e-07 | 0.0045856 | 0.0060694 | 0.0061843 | 0.00025004 | 5.8812e-05 | 0.00027895 | 0.0058137 | 0.033536 | 0.029719 | 0.066592 | 0.033591 | 0.056754 | 0.0058747 | 0.033524 | 0.029659 | 0.0096611 | 0.089755 | 0.0097401
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00058428 | 0.011455 | 0.010213 | 0.00017609 | 0.014271 | 0.0028048 | 0.017097 | 0.0094201 | 0.0013855 | 0.010526 | 0.0021737 | 0.01684 | 0.014683 | 1.9777e-05 | 6.6591e-06 | 1.4801e-05 | 0.0079423 | 106.7845 | 24.2468 | 0.0050003 | 12.8371 | 31.315 | 0.002013 | 0.011623 | 0.010291 | 0 | 0 | 0 | 0.0020341 | 0.011619 | 0.01027 | 0.0011154 | 0 | 0.0011245
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.011458 | 0.010208 | 0.00017614 |  |  |  | 0.0094216 | 0.0013855 | 0.010528 | [6 empty] | 0.0079426 | 0.010513 | 0.010712 | 0.0050008 | 0.0011762 | 0.005579
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50497 | 0.50045 | 0.50479 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50497 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 34.2316 | 8.7273 | 9.7962 | 567.7375 | 11.6761 | 59.4168 | 9.7512 | 10.6139 | 72.1777 | 9.4989 | 191.6673 | 24.7406 | 28.3828 | 50562.9669 | 150170.5725 | 67565.1575 | 12.5904 | 9.5124 | 9.3358 | 19.9968 | 85.0165 | 17.9243 | 99.3614 | 17.2092 | 19.4361 | 1000 | 1000 | 1000 | 245.8125 | 43.0352 | 48.6865 | 179.3179 | 1000 | 444.6394

## pnt #27
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 27 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.28867 | 0.28867 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.28867 | 0.28867 | 0.86603 | 0 | 0.86603
Счетчик MTE |  |  |  | 27 | 49.4989 | 57.7528 | 57.707 | 57.7471 | 120.0007 | 120.0098 | 119.9895 | 0.004999 | 0.0049978 | 0.0049948 | 119.9658 | 120.1262 | 119.908 | 1 | 1 | 1 | 57.7356 | 0.011259 | 0.017664 | 0.0049972 | 2.8438e-06 | 4.0775e-06 | 0.28871 | 0.28841 | 0.28843 | 0.00042387 | 0.00024746 | 0.00083351 | 0.28871 | 0.28841 | 0.28844 | 0.86555 | 0.0015048 | 0.86555
Генератор MTE |  |  |  | 27 | 49.505 | 57.7348 | 57.7349 | 57.7348 | 120 | 120 | 120 | 0.005 | 0.0049999 | 0.005 | 119.9973 | 120.009 | 119.9937 | 1 | 1 | 1 | 57.7348 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 0.005 | 2.3259e-07 | 2.3696e-07 | 0.28867 | 0.28867 | 0.28868 | -6.4578e-06 | -2.0153e-05 | 2.5192e-05 | 0.28867 | 0.28867 | 0.28868 | 0.86602 | -1.419e-06 | 0.86602
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006125 | 0.017994 | 0.027892 | 0.01234 | 0.00074 | 0.00978 | 0.01052 | 9.8e-07 | 2.14e-06 | 5.25e-06 | 0.031502 | 0.11719 | 0.08569 | 1.0775e-06 | 3.6565e-07 | 4.1716e-06 | 0.0008138 | 0.011226 | 0.01763 | 2.7921e-06 | 2.6112e-06 | 3.8406e-06 | 3.3061e-05 | 0.00026306 | 0.00024268 | 0.00043033 | 0.00026761 | 0.00080832 | 3.3372e-05 | 0.00026295 | 0.00024147 | 0.00047267 | 0.0015063 | 0.00047105
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012374 | 0.031157 | 0.048334 | 0.021369 | 0.00061666 | 0.0081493 | 0.0087674 | 0.019604 | 0.042819 | 0.10511 | 0.026259 | 0.097557 | 0.071463 | 0.00010775 | 3.6565e-05 | 0.00041716 | 0.0014095 | 99.7039 | 99.8113 | 0.055874 | 91.8213 | 94.1886 | 0.011451 | 0.09121 | 0.084135 | 0 | 0 | 0 | 0.011559 | 0.091173 | 0.083718 | 0.054609 | 0 | 0.054422
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.031167 | 0.04831 | 0.021374 |  |  |  | 1.96e-05 | 4.28e-05 | 0.000105 | [6 empty] | 0.0014095 | 0.019444 | 0.030537 | 5.5843e-05 | 5.2225e-05 | 7.6811e-05
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 25.18 | 25.186 | 25.2011 | 17014.874 | 29121.5903 | 8652.0554 | 40.468 | 40.4776 | 40.5017 | 25.18 | 17014.874 | 40.468
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6327 | 3.2086 | 2.0699 | 4.6787 | 270.2703 | 20.4499 | 19.0114 | 5102.0408 | 2336.4486 | 952.381 | 15.8721 | 4.2665 | 5.835 | 9280.6341 | 27348.6808 | 2397.1654 | 70.9451 | 5.143 | 3.2748 | 1790.7349 | 1914.7959 | 1301.8939 | 2198.8647 | 276.1325 | 299.531 | 1000 | 1000 | 1000 | 3500.9593 | 443.9633 | 483.7876 | 461.0931 | 1000 | 743.5937
Binom# |  |  |  | 27 | 49.5059 | 57.7424 | 57.7047 | 57.7464 | 120.0006 | 120.0045 | 119.9949 | 0.0049877 | 0.0049841 | 0.0050085 | 120.3945 | 120.2179 | 119.3876 | 0 | 0 | 0 | 57.7293 | 0.011388 | 0.017369 | 0.0048172 | 0 | 0.00035945 | 0.28806 | 0.28768 | 0.28929 | 0 | 0 | 0 | 0.28806 | 0.28768 | 0.2893 | 0.86503 | 0 | 0.86504
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.006992 | 0.010362 | 0.002277 | 0.00077159 | 0.00017542 | 0.0052558 | 0.0054465 | 1.1347e-05 | 1.3689e-05 | 1.3711e-05 | 0.42874 | 0.091673 | 0.52041 | 1 | 1 | 1 | 0.0063037 | 0.00012823 | 0.00029453 | 0.00017999 | 2.8438e-06 | 0.00035537 | 0.0006476 | 0.00072682 | 0.00085646 | 0.00042387 | 0.00024746 | 0.00083351 | 0.00064445 | 0.00072501 | 0.00086285 | 0.00051799 | 0.0015048 | 0.00050661
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014126 | 0.017943 | 0.0039458 | 0.0013362 | 0.00014619 | 0.0043795 | 0.0045391 | 0.22699 | 0.2739 | 0.2745 | 0.35739 | 0.076314 | 0.43401 | 100 | 100 | 100 | 0.010918 | 1.1389 | 1.6674 | 3.6018 | 100 | 8715.4602 | 0.22431 | 0.25201 | 0.29693 | 0 | 0 | 0 | 0.22322 | 0.25139 | 0.29915 | 0.059845 | 0 | 0.058531
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.017948 | 0.0039439 | 0.0013364 |  |  |  | 0.00022694 | 0.00027378 | 0.00027422 | [6 empty] | 0.010918 | 0.0002221 | 0.00051013 | 0.0035998 | 5.6877e-05 | 0.0071075
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 25.18 | 25.186 | 25.2011 | 17014.874 | 29121.5903 | 8652.0554 | 40.468 | 40.4776 | 40.5017 | 25.18 | 17014.874 | 40.468
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.4302 | 5.5716 | 25.3556 | 74.8258 | 1140.0896 | 38.0534 | 36.7211 | 440.6404 | 365.2584 | 364.6766 | 1.1662 | 5.4542 | 0.96078 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9.1589 | 450.2536 | 196.0272 | 27.7795 | 1758.1906 | 14.0697 | 112.2557 | 99.9407 | 84.8715 | 1000 | 1000 | 1000 | 181.2922 | 161.0184 | 135.3896 | 420.756 | 1000 | 691.3972

## pnt #28
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 28 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 120 | 120 | 120 | -1 | -1 | -1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | -0.28868 | -0.28868 | -0.28868 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0.28868 | -0.86603 | 0 | 0.86603
Счетчик MTE |  |  |  | 28 | 49.4157 | 57.7524 | 57.7066 | 57.7471 | 120.0013 | 120.0101 | 119.9886 | 0.0049964 | 0.0049934 | 0.0049954 | 120.0528 | 119.9894 | 119.9578 | -1 | -1 | -1 | 57.7354 | 0.011062 | 0.017966 | 0.0049951 | 1.2322e-06 | 1.9987e-06 | -0.28855 | -0.28815 | -0.28847 | -2.9321e-05 | -0.00028847 | -0.00018424 | 0.28855 | 0.28815 | 0.28847 | -0.86518 | -0.00050204 | 0.86518
Генератор MTE |  |  |  | 28 | 49.505 | 57.7348 | 57.7348 | 57.7352 | 120 | 120 | 120 | 0.005 | 0.005 | 0.0049999 | 119.9951 | 119.9949 | 120.01 | -1 | -1 | -1 | 57.7349 | 0.00013333 | 0.00013333 | 0.005 | 2.3284e-07 | 2.751e-07 | -0.28868 | -0.28868 | -0.28867 | -2.0153e-05 | 4.5345e-06 | 3.023e-05 | 0.28868 | 0.28868 | 0.28867 | -0.86602 | 1.4611e-05 | 0.86602
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.089287 | 0.017592 | 0.028222 | 0.011882 | 0.0013 | 0.010126 | 0.011426 | 3.63e-06 | 6.64e-06 | 4.52e-06 | 0.057738 | 0.00554 | 0.052198 | 2.7257e-09 | 5.01e-07 | 1.9848e-07 | 0.0004171 | 0.010929 | 0.017832 | 4.9304e-06 | 9.9934e-07 | 1.7236e-06 | 0.00012168 | 0.00052443 | 0.00020167 | 9.1675e-06 | 0.00029301 | 0.00021447 | 0.00012168 | 0.00052428 | 0.00020161 | 0.00084777 | 0.00051665 | 0.00084757
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.18068 | 0.030461 | 0.048906 | 0.020576 | 0.0010833 | 0.0084376 | 0.0095226 | 0.072652 | 0.13298 | 0.090483 | 0.048094 | 0.0046171 | 0.043514 | -2.7257e-07 | -5.01e-05 | -1.9848e-05 | 0.00072244 | 98.7947 | 99.2578 | 0.098705 | 81.1036 | 86.2356 | -0.042169 | -0.182 | -0.069909 | -31.2661 | -101.5719 | -116.4076 | 0.042169 | 0.18195 | 0.069889 | -0.097989 | -102.9103 | 0.097965
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.03047 | 0.048882 | 0.02058 |  |  |  | 7.26e-05 | 0.0001328 | 9.04e-05 | [6 empty] | 0.00072245 | 0.018929 | 0.030886 | 9.8608e-05 | 1.9987e-05 | 3.4471e-05
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 25.193 | 25.2081 | 25.198 | 245963.0835 | 24980.5487 | 39140.2827 | 40.4888 | 40.5129 | 40.4968 | 25.193 | 245963.0835 | 40.4888
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.112 | 3.2819 | 2.0457 | 4.859 | 153.8462 | 19.7511 | 17.5039 | 1377.4105 | 753.012 | 1106.1947 | 8.6598 | 90.2527 | 9.5789 | 3668824.6232 | 19960.1565 | 50383.7614 | 138.4187 | 5.283 | 3.2377 | 1014.1199 | 5003.3054 | 2900.9666 | 597.4247 | 138.5084 | 360.4428 | 7866.7619 | 245.9396 | 336.2348 | 960.154 | 222.6636 | 579.4477 | 257.1016 | 2390.0728 | 413.2981
Binom# |  |  |  | 28 | 49.5058 | 57.7416 | 57.7046 | 57.7459 | 119.9966 | 120.0066 | 119.9968 | 0.0049877 | 0.0049781 | 0.0050446 | 120.6312 | 119.4574 | 119.9113 | 0 | 0 | 0 | 57.7299 | 0.013517 | 0.014728 | 0.0049084 | 0 | 0.00028317 | -0.28813 | -0.28726 | -0.29135 | 0 | 0 | 0 | 0.28813 | 0.28727 | 0.29135 | -0.86674 | 0 | 0.86675
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.090123 | 0.010773 | 0.0019576 | 0.0011523 | 0.0046722 | 0.0035189 | 0.0081988 | 8.7355e-06 | 1.5261e-05 | 4.9174e-05 | 0.5784 | 0.53192 | 0.046463 | 1 | 1 | 1 | 0.0054234 | 0.0024551 | 0.0032371 | 8.6666e-05 | 1.2322e-06 | 0.00028117 | 0.00042725 | 0.00089105 | 0.0028827 | 2.9321e-05 | 0.00028847 | 0.00018424 | 0.00042287 | 0.00088476 | 0.002885 | 0.0015644 | 0.00050204 | 0.0015774
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.18238 | 0.018654 | 0.0033924 | 0.0019954 | 0.0038935 | 0.0029322 | 0.006833 | 0.17484 | 0.30562 | 0.98438 | 0.48178 | 0.44331 | 0.038733 | -100 | -100 | -100 | 0.0093935 | 22.1938 | 18.0183 | 1.735 | 100 | 14068.0672 | -0.14807 | -0.30923 | -0.99932 | -100 | -100 | -100 | 0.14655 | 0.30705 | 1.0001 | -0.18082 | -100 | 0.18232
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.018659 | 0.0033907 | 0.0019958 |  |  |  | 0.00017471 | 0.00030521 | 0.00098348 | [6 empty] | 0.0093936 | 0.0042523 | 0.0056068 | 0.0017333 | 2.4644e-05 | 0.0056235
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 25.193 | 25.2081 | 25.198 | 245963.0835 | 24980.5487 | 39140.2827 | 40.4888 | 40.5129 | 40.4968 | 25.193 | 245963.0835 | 40.4888
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.11096 | 5.3593 | 29.4922 | 50.1049 | 42.8065 | 56.8352 | 24.3939 | 572.3784 | 327.6415 | 101.6799 | 0.86446 | 0.93998 | 10.7612 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 10.6456 | 23.5168 | 17.8355 | 57.693 | 4057.8616 | 17.7826 | 170.1461 | 81.5189 | 25.2152 | 2459.6308 | 249.8055 | 391.4028 | 276.2813 | 131.9441 | 40.4922 | 139.3274 | 2459.6308 | 222.0784

## pnt #29
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 29 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8867 | 0 | 0 | 0 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8867 | 8.6602 | 0 | 8.6602
Счетчик MTE |  |  |  | 29 | 49.4988 | 57.7516 | 57.7073 | 57.7468 | 120.0013 | 120.0076 | 119.991 | 0.050011 | 0.050012 | 0.050014 | 120.0011 | 120.0357 | 119.9632 | 1 | 1 | 1 | 57.7352 | 0.011375 | 0.016767 | 0.050013 | 1.0832e-05 | 1.0289e-05 | 2.8882 | 2.8861 | 2.8881 | 0.0020728 | 0.0020602 | 0.0034741 | 2.8882 | 2.8861 | 2.8881 | 8.6624 | 0.0076071 | 8.6625
Генератор MTE |  |  |  | 29 | 49.505 | 57.7352 | 57.7348 | 57.735 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 0.05 | 0.049999 | 0.05 | 120.0019 | 120.009 | 119.9891 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0.00010021 | 0.00014791 | 0.05 | 2.6829e-06 | 3.1707e-06 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8867 | -0.00028753 | -0.00020153 | 0.00025192 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8867 | 8.6602 | -0.00023714 | 8.6602
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006152 | 0.016406 | 0.027546 | 0.011772 | 0.0011674 | 0.007644 | 0.0088114 | 1.13e-05 | 1.31e-05 | 1.38e-05 | 0.00075938 | 0.026664 | 0.025905 | 2.5257e-07 | 2.5235e-07 | 7.1965e-07 | 0.00021053 | 0.011275 | 0.01662 | 1.2731e-05 | 8.1486e-06 | 7.1178e-06 | 0.0014722 | 0.00062204 | 0.0013834 | 0.0023604 | 0.0022617 | 0.0032222 | 0.0014729 | 0.00062132 | 0.0013855 | 0.0022335 | 0.0078443 | 0.0022371
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012429 | 0.028408 | 0.047734 | 0.020386 | 0.00097283 | 0.0063696 | 0.0073434 | 0.022595 | 0.026194 | 0.027592 | 0.00063281 | 0.022213 | 0.021594 | 2.5257e-05 | 2.5235e-05 | 7.1965e-05 | 0.00036465 | 99.119 | 99.1179 | 0.025456 | 75.2303 | 69.1823 | 0.050971 | 0.021553 | 0.0479 | 0 | 0 | 0 | 0.050996 | 0.021528 | 0.047972 | 0.025784 | 0 | 0.025825
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028416 | 0.047711 | 0.02039 |  |  |  | 0.000226 | 0.000262 | 0.000276 | [6 empty] | 0.00036465 | 0.019529 | 0.028786 | 0.00025463 | 0.00016297 | 0.00014236
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6744 | 2.6744 | 2.6743 | 3448.3214 | 3466.7971 | 2057.4873 | 4.4591 | 4.459 | 4.4589 | 2.6744 | 3448.3214 | 4.4591
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6255 | 3.5191 | 2.0959 | 4.9044 | 171.3191 | 26.1643 | 22.6978 | 442.4779 | 381.6794 | 362.3188 | 658.4319 | 18.7519 | 19.3016 | 39592.7441 | 39628.0381 | 13895.5771 | 274.2372 | 5.1207 | 3.4739 | 392.7334 | 613.6013 | 702.4606 | 52.4698 | 124.0833 | 55.8309 | 1000 | 1000 | 1000 | 87.4397 | 207.1266 | 92.9475 | 103.7238 | 1000 | 172.6655
Binom# |  |  |  | 29 | 49.5058 | 57.7423 | 57.7036 | 57.7452 | 120.0003 | 120.0053 | 119.9944 | 0.050004 | 0.05 | 0.050021 | 120.0597 | 120.0093 | 119.9311 | 1 | 1 | 1 | 57.7284 | 0.01091 | 0.017444 | 0.049838 | 0 | 0.00033911 | 2.8873 | 2.8852 | 2.8884 | 0 | 0 | 0 | 2.8873 | 2.8852 | 2.8884 | 8.661 | 0 | 8.661
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0069809 | 0.0093231 | 0.0036674 | 0.0015633 | 0.0010682 | 0.0022958 | 0.0033793 | 7.741e-06 | 1.2437e-05 | 6.7047e-06 | 0.058562 | 0.026371 | 0.032175 | 1.3832e-07 | 7.597e-08 | 4.8504e-07 | 0.0067826 | 0.00046503 | 0.00067687 | 0.00017405 | 1.0832e-05 | 0.00032882 | 0.00089619 | 0.00088419 | 0.00031148 | 0.0020728 | 0.0020602 | 0.0034741 | 0.00089669 | 0.00088445 | 0.00030987 | 0.0014687 | 0.0076071 | 0.0014713
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014103 | 0.016144 | 0.0063552 | 0.0027071 | 0.00089018 | 0.001913 | 0.0028163 | 0.015479 | 0.024867 | 0.013406 | 0.048801 | 0.02197 | 0.026821 | 1.3832e-05 | 7.597e-06 | 4.8504e-05 | 0.011748 | 4.0882 | 4.0368 | 0.34802 | 100 | 3195.97 | 0.031029 | 0.030636 | 0.010785 | 0 | 0 | 0 | 0.031046 | 0.030645 | 0.010729 | 0.016954 | 0 | 0.016984
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.016148 | 0.0063522 | 0.0027076 |  |  |  | 0.00015482 | 0.00024873 | 0.00013409 | [6 empty] | 0.011748 | 0.00080546 | 0.0011724 | 0.003481 | 0.00021663 | 0.0065764
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6744 | 2.6744 | 2.6743 | 3448.3214 | 3466.7971 | 2057.4873 | 4.4591 | 4.459 | 4.4589 | 2.6744 | 3448.3214 | 4.4591
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.4325 | 6.1927 | 15.7427 | 36.9324 | 187.2256 | 87.1158 | 59.1841 | 645.9097 | 402.0421 | 745.7408 | 8.538 | 18.9599 | 15.5399 | 72294.7913 | 131631.6211 | 20616.7463 | 8.5122 | 124.1531 | 85.2974 | 28.7271 | 461.6143 | 15.206 | 86.1921 | 87.2952 | 247.9672 | 1000 | 1000 | 1000 | 143.6273 | 145.5048 | 415.5885 | 157.7449 | 1000 | 262.5409

## meter_result
Метрологический запас по точкам ПСИ измерений Бинома
№ точки | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
1 |  | 1.3059 | 9.8467 | 369.2421 | 119.8906 | 171.1473 | 61.9598 | 45.3336 | 13.9833 | 13.7737 | 14.5209 | 27.7989 | 32.0633 | 210.3559 | 39844.5292 | 6666494.8984 | 64387.6804 | 17.1555 | 149.1906 | 328.9035 | 18.6737 | 40.9674 | 13.9664 | 66.7695 | 26.5661 | 33.3232 | 1000 | 1000 | 1000 | 165.4572 | 66.4737 | 83.6222 | 56.9112 | 1000 | 142.8952
2 |  | 1.2971 | 8.7709 | 182.1689 | 30.6074 | 4005.868 | 103.0868 | 99.7358 | 32.4656 | 28.4482 | 13.241 | 52.1545 | 3.8994 | 4.214 | 68.2674 | 285.1075 | 5.2786 | 25.0473 | 65.9597 | 30.7992 | 23.878 | 2.0224 | 1.6451 | 5.3121 | 18.2855 | 0.54611 | 360.2985 | 313.2726 | 3.6276 | 59.4932 | 127.0049 | 46.2967 | 1.523 | 10.6568 | 236.4885
3 |  | 1.4037 | 19.6764 | 126.6483 | 2215.4707 | 18.34 | 8.6961 | 16.5169 | 16.6774 | 7.7105 | 7.9918 | 41.8402 | 11.0349 | 14.9809 | 77685.8147 | 161759.106 | 97653.8221 | 49.6852 | 47.9322 | 12.8828 | 11.2322 | 16.8731 | 8.2201 | 15.2145 | 55.8311 | 35.0402 | 1000 | 0.0072683 | 0.0072981 | 25.932 | 94.9334 | 59.69 | 155.6195 | 1000 | 265.1108
4 |  | 0.11028 | 11.2185 | 28.5324 | 23.835 | 23.9225 | 486.1311 | 22.7609 | 175.9921 | 339.7884 | 227.1907 | 50.5278 | 7.3408 | 8.5908 | 52164.2042 | 35708.0166 | 26366.2378 | 33.3495 | 124.9969 | 61.3579 | 66.538 | 199.3461 | 14.5258 | 58.3655 | 108.5066 | 54.5543 | 1000 | 1000 | 1000 | 97.2213 | 180.438 | 90.8975 | 288.221 | 1000 | 479.6154
5 |  | 1.3205 | 7.9212 | 38.1993 | 146.4911 | 72.4463 | 24.0609 | 17.1634 | 1517.7469 | 192.6223 | 1797.5031 | 34.7544 | 2.7745 | 3.0148 | 19.1295 | 34.4311 | 3.4602 | 15.578 | 251.5435 | 15.9407 | 48.2437 | 54.571 | 17.9682 | 21.5258 | 92.3735 | 4.5755 | 121.259 | 39.548 | 10.126 | 129.8519 | 84.4182 | 699.2878 | 10.889 | 22.6706 | 1108.6485
6 |  | 1.3506 | 5.6274 | 78.9873 | 0.96052 | 206.1312 | 88.5148 | 61.4883 | 3.0053 | 6.5741 | 13.4559 | 42.9586 | 43.9558 | 2009.6952 | 81617.6551 | 479319.939 | 78570.2656 | 3.4881 | 15.9723 | 11.1401 | 8.1267 | 89.8858 | 86.1562 | 16.3108 | 15.3921 | 2.6149 | 1000 | 0.6404 | 0.5063 | 39.746 | 37.4772 | 6.3675 | 5.8981 | 1000 | 14.3627
7 |  | 1.2989 | 21.3305 | 43.4784 | 47.9931 | 210.6584 | 32.0276 | 27.742 | 11.3117 | 10.1742 | 13.7 | 67.1302 | 4.0615 | 4.3225 | 39.8617 | 115.7269 | 5.3197 | 36.5802 | 191.8699 | 16.2607 | 12.1936 | 2.4173 | 2.4173 | 5.7427 | 88.2367 | 0.83413 | 46.7131 | 22.7089 | 4.6852 | 157.9495 | 29.1981 | 226.8513 | 2.1985 | 10.7607 | 92.8604
8 |  | 0.1103 | 26.9677 | 76.1529 | 71.9675 | 19.1691 | 94.4102 | 24.0307 | 9.2097 | 11.1848 | 14.6756 | 149.8288 | 85.2795 | 196.1691 | 48.8266 | 439.7596 | 123.3305 | 100.4082 | 39.4794 | 27.7483 | 12.4298 | 17.0497 | 102.7637 | 6.4025 | 14.9011 | 19.636 | 31.5494 | 53.7339 | 57.4922 | 157.2819 | 46.6919 | 135.8987 | 21.4229 | 44.3165 | 85.4053
9 |  | 1.3869 | 10.3727 | 65.9503 | 26.2004 | 46.3697 | 12.5168 | 17.1224 | 95.6148 | 39.6207 | 33.433 | 70.5515 | 4.0253 | 4.2683 | 26.0297 | 29.2833 | 4.9545 | 22.9565 | 51.1815 | 49.8924 | 83.1119 | 8.4551 | 12.4524 | 4.2452 | 6.7729 | 0.98 | 44.7494 | 17.3092 | 3.9939 | 54.326 | 51.2628 | 35.3353 | 2.1366 | 9.079 | 102.0619
10 |  | 1.3859 | 10.6762 | 255.4274 | 43.4391 | 143.7695 | 33.2693 | 26.9617 | 1344.2114 | 855.2069 | 150.64 | 33.7125 | 4.6458 | 5.387 | 20.1544 | 31.45 | 5.3587 | 16.111 | 70.9979 | 38.4338 | 305.2311 | 24.7182 | 29.4429 | 6.0084 | 10.4189 | 1.7994 | 32.7598 | 34.7872 | 5.6994 | 88.5806 | 1166.8348 | 94.1858 | 3.6676 | 12.7798 | 16460.0263
11 |  | 0.058031 | 6.2303 | 16.2921 | 91.4902 | 34.7176 | 28.1017 | 15.5123 | 45.1059 | 15.5508 | 31.7206 | 61.1426 | 89.858 | 192.4549 | 28.1288 | 57.5453 | 86.6667 | 17.4692 | 44.7382 | 6.8102 | 101.641 | 65.742 | 114.6655 | 3.1235 | 15.5683 | 14.1174 | 39.2324 | 17.7242 | 41.5682 | 53.5164 | 29.5102 | 106.6436 | 6.589 | 28.3197 | 122.0623
12 |  | 1.3937 | 9.2029 | 628.308 | 162.538 | 45.5094 | 354.4136 | 40.2687 | 19.5019 | 11.5619 | 9.7339 | 34.4826 | 10.6958 | 15.5125 | 45910.8247 | 218.1934 | 17.8283 | 28.377 | 157.4738 | 42.213 | 4.9434 | 13.4016 | 6.2385 | 31.0225 | 12.939 | 1.7136 | 1000 | 120.0348 | 17.9487 | 76.7962 | 70.0692 | 55.347 | 0.13966 | 85.7713 | 161.1316
13 |  | 1.389 | 7.1267 | 92.7279 | 389.7664 | 32.3694 | 56.7627 | 20.5979 | 248.7317 | 224.4409 | 727.185 | 26.2299 | 2.7425 | 2.483 | 181848.093 | 30.9422 | 3.364 | 18.2182 | 23.9407 | 14.0432 | 223.5367 | 124.8249 | 17.9559 | 100.9768 | 47.6496 | 8.4662 | 1000 | 153.2887 | 18.2933 | 168.4015 | 102.6146 | 317.4889 | 0.026748 | 11514.2585 | 1543.8517
14 |  | 1.3858 | 7 | 248.271 | 8.2619 | 150.7315 | 20.1968 | 17.7862 | 400.6087 | 908.3557 | 222.9333 | 17.4687 | 2.7565 | 3.273 | 37505.2382 | 36.5099 | 3.4208 | 7.55 | 112.2059 | 14.1793 | 188.0608 | 91.9814 | 16.5174 | 68.8324 | 118.724 | 9.3845 | 1000 | 113.8665 | 14.5673 | 114.6854 | 394.1356 | 127.1855 | 1000 | 6243.9817 | 2304.7361
15 |  | 0.057927 | 6.8813 | 194.6333 | 12.5007 | 170.3646 | 24.8024 | 28.9323 | 3.5967 | 13.3069 | 15.6104 | 45.2205 | 58.9246 | 195.5986 | 59930.7872 | 7350.4605 | 4109.4751 | 9.7507 | 116.9102 | 17.3818 | 9.1233 | 294.1888 | 72.8026 | 15.0488 | 26.7875 | 6417.6901 | 1000 | 19.2189 | 16.0434 | 37.6543 | 62.7123 | 1820.7426 | 30.5809 | 0.80135 | 77.4787
16 |  | 1.393 | 6.0475 | 10.3837 | 7.9717 | 32.9386 | 21.8844 | 13.1419 | 62.454 | 8.3547 | 15.8749 | 66.6047 | 3.0602 | 3.2076 | 53413.5509 | 1973.3508 | 4.2137 | 9.7514 | 62.7543 | 6.9279 | 2.8336 | 1.9964 | 28.8451 | 11.0161 | 8.7985 | 0.43415 | 1000 | 19.8598 | 3.2688 | 27.5271 | 20.1219 | 117.5841 | 0.036085 | 2.2737 | 270.4313
17 |  | 1.5398 | 6.016 | 27.063 | 25.7518 | 42.5704 | 210.7007 | 35.3196 | 3.2402 | 3.422 | 3.4654 | 26.9962 | 7.3093 | 10.0216 | 35.7488 | 94.3165 | 10.9581 | 13.011 | 148.0583 | 56.6128 | 3.4786 | 6.3387 | 4.9539 | 4.7958 | 4.2858 | 1.2732 | 15.2125 | 27.1728 | 5.8128 | 35.2149 | 19.6271 | 20.0177 | 3.9374 | 10.9258 | 23.1988
18 |  | 1.4855 | 7.3049 | 21.7338 | 72.8783 | 53.0215 | 75.2172 | 31.0257 | 4.5445 | 5.8106 | 6.1856 | 52.182 | 3.2823 | 3.5023 | 51.9626 | 283.5027 | 4.4373 | 12.0472 | 79.1387 | 21.0639 | 7.2331 | 1.2877 | 1.4043 | 6.6357 | 36.0387 | 0.46133 | 23.6201 | 33.4227 | 3.0128 | 60.155 | 39.6922 | 33.7944 | 1.3057 | 7.4255 | 42.0122
19 |  | 0.058145 | 5.8417 | 132.9489 | 50.8419 | 154.0171 | 40.6348 | 32.0733 | 7.3889 | 7.5386 | 7.1926 | 44.0468 | 39.1121 | 345.4277 | 54.602 | 268.3922 | 93.2409 | 11.2184 | 61.596 | 252.6206 | 8.2848 | 38.1541 | 8.5958 | 4.9792 | 10.0934 | 21.5249 | 57.8945 | 50.5672 | 26.5643 | 139.0957 | 40.4173 | 42.453 | 21.4021 | 42.6274 | 77.4997
20 |  | 2.3066 | 6.9574 | 34.3796 | 44.0992 | 25.9953 | 40.7888 | 15.848 | 2190.1986 | 9.2084 | 25.9108 | 56.8347 | 2.9005 | 3.0564 | 49.8873 | 307.2729 | 4.0375 | 11.1351 | 27.4864 | 11.7996 | 92.9216 | 1.2329 | 1.2035 | 3.6753 | 14.055 | 0.40755 | 496.8761 | 89.9841 | 2.979 | 34.7457 | 64.6897 | 314.6876 | 1.1265 | 8.7079 | 295.2077
21 |  | 1.6408 | 7.3651 | 19.6862 | 180.9094 | 238.9753 | 303.7888 | 1031.92 | 59.0077 | 19.0996 | 11.3769 | 60.1102 | 5.9076 | 6.5502 | 91.8003 | 138.7092 | 8.217 | 13.9434 | 519.1889 | 24.3104 | 14.4699 | 2.5752 | 3.0635 | 5.398 | 49.6742 | 0.79423 | 62.2816 | 32.9379 | 6.9341 | 32.6796 | 48.2139 | 53.2431 | 2.1026 | 30.6881 | 42.7936
22 |  | 0.058563 | 6.9189 | 1127.1004 | 80.1007 | 133.7927 | 21.0026 | 18.1404 | 10.2802 | 10.5568 | 12.0385 | 39.9383 | 44.1384 | 425.16 | 52.9874 | 2911.7541 | 271.2735 | 12.6724 | 119.9609 | 11.4338 | 8.2605 | 18.1286 | 12.6308 | 3.2329 | 22.9879 | 11.8227 | 43.2237 | 52.0122 | 70.5629 | 20.6835 | 53.2566 | 52.3325 | 6.8575 | 53.077 | 34.7851
23 |  | 1.3619 | 5.5744 | 42.225 | 290.184 | 85.2364 | 29.2249 | 44.323 | 38.8148 | 16.1752 | 12.7672 | 36.243 | 3.427 | 3.7847 | 59854.1981 | 140824.4096 | 2044.1776 | 10.9208 | 70.2463 | 100.0691 | 26.8175 | 1.4507 | 1.4115 | 12.8661 | 50.9336 | 24.1322 | 1000 | 1000 | 1000 | 32.1296 | 127.4527 | 64.136 | 179.2542 | 1000 | 388.6193
24 |  | 1.3468 | 5.8972 | 36.7238 | 539.5277 | 182.947 | 25.6809 | 22.5004 | 14.1227 | 15.2728 | 17.5631 | 34.2102 | 3.0226 | 3.3152 | 68499.7902 | 189161.281 | 1790.5524 | 9.5137 | 653.4332 | 31.5946 | 28.4589 | 1.3203 | 1.3122 | 20.2225 | 53.0644 | 33.534 | 1000 | 1000 | 1000 | 50.5038 | 132.4014 | 92.4609 | 4346.383 | 1000 | 2118.2836
25 |  | 1.3365 | 5.1424 | 532.1521 | 64.0121 | 55.2806 | 26.1765 | 17.7526 | 11.5499 | 12.742 | 14.7361 | 74.4497 | 3.851 | 4.0605 | 73636.9282 | 186881.8502 | 2496.8515 | 12.6933 | 53.2765 | 8.2314 | 16.2569 | 1.7032 | 1.3747 | 18.5839 | 26.1474 | 35.5838 | 1000 | 1000 | 1000 | 46.399 | 65.4342 | 95.6394 | 240.0937 | 1000 | 723.138
26 |  | 34.2316 | 8.7273 | 9.7962 | 567.7375 | 11.6761 | 59.4168 | 9.7512 | 10.6139 | 72.1777 | 9.4989 | 191.6673 | 24.7406 | 28.3828 | 50562.9669 | 150170.5725 | 67565.1575 | 12.5904 | 9.5124 | 9.3358 | 19.9968 | 85.0165 | 17.9243 | 99.3614 | 17.2092 | 19.4361 | 1000 | 1000 | 1000 | 245.8125 | 43.0352 | 48.6865 | 179.3179 | 1000 | 444.6394
27 |  | 1.4302 | 5.5716 | 25.3556 | 74.8258 | 1140.0896 | 38.0534 | 36.7211 | 440.6404 | 365.2584 | 364.6766 | 1.1662 | 5.4542 | 0.96078 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9.1589 | 450.2536 | 196.0272 | 27.7795 | 1758.1906 | 14.0697 | 112.2557 | 99.9407 | 84.8715 | 1000 | 1000 | 1000 | 181.2922 | 161.0184 | 135.3896 | 420.756 | 1000 | 691.3972
28 |  | 0.11096 | 5.3593 | 29.4922 | 50.1049 | 42.8065 | 56.8352 | 24.3939 | 572.3784 | 327.6415 | 101.6799 | 0.86446 | 0.93998 | 10.7612 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 10.6456 | 23.5168 | 17.8355 | 57.693 | 4057.8616 | 17.7826 | 170.1461 | 81.5189 | 25.2152 | 2459.6308 | 249.8055 | 391.4028 | 276.2813 | 131.9441 | 40.4922 | 139.3274 | 2459.6308 | 222.0784
29 |  | 1.4325 | 6.1927 | 15.7427 | 36.9324 | 187.2256 | 87.1158 | 59.1841 | 645.9097 | 402.0421 | 745.7408 | 8.538 | 18.9599 | 15.5399 | 72294.7913 | 131631.6211 | 20616.7463 | 8.5122 | 124.1531 | 85.2974 | 28.7271 | 461.6143 | 15.206 | 86.1921 | 87.2952 | 247.9672 | 1000 | 1000 | 1000 | 143.6273 | 145.5048 | 415.5885 | 157.7449 | 1000 | 262.5409
30 |  | 0.11103 | 8.0092 | 22.446 | 18.6566 | 23.159 | 96.9538 | 30.3566 | 79.2953 | 150.0216 | 701.375 | 3192.6171 | 165.5866 | 158.1818 | 31888.7975 | 47140.2635 | 48587.4683 | 12.4019 | 70.4825 | 67.7441 | 102.2383 | 140.106 | 16.8513 | 52.7718 | 75.7464 | 82.7028 | 1000 | 1000 | 1000 | 98.745 | 141.8323 | 153.9929 | 153.9377 | 1000 | 289.0907
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

## pnt #30
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 30 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 14.4337 | 14.4337 | 14.4337 | 0 | 0 | 0 | 14.4337 | 14.4337 | 14.4337 | 43.3012 | 0 | 43.3012
Счетчик MTE |  |  |  | 30 | 49.4157 | 57.7508 | 57.7076 | 57.7476 | 120.0018 | 120.0068 | 119.9914 | 0.25003 | 0.24997 | 0.25006 | 119.9896 | 120.0062 | 120.0042 | 1 | 1 | 1 | 57.7353 | 0.011386 | 0.01647 | 0.25002 | 3.5687e-05 | 1.9971e-05 | 14.4394 | 14.4251 | 14.4401 | 0.012475 | 0.0093959 | 0.0092645 | 14.4394 | 14.4251 | 14.4401 | 43.3046 | 0.031135 | 43.3046
Генератор MTE |  |  |  | 30 | 49.505 | 57.7353 | 57.7349 | 57.7348 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 0.25001 | 0.25 | 0.24999 | 119.9933 | 120.024 | 119.9827 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0.00017512 | 0.00015351 | 0.25 | 2.7583e-05 | 3.5088e-05 | 14.4343 | 14.4336 | 14.4332 | -0.00029215 | -0.0020153 | 0.0040305 | 14.4343 | 14.4336 | 14.4332 | 43.3011 | 0.0017231 | 43.3011
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.089272 | 0.015538 | 0.027326 | 0.01279 | 0.0016169 | 0.006772 | 0.0083889 | 2.16e-05 | 2.96e-05 | 6.32e-05 | 0.0037228 | 0.017788 | 0.021511 | 3.7299e-07 | 2.0239e-07 | 1.6682e-07 | 0.00033388 | 0.011211 | 0.016316 | 1.8403e-05 | 8.1041e-06 | 1.5116e-05 | 0.0051267 | 0.0085425 | 0.0068446 | 0.012767 | 0.011411 | 0.005234 | 0.005132 | 0.0085396 | 0.006847 | 0.0034288 | 0.029412 | 0.0034395
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.18065 | 0.026905 | 0.047353 | 0.022148 | 0.0013474 | 0.005643 | 0.0069912 | 0.008639 | 0.011841 | 0.025274 | 0.0031026 | 0.014823 | 0.017925 | 3.7299e-05 | 2.0239e-05 | 1.6682e-05 | 0.00057829 | 98.462 | 99.0679 | 0.0073608 | 22.7085 | 75.6902 | 0.035505 | 0.05922 | 0.0474 | 0 | 0 | 0 | 0.035542 | 0.0592 | 0.047417 | 0.0079178 | 0 | 0.0079426
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.026913 | 0.04733 | 0.022153 |  |  |  | 0.000432 | 0.000592 | 0.001264 | [6 empty] | 0.0005783 | 0.019418 | 0.02826 | 0.00036806 | 0.00016208 | 0.00030233
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.67495 | 0.67508 | 0.6749 | 550.2395 | 729.844 | 740.6843 | 1.2599 | 1.2601 | 1.2598 | 0.67495 | 550.2395 | 1.2599
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.11202 | 3.7157 | 2.1128 | 4.5141 | 123.6939 | 29.5334 | 23.841 | 231.4815 | 168.9189 | 79.1139 | 134.3086 | 28.1088 | 23.2442 | 26810.4015 | 49410.7458 | 59943.6443 | 172.9213 | 5.1498 | 3.5385 | 271.6918 | 616.9747 | 330.7672 | 19.0103 | 11.3996 | 14.2383 | 1000 | 1000 | 1000 | 35.4488 | 21.2859 | 26.5692 | 85.2445 | 1000 | 158.6282
Binom# |  |  |  | 30 | 49.5058 | 57.7436 | 57.705 | 57.7445 | 119.9932 | 120.0088 | 119.998 | 0.25009 | 0.25 | 0.25005 | 119.9898 | 120.0092 | 120.001 | 1 | 1 | 1 | 57.7307 | 0.012205 | 0.015617 | 0.25007 | 0 | 0.00031669 | 14.4413 | 14.4264 | 14.4389 | 0 | 0 | 0 | 14.4413 | 14.4264 | 14.4389 | 43.3065 | 0 | 43.3065
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.090062 | 0.0072085 | 0.0025722 | 0.0030946 | 0.0086359 | 0.0020628 | 0.0065884 | 6.3055e-05 | 3.3329e-05 | 7.1289e-06 | 0.00015661 | 0.0030196 | 0.0031609 | 3.1359e-07 | 2.1213e-07 | 2.0581e-07 | 0.0046553 | 0.00081914 | 0.00085225 | 4.8905e-05 | 3.5687e-05 | 0.00029671 | 0.0018468 | 0.0012856 | 0.0011784 | 0.012475 | 0.0093959 | 0.0092645 | 0.0018424 | 0.0012816 | 0.0011814 | 0.0018987 | 0.031135 | 0.0018873
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.18225 | 0.012482 | 0.0044572 | 0.0053589 | 0.0071965 | 0.0017189 | 0.0054907 | 0.025219 | 0.013333 | 0.0028509 | 0.00013052 | 0.0025162 | 0.002634 | 3.1359e-05 | 2.1213e-05 | 2.0581e-05 | 0.0080632 | 7.1941 | 5.1747 | 0.019561 | 100 | 1485.6968 | 0.01279 | 0.0089124 | 0.0081605 | 0 | 0 | 0 | 0.012759 | 0.0088846 | 0.0081811 | 0.0043846 | 0 | 0.0043582
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.012486 | 0.0044551 | 0.00536 |  |  |  | 0.0012611 | 0.00066657 | 0.00014258 | [6 empty] | 0.0080633 | 0.0014188 | 0.0014761 | 0.00097811 | 0.00071375 | 0.0059343
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.67495 | 0.67508 | 0.6749 | 550.2395 | 729.844 | 740.6843 | 1.2599 | 1.2601 | 1.2598 | 0.67495 | 550.2395 | 1.2599
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.11103 | 8.0092 | 22.446 | 18.6566 | 23.159 | 96.9538 | 30.3566 | 79.2953 | 150.0216 | 701.375 | 3192.6171 | 165.5866 | 158.1818 | 31888.7975 | 47140.2635 | 48587.4683 | 12.4019 | 70.4825 | 67.7441 | 102.2383 | 140.106 | 16.8513 | 52.7718 | 75.7464 | 82.7028 | 1000 | 1000 | 1000 | 98.745 | 141.8323 | 153.9929 | 153.9377 | 1000 | 289.0907