## meter_result
Метрологический запас по точкам ПСИ измерений Бинома
№ точки | delta_T_MTE | MTE_end | BLOB_Time | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
1 | 0:00 | 12:33 | 12:33 | 79.4376 | 3.8051 | 7.654 | 9.8318 | 177.6398 | 2.0075 | 2.0303 | 9.1071 | 53.4362 | 10.8181 | 43.6122 | 26.0802 | 64.684 | 88575.9972 | 42475.5542 | 16868.8548 | 4.7591 | 7.0951 | 2.2479 | 28.7406 | 156.747 | 10.5208 | 12.964 | 13.3601 | 204.8278 | 0.001304 | 0.00060256 | 0.0031702 | 32.4301 | 33.4452 | 486.4342 | 19.1338 | 0.001767 | 47.769
2 | 0:00 | 12:33 | 12:34 | 33.1828 | 3.8417 | 8.7966 | 10.212 | 7.8441 | 23.8407 | 11.6958 | 30.2056 | 9.8494 | 12.379 | 34.9726 | 31.1878 | 285.6728 | 42.5707 | 180.77 | 131.7648 | 5.3812 | 7.618 | 16.5117 | 20.575 | 18.882 | 13.1667 | 8.2519 | 20.47 | 11.745 | 13.0273 | 100.4869 | 156.2295 | 22.0022 | 390.1813 | 267.1815 | 35.4076 | 37.3341 | 57.9467
3 | 0:00 | 12:34 | 12:34 | 7.665 | 23.6941 | 101.2897 | 13.132 | 8.5065 | 8.7336 | 319.2714 | 9.1023 | 9.614 | 13.0886 | 42.2866 | 38.0946 | 379.8248 | 626110.6975 | 25003.8351 | 824312.8204 | 27.4774 | 51.8788 | 8.5945 | 11.1873 | 11.5849 | 13.9464 | 24.8551 | 114.6145 | 9.8654 | 0.0072824 | 0.0072732 | 0.0073155 | 42.323 | 193.1517 | 16.8058 | 22.5772 | 0.0073155 | 38.4641
4 | 0:00 | 12:34 | 12:34 | 8.066 | 4.8008 | 12.2809 | 8.873 | 81.3176 | 82.3147 | 13761.5912 | 971.439 | 694.2616 | 557.7113 | 11.6817 | 41.6302 | 16.2463 | 74136.3266 | 93741.4605 | 114906.6907 | 6.3497 | 24.1866 | 32.3761 | 51.9665 | 526.3126 | 14.7547 | 74.8343 | 110.4542 | 631.9873 | 39.6742 | 29.7801 | 30.6809 | 124.5189 | 183.7827 | 1055.0953 | 144.0632 | 30.6809 | 239.6441
5 | 0:00 | 12:35 | 12:35 | 6.7913 | 4.4428 | 13.9649 | 9.2841 | 43.3602 | 92.782 | 29.4838 | 507.3644 | 123.11 | 197.0775 | 278.6072 | 17.7699 | 18.9696 | 29.3712 | 37.5128 | 16.3092 | 6.7863 | 321.1101 | 37.9794 | 37.4978 | 269.1742 | 12.749 | 30.8641 | 123.5358 | 16.4844 | 412.5658 | 38.8131 | 882.6403 | 136.6788 | 77.738 | 63.7622 | 29.6584 | 102.3808 | 295.8487
6 | 0:00 | 12:35 | 12:35 | 33.6082 | 3.1006 | 7.4843 | 5.4915 | 18.0298 | 1329.4169 | 18.2522 | 24.5429 | 15.6533 | 9.3854 | 100.4925 | 48.2702 | 92.7559 | 89162.0478 | 97648.5257 | 141681.059 | 4.5164 | 317.5469 | 8.765 | 17.5986 | 18.574 | 28.7353 | 8.979 | 36.161 | 33.2402 | 0.41501 | 0.25082 | 1.2125 | 21.8531 | 88.2184 | 80.8758 | 17.7325 | 4.2274 | 43.1985
7 | 0:00 | 12:36 | 12:36 | 6.8089 | 17.0273 | 28.938 | 16.609 | 25.0257 | 88.1457 | 19.4773 | 7.9899 | 22.8176 | 16.6144 | 62.1115 | 35.4679 | 82.4746 | 52.3046 | 458.5966 | 97.404 | 17.5099 | 31.5572 | 15.0613 | 32.3073 | 20.7084 | 46.8728 | 7.5454 | 235.7688 | 9.5099 | 61.0472 | 84.4386 | 115.2398 | 209.8114 | 106.6862 | 50.2016 | 12.3945 | 728.3385 | 88.1211
8 | 0:00 | 12:37 | 12:37 | 8.8562 | 6.144 | 32.9697 | 56.3234 | 71.2246 | 26.8273 | 42.8971 | 17.4658 | 101.9174 | 7.4359 | 39.8316 | 52.7575 | 163.3849 | 85.967 | 151.5997 | 4814.8593 | 13.0301 | 40.4329 | 18.1912 | 16.6985 | 17.2773 | 9.2184 | 4.7937 | 39.2067 | 23.491 | 28.335 | 47.1659 | 55.8512 | 20.1234 | 76.5871 | 55.0855 | 21.3388 | 77.6839 | 67.2935
9 | 0:00 | 12:37 | 12:37 | 93.6229 | 5.8689 | 35.3101 | 20.7812 | 16.994 | 22.6954 | 9.714 | 28.7333 | 23.6829 | 41.8004 | 2790.9512 | 1224.895 | 819.354 | 18.2332 | 28.6335 | 41.7228 | 11.4957 | 105.9361 | 17.322 | 64.3976 | 18.2494 | 16.3463 | 3.0343 | 4.0273 | 8.1199 | 27.7482 | 946.8454 | 34.9585 | 44.6046 | 27.0711 | 420.36 | 4.2788 | 47.1611 | 52.6503
10 | 0:00 | 12:38 | 12:38 | 77.1012 | 4.21 | 14.1586 | 7.4357 | 9.0223 | 24.3409 | 6.5775 | 127.4941 | 5691.2677 | 71.1134 | 24.0706 | 37.3678 | 67.7132 | 11.2904 | 36.7656 | 27.8934 | 5.514 | 14.2416 | 4.8922 | 92.305 | 273.705 | 15.1388 | 3.345 | 10.4921 | 9.0174 | 18.8547 | 75.2598 | 33.1632 | 46.4929 | 107.7823 | 985.0266 | 5.9393 | 31.0913 | 94.3195
11 | 0:00 | 12:38 | 12:38 | 93.6229 | 3.5674 | 9.3529 | 7.5582 | 131.4626 | 29.2956 | 37.5878 | 20.2145 | 44.1444 | 21.9784 | 56.9559 | 34.5559 | 87.5125 | 50.8749 | 95.9003 | 41.8994 | 4.8453 | 47.4401 | 69.5146 | 55.0264 | 40.3331 | 25.7735 | 4.6219 | 9.7446 | 5.0108 | 215.7522 | 300.82 | 40.9239 | 34.8595 | 104.6582 | 185.1056 | 5.7846 | 129.6949 | 68.7057
12 | 0:00 | 12:39 | 12:39 | 87.3813 | 3.7654 | 12.1326 | 9.0108 | 5.572 | 21.9922 | 7.4649 | 16.2342 | 11.4496 | 11.355 | 76.5933 | 154.8685 | 151.1913 | 4757268.1044 | 346.046 | 429.4587 | 5.4525 | 5.0972 | 12.2285 | 46.6716 | 28.0012 | 27.347 | 9.5275 | 55.0932 | 24.5514 | 0.090488 | 132.525 | 222.323 | 23.6523 | 267.3301 | 132.569 | 0.55789 | 0.97759 | 54.478
13 | 0:00 | 12:39 | 12:39 | 9.1339 | 4.4566 | 7.0541 | 8.1714 | 89.1559 | 74.4216 | 40.3752 | 1125.3507 | 179.5074 | 141.9555 | 12.614 | 10.6355 | 67.9474 | 40577.3025 | 56.1939 | 11.5284 | 5.2339 | 131.2958 | 36.5355 | 93.7545 | 66.1952 | 20.487 | 204.4654 | 656.2564 | 57.4065 | 35.2455 | 60.786 | 23.7693 | 340.266 | 102.7802 | 53.3647 | 0.051597 | 6.2728 | 329.2541
14 | 0:00 | 12:40 | 12:40 | 7.3843 | 3.7543 | 9.6814 | 4.9016 | 40.8605 | 133.9887 | 31.2372 | 174.0957 | 168.3823 | 74.8945 | 34.6701 | 14.9915 | 26.4122 | 119742.7377 | 82.8982 | 32.6747 | 5.1775 | 174.3465 | 10.0765 | 44.0335 | 50.3735 | 19.3167 | 85.546 | 226.6672 | 92.6221 | 34.1625 | 61.1865 | 24.5126 | 142.676 | 95.1285 | 38.2274 | 0.051507 | 36.3844 | 64.1036
15 | 0:00 | 12:40 | 12:40 | 51.4008 | 3.7195 | 10.8317 | 6.0718 | 7.9436 | 86.3165 | 7.2681 | 23.2631 | 115.3003 | 16.114 | 44.885 | 46.616 | 1279.5282 | 20551.5718 | 1147.366 | 2168.8345 | 5.8738 | 7.4426 | 6.2997 | 39.401 | 40.4816 | 22.8652 | 8.8781 | 16.4527 | 29.1406 | 0.010252 | 3.9807 | 7.6256 | 22.1455 | 36.7448 | 67.0702 | 14.872 | 0.43996 | 35.4059
16 | 0:00 | 12:41 | 12:41 | 39.7188 | 3.601 | 26.8368 | 4.0561 | 6.0908 | 70.7604 | 6.6661 | 10.7221 | 25.8902 | 12.1122 | 45.4821 | 34.4755 | 142.4577 | 220838.5029 | 65.1668 | 945.5716 | 6.801 | 3.6019 | 8.171 | 60.8402 | 37.4195 | 8.261 | 10.8471 | 10.0724 | 19.8502 | 0.0050747 | 26.6814 | 38.3148 | 27.1101 | 56.3521 | 40.4752 | 2.2212 | 47.4824 | 54.3173
17 | 0:00 | 12:41 | 12:41 | 11.7029 | 3.516 | 7.7733 | 8.0733 | 46.236 | 212.1961 | 58.72 | 3.7967 | 3.9039 | 3.7504 | 37.18 | 26.5525 | 92.6305 | 65.4967 | 76.7968 | 68.9446 | 5.3459 | 7660.2094 | 27.8862 | 4.1294 | 9.165 | 67.03 | 6.1324 | 5.1656 | 13.5577 | 61.7857 | 124.5317 | 20.9054 | 237.62 | 39.3287 | 35.144 | 69.25 | 41.615 | 60.4048
18 | 0:00 | 12:42 | 12:42 | 10.0825 | 3.6469 | 12.0059 | 5.7322 | 9.8487 | 45.8215 | 8.1014 | 8.4444 | 6.099 | 5.7673 | 42.2289 | 20.053 | 38.1642 | 35.027 | 46.0088 | 76.5385 | 4.7606 | 17.4066 | 7.5733 | 7.6701 | 6.9864 | 7.0454 | 2.7512 | 3.8871 | 7.6301 | 149.2237 | 77.0635 | 58.085 | 31.8484 | 62.2681 | 4213.91 | 12.6227 | 273.1697 | 192.1009
19 | 0:00 | 12:42 | 12:42 | 11.0145 | 3.6931 | 8.9554 | 7.7229 | 38.2562 | 3250.0198 | 37.7024 | 9.4535 | 8.389 | 9.6404 | 33.1886 | 24.9918 | 100.8803 | 88.3504 | 57.0572 | 113.8496 | 5.497 | 79.4934 | 30.0471 | 10.5105 | 14.8374 | 13.0255 | 5.1155 | 5.6021 | 9.9247 | 55.9767 | 45.4557 | 153.5412 | 30.3222 | 710.3131 | 191.4874 | 25.4462 | 89.9134 | 81.5049
20 | 0:00 | 12:43 | 12:43 | 9.4637 | 3.535 | 9.6469 | 7.0627 | 45.2344 | 32.137 | 18.7751 | 28.8716 | 56.3857 | 19.1889 | 32.9967 | 28.079 | 187.3242 | 61.3473 | 85.582 | 174.4673 | 4.7849 | 133.2888 | 10.5909 | 4535.7577 | 17.2404 | 9.4097 | 3.4861 | 13.597 | 9.7065 | 35.8928 | 30.433 | 94.0394 | 20.1448 | 57.9594 | 54.6533 | 9.4814 | 42.0343 | 35.201
21 | 0:00 | 12:43 | 12:43 | 12.9774 | 3.1196 | 7.0411 | 15.9649 | 68.5156 | 28.9526 | 49.9493 | 48.6288 | 8.5996 | 34.1835 | 49.8027 | 724.302 | 46.665 | 100.0984 | 194.6306 | 67.5527 | 5.3448 | 1202.4421 | 33.2296 | 36.2512 | 14.0807 | 6.342 | 4.0054 | 12.7226 | 7.6382 | 21.4418 | 17.0015 | 37.6693 | 16.6734 | 19.2457 | 147.7879 | 15.2082 | 22.7289 | 25.2708
22 | 0:00 | 12:44 | 12:44 | 6.0681 | 3.8981 | 8.6731 | 8.383 | 387.0888 | 32.5507 | 35.4431 | 9.0659 | 8.2148 | 11.7922 | 31.1304 | 37.9885 | 173.3509 | 94.3447 | 72.661 | 6773.9942 | 5.1368 | 187.2175 | 32.637 | 8.2692 | 14.467 | 11.5599 | 3.4577 | 53.1567 | 9.9364 | 16.8956 | 15.1961 | 24.3688 | 13.6313 | 21.0857 | 24.4847 | 8.0856 | 18.0686 | 18.5577
23 | 0:00 | 12:45 | 12:45 | 11.2027 | 4.0004 | 7.3938 | 7.268 | 10.3379 | 552.9568 | 10.5433 | 18.1966 | 44.0002 | 15.3612 | 59.5471 | 50.2866 | 320.1951 | 191668.2996 | 140551.8231 | 270452.7598 | 5.4219 | 9.4245 | 22.474 | 26.1436 | 13.4215 | 38.7308 | 10.2577 | 17.7447 | 27.5049 | 0.0022598 | 0.024078 | 0.07911 | 25.6426 | 44.3951 | 68.6868 | 15.7723 | 0.022934 | 39.4301
24 | 0:00 | 12:45 | 12:45 | 2621.44 | 3.4717 | 8.1465 | 8.1813 | 6.3545 | 746.1382 | 6.2978 | 18.4053 | 34.127 | 24.1226 | 44.3582 | 42.386 | 926.3824 | 19191.6385 | 638946.5065 | 132425.7316 | 5.1382 | 12.0031 | 7.147 | 32.8815 | 19.2491 | 20.7989 | 8.5749 | 21.3726 | 24.7488 | 0.0066766 | 0.030016 | 0.054981 | 21.3982 | 53.4489 | 61.7921 | 14.7175 | 0.018106 | 36.7494
25 | 0:00 | 12:46 | 12:46 | 44.4312 | 4.0107 | 8.547 | 5.9417 | 9.5358 | 107.9474 | 8.7677 | 14.83 | 27.6004 | 17.6102 | 41.1622 | 48.8304 | 264.2325 | 187282.4396 | 130282.5289 | 100176.9635 | 5.3644 | 7.1157 | 10.0317 | 21.0073 | 17.1289 | 19.3217 | 10.9977 | 24.6911 | 17.8171 | 0.0023823 | 0.019795 | 0.077882 | 27.4926 | 61.798 | 44.5327 | 15.9985 | 0.02213 | 39.9797
26 | 0:00 | 12:46 | 12:46 | 238.3127 | 3.3086 | 8.8307 | 8.0924 | 5.151 | 196.6975 | 5.2916 | 11.5975 | 39.2661 | 14.0728 | 41.7018 | 45.5591 | 500.061 | 83913.9662 | 135904.4765 | 99280.7315 | 5.4849 | 4.3703 | 6.8967 | 19.4253 | 12.3271 | 13.7823 | 9.2533 | 22.7257 | 38.0555 | 0.0001287 | 0.024804 | 0.10172 | 23.1434 | 56.8702 | 95.1189 | 16.8188 | 0.0096416 | 42.0675
27 | 0:00 | 12:47 | 12:47 | 9.3958 | 3.7284 | 7.1928 | 5.8069 | 31.4216 | 3360.1313 | 31.6417 | 156.3564 | 39362.5604 | 104.1186 | 0.98937 | 0.62814 | 1.7205 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5.1104 | 368.0422 | 34.29 | 65.2873 | 4775.9634 | 13.7373 | 38.3867 | 1692.3626 | 26.2325 | 167.9136 | 318.6934 | 196.9748 | 61.6182 | 2366.5405 | 42.3088 | 261.2908 | 196.9748 | 429.4507
28 | 0:00 | 12:47 | 12:47 | 8.8862 | 3.7252 | 7.1509 | 6.9972 | 70.3766 | 54.1989 | 30.5117 | 327.049 | 192.3844 | 129.6607 | 1.5512 | 190.196 | 1.564 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4.6904 | 169.1327 | 21.8133 | 321.0873 | 2632.7556 | 11.1801 | 75.0684 | 50.6962 | 32.0914 | 1000 | 297.1707 | 334.7686 | 120.0916 | 81.5635 | 51.5413 | 121.1085 | 334.7686 | 193.8242
29 | 0:00 | 12:47 | 12:47 | 8.7091 | 3.6721 | 7.0241 | 6.2968 | 58.5637 | 246.9888 | 47.1688 | 251.9905 | 250.57 | 329.0595 | 19.1585 | 7.558 | 5.4208 | 51300.5296 | 41035.081 | 14586.6354 | 4.9348 | 69.8853 | 78.7023 | 186.2756 | 1279.6779 | 13.3302 | 210.9277 | 49.7509 | 58.2128 | 34.6806 | 35.4379 | 38.3184 | 352.3894 | 82.9129 | 97.2066 | 92.2381 | 38.3184 | 153.8396
30 | 0:00 | 12:48 | 12:48 | 8.7381 | 3.4841 | 8.9176 | 6.9379 | 713.651 | 26.0749 | 25.1076 | 3038.3749 | 144.6854 | 312.113 | 87.8054 | 31.2703 | 48.5304 | 46895.072 | 69108.1069 | 128830.8132 | 4.4735 | 55.4378 | 21.8921 | 247.3258 | 147.8584 | 14.3342 | 24.1104 | 256.0381 | 84.4112 | 6.4352 | 7.4384 | 12.0564 | 44.9618 | 481.6467 | 157.4193 | 60.6705 | 12.0564 | 113.0668
31 | 0:00 | 12:48 | 12:48 | 104.8576 | 3.6379 | 9.3063 | 7.3004 | 8.1927 | 31.5293 | 6.5013 | 64.4834 | 24.8075 | 6.9167 | 29.7072 | 17.4483 | 42.2281 | 20630.1126 | 150689.3623 | 49500.0016 | 4.6815 | 11.058 | 6.8942 | 14.8621 | 43.5093 | 15.3764 | 7.8105 | 27.5667 | 7.9312 | 0.091475 | 0.23855 | 0.28302 | 19.3508 | 68.4373 | 19.6678 | 10.3308 | 0.27378 | 25.6112
32 | 0:00 | 12:49 | 12:49 | 8.7968 | 3.5616 | 6.9803 | 8.2472 | 56.2174 | 57.3944 | 28.3385 | 205.3816 | 186.6193 | 89.8621 | 11.5471 | 11.1078 | 290.6861 | 75313.2835 | 138239.1556 | 97008.9609 | 4.6327 | 66.2584 | 17.3618 | 50.7056 | 102.7166 | 12.7524 | 127.7532 | 39.7076 | 26.8713 | 34.8582 | 34.9085 | 43.3894 | 213.176 | 66.1967 | 44.8097 | 150.9638 | 43.3894 | 251.8601
33 | 0:00 | 12:49 | 12:49 | 113.9757 | 3.9853 | 8.0355 | 5.6236 | 60.3762 | 30.4152 | 20.1949 | 2037.5616 | 233.3683 | 284.9515 | 1049.6051 | 69.289 | 64.9338 | 45782.6061 | 60248.5676 | 195785.2584 | 4.6421 | 55.9213 | 10.5504 | 49.4874 | 843.2521 | 28.253 | 28.141 | 223.201 | 61.3024 | 6.3737 | 7.0792 | 14.8607 | 52.4841 | 414.4356 | 114.3817 | 53.2421 | 14.8607 | 99.2436
34 | 0:00 | 12:50 | 12:50 | 124.8305 | 3.5862 | 9.02 | 7.538 | 6.4254 | 18.6562 | 4.7767 | 272.5654 | 40.6312 | 1.1152 | 45.3715 | 22.0511 | 42.8457 | 15552.3785 | 216191.9357 | 52261.8408 | 4.8986 | 8.0967 | 4.4279 | 3.4528 | 5.4331 | 4.1427 | 7.2712 | 23.1666 | 1.9447 | 0.0092637 | 0.029514 | 0.022387 | 18.13 | 57.9253 | 4.8603 | 4.3139 | 0.018381 | 10.7768
35 | 0:00 | 12:50 | 12:50 | 87.3813 | 3.8784 | 6.7555 | 7.7137 | 9.4248 | 23.7229 | 6.7416 | 10.7619 | 11.6846 | 17.7353 | 24.0713 | 27.385 | 200.1417 | 24192.231 | 50100.6902 | 225821.5738 | 4.611 | 11.2439 | 5.3572 | 13.1999 | 5.1471 | 16.6828 | 11.3492 | 26.3377 | 24.5782 | 0.093629 | 0.16796 | 4.3159 | 28.1032 | 65.5197 | 61.0218 | 17.9812 | 0.63194 | 44.6135
36 | 0:00 | 12:51 | 12:51 | 60.9637 | 3.5048 | 8.4068 | 6.6731 | 109.0833 | 26.0866 | 21.0184 | 650.8623 | 5594.0182 | 559.8034 | 14.1763 | 22.8119 | 37.4693 | 15.7131 | 75.6521 | 27.4391 | 4.4235 | 171.8906 | 74.795 | 52.51 | 99.7045 | 16.0915 | 17.9091 | 67.5878 | 27.3963 | 87.7293 | 488.7647 | 3754.3146 | 119.1124 | 192.8873 | 103.22 | 28.001 | 312.0265 | 128.9492
37 | 0:00 | 12:51 | 12:51 | 51.4008 | 3.4813 | 7.1351 | 7.9747 | 6.7369 | 36.2038 | 5.6775 | 277.1551 | 71.7446 | 101.6418 | 43.9268 | 42.4573 | 1245.1059 | 11.6812 | 36.1144 | 27.6597 | 4.5976 | 10.6541 | 4.8126 | 119.0059 | 166.5715 | 14.5194 | 3.3131 | 11.7281 | 8.665 | 23.6806 | 41.246 | 35.4954 | 34.267 | 11086.3126 | 314.8551 | 5.9696 | 31.6955 | 92.379
38 | 0:00 | 12:52 | 12:52 | 13.7971 | 3.4504 | 8.3989 | 6.8397 | 5.9904 | 37.1853 | 7.1446 | 42.6736 | 0.40746 | 44.6985 | 81.1277 | 69.1885 | 460.234 | 21.2168 | 521.898 | 1309.3935 | 4.6313 | 4.9829 | 18.8286 | 1.2038 | 1.4383 | 2.4694 | 3.0985 | 0.98224 | 18.492 | 8.6387 | 2.3237 | 37.9279 | 18.7581 | 2.346 | 39.5912 | 3.9907 | 5.2385 | 5.9391
39 | 0:00 | 12:52 | 12:52 | 36.4089 | 3.9119 | 6.6797 | 6.4317 | 36.9816 | 12.6619 | 9.4256 | 207.6601 | 231.3632 | 73.1166 | 14.3842 | 58.3817 | 19.098 | 14.1157 | 54.2149 | 303.0446 | 5.2815 | 11.835 | 7.8279 | 25.0629 | 249.5579 | 15.3351 | 18.532 | 36.0463 | 57.1283 | 41.6087 | 78.9987 | 34.7212 | 1914.9531 | 67.262 | 46.4617 | 46.7696 | 74.6412 | 488.5928
40 | 0:00 | 12:52 | 12:52 | 34.0447 | 3.3549 | 7.247 | 9.5037 | 5.0316 | 42.2005 | 5.714 | 210.6046 | 134.4932 | 35.2367 | 198.4633 | 46.3408 | 37.5256 | 24.9601 | 32.6736 | 30.9729 | 5.5052 | 5.1818 | 13.7212 | 1313.3227 | 310.288 | 13.6981 | 11.8029 | 9.6232 | 13.9155 | 14.6747 | 53.984 | 19.2795 | 34.2818 | 135.1211 | 48.188 | 32.926 | 1376.1312 | 189.8115
41 | 0:00 | 12:53 | 12:53 | 40.3298 | 3.9707 | 9.1375 | 5.5128 | 10.6239 | 217.393 | 10.125 | 4.0951 | 59.4384 | 12.8611 | 35.6795 | 31.9754 | 306.557 | 32.039 | 87.372 | 167.2789 | 5.3744 | 17.8004 | 9.0256 | 12.1206 | 35.4041 | 11.5722 | 3.1709 | 14.7133 | 8.9639 | 24.874 | 29.5534 | 78.3239 | 661.0094 | 53.8833 | 48.1501 | 8.351 | 472.149 | 73.5037
42 | 0:00 | 12:53 | 12:53 | 14.4831 | 3.6562 | 6.9189 | 8.7177 | 9.4179 | 533.6982 | 9.248 | 11.1299 | 19.9723 | 9.5535 | 35.0314 | 31.0255 | 271.3158 | 30.6354 | 75.6877 | 258.6898 | 5.5498 | 12.0543 | 9.0134 | 17.6946 | 14.5624 | 45.2852 | 2.4502 | 12.9443 | 19.8883 | 258.7293 | 26.4127 | 3070.7513 | 25.5016 | 49.2349 | 184.1973 | 7.8645 | 87.4505 | 46.1742
43 | 0:00 | 12:54 | 12:54 | 26.7494 | 3.363 | 7.2627 | 7.5846 | 6.8331 | 35.4198 | 8.4692 | 299.9436 | 252.4323 | 138.0535 | 13.2028 | 53.7154 | 10.6013 | 55.349 | 110.1218 | 145.6032 | 5.0022 | 6.3116 | 109.4485 | 53.8768 | 234.1308 | 11.5862 | 178.4576 | 78.1771 | 119.6688 | 47.9197 | 47.3481 | 66.2964 | 190.8166 | 73.3999 | 106.6405 | 2566.0745 | 111.4852 | 316.2831
44 | 0:00 | 12:54 | 12:54 | 27.0252 | 3.4363 | 8.6393 | 6.8282 | 5.7852 | 31.3953 | 4.8832 | 64.8037 | 87.7688 | 45.7109 | 42.7193 | 27.1088 | 74.0177 | 15.7349 | 67.1989 | 39.3824 | 4.4677 | 11.6534 | 4.6459 | 218.4504 | 224.4383 | 16.6714 | 7.3146 | 26.1259 | 12.3487 | 5.6599 | 26.3764 | 17.8044 | 62.9299 | 4684.5146 | 119.0214 | 11.7159 | 11.0773 | 388.8331
45 | 0:00 | 12:55 | 12:55 | 48.5452 | 3.7018 | 8.2729 | 5.9754 | 47.51 | 36.6844 | 159.0423 | 7.3309 | 14871.5621 | 15.0765 | 44.1132 | 29.5627 | 89.3818 | 1012.4291 | 142.7592 | 200.4416 | 4.3676 | 21.8002 | 18.0931 | 27.3502 | 10.2617 | 12.7534 | 16.433 | 9.5849 | 51.0102 | 32.109 | 145.2574 | 23.5647 | 37.3069 | 41.3002 | 49.2001 | 16.2445 | 44.9651 | 42.0383
46 | 0:00 | 12:55 | 12:55 | 25.2062 | 3.5865 | 8.2773 | 7.1382 | 5.5096 | 40.0495 | 6.39 | 8.1382 | 1123.8252 | 11.8757 | 35.994 | 25.2035 | 83.856 | 28.9742 | 83.2211 | 287.3878 | 4.6843 | 5.0137 | 6.6735 | 69.1709 | 8.4829 | 19.8953 | 3.3767 | 7.546 | 77.4927 | 8.5941 | 34.9989 | 34.4859 | 28.7114 | 41.6367 | 72.3968 | 6.7938 | 25.8909 | 41.3094
47 | 0:00 | 12:55 | 12:56 | 42.2813 | 3.705 | 8.0044 | 7.0738 | 5.3188 | 44.8729 | 4.7535 | 497.4688 | 140.0096 | 76.7999 | 52.5596 | 35.3734 | 107.8248 | 9.6037 | 34.6356 | 22.3835 | 4.5675 | 8.4182 | 3.8396 | 105.3574 | 84.0168 | 12.6795 | 2.4714 | 9.1091 | 6.1189 | 654.7526 | 308.9657 | 67.6845 | 29.6737 | 160.8053 | 772.2064 | 4.4278 | 181.9195 | 72.7807
48 | 0:00 | 12:56 | 12:56 | 14.4831 | 3.7053 | 8.9889 | 6.6822 | 1.7895 | 1.3708 | 5.8596 | 12.8726 | 13.7171 | 16.9596 | 34.5429 | 27.7808 | 141.3022 | 16.161 | 3.6855 | 155.3436 | 4.7318 | 1.5171 | 1.4901 | 634.3697 | 7.4801 | 9.119 | 0.87634 | 0.18601 | 5.7597 | 13.921 | 5.5226 | 68.1333 | 25.7512 | 27.1327 | 55.1316 | 0.47562 | 11.2116 | 31.9763
49 | 0:00 | 12:57 | 12:57 | 45.9902 | 3.4405 | 9.3155 | 6.007 | 6.2029 | 48.792 | 5.501 | 20.7334 | 14.3602 | 10.7988 | 71.5316 | 47.5939 | 141.6075 | 19.5508 | 82.1816 | 159.205 | 5.1296 | 9.0312 | 4.1747 | 51.8961 | 37.6172 | 64.7765 | 0.94694 | 4.9765 | 13.4365 | 44.4676 | 61.3147 | 47.4689 | 20.2394 | 101.8832 | 56.5691 | 3.8363 | 50.0792 | 38.9911
50 | 0:00 | 12:58 | 12:58 | 31.9688 | 3.8913 | 6.7376 | 6.4414 | 30.7386 | 386.6522 | 33.3084 | 82.3866 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 31873.47 | 1000 | 1000 | 4.9871 | 96.125 | 61.232 | 68.2801 | 68.2801 | 14.1152 | 497.1462 | 1000 | 1000 | 5.5024 | 1000 | 1000 | 907.4561 | 1000 | 1000 | 497.1462 | 5.5024 | 28.2222
51 | 0:00 | 12:58 | 12:58 | 25.7004 | 3.4746 | 10.5913 | 5.5296 | 18.8183 | 135.3233 | 16.5105 | 6.378 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 63112.8372 | 1000 | 1000 | 5.062 | 39.4277 | 9.4085 | 24.5174 | 24.5174 | 10.7388 | 15.2617 | 1000 | 1000 | 0.013679 | 1000 | 1000 | 38.0897 | 1000 | 1000 | 15.2617 | 0.0050591 | 46.4695
52 | 0:00 | 12:59 | 12:59 | 15.4202 | 3.7567 | 10.9035 | 4.9134 | 22.7727 | 10.909 | 7.3737 | 9.9998 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 18581.0185 | 1000 | 1000 | 4.8959 | 12.0653 | 4.9337 | 88.0905 | 144.5634 | 17.4317 | 11.0996 | 1000 | 1000 | 0.083064 | 1000 | 1000 | 27.4589 | 1000 | 1000 | 11.0996 | 0.041355 | 30.7456
53 | 0:00 | 13:00 | 13:00 | 8.4291 | 3.5381 | 8.8663 | 5.937 | 34.6215 | 38.5661 | 18.2184 | 1000 | 1000 | 1602.8247 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 45408.466 | 4.4371 | 134.991 | 12.7953 | 52.2664 | 57.9763 | 61.5778 | 1000 | 1000 | 43.3606 | 1000 | 1000 | 7.1603 | 1000 | 1000 | 80.8614 | 43.3606 | 7.1603 | 130.4038
54 | 0:00 | 13:00 | 13:00 | 93.6229 | 4.4239 | 6.4222 | 5.281 | 5.9101 | 61.501 | 6.5352 | 1000 | 1000 | 27.0999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 84730.544 | 5.0506 | 8.6359 | 6.9157 | 41.975 | 75.1345 | 28.1731 | 1000 | 1000 | 13.1144 | 1000 | 1000 | 0.027104 | 1000 | 1000 | 32.7694 | 13.1144 | 0.0050587 | 34.7935
55 | 0:00 | 13:01 | 13:01 | 81.92 | 4.3806 | 5.0055 | 7.2088 | 5.78 | 34.136 | 4.9449 | 1000 | 1000 | 14.4876 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 78186.0252 | 5.0977 | 4.9471 | 4.1453 | 38.3496 | 75.9427 | 29.378 | 1000 | 1000 | 24.7605 | 1000 | 1000 | 0.42479 | 1000 | 1000 | 61.3464 | 24.7605 | 0.058237 | 74.0576
56 | 0:00 | 13:01 | 13:01 | 28.1875 | 3.0911 | 7.0673 | 9.2914 | 560.8347 | 25.3342 | 24.1722 | 1000 | 1000 | 43.863 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 29.599 | 4.3355 | 224.6707 | 20.447 | 293.5504 | 56.4694 | 12.4831 | 1000 | 1000 | 11.707 | 1000 | 1000 | 21.9702 | 1000 | 1000 | 71.4933 | 11.707 | 21.9702 | 33.3926
57 | 0:00 | 13:02 | 13:02 | 44.4312 | 3.9403 | 5.6359 | 7.7714 | 67.095 | 120.8402 | 42.9998 | 1000 | 1000 | 19.5696 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 103.0106 | 4.8463 | 48.8078 | 22.7622 | 47.6855 | 35.4122 | 53.4699 | 1000 | 1000 | 7.3625 | 1000 | 1000 | 389.9953 | 1000 | 1000 | 64.3301 | 7.3625 | 389.9953 | 79.5904
58 | 0:00 | 13:02 | 13:02 | 24.2726 | 3.5251 | 5.8868 | 9.3071 | 5.0076 | 138.2714 | 5.1979 | 1000 | 1000 | 11.0577 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 164.3808 | 4.8641 | 4.9966 | 3.9256 | 23.7722 | 55.7476 | 65.78 | 1000 | 1000 | 13.366 | 1000 | 1000 | 654.0399 | 1000 | 1000 | 147.487 | 13.366 | 789.2663 | 192.3518
59 | 0:00 | 13:02 | 13:02 | 7.7101 | 3.7894 | 7.4992 | 5.6391 | 20.1791 | 197.7125 | 18.2848 | 60.6582 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 20.0541 | 1000 | 1000 | 5.1608 | 44.0882 | 25.2434 | 664.1284 | 664.1284 | 18.7243 | 5.9315 | 1000 | 1000 | 32.4512 | 1000 | 1000 | 87.0117 | 1000 | 1000 | 5.9315 | 32.4512 | 71.1668
60 | 0:00 | 13:03 | 13:03 | 37.9919 | 4.0208 | 8.2847 | 5.4921 | 23.3784 | 1.1967 | 1.1383 | 17.7126 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 27.6106 | 1000 | 1000 | 4.7823 | 1.9381 | 1.0512 | 81.1786 | 243.3967 | 94.7488 | 3.7597 | 1000 | 1000 | 11.53 | 1000 | 1000 | 26.021 | 1000 | 1000 | 3.7597 | 11.53 | 27.4078
61 | 0:00 | 13:03 | 13:04 | 23.6166 | 3.9969 | 8.5323 | 5.5613 | 22.6103 | 1.9531 | 1.7976 | 24.393 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 25.4943 | 1000 | 1000 | 5.0667 | 6.3287 | 1.4886 | 55.3209 | 110.9085 | 80.6322 | 2.0858 | 1000 | 1000 | 109.3089 | 1000 | 1000 | 23.4615 | 1000 | 1000 | 2.0858 | 109.3089 | 24.7535
62 | 0:00 | 13:04 | 13:04 | 33.1828 | 4.043 | 6.8321 | 6.5771 | 62.051 | 61.5171 | 30.8188 | 1000 | 8858.4009 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 57920.2197 | 1000 | 4.773 | 145.4374 | 223.6299 | 80.0273 | 32.3256 | 28.6818 | 1000 | 46.9438 | 1000 | 1000 | 6.976 | 1000 | 1000 | 87.5241 | 1000 | 46.9438 | 6.976 | 190.915
63 | 0:00 | 13:05 | 13:05 | 28.1875 | 3.3682 | 7.2699 | 8.5119 | 5.6335 | 52.1016 | 5.0808 | 1000 | 194.7053 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4197466.2417 | 1000 | 4.9751 | 7.6866 | 4.1685 | 69.9213 | 30.7081 | 23.1968 | 1000 | 15.0886 | 1000 | 1000 | 0.08782 | 1000 | 1000 | 37.6988 | 1000 | 15.0886 | 0.0050181 | 48.7877
64 | 0:00 | 13:05 | 13:05 | 44.4312 | 2.9848 | 8.0071 | 10.6324 | 7.7372 | 27.0831 | 6.0166 | 1000 | 33.9505 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 511788.7743 | 1000 | 5.0177 | 9.8248 | 4.7779 | 78.175 | 33.2478 | 18.9404 | 1000 | 20.272 | 1000 | 1000 | 0.53921 | 1000 | 1000 | 50.3425 | 1000 | 20.272 | 0.060817 | 68.28
65 | 0:00 | 13:06 | 13:06 | 29.4544 | 3.5119 | 9.7957 | 5.8935 | 302.662 | 31.9973 | 28.8742 | 1000 | 48.7959 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 51.776 | 1000 | 4.638 | 43.1699 | 36.5594 | 376.5254 | 27.7306 | 24.7637 | 1000 | 22.9391 | 1000 | 1000 | 32.8064 | 1000 | 1000 | 83.7939 | 1000 | 22.9391 | 32.8064 | 42.0233
66 | 0:00 | 13:06 | 13:06 | 37.4491 | 3.2837 | 10.5473 | 6.1543 | 7.1752 | 26.8402 | 5.6604 | 1000 | 70.9116 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 119.8901 | 1000 | 4.7065 | 8.5887 | 4.0218 | 24.2891 | 46.3036 | 18.5002 | 1000 | 34.7573 | 1000 | 1000 | 30.3544 | 1000 | 1000 | 45.8559 | 1000 | 34.7573 | 30.3544 | 64.68
67 | 0:00 | 13:07 | 13:07 | 36.4089 | 3.1965 | 9.9245 | 7.2968 | 51.5291 | 35.3756 | 20.9253 | 1000 | 15.2483 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 89.9349 | 1000 | 5.3607 | 109.9314 | 23.1829 | 21.0816 | 22.2326 | 67.1687 | 1000 | 31.8072 | 1000 | 1000 | 21.8623 | 1000 | 1000 | 32.3353 | 1000 | 31.8072 | 21.8623 | 40.7472
68 | 0:00 | 13:07 | 13:07 | 42.9744 | 3.2141 | 7.0201 | 7.8742 | 8.3656 | 35.9727 | 10.9096 | 137.9574 | 226.7259 | 143.4752 | 33.3822 | 84.1606 | 23.8842 | 1113.5436 | 26.3793 | 24.5174 | 4.6928 | 6.3992 | 161.6429 | 39.1671 | 300.8108 | 16.7379 | 271.1612 | 31.3022 | 478.819 | 775.6603 | 33.3209 | 18.4308 | 467.8232 | 311.7489 | 51.9175 | 79.5932 | 36.1534 | 215.4983
69 | 0:00 | 13:07 | 13:07 | 47.6625 | 3.5525 | 8.4373 | 7.2684 | 137.8749 | 1.114 | 1.1049 | 49.0933 | 125.8441 | 66.7785 | 90.7706 | 107.1711 | 604.0852 | 22.604 | 27.9315 | 6.9926 | 4.5214 | 1.7163 | 0.89344 | 58.5983 | 17269.3973 | 26.6957 | 10.1241 | 11.7812 | 2.7125 | 8.2611 | 10.5109 | 2.7308 | 110.582 | 220.1811 | 701.7257 | 16.1676 | 20.1207 | 246.5182
70 | 0:00 | 13:08 | 13:08 | 13.7971 | 3.5889 | 7.0069 | 7.3185 | 5.9579 | 23.3253 | 4.744 | 17.9791 | 28.2532 | 10.2148 | 41.6731 | 36.9476 | 322.6289 | 22.4759 | 181.342 | 204.3552 | 4.5656 | 13.2643 | 4.0127 | 305.1667 | 26.2149 | 563.445 | 5.9975 | 11.33 | 11.3332 | 4.1385 | 338.2664 | 14.4545 | 22.4196 | 46.4786 | 21.045 | 311.7188 | 9.7386 | 26.396
71 | 0:00 | 13:08 | 13:08 | 30.1315 | 3.5377 | 7.6674 | 7.1098 | 25.8175 | 21.5151 | 127.8464 | 12.7639 | 14.458 | 7.1661 | 129.7549 | 164.3428 | 622.3789 | 485.9683 | 573.9922 | 310.5498 | 4.6529 | 20.8169 | 19.6724 | 9.8271 | 29.5063 | 16.9914 | 8.4363 | 21.608 | 31.4972 | 29.4987 | 147.4572 | 108.5629 | 23.2905 | 69.2577 | 203.9841 | 15.2638 | 95.3517 | 48.1534
72 | 0:00 | 13:09 | 13:09 | 56.9878 | 3.5651 | 7.7968 | 7.6784 | 5.4923 | 42.1758 | 4.8576 | 59.5891 | 71.2869 | 45.7278 | 147.6291 | 397.4523 | 236.5639 | 9.4197 | 27.4925 | 26.088 | 4.6754 | 10.0093 | 3.9014 | 23.0572 | 54.7113 | 24.1488 | 2.5249 | 7.6283 | 7.6149 | 42.8452 | 67.056 | 38.3651 | 76.3142 | 714.9115 | 97.2246 | 4.5561 | 46.6484 | 2134.7287
73 | 0:00 | 13:09 | 13:09 | 13.5126 | 3.8066 | 7.2662 | 6.3275 | 5.4792 | 228.8971 | 5.6172 | 3.3882 | 83.3998 | 10.3576 | 38.9033 | 41.0131 | 774.1272 | 16.5243 | 61.0175 | 209.0471 | 4.9788 | 4.7131 | 10.5031 | 7.7481 | 14.6264 | 10.3725 | 0.81406 | 3.7862 | 7.9172 | 38.8239 | 29.4924 | 102.0416 | 154.1001 | 39.7599 | 80.7998 | 2.2008 | 43.191 | 96.6822
74 | 0:00 | 13:10 | 13:10 | 53.4988 | 3.4217 | 11.4148 | 6.0469 | 31.6362 | 7.736 | 6.2145 | 11.0897 | 17.7491 | 8.2164 | 32.6397 | 29.7055 | 327.1503 | 15.0003 | 25.8226 | 65.6756 | 5.5551 | 9.0286 | 5.0627 | 16.9342 | 29.6075 | 10.3382 | 0.75411 | 1.3685 | 3.2263 | 130.367 | 80.3605 | 215.5271 | 23.3497 | 123.4599 | 78.979 | 1.2673 | 28704.8158 | 47.1546
75 | 0:00 | 13:10 | 13:10 | 58.2542 | 3.914 | 6.435 | 7.2415 | 12.1285 | 134.4024 | 13.3248 | 86.0316 | 58.1103 | 96.9776 | 105.2423 | 31.022 | 43.8999 | 16.8345 | 38.0026 | 20.3342 | 5.1842 | 17.758 | 15.9461 | 525.0064 | 978.0507 | 58.0774 | 6.1949 | 11.9704 | 6.8483 | 14.2114 | 47.9392 | 20.9641 | 61.7793 | 517.8827 | 245.9053 | 7.6702 | 21.5936 | 163.8723
76 | 0:00 | 13:10 | 13:10 | 27.3067 | 3.6103 | 8.1652 | 6.9131 | 21.0418 | 37.6292 | 13.4884 | 22.969 | 2393.7538 | 279.6604 | 44.6774 | 42.1516 | 720.9846 | 34.2744 | 149.2274 | 189.8063 | 5.0552 | 53.8778 | 25.7025 | 78.7472 | 10.7878 | 39.9406 | 5.7031 | 7.7961 | 45.8934 | 11.6956 | 64.2896 | 27.1687 | 21.4213 | 40.8591 | 33.5474 | 118.5498 | 21.7605 | 29.7114
77 | 0:00 | 13:11 | 13:11 | 59.5782 | 3.4292 | 8.4508 | 7.49 | 11.0252 | 28.0659 | 7.9133 | 44.9197 | 22.679 | 8.3163 | 37.544 | 43.3416 | 283.095 | 29.3981 | 72.0822 | 404.1469 | 4.7209 | 15.3028 | 8.2583 | 17.1914 | 10.502 | 10.3035 | 5.1027 | 5.7949 | 24.9928 | 10.114 | 480.1492 | 291.8289 | 18.5583 | 61.9563 | 149.8481 | 181.5421 | 29.9221 | 39.0933
78 | 0:00 | 13:11 | 13:11 | 65.536 | 3.263 | 7.2218 | 9.5986 | 5.519 | 30.3032 | 4.6671 | 60.6883 | 88.2984 | 76.0978 | 74.798 | 203.1984 | 117.9446 | 12.2653 | 26.6685 | 37.9104 | 4.7471 | 8.5775 | 3.6202 | 37.8824 | 58.9134 | 30.1105 | 4.3621 | 8.9678 | 11.7115 | 11.1151 | 27.6568 | 51.1778 | 60.7465 | 340.3094 | 315.9937 | 7.0347 | 20.5891 | 184.5428
79 | 0:00 | 13:12 | 13:12 | 34.0447 | 3.3819 | 12.1185 | 5.7579 | 6.163 | 65.2013 | 6.8099 | 2.9898 | 14.7975 | 11.7506 | 24.3322 | 19.9489 | 110.3656 | 21.6099 | 38.4295 | 288.6457 | 4.8347 | 4.4014 | 6.5308 | 10.197 | 10.4127 | 6.6636 | 2.252 | 2.9786 | 102.7814 | 14.459 | 221.5741 | 44.7311 | 133.4599 | 33.1952 | 56.348 | 3.7997 | 58.4869 | 74.2775
80 | 0:00 | 13:12 | 13:12 | 12.9774 | 3.98 | 6.7635 | 6.4071 | 5.0965 | 265.3855 | 5.1943 | 13.688 | 81.0073 | 14.0773 | 27.9787 | 24.7749 | 214.9432 | 16.4917 | 46.843 | 200.5109 | 5.1078 | 11.4268 | 5.1975 | 53.0046 | 11.0101 | 12.0837 | 2.0324 | 3.6285 | 349.0861 | 8.5036 | 692.7375 | 38.9741 | 26.9528 | 35.9778 | 52.5528 | 13.5259 | 21.0411 | 35.7455
81 | 0:00 | 13:13 | 13:13 | 7.4052 | 3.5916 | 7.4245 | 6.0603 | 524.9936 | 48.648 | 44.3716 | 145.938 | 1028.1635 | 139.0419 | 1.5528 | 1.823 | 10.4742 | 11.7409 | 10.0365 | 9.6053 | 4.8325 | 76.9093 | 104.3553 | 20.0637 | 3401.6519 | 32.4696 | 293.5023 | 250.844 | 240.2221 | 38.3717 | 302.8658 | 35.8232 | 60.9257 | 486.4691 | 56.9204 | 240.2221 | 582.4424 | 935.2415
82 | 0:00 | 13:13 | 13:13 | 7.5329 | 3.2391 | 7.9459 | 7.5029 | 194.1315 | 37.0966 | 31.1081 | 198.368 | 327.6869 | 278.7695 | 2.0251 | 0.66845 | 0.99785 | 16.889 | 23.0104 | 9.5453 | 4.8528 | 104.6395 | 15.5025 | 33.822 | 4206.8717 | 14.9214 | 421.6349 | 575.1462 | 238.597 | 50.0022 | 81.5342 | 66.3105 | 79.3851 | 130.0028 | 104.0648 | 238.597 | 131.4594 | 206.6456
83 | 0:00 | 13:14 | 13:14 | 7.4473 | 3.5165 | 6.1831 | 7.6031 | 68.3452 | 34.5995 | 22.9305 | 92.0432 | 356.5697 | 120.1011 | 31.2906 | 80.4003 | 51.1477 | 19.1861 | 14.7401 | 19.0856 | 4.7739 | 58.8757 | 138.2749 | 42.2303 | 216.2559 | 14.5251 | 14.4628 | 17.7229 | 16.3709 | 66.2453 | 859.5709 | 31.6196 | 94.5989 | 1211.3479 | 45.0688 | 16.3709 | 169.6228 | 241.2013
84 | 0:00 | 13:14 | 13:14 | 7.6427 | 3.5458 | 7.9498 | 6.3034 | 27.4502 | 391.0916 | 25.5997 | 150.337 | 69.2818 | 44.842 | 109.6136 | 18.3707 | 22.0546 | 20.939 | 36.0238 | 14.7499 | 4.9633 | 87.9344 | 21.5459 | 76.1995 | 70.5952 | 18.4494 | 8.437 | 7.5845 | 10.4628 | 65.6186 | 59.7251 | 15.9633 | 84.7118 | 77.2463 | 20.6334 | 10.4628 | 49.014 | 63.3438
85 | 0:00 | 13:15 | 13:15 | 12.1927 | 3.5818 | 8.2158 | 6.2362 | 11.4696 | 195.6485 | 10.8255 | 4.3254 | 41.6575 | 0.43739 | 49.58 | 23.2166 | 43.6328 | 32.4757 | 79.5231 | 57.7826 | 5.1646 | 15.0445 | 7.6843 | 1.3875 | 1.3105 | 1.3361 | 0.0036382 | 0.011366 | 0.014747 | 104.4327 | 51.0787 | 2.0492 | 103.8595 | 51.1154 | 2.0492 | 0.014198 | 5.791 | 5.7907
86 | 0:00 | 13:15 | 13:15 | 31.2076 | 3.2493 | 7.7322 | 7.6867 | 7.8109 | 45.4506 | 6.662 | 9.3272 | 11.0265 | 10.5076 | 64.3363 | 35.7937 | 80.4823 | 22.52 | 78.715 | 3016.3781 | 5.2674 | 10.2558 | 4.9709 | 16.7666 | 22.4005 | 79.5937 | 0.092534 | 0.33967 | 12.9213 | 23.1242 | 93.5471 | 99.1126 | 23.207 | 94.1404 | 99.4272 | 0.36735 | 46.8241 | 47.0104
87 | 0:00 | 13:16 | 13:16 | 81.92 | 3.6041 | 8.3027 | 6.0781 | 5.2045 | 61.5516 | 4.797 | 93.4285 | 131.8903 | 194.3934 | 100.3614 | 287.0116 | 74.5287 | 17.2784 | 53.8557 | 67.3375 | 5.0022 | 10.6363 | 5.3461 | 40.3987 | 7459.0603 | 15.7744 | 10.2313 | 40.9004 | 17.0606 | 7.4508 | 21.461 | 58.5182 | 198.7926 | 402.1223 | 47.1449 | 16.589 | 15.1525 | 126.2993
88 | 0:00 | 13:16 | 13:16 | 119.1564 | 3.4722 | 7.0656 | 6.7624 | 219.6201 | 1.0248 | 1.02 | 69.0965 | 87.4104 | 110.0082 | 106.4845 | 1452.2763 | 99.6628 | 17.3321 | 19.172 | 8.5246 | 4.6575 | 1.365 | 0.91384 | 38.1775 | 499.3172 | 17.4553 | 5.683 | 7.3088 | 3.5412 | 5.1038 | 5.3219 | 2.3159 | 60.0922 | 316.0448 | 150.8392 | 98.3449 | 60.4383 | 113.4485
89 | 0:00 | 13:17 | 13:17 | 97.0904 | 3.4528 | 6.8953 | 8.757 | 5.3415 | 43.668 | 6.0887 | 11.112 | 14.3462 | 1.8937 | 56.0823 | 59.7084 | 950.2598 | 37.5081 | 424.2261 | 444.9283 | 4.6967 | 4.9299 | 183.7241 | 6.7368 | 13.683 | 11.0632 | 18.4746 | 41.137 | 2.995 | 4.4522 | 31.7734 | 8.8722 | 25.0619 | 65.9527 | 7.7891 | 9.8593 | 8.1287 | 16.3478
90 | 0:00 | 13:17 | 13:17 | 59.5782 | 3.5409 | 7.2153 | 7.6971 | 180.3419 | 27.6412 | 23.9239 | 64.5769 | 16.6089 | 11.8755 | 45.219 | 45.5065 | 9157.1652 | 170.0534 | 272.4551 | 1431.9255 | 4.4637 | 72.5457 | 14.1338 | 57.2234 | 37.15 | 17.4114 | 6.0699 | 44.2417 | 30.1892 | 77.7778 | 23.5465 | 143.163 | 18.7983 | 57.1582 | 84.7132 | 13.607 | 48.1433 | 36.3521
91 | 0:00 | 13:17 | 13:17 | 59.5782 | 3.2491 | 8.9478 | 7.1731 | 5.8203 | 18.9548 | 8.4075 | 1725.7363 | 117.6276 | 161.8281 | 37.8892 | 33.4149 | 280.5414 | 251.3132 | 71.2254 | 55 | 4.5872 | 5.1988 | 8.9366 | 43.0827 | 191.1131 | 18.1198 | 20.5184 | 33.9386 | 38.5158 | 79.9774 | 33.9822 | 22.4802 | 39.5104 | 215.6293 | 802.5676 | 452.0724 | 34.7048 | 136.741
92 | 0:00 | 13:18 | 13:18 | 72.8178 | 3.572 | 8.2904 | 7.0943 | 11.1384 | 27.7535 | 18.6186 | 119.2272 | 71.901 | 56.2261 | 91.6271 | 55.336 | 139.1183 | 140.0259 | 56.563 | 53.8762 | 4.51 | 9.5498 | 41.5781 | 323.3616 | 277.7466 | 16.6586 | 40.5338 | 20.6613 | 18.3289 | 21.4446 | 16.0381 | 15.6824 | 43.902 | 467.4789 | 235.8291 | 38.3188 | 17.3642 | 182.9137
93 | 0:00 | 13:18 | 13:18 | 53.4988 | 3.6414 | 7.6958 | 6.1199 | 7.0127 | 40.5827 | 5.9754 | 15.1999 | 12.9081 | 19.757 | 40.195 | 29.7639 | 114.2915 | 34.9516 | 124.167 | 306.9228 | 4.4511 | 10.467 | 4.3141 | 61.3674 | 777.2482 | 60.6999 | 16.4284 | 6.6555 | 26.5347 | 4.1829 | 70.8048 | 22.1921 | 23.9539 | 24.0805 | 44.2222 | 23.6101 | 11.1003 | 28.3336
94 | 0:00 | 13:19 | 13:19 | 42.9744 | 3.8255 | 7.5899 | 6.7438 | 5.5133 | 177.5108 | 5.6925 | 19.118 | 354.6454 | 13.8381 | 52.5096 | 39.6095 | 160.44 | 30.0437 | 105.2818 | 542.6628 | 5.1856 | 4.3524 | 5.4631 | 24.2195 | 10.6498 | 27.1692 | 3.4015 | 8.5529 | 30.592 | 5.4406 | 25.6055 | 33.4867 | 23.255 | 39.0376 | 57.4306 | 6.7612 | 15.557 | 34.8642
95 | 0:00 | 13:19 | 13:19 | 45.1972 | 3.615 | 7.0253 | 7.0593 | 25.5515 | 278.5457 | 23.3628 | 63.5213 | 256.0249 | 153.5511 | 143.5051 | 172.362 | 846.0887 | 80.7102 | 91.7383 | 110.6203 | 5.1115 | 29.2481 | 21.7953 | 27.2928 | 150.2459 | 86.7643 | 17.4973 | 20.0307 | 25.4796 | 7.7435 | 8.7981 | 10.5374 | 72.1553 | 83.2451 | 112.5281 | 20.499 | 8.8808 | 86.2866
96 | 0:00 | 13:20 | 13:20 | 36.4089 | 3.5853 | 7.8335 | 6.9643 | 36.5683 | 75.7751 | 24.5957 | 5.1261 | 2.5001 | 14.9005 | 44.9543 | 37.8226 | 235.8406 | 274.3168 | 294.0094 | 979.9092 | 5.3047 | 700.66 | 20.5468 | 4.3993 | 10.6172 | 10.7887 | 16.459 | 6.5065 | 22.9693 | 10.3073 | 19.5452 | 60.1437 | 59.6109 | 18.3621 | 65.3377 | 60.94 | 48.0059 | 134.5272
97 | 0:00 | 13:20 | 13:20 | 14.8104 | 3.4659 | 7.1318 | 9.1099 | 6.346 | 8328.5889 | 6.3477 | 8.5353 | 15.2461 | 12.4685 | 42.5866 | 44.9201 | 840.826 | 67.3681 | 226.6095 | 2364.3701 | 5.419 | 8.7344 | 5.712 | 11.2375 | 16.203 | 27.3724 | 5.9371 | 50.884 | 43.1032 | 2.4288 | 6.6907 | 221.3221 | 26.5465 | 59.1015 | 117.6339 | 14.1969 | 11.2624 | 47.538
98 | 0:00 | 13:20 | 13:20 | 15.5115 | 3.3577 | 9.887 | 5.9496 | 6.6686 | 214.6728 | 6.4645 | 11586.4137 | 71.9351 | 126.5151 | 28.5664 | 43.5299 | 82.9965 | 59.5942 | 102.1608 | 211.841 | 5.3138 | 10.1752 | 4.8611 | 56.7974 | 18.0295 | 13.8231 | 33.627 | 31.1299 | 106.0145 | 4.8275 | 9.5012 | 17.0842 | 28.5539 | 227.5154 | 96.0395 | 422.9549 | 8.0875 | 73.0541
99 | 0:00 | 13:21 | 13:21 | 45.9902 | 3.7314 | 6.2664 | 8.9444 | 195.949 | 178.7526 | 1889.9963 | 16.0717 | 45.4807 | 19.8589 | 43.2932 | 45.0501 | 1149.0126 | 797.5121 | 291.75 | 942.2177 | 5.4395 | 83.907 | 1713.5991 | 22.6775 | 24.7106 | 22.4587 | 10.3768 | 11.5454 | 38.8949 | 12.5641 | 12.8033 | 22.191 | 24.3126 | 36.2767 | 80.1842 | 14.3785 | 64.4453 | 36.9581
100 | 0:00 | 13:21 | 13:21 | 34.0447 | 3.3107 | 9.0813 | 7.1698 | 6.2969 | 53.6013 | 5.6313 | 8.0522 | 29.5907 | 12.6032 | 40.5715 | 35.0387 | 254.9363 | 67.2891 | 217.8566 | 3428.4192 | 5.0482 | 9.5122 | 4.6569 | 13.4392 | 10.0011 | 22.638 | 45.3601 | 15.7828 | 28.8852 | 2.0842 | 8.2587 | 43.7473 | 25.5186 | 61.7457 | 68.7255 | 25.3947 | 7.8156 | 43.2928
101 | 0:00 | 13:22 | 13:22 | 6.1681 | 3.3811 | 8.7184 | 6.7908 | 31.6411 | 30.986 | 15.6364 | 1849.3806 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 21.4758 | 1000 | 1000 | 4.878 | 76.2245 | 11.1737 | 92.4571 | 229.1675 | 14.4378 | 8.6775 | 1000 | 1000 | 34.2744 | 1000 | 1000 | 44.2703 | 1000 | 1000 | 8.6775 | 34.2744 | 504.282
102 | 0:00 | 13:22 | 13:22 | 29.7891 | 4.3468 | 7.2594 | 4.6144 | 5.7843 | 56.9965 | 5.2524 | 1.331 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 18.5516 | 1000 | 1000 | 5.0722 | 4.2994 | 8.2004 | 3.636 | 3.7731 | 4.4538 | 0.0009594 | 1000 | 1000 | 5.0999 | 1000 | 1000 | 5.1006 | 1000 | 1000 | 0.0045772 | 5.0999 | 5.2117
103 | 0:00 | 13:23 | 13:23 | 18.4608 | 4.2186 | 5.7411 | 6.3309 | 11.7807 | 161.3694 | 10.9699 | 19.0484 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 28.3851 | 1000 | 1000 | 4.4637 | 21.6539 | 17.749 | 107.1724 | 56.7842 | 12.1341 | 0.12319 | 1000 | 1000 | 26.1218 | 1000 | 1000 | 26.2133 | 1000 | 1000 | 0.050566 | 26.1218 | 28.2468
104 | 0:00 | 13:23 | 13:23 | 7.6205 | 3.6352 | 8.7804 | 5.7902 | 104.5098 | 64.5711 | 39.7906 | 1000 | 1000 | 829.5658 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 16.5245 | 4.6703 | 85.6332 | 13.4512 | 43.515 | 54.225 | 13.9499 | 1000 | 1000 | 9.3442 | 1000 | 1000 | 65.7812 | 1000 | 1000 | 84.933 | 9.3442 | 65.7812 | 105.688
105 | 0:00 | 13:24 | 13:24 | 25.9549 | 3.0584 | 7.9392 | 10.8832 | 6.6743 | 22.9622 | 5.1692 | 1000 | 1000 | 14.6994 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 112.1596 | 5.0728 | 9.1507 | 4.0014 | 266.3705 | 43.6243 | 19.577 | 1000 | 1000 | 0.014318 | 1000 | 1000 | 209.5408 | 1000 | 1000 | 208.7577 | 0.002043 | 209.5408 | 1494.0274
106 | 0:00 | 13:24 | 13:24 | 24.2726 | 3.2185 | 6.3486 | 10.093 | 20.2065 | 43.0597 | 13.7384 | 1000 | 1000 | 11.3014 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 242.8523 | 4.9451 | 17.6889 | 10.1589 | 286.4157 | 28.5241 | 16.1292 | 1000 | 1000 | 1.0465 | 1000 | 1000 | 195.1435 | 1000 | 1000 | 195.5582 | 0.061051 | 195.1435 | 503.8828
107 | 0:00 | 13:25 | 13:25 | 19.7101 | 3.7749 | 8.1373 | 5.6454 | 65.3394 | 194.9033 | 48.6621 | 93.8827 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 44.3116 | 1000 | 1000 | 5.4239 | 81.0012 | 149.5247 | 191.9927 | 191.9927 | 11.0088 | 10.9782 | 1000 | 1000 | 15.205 | 1000 | 1000 | 54.3296 | 1000 | 1000 | 10.9782 | 15.205 | 152.0735
108 | 0:00 | 13:25 | 13:25 | 22.7951 | 3.7232 | 9.9415 | 6.165 | 5.0342 | 226.9661 | 4.924 | 3.6137 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 25.8762 | 1000 | 1000 | 5.2757 | 10.077 | 4.9375 | 12.0426 | 12.0426 | 5.6157 | 4.5686 | 1000 | 1000 | 3.6991 | 1000 | 1000 | 616.7576 | 1000 | 1000 | 4.5686 | 3.6991 | 142.1839
109 | 0:00 | 13:26 | 13:26 | 22.4055 | 3.8726 | 8.8145 | 5.2214 | 9.5037 | 235.1624 | 9.9003 | 6.452 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 61.6013 | 1000 | 1000 | 5.0481 | 17.5513 | 19.611 | 25.457 | 25.457 | 7.4504 | 6.4339 | 1000 | 1000 | 11.7426 | 1000 | 1000 | 38.6895 | 1000 | 1000 | 6.4339 | 11.7426 | 45.8762
110 | 0:00 | 13:26 | 13:26 | 6.7389 | 3.5249 | 6.8513 | 8.1748 | 48.8929 | 131.4755 | 35.5427 | 1000 | 1000 | 193.2701 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 47.7509 | 5.1391 | 103.5372 | 76.5766 | 30.5539 | 59.7261 | 13.5672 | 1000 | 1000 | 14.7213 | 1000 | 1000 | 14.4761 | 1000 | 1000 | 121.9297 | 14.7213 | 14.4761 | 308.3985
111 | 0:00 | 13:27 | 13:27 | 22.7951 | 3.855 | 6.0503 | 7.6243 | 9.6375 | 206.346 | 10.1175 | 1000 | 1000 | 16.2718 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 252.1332 | 5.3935 | 8.4611 | 37.1258 | 26.4811 | 74.1194 | 30.1724 | 1000 | 1000 | 17.1883 | 1000 | 1000 | 74.2059 | 1000 | 1000 | 70.867 | 17.1883 | 74.2059 | 79.1683
112 | 0:00 | 13:27 | 13:27 | 22.2156 | 3.7612 | 6.0628 | 7.4482 | 12.3 | 118.337 | 13.7124 | 1000 | 1000 | 20.3844 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 138.2358 | 5.2179 | 19.298 | 21.5436 | 73.2585 | 31.1489 | 18.7704 | 1000 | 1000 | 7.9044 | 1000 | 1000 | 67.2099 | 1000 | 1000 | 28.8398 | 7.9044 | 67.2099 | 30.0919
113 | 0:00 | 13:28 | 13:28 | 6.8267 | 3.3066 | 8.2216 | 7.979 | 41.085 | 30.9017 | 17.6128 | 1000 | 327.1456 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 41.0997 | 1000 | 4.6858 | 60.7822 | 13.738 | 60.5943 | 426.9325 | 37.9465 | 1000 | 5.7475 | 1000 | 1000 | 53.4546 | 1000 | 1000 | 69.0013 | 1000 | 5.7475 | 53.4546 | 358.4856
114 | 0:00 | 13:28 | 13:28 | 79.4376 | 3.2112 | 13.9869 | 5.9536 | 24.2567 | 39.9195 | 15.071 | 1000 | 84.8852 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 74.2934 | 1000 | 5.1602 | 33.463 | 7.2491 | 27.6859 | 58.2573 | 18.6493 | 1000 | 0.0098572 | 1000 | 1000 | 83.4177 | 1000 | 1000 | 83.5644 | 1000 | 0.0020356 | 83.4177 | 215.1992
115 | 0:00 | 13:29 | 13:29 | 77.1012 | 3.1862 | 12.1176 | 6.7419 | 5.0348 | 24.6308 | 4.179 | 1000 | 23.4352 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 83.712 | 1000 | 4.8491 | 7.3576 | 3.5193 | 36.8325 | 199.4932 | 13.4465 | 1000 | 0.36277 | 1000 | 1000 | 106.9243 | 1000 | 1000 | 107.4616 | 1000 | 0.064286 | 106.9243 | 314.3292
116 | 0:00 | 13:29 | 13:29 | 7.2616 | 3.6385 | 7.8471 | 6.3334 | 103.4514 | 57.3613 | 36.7972 | 1000 | 107.2854 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 49.9071 | 1000 | 4.8687 | 97.5135 | 222.0139 | 69.0535 | 67.5657 | 17.6921 | 1000 | 17.319 | 1000 | 1000 | 14.3588 | 1000 | 1000 | 251.5831 | 1000 | 17.319 | 14.3588 | 84.2006
117 | 0:00 | 13:30 | 13:30 | 70.8497 | 3.0165 | 7.4438 | 16.6147 | 202.7109 | 5.8662 | 6.0382 | 1000 | 85.9458 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 42.8362 | 1000 | 5.1317 | 8.1524 | 6.602 | 34.5876 | 62.1691 | 13.1469 | 1000 | 5.1014 | 1000 | 1000 | 7.2482 | 1000 | 1000 | 40.7325 | 1000 | 5.1014 | 7.2482 | 55.7065
118 | 0:00 | 13:30 | 13:30 | 87.3813 | 3.3188 | 12.2926 | 6.5611 | 9.0498 | 43.7608 | 11.4143 | 1000 | 13.7966 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 253.051 | 1000 | 5.2811 | 7.9748 | 255.7345 | 2100.933 | 39.5702 | 14.7789 | 1000 | 83.8243 | 1000 | 1000 | 32.1054 | 1000 | 1000 | 239.7289 | 1000 | 83.8243 | 32.1054 | 623.1448
119 | 0:00 | 13:30 | 13:30 | 87.3813 | 3.6312 | 8.2555 | 7.4771 | 16.9409 | 74.1425 | 13.7755 | 34.8075 | 34.6854 | 33.9346 | 152.254 | 54.4003 | 84.5342 | 33189.0289 | 84346.4605 | 1167220.036 | 5.453 | 17.0102 | 11.8214 | 21.8289 | 67.4036 | 76.4662 | 17.1614 | 473.5017 | 172.0964 | 0.97049 | 1.5458 | 5.7308 | 38.6198 | 1046.1001 | 385.2546 | 45.2744 | 5.7308 | 101.8361
120 | 0:00 | 13:31 | 13:31 | 113.9757 | 4.4421 | 8.8303 | 15.8057 | 70.8948 | 62.6367 | 33.171 | 17.9924 | 54.603 | 20.6072 | 41.7276 | 42.7204 | 1846.0762 | 70229.3505 | 191280.3423 | 142328.7964 | 7.8967 | 50.2115 | 34.3314 | 61.4686 | 26.1218 | 31.3931 | 9.3035 | 13.1214 | 67.6854 | 0.01398 | 0.045629 | 0.0092374 | 22.5824 | 31.8815 | 164.0439 | 15.1126 | 0.0090234 | 36.6879
121 | 0:00 | 13:32 | 13:32 | 524.288 | 3.4094 | 10.176 | 6.471 | 7.5903 | 64.0473 | 6.7826 | 13.1967 | 259.7573 | 17.1212 | 47.9718 | 35.3787 | 134.2182 | 23005.6764 | 127758.8734 | 134967.5647 | 5.4573 | 12.4025 | 6.8823 | 22.2802 | 15.6345 | 37.8427 | 9.2125 | 19.4494 | 20.7969 | 0.0070812 | 0.033428 | 0.046086 | 22.984 | 48.6103 | 51.9438 | 14.4171 | 0.019675 | 36.0133
122 | 0:00 | 13:32 | 13:32 | 524.288 | 4.1714 | 6.6282 | 7.7392 | 46.3181 | 1.2666 | 1.2327 | 49.5377 | 52.4098 | 29.7392 | 57.7872 | 130.0198 | 104.3491 | 62931.8106 | 153523.2644 | 4831.7324 | 5.5251 | 1.8098 | 1.1616 | 32.0442 | 43.8339 | 23.0212 | 17.3012 | 36.8072 | 380.0449 | 1.3345 | 2.0835 | 0.36339 | 38.969 | 82.9062 | 1203.2176 | 36.4357 | 0.36339 | 81.2784
123 | 0:00 | 13:32 | 13:32 | 873.8133 | 3.8823 | 14.3196 | 9.7297 | 11.5313 | 33.1993 | 17.68 | 12.1855 | 229.8208 | 20.458 | 49.1149 | 38.3181 | 172.9296 | 757325.5505 | 156863.1982 | 132060.095 | 7.0968 | 11.7259 | 24.8626 | 27.1298 | 13.7342 | 21.7303 | 8.7549 | 22.8668 | 26.3473 | 0.0053648 | 0.061586 | 0.038005 | 21.2676 | 55.556 | 63.9356 | 15.3139 | 0.0084264 | 37.1878
124 | 0:00 | 13:33 | 13:33 | 201.6492 | 4.2304 | 7.1621 | 6.6253 | 8.479 | 736.492 | 8.3771 | 11.2534 | 42.9435 | 17.9465 | 59.407 | 42.2321 | 145.4295 | 22066.3374 | 7510843.8732 | 110929.314 | 5.4532 | 8.4444 | 7.0885 | 18.19 | 20.0615 | 36.8129 | 13.5707 | 17.1194 | 21.0125 | 0.011685 | 0.042437 | 0.026727 | 33.805 | 42.8239 | 52.4713 | 16.6955 | 0.023815 | 41.6602
125 | 0:00 | 13:33 | 13:33 | 119.1564 | 3.0708 | 7.8926 | 4.9602 | 35.0582 | 1.3344 | 1.2853 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4.3086 | 1.8195 | 0.98123 | 10.4878 | 1000 | 10.4878 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
126 | 0:00 | 13:34 | 13:34 | 0.0002 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
127 | 0:00 | 13:35 | 13:35 | 12.7875 | 22.8746 | 25.9242 | 20.7331 | 15.1617 | 1.0327 | 0.96681 | 1132.2286 | 221.8789 | 127.0277 | 8.1354 | 20.1041 | 13.6595 | 15252.0217 | 124838.2723 | 1511.3694 | 28.7971 | 10.0489 | 15.6287 | 175.7054 | 94.815 | 12.5107 | 146.7966 | 147.9505 | 26.3702 | 1000 | 88.4474 | 6.6322 | 237.8486 | 238.8416 | 42.3376 | 78.973 | 6.6322 | 126.9062
128 | 0:00 | 13:35 | 13:36 | 12.1363 | 24.6709 | 23.9409 | 26.3711 | 14.6102 | 56.0225 | 11.583 | 82.9146 | 1253.7985 | 494.0094 | 98.357 | 35.7095 | 56.2085 | 15.2872 | 20.8883 | 40.8428 | 21.8696 | 2184.5803 | 9.3646 | 146.5996 | 613.2397 | 12.1947 | 29.5166 | 22.5669 | 34.1572 | 27.8013 | 8860.5123 | 113.1456 | 80.5628 | 84.7556 | 76.2495 | 27.9279 | 110.0804 | 240.1536
129 | 0:00 | 13:36 | 13:36 | 109.2267 | 4.5603 | 7.981 | 5.9853 | 8.2224 | 86.3666 | 9.0781 | 17.036 | 19.7529 | 3.9451 | 50.6615 | 53.8122 | 888.7346 | 24.9765 | 108.2601 | 260.4302 | 5.7798 | 8.1594 | 5.5983 | 15.6121 | 38.8906 | 13.9246 | 2.0837 | 24.2157 | 4.4933 | 46.7462 | 29.3747 | 14.0696 | 31.138 | 40.2605 | 12.8902 | 3.9826 | 33.7044 | 20.3413
130 | 0:00 | 13:37 | 13:37 | 131.072 | 0.084463 | 0.084618 | 0.083485 | 20.9767 | 136.686 | 18.1606 | 30.4214 | 22.7388 | 23.0574 | 205.1714 | 47.5948 | 38.6785 | 1.3609 | 1.3378 | 1.3039 | 0.076761 | 10.2179 | 23.1599 | 0.57572 | 133.9676 | 48.6563 | 0.11996 | 0.11934 | 0.11898 | 0.13688 | 0.1366 | 0.1371 | 0.15486 | 0.15441 | 0.15468 | 0.11934 | 0.13686 | 0.15463
131 | 0:00 | 13:37 | 13:37 | 8.578 | 4.1412 | 8.9519 | 8.1064 | 15.1598 | 103.1076 | 13.2099 | 29.6006 | 103.6114 | 85.233 | 43.2379 | 276.8241 | 51.2815 | 6.9947 | 8.1393 | 8.1903 | 0.16607 | 3.4021 | 3.4565 | 1.6115 | 18.7571 | 10.377 | 0.41329 | 0.40173 | 0.40139 | 0.53687 | 0.55555 | 0.55637 | 0.67238 | 0.66751 | 0.66758 | 0.4053 | 0.54948 | 0.66907
132 | 0:00 | 13:38 | 13:38 | 38.6643 | 4.5177 | 14.0732 | 9.0654 | 17.8752 | 152.2651 | 15.9777 | 182.6049 | 61.3301 | 116.4306 | 53.7117 | 44.6373 | 262.0977 | 194.4042 | 200.9951 | 195.6794 | 0.084518 | 73.0054 | 18.4696 | 0.1384 | 33.6724 | 32.2096 | 0.087118 | 0.08763 | 0.087585 | 0.023255 | 0.023958 | 0.023577 | 0.20485 | 0.20601 | 0.20594 | 0.087437 | 0.024918 | 0.20559
133 | 0:00 | 13:38 | 13:38 | 8.1971 | 2.8937 | 6.8393 | 6.6862 | 4.574 | 41.1949 | 4.1156 | 17.1823 | 93.3797 | 19.1886 | 34.0235 | 21.2671 | 56.6251 | 24.0407 | 107.549 | 125.0046 | 0.48002 | 9.3251 | 3.221 | 0.6758 | 17.4029 | 9.0277 | 0.55578 | 0.67913 | 0.64961 | 2.816 | 1.4592 | 1.8012 | 1.5632 | 1.6081 | 1.6396 | 0.62356 | 1.8801 | 1.603
134 | 0:00 | 13:39 | 13:39 | 10.8954 | 3.0244 | 10.5547 | 8.0595 | 94.2774 | 26.5165 | 20.6467 | 11.4641 | 17.7236 | 16.2265 | 38.4448 | 37.0813 | 1029.1716 | 3.5919 | 3.3597 | 3.4539 | 0.079561 | 2.2987 | 4.9404 | 0.59462 | 70.7807 | 22.4198 | 0.28145 | 0.29938 | 0.29515 | 0.342 | 0.34074 | 0.34332 | 0.39173 | 0.39396 | 0.39574 | 0.2918 | 0.34203 | 0.39381
135 | 0:00 | 13:39 | 13:40 | 13.5826 | 2.156 | 4.5109 | 4.4463 | 6.4954 | 31.1747 | 5.3743 | 10.9016 | 36.7526 | 38.2683 | 38.6828 | 41.4261 | 594.7437 | 21500.0819 | 183241.0286 | 289734.9657 | 3.0272 | 7.4916 | 3.2801 | 97.2936 | 10.9819 | 8.6075 | 9.1921 | 12.9677 | 16.8011 | 0.10419 | 0.40758 | 1.2389 | 21.8745 | 30.9442 | 40.0713 | 12.226 | 0.54804 | 29.129
136 | 0:00 | 13:40 | 13:40 | 31.5836 | 1.7403 | 3.2276 | 3.0734 | 4.6305 | 51.4106 | 5.0898 | 36.5542 | 50.3571 | 10.8873 | 39.9066 | 33.1675 | 195.8206 | 94819.599 | 102921.2465 | 135962.5657 | 2.3616 | 2.2959 | 3.5602 | 64.5683 | 20.4171 | 8.6755 | 7.2517 | 11.5736 | 19.3449 | 0.082538 | 0.33093 | 1.9001 | 17.1279 | 27.3414 | 45.6761 | 10.87 | 0.12394 | 25.6736
137 | 0:00 | 13:41 | 13:41 | 90.3945 | 1.3179 | 2.3148 | 2.4485 | 14.9708 | 52.0831 | 21.0268 | 20.1492 | 34.9862 | 12.7541 | 40.6272 | 33.9431 | 205.0208 | 750793.699 | 205641.8889 | 274986.2491 | 1.7235 | 6.2049 | 11.7986 | 71.6705 | 10.9474 | 9.4156 | 6.617 | 9.4748 | 15.6563 | 0.33172 | 0.42077 | 2.3602 | 15.5123 | 22.2156 | 36.6918 | 9.3572 | 0.46412 | 21.9382
138 | 0:00 | 13:41 | 13:41 | 79.4376 | 1.3553 | 2.3188 | 2.1111 | 12.5619 | 35.2009 | 19.5467 | 710.6126 | 402.2198 | 483.3277 | 8.0667 | 11.5138 | 4.7444 | 37650.6965 | 129505.1673 | 13914.9323 | 1.6694 | 5.4802 | 62.7258 | 87.1516 | 48.7774 | 25.3116 | 53.5646 | 58.7325 | 61.0664 | 97.1589 | 34.5709 | 51.4127 | 89.0962 | 97.6162 | 101.6778 | 57.6184 | 51.4127 | 95.845
139 | 0 | 0 | 0 | 154.2024 | 1.3189 | 2.2168 | 2.192 | 13.6951 | 54.4424 | 18.3236 | 107.8864 | 660.5428 | 85.8813 | 35.4141 | 162.5417 | 29.1044 | 27.2743 | 26.7722 | 32.0226 | 1.6347 | 5.501 | 8.6878 | 164.4247 | 603.2916 | 15.447 | 41.2105 | 25.4722 | 18.6318 | 58.5959 | 377.44 | 32.2662 | 289.9002 | 82.4555 | 30.69 | 25.6005 | 181.0835 | 72.7249
140 | 0:00 | 13:42 | 13:42 | 0.00023529 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
141 | 0 | 0 | 0 | 6.1106 | 3.6499 | 8.2587 | 8.2373 | 45.9054 | 24.4354 | 15.9275 | 11.7742 | 5.2084 | 7.8592 | 37.7104 | 43.4057 | 289.9454 | 64.4013 | 96.8129 | 334.6027 | 4.7448 | 43.4685 | 13.7026 | 9.0872 | 11.5665 | 9.3287 | 4.0064 | 18.6929 | 10.5644 | 58.6182 | 13.0846 | 18.5944 | 26.4411 | 15.9644 | 20.0774 | 7.5426 | 20.3743 | 19.9657
142 | 0:00 | 13:42 | 13:42 | 0.00023529 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
143 | 0:00 | 13:43 | 13:43 | 65.536 | 41.3008 | 31.5109 | 12.566 | 50.1962 | 11.4545 | 9.3197 | 183.3806 | 202.0364 | 52.2321 | 56.1505 | 46.6769 | 25.5085 | 16475.5269 | 55977.49 | 152182.6571 | 24.3097 | 169.918 | 19.1629 | 34.4385 | 22.6163 | 20.1872 | 41.5082 | 29.2632 | 12.9286 | 4.8441 | 1.287 | 2.893 | 64.715 | 45.4379 | 20.0855 | 22.1347 | 2.893 | 34.3961
144 | 0:00 | 13:43 | 13:43 | 0.99259 | 77.9958 | 33.999 | 14.451 | 28.4942 | 59.5342 | 54.5376 | 5.9814 | 3.6828 | 6.4426 | 33.03 | 28.3217 | 198.0849 | 170468.0337 | 30852.3791 | 1281330.5386 | 26.9726 | 147.7151 | 21.3206 | 4.5838 | 7.171 | 9.3753 | 18.8986 | 9.8787 | 6.5974 | 0.0086394 | 0.0086147 | 0.0086369 | 29.0164 | 15.1786 | 10.1337 | 9.8103 | 0.0086369 | 15.0712
145 | 0:00 | 13:44 | 13:44 | 13.3747 | 4.2513 | 9.7262 | 8.4444 | 6.3904 | 36.4887 | 7.7495 | 94.5617 | 354.3584 | 316.0245 | 354.2824 | 56.4753 | 48.783 | 198.9559 | 26.0485 | 46.74 | 5.9776 | 6.0319 | 13.5336 | 1622.3249 | 102.2084 | 22.7048 | 92.4546 | 15.9411 | 30.8176 | 1112.098 | 34.7285 | 53.1192 | 525.6139 | 271.8556 | 229.035 | 35.5682 | 64.1929 | 301.3663
146 | 0:00 | 13:44 | 13:44 | 7.1702 | 4.4916 | 11.1712 | 9.677 | 39.7302 | 68.8977 | 25.1749 | 252.4552 | 61.3235 | 46.573 | 27.7633 | 67.1616 | 47.4303 | 28.632 | 64.2209 | 54.8601 | 6.2633 | 71.9443 | 247.3093 | 244.3157 | 44.1388 | 14.5046 | 40.2715 | 19.0825 | 14.953 | 6.3788 | 20.1067 | 17.9869 | 30.0115 | 136.0546 | 86.4922 | 20.8114 | 11.4428 | 207.7563
147 | 0:00 | 13:45 | 13:45 | 29.8569 | 5.0055 | 10.5964 | 14.7107 | 32.3972 | 21.3013 | 61.9009 | 44.8823 | 49.3786 | 31.2711 | 47.7381 | 32.8731 | 105.2315 | 72419.2061 | 67548.674 | 92141.2451 | 6.7448 | 107.8789 | 81.5902 | 385.2726 | 169.3905 | 18.491 | 11.4625 | 30.3637 | 112.2834 | 0.48062 | 0.31436 | 0.43601 | 26.8103 | 70.9413 | 261.526 | 23.2327 | 0.43601 | 54.3107
148 | 0:00 | 13:45 | 13:45 | 8.5445 | 3.3629 | 8.3552 | 4.7771 | 159.5357 | 177.3295 | 84.5229 | 11.7545 | 301.5359 | 18.5982 | 88.6022 | 43.332 | 84.59 | 1360.6548 | 194.4517 | 204.3619 | 4.5669 | 19.7104 | 178.1091 | 30.3724 | 14.8594 | 521.6199 | 13.4028 | 55.093 | 11.6298 | 26.9393 | 18.4007 | 103.4657 | 31.134 | 52.3255 | 41.8221 | 16.7801 | 36.6758 | 39.9318
149 | 0:00 | 13:46 | 13:46 | 179.5507 | 3.2646 | 11.9952 | 7.466 | 104.723 | 55.8465 | 36.322 | 23.0465 | 79.2049 | 46.8222 | 40.3407 | 32.8489 | 175.9299 | 194.6024 | 63.9262 | 291.9501 | 5.2716 | 21.1631 | 12.1689 | 52.0383 | 22.5739 | 17.6296 | 6.1437 | 9.3701 | 59.2246 | 24.446 | 26.645 | 40.0077 | 21.0587 | 59.1508 | 48.9736 | 41.0903 | 29.0056 | 35.3551
150 | 0:00 | 13:47 | 13:47 | 74.8983 | 4.0939 | 8.9043 | 8.5827 | 136.047 | 6.9738 | 6.6304 | 20.9609 | 405.3668 | 15.0923 | 34.7111 | 31.9972 | 404.1879 | 106765.5425 | 118622.499 | 62468.0728 | 5.7511 | 9.9556 | 7.9202 | 84.7138 | 18.3231 | 13.5373 | 10.1732 | 17.4088 | 39.679 | 0.0599 | 0.012243 | 0.0021914 | 25.4181 | 43.5407 | 99.3641 | 16.5748 | 0.011508 | 41.4634
151 | 0:00 | 13:47 | 13:47 | 524.288 | 3.9001 | 8.8805 | 12.9855 | 9.2674 | 39.4851 | 7.5015 | 15.3807 | 116.3742 | 11.8019 | 31.9923 | 31.0459 | 1032.9609 | 23741.8888 | 3145337.628 | 68249.9425 | 5.8801 | 13.864 | 10.247 | 43.3143 | 22.4893 | 9.1724 | 10.4702 | 16.4799 | 275.7522 | 0.0076797 | 0.031129 | 0.053918 | 26.109 | 41.2257 | 701.6939 | 19.6649 | 0.021158 | 49.076
152 | 0:00 | 13:48 | 13:48 | 873.8133 | 3.8776 | 8.4949 | 8.9798 | 85.3719 | 49.1996 | 31.138 | 28.5776 | 542.2619 | 14.3329 | 25.4385 | 31.8077 | 127.2864 | 45444.3125 | 540984.7292 | 87250.986 | 5.4842 | 239.5935 | 83.622 | 40.112 | 11.466 | 11.6854 | 8.932 | 16.7098 | 47.773 | 0.0088148 | 0.028214 | 0.053333 | 22.3074 | 41.7697 | 119.1571 | 15.5646 | 0.03207 | 38.8883
153 | 0:00 | 13:48 | 13:48 | 873.8133 | 2.679 | 4.7704 | 8.3043 | 8.758 | 125.1614 | 9.4102 | 321.8414 | 207.0281 | 85.248 | 7.3594 | 7.3066 | 1051.3347 | 1411516.3165 | 62397.034 | 586885.954 | 17.5342 | 4.0149 | 6.4768 | 1522.7673 | 159.7895 | 17.8299 | 447.3561 | 96.7717 | 20.7714 | 67.7444 | 34.5098 | 54.7324 | 745.0519 | 161.2104 | 34.6319 | 74.9001 | 54.7324 | 124.8709
154 | 0:00 | 13:49 | 13:49 | 48.5452 | 2.0791 | 3.9815 | 5.9515 | 9.8086 | 4.3108 | 7.6864 | 20.5882 | 13.9113 | 13.1883 | 40.7206 | 44.5324 | 468.9181 | 97685.5911 | 47085.2913 | 217671.5314 | 32.0411 | 3.0726 | 2.9414 | 94.9087 | 44.098 | 18.343 | 5.8453 | 13.7586 | 25.9513 | 0.14471 | 0.060125 | 2.4827 | 14.1991 | 33.4671 | 62.9714 | 10.6255 | 0.043581 | 25.8193
155 |  |  |  | 56.9878 | 4.5554 | 43.5379 | 22.3426 | 6.2281 | 83.3737 | 6.7309 | 296.0915 | 1524.1998 | 132.7851 | 31.4934 | 33.2219 | 605.3034 | 14886.4733 | 64011.4478 | 40356.2244 | 22.3787 | 4.6669 | 8.0937 | 528.1794 | 659.3779 | 25.1587 | 220.5026 | 294.3135 | 37.6045 | 20.463 | 33.3301 | 31.5684 | 369.6228 | 491.7602 | 62.7247 | 86.9094 | 31.5684 | 145.0579
156

## pnt #1
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 1 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 1 | 49.9936 | 57.745 | 57.7112 | 57.7524 | 120.0078 | 120.0831 | 119.9091 | 5.0001 | 5.0001 | 5.0005 | 120.0058 | 120.0048 | 119.9895 | 1 | 1 | 1 | 57.7362 | 0.020323 | 0.04032 | 5.0002 | 0.00022526 | 0.00036992 | 288.7299 | 288.5615 | 288.7934 | 0.03244 | 0.022311 | -0.37236 | 288.7299 | 288.5615 | 288.7937 | 866.0849 | -0.31761 | 866.0851
Генератор MTE |  |  |  | 1 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 4.9999 | 0 | 5 | 119.9942 | 120.007 | 119.9988 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 3.0752e-05 | 3.0752e-05 | 3.3333 | 1.6666 | 1.6667 | 288.6681 | 0 | 288.6721 | -0.0055352 | 0 | 0 | 288.6681 | 0 | 288.6721 | 577.3402 | -0.0055352 | 577.3402
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.009982 | 0.023794 | 0.01742 | 0.0076784 | 0.08308 | 0.090758 | 0.0002066 | 5.0001 | 0.0005968 | 0.011572 | 0.002225 | 0.0093473 | 6.128e-09 | 2.989e-09 | 8.3123e-07 | 0.0011878 | 0.020292 | 0.040289 | 1.667 | 1.6664 | 1.6663 | 0.061837 | 288.5615 | 0.12133 | 0.037976 | 0.022311 | 0.37236 | 0.061839 | 288.5615 | 0.12157 | 288.7447 | 0.31207 | 288.7449
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.017286 | 0.041229 | 0.030163 | 0.0063983 | 0.069185 | 0.075689 | 0.0041319 | 100 | 0.011935 | 0.0096431 | 0.0018541 | 0.0077901 | 6.128e-07 | 2.989e-07 | 8.3123e-05 | 0.0020573 | 99.8487 | 99.9237 | 33.3377 | 739747.9402 | 450451.3489 | 0.021417 | 100 | 0.042011 | 117.0626 | 100 | -100 | 0.021418 | 100 | 0.042094 | 33.3391 | -98.2572 | 33.3391
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.017289 | 0.041212 | 0.030172 |  |  |  | 0.004132 | 100.0019 | 0.011936 | [6 empty] | 0.0020573 | 0.035147 | 0.069783 | 33.3393 | 33.3277 | 33.326
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50386 | 0.50616 | 0.50213 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50213 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.7839 | 2.4265 | 3.3143 | 26.0469 | 2.4073 | 2.2037 | 24.2014 | 0.00099998 | 8.378 | 43.2066 | 224.7191 | 53.4913 | 1631840.4829 | 3345552.1427 | 12030.4074 | 48.6068 | 2.8452 | 1.433 | 0.0029995 | 0.0030005 | 0.0030007 | 9.3387 | 0.0020002 | 4.761 | 0.0043042 | 0.0050616 | 0.0050213 | 23.3457 | 0.0050002 | 11.8785 | 0.0059994 | 0.0051104 | 0.014998
Binom# |  |  |  | 1 | 50.0001 | 57.7298 | 57.7037 | 57.7465 | 120.0089 | 119.9835 | 120.0077 | 5.0006 | 5 | 5.001 | 120.0172 | 119.9856 | 119.9972 | 1 | 1 | 1 | 57.7241 | 0.012185 | 0.014636 | 5.0004 | 0.00025716 | 0.00084517 | 288.6854 | 288.5183 | 288.7906 | 0.15779 | 0.20973 | 0.21743 | 288.6854 | 288.5184 | 288.7907 | 865.9943 | 0.58495 | 865.9944
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00012589 | 0.015173 | 0.0075431 | 0.0058723 | 0.0011259 | 0.099628 | 0.09851 | 0.00054902 | 9.3569e-05 | 0.00046219 | 0.011465 | 0.019172 | 0.0077299 | 1.129e-07 | 2.3543e-07 | 5.9281e-07 | 0.012132 | 0.0081373 | 0.025684 | 0.00017397 | 3.1899e-05 | 0.00047525 | 0.044545 | 0.043201 | 0.0028201 | 0.12535 | 0.18742 | 0.58979 | 0.044516 | 0.043141 | 0.0029686 | 0.090536 | 0.90255 | 0.090657
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0002518 | 0.026276 | 0.01307 | 0.010168 | 0.00093817 | 0.082966 | 0.082154 | 0.01098 | 0.0018714 | 0.0092427 | 0.0095534 | 0.015976 | 0.0064421 | 1.129e-05 | 2.3543e-05 | 5.9281e-05 | 0.021012 | 40.0407 | 63.6999 | 0.0034792 | 14.1605 | 128.4744 | 0.015428 | 0.014971 | 0.0009765 | 386.4048 | 840.0155 | -158.3918 | 0.015418 | 0.01495 | 0.0010279 | 0.010453 | -284.1724 | 0.010467
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.026281 | 0.013065 | 0.010171 |  |  |  | 0.01098 | 0.0018714 | 0.0092437 | [6 empty] | 0.021012 | 0.014094 | 0.044486 | 0.0034794 | 0.00063797 | 0.009505
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50386 | 0.50616 | 0.50213 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50213 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 79.4376 | 3.8051 | 7.654 | 9.8318 | 177.6398 | 2.0075 | 2.0303 | 9.1071 | 53.4362 | 10.8181 | 43.6122 | 26.0802 | 64.684 | 88575.9972 | 42475.5542 | 16868.8548 | 4.7591 | 7.0951 | 2.2479 | 28.7406 | 156.747 | 10.5208 | 12.964 | 13.3601 | 204.8278 | 0.001304 | 0.00060256 | 0.0031702 | 32.4301 | 33.4452 | 486.4342 | 19.1338 | 0.001767 | 47.769
Время окончания измерения |  |  |  | 12:33

## pnt #2
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 2 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 2 | 49.9936 | 57.7515 | 57.7131 | 57.7409 | 119.9666 | 120.0012 | 120.0322 | 5.0009 | 4.9998 | 5.001 | 120.0085 | 120.0015 | 119.99 | 0.50005 | 0.50069 | 0.50069 | 57.7352 | 0.020586 | 0.0090016 | 5.0005 | 0.0001615 | 0.00065193 | 144.4196 | 144.4735 | 144.579 | -250.1071 | -249.7785 | -249.9583 | 288.8089 | 288.5513 | 288.7599 | 433.4722 | -749.8438 | 866.1201
Генератор MTE |  |  |  | 2 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120.001 | 120.001 | 119.998 | 0.49999 | 0.5 | 0.50002 | 57.735 | 1.0251e-05 | 1.0251e-05 | 5 | 4.3941e-05 | 6.2818e-05 | 144.333 | 144.3372 | 144.3433 | -250.0018 | -249.9994 | -249.9999 | 288.6744 | 288.6744 | 288.6779 | 433.0135 | -750.0011 | 866.0267
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.016452 | 0.021928 | 0.005948 | 0.033409 | 0.001225 | 0.032184 | 0.000904 | 0.000233 | 0.0009046 | 0.007515 | 0.000475 | 0.00799 | 6.7283e-05 | 0.00068569 | 0.00067435 | 0.00015523 | 0.020575 | 0.0089913 | 0.00052519 | 0.00011756 | 0.00058911 | 0.086664 | 0.13631 | 0.23571 | 0.10523 | 0.22093 | 0.04154 | 0.13447 | 0.12309 | 0.081973 | 0.45869 | 0.15724 | 0.093353
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.028488 | 0.037995 | 0.010301 | 0.027848 | 0.0010208 | 0.026812 | 0.018077 | 0.0046602 | 0.018089 | 0.0062621 | 0.00039583 | 0.0066589 | 0.013455 | 0.13695 | 0.13468 | 0.00026887 | 99.9502 | 99.8861 | 0.010503 | 72.7913 | 90.3642 | 0.060008 | 0.094351 | 0.16303 | -0.042075 | -0.088452 | -0.016619 | 0.046559 | 0.042657 | 0.028388 | 0.10582 | -0.02097 | 0.010778
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028496 | 0.03798 | 0.010302 |  |  |  | 0.01808 | 0.00466 | 0.018092 | [6 empty] | 0.00026887 | 0.035638 | 0.015573 | 0.010504 | 0.0023511 | 0.011782
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.5093 | 2.6329 | 9.7066 | 5.9865 | 163.2653 | 6.2144 | 5.531 | 21.4592 | 5.5273 | 66.5336 | 1052.6316 | 62.5782 | 148.6253 | 14.5839 | 14.8291 | 371.9249 | 2.806 | 6.4212 | 9.5204 | 42.5327 | 8.4874 | 3.3332 | 2.1199 | 1.2268 | 11.8838 | 5.653 | 30.0869 | 10.7394 | 11.7218 | 17.6136 | 1.8902 | 23.8444 | 46.3906
Binom# |  |  |  | 2 | 50.0003 | 57.7364 | 57.7065 | 57.7353 | 119.9921 | 119.9928 | 120.0151 | 5.0011 | 5.0003 | 5.0014 | 120.0228 | 119.9854 | 119.9918 | 0.50029 | 0.50074 | 0.50061 | 57.7244 | 0.013007 | 0.005505 | 5.0008 | 0.0004263 | 0.0010317 | 144.4547 | 144.4876 | 144.5544 | -250.0111 | -249.766 | -249.9663 | 288.7433 | 288.5476 | 288.7545 | 433.4967 | -749.7434 | 866.0453
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00030136 | 0.015029 | 0.0065634 | 0.0056537 | 0.025497 | 0.008389 | 0.0171 | 0.00016553 | 0.00050764 | 0.00040391 | 0.014297 | 0.016032 | 0.0017503 | 0.0002349 | 5.5319e-05 | 7.5893e-05 | 0.010729 | 0.0075787 | 0.0034966 | 0.00024301 | 0.0002648 | 0.00037975 | 0.035006 | 0.014117 | 0.024621 | 0.095997 | 0.012429 | 0.0079999 | 0.065634 | 0.0036978 | 0.0054039 | 0.024486 | 0.10043 | 0.074736
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0006028 | 0.026023 | 0.011372 | 0.0097914 | 0.021253 | 0.0069908 | 0.014246 | 0.0033101 | 0.010153 | 0.0080766 | 0.011913 | 0.01336 | 0.0014587 | 0.046976 | 0.011049 | 0.015158 | 0.018583 | 36.8154 | 38.8443 | 0.0048597 | 163.9658 | 58.25 | 0.024239 | 0.0097713 | 0.01703 | -0.038382 | -0.0049759 | -0.0032005 | 0.022726 | 0.0012815 | 0.0018714 | 0.0056489 | -0.013393 | 0.0086288
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.02603 | 0.011368 | 0.0097924 |  |  |  | 0.0033106 | 0.010153 | 0.0080782 | [6 empty] | 0.018583 | 0.013127 | 0.0060563 | 0.0048603 | 0.005296 | 0.0075949
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 33.1828 | 3.8417 | 8.7966 | 10.212 | 7.8441 | 23.8407 | 11.6958 | 30.2056 | 9.8494 | 12.379 | 34.9726 | 31.1878 | 285.6728 | 42.5707 | 180.77 | 131.7648 | 5.3812 | 7.618 | 16.5117 | 20.575 | 18.882 | 13.1667 | 8.2519 | 20.47 | 11.745 | 13.0273 | 100.4869 | 156.2295 | 22.0022 | 390.1813 | 267.1815 | 35.4076 | 37.3341 | 57.9467
Время окончания измерения |  |  |  | 12:34

## pnt #3
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 3 | 49.5 | 8.6602 | 8.6602 | 8.6602 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 0 | 0 | 0 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 129.9038 | 0 | 129.9038
Счетчик MTE |  |  |  | 3 | 49.4938 | 8.6634 | 8.6553 | 8.6626 | 120.0093 | 120.0004 | 119.9903 | 5.0003 | 4.9999 | 5.0008 | 120.0093 | 119.9982 | 119.9924 | 1 | 1 | 1 | 8.6604 | 0.0022028 | 0.0029965 | 5.0003 | 2.2452e-05 | 0.00049016 | 43.3194 | 43.2757 | 43.3194 | 0.034329 | 0.034366 | 0.032757 | 43.3194 | 43.2757 | 43.3194 | 129.9145 | 0.10145 | 129.9145
Генератор MTE |  |  |  | 3 | 49.5 | 8.6601 | 8.6602 | 8.6605 | 119.997 | 120.001 | 120.002 | 5 | 5 | 5.0001 | 119.9999 | 120.005 | 119.9951 | 1 | 1 | 1 | 8.6603 | 0.00024257 | 5.4667e-05 | 5 | 0.00015707 | 0.00013887 | 43.3001 | 43.3008 | 43.303 | -0.0014246 | 0.00075574 | 0.0037789 | 43.3001 | 43.3008 | 43.303 | 129.9038 | 0.0031101 | 129.9039
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.003315 | 0.004914 | 0.0021082 | 0.012252 | 0.0006 | 0.011652 | 0.0003156 | 5.9e-05 | 0.00068 | 0.0094625 | 0.006775 | 0.0026875 | 3.1345e-07 | 3.1516e-07 | 2.8208e-07 | 0.00016971 | 0.0019602 | 0.0029419 | 0.00031219 | 0.00013462 | 0.00035129 | 0.019295 | 0.025094 | 0.016419 | 0.035753 | 0.033611 | 0.028978 | 0.019309 | 0.025081 | 0.016432 | 0.010621 | 0.098342 | 0.01066
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.038264 | 0.056775 | 0.024337 | 0.010209 | 0.0005 | 0.0097108 | 0.0063117 | 0.00118 | 0.013598 | 0.0078848 | 0.0056459 | 0.0022397 | 3.1345e-05 | 3.1516e-05 | 2.8208e-05 | 0.0019596 | 88.9883 | 98.1757 | 0.0062434 | 599.5994 | 71.6677 | 0.044542 | 0.057987 | 0.037903 | 104.1497 | 97.8009 | 88.4637 | 0.044574 | 0.057955 | 0.037931 | 0.0081752 | 96.9344 | 0.0082055
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.0057418 | 0.0085113 | 0.0036515 |  |  |  | 0.006312 | 0.00118 | 0.0136 | [6 empty] | 0.00029395 | 0.0033953 | 0.0050954 | 0.0062438 | 0.0026924 | 0.0070257
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.42657 | 0.42682 | 0.4266 | 0.72824 | 0.72732 | 0.73155 | 0.72657 | 0.72682 | 0.7266 | 0.4266 | 0.73155 | 0.7266
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 17.4163 | 11.7491 | 27.3859 | 16.3239 | 333.3333 | 17.1644 | 15.8428 | 84.7458 | 7.3529 | 52.8402 | 73.8007 | 186.0472 | 31902.6436 | 31729.4336 | 35450.4094 | 340.1997 | 29.4529 | 19.6254 | 16.0158 | 37.1414 | 14.2334 | 9.5768 | 7.3606 | 11.2549 | 0.0069923 | 0.0074367 | 0.0082695 | 16.3005 | 12.5411 | 19.1556 | 52.1823 | 0.0075469 | 88.5503
Binom# |  |  |  | 3 | 49.5013 | 8.661 | 8.6547 | 8.6582 | 119.9857 | 120.0233 | 119.991 | 5.0008 | 5.0004 | 5.0011 | 120.0212 | 119.9851 | 119.9937 | 1 | 1 | 1 | 8.6583 | 0.0010899 | 0.0097142 | 5.0008 | 0.00045405 | 0.00084867 | 43.3119 | 43.2773 | 43.3007 | 0 | 0 | 0 | 43.3119 | 43.2773 | 43.3007 | 129.8899 | 0 | 129.89
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0013046 | 0.0024367 | 0.00057 | 0.0043965 | 0.023511 | 0.0229 | 0.00062643 | 0.00054931 | 0.00052007 | 0.00038201 | 0.011824 | 0.013125 | 0.0013164 | 1.5972e-08 | 3.9994e-07 | 1.2131e-08 | 0.0021012 | 0.0011129 | 0.0067176 | 0.00044694 | 0.0004316 | 0.00035851 | 0.0074346 | 0.0016116 | 0.018732 | 0.034329 | 0.034366 | 0.032757 | 0.0074368 | 0.0016284 | 0.018729 | 0.024547 | 0.10145 | 0.024541
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0026359 | 0.028126 | 0.0065856 | 0.050753 | 0.019591 | 0.019083 | 0.00052206 | 0.010986 | 0.010402 | 0.0076391 | 0.0098526 | 0.010938 | 0.0010971 | 1.5972e-06 | 3.9994e-05 | 1.2131e-06 | 0.024262 | 50.521 | 224.1809 | 0.0089382 | 1922.3323 | 73.1425 | 0.017162 | 0.003724 | 0.043242 | 100 | 100 | 100 | 0.017167 | 0.003763 | 0.043235 | 0.018895 | 100 | 0.01889
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0042205 | 0.00098727 | 0.007615 |  |  |  | 0.010986 | 0.010401 | 0.0076402 | [6 empty] | 0.0036393 | 0.0019276 | 0.011635 | 0.0089387 | 0.008632 | 0.0071703
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.42657 | 0.42682 | 0.4266 | 0.72824 | 0.72732 | 0.73155 | 0.72657 | 0.72682 | 0.7266 | 0.4266 | 0.73155 | 0.7266
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 7.665 | 23.6941 | 101.2897 | 13.132 | 8.5065 | 8.7336 | 319.2714 | 9.1023 | 9.614 | 13.0886 | 42.2866 | 38.0946 | 379.8248 | 626110.6975 | 25003.8351 | 824312.8204 | 27.4774 | 51.8788 | 8.5945 | 11.1873 | 11.5849 | 13.9464 | 24.8551 | 114.6145 | 9.8654 | 0.0072824 | 0.0072732 | 0.0073155 | 42.323 | 193.1517 | 16.8058 | 22.5772 | 0.0073155 | 38.4641
Время окончания измерения |  |  |  | 12:34

## pnt #4
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 4 | 49.5 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 6.9282 | 0 | 6.9282
Счетчик MTE |  |  |  | 4 | 49.4938 | 46.2012 | 46.1627 | 46.1983 | 119.996 | 120.0023 | 120.0017 | 0.050018 | 0.050027 | 0.050003 | 120.0079 | 120.0009 | 119.9912 | 1 | 1 | 1 | 46.1874 | 0.01276 | 0.01209 | 0.050016 | 9.5001e-06 | 4.78e-06 | 2.3109 | 2.3094 | 2.31 | 0.0014413 | 0.0019186 | 0.0018637 | 2.3109 | 2.3094 | 2.31 | 6.9303 | 0.0052235 | 6.9303
Генератор MTE |  |  |  | 4 | 49.5 | 46.1878 | 46.1879 | 46.1882 | 120 | 120 | 120 | 0.049999 | 0.049999 | 0.050003 | 119.993 | 120.011 | 119.996 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 0.00012019 | 0.00012019 | 0.05 | 3.5776e-06 | 2.4458e-06 | 2.3094 | 2.3093 | 2.3095 | 8.0612e-05 | -0.00020153 | 0.00024185 | 2.3094 | 2.3093 | 2.3095 | 6.9282 | 0.00012094 | 6.9282
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.013416 | 0.025236 | 0.010106 | 0.003993 | 0.0023 | 0.001693 | 1.86e-05 | 2.85e-05 | 1e-07 | 0.014873 | 0.010075 | 0.0047975 | 1.9388e-07 | 3.4129e-07 | 3.1996e-07 | 0.00057135 | 0.01264 | 0.011969 | 1.5733e-05 | 5.9225e-06 | 2.3343e-06 | 0.0015297 | 5.3081e-05 | 0.00050921 | 0.0013607 | 0.0021201 | 0.0016218 | 0.0015301 | 5.3869e-05 | 0.00050995 | 0.002092 | 0.0051026 | 0.002094
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.029038 | 0.054668 | 0.021875 | 0.0033276 | 0.0019166 | 0.0014108 | 0.037187 | 0.056969 | 0.00019999 | 0.012393 | 0.0083958 | 0.0039982 | 1.9388e-05 | 3.4129e-05 | 3.1996e-05 | 0.001237 | 99.0581 | 99.0059 | 0.031457 | 0 | 0 | 0.066195 | 0.0022985 | 0.022043 | 94.4069 | 110.504 | 87.0229 | 0.066214 | 0.0023326 | 0.022075 | 0.030186 | 97.6847 | 0.030214
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.023237 | 0.04371 | 0.017504 |  |  |  | 0.000372 | 0.00057 | 2e-06 | [6 empty] | 0.00098961 | 0.021892 | 0.020732 | 0.00031467 | 0.00011845 | 4.6685e-05
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6841 | 2.6837 | 2.6848 | 3967.4192 | 2978.014 | 3068.0935 | 4.4685 | 4.4679 | 4.4698 | 2.6848 | 3068.0935 | 4.4698
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.3034 | 2.2878 | 5.7129 | 50.0877 | 86.9565 | 118.1335 | 268.8172 | 175.4386 | 50000 | 33.6191 | 49.6278 | 104.2209 | 51577.7505 | 29300.8313 | 31253.6528 | 101.0498 | 4.5678 | 4.8235 | 317.7958 | 844.2444 | 2142.0051 | 40.5484 | 1167.5899 | 121.7994 | 42.0247 | 26.9494 | 35.2562 | 67.4864 | 1915.3986 | 202.479 | 88.9441 | 31.4081 | 147.9353
Binom# |  |  |  | 4 | 49.5012 | 46.1892 | 46.158 | 46.1918 | 119.9985 | 119.9999 | 120.0017 | 0.050013 | 0.05002 | 0.050012 | 120.0507 | 119.9889 | 119.9604 | 1 | 1 | 1 | 46.1783 | 0.010373 | 0.013873 | 0.04992 | 0 | 0.00034365 | 2.3101 | 2.3088 | 2.3101 | 0 | 0 | 0 | 2.3101 | 2.3088 | 2.3101 | 6.929 | 0 | 6.929
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0012398 | 0.012026 | 0.0047012 | 0.0065068 | 0.0024595 | 0.0024297 | 1.4533e-05 | 5.147e-06 | 7.2019e-06 | 8.9652e-06 | 0.042802 | 0.012011 | 0.030776 | 1.3489e-07 | 1.0668e-07 | 8.7027e-08 | 0.0090925 | 0.0023871 | 0.0017833 | 9.6216e-05 | 9.5001e-06 | 0.00033887 | 0.00082885 | 0.0005611 | 9.8137e-05 | 0.0014413 | 0.0019186 | 0.0018637 | 0.0008293 | 0.00056142 | 9.7862e-05 | 0.0012916 | 0.0052235 | 0.0012926
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0025049 | 0.02603 | 0.010184 | 0.014085 | 0.0020496 | 0.0020247 | 1.2111e-05 | 0.01029 | 0.014396 | 0.017929 | 0.035666 | 0.010009 | 0.025649 | 1.3489e-05 | 1.0668e-05 | 8.7027e-06 | 0.019686 | 18.7077 | 14.7503 | 0.19237 | 0 | 0 | 0.035867 | 0.024297 | 0.0042483 | 100 | 100 | 100 | 0.035886 | 0.024311 | 0.0042364 | 0.018637 | 100 | 0.018652
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.02083 | 0.0081427 | 0.01127 |  |  |  | 0.00010294 | 0.00014404 | 0.0001793 | [6 empty] | 0.015749 | 0.0041345 | 0.0030887 | 0.0019243 | 0.00019 | 0.0067775
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6841 | 2.6837 | 2.6848 | 3967.4192 | 2978.014 | 3068.0935 | 4.4685 | 4.4679 | 4.4698 | 2.6848 | 3068.0935 | 4.4698
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 8.066 | 4.8008 | 12.2809 | 8.873 | 81.3176 | 82.3147 | 13761.5912 | 971.439 | 694.2616 | 557.7113 | 11.6817 | 41.6302 | 16.2463 | 74136.3266 | 93741.4605 | 114906.6907 | 6.3497 | 24.1866 | 32.3761 | 51.9665 | 526.3126 | 14.7547 | 74.8343 | 110.4542 | 631.9873 | 39.6742 | 29.7801 | 30.6809 | 124.5189 | 183.7827 | 1055.0953 | 144.0632 | 30.6809 | 239.6441
Время окончания измерения |  |  |  | 12:34

## pnt #5
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 5 | 49.5 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 46.188 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | -4 | -4 | -4 | 4.6188 | 4.6188 | 4.6188 | 6.9282 | -12 | 13.8564
Счетчик MTE |  |  |  | 5 | 49.4938 | 46.2011 | 46.1639 | 46.1971 | 119.9952 | 120.0033 | 120.0015 | 0.10003 | 0.10005 | 0.1 | 120.0087 | 119.9979 | 119.9934 | 0.5005 | 0.5007 | 0.50062 | 46.1874 | 0.012072 | 0.01161 | 0.10003 | 1.8575e-05 | 9.9213e-06 | 2.313 | 2.3127 | 2.3128 | -4.0008 | -3.9982 | -3.9993 | 4.6213 | 4.6189 | 4.6199 | 6.9385 | -11.9983 | 13.8601
Генератор MTE |  |  |  | 5 | 49.5 | 46.1882 | 46.1878 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.099999 | 0.099999 | 120.0009 | 120 | 119.9991 | 0.5 | 0.50002 | 0.50002 | 46.188 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.1 | 7.3977e-07 | 7.7956e-07 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3095 | -4.0001 | -3.9999 | -3.9999 | 4.6189 | 4.6187 | 4.6188 | 6.9283 | -11.9999 | 13.8564
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.012898 | 0.02391 | 0.009068 | 0.004764 | 0.0033 | 0.001464 | 2.52e-05 | 5.43e-05 | 5.2e-06 | 0.00775 | 0.002075 | 0.005675 | 0.00049888 | 0.00068795 | 0.00060674 | 0.00064803 | 0.011957 | 0.011494 | 2.8233e-05 | 1.7836e-05 | 9.1417e-06 | 0.0035325 | 0.0032354 | 0.0033766 | 0.00079334 | 0.0017361 | 0.0006264 | 0.0024541 | 0.00011572 | 0.001147 | 0.010145 | 0.0015692 | 0.0037168
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.027917 | 0.051794 | 0.019629 | 0.0039702 | 0.0027499 | 0.00122 | 0.025193 | 0.054271 | 0.0051998 | 0.0064579 | 0.0017292 | 0.0047294 | 0.099676 | 0.1374 | 0.1212 | 0.001403 | 99.0435 | 99.0054 | 0.028225 | 96.0175 | 0 | 0.15273 | 0.1399 | 0.14599 | -0.019829 | -0.043422 | -0.015663 | 0.053103 | 0.0025053 | 0.024828 | 0.14621 | -0.013078 | 0.026817
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.02234 | 0.041413 | 0.015706 |  |  |  | 0.000504 | 0.001086 | 0.000104 | [6 empty] | 0.0011224 | 0.020709 | 0.019909 | 0.00056466 | 0.00035671 | 0.00018283
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6569 | 2.6552 | 2.6568 | 1.9246 | 1.9244 | 1.925 | 2.4695 | 2.469 | 2.4699 | 2.6568 | 1.925 | 2.4699
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.4763 | 2.4147 | 6.3669 | 41.9815 | 60.6061 | 136.612 | 198.4127 | 92.081 | 961.5385 | 64.5161 | 240.9639 | 88.1057 | 20.045 | 14.536 | 16.4816 | 89.0934 | 4.8287 | 5.023 | 177.0969 | 280.3388 | 546.9419 | 17.3964 | 18.9799 | 18.1982 | 97.058 | 44.3191 | 122.9052 | 46.5029 | 985.4962 | 99.4816 | 18.1718 | 147.1944 | 92.1031
Binom# |  |  |  | 5 | 49.5015 | 46.1881 | 46.1598 | 46.1908 | 119.9906 | 120.0011 | 120.0082 | 0.10004 | 0.10009 | 0.099979 | 120.0104 | 119.9698 | 120.0198 | 0.50016 | 0.50044 | 0.50001 | 46.1788 | 0.011892 | 0.010089 | 0.099895 | 0 | 0.00040211 | 2.311 | 2.3122 | 2.3091 | -4.001 | -4.0002 | -3.9994 | 4.6205 | 4.6203 | 4.6181 | 6.9323 | -12.0006 | 13.8589
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0014725 | 0.012995 | 0.0041343 | 0.0062187 | 0.0046125 | 0.0021556 | 0.0067834 | 9.8548e-06 | 4.0614e-05 | 2.5371e-05 | 0.0017946 | 0.028137 | 0.026358 | 0.00034047 | 0.00026658 | 0.00061315 | 0.0085075 | 0.0001798 | 0.0015202 | 0.00013334 | 1.8575e-05 | 0.00039219 | 0.0019911 | 0.00049708 | 0.0037276 | 0.00018664 | 0.0019824 | 8.7224e-05 | 0.00083496 | 0.0014669 | 0.0017896 | 0.0062156 | 0.002256 | 0.0011571
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0029751 | 0.028128 | 0.0089557 | 0.013461 | 0.0038439 | 0.0017963 | 0.0056527 | 0.0098523 | 0.040592 | 0.02537 | 0.0014954 | 0.023448 | 0.021966 | 0.068026 | 0.05324 | 0.12248 | 0.01842 | 1.4894 | 13.094 | 0.1333 | 100 | 0 | 0.086083 | 0.021494 | 0.16117 | -0.0046649 | -0.049582 | -0.002181 | 0.018068 | 0.03176 | 0.038736 | 0.089581 | -0.018803 | 0.0083485
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.022508 | 0.0071608 | 0.010771 |  |  |  | 0.0001971 | 0.00081228 | 0.00050741 | [6 empty] | 0.014735 | 0.00031142 | 0.002633 | 0.0026668 | 0.00037151 | 0.0078437
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6569 | 2.6552 | 2.6568 | 1.9246 | 1.9244 | 1.925 | 2.4695 | 2.469 | 2.4699 | 2.6568 | 1.925 | 2.4699
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 6.7913 | 4.4428 | 13.9649 | 9.2841 | 43.3602 | 92.782 | 29.4838 | 507.3644 | 123.11 | 197.0775 | 278.6072 | 17.7699 | 18.9696 | 29.3712 | 37.5128 | 16.3092 | 6.7863 | 321.1101 | 37.9794 | 37.4978 | 269.1742 | 12.749 | 30.8641 | 123.5358 | 16.4844 | 412.5658 | 38.8131 | 882.6403 | 136.6788 | 77.738 | 63.7622 | 29.6584 | 102.3808 | 295.8487
Время окончания измерения |  |  |  | 12:35

## pnt #6
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 6 | 50 | 69.282 | 69.282 | 69.282 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 69.282 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 415.692 | 415.692 | 415.692 | 0 | 0 | 0 | 415.692 | 415.692 | 415.692 | 1247.076 | 0 | 1247.076
Счетчик MTE |  |  |  | 6 | 49.9936 | 69.3106 | 69.2448 | 69.2976 | 120.0028 | 120.0126 | 119.9846 | 6.0006 | 5.9995 | 6.0006 | 120.0048 | 120.0069 | 119.9883 | 1 | 1 | 1 | 69.2843 | 0.014503 | 0.025768 | 6.0002 | 4.1907e-05 | 0.00071764 | 415.9017 | 415.4321 | 415.8249 | 0.28291 | 0.29681 | 0.25619 | 415.9018 | 415.4322 | 415.8249 | 1247.1587 | 0.83591 | 1247.1589
Генератор MTE |  |  |  | 6 | 50 | 69.282 | 69.2819 | 69.282 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 5.9999 | 6 | 6.0001 | 119.9921 | 120.013 | 119.9949 | 1 | 1 | 1 | 69.282 | 2.6292e-05 | 7.9829e-05 | 6 | 0.00044319 | 0.00035025 | 415.6858 | 415.6907 | 415.6982 | -0.007085 | -0.065297 | 0.029021 | 415.6858 | 415.6907 | 415.6982 | 1247.0747 | -0.04336 | 1247.0747
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.028552 | 0.03711 | 0.0156 | 0.0027004 | 0.012552 | 0.015253 | 0.0006454 | 0.0005178 | 0.0004778 | 0.012684 | 0.0060825 | 0.0066014 | 2.3122e-07 | 2.4288e-07 | 1.8735e-07 | 0.0023469 | 0.014477 | 0.025689 | 0.00020181 | 0.00040129 | 0.00036739 | 0.21595 | 0.25862 | 0.12663 | 0.29 | 0.3621 | 0.22717 | 0.21604 | 0.25851 | 0.12671 | 0.083965 | 0.87927 | 0.08424
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.041194 | 0.053592 | 0.022512 | 0.0022503 | 0.010459 | 0.012712 | 0.010756 | 0.0086308 | 0.0079626 | 0.010569 | 0.0050685 | 0.0055017 | 2.3122e-05 | 2.4288e-05 | 1.8735e-05 | 0.0033873 | 99.8187 | 99.6902 | 0.0033633 | 957.5628 | 51.1947 | 0.051922 | 0.062252 | 0.030454 | 102.5043 | 121.9998 | 88.672 | 0.051946 | 0.062228 | 0.030472 | 0.0067325 | 105.1872 | 0.0067545
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.049454 | 0.064276 | 0.02702 |  |  |  | 0.012908 | 0.010356 | 0.009556 | [6 empty] | 0.0040649 | 0.025074 | 0.044494 | 0.0040361 | 0.0080257 | 0.0073478
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21085 | 0.21081 | 0.21084 | 6.6348 | 6.3361 | 7.2728 | 0.51335 | 0.51331 | 0.51334 | 0.21084 | 7.2728 | 0.51334
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.0221 | 1.5558 | 3.701 | 74.0623 | 15.9331 | 13.1122 | 7.7471 | 9.6562 | 10.4646 | 39.4201 | 82.203 | 75.7419 | 43248.9699 | 41172.1271 | 53375.0612 | 24.6009 | 3.9882 | 2.2475 | 24.7764 | 12.46 | 13.6094 | 4.0608 | 3.3864 | 6.9234 | 0.064727 | 0.051935 | 0.082019 | 9.8825 | 8.2489 | 16.8462 | 31.3173 | 0.069142 | 76
Binom# |  |  |  | 6 | 50.0003 | 69.2919 | 69.2371 | 69.2871 | 119.9917 | 120.0127 | 119.9956 | 6.0008 | 5.9998 | 6.0011 | 120.0098 | 119.9966 | 119.9937 | 1 | 1 | 1 | 69.2715 | 0.014685 | 0.019181 | 6.0005 | 0.0003111 | 0.00054364 | 415.804 | 415.4079 | 415.7985 | 0.23768 | 0.37178 | 0.24082 | 415.8041 | 415.408 | 415.7986 | 1247.0104 | 0.85029 | 1247.0107
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00029755 | 0.018621 | 0.0077142 | 0.010514 | 0.011093 | 0.00015044 | 0.010958 | 0.00020372 | 0.00031942 | 0.00053274 | 0.0049755 | 0.010358 | 0.0053905 | 1.1216e-07 | 1.0241e-07 | 7.0581e-08 | 0.012783 | 0.00018182 | 0.006587 | 0.00028411 | 0.00026919 | 0.000174 | 0.097664 | 0.024219 | 0.026376 | 0.04523 | 0.074977 | 0.015366 | 0.097699 | 0.024173 | 0.026394 | 0.14829 | 0.014381 | 0.1482
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00059517 | 0.026866 | 0.01114 | 0.015172 | 0.0092438 | 0.00012536 | 0.0091325 | 0.0033951 | 0.0053242 | 0.0088782 | 0.0041461 | 0.0086315 | 0.0044925 | 1.1216e-05 | 1.0241e-05 | 7.0581e-06 | 0.018451 | 1.2537 | 25.5621 | 0.0047351 | 642.3583 | 24.2464 | 0.023483 | 0.0058299 | 0.006343 | 15.987 | 25.2612 | 5.998 | 0.023491 | 0.0058187 | 0.0063473 | 0.01189 | 1.7204 | 0.011883
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.032252 | 0.013361 | 0.01821 |  |  |  | 0.0040745 | 0.0063884 | 0.010655 | [6 empty] | 0.022141 | 0.00031491 | 0.011409 | 0.0056823 | 0.0053839 | 0.00348
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21085 | 0.21081 | 0.21084 | 6.6348 | 6.3361 | 7.2728 | 0.51335 | 0.51331 | 0.51334 | 0.21084 | 7.2728 | 0.51334
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 33.6082 | 3.1006 | 7.4843 | 5.4915 | 18.0298 | 1329.4169 | 18.2522 | 24.5429 | 15.6533 | 9.3854 | 100.4925 | 48.2702 | 92.7559 | 89162.0478 | 97648.5257 | 141681.059 | 4.5164 | 317.5469 | 8.765 | 17.5986 | 18.574 | 28.7353 | 8.979 | 36.161 | 33.2402 | 0.41501 | 0.25082 | 1.2125 | 21.8531 | 88.2184 | 80.8758 | 17.7325 | 4.2274 | 43.1985
Время окончания измерения |  |  |  | 12:35

## pnt #7
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 7 | 49.5 | 17.3205 | 17.3205 | 17.3205 | 120 | 120 | 120 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.3205 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 32.4759 | 32.4759 | 32.4759 | -56.25 | -56.25 | -56.25 | 64.9519 | 64.9519 | 64.9519 | 97.4278 | -168.7499 | 194.8556
Счетчик MTE |  |  |  | 7 | 49.4938 | 17.3249 | 17.3115 | 17.324 | 119.9986 | 120.0097 | 119.9917 | 3.7502 | 3.7493 | 3.7506 | 120.0152 | 119.9935 | 119.9913 | 0.5005 | 0.50075 | 0.50051 | 17.3201 | 0.0036089 | 0.0051111 | 3.75 | 0.00021732 | 0.00062908 | 32.5183 | 32.5023 | 32.5208 | -56.2481 | -56.1826 | -56.2514 | 64.9715 | 64.9067 | 64.9756 | 97.5414 | -168.6821 | 194.8538
Генератор MTE |  |  |  | 7 | 49.5 | 17.3204 | 17.3204 | 17.3207 | 119.999 | 119.999 | 120.002 | 3.75 | 3.7499 | 3.75 | 120.0053 | 119.997 | 119.9977 | 0.49997 | 0.50006 | 0.50003 | 17.3205 | 0.00024065 | 0.00015169 | 3.75 | 9.1101e-05 | 0.00011872 | 32.4738 | 32.4791 | 32.4785 | -56.2514 | -56.2463 | -56.2499 | 64.952 | 64.9503 | 64.9531 | 97.4314 | -168.7477 | 194.8555
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.0045125 | 0.0088975 | 0.0033175 | 0.0004 | 0.0107 | 0.0103 | 0.00014625 | 0.00058925 | 0.000576 | 0.0099425 | 0.003525 | 0.0064175 | 0.00053661 | 0.00069283 | 0.00047793 | 0.00035588 | 0.0033683 | 0.0049594 | 4.4314e-05 | 0.00012622 | 0.00051036 | 0.044592 | 0.023184 | 0.042264 | 0.003292 | 0.063719 | 0.0014737 | 0.019456 | 0.043566 | 0.022419 | 0.11004 | 0.065537 | 0.0016907
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.026046 | 0.051396 | 0.01915 | 0.00033334 | 0.0089159 | 0.0085839 | 0.0038998 | 0.015716 | 0.015358 | 0.0082844 | 0.0029377 | 0.0053483 | 0.10721 | 0.13836 | 0.095488 | 0.0020547 | 93.3316 | 97.0322 | 0.0011817 | 58.0793 | 81.1282 | 0.13713 | 0.071331 | 0.12996 | -0.0058526 | -0.11341 | -0.0026199 | 0.029945 | 0.067121 | 0.034504 | 0.11281 | -0.038852 | 0.00086766
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.0078159 | 0.015411 | 0.0057461 |  |  |  | 0.002925 | 0.011785 | 0.01152 | [6 empty] | 0.0006164 | 0.005834 | 0.0085899 | 0.00088628 | 0.0025243 | 0.010207
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.30995 | 0.31006 | 0.30995 | 0.60292 | 0.60304 | 0.60293 | 0.60663 | 0.60675 | 0.60663 | 0.30995 | 0.60293 | 0.60663
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 12.7945 | 6.4889 | 17.4032 | 500 | 18.6916 | 19.4175 | 34.188 | 8.4854 | 8.6806 | 50.2892 | 141.844 | 77.912 | 18.6354 | 14.4335 | 20.9237 | 162.2317 | 17.1409 | 11.6415 | 112.8318 | 39.6144 | 9.797 | 2.2603 | 4.3467 | 2.3849 | 103.0183 | 5.3171 | 230.1349 | 20.2581 | 9.0396 | 17.5813 | 2.7474 | 15.5183 | 699.1577
Binom# |  |  |  | 7 | 49.5015 | 17.3215 | 17.3095 | 17.3205 | 119.9906 | 120.0074 | 120.002 | 3.7508 | 3.7496 | 3.7509 | 120.0233 | 119.9794 | 119.9973 | 0.50031 | 0.50078 | 0.50041 | 17.3168 | 0.0054384 | 0.0089444 | 3.7502 | 0.00045877 | 0.00073575 | 32.505 | 32.5018 | 32.5102 | -56.2537 | -56.1786 | -56.2485 | 64.9696 | 64.903 | 64.9677 | 97.517 | -168.6807 | 194.8403
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0014687 | 0.0033907 | 0.0019951 | 0.0034761 | 0.0079918 | 0.002269 | 0.010268 | 0.00062579 | 0.00021913 | 0.00030094 | 0.00805 | 0.014097 | 0.0060625 | 0.00019119 | 2.1806e-05 | 0.00010267 | 0.0032973 | 0.0018295 | 0.0038333 | 0.00015476 | 0.00024145 | 0.00010667 | 0.013358 | 0.00042743 | 0.010599 | 0.0055553 | 0.0040124 | 0.002943 | 0.0018785 | 0.0036914 | 0.0078516 | 0.024392 | 0.0013964 | 0.013414
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0029674 | 0.019571 | 0.011525 | 0.020065 | 0.0066599 | 0.0018907 | 0.0085576 | 0.016687 | 0.0058445 | 0.0080239 | 0.0067075 | 0.011748 | 0.0050524 | 0.038199 | 0.0043546 | 0.020512 | 0.019037 | 50.695 | 75.0003 | 0.004127 | 111.1035 | 16.9568 | 0.041077 | 0.0013151 | 0.032592 | -0.0098763 | -0.0071417 | -0.0052319 | 0.0028913 | 0.0056872 | 0.012084 | 0.025007 | -0.00082781 | 0.0068841
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0058729 | 0.0034557 | 0.0060208 |  |  |  | 0.012516 | 0.0043826 | 0.0060189 | [6 empty] | 0.005711 | 0.0031689 | 0.0066395 | 0.0030953 | 0.004829 | 0.0021334
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.30995 | 0.31006 | 0.30995 | 0.60292 | 0.60304 | 0.60293 | 0.60663 | 0.60675 | 0.60663 | 0.30995 | 0.60293 | 0.60663
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 6.8089 | 17.0273 | 28.938 | 16.609 | 25.0257 | 88.1457 | 19.4773 | 7.9899 | 22.8176 | 16.6144 | 62.1115 | 35.4679 | 82.4746 | 52.3046 | 458.5966 | 97.404 | 17.5099 | 31.5572 | 15.0613 | 32.3073 | 20.7084 | 46.8728 | 7.5454 | 235.7688 | 9.5099 | 61.0472 | 84.4386 | 115.2398 | 209.8114 | 106.6862 | 50.2016 | 12.3945 | 728.3385 | 88.1211
Время окончания измерения |  |  |  | 12:36

## pnt #8
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 8 | 49.5 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 28.8675 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72.1688 | 72.1688 | 72.1687 | -124.9999 | -124.9999 | -124.9999 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | 216.5063 | -374.9998 | 433.0125
Счетчик MTE |  |  |  | 8 | 49.4938 | 28.8763 | 28.851 | 28.872 | 120.0013 | 120.0041 | 119.9946 | 5.0008 | 4.9998 | 5.0012 | 120.0152 | 119.9974 | 119.9874 | 0.50049 | 0.5007 | 0.50059 | 28.8665 | 0.0069923 | 0.0086185 | 5.0006 | 0.00015376 | 0.00081583 | 72.2719 | 72.2247 | 72.2833 | -125.0165 | -124.8652 | -125.0001 | 144.4034 | 144.2489 | 144.3949 | 216.7799 | -374.8818 | 433.0472
Генератор MTE |  |  |  | 8 | 49.5 | 28.8673 | 28.8677 | 28.8674 | 119.999 | 120 | 120.001 | 5 | 5 | 5 | 120.0099 | 119.996 | 119.9941 | 0.4999 | 0.50006 | 0.5 | 28.8675 | 0.00011645 | 0.00026784 | 5 | 0.00023922 | 0.00026451 | 72.1525 | 72.1783 | 72.1689 | -125.0065 | -124.9963 | -125.0003 | 144.3351 | 144.3391 | 144.3379 | 216.4997 | -375.003 | 433.012
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.009006 | 0.016658 | 0.004612 | 0.00235 | 0.00406 | 0.00641 | 0.000808 | 0.0002394 | 0.0011768 | 0.00528 | 0.0014 | 0.00668 | 0.00059047 | 0.00063467 | 0.00059451 | 0.0010134 | 0.0068758 | 0.0083506 | 0.00058178 | 8.5464e-05 | 0.00055132 | 0.11944 | 0.046446 | 0.11436 | 0.0099538 | 0.13102 | 0.0002059 | 0.068362 | 0.090197 | 0.057037 | 0.28025 | 0.12127 | 0.035201
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.031188 | 0.057738 | 0.015974 | 0.0019583 | 0.0033832 | 0.0053419 | 0.016158 | 0.0047882 | 0.02353 | 0.0043994 | 0.0011667 | 0.0055673 | 0.11798 | 0.12676 | 0.11876 | 0.0035105 | 98.3346 | 96.8923 | 0.011634 | 55.5828 | 67.5781 | 0.16526 | 0.064308 | 0.15821 | -0.007962 | -0.10493 | -0.00016472 | 0.047341 | 0.062529 | 0.039501 | 0.12928 | -0.032349 | 0.0081287
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.015599 | 0.028853 | 0.0079882 |  |  |  | 0.01616 | 0.004788 | 0.023536 | [6 empty] | 0.0017552 | 0.011909 | 0.014464 | 0.011636 | 0.0017093 | 0.011026
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.23998 | 0.24005 | 0.24 | 0.53998 | 0.54005 | 0.53999 | 0.53998 | 0.54005 | 0.54 | 0.24 | 0.53999 | 0.54
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 6.4107 | 3.4659 | 12.5184 | 85.1064 | 49.2611 | 31.2012 | 6.1881 | 20.8855 | 4.2488 | 94.697 | 357.1429 | 74.8503 | 16.9357 | 15.7562 | 16.8207 | 56.9741 | 8.3968 | 6.9139 | 8.5943 | 58.5043 | 9.0691 | 1.4521 | 3.7328 | 1.5169 | 67.8194 | 5.1468 | 3278.3073 | 11.4063 | 8.6368 | 13.6706 | 1.8565 | 16.6926 | 66.431
Binom# |  |  |  | 8 | 49.5011 | 28.8669 | 28.8493 | 28.871 | 120.0042 | 119.9966 | 119.9993 | 5.001 | 4.9997 | 5.0019 | 120.0277 | 119.9879 | 119.9844 | 0.50037 | 0.50076 | 0.5006 | 28.862 | 0.0055644 | 0.011792 | 5.0009 | 0.00044316 | 0.0013582 | 72.2357 | 72.2291 | 72.2907 | -124.9926 | -124.851 | -125.0121 | 144.3647 | 144.2387 | 144.4091 | 216.7555 | -374.8557 | 433.0125
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0011292 | 0.009397 | 0.0017512 | 0.0010251 | 0.002808 | 0.0074551 | 0.0046623 | 0.00028627 | 4.9059e-05 | 0.00067242 | 0.012553 | 0.0094773 | 0.0030603 | 0.00011632 | 6.5963e-05 | 2.0769e-06 | 0.0044309 | 0.0014279 | 0.0031738 | 0.00029943 | 0.0002894 | 0.00054239 | 0.036181 | 0.0044221 | 0.0073849 | 0.023824 | 0.014297 | 0.012086 | 0.038748 | 0.010172 | 0.014155 | 0.024381 | 0.026059 | 0.03475
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0022814 | 0.032542 | 0.0060696 | 0.0035504 | 0.00234 | 0.0062124 | 0.0038854 | 0.0057246 | 0.00098123 | 0.013445 | 0.010459 | 0.0078979 | 0.0025505 | 0.023242 | 0.013174 | 0.00041489 | 0.01535 | 20.4214 | 36.8254 | 0.0059879 | 188.2143 | 66.4836 | 0.050062 | 0.0061226 | 0.010217 | -0.019057 | -0.01145 | -0.0096684 | 0.026833 | 0.0070514 | 0.0098029 | 0.011247 | -0.0069512 | 0.0080245
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.016276 | 0.0030331 | 0.0017755 |  |  |  | 0.0057255 | 0.00098119 | 0.013448 | [6 empty] | 0.0076746 | 0.0024732 | 0.0054972 | 0.0059886 | 0.0057879 | 0.010848
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.23998 | 0.24005 | 0.24 | 0.53998 | 0.54005 | 0.53999 | 0.53998 | 0.54005 | 0.54 | 0.24 | 0.53999 | 0.54
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 8.8562 | 6.144 | 32.9697 | 56.3234 | 71.2246 | 26.8273 | 42.8971 | 17.4658 | 101.9174 | 7.4359 | 39.8316 | 52.7575 | 163.3849 | 85.967 | 151.5997 | 4814.8593 | 13.0301 | 40.4329 | 18.1912 | 16.6985 | 17.2773 | 9.2184 | 4.7937 | 39.2067 | 23.491 | 28.335 | 47.1659 | 55.8512 | 20.1234 | 76.5871 | 55.0855 | 21.3388 | 77.6839 | 67.2935
Время окончания измерения |  |  |  | 12:37

## pnt #9
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 9 | 50 | 34.641 | 34.641 | 34.641 | 120 | 120 | 120 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 34.641 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 21.6506 | 21.6506 | 21.6506 | -37.5 | -37.5 | -37.5 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 64.9519 | -112.4999 | 129.9038
Счетчик MTE |  |  |  | 9 | 49.9936 | 34.6516 | 34.627 | 34.639 | 120.0023 | 120.006 | 119.9917 | 1.2505 | 1.2494 | 1.2509 | 120.0303 | 119.9762 | 119.9935 | 0.50053 | 0.50096 | 0.50051 | 34.6392 | 0.0056832 | 0.0085458 | 1.2503 | 0.0003748 | 0.00055182 | 21.6882 | 21.6736 | 21.6865 | -37.5117 | -37.4441 | -37.5115 | 43.3302 | 43.2644 | 43.3292 | 65.0483 | -112.4673 | 129.9237
Генератор MTE |  |  |  | 9 | 50 | 34.6411 | 34.641 | 34.6409 | 120.0003 | 120 | 119.9997 | 1.25 | 1.2501 | 1.25 | 120.0006 | 119.978 | 120.0214 | 0.50034 | 0.50035 | 0.50002 | 34.641 | 0.0001087 | 6.328e-05 | 1.25 | 0.0001245 | 0.00019687 | 21.6656 | 21.6679 | 21.6509 | -37.4915 | -37.4952 | -37.4989 | 43.3014 | 43.3058 | 43.3004 | 64.9844 | -112.4856 | 129.9076
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.010526 | 0.013972 | 0.001918 | 0.0019193 | 0.00602 | 0.0079393 | 0.000451 | 0.0006904 | 0.000899 | 0.0297 | 0.0018075 | 0.027892 | 0.00018955 | 0.00060925 | 0.00049111 | 0.0017881 | 0.0055745 | 0.0084825 | 0.00021985 | 0.0002503 | 0.00035495 | 0.022616 | 0.0056576 | 0.035651 | 0.020176 | 0.051067 | 0.012598 | 0.028785 | 0.041373 | 0.028743 | 0.063925 | 0.018293 | 0.016155
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.030377 | 0.04035 | 0.0055371 | 0.0015994 | 0.0050164 | 0.0066165 | 0.036067 | 0.055257 | 0.071869 | 0.024744 | 0.0015065 | 0.023245 | 0.03787 | 0.12162 | 0.098123 | 0.005162 | 98.0873 | 99.2595 | 0.017585 | 66.7828 | 64.3232 | 0.10428 | 0.026104 | 0.16439 | -0.053785 | -0.13638 | -0.033583 | 0.066433 | 0.095629 | 0.066336 | 0.098273 | -0.016266 | 0.012434
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.018232 | 0.0242 | 0.0033221 |  |  |  | 0.00902 | 0.013808 | 0.01798 | [6 empty] | 0.003097 | 0.0096553 | 0.014692 | 0.0043971 | 0.005006 | 0.007099
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.37641 | 0.3765 | 0.37638 | 0.61324 | 0.6134 | 0.61322 | 0.64659 | 0.64677 | 0.64656 | 0.37638 | 0.61322 | 0.64656
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.485 | 4.1322 | 30.1017 | 104.2043 | 33.2226 | 25.1911 | 11.0865 | 7.2422 | 5.5617 | 16.835 | 276.6252 | 17.926 | 52.7561 | 16.4137 | 20.3619 | 32.2891 | 10.357 | 6.8063 | 22.7423 | 19.976 | 14.0864 | 3.6097 | 14.423 | 2.2895 | 11.4016 | 4.4977 | 18.2597 | 9.733 | 6.7633 | 9.7467 | 3.8299 | 37.7005 | 51.9981
Binom# |  |  |  | 9 | 49.9999 | 34.6418 | 34.6254 | 34.6362 | 119.9905 | 119.9972 | 120.0123 | 1.2506 | 1.2492 | 1.251 | 120.0301 | 119.9758 | 119.9941 | 0.49998 | 0.50061 | 0.50027 | 34.6342 | 0.0062282 | 0.0052128 | 1.2503 | 0.00064878 | 0.0008577 | 21.6613 | 21.6533 | 21.6765 | -37.52 | -37.4439 | -37.5181 | 43.3239 | 43.254 | 43.3298 | 64.9911 | -112.4819 | 129.9078
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00010681 | 0.0098375 | 0.0016351 | 0.0027782 | 0.011769 | 0.0088124 | 0.020589 | 0.00017401 | 0.00021112 | 0.00011962 | 0.00017915 | 0.0004082 | 0.00061024 | 0.00054845 | 0.00034924 | 0.00023968 | 0.0050223 | 0.000545 | 0.003333 | 7.7643e-05 | 0.00027398 | 0.00030588 | 0.026904 | 0.020262 | 0.010052 | 0.0082901 | 0.00024258 | 0.0065801 | 0.0062811 | 0.010336 | 0.00066645 | 0.057218 | 0.014624 | 0.015955
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00021365 | 0.02839 | 0.004722 | 0.0080205 | 0.0098072 | 0.0073433 | 0.017159 | 0.013916 | 0.016897 | 0.0095626 | 0.00014925 | 0.00034023 | 0.00050856 | 0.10957 | 0.069715 | 0.047887 | 0.014499 | 9.5897 | 39.0019 | 0.0062101 | 73.101 | 55.4305 | 0.12405 | 0.093485 | 0.046353 | -0.0221 | -0.00064784 | -0.017541 | 0.014496 | 0.023891 | 0.0015381 | 0.087963 | -0.013003 | 0.01228
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.017039 | 0.0028321 | 0.004812 |  |  |  | 0.0034803 | 0.0042225 | 0.0023923 | [6 empty] | 0.0086989 | 0.00094397 | 0.005773 | 0.0015529 | 0.0054796 | 0.0061176
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.37641 | 0.3765 | 0.37638 | 0.61324 | 0.6134 | 0.61322 | 0.64659 | 0.64677 | 0.64656 | 0.37638 | 0.61322 | 0.64656
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 93.6229 | 5.8689 | 35.3101 | 20.7812 | 16.994 | 22.6954 | 9.714 | 28.7333 | 23.6829 | 41.8004 | 2790.9512 | 1224.895 | 819.354 | 18.2332 | 28.6335 | 41.7228 | 11.4957 | 105.9361 | 17.322 | 64.3976 | 18.2494 | 16.3463 | 3.0343 | 4.0273 | 8.1199 | 27.7482 | 946.8454 | 34.9585 | 44.6046 | 27.0711 | 420.36 | 4.2788 | 47.1611 | 52.6503
Время окончания измерения |  |  |  | 12:37

## pnt #10
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 10 | 50 | 51.9615 | 51.9615 | 51.9615 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 51.9615 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 12.9904 | 12.9904 | 12.9904 | -22.5 | -22.5 | -22.5 | 25.9808 | 25.9808 | 25.9808 | 38.9711 | -67.5 | 77.9423
Счетчик MTE |  |  |  | 10 | 49.9936 | 51.9813 | 51.9284 | 51.973 | 120.025 | 120.0176 | 119.9575 | 0.50009 | 0.49993 | 0.5001 | 120.0211 | 119.9867 | 119.9923 | 0.50087 | 0.50081 | 0.50034 | 51.9609 | 0.0062181 | 0.027429 | 0.50004 | 5.8721e-05 | 9.0614e-05 | 13.0202 | 13.0013 | 13.0047 | -22.4995 | -22.4703 | -22.5042 | 25.9952 | 25.9605 | 25.9915 | 39.0262 | -67.4739 | 77.9473
Генератор MTE |  |  |  | 10 | 50 | 51.9615 | 51.9614 | 51.9615 | 120 | 120 | 120 | 0.49998 | 0.5 | 0.5 | 120.0005 | 119.998 | 120.0015 | 0.50004 | 0.50005 | 0.50002 | 51.9615 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 0.49999 | 1.7478e-06 | 1.0271e-05 | 12.9909 | 12.9915 | 12.9908 | -22.4987 | -22.4992 | -22.4998 | 25.9799 | 25.9806 | 25.9808 | 38.9732 | -67.4977 | 77.9413
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.019804 | 0.033044 | 0.011486 | 0.024975 | 0.017555 | 0.04253 | 0.0001038 | 6.92e-05 | 9.7e-05 | 0.020575 | 0.01133 | 0.009245 | 0.00083183 | 0.00076536 | 0.00032894 | 0.00058708 | 0.0061848 | 0.027396 | 4.3861e-05 | 5.6973e-05 | 8.0343e-05 | 0.029273 | 0.0098104 | 0.013942 | 0.00074807 | 0.028904 | 0.004401 | 0.015297 | 0.020115 | 0.010784 | 0.053025 | 0.023755 | 0.0059663
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.038098 | 0.063634 | 0.0221 | 0.020808 | 0.014627 | 0.035454 | 0.020756 | 0.013842 | 0.019396 | 0.017143 | 0.0094427 | 0.0077047 | 0.16608 | 0.15282 | 0.065742 | 0.0011298 | 99.4639 | 99.8785 | 0.0087715 | 97.0236 | 88.6648 | 0.22483 | 0.075457 | 0.10721 | -0.0033248 | -0.12863 | -0.019556 | 0.058847 | 0.077485 | 0.041492 | 0.13587 | -0.035207 | 0.0076543
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.034302 | 0.057234 | 0.019894 |  |  |  | 0.002076 | 0.001384 | 0.00194 | [6 empty] | 0.0010168 | 0.010712 | 0.047451 | 0.00087722 | 0.0011395 | 0.0016069
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.65356 | 0.65381 | 0.65403 | 0.76434 | 0.76446 | 0.76425 | 0.86436 | 0.86453 | 0.86436 | 0.65403 | 0.76425 | 0.86436
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.9153 | 1.7472 | 5.0266 | 8.008 | 11.3928 | 4.7026 | 48.1696 | 72.2543 | 51.5464 | 24.3013 | 44.1306 | 54.0833 | 12.0217 | 13.0658 | 30.4008 | 98.3431 | 9.335 | 2.1074 | 113.9966 | 87.7604 | 62.2331 | 2.907 | 8.6647 | 6.1006 | 229.8865 | 5.9429 | 39.0794 | 14.6883 | 11.1574 | 20.8319 | 4.8136 | 21.7074 | 112.9245
Binom# |  |  |  | 10 | 49.9999 | 51.9676 | 51.9243 | 51.9652 | 120.0028 | 120.0093 | 119.9879 | 0.50013 | 0.49993 | 0.50017 | 120.0418 | 119.9733 | 119.9849 | 0.49998 | 0.50054 | 0.49999 | 51.9504 | 0.010272 | 0.015628 | 0.49998 | 4.0453e-05 | 0.00042089 | 12.9948 | 12.9932 | 12.9953 | -22.5086 | -22.4726 | -22.5093 | 25.9904 | 25.9585 | 25.9913 | 38.9833 | -67.4905 | 77.9401
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0001297 | 0.013714 | 0.0040777 | 0.0077646 | 0.022167 | 0.0082166 | 0.030407 | 3.9217e-05 | 8.7854e-07 | 7.031e-05 | 0.020772 | 0.013381 | 0.0073841 | 0.00088571 | 0.00027199 | 0.00035851 | 0.010471 | 0.004054 | 0.011801 | 5.4168e-05 | 1.8268e-05 | 0.00033028 | 0.025439 | 0.0081017 | 0.0094323 | 0.0091209 | 0.0022825 | 0.0051861 | 0.0048328 | 0.0020823 | 0.00022807 | 0.042975 | 0.016586 | 0.0071432
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00025943 | 0.026382 | 0.0078526 | 0.01494 | 0.018469 | 0.0068462 | 0.025348 | 0.0078421 | 0.00017573 | 0.014059 | 0.017307 | 0.011152 | 0.0061538 | 0.17683 | 0.054311 | 0.071652 | 0.020151 | 65.1957 | 43.0248 | 0.010833 | 31.1095 | 364.4861 | 0.19538 | 0.062315 | 0.07253 | -0.040538 | -0.010158 | -0.023045 | 0.018591 | 0.0080211 | 0.0008775 | 0.11012 | -0.024581 | 0.0091641
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.023753 | 0.0070629 | 0.013449 |  |  |  | 0.00078435 | 1.7571e-05 | 0.0014062 | [6 empty] | 0.018136 | 0.0070217 | 0.020441 | 0.0010834 | 0.00036536 | 0.0066055
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.65356 | 0.65381 | 0.65403 | 0.76434 | 0.76446 | 0.76425 | 0.86436 | 0.86453 | 0.86436 | 0.65403 | 0.76425 | 0.86436
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 77.1012 | 4.21 | 14.1586 | 7.4357 | 9.0223 | 24.3409 | 6.5775 | 127.4941 | 5691.2677 | 71.1134 | 24.0706 | 37.3678 | 67.7132 | 11.2904 | 36.7656 | 27.8934 | 5.514 | 14.2416 | 4.8922 | 92.305 | 273.705 | 15.1388 | 3.345 | 10.4921 | 9.0174 | 18.8547 | 75.2598 | 33.1632 | 46.4929 | 107.7823 | 985.0266 | 5.9393 | 31.0913 | 94.3195
Время окончания измерения |  |  |  | 12:38

## pnt #11
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 11 | 50 | 63.5085 | 63.5085 | 63.5085 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 63.5085 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 79.3856 | 79.3856 | 79.3856 | -137.4999 | -137.4999 | -137.4999 | 158.7712 | 158.7712 | 158.7712 | 238.1569 | -412.4998 | 476.3137
Счетчик MTE |  |  |  | 11 | 49.9935 | 63.5212 | 63.4766 | 63.5315 | 120.0149 | 119.9926 | 119.9925 | 2.5003 | 2.4995 | 2.5003 | 120.0279 | 119.9914 | 119.9808 | 0.50044 | 0.50064 | 0.50062 | 63.5097 | 0.014232 | 0.020262 | 2.5 | 0.00024194 | 0.00059175 | 79.4799 | 79.4305 | 79.5238 | -137.5012 | -137.3441 | -137.5121 | 158.8195 | 158.6588 | 158.8509 | 238.4341 | -412.3575 | 476.3292
Генератор MTE |  |  |  | 11 | 50 | 63.5084 | 63.5085 | 63.5085 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120.0087 | 119.994 | 119.9973 | 0.49997 | 0.50011 | 0.50002 | 63.5085 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 2.5 | 0.00011121 | 0.00011324 | 79.3817 | 79.4024 | 79.3883 | -137.5026 | -137.4902 | -137.4991 | 158.7716 | 158.7712 | 158.7719 | 238.1725 | -412.492 | 476.3148
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.012766 | 0.03191 | 0.022992 | 0.01492 | 0.00744 | 0.00748 | 0.0002512 | 0.000515 | 0.000339 | 0.01915 | 0.0026325 | 0.016518 | 0.00046729 | 0.00053116 | 0.00060383 | 0.0012823 | 0.014199 | 0.020229 | 2.502e-05 | 0.00013073 | 0.00047852 | 0.098149 | 0.028029 | 0.13543 | 0.001413 | 0.14609 | 0.013005 | 0.047872 | 0.11247 | 0.079017 | 0.26161 | 0.1345 | 0.014424
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.020097 | 0.050271 | 0.03619 | 0.012432 | 0.0062004 | 0.0062337 | 0.010047 | 0.020604 | 0.013558 | 0.015955 | 0.0021939 | 0.013767 | 0.093376 | 0.1061 | 0.12062 | 0.0020191 | 99.7658 | 99.8355 | 0.0010008 | 54.0324 | 80.864 | 0.12349 | 0.035287 | 0.1703 | -0.0010276 | -0.10637 | -0.0094572 | 0.030142 | 0.070885 | 0.049743 | 0.10972 | -0.032618 | 0.0030281
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.022111 | 0.05527 | 0.039823 |  |  |  | 0.005024 | 0.0103 | 0.00678 | [6 empty] | 0.002221 | 0.024593 | 0.035038 | 0.0005004 | 0.0026145 | 0.0095703
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.25359 | 0.25358 | 0.25357 | 0.53251 | 0.53251 | 0.53252 | 0.54364 | 0.54363 | 0.54364 | 0.25357 | 0.53252 | 0.54364
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.5226 | 1.8093 | 2.5111 | 13.4048 | 26.8817 | 26.738 | 19.9045 | 9.7087 | 14.7493 | 26.1097 | 189.9335 | 30.2709 | 21.3999 | 18.8267 | 16.561 | 45.0243 | 4.0661 | 2.8541 | 199.8393 | 38.248 | 10.449 | 2.0535 | 7.1861 | 1.489 | 518.2017 | 5.0062 | 56.3087 | 18.0357 | 7.6692 | 10.9289 | 2.3111 | 16.326 | 179.5326
Binom# |  |  |  | 11 | 49.9999 | 63.505 | 63.4704 | 63.5239 | 120.0164 | 119.9857 | 119.9978 | 2.5005 | 2.4996 | 2.5006 | 120.0366 | 119.9769 | 119.9865 | 0.50025 | 0.50053 | 0.50038 | 63.4978 | 0.013015 | 0.019432 | 2.5001 | 0.00036591 | 0.00078575 | 79.4363 | 79.4098 | 79.4835 | -137.4978 | -137.3466 | -137.53 | 158.7947 | 158.6505 | 158.8462 | 238.3296 | -412.3744 | 476.2915
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00010681 | 0.016184 | 0.006173 | 0.0076387 | 0.0015213 | 0.006827 | 0.0053209 | 0.00024735 | 0.00011326 | 0.0002275 | 0.0087787 | 0.014469 | 0.0057135 | 0.00019656 | 0.00010427 | 0.00023867 | 0.011916 | 0.001217 | 0.00083055 | 9.0865e-05 | 0.00012397 | 0.000194 | 0.043608 | 0.020669 | 0.040243 | 0.0033938 | 0.0024313 | 0.017894 | 0.024768 | 0.0082413 | 0.0046653 | 0.10452 | 0.016931 | 0.03769
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00021365 | 0.025478 | 0.0097248 | 0.012023 | 0.0012676 | 0.0056895 | 0.0044343 | 0.0098928 | 0.0045315 | 0.0090986 | 0.0073139 | 0.012059 | 0.004762 | 0.039277 | 0.020828 | 0.047674 | 0.018762 | 8.551 | 4.099 | 0.0036346 | 51.2391 | 32.7834 | 0.054867 | 0.026022 | 0.050605 | -0.0024682 | -0.0017702 | -0.013012 | 0.015595 | 0.0051944 | 0.0029369 | 0.043836 | -0.0041059 | 0.0079126
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028032 | 0.010692 | 0.013231 |  |  |  | 0.0049469 | 0.0022653 | 0.0045499 | [6 empty] | 0.020639 | 0.0021079 | 0.0014385 | 0.0018173 | 0.0024794 | 0.00388
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.25359 | 0.25358 | 0.25357 | 0.53251 | 0.53251 | 0.53252 | 0.54364 | 0.54363 | 0.54364 | 0.25357 | 0.53252 | 0.54364
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 93.6229 | 3.5674 | 9.3529 | 7.5582 | 131.4626 | 29.2956 | 37.5878 | 20.2145 | 44.1444 | 21.9784 | 56.9559 | 34.5559 | 87.5125 | 50.8749 | 95.9003 | 41.8994 | 4.8453 | 47.4401 | 69.5146 | 55.0264 | 40.3331 | 25.7735 | 4.6219 | 9.7446 | 5.0108 | 215.7522 | 300.82 | 40.9239 | 34.8595 | 104.6582 | 185.1056 | 5.7846 | 129.6949 | 68.7057
Время окончания измерения |  |  |  | 12:38

## pnt #12
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 12 | 50 | 57.735 | 51.9615 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | -120 | -120 | -120 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 0 | 6 | 0 | 346.41 | -155.8845 | -173.205 | 0 | 269.9999 | -299.9999 | 346.41 | 311.769 | 346.41 | 17.3205 | -30 | 1004.589
Счетчик MTE |  |  |  | 12 | 49.9936 | 57.7516 | 51.9392 | 57.7411 | 119.9615 | 120.001 | 120.0374 | 6.0008 | 5.9999 | 6.0008 | -119.994 | -119.9899 | -120.0161 | 1 | -0.50062 | -0.49925 | 55.8106 | 1.9466 | 1.9248 | 0.00079035 | 6.0005 | 0.00020205 | 346.5539 | -156.0065 | -172.9848 | -0.02247 | 269.7675 | -300.2213 | 346.5539 | 311.6288 | 346.4919 | 17.5626 | -30.4763 | 1004.6746
Генератор MTE |  |  |  | 12 | 50 | 57.735 | 51.9615 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | -120.004 | -119.999 | -119.997 | 1 | -0.49995 | -0.50003 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 0.0001267 | 6 | 0.0001251 | 346.4117 | -155.8709 | -173.2157 | 0.006046 | 270.0089 | -299.9943 | 346.4117 | 311.77 | 346.4106 | 17.3251 | -29.9793 | 1004.5923
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.0166 | 0.022274 | 0.006218 | 0.038465 | 0.0010375 | 0.037428 | 0.0007368 | 0.0001458 | 0.0007618 | 0.01003 | 0.009095 | 0.019125 | 1.9497e-09 | 0.00066161 | 0.00078371 | 0.00017857 | 0.022119 | 0.00035933 | 0.00066365 | 0.0004509 | 7.6953e-05 | 0.14215 | 0.13557 | 0.2309 | 0.028516 | 0.24143 | 0.22703 | 0.14215 | 0.14122 | 0.081295 | 0.23748 | 0.49697 | 0.08223
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.028744 | 0.042885 | 0.010769 | 0.032064 | 0.00086458 | 0.03118 | 0.012278 | 0.0024301 | 0.012695 | -0.0083588 | -0.0075798 | -0.015935 | 1.9497e-07 | -0.13216 | -0.15698 | 0.00031996 | 1.1363 | 0.018668 | 83.9692 | 0.0075143 | 38.0854 | 0.041018 | -0.086903 | -0.13348 | -126.9069 | 0.089495 | -0.075621 | 0.041019 | 0.045316 | 0.023462 | 1.3522 | -1.6307 | 0.0081847
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028752 | 0.03858 | 0.01077 |  |  |  | 0.014736 | 0.002916 | 0.015236 | [6 empty] | 0.00030929 | 0.038312 | 0.00062238 | 0.013273 | 0.0090179 | 0.0015391
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20418 | 0.21279 | 0.20836 | 64.8028 | 0.50928 | 0.50482 | 0.50668 | 0.51113 | 0.50668 | 0.20836 | 0.50482 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.478 | 2.592 | 9.2851 | 5.1995 | 192.7711 | 5.3437 | 6.7861 | 34.2936 | 6.5634 | 49.8504 | 54.9753 | 26.1438 | 5128894.142 | 15.1147 | 12.7598 | 323.3182 | 2.6102 | 160.6743 | 7.5341 | 11.089 | 64.975 | 4.9778 | 2.4485 | 1.561 | 0.51063 | 5.6906 | 6.6756 | 12.3525 | 11.2793 | 21.5952 | 0.15409 | 0.30957 | 61.9049
Binom# |  |  |  | 12 | 49.9999 | 57.7363 | 51.9345 | 57.7347 | 119.9974 | 119.9919 | 120.0106 | 6.0011 | 6.0003 | 6.0012 | -119.9874 | -119.9931 | -120.0194 | 1 | -0.50065 | -0.49922 | 55.8001 | 1.9353 | 1.9296 | 0.00089748 | 6.0007 | 0.00038489 | 346.4796 | -156.0125 | -172.9702 | 0.13845 | 269.7571 | -300.2145 | 346.4796 | 311.6229 | 346.4786 | 17.497 | -30.3189 | 1004.5811
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00011444 | 0.015333 | 0.0047587 | 0.0064073 | 0.035894 | 0.0090941 | 0.026792 | 0.00030799 | 0.0004367 | 0.00044033 | 0.006528 | 0.0032285 | 0.0033071 | 2.102e-09 | 2.8898e-05 | 2.3285e-05 | 0.010589 | 0.011327 | 0.0047213 | 0.00010713 | 0.00017856 | 0.00018284 | 0.074269 | 0.0060254 | 0.01468 | 0.16092 | 0.010367 | 0.006817 | 0.074239 | 0.0059583 | 0.013243 | 0.065591 | 0.15738 | 0.09344
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00022891 | 0.02655 | 0.009162 | 0.011097 | 0.029921 | 0.0075784 | 0.02232 | 0.0051325 | 0.0072784 | 0.0073379 | -0.0054403 | -0.0026907 | -0.0027555 | 2.102e-07 | -0.0057725 | -0.0046641 | 0.018973 | 0.58188 | 0.24528 | 13.555 | 0.0029758 | 90.489 | 0.021431 | -0.0038623 | -0.0084865 | -716.1497 | 0.0038429 | -0.0022706 | 0.021422 | 0.001912 | 0.003822 | 0.37347 | -0.51639 | 0.0093005
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.026557 | 0.0082423 | 0.011098 |  |  |  | 0.0061598 | 0.008734 | 0.0088067 | [6 empty] | 0.01834 | 0.019619 | 0.0081776 | 0.0021426 | 0.0035713 | 0.0036567
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20418 | 0.21279 | 0.20836 | 64.8028 | 0.50928 | 0.50482 | 0.50668 | 0.51113 | 0.50668 | 0.20836 | 0.50482 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 87.3813 | 3.7654 | 12.1326 | 9.0108 | 5.572 | 21.9922 | 7.4649 | 16.2342 | 11.4496 | 11.355 | 76.5933 | 154.8685 | 151.1913 | 4757268.1044 | 346.046 | 429.4587 | 5.4525 | 5.0972 | 12.2285 | 46.6716 | 28.0012 | 27.347 | 9.5275 | 55.0932 | 24.5514 | 0.090488 | 132.525 | 222.323 | 23.6523 | 267.3301 | 132.569 | 0.55789 | 0.97759 | 54.478
Время окончания измерения |  |  |  | 12:39

## pnt #13
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 13 | 49.5 | 57.735 | 63.5085 | 51.9615 | 115 | 120 | 125 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -125 | -120 | -115 | 1 | -0.5 | -0.5 | 57.6862 | 1.6576 | 5.0112 | 0.001454 | 0.049958 | 0.001454 | 2.8868 | -1.5877 | -1.299 | 0 | 2.75 | -2.25 | 2.8868 | 3.1754 | 2.5981 | 0 | 0.5 | 8.6602
Счетчик MTE |  |  |  | 13 | 49.4938 | 57.7507 | 63.478 | 51.9729 | 115.0035 | 120.0009 | 124.9955 | 0.050018 | 0.050025 | 0.050004 | -124.9958 | -120.0016 | -115.0026 | 1 | -0.50062 | -0.49942 | 57.6851 | 1.6461 | 4.9981 | 0.0014594 | 0.049974 | 0.0014476 | 2.8886 | -1.5897 | -1.2979 | 0.002028 | 2.7489 | -2.2516 | 2.8886 | 3.1755 | 2.5989 | 0.0009547 | 0.49938 | 8.6629
Генератор MTE |  |  |  | 13 | 49.5 | 57.735 | 63.5083 | 51.9617 | 115.0003 | 120 | 124.9997 | 0.049999 | 0.050001 | 0.049999 | -125.0016 | -120.005 | -114.9934 | 1 | -0.49994 | -0.50014 | 57.6862 | 1.6576 | 5.011 | 0.0014557 | 0.049957 | 0.0014546 | 2.8867 | -1.5875 | -1.2994 | -0.00010455 | 2.7501 | -2.2498 | 2.8867 | 3.1755 | 2.598 | -0.00019548 | 0.50028 | 8.6602
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.015664 | 0.030324 | 0.011182 | 0.0031893 | 0.000925 | 0.0041143 | 1.89e-05 | 2.41e-05 | 5.5e-06 | 0.0057891 | 0.003375 | 0.0091641 | 2.4579e-07 | 0.00067854 | 0.0007158 | 0.0010951 | 0.011564 | 0.012853 | 3.6437e-06 | 1.6278e-05 | 7.01e-06 | 0.001874 | 0.0021615 | 0.0014377 | 0.0021325 | 0.0012332 | 0.0018051 | 0.0018747 | 1.3598e-05 | 0.00084494 | 0.0011502 | 0.00090571 | 0.0027332
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.027123 | 0.047771 | 0.021515 | 0.0027732 | 0.00077083 | 0.0032916 | 0.037786 | 0.048176 | 0.010999 | -0.0046314 | -0.0028125 | -0.0079686 | 2.4579e-05 | -0.13554 | -0.14333 | 0.0018983 | 0.70255 | 0.25716 | 0.24967 | 0.032574 | 0.48426 | 0.064875 | -0.13597 | -0.11077 | 105.1556 | 0.04486 | -0.08017 | 0.064899 | 0.00042822 | 0.032512 | 120.4755 | 0.18137 | 0.031551
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.027131 | 0.052523 | 0.019368 |  |  |  | 0.000378 | 0.000482 | 0.00011 | [6 empty] | 0.0018967 | 0.02003 | 0.022262 | 7.2873e-05 | 0.00032557 | 0.0001402
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6741 | 5.145 | 5.1597 | 3524.5509 | 3.3613 | 3.361 | 4.4586 | 4.4616 | 4.4641 | 5.1597 | 3.361 | 4.4641
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.6858 | 1.9039 | 5.1632 | 62.7095 | 216.2162 | 48.6109 | 264.5503 | 207.4689 | 909.0909 | 86.3691 | 148.1481 | 54.5607 | 40685.5872 | 14.7376 | 13.9704 | 52.7231 | 4.9925 | 4.492 | 1372.241 | 307.1561 | 713.2644 | 41.2193 | 37.8402 | 46.5815 | 33.5175 | 74.928 | 41.9231 | 68.6994 | 10419.0395 | 137.3068 | 0.042828 | 18.5311 | 141.4893
Binom# |  |  |  | 13 | 49.5011 | 57.7377 | 63.4698 | 51.9658 | 115.0013 | 119.9982 | 125.0005 | 0.050023 | 0.050053 | 0.049969 | -124.9562 | -120.0486 | -114.9952 | 1 | -0.50044 | -0.50029 | 57.674 | 1.6456 | 4.9965 | 0.0015127 | 0.049898 | 0.0012035 | 2.8882 | -1.5898 | -1.2991 | 0 | 2.7504 | -2.2484 | 2.8882 | 3.1769 | 2.5967 | 0 | 0.50205 | 8.6618
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0010948 | 0.012955 | 0.0081846 | 0.0070655 | 0.0022433 | 0.0026874 | 0.0049535 | 4.4431e-06 | 2.7854e-05 | 3.5222e-05 | 0.039639 | 0.047012 | 0.0073586 | 2.4644e-07 | 0.00017796 | 0.00086742 | 0.011031 | 0.00043973 | 0.0015802 | 5.3331e-05 | 7.5534e-05 | 0.00024406 | 0.00037778 | 0.00012463 | 0.0011666 | 0.002028 | 0.00152 | 0.0031837 | 0.0003785 | 0.0013785 | 0.002174 | 0.0009547 | 0.0026757 | 0.0011745
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.002212 | 0.022433 | 0.012894 | 0.013595 | 0.0019506 | 0.0022395 | 0.003963 | 0.0088829 | 0.05568 | 0.070438 | -0.031712 | -0.039176 | -0.0063987 | 2.4644e-05 | -0.035547 | -0.17369 | 0.019123 | 0.026714 | 0.031617 | 3.6544 | 0.15115 | 16.8598 | 0.013079 | -0.00784 | -0.089881 | 100 | 0.055296 | -0.1414 | 0.013103 | 0.04341 | 0.083652 | 100 | 0.5358 | 0.013558
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.022439 | 0.014176 | 0.012238 |  |  |  | 8.8861e-05 | 0.00055708 | 0.00070445 | [6 empty] | 0.019106 | 0.00076164 | 0.0027371 | 0.0010666 | 0.0015107 | 0.0048811
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6741 | 5.145 | 5.1597 | 3524.5509 | 3.3613 | 3.361 | 4.4586 | 4.4616 | 4.4641 | 5.1597 | 3.361 | 4.4641
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 9.1339 | 4.4566 | 7.0541 | 8.1714 | 89.1559 | 74.4216 | 40.3752 | 1125.3507 | 179.5074 | 141.9555 | 12.614 | 10.6355 | 67.9474 | 40577.3025 | 56.1939 | 11.5284 | 5.2339 | 131.2958 | 36.5355 | 93.7545 | 66.1952 | 20.487 | 204.4654 | 656.2564 | 57.4065 | 35.2455 | 60.786 | 23.7693 | 340.266 | 102.7802 | 53.3647 | 0.051597 | 6.2728 | 329.2541
Время окончания измерения |  |  |  | 12:39

## pnt #14
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 14 | 49.5 | 57.735 | 46.188 | 69.282 | 125 | 120 | 115 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | -5 | 1 | -0.5 | -0.5 | 57.6862 | 4.9899 | 8.3443 | 0.001454 | 0.001454 | 0.049958 | 2.8868 | -1.1547 | -1.732 | 0 | -2 | 3 | 2.8868 | 2.3094 | 3.4641 | 0 | 1 | 8.6603
Счетчик MTE |  |  |  | 14 | 49.4938 | 57.753 | 46.1621 | 69.2996 | 124.9976 | 120.0062 | 114.9962 | 0.050017 | 0.050031 | 0.050006 | 5.0041 | -0.0058075 | -4.9983 | 1 | -0.49927 | -0.50054 | 57.6894 | 5.0014 | 8.3577 | 0.001462 | 0.0014477 | 0.049976 | 2.8887 | -1.1531 | -1.7346 | 0.0020923 | -2.0011 | 3 | 2.8887 | 2.3095 | 3.4654 | 0.00097091 | 1.001 | 8.6636
Генератор MTE |  |  |  | 14 | 49.5 | 57.735 | 46.1879 | 69.2822 | 124.9991 | 120.001 | 114.9999 | 0.05 | 0.05 | 0.049999 | 4.997 | -0.001 | -4.996 | 1 | -0.49997 | -0.5 | 57.6862 | 4.9901 | 8.3443 | 0.0014532 | 0.0014527 | 0.049957 | 2.8868 | -1.1546 | -1.732 | 0.00020615 | -2 | 2.9999 | 2.8868 | 2.3094 | 3.464 | 0.00014121 | 1.0001 | 8.6602
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.018038 | 0.02582 | 0.01739 | 0.0014906 | 0.0052 | 0.0037094 | 1.71e-05 | 3.17e-05 | 7.5e-06 | 0.0070725 | 0.0048075 | 0.002265 | 2.5978e-07 | 0.00069505 | 0.00054351 | 0.0031618 | 0.011319 | 0.013471 | 8.8176e-06 | 5.034e-06 | 1.8672e-05 | 0.0018887 | 0.0015191 | 0.0025781 | 0.0018862 | 0.0010751 | 0.00011488 | 0.0018895 | 0.00017235 | 0.0013892 | 0.0008297 | 0.00092595 | 0.0034511
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.031233 | 0.055933 | 0.025094 | 0.0011925 | 0.0043331 | 0.0032257 | 0.034188 | 0.06336 | 0.014998 | 0.14133 | -82.7809 | -0.045316 | 2.5978e-05 | -0.13921 | -0.10858 | 0.0054807 | 0.22633 | 0.16118 | 0.60312 | 0.34772 | 0.037363 | 0.065384 | -0.13174 | -0.14863 | 90.1475 | -0.053727 | 0.0038293 | 0.06541 | 0.0074625 | 0.040088 | 85.4563 | 0.092498 | 0.039834
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.031243 | 0.044722 | 0.03012 |  |  |  | 0.000342 | 0.000634 | 0.00015 | [6 empty] | 0.0054763 | 0.019606 | 0.023332 | 0.00017635 | 0.00010068 | 0.00037345
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6741 | 5.1641 | 5.1507 | 3416.2547 | 3.3647 | 3.3652 | 4.4586 | 4.4675 | 4.4662 | 5.1507 | 3.3652 | 4.4662
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.2007 | 2.2361 | 3.32 | 134.1784 | 38.4615 | 53.9164 | 292.3977 | 157.7287 | 666.6667 | 70.6964 | 104.0042 | 220.7506 | 38494.6237 | 14.3875 | 18.3988 | 18.2603 | 5.1005 | 4.2859 | 567.0472 | 993.2452 | 267.7738 | 40.8988 | 39.1995 | 34.6546 | 37.8963 | 62.6268 | 878.8147 | 68.1638 | 598.6606 | 111.4085 | 0.060273 | 36.3816 | 112.1199
Binom# |  |  |  | 14 | 49.5014 | 57.7377 | 46.1561 | 69.2878 | 124.9927 | 120.0047 | 115.0026 | 0.050046 | 0.050061 | 0.050073 | 5.0185 | -0.03916 | -4.9793 | 1 | -0.49915 | -0.50024 | 57.6782 | 5.0017 | 8.352 | 0.0013484 | 0.0013484 | 0.050235 | 2.8896 | -1.1534 | -1.7356 | 0 | -2.0022 | 3.0042 | 2.8896 | 2.3106 | 3.4695 | 0 | 1.002 | 8.6696
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0013542 | 0.015379 | 0.0059635 | 0.011779 | 0.0048947 | 0.0014927 | 0.0064026 | 2.872e-05 | 2.9694e-05 | 6.6761e-05 | 0.014422 | 0.033352 | 0.018931 | 8.3512e-08 | 0.00012063 | 0.00030605 | 0.011151 | 0.00033115 | 0.0057297 | 0.00011355 | 9.9259e-05 | 0.00025884 | 0.00090299 | 0.00026271 | 0.0009646 | 0.0020923 | 0.0011004 | 0.0041186 | 0.0009027 | 0.0010846 | 0.0040487 | 0.00097091 | 0.00092588 | 0.006036
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0027361 | 0.026628 | 0.012919 | 0.016997 | 0.0039158 | 0.0012438 | 0.0055677 | 0.05742 | 0.059352 | 0.1335 | 0.2882 | -574.2972 | -0.37874 | 8.3512e-06 | -0.024161 | -0.061143 | 0.019329 | 0.0066212 | 0.068555 | 7.7668 | 6.8563 | 0.51794 | 0.03126 | -0.022783 | -0.05561 | 100 | -0.054991 | 0.13729 | 0.03125 | 0.046963 | 0.11683 | 100 | 0.092491 | 0.069671
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.026636 | 0.010329 | 0.020401 |  |  |  | 0.0005744 | 0.00059389 | 0.0013352 | [6 empty] | 0.019314 | 0.00057357 | 0.0099241 | 0.002271 | 0.0019852 | 0.0051769
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6741 | 5.1641 | 5.1507 | 3416.2547 | 3.3647 | 3.3652 | 4.4586 | 4.4675 | 4.4662 | 5.1507 | 3.3652 | 4.4662
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 7.3843 | 3.7543 | 9.6814 | 4.9016 | 40.8605 | 133.9887 | 31.2372 | 174.0957 | 168.3823 | 74.8945 | 34.6701 | 14.9915 | 26.4122 | 119742.7377 | 82.8982 | 32.6747 | 5.1775 | 174.3465 | 10.0765 | 44.0335 | 50.3735 | 19.3167 | 85.546 | 226.6672 | 92.6221 | 34.1625 | 61.1865 | 24.5126 | 142.676 | 95.1285 | 38.2274 | 0.051507 | 36.3844 | 64.1036
Время окончания измерения |  |  |  | 12:40

## pnt #15
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 15 | 50 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 128.3 | 120 | 111.7 | 5 | 5 | 5 | 123.3 | 130 | 106.7 | 1 | 0.99619 | 0.99619 | 55.6783 | 5.607 | 11.1375 | 4.9757 | 0.35623 | 0.34017 | 288.675 | 201.3036 | 345.0918 | 0 | -17.6118 | 30.1916 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 835.0704 | 12.5798 | 837.1575
Счетчик MTE |  |  |  | 15 | 49.9936 | 57.7464 | 40.3954 | 69.3032 | 128.3375 | 119.992 | 111.6705 | 5.0008 | 5 | 5.0006 | 123.3106 | 130.0048 | 106.6846 | 1 | 0.99625 | 0.99612 | 55.6818 | 5.6079 | 11.1604 | 4.9761 | 0.35643 | 0.34076 | 288.7755 | 201.2205 | 345.2164 | 0.31786 | -17.4763 | 30.4999 | 288.7757 | 201.978 | 346.5611 | 835.2124 | 13.3414 | 837.3148
Генератор MTE |  |  |  | 15 | 50 | 57.7349 | 40.4145 | 69.282 | 128.299 | 120.001 | 111.7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.99619 | 55.6783 | 5.6071 | 11.1374 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 345.0876 | 0 | 0 | 30.2155 | 0 | 0 | 346.4079 | 345.0876 | 30.2155 | 346.4079
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.011522 | 0.019056 | 0.021248 | 0.038433 | 0.008975 | 0.029458 | 5.0008 | 5 | 0.0006772 | 123.3106 | 130.0048 | 106.6846 | 6.0579e-07 | 0.0037504 | 6.8775e-05 | 0.0035076 | 0.00075172 | 0.022995 | 3.3094 | 1.3102 | 1.3259 | 288.7755 | 201.2205 | 0.12875 | 0.31786 | 17.4763 | 0.28435 | 288.7757 | 201.978 | 0.15317 | 490.1248 | 16.8741 | 490.9069
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.019953 | 0.047174 | 0.030659 | 0.029947 | 0.0074797 | 0.02638 | 100 | 100 | 0.013542 | 100 | 100 | 100 | 6.0579e-05 | 0.37645 | 0.0069043 | 0.0062994 | 0.013405 | 0.20604 | 66.5068 | 367.596 | 389.1051 | 100 | 100 | 0.037296 | 100 | -100 | 0.9323 | 100 | 100 | 0.044198 | 58.6826 | 126.4792 | 58.6287
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.019957 | 0.033006 | 0.036803 |  |  |  | 100.0151 | 100.0004 | 0.013544 | [6 empty] | 0.0060753 | 0.001302 | 0.039829 | 66.1889 | 26.2045 | 26.518
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.21717 | 0.20668 | 0.50343 | 0.51717 | 0.50671 | 0.50001 | 0.51717 | 0.50668 | 0.20668 | 0.50671 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.0108 | 3.0298 | 2.7172 | 5.2038 | 22.2841 | 6.7892 | 0.00099985 | 0.001 | 7.3833 | 0.0040548 | 0.003846 | 0.0046867 | 16507.3685 | 2.6664 | 145.4008 | 16.46 | 76.8044 | 2.5108 | 0.0015108 | 0.0038161 | 0.003771 | 0.0020001 | 0.0021717 | 5.5416 | 0.0050343 | 0.0051717 | 0.54351 | 0.0050001 | 0.0051717 | 11.464 | 0.003522 | 0.0040063 | 0.0086422
Binom# |  |  |  | 15 | 49.9998 | 57.7309 | 40.3901 | 69.2937 | 128.3123 | 119.9897 | 111.698 | 5.001 | 5 | 5.001 | 123.3218 | 129.994 | 106.6842 | 1 | 0.99626 | 0.99612 | 55.6719 | 5.6156 | 11.1512 | 4.9762 | 0.35631 | 0.34098 | 288.7104 | 201.194 | 345.1919 | 0.16177 | -17.4536 | 30.4796 | 288.7104 | 201.9496 | 346.5349 | 835.0963 | 13.1878 | 837.1949
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00019455 | 0.015522 | 0.0053302 | 0.0095087 | 0.025178 | 0.0023171 | 0.027518 | 0.00021493 | 4.3365e-05 | 0.00031029 | 0.01114 | 0.010726 | 0.00039077 | 4.8658e-07 | 8.7156e-06 | 4.6108e-06 | 0.0098292 | 0.0077574 | 0.0091648 | 0.0001269 | 0.00012351 | 0.00021867 | 0.065057 | 0.02656 | 0.024485 | 0.15609 | 0.022705 | 0.020267 | 0.065202 | 0.028428 | 0.026181 | 0.11607 | 0.15366 | 0.11983
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00038915 | 0.02688 | 0.013195 | 0.01372 | 0.019618 | 0.001931 | 0.024642 | 0.004298 | 0.0008673 | 0.006205 | 0.0090338 | 0.0082504 | 0.00036628 | 4.8658e-05 | 0.00087484 | 0.00046287 | 0.017652 | 0.13833 | 0.082119 | 0.0025502 | 0.034653 | 0.064173 | 0.022529 | 0.0132 | 0.0070925 | 49.1076 | -0.12992 | 0.066449 | 0.022579 | 0.014075 | 0.0075545 | 0.013897 | 1.1517 | 0.014311
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.026885 | 0.0092321 | 0.01647 |  |  |  | 0.0042987 | 0.0008673 | 0.0062058 | [6 empty] | 0.017025 | 0.013436 | 0.015874 | 0.002538 | 0.0024703 | 0.0043735
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.21717 | 0.20668 | 0.50343 | 0.51717 | 0.50671 | 0.50001 | 0.51717 | 0.50668 | 0.20668 | 0.50671 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 51.4008 | 3.7195 | 10.8317 | 6.0718 | 7.9436 | 86.3165 | 7.2681 | 23.2631 | 115.3003 | 16.114 | 44.885 | 46.616 | 1279.5282 | 20551.5718 | 1147.366 | 2168.8345 | 5.8738 | 7.4426 | 6.2997 | 39.401 | 40.4816 | 22.8652 | 8.8781 | 16.4527 | 29.1406 | 0.010252 | 3.9807 | 7.6256 | 22.1455 | 36.7448 | 67.0702 | 14.872 | 0.43996 | 35.4059
Время окончания измерения |  |  |  | 12:40

## pnt #16
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 16 | 50 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 111.7 | 120 | 128.3 | 5 | 5 | 5 | -8.3 | 0 | 8.3 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.6783 | 11.1375 | 5.607 | 0.24123 | 0.24123 | 4.9883 | 288.675 | -101.0363 | -173.205 | 0 | -174.9999 | 299.9999 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 14.4338 | 124.9999 | 837.1575
Счетчик MTE |  |  |  | 16 | 49.9936 | 57.7523 | 40.3979 | 69.2915 | 111.6469 | 120.0051 | 128.348 | 5.0004 | 5 | 5.0006 | -8.2863 | 0.0019175 | 8.2844 | 1 | -0.49925 | -0.5007 | 55.68 | 11.1626 | 5.5981 | 0.24099 | 0.24064 | 4.9887 | 288.7873 | -100.8428 | -173.4912 | -0.086907 | -175.0142 | 299.9348 | 288.7873 | 201.9883 | 346.4969 | 14.4532 | 124.8337 | 837.2724
Генератор MTE |  |  |  | 16 | 50 | 57.7351 | 40.4145 | 69.2818 | 111.699 | 120.001 | 128.3 | 5 | 5 | 5 | -8.2981 | -0.00119 | 8.2993 | 1 | -0.49996 | -0.50001 | 55.6782 | 11.1375 | 5.6069 | 0.24119 | 0.24119 | 4.9884 | 288.6784 | -101.0287 | -173.2073 | -0.0018451 | -175.0047 | 299.9998 | 288.6784 | 202.0729 | 346.4111 | 14.4423 | 124.9932 | 837.1624
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.017166 | 0.016646 | 0.009694 | 0.052065 | 0.0041 | 0.047965 | 0.0003992 | 3.48e-05 | 0.000539 | 0.011824 | 0.0031075 | 0.014931 | 4.5262e-08 | 0.00071078 | 0.00069543 | 0.0018013 | 0.025049 | 0.0088345 | 0.00020157 | 0.00054329 | 0.00033782 | 0.10887 | 0.18588 | 0.28387 | 0.085062 | 0.009504 | 0.064931 | 0.10889 | 0.084636 | 0.085818 | 0.010883 | 0.1595 | 0.11007
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.029724 | 0.041205 | 0.01399 | 0.046634 | 0.0034165 | 0.037371 | 0.0079833 | 0.000696 | 0.010779 | -0.14269 | 162.06 | 0.18023 | 4.5262e-06 | -0.14237 | -0.13889 | 0.0032351 | 0.2244 | 0.15781 | 0.083643 | 0.22577 | 0.0067717 | 0.0377 | -0.18433 | -0.16362 | -97.8769 | -0.0054304 | 0.021648 | 0.037704 | 0.041901 | 0.024767 | 0.075299 | 0.12777 | 0.013146
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.029732 | 0.028832 | 0.016791 |  |  |  | 0.007984 | 0.000696 | 0.01078 | [6 empty] | 0.0031199 | 0.043386 | 0.015302 | 0.0040315 | 0.010866 | 0.0067564
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.21717 | 0.20668 | 0.50747 | 0.51717 | 0.50667 | 0.50002 | 0.51717 | 0.50668 | 0.20668 | 0.50667 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.3633 | 3.4684 | 5.9557 | 3.8414 | 48.7805 | 4.1697 | 12.5251 | 143.6782 | 9.2764 | 42.2876 | 160.901 | 33.4867 | 220938.1658 | 14.0691 | 14.3796 | 32.0521 | 2.3049 | 6.5352 | 24.8048 | 9.2032 | 14.8007 | 5.3054 | 1.1781 | 1.2631 | 0.0051848 | 95.2356 | 23.4048 | 13.2615 | 12.3425 | 20.4573 | 2.7448 | 3.9656 | 38.5422
Binom# |  |  |  | 16 | 49.9997 | 57.7362 | 40.4 | 69.2773 | 111.6798 | 120.0023 | 128.318 | 5.0009 | 5.0002 | 5.001 | -8.2753 | -0.012586 | 8.2879 | 1 | -0.4991 | -0.50071 | 55.6715 | 11.1465 | 5.6051 | 0.24091 | 0.24051 | 4.9893 | 288.734 | -100.8211 | -173.4731 | 0 | -175.0482 | 299.8952 | 288.734 | 202.0068 | 346.4535 | 14.4398 | 124.847 | 837.1943
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00025177 | 0.016033 | 0.0021513 | 0.014234 | 0.032836 | 0.0028264 | 0.030002 | 0.00046633 | 0.00019312 | 0.00041281 | 0.010993 | 0.014503 | 0.0035098 | 4.5282e-08 | 0.00015345 | 1.0576e-05 | 0.0084892 | 0.016029 | 0.0070658 | 8.2183e-05 | 0.00013362 | 0.00060526 | 0.05325 | 0.021742 | 0.018064 | 0.086907 | 0.033923 | 0.039663 | 0.053264 | 0.018537 | 0.043375 | 0.013448 | 0.013321 | 0.078101
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0005036 | 0.027762 | 0.0053254 | 0.020542 | 0.029411 | 0.0023553 | 0.023376 | 0.0093257 | 0.0038625 | 0.0082552 | -0.13267 | 756.3531 | 0.042367 | 4.5282e-06 | -0.030737 | -0.0021122 | 0.015246 | 0.1436 | 0.12622 | 0.034102 | 0.055526 | 0.012132 | 0.018439 | -0.02156 | -0.010412 | -100 | -0.019383 | 0.013224 | 0.018444 | 0.0091774 | 0.012518 | 0.093048 | 0.010671 | 0.0093281
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.02777 | 0.0037262 | 0.024654 |  |  |  | 0.0093265 | 0.0038625 | 0.0082562 | [6 empty] | 0.014704 | 0.027763 | 0.012238 | 0.0016437 | 0.0026724 | 0.012105
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.21717 | 0.20668 | 0.50747 | 0.51717 | 0.50667 | 0.50002 | 0.51717 | 0.50668 | 0.20668 | 0.50667 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 39.7188 | 3.601 | 26.8368 | 4.0561 | 6.0908 | 70.7604 | 6.6661 | 10.7221 | 25.8902 | 12.1122 | 45.4821 | 34.4755 | 142.4577 | 220838.5029 | 65.1668 | 945.5716 | 6.801 | 3.6019 | 8.171 | 60.8402 | 37.4195 | 8.261 | 10.8471 | 10.0724 | 19.8502 | 0.0050747 | 26.6814 | 38.3148 | 27.1101 | 56.3521 | 40.4752 | 2.2212 | 47.4824 | 54.3173
Время окончания измерения |  |  |  | 12:41

## pnt #17
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 17 | 45 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 17 | 44.9943 | 57.7522 | 57.7075 | 57.7481 | 120.0019 | 120.0013 | 119.9968 | 5.0005 | 4.9997 | 5.0011 | 120.0143 | 119.9999 | 119.9858 | 0.5004 | 0.50059 | 0.50057 | 57.736 | 0.013353 | 0.015191 | 5.0004 | 5.7605e-05 | 0.00082327 | 144.5121 | 144.4291 | 144.5655 | -250.0335 | -249.7652 | -250.0148 | 288.7914 | 288.5176 | 288.802 | 433.5068 | -749.8135 | 866.1111
Генератор MTE |  |  |  | 17 | 45 | 57.7349 | 57.7351 | 57.7349 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 5 | 5 | 5 | 120.0119 | 119.996 | 119.9921 | 0.4999 | 0.50008 | 0.50002 | 57.735 | 8.5041e-05 | 4.9975e-05 | 5 | 0.00031635 | 0.00029448 | 144.3077 | 144.3587 | 144.3402 | -250.0172 | -249.9862 | -249.9944 | 288.6751 | 288.6738 | 288.6716 | 433.0066 | -749.9978 | 866.0205
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.01733 | 0.027588 | 0.013222 | 0.001869 | 0.00127 | 0.003139 | 0.0005146 | 0.0003152 | 0.0011134 | 0.0024 | 0.003925 | 0.006325 | 0.00050651 | 0.00051448 | 0.00055461 | 0.00098798 | 0.013268 | 0.015141 | 0.00043758 | 0.00025874 | 0.00052879 | 0.20445 | 0.070359 | 0.22538 | 0.016299 | 0.22098 | 0.020386 | 0.11637 | 0.15613 | 0.13041 | 0.50019 | 0.18429 | 0.090647
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.030007 | 0.047807 | 0.022896 | 0.0015574 | 0.0010583 | 0.0026159 | 0.010291 | 0.0063044 | 0.022263 | 0.0019998 | 0.0032708 | 0.0052715 | 0.10122 | 0.10277 | 0.1108 | 0.0017112 | 99.3631 | 99.671 | 0.008751 | 449.1684 | 64.2308 | 0.14148 | 0.048715 | 0.1559 | -0.0065188 | -0.088475 | -0.0081538 | 0.040295 | 0.054114 | 0.045154 | 0.11538 | -0.024579 | 0.010466
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.030016 | 0.047784 | 0.022901 |  |  |  | 0.010292 | 0.006304 | 0.022268 | [6 empty] | 0.0017112 | 0.022981 | 0.026224 | 0.0087517 | 0.0051749 | 0.010576
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.3315 | 2.0928 | 4.3666 | 107.0111 | 157.4803 | 63.7153 | 9.7163 | 15.8629 | 4.4907 | 208.3333 | 127.3885 | 79.0514 | 19.7428 | 19.4373 | 18.0306 | 58.4371 | 4.3513 | 3.8133 | 11.4264 | 19.3242 | 9.4555 | 1.4138 | 4.1059 | 1.283 | 76.703 | 5.6516 | 61.3229 | 12.4088 | 9.2401 | 11.0736 | 1.7336 | 20.3434 | 47.7755
Binom# |  |  |  | 17 | 45.0009 | 57.7358 | 57.7001 | 57.741 | 119.9976 | 120.0022 | 120.0002 | 5.0018 | 5.0009 | 5.0024 | 120.0277 | 119.9811 | 119.9912 | 0.50025 | 0.50072 | 0.50042 | 57.7252 | 0.013346 | 0.01312 | 5.0016 | 0.00060316 | 0.00089787 | 144.465 | 144.485 | 144.5442 | -250.0537 | -249.7753 | -250.0746 | 288.7854 | 288.5543 | 288.8431 | 433.4942 | -749.9036 | 866.1828
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00085449 | 0.016421 | 0.0074273 | 0.0071514 | 0.0043256 | 0.00094252 | 0.003406 | 0.0013169 | 0.0012808 | 0.0013332 | 0.013448 | 0.018831 | 0.0053978 | 0.00015268 | 0.00013021 | 0.00014504 | 0.0108 | 7.537e-06 | 0.0020704 | 0.0012108 | 0.00054555 | 7.4593e-05 | 0.047135 | 0.055926 | 0.021328 | 0.020235 | 0.010029 | 0.059798 | 0.0060769 | 0.036682 | 0.04109 | 0.012521 | 0.090092 | 0.071695
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0018991 | 0.028433 | 0.012871 | 0.012384 | 0.0036046 | 0.00078543 | 0.0028384 | 0.026336 | 0.025617 | 0.026658 | 0.011205 | 0.015692 | 0.0044987 | 0.030511 | 0.026012 | 0.028976 | 0.018705 | 0.056443 | 13.6294 | 0.024215 | 947.0585 | 9.0606 | 0.032616 | 0.038722 | 0.014753 | -0.0080927 | -0.0040152 | -0.023918 | 0.0021043 | 0.012714 | 0.014228 | 0.0028884 | -0.012015 | 0.0082778
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028441 | 0.012864 | 0.012387 |  |  |  | 0.026339 | 0.025615 | 0.026664 | [6 empty] | 0.018706 | 1.3054e-05 | 0.003586 | 0.024217 | 0.010911 | 0.0014919
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 11.7029 | 3.516 | 7.7733 | 8.0733 | 46.236 | 212.1961 | 58.72 | 3.7967 | 3.9039 | 3.7504 | 37.18 | 26.5525 | 92.6305 | 65.4967 | 76.7968 | 68.9446 | 5.3459 | 7660.2094 | 27.8862 | 4.1294 | 9.165 | 67.03 | 6.1324 | 5.1656 | 13.5577 | 61.7857 | 124.5317 | 20.9054 | 237.62 | 39.3287 | 35.144 | 69.25 | 41.615 | 60.4048
Время окончания измерения |  |  |  | 12:41

## pnt #18
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 18 | 47.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 18 | 47.4939 | 57.7514 | 57.7072 | 57.7485 | 120.0163 | 120.0022 | 119.9815 | 5.0005 | 4.9997 | 5.0012 | 120.0122 | 120.0004 | 119.9874 | 0.50066 | 0.5006 | 0.50057 | 57.7357 | 0.0094222 | 0.019696 | 5.0005 | 7.5949e-05 | 0.00079407 | 144.584 | 144.4308 | 144.5697 | -249.9872 | -249.7639 | -250.0221 | 288.7874 | 288.5174 | 288.8104 | 433.5845 | -749.7733 | 866.1151
Генератор MTE |  |  |  | 18 | 47.5 | 57.735 | 57.7348 | 57.735 | 120.0005 | 120 | 119.9995 | 5 | 5 | 5 | 120.0011 | 119.999 | 119.9999 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50002 | 57.7349 | 0.00011138 | 0.00022423 | 5 | 4.9474e-05 | 1.5192e-05 | 144.3438 | 144.346 | 144.3404 | -249.9969 | -249.9945 | -249.9949 | 288.6756 | 288.6746 | 288.6721 | 433.0303 | -749.9862 | 866.0223
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.016404 | 0.027568 | 0.013544 | 0.015859 | 0.0021675 | 0.018027 | 0.0005156 | 0.0003358 | 0.001222 | 0.0111 | 0.0013825 | 0.012482 | 0.00063811 | 0.0005662 | 0.00055435 | 0.00079273 | 0.0093109 | 0.019472 | 0.00046724 | 2.6475e-05 | 0.00077888 | 0.24018 | 0.084745 | 0.22925 | 0.0096723 | 0.23055 | 0.027253 | 0.1118 | 0.15722 | 0.13829 | 0.55417 | 0.21297 | 0.092866
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.028405 | 0.047772 | 0.023453 | 0.013214 | 0.0018062 | 0.015025 | 0.010311 | 0.0067164 | 0.024434 | 0.0092491 | 0.0011521 | 0.010403 | 0.12745 | 0.11311 | 0.11074 | 0.001373 | 98.8179 | 98.8615 | 0.009344 | 34.8592 | 98.0868 | 0.16612 | 0.058675 | 0.15857 | -0.0038691 | -0.092306 | -0.0109 | 0.038712 | 0.054492 | 0.047882 | 0.12781 | -0.028404 | 0.010722
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028413 | 0.047749 | 0.023459 |  |  |  | 0.010312 | 0.006716 | 0.02444 | [6 empty] | 0.0013731 | 0.016127 | 0.033726 | 0.0093448 | 0.00052951 | 0.015578
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.5196 | 2.0943 | 4.2628 | 12.611 | 92.2722 | 11.0946 | 9.6974 | 14.8898 | 4.0917 | 45.045 | 361.6637 | 40.0561 | 15.6712 | 17.6615 | 18.0392 | 72.8303 | 6.2008 | 2.9651 | 10.7011 | 188.8556 | 6.4195 | 1.2041 | 3.409 | 1.2614 | 129.2316 | 5.417 | 45.8719 | 12.9161 | 9.1761 | 10.4427 | 1.565 | 17.6037 | 46.634
Binom# |  |  |  | 18 | 47.501 | 57.7356 | 57.7024 | 57.7385 | 119.996 | 119.9978 | 120.0062 | 5.0011 | 5.0005 | 5.002 | 120.024 | 119.9754 | 120.0005 | 0.50037 | 0.50081 | 0.50044 | 57.7236 | 0.012739 | 0.012072 | 5.0011 | 0.00079163 | 0.0015037 | 144.4789 | 144.5051 | 144.5318 | -249.9956 | -249.7477 | -250.0436 | 288.742 | 288.5405 | 288.8101 | 433.5157 | -749.787 | 866.0926
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00099182 | 0.015831 | 0.0048089 | 0.010072 | 0.020307 | 0.0043648 | 0.024687 | 0.00059211 | 0.0008198 | 0.00086696 | 0.01184 | 0.024934 | 0.013101 | 0.00028549 | 0.00021735 | 0.00013065 | 0.012128 | 0.0033168 | 0.0076235 | 0.00065188 | 0.00071568 | 0.00070968 | 0.10511 | 0.074321 | 0.037899 | 0.0083765 | 0.016206 | 0.021523 | 0.045339 | 0.023168 | 0.0003427 | 0.068706 | 0.013724 | 0.022544
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0020883 | 0.027413 | 0.0083333 | 0.017441 | 0.01692 | 0.0036372 | 0.020576 | 0.011841 | 0.016397 | 0.017335 | 0.0098658 | 0.020778 | 0.010919 | 0.057024 | 0.043418 | 0.026101 | 0.021005 | 35.2022 | 38.706 | 0.013036 | 942.3103 | 89.3723 | 0.0727 | 0.051458 | 0.026215 | -0.0033508 | -0.0064884 | -0.0086083 | 0.0157 | 0.0080301 | 0.00011866 | 0.015846 | -0.0018304 | 0.0026029
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.02742 | 0.0083293 | 0.017445 |  |  |  | 0.011842 | 0.016396 | 0.017339 | [6 empty] | 0.021006 | 0.0057449 | 0.013204 | 0.013038 | 0.014314 | 0.014194
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 10.0825 | 3.6469 | 12.0059 | 5.7322 | 9.8487 | 45.8215 | 8.1014 | 8.4444 | 6.099 | 5.7673 | 42.2289 | 20.053 | 38.1642 | 35.027 | 46.0088 | 76.5385 | 4.7606 | 17.4066 | 7.5733 | 7.6701 | 6.9864 | 7.0454 | 2.7512 | 3.8871 | 7.6301 | 149.2237 | 77.0635 | 58.085 | 31.8484 | 62.2681 | 4213.91 | 12.6227 | 273.1697 | 192.1009
Время окончания измерения |  |  |  | 12:42

## pnt #19
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 19 | 49 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 19 | 48.9938 | 57.7518 | 57.7069 | 57.7485 | 119.9993 | 120.0013 | 119.9994 | 5.0007 | 4.9995 | 5.0009 | 120.0111 | 119.9987 | 119.9903 | 0.50047 | 0.50065 | 0.50061 | 57.7358 | 0.014245 | 0.01464 | 5.0004 | 0.00022745 | 0.00072251 | 144.5355 | 144.4394 | 144.573 | -250.029 | -249.7447 | -250.0018 | 288.7992 | 288.505 | 288.7945 | 433.5479 | -749.7755 | 866.0987
Генератор MTE |  |  |  | 19 | 49 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 5 | 5.0001 | 5 | 120.0062 | 119.994 | 119.9998 | 0.5 | 0.50009 | 0.5 | 57.735 | 6.1139e-05 | 6.1139e-05 | 5 | 0.00017349 | 0.00018383 | 144.3373 | 144.366 | 144.3384 | -250.0001 | -249.9888 | -250.0014 | 288.6751 | 288.6796 | 288.6767 | 433.0417 | -749.9902 | 866.0314
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.016886 | 0.028064 | 0.013538 | 0.00084509 | 0.0012975 | 0.00045241 | 0.000688 | 0.000594 | 0.0008666 | 0.00485 | 0.00469 | 0.00954 | 0.00047117 | 0.00055719 | 0.00060848 | 0.00078666 | 0.014184 | 0.014579 | 0.00032019 | 5.3965e-05 | 0.00053869 | 0.19816 | 0.073436 | 0.23459 | 0.028917 | 0.2441 | 0.00042386 | 0.12416 | 0.1746 | 0.11774 | 0.50619 | 0.21476 | 0.067299
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.029239 | 0.048632 | 0.023443 | 0.00070424 | 0.0010812 | 0.00037701 | 0.013758 | 0.011881 | 0.017329 | 0.0040413 | 0.0039084 | 0.0079506 | 0.094146 | 0.11129 | 0.12155 | 0.0013625 | 99.5708 | 99.5824 | 0.0064033 | 23.7259 | 74.5573 | 0.1371 | 0.050842 | 0.16227 | -0.011565 | -0.09774 | -0.00016954 | 0.042993 | 0.060519 | 0.040768 | 0.11675 | -0.028643 | 0.0077703
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.029247 | 0.048608 | 0.023449 |  |  |  | 0.01376 | 0.01188 | 0.017332 | [6 empty] | 0.0013625 | 0.024568 | 0.025251 | 0.0064038 | 0.0010793 | 0.010774
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.4191 | 2.0573 | 4.2647 | 236.6617 | 154.1426 | 442.0749 | 7.2674 | 8.4175 | 5.7697 | 103.0928 | 106.6098 | 52.4109 | 21.2236 | 17.9472 | 16.4343 | 73.3922 | 4.0703 | 3.9602 | 15.6158 | 92.653 | 9.2818 | 1.4589 | 3.9342 | 1.2327 | 43.2336 | 5.1158 | 2949.1972 | 11.6302 | 8.2623 | 12.265 | 1.7132 | 17.4566 | 64.3497
Binom# |  |  |  | 19 | 49.0009 | 57.7362 | 57.7005 | 57.7411 | 119.9941 | 120.0012 | 120.0047 | 5.0012 | 5.0001 | 5.0014 | 120.0261 | 119.9787 | 119.9952 | 0.50036 | 0.50082 | 0.50052 | 57.7253 | 0.014972 | 0.012719 | 5.0008 | 0.00056444 | 0.0011064 | 144.479 | 144.491 | 144.5438 | -250.0067 | -249.7172 | -250.0099 | 288.7516 | 288.507 | 288.7869 | 433.5138 | -749.7338 | 866.0456
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0009079 | 0.015633 | 0.006447 | 0.0074758 | 0.0052279 | 6.1538e-05 | 0.0053047 | 0.0005289 | 0.00059602 | 0.00051865 | 0.015065 | 0.020007 | 0.0049564 | 0.00011319 | 0.00017526 | 8.7835e-05 | 0.010503 | 0.00072629 | 0.0019215 | 0.00047571 | 0.00033699 | 0.00038386 | 0.056514 | 0.051572 | 0.029137 | 0.022334 | 0.027472 | 0.0081414 | 0.047623 | 0.0020309 | 0.0075411 | 0.034079 | 0.041696 | 0.053133
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0018531 | 0.02707 | 0.011172 | 0.012945 | 0.0043566 | 5.1281e-05 | 0.0044206 | 0.010577 | 0.011922 | 0.010371 | 0.012553 | 0.016672 | 0.0041306 | 0.022616 | 0.035007 | 0.017546 | 0.018192 | 5.0984 | 13.1249 | 0.0095136 | 148.1581 | 53.1287 | 0.039101 | 0.035705 | 0.020154 | -0.0089326 | -0.011 | -0.0032566 | 0.01649 | 0.00070395 | 0.0026112 | 0.0078605 | -0.0055611 | 0.0061348
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027078 | 0.011166 | 0.012949 |  |  |  | 0.010578 | 0.01192 | 0.010373 | [6 empty] | 0.018192 | 0.001258 | 0.0033281 | 0.0095143 | 0.0067397 | 0.0076772
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 11.0145 | 3.6931 | 8.9554 | 7.7229 | 38.2562 | 3250.0198 | 37.7024 | 9.4535 | 8.389 | 9.6404 | 33.1886 | 24.9918 | 100.8803 | 88.3504 | 57.0572 | 113.8496 | 5.497 | 79.4934 | 30.0471 | 10.5105 | 14.8374 | 13.0255 | 5.1155 | 5.6021 | 9.9247 | 55.9767 | 45.4557 | 153.5412 | 30.3222 | 710.3131 | 191.4874 | 25.4462 | 89.9134 | 81.5049
Время окончания измерения |  |  |  | 12:42

## pnt #20
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 20 | 51 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 20 | 50.9936 | 57.7521 | 57.7073 | 57.7485 | 120.0094 | 120.0032 | 119.9874 | 5.0007 | 4.9996 | 5.0006 | 120.0194 | 119.996 | 119.9846 | 0.50058 | 0.50073 | 0.50062 | 57.736 | 0.010884 | 0.018002 | 5.0003 | 0.00037068 | 0.00080698 | 144.5679 | 144.4668 | 144.5681 | -250.0127 | -249.7372 | -249.9847 | 288.8014 | 288.5123 | 288.7772 | 433.6028 | -749.7346 | 866.0909
Генератор MTE |  |  |  | 20 | 51 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 5 | 5 | 120.0025 | 119.997 | 120.0005 | 1 | 0.50005 | 0.5 | 57.735 | 1.5166e-14 | 3.5527e-15 | 3.3333 | 1.6666 | 1.6667 | 0 | 144.3512 | 144.3378 | 0 | -249.9933 | -250.0004 | 0 | 288.6762 | 288.6756 | 288.689 | -499.9937 | 577.3517
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.017138 | 0.027706 | 0.013512 | 0.00935 | 0.003225 | 0.012575 | 5.0007 | 0.0004396 | 0.0005906 | 0.01687 | 0.000975 | 0.015895 | 0.49942 | 0.00068491 | 0.00062148 | 0.00098108 | 0.010884 | 0.018002 | 1.667 | 1.6662 | 1.6659 | 144.5679 | 0.11565 | 0.2303 | 250.0127 | 0.25614 | 0.015656 | 288.8014 | 0.1639 | 0.10167 | 144.9138 | 249.7409 | 288.7391
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.029675 | 0.048011 | 0.023398 | 0.0077911 | 0.0026874 | 0.01048 | 100 | 0.0087927 | 0.011811 | 0.014056 | 0.00081253 | 0.013248 | 99.7687 | 0.13678 | 0.12414 | 0.0016993 | 100 | 100 | 33.3371 | 449506.6794 | 206440.428 | 100 | 0.080052 | 0.1593 | -100 | -0.10256 | -0.0062628 | 100 | 0.056808 | 0.035206 | 33.4209 | -33.3106 | 33.3382
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.029684 | 0.047988 | 0.023403 |  |  |  | 100.0141 | 0.008792 | 0.011812 | [6 empty] | 0.0016993 | 0.018852 | 0.031181 | 33.339 | 33.3245 | 33.3188
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.3688 | 2.0838 | 4.2729 | 21.3904 | 62.0155 | 15.9046 | 0.00099986 | 11.374 | 8.466 | 29.6384 | 512.8205 | 31.4564 | 0.020023 | 14.6005 | 16.0907 | 58.8482 | 5.3044 | 3.2071 | 0.0029995 | 0.0030008 | 0.0030013 | 0.0020002 | 2.4987 | 1.2556 | 0.0050002 | 4.8752 | 79.8385 | 0.0050002 | 8.8019 | 14.2026 | 0.0059847 | 0.015011 | 0.014998
Binom# |  |  |  | 20 | 50.9989 | 57.7358 | 57.7013 | 57.7403 | 120.0049 | 119.997 | 119.9981 | 5.0009 | 4.9997 | 5.0009 | 120.0345 | 119.9782 | 119.9873 | 0.50042 | 0.50085 | 0.50056 | 57.7239 | 0.011317 | 0.012551 | 5.0003 | 0.0006607 | 0.0013384 | 144.4849 | 144.4881 | 144.5383 | -249.9779 | -249.6962 | -249.9714 | 288.7297 | 288.4874 | 288.7508 | 433.5113 | -749.6454 | 865.9678
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0010567 | 0.016332 | 0.0059848 | 0.0081746 | 0.0044214 | 0.0062234 | 0.010652 | 0.00017318 | 8.8675e-05 | 0.00026057 | 0.015153 | 0.017807 | 0.0026692 | 0.00016301 | 0.00011685 | 5.7317e-05 | 0.012066 | 0.00043316 | 0.0054514 | 1.1024e-06 | 0.00029002 | 0.00053137 | 0.082948 | 0.021252 | 0.02979 | 0.034829 | 0.041032 | 0.013292 | 0.071684 | 0.02489 | 0.02642 | 0.091471 | 0.089184 | 0.12302
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0020722 | 0.02828 | 0.010371 | 0.014156 | 0.0036842 | 0.005186 | 0.0088779 | 0.0034631 | 0.0017736 | 0.0052107 | 0.012625 | 0.01484 | 0.0022246 | 0.032564 | 0.023335 | 0.011449 | 0.020899 | 3.9796 | 30.2812 | 2.2046e-05 | 78.2395 | 65.8464 | 0.057377 | 0.014711 | 0.020606 | -0.013931 | -0.01643 | -0.0053171 | 0.024821 | 0.0086271 | 0.0091488 | 0.021096 | -0.011895 | 0.014205
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028289 | 0.010366 | 0.014159 |  |  |  | 0.0034636 | 0.0017735 | 0.0052114 | [6 empty] | 0.020899 | 0.00075025 | 0.009442 | 2.2047e-05 | 0.0058003 | 0.010627
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 9.4637 | 3.535 | 9.6469 | 7.0627 | 45.2344 | 32.137 | 18.7751 | 28.8716 | 56.3857 | 19.1889 | 32.9967 | 28.079 | 187.3242 | 61.3473 | 85.582 | 174.4673 | 4.7849 | 133.2888 | 10.5909 | 4535.7577 | 17.2404 | 9.4097 | 3.4861 | 13.597 | 9.7065 | 35.8928 | 30.433 | 94.0394 | 20.1448 | 57.9594 | 54.6533 | 9.4814 | 42.0343 | 35.201
Время окончания измерения |  |  |  | 12:43

## pnt #21
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 21 | 52.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 21 | 52.4942 | 57.7517 | 57.7073 | 57.7486 | 120.0041 | 120.0031 | 119.9928 | 5.0006 | 4.9995 | 5.0006 | 120.0129 | 120.001 | 119.9861 | 0.50053 | 0.50066 | 0.50063 | 57.7359 | 0.01223 | 0.016364 | 5.0002 | 0.00019356 | 0.00073698 | 144.5497 | 144.4443 | 144.5697 | -250.0162 | -249.7451 | -249.9831 | 288.7953 | 288.5078 | 288.7766 | 433.5638 | -749.7444 | 866.0798
Генератор MTE |  |  |  | 21 | 52.5 | 57.7351 | 57.7351 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 119.9967 | 120.002 | 120.0013 | 0.50003 | 0.49998 | 0.50002 | 57.735 | 6.6667e-05 | 6.6667e-05 | 5 | 7.069e-05 | 9.8144e-05 | 144.3472 | 144.3337 | 144.3402 | -249.9935 | -250.0033 | -249.9944 | 288.6743 | 288.6761 | 288.6716 | 433.0211 | -749.9913 | 866.022
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.016554 | 0.027754 | 0.013742 | 0.0041 | 0.003055 | 0.007155 | 0.000662 | 0.000511 | 0.000629 | 0.016232 | 0.00105 | 0.015182 | 0.00049179 | 0.00067512 | 0.00061308 | 0.00084726 | 0.012164 | 0.016297 | 0.00025997 | 0.00012287 | 0.00063884 | 0.20253 | 0.11065 | 0.22956 | 0.022728 | 0.25827 | 0.011344 | 0.121 | 0.16826 | 0.10503 | 0.54274 | 0.24688 | 0.057776
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.028664 | 0.048094 | 0.023796 | 0.0034165 | 0.0025458 | 0.0059629 | 0.013238 | 0.010221 | 0.012579 | 0.013526 | 0.00087499 | 0.012654 | 0.098254 | 0.13485 | 0.12246 | 0.0014675 | 99.4549 | 99.5926 | 0.0051992 | 63.4793 | 86.683 | 0.14011 | 0.076604 | 0.15879 | -0.0090905 | -0.10341 | -0.0045378 | 0.041899 | 0.05832 | 0.036372 | 0.12518 | -0.032929 | 0.0066709
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028672 | 0.048071 | 0.023802 |  |  |  | 0.01324 | 0.01022 | 0.01258 | [6 empty] | 0.0014675 | 0.021068 | 0.028228 | 0.0051994 | 0.0024574 | 0.012777
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.4877 | 2.0802 | 4.2014 | 48.7805 | 65.4664 | 27.9525 | 7.5529 | 9.7847 | 7.9491 | 30.8024 | 476.1905 | 32.9327 | 20.334 | 14.8122 | 16.311 | 68.1434 | 4.7466 | 3.5426 | 19.2329 | 40.6928 | 7.8267 | 1.4276 | 2.6112 | 1.2596 | 55.0044 | 4.8352 | 110.1881 | 11.934 | 8.5737 | 13.7473 | 1.5978 | 15.1845 | 74.954
Binom# |  |  |  | 21 | 52.4992 | 57.7331 | 57.6991 | 57.745 | 120.007 | 119.9961 | 119.9968 | 5.0007 | 4.9989 | 5.0007 | 120.023 | 120.0016 | 119.9754 | 0.50043 | 0.50071 | 0.50078 | 57.7251 | 0.012182 | 0.018101 | 5.0001 | 0.00054866 | 0.0015254 | 144.4776 | 144.4216 | 144.6076 | -249.9579 | -249.6716 | -249.9499 | 288.7087 | 288.4329 | 288.7669 | 433.5068 | -749.5795 | 865.9084
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00077057 | 0.018507 | 0.0081997 | 0.0036164 | 0.002919 | 0.0069078 | 0.0040041 | 0.00010282 | 0.00058142 | 0.00014627 | 0.01004 | 0.00069032 | 0.010715 | 9.9902e-05 | 5.1379e-05 | 0.00014803 | 0.010802 | 4.8015e-05 | 0.0017375 | 0.00013793 | 0.0003551 | 0.0007884 | 0.072185 | 0.022709 | 0.037857 | 0.058303 | 0.073451 | 0.033182 | 0.086606 | 0.074957 | 0.0097702 | 0.057021 | 0.16494 | 0.17136
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0014679 | 0.032046 | 0.014209 | 0.0062623 | 0.0024325 | 0.0057564 | 0.0033369 | 0.0020561 | 0.01163 | 0.002925 | 0.0083654 | 0.00057526 | 0.0089299 | 0.019959 | 0.010262 | 0.029569 | 0.018709 | 0.39259 | 10.6176 | 0.0027584 | 183.4536 | 106.9767 | 0.049938 | 0.015722 | 0.026186 | -0.02332 | -0.02941 | -0.013274 | 0.029989 | 0.025981 | 0.0033833 | 0.013152 | -0.021999 | 0.019786
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.032056 | 0.014202 | 0.0062637 |  |  |  | 0.0020564 | 0.011628 | 0.0029254 | [6 empty] | 0.01871 | 8.3164e-05 | 0.0030094 | 0.0027585 | 0.0071019 | 0.015768
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 12.9774 | 3.1196 | 7.0411 | 15.9649 | 68.5156 | 28.9526 | 49.9493 | 48.6288 | 8.5996 | 34.1835 | 49.8027 | 724.302 | 46.665 | 100.0984 | 194.6306 | 67.5527 | 5.3448 | 1202.4421 | 33.2296 | 36.2512 | 14.0807 | 6.342 | 4.0054 | 12.7226 | 7.6382 | 21.4418 | 17.0015 | 37.6693 | 16.6734 | 19.2457 | 147.7879 | 15.2082 | 22.7289 | 25.2708
Время окончания измерения |  |  |  | 12:43

## pnt #22
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 22 | 55 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 22 | 54.9929 | 57.7515 | 57.7069 | 57.7486 | 119.9991 | 120.0031 | 119.9978 | 5.0007 | 4.9995 | 5.0006 | 120.0097 | 120.0004 | 119.99 | 0.50058 | 0.50074 | 0.5007 | 57.7356 | 0.013707 | 0.01508 | 5.0002 | 0.00021643 | 0.00064597 | 144.5656 | 144.4648 | 144.5888 | -250.0091 | -249.729 | -249.9706 | 288.7971 | 288.5042 | 288.7753 | 433.6192 | -749.7087 | 866.0766
Генератор MTE |  |  |  | 22 | 55 | 57.7348 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 119.9996 | 119.998 | 120.0024 | 0.50005 | 0.50005 | 0.50002 | 57.7349 | 6.6667e-05 | 6.6667e-05 | 5 | 6.0581e-05 | 6.9852e-05 | 144.3515 | 144.3509 | 144.3424 | -249.99 | -249.9928 | -249.9984 | 288.6734 | 288.6756 | 288.6762 | 433.0449 | -749.9811 | 866.0252
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.016652 | 0.028064 | 0.013552 | 0.00086 | 0.0030925 | 0.0022325 | 0.0006998 | 0.0005386 | 0.0005442 | 0.010073 | 0.002375 | 0.012447 | 0.00052691 | 0.00069209 | 0.00068126 | 0.00071332 | 0.01364 | 0.015013 | 0.00023512 | 0.00015585 | 0.00057612 | 0.21401 | 0.11396 | 0.24633 | 0.019172 | 0.26383 | 0.027793 | 0.12367 | 0.1714 | 0.099187 | 0.5743 | 0.27245 | 0.05146
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.028834 | 0.048632 | 0.023467 | 0.00071667 | 0.002577 | 0.0018605 | 0.013994 | 0.010773 | 0.010883 | 0.0083931 | 0.0019792 | 0.010374 | 0.10526 | 0.13821 | 0.13606 | 0.0012355 | 99.5136 | 99.5579 | 0.0047021 | 72.0084 | 89.1864 | 0.14804 | 0.078885 | 0.17036 | -0.0076685 | -0.10565 | -0.011118 | 0.042824 | 0.05941 | 0.034347 | 0.13244 | -0.036341 | 0.0059417
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028842 | 0.048608 | 0.023473 |  |  |  | 0.013996 | 0.010772 | 0.010884 | [6 empty] | 0.0012355 | 0.023626 | 0.026003 | 0.0047024 | 0.0031169 | 0.011522
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.4672 | 2.0573 | 4.2603 | 232.5581 | 64.6726 | 89.5857 | 7.1449 | 9.2833 | 9.1878 | 49.6401 | 210.5263 | 40.1687 | 18.9785 | 14.4491 | 14.6787 | 80.9386 | 4.2327 | 3.8456 | 21.2659 | 32.0829 | 8.6788 | 1.3511 | 2.5356 | 1.1741 | 65.2038 | 4.7329 | 44.9713 | 11.6761 | 8.4164 | 14.5575 | 1.5102 | 13.7588 | 84.1526
Binom# |  |  |  | 22 | 54.9984 | 57.7366 | 57.7003 | 57.7417 | 119.9997 | 119.9969 | 120.0034 | 5.0001 | 4.9989 | 5.0001 | 120.0257 | 119.9872 | 119.9871 | 0.50047 | 0.50088 | 0.5007 | 57.7244 | 0.013398 | 0.013311 | 4.9996 | 0.00056204 | 0.0010785 | 144.4819 | 144.4703 | 144.5597 | -249.9351 | -249.6468 | -249.9193 | 288.6912 | 288.4358 | 288.7164 | 433.5119 | -749.5012 | 865.8433
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0016479 | 0.014811 | 0.0066568 | 0.0068871 | 0.00051668 | 0.0061443 | 0.0056428 | 0.00055152 | 0.00060866 | 0.00042401 | 0.016061 | 0.013162 | 0.0028843 | 0.00010599 | 0.00013763 | 1.4762e-06 | 0.011239 | 0.00030838 | 0.001769 | 0.00060466 | 0.00034561 | 0.00043253 | 0.083627 | 0.0054361 | 0.029105 | 0.073989 | 0.082172 | 0.05129 | 0.10593 | 0.068416 | 0.058972 | 0.10726 | 0.20747 | 0.23335
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0029967 | 0.025646 | 0.011535 | 0.011926 | 0.00043057 | 0.0051201 | 0.0047025 | 0.011029 | 0.012174 | 0.0084792 | 0.013383 | 0.010968 | 0.0024038 | 0.021174 | 0.027485 | 0.00029484 | 0.019467 | 2.2499 | 11.731 | 0.012093 | 159.6906 | 66.9584 | 0.057847 | 0.0037629 | 0.020129 | -0.029594 | -0.032905 | -0.020519 | 0.036681 | 0.023714 | 0.020421 | 0.024737 | -0.027673 | 0.026944
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.025654 | 0.01153 | 0.011929 |  |  |  | 0.01103 | 0.012173 | 0.0084802 | [6 empty] | 0.019467 | 0.00053414 | 0.003064 | 0.012093 | 0.0069123 | 0.0086506
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 6.0681 | 3.8981 | 8.6731 | 8.383 | 387.0888 | 32.5507 | 35.4431 | 9.0659 | 8.2148 | 11.7922 | 31.1304 | 37.9885 | 173.3509 | 94.3447 | 72.661 | 6773.9942 | 5.1368 | 187.2175 | 32.637 | 8.2692 | 14.467 | 11.5599 | 3.4577 | 53.1567 | 9.9364 | 16.8956 | 15.1961 | 24.3688 | 13.6313 | 21.0857 | 24.4847 | 8.0856 | 18.0686 | 18.5577
Время окончания измерения |  |  |  | 12:44

## pnt #23
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 23 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 23 | 49.9936 | 57.7462 | 57.7126 | 57.7475 | 119.9742 | 119.9916 | 120.0342 | 5.0007 | 4.9998 | 5.0005 | 120.0059 | 120.0039 | 119.9903 | 1 | 1 | 1 | 57.7355 | 0.02162 | 0.002935 | 5.0003 | 9.1573e-05 | 0.00052427 | 288.7719 | 288.5499 | 288.767 | 0.035205 | 0.19437 | 0.25653 | 288.7719 | 288.5499 | 288.7671 | 866.0888 | 0.48611 | 866.089
Генератор MTE |  |  |  | 23 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 5 | 5 | 4.9999 | 119.9963 | 120.011 | 119.9927 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0.00036514 | 0.00030747 | 5 | 0.0002856 | 0.00027925 | 288.6722 | 288.6744 | 288.671 | -0.0064578 | -0.020153 | 0.03023 | 288.6722 | 288.6744 | 288.671 | 866.0176 | 0.0036185 | 866.0176
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.01134 | 0.022388 | 0.012522 | 0.024755 | 0.009435 | 0.03419 | 0.0007456 | 0.0002176 | 0.0005804 | 0.0095733 | 0.00713 | 0.0024433 | 7.181e-09 | 2.2444e-07 | 3.8912e-07 | 0.00048948 | 0.021255 | 0.0026275 | 0.00036947 | 0.00019402 | 0.00024501 | 0.099753 | 0.12456 | 0.096013 | 0.041662 | 0.21452 | 0.2263 | 0.099755 | 0.1245 | 0.096126 | 0.071204 | 0.48249 | 0.071383
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.019638 | 0.038792 | 0.021684 | 0.020634 | 0.0078631 | 0.028484 | 0.01491 | 0.0043522 | 0.011607 | 0.0079773 | 0.0059415 | 0.0020362 | 7.181e-07 | 2.2444e-05 | 3.8912e-05 | 0.00084779 | 98.3111 | 89.5239 | 0.0073889 | 211.8797 | 46.7345 | 0.034544 | 0.043169 | 0.033249 | 118.3436 | 110.3685 | 88.2161 | 0.034545 | 0.043146 | 0.033288 | 0.0082213 | 99.2556 | 0.008242
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.019641 | 0.038777 | 0.021689 |  |  |  | 0.014912 | 0.004352 | 0.011608 | [6 empty] | 0.0008478 | 0.036814 | 0.004551 | 0.0073894 | 0.0038805 | 0.0049003
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20001 | 0.52894 | 0.5017 | 0.50288 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50288 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.0913 | 2.5788 | 4.6107 | 8.0792 | 21.1977 | 5.8497 | 6.706 | 22.9779 | 8.6147 | 52.2288 | 70.1262 | 204.6446 | 1392572.4907 | 44555.705 | 25699.0271 | 117.9529 | 2.7163 | 21.9732 | 13.5329 | 25.77 | 20.407 | 5.7901 | 4.6334 | 6.0155 | 0.0044696 | 0.0045457 | 0.0057006 | 14.4744 | 11.5889 | 15.0207 | 24.3284 | 0.0050665 | 60.6666
Binom# |  |  |  | 23 | 49.9991 | 57.7318 | 57.7048 | 57.7396 | 119.9936 | 119.9912 | 120.0152 | 5.001 | 4.9999 | 5.0008 | 120.0143 | 119.9939 | 119.9918 | 1 | 1 | 1 | 57.7248 | 0.015494 | 0.005504 | 5.0005 | 0.00046411 | 0.00065336 | 288.7156 | 288.5173 | 288.746 | 0.1176 | 0.23487 | 0.24023 | 288.7156 | 288.5174 | 288.7461 | 865.9789 | 0.5927 | 865.9791
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00089264 | 0.014432 | 0.0078085 | 0.0079438 | 0.019346 | 0.00036169 | 0.018969 | 0.00027478 | 0.00011364 | 0.0003255 | 0.0083967 | 0.009943 | 0.0015615 | 5.2173e-08 | 7.1148e-08 | 3.6975e-08 | 0.010648 | 0.006126 | 0.002569 | 0.00019125 | 0.00037254 | 0.0001291 | 0.056306 | 0.032525 | 0.020999 | 0.0824 | 0.040499 | 0.016307 | 0.056309 | 0.032499 | 0.021021 | 0.10983 | 0.10659 | 0.10983
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0017855 | 0.024993 | 0.01353 | 0.013756 | 0.016125 | 0.00030143 | 0.015803 | 0.0054948 | 0.0022728 | 0.0065092 | 0.0069969 | 0.0082856 | 0.0013014 | 5.2173e-06 | 7.1148e-06 | 3.6975e-06 | 0.018443 | 28.3353 | 87.5287 | 0.0038248 | 406.8195 | 24.6242 | 0.019499 | 0.011272 | 0.0072719 | 234.0612 | 20.8362 | 6.3568 | 0.019499 | 0.011263 | 0.0072796 | 0.012681 | 21.9278 | 0.012681
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.024997 | 0.013525 | 0.013759 |  |  |  | 0.0054955 | 0.0022727 | 0.0065099 | [6 empty] | 0.018444 | 0.010611 | 0.0044496 | 0.003825 | 0.0074507 | 0.0025819
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20001 | 0.52894 | 0.5017 | 0.50288 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50288 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 11.2027 | 4.0004 | 7.3938 | 7.268 | 10.3379 | 552.9568 | 10.5433 | 18.1966 | 44.0002 | 15.3612 | 59.5471 | 50.2866 | 320.1951 | 191668.2996 | 140551.8231 | 270452.7598 | 5.4219 | 9.4245 | 22.474 | 26.1436 | 13.4215 | 38.7308 | 10.2577 | 17.7447 | 27.5049 | 0.0022598 | 0.024078 | 0.07911 | 25.6426 | 44.3951 | 68.6868 | 15.7723 | 0.022934 | 39.4301
Время окончания измерения |  |  |  | 12:45

## pnt #24
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 24 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 24 | 49.9936 | 57.7505 | 57.7133 | 57.7422 | 120.0206 | 119.9976 | 119.9818 | 5.0007 | 4.9997 | 5.001 | 120.0052 | 119.9999 | 119.9949 | 1 | 1 | 1 | 57.7353 | 0.0084892 | 0.016399 | 5.0005 | 0.00023475 | 0.00052127 | 288.7911 | 288.5516 | 288.7687 | 0.29481 | 0.21685 | 0.22881 | 288.7913 | 288.5517 | 288.7688 | 866.1114 | 0.74047 | 866.1117
Генератор MTE |  |  |  | 24 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.7349 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 5 | 5 | 5 | 119.998 | 120 | 120.002 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 6.1905e-05 | 1.6773e-05 | 5 | 7.3543e-05 | 4.5273e-05 | 288.6738 | 288.6744 | 288.6768 | 0.0054996 | -0.0050383 | -0.0050384 | 288.6738 | 288.6744 | 288.6768 | 866.0251 | -0.0045771 | 866.0251
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.015498 | 0.02174 | 0.007314 | 0.020541 | 0.0024175 | 0.018123 | 0.000692 | 0.0002438 | 0.0009596 | 0.0072 | 7.5e-05 | 0.007125 | 5.2088e-07 | 2.8222e-07 | 3.1378e-07 | 0.00035659 | 0.0084273 | 0.016382 | 0.00046926 | 0.00016121 | 0.000476 | 0.1173 | 0.12285 | 0.091889 | 0.28931 | 0.22188 | 0.23385 | 0.11745 | 0.12277 | 0.09198 | 0.08634 | 0.74505 | 0.086662
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.026836 | 0.037669 | 0.012667 | 0.017115 | 0.0020146 | 0.015105 | 0.013838 | 0.0048762 | 0.019188 | 0.0059997 | 6.25e-05 | 0.0059378 | 5.2088e-05 | 2.8222e-05 | 3.1378e-05 | 0.00061762 | 99.2708 | 99.8977 | 0.0093844 | 68.6721 | 91.3149 | 0.040618 | 0.042575 | 0.031821 | 98.1345 | 102.3235 | 102.2019 | 0.040671 | 0.042547 | 0.031852 | 0.0099687 | 100.6181 | 0.010006
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.026843 | 0.037655 | 0.012668 |  |  |  | 0.01384 | 0.004876 | 0.019192 | [6 empty] | 0.00061763 | 0.014596 | 0.028374 | 0.0093853 | 0.0032242 | 0.00952
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20001 | 0.5033 | 0.5017 | 0.50631 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50631 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.7253 | 2.6557 | 7.8938 | 9.7366 | 82.7301 | 11.0354 | 7.2254 | 20.5086 | 5.2105 | 69.4444 | 6666.6667 | 70.1754 | 19198.3249 | 35433.3307 | 31869.4327 | 161.9098 | 6.851 | 3.5244 | 10.655 | 31.0157 | 10.5042 | 4.9242 | 4.6979 | 6.2855 | 0.0051287 | 0.0049031 | 0.004954 | 12.2943 | 11.7521 | 15.6978 | 20.0638 | 0.005032 | 49.9717
Binom# |  |  |  | 24 | 50 | 57.7339 | 57.7062 | 57.7352 | 119.9892 | 119.9973 | 120.0135 | 5.0009 | 4.9999 | 5.0012 | 120.0165 | 119.9881 | 119.9954 | 1 | 1 | 1 | 57.7241 | 0.013299 | 0.0083202 | 5.0006 | 0.0004945 | 0.00076167 | 288.7238 | 288.5246 | 288.7454 | 0.072573 | 0.25309 | 0.20774 | 288.7238 | 288.5247 | 288.7454 | 865.9937 | 0.53341 | 865.9939
Binom Δ изм |  |  |  |  | 3.8147e-06 | 0.01663 | 0.0070871 | 0.007057 | 0.031474 | 0.00026805 | 0.031757 | 0.00027166 | 0.00014651 | 0.00020727 | 0.011272 | 0.011796 | 0.00053973 | 5.2106e-07 | 1.5651e-08 | 7.5514e-08 | 0.011236 | 0.00481 | 0.0080783 | 0.00015206 | 0.00025975 | 0.0002404 | 0.067362 | 0.027004 | 0.023337 | 0.22224 | 0.036244 | 0.021071 | 0.067482 | 0.026994 | 0.023367 | 0.1177 | 0.20706 | 0.11784
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 7.6304e-06 | 0.028797 | 0.01228 | 0.012222 | 0.026224 | 0.00022338 | 0.026468 | 0.0054325 | 0.0029304 | 0.0041447 | 0.0093928 | 0.0098303 | 0.0004498 | 5.2106e-05 | 1.5651e-06 | 7.5514e-06 | 0.019462 | 56.6608 | 49.2621 | 0.0030409 | 110.6498 | 46.1172 | 0.023326 | 0.0093586 | 0.0080816 | 75.3833 | 16.7143 | 9.2088 | 0.023367 | 0.0093551 | 0.0080919 | 0.01359 | 27.964 | 0.013606
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028805 | 0.012275 | 0.012223 |  |  |  | 0.0054332 | 0.0029302 | 0.0041455 | [6 empty] | 0.019462 | 0.0083312 | 0.013992 | 0.0030412 | 0.005195 | 0.0048079
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20001 | 0.5033 | 0.5017 | 0.50631 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50631 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 2621.44 | 3.4717 | 8.1465 | 8.1813 | 6.3545 | 746.1382 | 6.2978 | 18.4053 | 34.127 | 24.1226 | 44.3582 | 42.386 | 926.3824 | 19191.6385 | 638946.5065 | 132425.7316 | 5.1382 | 12.0031 | 7.147 | 32.8815 | 19.2491 | 20.7989 | 8.5749 | 21.3726 | 24.7488 | 0.0066766 | 0.030016 | 0.054981 | 21.3982 | 53.4489 | 61.7921 | 14.7175 | 0.018106 | 36.7494
Время окончания измерения |  |  |  | 12:45

## pnt #25
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 25 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 25 | 49.9936 | 57.7456 | 57.7123 | 57.7489 | 119.9742 | 119.9899 | 120.0359 | 5.0008 | 4.9998 | 5.0009 | 120.006 | 119.9989 | 119.9951 | 1 | 1 | 1 | 57.7356 | 0.022381 | 0.0020667 | 5.0005 | 0.00023167 | 0.00048751 | 288.7725 | 288.5498 | 288.7962 | 0.032181 | 0.19195 | 0.23753 | 288.7725 | 288.5499 | 288.7963 | 866.1185 | 0.46166 | 866.1187
Генератор MTE |  |  |  | 25 | 50 | 57.7349 | 57.7349 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120.0003 | 119.999 | 120.0007 | 1 | 1 | 1 | 57.7349 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 5 | 2.6382e-05 | 3.2149e-05 | 288.6739 | 288.6739 | 288.6767 | -0.006304 | -0.0050383 | -0.010077 | 288.6739 | 288.6739 | 288.6767 | 866.0246 | -0.021419 | 866.0246
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.010666 | 0.022632 | 0.013906 | 0.025773 | 0.010093 | 0.035865 | 0.0007834 | 0.0001888 | 0.0008672 | 0.0057063 | 8.25e-05 | 0.0056238 | 5.9709e-09 | 2.2111e-07 | 3.3763e-07 | 0.00064466 | 0.022348 | 0.0020334 | 0.00048726 | 0.00020528 | 0.00045536 | 0.098566 | 0.12412 | 0.11951 | 0.038485 | 0.19699 | 0.24761 | 0.098568 | 0.12406 | 0.11961 | 0.093959 | 0.48308 | 0.094122
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.018471 | 0.039215 | 0.02408 | 0.021482 | 0.0084111 | 0.029879 | 0.015666 | 0.0037762 | 0.017341 | 0.004755 | 6.8751e-05 | 0.0046867 | 5.9709e-07 | 2.2111e-05 | 3.3763e-05 | 0.0011166 | 99.8511 | 98.3871 | 0.0097443 | 88.6121 | 93.4055 | 0.034133 | 0.043015 | 0.041383 | 119.5896 | 102.6248 | 104.2423 | 0.034133 | 0.042993 | 0.041417 | 0.010848 | 104.6395 | 0.010867
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.018474 | 0.0392 | 0.024086 |  |  |  | 0.015668 | 0.003776 | 0.017344 | [6 empty] | 0.0011166 | 0.038707 | 0.0035219 | 0.0097452 | 0.0041057 | 0.0091072
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20001 | 0.5347 | 0.50151 | 0.50546 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50546 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.413 | 2.551 | 4.1518 | 7.7602 | 19.8167 | 5.5765 | 6.3824 | 26.4831 | 5.7657 | 87.6228 | 6060.6061 | 88.9082 | 1674786.9983 | 45225.4063 | 29617.9849 | 89.5587 | 2.5835 | 28.3934 | 10.2614 | 24.3565 | 10.9803 | 5.8598 | 4.6499 | 4.8332 | 0.0044711 | 0.0048868 | 0.0048489 | 14.6488 | 11.6302 | 12.0728 | 18.4374 | 0.0048305 | 46.0119
Binom# |  |  |  | 25 | 50.0002 | 57.7312 | 57.7055 | 57.7392 | 119.9952 | 119.9918 | 120.0131 | 5.0011 | 5 | 5.0012 | 120.0181 | 119.9887 | 119.9932 | 1 | 1 | 1 | 57.7248 | 0.014267 | 0.007822 | 5.0007 | 0.00052357 | 0.00074629 | 288.72 | 288.5264 | 288.7638 | 0.10441 | 0.24059 | 0.22212 | 288.72 | 288.5265 | 288.7639 | 866.0103 | 0.56711 | 866.0104
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00022507 | 0.014395 | 0.006755 | 0.0097169 | 0.020974 | 0.0018528 | 0.022811 | 0.00033715 | 0.00018116 | 0.00028393 | 0.012147 | 0.01024 | 0.0018923 | 5.3395e-08 | 7.6756e-08 | 9.9823e-08 | 0.010763 | 0.0081138 | 0.0057553 | 0.00023801 | 0.00029191 | 0.00025878 | 0.052518 | 0.023375 | 0.03242 | 0.072229 | 0.048633 | 0.015416 | 0.05252 | 0.023347 | 0.032426 | 0.10828 | 0.10545 | 0.10832
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00045019 | 0.024929 | 0.011705 | 0.016826 | 0.017482 | 0.0015441 | 0.019004 | 0.006742 | 0.0036233 | 0.0056775 | 0.010122 | 0.008533 | 0.001577 | 5.3395e-06 | 7.6756e-06 | 9.9823e-06 | 0.018641 | 36.253 | 278.4723 | 0.0047598 | 126.0024 | 53.0815 | 0.018187 | 0.0081008 | 0.011226 | 224.449 | 25.3358 | 6.4901 | 0.018187 | 0.0080912 | 0.011228 | 0.012502 | 22.8404 | 0.012507
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.024933 | 0.0117 | 0.01683 |  |  |  | 0.0067431 | 0.0036231 | 0.0056785 | [6 empty] | 0.018641 | 0.014053 | 0.0099684 | 0.0047602 | 0.0058381 | 0.0051755
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20001 | 0.5347 | 0.50151 | 0.50546 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50546 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 44.4312 | 4.0107 | 8.547 | 5.9417 | 9.5358 | 107.9474 | 8.7677 | 14.83 | 27.6004 | 17.6102 | 41.1622 | 48.8304 | 264.2325 | 187282.4396 | 130282.5289 | 100176.9635 | 5.3644 | 7.1157 | 10.0317 | 21.0073 | 17.1289 | 19.3217 | 10.9977 | 24.6911 | 17.8171 | 0.0023823 | 0.019795 | 0.077882 | 27.4926 | 61.798 | 44.5327 | 15.9985 | 0.02213 | 39.9797
Время окончания измерения |  |  |  | 12:46

## pnt #26
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 26 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 26 | 49.9936 | 57.7546 | 57.7012 | 57.7545 | 119.9671 | 120.0068 | 120.0261 | 5.0006 | 4.9997 | 5.0004 | 120.005 | 120.0064 | 119.9886 | 1 | 1 | 1 | 57.7368 | 0.026256 | 0.012212 | 5.0003 | 5.1888e-05 | 0.00056454 | 288.8106 | 288.4892 | 288.7957 | 0.0025708 | 0.19328 | 0.19154 | 288.8106 | 288.4893 | 288.7958 | 866.0955 | 0.38739 | 866.0956
Генератор MTE |  |  |  | 26 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 | 5 | 119.997 | 120.012 | 119.991 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 3.3333 | 1.6664 | 1.6669 | 288.6751 | 0 | 288.6738 | 0 | 0 | 0.045345 | 288.6751 | 0 | 288.6738 | 577.3489 | 0.045345 | 577.3489
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.01974 | 0.03384 | 0.01951 | 0.032922 | 0.0068075 | 0.026115 | 0.000637 | 4.9997 | 0.0004224 | 0.007955 | 0.00558 | 0.002375 | 3.9616e-11 | 2.2444e-07 | 2.076e-07 | 0.0018016 | 0.026223 | 0.012179 | 1.6669 | 1.6664 | 1.6663 | 0.13549 | 288.4892 | 0.12189 | 0.0025708 | 0.19328 | 0.14619 | 0.13549 | 288.4893 | 0.12195 | 288.7466 | 0.34205 | 288.7467
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.034179 | 0.058647 | 0.033781 | 0.027443 | 0.0056726 | 0.021758 | 0.012738 | 100 | 0.0084473 | 0.0066289 | 0.0046498 | 0.0019794 | 3.9616e-09 | 2.2444e-05 | 2.076e-05 | 0.0031203 | 99.873 | 99.7271 | 33.3368 | 3211492.9848 | 295164.0531 | 0.046913 | 100 | 0.042205 | 100 | 100 | 76.3258 | 0.046913 | 100 | 0.042225 | 33.3389 | 88.2949 | 33.3389
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.034191 | 0.058613 | 0.033792 |  |  |  | 0.01274 | 99.9943 | 0.008448 | [6 empty] | 0.0031204 | 0.045419 | 0.021095 | 33.3385 | 33.3277 | 33.3265
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.8634 | 0.50216 | 0.50305 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50305 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.9248 | 1.7061 | 2.9593 | 6.0749 | 29.3794 | 7.6584 | 7.8493 | 0.0010001 | 11.8371 | 62.8536 | 89.6057 | 210.5263 | 252426238.485 | 44554.9148 | 48170.3078 | 32.0472 | 2.2017 | 4.7405 | 0.0029995 | 0.0030005 | 0.0030006 | 4.2636 | 0.0020002 | 4.7392 | 0.008634 | 0.0050216 | 0.0065908 | 10.6584 | 0.0050003 | 11.8416 | 0.0059995 | 0.0056974 | 0.014998
Binom# |  |  |  | 26 | 50 | 57.7372 | 57.6946 | 57.7474 | 120.0059 | 120.0058 | 119.9883 | 5.0011 | 4.9998 | 5.0008 | 120.0169 | 119.9954 | 119.9876 | 1 | 1 | 1 | 57.7262 | 0.013045 | 0.020584 | 5.0005 | 0.0004575 | 0.00092733 | 288.7481 | 288.4638 | 288.7805 | 0.17503 | 0.23241 | 0.18206 | 288.7482 | 288.4639 | 288.7806 | 865.9925 | 0.58951 | 865.9927
Binom Δ изм |  |  |  |  | 4.1962e-05 | 0.01745 | 0.006538 | 0.0071345 | 0.038828 | 0.0010168 | 0.037796 | 0.00043113 | 0.00012734 | 0.00035529 | 0.01199 | 0.010975 | 0.00099988 | 1.1917e-07 | 7.3581e-08 | 1.0072e-07 | 0.010526 | 0.013211 | 0.0083714 | 0.0002574 | 0.00040561 | 0.00036279 | 0.062429 | 0.025392 | 0.015179 | 0.17246 | 0.03913 | 0.0094725 | 0.062398 | 0.025365 | 0.015181 | 0.103 | 0.20212 | 0.10294
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 8.3934e-05 | 0.030214 | 0.011331 | 0.012353 | 0.032365 | 0.00084728 | 0.031489 | 0.0086215 | 0.0025469 | 0.0071053 | 0.0099912 | 0.0091451 | 0.00083331 | 1.1917e-05 | 7.3581e-06 | 1.0072e-05 | 0.018231 | 50.3152 | 68.5476 | 0.0051477 | 781.701 | 64.2618 | 0.021616 | 0.0088017 | 0.0052559 | 6708.6548 | 20.2449 | 4.9455 | 0.021605 | 0.0087924 | 0.0052568 | 0.011892 | 52.1748 | 0.011886
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.030224 | 0.011324 | 0.012357 |  |  |  | 0.0086226 | 0.0025467 | 0.0071059 | [6 empty] | 0.018232 | 0.022882 | 0.0145 | 0.0051479 | 0.0081122 | 0.0072557
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.8634 | 0.50216 | 0.50305 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50305 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 238.3127 | 3.3086 | 8.8307 | 8.0924 | 5.151 | 196.6975 | 5.2916 | 11.5975 | 39.2661 | 14.0728 | 41.7018 | 45.5591 | 500.061 | 83913.9662 | 135904.4765 | 99280.7315 | 5.4849 | 4.3703 | 6.8967 | 19.4253 | 12.3271 | 13.7823 | 9.2533 | 22.7257 | 38.0555 | 0.0001287 | 0.024804 | 0.10172 | 23.1434 | 56.8702 | 95.1189 | 16.8188 | 0.0096416 | 42.0675
Время окончания измерения |  |  |  | 12:46

## pnt #27
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 27 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.28867 | 0.28867 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.28867 | 0.28867 | 0.86603 | 0 | 0.86603
Счетчик MTE |  |  |  | 27 | 49.4938 | 57.753 | 57.7065 | 57.7496 | 120.0028 | 120.0035 | 119.9937 | 0.0049984 | 0.0049974 | 0.0049982 | 119.9625 | 120.0312 | 120.0063 | 1 | 1 | 1 | 57.7364 | 0.01312 | 0.016778 | 0.004998 | 1.0469e-06 | 1.0659e-06 | 0.28867 | 0.28838 | 0.28864 | 0.00042951 | 0.00022612 | 0.00036612 | 0.28867 | 0.28838 | 0.28864 | 0.8657 | 0.0010218 | 0.8657
Генератор MTE |  |  |  | 27 | 49.5 | 57.735 | 57.7348 | 57.7351 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 0.005 | 0.005 | 0.0050001 | 119.995 | 120.006 | 119.999 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 2.2322e-05 | 0.00015923 | 0.005 | 1.9463e-07 | 1.3565e-07 | 0.28867 | 0.28867 | 0.28868 | 1.1153e-05 | -1.5115e-05 | 1.5115e-05 | 0.28867 | 0.28867 | 0.28868 | 0.86603 | 1.1153e-05 | 0.86603
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.017992 | 0.028264 | 0.014478 | 0.0026114 | 0.00345 | 0.0060614 | 1.57e-06 | 2.55e-06 | 1.89e-06 | 0.0325 | 0.0252 | 0.0073 | 1.1062e-06 | 3.0603e-07 | 8.0307e-07 | 0.0014019 | 0.013098 | 0.016618 | 2.0035e-06 | 8.5228e-07 | 9.3022e-07 | 1.0321e-06 | 0.00028856 | 3.6987e-05 | 0.00041836 | 0.00024123 | 0.00035101 | 7.1274e-07 | 0.00028847 | 3.6755e-05 | 0.00032658 | 0.0010106 | 0.00032594
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.031153 | 0.048979 | 0.02507 | 0.0021761 | 0.0028749 | 0.0050514 | 0.03141 | 0.051027 | 0.037814 | 0.027092 | 0.020995 | 0.006083 | 0.00011062 | 3.0603e-05 | 8.0307e-05 | 0.0024282 | 99.8299 | 99.0509 | 0.040087 | 0 | 0 | 0.00035752 | 0.10006 | 0.012814 | 97.4034 | 106.6845 | 95.8715 | 0.0002469 | 0.10003 | 0.012734 | 0.037724 | 98.9084 | 0.03765
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.031163 | 0.048955 | 0.025077 |  |  |  | 3.14e-05 | 5.1e-05 | 3.78e-05 | [6 empty] | 0.0024282 | 0.022686 | 0.028784 | 4.0071e-05 | 1.7046e-05 | 1.8604e-05
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 25.183 | 25.188 | 25.184 | 16791.3638 | 31869.3364 | 19697.4842 | 40.4728 | 40.4808 | 40.4744 | 25.184 | 19697.4842 | 40.4744
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.2089 | 2.0427 | 3.9878 | 76.5879 | 57.971 | 32.9958 | 3184.7134 | 1960.7843 | 2645.5026 | 15.3846 | 19.8413 | 68.4932 | 9040.2301 | 32676.8429 | 12452.195 | 41.1822 | 4.408 | 3.4742 | 2495.5919 | 5866.648 | 5375.0805 | 70438.4001 | 251.7268 | 1965.332 | 172.39 | 298.7252 | 205.4571 | 163922.8508 | 404.6854 | 3178.4976 | 667.5831 | 199.1487 | 1075.0089
Binom# |  |  |  | 27 | 49.5011 | 57.7375 | 57.6985 | 57.7396 | 119.9965 | 120.0035 | 120 | 0.0050304 | 0.0049973 | 0.0049502 | 119.4571 | 120.8272 | 119.7157 | 0 | 0 | 0 | 57.7251 | 0.012963 | 0.015094 | 0.0050746 | 0 | 0.00036504 | 0.29057 | 0.28843 | 0.28587 | 0 | 0 | 0 | 0.29057 | 0.28843 | 0.28588 | 0.86486 | 0 | 0.86488
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0010643 | 0.015485 | 0.0080268 | 0.0099425 | 0.006365 | 5.9521e-05 | 0.0063208 | 3.1978e-05 | 1.2702e-07 | 4.8022e-05 | 0.50537 | 0.796 | 0.29061 | 1 | 1 | 1 | 0.011298 | 0.00015687 | 0.0016837 | 7.6585e-05 | 1.0469e-06 | 0.00036397 | 0.0018938 | 4.2921e-05 | 0.0027711 | 0.00042951 | 0.00022612 | 0.00036612 | 0.0018961 | 4.9329e-05 | 0.0027613 | 0.00083439 | 0.0010218 | 0.00081589
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0021504 | 0.026813 | 0.01391 | 0.017217 | 0.0053041 | 4.96e-05 | 0.0052676 | 0.63977 | 0.0025418 | 0.96079 | 0.42127 | 0.66316 | 0.24216 | 100 | 100 | 100 | 0.019568 | 1.1957 | 10.0356 | 1.5323 | 0 | 0 | 0.65604 | 0.014883 | 0.96003 | 100 | 100 | 100 | 0.65683 | 0.017105 | 0.95664 | 0.096383 | 100 | 0.094247
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.026821 | 0.013903 | 0.017221 |  |  |  | 0.00063956 | 2.5405e-06 | 0.00096044 | [6 empty] | 0.019568 | 0.00027171 | 0.0029163 | 0.0015317 | 2.0938e-05 | 0.0072794
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 25.183 | 25.188 | 25.184 | 16791.3638 | 31869.3364 | 19697.4842 | 40.4728 | 40.4808 | 40.4744 | 25.184 | 19697.4842 | 40.4744
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 9.3958 | 3.7284 | 7.1928 | 5.8069 | 31.4216 | 3360.1313 | 31.6417 | 156.3564 | 39362.5604 | 104.1186 | 0.98937 | 0.62814 | 1.7205 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5.1104 | 368.0422 | 34.29 | 65.2873 | 4775.9634 | 13.7373 | 38.3867 | 1692.3626 | 26.2325 | 167.9136 | 318.6934 | 196.9748 | 61.6182 | 2366.5405 | 42.3088 | 261.2908 | 196.9748 | 429.4507
Время окончания измерения |  |  |  | 12:47

## pnt #28
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 28 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 120 | 120 | 120 | -1 | -1 | -1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | -0.28868 | -0.28868 | -0.28868 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0.28868 | -0.86603 | 0 | 0.86603
Счетчик MTE |  |  |  | 28 | 49.4938 | 57.7504 | 57.7076 | 57.7493 | 120.0029 | 120.0013 | 119.9958 | 0.0049978 | 0.0049952 | 0.0049948 | 120.0528 | 119.9959 | 119.9513 | -1 | -1 | -1 | 57.7358 | 0.012902 | 0.015337 | 0.0049959 | 1.8992e-06 | 1.5941e-06 | -0.28863 | -0.28826 | -0.28845 | 8.7904e-06 | -0.0002425 | -0.00021542 | 0.28863 | 0.28826 | 0.28845 | -0.86533 | -0.00044913 | 0.86533
Генератор MTE |  |  |  | 28 | 49.5 | 57.7347 | 57.7351 | 57.7351 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 0.0050001 | 0.005 | 0.005 | 120.0067 | 119.9913 | 120.002 | -1 | -1 | -1 | 57.735 | 0.0001395 | 0.0001395 | 0.005 | 2.6877e-07 | 1.9043e-07 | -0.28868 | -0.28867 | -0.28867 | 1.45e-05 | -1.8642e-05 | 2.5191e-05 | 0.28868 | 0.28867 | 0.28867 | -0.86603 | 2.105e-05 | 0.86603
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.015742 | 0.027548 | 0.01424 | 0.0027579 | 0.001325 | 0.0040829 | 2.29e-06 | 4.79e-06 | 5.16e-06 | 0.046125 | 0.004615 | 0.05074 | 7.9771e-10 | 3.5176e-07 | 2.7507e-07 | 0.00081131 | 0.012763 | 0.015197 | 4.0804e-06 | 1.6304e-06 | 1.4037e-06 | 5.3537e-05 | 0.00041426 | 0.00022687 | 5.7098e-06 | 0.00022386 | 0.00024061 | 5.3537e-05 | 0.00041416 | 0.00022679 | 0.00069466 | 0.00047018 | 0.00069448
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.027259 | 0.047737 | 0.024658 | 0.0022982 | 0.0011042 | 0.0034026 | 0.04582 | 0.095892 | 0.10331 | 0.038421 | 0.003846 | 0.042301 | -7.9771e-08 | -3.5176e-05 | -2.7507e-05 | 0.0014052 | 98.9189 | 99.0904 | 0.081675 | 0 | 0 | -0.018549 | -0.14371 | -0.078651 | 0 | -92.3126 | -111.6942 | 0.018549 | 0.14368 | 0.078624 | -0.080277 | -104.6868 | 0.080256
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.027266 | 0.047715 | 0.024664 |  |  |  | 4.58e-05 | 9.58e-05 | 0.0001032 | [6 empty] | 0.0014052 | 0.022106 | 0.026322 | 8.1609e-05 | 3.2608e-05 | 2.8074e-05
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 25.186 | 25.1991 | 25.201 | 820397.455 | 29717.0702 | 33476.8606 | 40.4776 | 40.4985 | 40.5017 | 25.201 | 33476.8606 | 40.5017
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.6676 | 2.0958 | 4.0544 | 72.5182 | 150.9434 | 48.9844 | 2183.4061 | 1043.8413 | 968.9922 | 10.8401 | 108.3424 | 9.8542 | 12535880.3345 | 28428.1054 | 36354.7664 | 71.163 | 4.5236 | 3.7991 | 1225.3617 | 3066.7775 | 3562.0177 | 1357.8154 | 175.3462 | 320.4152 | 1000 | 321.9177 | 299.719 | 2182.1989 | 281.8753 | 515.133 | 313.9256 | 319.781 | 504.6543
Binom# |  |  |  | 28 | 49.5011 | 57.7349 | 57.6995 | 57.7411 | 120 | 119.9976 | 120.0023 | 0.0050131 | 0.0049692 | 0.0050334 | 120.3752 | 119.9933 | 119.6316 | 0 | 0 | 0 | 57.7235 | 0.013244 | 0.01269 | 0.0050115 | 0 | 0.00044882 | -0.28959 | -0.28683 | -0.29071 | 0 | 0 | 0 | 0.2896 | 0.28683 | 0.29071 | -0.86713 | 0 | 0.86714
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0011253 | 0.015499 | 0.0080739 | 0.0082511 | 0.0028419 | 0.0036901 | 0.0065549 | 1.5288e-05 | 2.599e-05 | 3.8562e-05 | 0.32233 | 0.0026289 | 0.31968 | 1 | 1 | 1 | 0.012309 | 0.00034136 | 0.0026468 | 1.5572e-05 | 1.8992e-06 | 0.00044722 | 0.00096836 | 0.0014328 | 0.0022651 | 8.7904e-06 | 0.0002425 | 0.00021542 | 0.00097283 | 0.0014313 | 0.0022666 | 0.0018006 | 0.00044913 | 0.0018082
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0022737 | 0.026837 | 0.013991 | 0.014288 | 0.0023682 | 0.0030751 | 0.0054626 | 0.3059 | 0.52029 | 0.77205 | 0.26849 | 0.0021908 | 0.26651 | -100 | -100 | -100 | 0.02132 | 2.6457 | 17.258 | 0.3117 | 0 | 0 | -0.33551 | -0.49706 | -0.78529 | 0 | -100 | -100 | 0.33706 | 0.49653 | 0.78581 | -0.20809 | -100 | 0.20896
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.026844 | 0.013984 | 0.014291 |  |  |  | 0.00030576 | 0.00051979 | 0.00077124 | [6 empty] | 0.02132 | 0.00059125 | 0.0045844 | 0.00031144 | 3.7983e-05 | 0.0089445
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 25.186 | 25.1991 | 25.201 | 820397.455 | 29717.0702 | 33476.8606 | 40.4776 | 40.4985 | 40.5017 | 25.201 | 33476.8606 | 40.5017
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 8.8862 | 3.7252 | 7.1509 | 6.9972 | 70.3766 | 54.1989 | 30.5117 | 327.049 | 192.3844 | 129.6607 | 1.5512 | 190.196 | 1.564 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4.6904 | 169.1327 | 21.8133 | 321.0873 | 2632.7556 | 11.1801 | 75.0684 | 50.6962 | 32.0914 | 1000 | 297.1707 | 334.7686 | 120.0916 | 81.5635 | 51.5413 | 121.1085 | 334.7686 | 193.8242
Время окончания измерения |  |  |  | 12:47

## pnt #29
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 29 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8867 | 0 | 0 | 0 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8867 | 8.6602 | 0 | 8.6602
Счетчик MTE |  |  |  | 29 | 49.4938 | 57.7527 | 57.7067 | 57.7495 | 120.0037 | 120.0036 | 119.9927 | 0.050019 | 0.050026 | 0.050017 | 120.0028 | 120.0006 | 119.9966 | 1 | 1 | 1 | 57.7363 | 0.012681 | 0.016936 | 0.050021 | 3.9072e-06 | 2.0799e-06 | 2.8887 | 2.8869 | 2.8884 | 0.0020611 | 0.0020154 | 0.0018653 | 2.8887 | 2.8869 | 2.8884 | 8.664 | 0.0059417 | 8.664
Генератор MTE |  |  |  | 29 | 49.5 | 57.7351 | 57.7348 | 57.7351 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 0.05 | 0.049999 | 0.050001 | 119.9996 | 120.009 | 119.9914 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 5.2158e-05 | 0.00016606 | 0.05 | 2.3914e-06 | 2.7719e-06 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8868 | -0.00012147 | -0.00015115 | 0.0003023 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8868 | 8.6603 | 2.9687e-05 | 8.6603
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.017588 | 0.028056 | 0.014372 | 0.0034914 | 0.003625 | 0.0071164 | 1.85e-05 | 2.7e-05 | 1.6e-05 | 0.0032005 | 0.008375 | 0.0051745 | 2.5365e-07 | 2.4232e-07 | 2.0303e-07 | 0.0013013 | 0.012629 | 0.01677 | 2.05e-05 | 1.5159e-06 | 6.9202e-07 | 0.0019471 | 0.0001546 | 0.001642 | 0.0021825 | 0.0021666 | 0.001563 | 0.0019478 | 0.0001553 | 0.0016426 | 0.0037437 | 0.0059121 | 0.0037457
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.030454 | 0.048618 | 0.024887 | 0.0029094 | 0.0030207 | 0.0059307 | 0.036986 | 0.053972 | 0.031989 | 0.002667 | 0.0069791 | 0.0043122 | 2.5365e-05 | 2.4232e-05 | 2.0303e-05 | 0.0022538 | 99.5887 | 99.0195 | 0.040983 | 0 | 0 | 0.067404 | 0.0053553 | 0.056848 | 105.8935 | 107.4996 | 83.793 | 0.067429 | 0.0053795 | 0.056868 | 0.04321 | 99.5004 | 0.043233
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.030463 | 0.048594 | 0.024893 |  |  |  | 0.00037 | 0.00054 | 0.00032 | [6 empty] | 0.0022538 | 0.021874 | 0.029047 | 0.00041 | 3.0317e-05 | 1.384e-05
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6741 | 2.6737 | 2.6742 | 3468.0587 | 3543.7869 | 3831.8385 | 4.4585 | 4.4579 | 4.4587 | 2.6742 | 3831.8385 | 4.4587
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.2826 | 2.0578 | 4.0172 | 57.284 | 55.1724 | 28.1042 | 270.2703 | 185.1852 | 312.5 | 156.2261 | 59.7015 | 96.6275 | 39424.5388 | 41267.2091 | 49254.4106 | 44.3687 | 4.5717 | 3.4427 | 243.9011 | 3298.4278 | 7225.216 | 39.6727 | 499.2647 | 47.0409 | 32.7504 | 32.9656 | 45.7298 | 66.1218 | 828.6832 | 78.4038 | 61.8881 | 38.5108 | 103.131
Binom# |  |  |  | 29 | 49.5011 | 57.737 | 57.6985 | 57.7403 | 120.0003 | 120.0028 | 119.9969 | 0.050038 | 0.050006 | 0.050001 | 120.0289 | 120.0668 | 119.9043 | 1 | 1 | 1 | 57.7246 | 0.011855 | 0.01767 | 0.050047 | 0 | 0.00037717 | 2.8891 | 2.8853 | 2.8871 | 0 | 0 | 0 | 2.8891 | 2.8853 | 2.8871 | 8.6615 | 0 | 8.6615
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0011482 | 0.015723 | 0.0082195 | 0.009169 | 0.0034151 | 0.00080975 | 0.0042401 | 1.9842e-05 | 1.9955e-05 | 1.5195e-05 | 0.026098 | 0.066155 | 0.092238 | 1.9493e-07 | 2.4369e-07 | 6.8556e-07 | 0.0117 | 0.00082614 | 0.00073359 | 2.6842e-05 | 3.9072e-06 | 0.00037509 | 0.00036622 | 0.0015515 | 0.0013269 | 0.0020611 | 0.0020154 | 0.0018653 | 0.00036549 | 0.0015522 | 0.0013249 | 0.0025119 | 0.0059417 | 0.0025111
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0023199 | 0.027224 | 0.014244 | 0.015877 | 0.0028458 | 0.00067477 | 0.0035336 | 0.039669 | 0.039888 | 0.03038 | 0.021748 | 0.055129 | 0.076867 | 1.9493e-05 | 2.4369e-05 | 6.8556e-05 | 0.020264 | 6.5149 | 4.3315 | 0.053662 | 0 | 0 | 0.012678 | 0.053742 | 0.045938 | 100 | 100 | 100 | 0.012652 | 0.053766 | 0.045868 | 0.028992 | 100 | 0.028983
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027233 | 0.014237 | 0.015881 |  |  |  | 0.00039684 | 0.00039909 | 0.0003039 | [6 empty] | 0.020264 | 0.0014309 | 0.0012706 | 0.00053684 | 7.8145e-05 | 0.0075017
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6741 | 2.6737 | 2.6742 | 3468.0587 | 3543.7869 | 3831.8385 | 4.4585 | 4.4579 | 4.4587 | 2.6742 | 3831.8385 | 4.4587
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 8.7091 | 3.6721 | 7.0241 | 6.2968 | 58.5637 | 246.9888 | 47.1688 | 251.9905 | 250.57 | 329.0595 | 19.1585 | 7.558 | 5.4208 | 51300.5296 | 41035.081 | 14586.6354 | 4.9348 | 69.8853 | 78.7023 | 186.2756 | 1279.6779 | 13.3302 | 210.9277 | 49.7509 | 58.2128 | 34.6806 | 35.4379 | 38.3184 | 352.3894 | 82.9129 | 97.2066 | 92.2381 | 38.3184 | 153.8396
Время окончания измерения |  |  |  | 12:47

## pnt #30
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 30 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 14.4337 | 14.4337 | 14.4337 | 0 | 0 | 0 | 14.4337 | 14.4337 | 14.4337 | 43.3012 | 0 | 43.3012
Счетчик MTE |  |  |  | 30 | 49.4938 | 57.7535 | 57.7066 | 57.7479 | 120.0011 | 120.0038 | 119.995 | 0.25 | 0.24992 | 0.25008 | 119.9955 | 119.9898 | 120.0148 | 1 | 1 | 1 | 57.736 | 0.013305 | 0.016281 | 0.25 | 6.1909e-05 | 3.5838e-05 | 14.4381 | 14.422 | 14.4417 | 0.010666 | 0.0092189 | 0.0056901 | 14.4381 | 14.422 | 14.4417 | 43.3019 | 0.025575 | 43.3019
Генератор MTE |  |  |  | 30 | 49.5 | 57.7353 | 57.7349 | 57.7348 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 0.25001 | 0.25 | 0.24999 | 119.9905 | 120.012 | 119.9975 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0.00016547 | 0.00015049 | 0.25 | 1.0289e-05 | 2.1631e-05 | 14.4346 | 14.4337 | 14.4334 | -9.226e-05 | -0.0025192 | 0.00050382 | 14.4346 | 14.4337 | 14.4334 | 43.3016 | -0.0021076 | 43.3016
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.018198 | 0.028322 | 0.013058 | 0.0010279 | 0.003825 | 0.0048529 | 1.7e-05 | 7.92e-05 | 8.8e-05 | 0.0049617 | 0.022225 | 0.017263 | 2.7283e-07 | 1.8907e-07 | 7.7012e-08 | 0.00097796 | 0.013139 | 0.01613 | 2.7338e-06 | 5.1619e-05 | 1.4207e-05 | 0.003564 | 0.011654 | 0.0083451 | 0.010758 | 0.011738 | 0.0051863 | 0.0035679 | 0.011651 | 0.0083462 | 0.00025555 | 0.027682 | 0.00026333
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.03151 | 0.049079 | 0.022612 | 0.0008566 | 0.0031874 | 0.0040443 | 0.0068001 | 0.03169 | 0.035188 | 0.0041349 | 0.018522 | 0.014384 | 2.7283e-05 | 1.8907e-05 | 7.7012e-06 | 0.0016938 | 98.7563 | 99.0756 | 0.0010935 | 83.3801 | 39.6417 | 0.024685 | 0.080804 | 0.057785 | 100.865 | 127.3258 | 91.1458 | 0.024712 | 0.080785 | 0.057793 | 0.00059016 | 108.2409 | 0.00060812
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.03152 | 0.049055 | 0.022617 |  |  |  | 0.00034 | 0.001584 | 0.00176 | [6 empty] | 0.0016939 | 0.022758 | 0.027938 | 5.4675e-05 | 0.0010324 | 0.00028413
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.67502 | 0.67518 | 0.67484 | 643.5232 | 743.8363 | 1205.643 | 1.26 | 1.2603 | 1.2597 | 0.67484 | 1205.643 | 1.2597
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.1726 | 2.0385 | 4.4214 | 194.5658 | 52.2876 | 41.2122 | 294.1176 | 63.1313 | 56.8182 | 100.7715 | 22.4972 | 28.9632 | 36653.3658 | 52889.1777 | 129849.9826 | 59.0361 | 4.3941 | 3.5793 | 1828.9768 | 96.8626 | 351.9469 | 27.3459 | 8.3558 | 11.6786 | 6.38 | 5.842 | 13.2276 | 50.9888 | 15.6004 | 21.7977 | 1143.4975 | 11.1385 | 2071.5401
Binom# |  |  |  | 30 | 49.5011 | 57.7369 | 57.7001 | 57.7395 | 120.0009 | 119.9962 | 120.003 | 0.25 | 0.24995 | 0.2501 | 120.0011 | 119.9738 | 120.0251 | 1 | 1 | 1 | 57.7231 | 0.012263 | 0.013643 | 0.24998 | 2.8093e-05 | 0.00038465 | 14.4341 | 14.4224 | 14.4405 | 0 | 0 | 0 | 14.4341 | 14.4224 | 14.4405 | 43.297 | 0 | 43.297
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0011444 | 0.016571 | 0.0064742 | 0.0083217 | 0.00028025 | 0.0076702 | 0.0079657 | 1.6456e-06 | 3.4558e-05 | 1.602e-05 | 0.0056944 | 0.01599 | 0.010303 | 2.1324e-07 | 1.447e-07 | 7.7621e-08 | 0.012906 | 0.0010414 | 0.0026373 | 2.0216e-05 | 3.3816e-05 | 0.00034882 | 0.0040423 | 0.00038031 | 0.0011546 | 0.010666 | 0.0092189 | 0.0056901 | 0.0040462 | 0.00037737 | 0.0011557 | 0.0048165 | 0.025575 | 0.0048245
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0023122 | 0.028693 | 0.011219 | 0.01441 | 0.00023354 | 0.0063916 | 0.0066384 | 0.00065826 | 0.013828 | 0.0064058 | 0.0047455 | 0.013326 | 0.0085846 | 2.1324e-05 | 1.447e-05 | 7.7621e-06 | 0.022353 | 7.8275 | 16.1987 | 0.0080865 | 54.6226 | 973.3211 | 0.027997 | 0.002637 | 0.0079947 | 100 | 100 | 100 | 0.028024 | 0.0026166 | 0.0080025 | 0.011123 | 100 | 0.011142
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028702 | 0.011214 | 0.014414 |  |  |  | 3.2912e-05 | 0.00069115 | 0.0003204 | [6 empty] | 0.022354 | 0.0018038 | 0.0045679 | 0.00040432 | 0.00067632 | 0.0069763
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.67502 | 0.67518 | 0.67484 | 643.5232 | 743.8363 | 1205.643 | 1.26 | 1.2603 | 1.2597 | 0.67484 | 1205.643 | 1.2597
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 8.7381 | 3.4841 | 8.9176 | 6.9379 | 713.651 | 26.0749 | 25.1076 | 3038.3749 | 144.6854 | 312.113 | 87.8054 | 31.2703 | 48.5304 | 46895.072 | 69108.1069 | 128830.8132 | 4.4735 | 55.4378 | 21.8921 | 247.3258 | 147.8584 | 14.3342 | 24.1104 | 256.0381 | 84.4112 | 6.4352 | 7.4384 | 12.0564 | 44.9618 | 481.6467 | 157.4193 | 60.6705 | 12.0564 | 113.0668
Время окончания измерения |  |  |  | 12:48

## pnt #31
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 31 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 0 | 0 | 0 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 1039.23 | 0 | 1039.23
Счетчик MTE |  |  |  | 31 | 49.9936 | 57.7445 | 57.7109 | 57.7532 | 120.0314 | 119.9876 | 119.9811 | 6.0006 | 6 | 6.0019 | 120.0074 | 120.0023 | 119.9903 | 1 | 1 | 1 | 57.7362 | 0.0086239 | 0.020684 | 6.0008 | 0.00031234 | 0.0008527 | 346.5013 | 346.264 | 346.6286 | 0.38082 | 0.23569 | 0.32533 | 346.5015 | 346.2641 | 346.6287 | 1039.3939 | 0.94184 | 1039.3944
Генератор MTE |  |  |  | 31 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.7349 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 6 | 6 | 6.0001 | 120.001 | 120.003 | 119.996 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 5.2106e-05 | 1.8649e-05 | 6 | 0.00011447 | 0.00015092 | 346.4106 | 346.4088 | 346.4169 | 0.006415 | 0.012092 | 0.030231 | 346.4106 | 346.4088 | 346.4169 | 1039.2363 | 0.048738 | 1039.2363
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.00947 | 0.02413 | 0.018324 | 0.031309 | 0.012425 | 0.018884 | 0.000591 | 6e-07 | 0.001764 | 0.0064 | 0.00065 | 0.00575 | 6.0377e-07 | 2.3105e-07 | 4.3663e-07 | 0.0012199 | 0.0085718 | 0.020665 | 0.00078519 | 0.00019787 | 0.00070178 | 0.090738 | 0.14482 | 0.21167 | 0.3744 | 0.2236 | 0.2951 | 0.090947 | 0.14474 | 0.21182 | 0.15758 | 0.8931 | 0.15803
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.0164 | 0.041812 | 0.031728 | 0.026084 | 0.010355 | 0.015739 | 0.009849 | 1e-05 | 0.029391 | 0.005333 | 0.00054166 | 0.0047921 | 6.0377e-05 | 2.3105e-05 | 4.3663e-05 | 0.0021128 | 99.3958 | 99.9098 | 0.013085 | 63.3503 | 82.3009 | 0.026187 | 0.041825 | 0.061066 | 98.3155 | 94.8697 | 90.7077 | 0.026247 | 0.041802 | 0.061109 | 0.015161 | 94.8253 | 0.015204
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.016403 | 0.041794 | 0.031738 |  |  |  | 0.01182 | 1.2e-05 | 0.03528 | [6 empty] | 0.0021129 | 0.014847 | 0.035793 | 0.015704 | 0.0039574 | 0.014036
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20418 | 0.20418 | 0.20419 | 4.2931 | 6.6213 | 4.9465 | 0.50668 | 0.50668 | 0.50669 | 0.20419 | 4.9465 | 0.50669
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 6.0966 | 2.3927 | 3.1508 | 6.3879 | 16.0966 | 10.591 | 8.4602 | 8333.3333 | 2.8345 | 78.125 | 769.2308 | 86.9565 | 16562.7039 | 43280.2436 | 22902.631 | 47.3288 | 6.7355 | 2.7938 | 6.3679 | 25.2693 | 7.1247 | 7.7969 | 4.8818 | 3.3437 | 0.043667 | 0.069793 | 0.054532 | 19.304 | 12.1211 | 8.2915 | 13.4676 | 0.052164 | 33.327
Binom# |  |  |  | 31 | 50.0001 | 57.7286 | 57.7047 | 57.7453 | 120.007 | 119.9812 | 120.0118 | 6.0007 | 6.0002 | 6.0012 | 120.0242 | 119.9737 | 120.0021 | 1 | 1 | 1 | 57.7239 | 0.013845 | 0.01231 | 6.0005 | 0.00042726 | 0.0011779 | 346.4107 | 346.2384 | 346.5393 | 0.20209 | 0.30111 | 0.26847 | 346.4108 | 346.2385 | 346.5394 | 1039.1885 | 0.77167 | 1039.1887
Binom Δ изм |  |  |  |  | 9.5367e-05 | 0.01587 | 0.0062039 | 0.0079084 | 0.024412 | 0.0063433 | 0.030763 | 7.7539e-05 | 0.00020155 | 0.00072289 | 0.016831 | 0.028656 | 0.01184 | 4.8473e-07 | 6.6362e-08 | 2.0202e-07 | 0.012332 | 0.0052211 | 0.0083744 | 0.00033643 | 0.00011492 | 0.00032517 | 0.090579 | 0.025647 | 0.089239 | 0.17873 | 0.065419 | 0.056859 | 0.090727 | 0.025636 | 0.0893 | 0.20543 | 0.17017 | 0.20563
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00019076 | 0.027484 | 0.01075 | 0.013694 | 0.020338 | 0.0052866 | 0.02564 | 0.0012922 | 0.0033592 | 0.012044 | 0.014025 | 0.02388 | 0.0098678 | 4.8473e-05 | 6.6362e-06 | 2.0202e-05 | 0.02136 | 60.5426 | 40.4876 | 0.0056063 | 36.7925 | 38.1344 | 0.026141 | 0.0074069 | 0.025745 | 46.9324 | 27.7559 | 17.4774 | 0.026184 | 0.0074036 | 0.025762 | 0.019765 | 18.0674 | 0.019784
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027488 | 0.010745 | 0.013698 |  |  |  | 0.0015508 | 0.004031 | 0.014458 | [6 empty] | 0.02136 | 0.0090432 | 0.014505 | 0.0067285 | 0.0022984 | 0.0065035
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20418 | 0.20418 | 0.20419 | 4.2931 | 6.6213 | 4.9465 | 0.50668 | 0.50668 | 0.50669 | 0.20419 | 4.9465 | 0.50669
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 104.8576 | 3.6379 | 9.3063 | 7.3004 | 8.1927 | 31.5293 | 6.5013 | 64.4834 | 24.8075 | 6.9167 | 29.7072 | 17.4483 | 42.2281 | 20630.1126 | 150689.3623 | 49500.0016 | 4.6815 | 11.058 | 6.8942 | 14.8621 | 43.5093 | 15.3764 | 7.8105 | 27.5667 | 7.9312 | 0.091475 | 0.23855 | 0.28302 | 19.3508 | 68.4373 | 19.6678 | 10.3308 | 0.27378 | 25.6112
Время окончания измерения |  |  |  | 12:48

## pnt #32
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 32 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 120 | 120 | 120 | -1 | -1 | -1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -2.8868 | -2.8867 | -2.8867 | 0 | 0 | 0 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8867 | -8.6602 | 0 | 8.6602
Счетчик MTE |  |  |  | 32 | 49.4938 | 57.7526 | 57.7074 | 57.747 | 120.0007 | 120.0028 | 119.9965 | 0.050015 | 0.050025 | 0.050006 | 120.0007 | 119.9948 | 120.0045 | -1 | -1 | -1 | 57.7357 | 0.013189 | 0.015299 | 0.050015 | 5.26e-06 | 6.4683e-06 | -2.8885 | -2.8868 | -2.8877 | -0.0020506 | -0.002046 | -0.0016472 | 2.8885 | 2.8868 | 2.8877 | -8.663 | -0.0057437 | 8.663
Генератор MTE |  |  |  | 32 | 49.5 | 57.735 | 57.7348 | 57.7352 | 119.9991 | 120.001 | 119.9999 | 0.050002 | 0.050001 | 0.049999 | 119.9967 | 119.9963 | 120.007 | -1 | -1 | -1 | 57.735 | 0.0003853 | 0.0002917 | 0.050001 | 1.7373e-06 | 2.0389e-06 | -2.8868 | -2.8868 | -2.8867 | 9.6157e-05 | 0.00021665 | 0.00045345 | 2.8868 | 2.8868 | 2.8867 | -8.6604 | 0.00076626 | 8.6604
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.017592 | 0.027436 | 0.011848 | 0.0016584 | 0.0017675 | 0.0034259 | 1.29e-05 | 2.43e-05 | 6.2e-06 | 0.0039825 | 0.0014575 | 0.002525 | 2.5143e-07 | 2.4834e-07 | 1.5035e-07 | 0.00066798 | 0.012804 | 0.015007 | 1.4467e-05 | 3.5228e-06 | 4.4294e-06 | 0.0016239 | 2.9742e-05 | 0.00094999 | 0.0021467 | 0.0022627 | 0.0021006 | 0.0016246 | 3.0459e-05 | 0.00095042 | 0.0026036 | 0.00651 | 0.0026055
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.030461 | 0.047543 | 0.020517 | 0.001382 | 0.0014729 | 0.002855 | 0.025792 | 0.048575 | 0.012399 | 0.0033187 | 0.0012146 | 0.0021041 | -2.5143e-05 | -2.4834e-05 | -1.5035e-05 | 0.001157 | 97.0787 | 98.0933 | 0.028925 | 0 | 0 | -0.05622 | -0.0010303 | -0.032898 | -104.6893 | -110.5891 | -127.5286 | 0.056246 | 0.0010551 | 0.032913 | -0.030055 | -113.3407 | 0.030076
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.03047 | 0.047521 | 0.020521 |  |  |  | 0.000258 | 0.000486 | 0.000124 | [6 empty] | 0.001157 | 0.022177 | 0.025993 | 0.00028933 | 7.0455e-05 | 8.8588e-05
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6743 | 2.6738 | 2.6747 | 3485.8166 | 3490.8488 | 4338.9387 | 4.4588 | 4.458 | 4.4596 | 2.6747 | 4338.9387 | 4.4596
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.2819 | 2.1044 | 4.873 | 120.5947 | 113.1542 | 58.378 | 387.5969 | 205.7613 | 806.4516 | 125.5493 | 343.0532 | 198.0198 | 39771.9861 | 40267.9995 | 66511.0752 | 86.432 | 4.5092 | 3.8472 | 345.6216 | 1419.3385 | 1128.8151 | 47.5678 | 2595.2215 | 81.3034 | 33.2968 | 31.5659 | 34.0233 | 79.2746 | 4225.2112 | 135.4949 | 88.995 | 38.2823 | 148.2739
Binom# |  |  |  | 32 | 49.5011 | 57.7364 | 57.6991 | 57.74 | 119.9972 | 119.9993 | 120.0035 | 0.050039 | 0.049999 | 0.050061 | 120.044 | 119.9498 | 120.0062 | -1 | -1 | -1 | 57.7232 | 0.01406 | 0.011973 | 0.050114 | 5.3938e-05 | 0.00039855 | -2.8891 | -2.8849 | -2.8905 | 0 | 0 | 0 | 2.8891 | 2.8849 | 2.8905 | -8.6645 | 0 | 8.6645
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0011368 | 0.01621 | 0.0082711 | 0.0070005 | 0.0035576 | 0.0034847 | 0.0070575 | 2.4345e-05 | 2.6793e-05 | 5.5641e-05 | 0.043301 | 0.045013 | 0.0017201 | 1.3278e-07 | 7.2338e-08 | 1.0308e-07 | 0.012462 | 0.00087136 | 0.0033254 | 9.8608e-05 | 4.8678e-05 | 0.00039208 | 0.00060465 | 0.0019439 | 0.0028743 | 0.0020506 | 0.002046 | 0.0016472 | 0.00060416 | 0.0019441 | 0.0028739 | 0.0015349 | 0.0057437 | 0.0015339
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0022968 | 0.028069 | 0.014333 | 0.012123 | 0.0029647 | 0.0029038 | 0.0058815 | 0.048676 | 0.053558 | 0.11127 | 0.036084 | 0.037513 | 0.0014333 | -1.3278e-05 | -7.2338e-06 | -1.0308e-05 | 0.021585 | 6.6067 | 21.7363 | 0.19716 | 0 | 0 | -0.020933 | -0.067336 | -0.099538 | -100 | -100 | -100 | 0.020916 | 0.067345 | 0.099522 | -0.017718 | -100 | 0.017706
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028077 | 0.014326 | 0.012125 |  |  |  | 0.0004869 | 0.00053585 | 0.0011128 | [6 empty] | 0.021586 | 0.0015092 | 0.0057598 | 0.0019722 | 0.00097355 | 0.0078416
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6743 | 2.6738 | 2.6747 | 3485.8166 | 3490.8488 | 4338.9387 | 4.4588 | 4.458 | 4.4596 | 2.6747 | 4338.9387 | 4.4596
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 8.7968 | 3.5616 | 6.9803 | 8.2472 | 56.2174 | 57.3944 | 28.3385 | 205.3816 | 186.6193 | 89.8621 | 11.5471 | 11.1078 | 290.6861 | 75313.2835 | 138239.1556 | 97008.9609 | 4.6327 | 66.2584 | 17.3618 | 50.7056 | 102.7166 | 12.7524 | 127.7532 | 39.7076 | 26.8713 | 34.8582 | 34.9085 | 43.3894 | 213.176 | 66.1967 | 44.8097 | 150.9638 | 43.3894 | 251.8601
Время окончания измерения |  |  |  | 12:49

## pnt #33
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 33 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 120 | 120 | 120 | -1 | -1 | -1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -14.4337 | -14.4337 | -14.4337 | 0 | 0 | 0 | 14.4337 | 14.4337 | 14.4337 | -43.3012 | 0 | 43.3012
Счетчик MTE |  |  |  | 33 | 49.9936 | 57.7544 | 57.7006 | 57.7542 | 120.0095 | 120.0093 | 119.9812 | 0.25005 | 0.24992 | 0.2501 | 120.0053 | 119.9892 | 120.0056 | -1 | -1 | -1 | 57.7364 | 0.012421 | 0.023384 | 0.25002 | 5.8899e-05 | 5.1962e-05 | -14.4412 | -14.4203 | -14.4441 | -0.010769 | -0.0096859 | -0.0046165 | 14.4412 | 14.4203 | 14.4441 | -43.3056 | -0.025071 | 43.3056
Генератор MTE |  |  |  | 33 | 50 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 120.0048 | 119.9862 | 120.009 | -1 | -1 | -1 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 0.25 | 1.8755e-05 | 1.6556e-05 | -14.434 | -14.4338 | -14.4337 | -0.00025192 | -0.0014611 | 0.0020153 | 14.434 | 14.4338 | 14.4337 | -43.3015 | 0.00030229 | 43.3015
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.019378 | 0.034306 | 0.019224 | 0.0095 | 0.0093375 | 0.018838 | 4.12e-05 | 8.58e-05 | 9.6e-05 | 0.00046 | 0.002965 | 0.003425 | 2.7788e-07 | 2.2046e-07 | 4.1329e-08 | 0.0014315 | 0.012388 | 0.02335 | 1.7134e-05 | 4.0145e-05 | 3.5406e-05 | 0.00722 | 0.01353 | 0.01035 | 0.010517 | 0.0082248 | 0.0066319 | 0.0072241 | 0.013527 | 0.01035 | 0.0040394 | 0.025373 | 0.0040472
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.033552 | 0.059455 | 0.033286 | 0.007916 | 0.0077806 | 0.0157 | 0.016477 | 0.034332 | 0.038385 | 0.00038332 | 0.0024711 | 0.002854 | -2.7788e-05 | -2.2046e-05 | -4.1329e-06 | 0.0024793 | 99.7316 | 99.8574 | 0.006853 | 68.1584 | 68.1383 | -0.049996 | -0.093829 | -0.071654 | -97.6606 | -84.9151 | -143.6547 | 0.050024 | 0.093807 | 0.071658 | -0.0093277 | -101.2057 | 0.0093457
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.033564 | 0.05942 | 0.033297 |  |  |  | 0.000824 | 0.001716 | 0.00192 | [6 empty] | 0.0024794 | 0.021456 | 0.040444 | 0.00034268 | 0.0008029 | 0.00070813
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.67492 | 0.67519 | 0.67482 | 637.3711 | 707.9242 | 1486.0699 | 1.2599 | 1.2603 | 1.2597 | 0.67482 | 1486.0699 | 1.2597
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.9794 | 1.6829 | 3.0033 | 21.0526 | 21.419 | 10.6171 | 121.3592 | 58.2751 | 52.0833 | 1086.9565 | 168.6341 | 145.9854 | 35987.2878 | 45359.6964 | 241963.1276 | 40.3324 | 4.6607 | 2.4726 | 291.8203 | 124.5487 | 141.2177 | 13.4995 | 7.196 | 9.4177 | 6.5264 | 8.3369 | 10.3447 | 25.1853 | 13.4349 | 17.5793 | 72.3457 | 14.6837 | 134.7896
Binom# |  |  |  | 33 | 50.0001 | 57.7399 | 57.6934 | 57.744 | 120.0062 | 120.0028 | 119.9911 | 0.25005 | 0.24994 | 0.25011 | 120.0048 | 119.9819 | 120.0133 | -1 | -1 | -1 | 57.724 | 0.013453 | 0.017911 | 0.25012 | 6.4829e-05 | 0.00022893 | -14.4377 | -14.4198 | -14.4425 | 0 | 0 | 0 | 14.4377 | 14.4198 | 14.4425 | -43.3001 | 0 | 43.3001
Binom Δ изм |  |  |  |  | 8.7738e-05 | 0.014487 | 0.007185 | 0.010266 | 0.0033126 | 0.0065757 | 0.0099035 | 2.4539e-06 | 2.1425e-05 | 1.7547e-05 | 0.00047637 | 0.0072161 | 0.0077001 | 2.1842e-07 | 1.6598e-07 | 5.1076e-08 | 0.012437 | 0.0010324 | 0.0054723 | 0.00010104 | 5.9294e-06 | 0.00017697 | 0.0034635 | 0.00043622 | 0.00159 | 0.010769 | 0.0096859 | 0.0046165 | 0.0034666 | 0.00043852 | 0.0015908 | 0.0054888 | 0.025071 | 0.0054968
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0001755 | 0.025084 | 0.012452 | 0.017776 | 0.0027602 | 0.0054793 | 0.0082542 | 0.00098139 | 0.0085731 | 0.007016 | 0.00039696 | 0.006014 | 0.0064165 | -2.1842e-05 | -1.6598e-05 | -5.1076e-06 | 0.021541 | 8.3121 | 23.4024 | 0.040411 | 10.067 | 340.5778 | -0.023984 | -0.003025 | -0.011008 | -100 | -100 | -100 | 0.024005 | 0.003041 | 0.011013 | -0.012675 | -100 | 0.012693
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.025092 | 0.012445 | 0.017782 |  |  |  | 4.9078e-05 | 0.00042851 | 0.00035094 | [6 empty] | 0.021542 | 0.0017882 | 0.0094783 | 0.0020207 | 0.00011859 | 0.0035394
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.67492 | 0.67519 | 0.67482 | 637.3711 | 707.9242 | 1486.0699 | 1.2599 | 1.2603 | 1.2597 | 0.67482 | 1486.0699 | 1.2597
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 113.9757 | 3.9853 | 8.0355 | 5.6236 | 60.3762 | 30.4152 | 20.1949 | 2037.5616 | 233.3683 | 284.9515 | 1049.6051 | 69.289 | 64.9338 | 45782.6061 | 60248.5676 | 195785.2584 | 4.6421 | 55.9213 | 10.5504 | 49.4874 | 843.2521 | 28.253 | 28.141 | 223.201 | 61.3024 | 6.3737 | 7.0792 | 14.8607 | 52.4841 | 414.4356 | 114.3817 | 53.2421 | 14.8607 | 99.2436
Время окончания измерения |  |  |  | 12:49

## pnt #34
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 34 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | -1 | -1 | -1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -288.675 | -288.675 | -288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | -866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 34 | 49.9936 | 57.7526 | 57.7013 | 57.7557 | 120.0421 | 120.0054 | 119.9525 | 5.0014 | 4.9996 | 5.0055 | 120.0042 | 120.015 | 119.9808 | -1 | -1 | -1 | 57.7365 | 0.0064723 | 0.03222 | 5.0022 | 0.0015411 | 0.0020201 | -288.8436 | -288.4858 | -289.0939 | -0.37031 | -0.17884 | -0.22784 | 288.8438 | 288.4858 | 289.094 | -866.4233 | -0.77699 | 866.4236
Генератор MTE |  |  |  | 34 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5.0001 | 5 | 5 | 120.003 | 119.998 | 119.999 | -1 | -1 | -1 | 57.735 | 1.5166e-14 | 3.5527e-15 | 5 | 8.7227e-05 | 7.4789e-05 | -288.6796 | -288.6744 | -288.6767 | 0.0050384 | -0.010077 | 9.9476e-14 | 288.6796 | 288.6744 | 288.6767 | -866.0308 | -0.0050382 | 866.0308
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.01758 | 0.033672 | 0.020748 | 0.042105 | 0.005395 | 0.0475 | 0.0013212 | 0.000351 | 0.0054286 | 0.00117 | 0.01703 | 0.0182 | 8.2165e-07 | 1.9155e-07 | 3.1055e-07 | 0.001548 | 0.0064723 | 0.03222 | 0.0021329 | 0.0014538 | 0.0019453 | 0.16397 | 0.18867 | 0.41718 | 0.37535 | 0.16877 | 0.22784 | 0.1642 | 0.18861 | 0.41727 | 0.39248 | 0.77195 | 0.39286
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.03044 | 0.058356 | 0.035924 | 0.035075 | 0.0044956 | 0.039599 | 0.026417 | 0.0070205 | 0.10845 | 0.00097497 | 0.01419 | 0.015169 | -8.2165e-05 | -1.9155e-05 | -3.1055e-05 | 0.0026812 | 100 | 100 | 0.042639 | 94.3398 | 96.2978 | -0.056767 | -0.065399 | -0.14431 | -101.3606 | -94.3657 | -100 | 0.056849 | 0.06538 | 0.14434 | -0.045299 | -99.3516 | 0.045343
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.030449 | 0.058322 | 0.035937 |  |  |  | 0.026424 | 0.00702 | 0.10857 | [6 empty] | 0.0026813 | 0.01121 | 0.055806 | 0.042658 | 0.029077 | 0.038906
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20003 | 0.20004 | 0.50548 | 0.50294 | 0.53461 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50006 | 0.20004 | 0.53461 | 0.50006
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.2841 | 1.7146 | 2.7827 | 4.75 | 37.0714 | 4.2105 | 3.7844 | 14.245 | 0.92105 | 427.3504 | 29.36 | 27.4725 | 12170.6309 | 52204.5594 | 32200.5722 | 37.2957 | 8.9203 | 1.7919 | 2.3442 | 3.4392 | 2.5703 | 3.5235 | 3.0585 | 1.3862 | 0.0049869 | 0.0053296 | 0.0053461 | 8.7957 | 7.648 | 3.4645 | 4.416 | 0.005381 | 11.0283
Binom# |  |  |  | 34 | 50.0001 | 57.7365 | 57.6949 | 57.7481 | 120.011 | 119.9947 | 119.9944 | 5.0014 | 4.9998 | 5.001 | 120.0152 | 119.9924 | 119.9925 | -1 | -1 | -1 | 57.7248 | 0.013603 | 0.019181 | 5.0007 | 0.00062079 | 0.00081317 | -288.7641 | -288.4608 | -288.7965 | -0.16825 | -0.20932 | -0.17343 | 288.7642 | 288.4609 | 288.7966 | -866.0215 | -0.551 | 866.0216
Binom Δ изм |  |  |  |  | 8.0109e-05 | 0.016099 | 0.0064008 | 0.0076592 | 0.031126 | 0.01072 | 0.04187 | 1.8344e-05 | 0.00012306 | 0.0044835 | 0.01102 | 0.022675 | 0.01167 | 6.4299e-07 | 4.6255e-08 | 1.9134e-07 | 0.011786 | 0.0071307 | 0.013039 | 0.0014481 | 0.00092028 | 0.0012069 | 0.079456 | 0.024908 | 0.29738 | 0.20206 | 0.030476 | 0.054408 | 0.079663 | 0.024903 | 0.29744 | 0.40177 | 0.22599 | 0.40203
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00016024 | 0.027876 | 0.011093 | 0.013261 | 0.025929 | 0.0089332 | 0.034905 | 0.00036678 | 0.0024613 | 0.089572 | 0.0091831 | 0.018893 | 0.0097264 | -6.4299e-05 | -4.6255e-06 | -1.9134e-05 | 0.020414 | 110.1723 | 40.4688 | 0.028949 | 59.7172 | 59.7463 | -0.027508 | -0.0086342 | -0.10286 | -54.5652 | -17.0404 | -23.8804 | 0.02758 | 0.0086323 | 0.10289 | -0.046371 | -29.0856 | 0.046401
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027885 | 0.011086 | 0.013266 |  |  |  | 0.00036688 | 0.0024612 | 0.089669 | [6 empty] | 0.020414 | 0.012351 | 0.022584 | 0.028962 | 0.018406 | 0.024139
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20003 | 0.20004 | 0.50548 | 0.50294 | 0.53461 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50006 | 0.20004 | 0.53461 | 0.50006
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 124.8305 | 3.5862 | 9.02 | 7.538 | 6.4254 | 18.6562 | 4.7767 | 272.5654 | 40.6312 | 1.1152 | 45.3715 | 22.0511 | 42.8457 | 15552.3785 | 216191.9357 | 52261.8408 | 4.8986 | 8.0967 | 4.4279 | 3.4528 | 5.4331 | 4.1427 | 7.2712 | 23.1666 | 1.9447 | 0.0092637 | 0.029514 | 0.022387 | 18.13 | 57.9253 | 4.8603 | 4.3139 | 0.018381 | 10.7768
Время окончания измерения |  |  |  | 12:50

## pnt #35
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 35 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | -1 | -1 | -1 | 57.735 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -346.41 | -346.41 | -346.41 | 0 | 0 | 0 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | -1039.23 | 0 | 1039.23
Счетчик MTE |  |  |  | 35 | 49.9936 | 57.7569 | 57.7101 | 57.74 | 120.0121 | 120.0112 | 119.9768 | 6.0009 | 5.9995 | 6.0005 | 120.0034 | 120.0095 | 119.9871 | -1 | -1 | -1 | 57.7357 | 0.0078218 | 0.020087 | 6.0003 | 1.2335e-05 | 0.00080862 | -346.5929 | -346.2336 | -346.4676 | -0.33709 | -0.28418 | -0.27428 | 346.593 | 346.2337 | 346.4677 | -1039.294 | -0.89555 | 1039.2944
Генератор MTE |  |  |  | 35 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120.0046 | 120.0014 | 119.994 | -1 | -1 | -1 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 6 | 0.00018841 | 0.00019138 | -346.4117 | -346.4106 | -346.41 | -0.006046 | -0.033858 | -0.042322 | 346.4117 | 346.4106 | 346.41 | -1039.2323 | -0.082226 | 1039.2323
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.02186 | 0.024866 | 0.00506 | 0.01205 | 0.011192 | 0.023243 | 0.0008682 | 0.0004794 | 0.0004734 | 0.0012475 | 0.0081225 | 0.006875 | 4.7281e-07 | 3.3207e-07 | 3.0588e-07 | 0.00068387 | 0.0077885 | 0.020053 | 0.00028738 | 0.00017608 | 0.00061724 | 0.18114 | 0.17698 | 0.057588 | 0.33105 | 0.25033 | 0.23195 | 0.18131 | 0.17686 | 0.057694 | 0.061752 | 0.81333 | 0.062137
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.037848 | 0.043088 | 0.0087634 | 0.010041 | 0.0093262 | 0.019373 | 0.014468 | 0.0079906 | 0.0078894 | 0.0010396 | 0.0067682 | 0.0057298 | -4.7281e-05 | -3.3207e-05 | -3.0588e-05 | 0.0011845 | 99.5738 | 99.8341 | 0.0047894 | 1427.5117 | 76.3324 | -0.052263 | -0.051115 | -0.016622 | -98.2064 | -88.086 | -84.5696 | 0.052311 | 0.051082 | 0.016652 | -0.0059417 | -90.8184 | 0.0059788
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.037863 | 0.043069 | 0.0087642 |  |  |  | 0.017364 | 0.009588 | 0.009468 | [6 empty] | 0.0011845 | 0.01349 | 0.034733 | 0.0057476 | 0.0035215 | 0.012345
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20418 | 0.20418 | 0.20417 | 4.7873 | 5.5745 | 5.7655 | 0.50669 | 0.50668 | 0.50667 | 0.20417 | 5.7655 | 0.50667
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.6411 | 2.3218 | 11.4101 | 16.5975 | 17.8691 | 8.6049 | 5.759 | 10.4297 | 10.5619 | 400.8016 | 61.5574 | 72.7273 | 21150.2264 | 30114.3726 | 32692.3461 | 84.4234 | 7.4129 | 2.8791 | 17.3986 | 28.3966 | 8.1006 | 3.9068 | 3.9946 | 12.2836 | 0.048748 | 0.063284 | 0.068174 | 9.6861 | 9.919 | 30.427 | 34.3624 | 0.063484 | 84.7456
Binom# |  |  |  | 35 | 50.0001 | 57.742 | 57.7016 | 57.7325 | 119.9908 | 120.0028 | 120.0064 | 6.0014 | 6 | 6.0008 | 120.0241 | 119.9913 | 119.9846 | -1 | -1 | -1 | 57.7231 | 0.012957 | 0.0093096 | 6.0007 | 0.00098375 | 0.0011083 | -346.5305 | -346.2068 | -346.4388 | -0.16473 | -0.3785 | -0.27061 | 346.5305 | 346.2069 | 346.4389 | -1039.176 | -0.81385 | 1039.1764
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00011444 | 0.014886 | 0.0085463 | 0.0074847 | 0.021221 | 0.0084307 | 0.029666 | 0.0004646 | 0.00042792 | 0.00028192 | 0.020772 | 0.018258 | 0.0024982 | 4.1336e-07 | 1.996e-07 | 4.4283e-08 | 0.012521 | 0.0051348 | 0.010777 | 0.00037879 | 0.00097141 | 0.00029971 | 0.062356 | 0.026842 | 0.028781 | 0.17236 | 0.094318 | 0.003664 | 0.062489 | 0.026775 | 0.028768 | 0.11801 | 0.081705 | 0.11803
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00022891 | 0.025774 | 0.014809 | 0.012963 | 0.017682 | 0.0070249 | 0.024727 | 0.0077422 | 0.0071325 | 0.0046983 | 0.017309 | 0.015214 | 0.0020821 | -4.1336e-05 | -1.996e-05 | -4.4283e-06 | 0.021687 | 65.6469 | 53.653 | 0.0063129 | 7875.5378 | 37.0645 | -0.017991 | -0.0077525 | -0.008307 | -51.1312 | -33.1891 | -1.3359 | 0.01803 | 0.0077333 | 0.0083031 | -0.011355 | -9.1234 | 0.011357
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.025784 | 0.014803 | 0.012964 |  |  |  | 0.009292 | 0.0085583 | 0.0056385 | [6 empty] | 0.021687 | 0.0088937 | 0.018666 | 0.0075758 | 0.019428 | 0.0059942
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20418 | 0.20418 | 0.20417 | 4.7873 | 5.5745 | 5.7655 | 0.50669 | 0.50668 | 0.50667 | 0.20417 | 5.7655 | 0.50667
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 87.3813 | 3.8784 | 6.7555 | 7.7137 | 9.4248 | 23.7229 | 6.7416 | 10.7619 | 11.6846 | 17.7353 | 24.0713 | 27.385 | 200.1417 | 24192.231 | 50100.6902 | 225821.5738 | 4.611 | 11.2439 | 5.3572 | 13.1999 | 5.1471 | 16.6828 | 11.3492 | 26.3377 | 24.5782 | 0.093629 | 0.16796 | 4.3159 | 28.1032 | 65.5197 | 61.0218 | 17.9812 | 0.63194 | 44.6135
Время окончания измерения |  |  |  | 12:50

## pnt #36
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 36 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.8868 | 2.8868 | 2.8867 | -5 | -5 | -5 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | 8.6603 | -15 | 17.3205
Счетчик MTE |  |  |  | 36 | 49.9936 | 57.745 | 57.7105 | 57.7534 | 120.0084 | 119.9885 | 120.003 | 0.10003 | 0.10005 | 0.10001 | 120.0075 | 119.9987 | 119.9938 | 0.50064 | 0.50063 | 0.50078 | 57.7363 | 0.013819 | 0.01333 | 0.10003 | 1.7274e-05 | 9.2339e-06 | 2.8919 | 2.8907 | 2.8924 | -5.0003 | -4.9984 | -4.9993 | 5.7763 | 5.7741 | 5.7757 | 8.6749 | -14.998 | 17.3261
Генератор MTE |  |  |  | 36 | 50 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 120.0003 | 120 | 119.9997 | 0.1 | 0.1 | 0.099998 | 120.0011 | 119.998 | 120.0009 | 0.50002 | 0.50003 | 0.5 | 57.735 | 6.5541e-05 | 0.00012226 | 0.099999 | 1.3764e-06 | 8.4382e-07 | 2.8869 | 2.8869 | 2.8867 | -4.9999 | -4.9999 | -4.9999 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7734 | 8.6605 | -14.9997 | 17.3204
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.0244 | 0.018422 | 0.0081353 | 0.011452 | 0.0033172 | 3.18e-05 | 5.22e-05 | 8e-06 | 0.0063925 | 0.000725 | 0.0071175 | 0.00062325 | 0.00059691 | 0.0007809 | 0.0013405 | 0.013753 | 0.013208 | 3.0667e-05 | 1.5898e-05 | 8.39e-06 | 0.0050183 | 0.0037329 | 0.0056624 | 0.00037593 | 0.0014959 | 0.00061122 | 0.0028363 | 0.00057249 | 0.0023042 | 0.014414 | 0.0017312 | 0.005713
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.017318 | 0.04228 | 0.031898 | 0.006779 | 0.0095447 | 0.0027642 | 0.03179 | 0.052173 | 0.0079995 | 0.0053268 | 0.00060417 | 0.0059316 | 0.12449 | 0.11923 | 0.15594 | 0.0023217 | 99.5257 | 99.0828 | 0.030657 | 92.0321 | 0 | 0.17353 | 0.12914 | 0.19577 | -0.0075181 | -0.029927 | -0.012226 | 0.049102 | 0.0099148 | 0.039895 | 0.16615 | -0.011543 | 0.032973
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.017321 | 0.042262 | 0.031908 |  |  |  | 0.000636 | 0.001044 | 0.00016 | [6 empty] | 0.0023217 | 0.023821 | 0.022877 | 0.00061333 | 0.00031795 | 0.0001678
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6461 | 2.6456 | 2.646 | 1.9147 | 1.9144 | 1.9152 | 2.4594 | 2.459 | 2.4599 | 2.646 | 1.9152 | 2.4599
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.7735 | 2.3662 | 3.134 | 24.5841 | 17.4634 | 60.2926 | 157.2327 | 95.7854 | 625 | 78.2167 | 689.6552 | 70.2494 | 16.045 | 16.7529 | 12.8057 | 43.071 | 4.1979 | 4.3713 | 163.0443 | 314.5142 | 595.945 | 15.2484 | 20.4873 | 13.5161 | 254.6724 | 63.968 | 156.6457 | 50.0871 | 248.0098 | 61.6596 | 15.9254 | 165.9223 | 74.6025
Binom# |  |  |  | 36 | 50.0002 | 57.7285 | 57.7036 | 57.7448 | 120.0066 | 119.9809 | 120.0126 | 0.10004 | 0.10005 | 0.099997 | 120.0428 | 119.9768 | 119.9804 | 0.5 | 0.50049 | 0.50042 | 57.7233 | 0.013483 | 0.012558 | 0.099935 | 6.7422e-05 | 0.00031996 | 2.8876 | 2.8895 | 2.8896 | -5.0014 | -4.9982 | -4.9993 | 5.7751 | 5.7733 | 5.7743 | 8.6667 | -14.9989 | 17.3228
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00016403 | 0.016473 | 0.0068676 | 0.0086519 | 0.0018335 | 0.0076668 | 0.0095155 | 7.6821e-06 | 8.9381e-07 | 8.9317e-06 | 0.03527 | 0.021918 | 0.013344 | 0.00063641 | 0.00013218 | 0.00036444 | 0.013052 | 0.00033588 | 0.00077191 | 9.522e-05 | 5.0148e-05 | 0.00031072 | 0.0042728 | 0.0011315 | 0.0027936 | 0.0010913 | 0.00019577 | 2.5503e-05 | 0.0011927 | 0.00073609 | 0.0013764 | 0.0081976 | 0.00092055 | 0.0033052
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00032811 | 0.028527 | 0.0119 | 0.014981 | 0.0015278 | 0.0063896 | 0.0079294 | 0.0076797 | 0.00089335 | 0.0089311 | 0.02939 | 0.018265 | 0.011121 | 0.12712 | 0.026404 | 0.072775 | 0.022606 | 2.4306 | 5.7907 | 0.095191 | 290.3118 | 0 | 0.14775 | 0.039144 | 0.096584 | -0.021825 | -0.0039167 | -0.00051012 | 0.020647 | 0.012748 | 0.023831 | 0.094498 | -0.0061378 | 0.019076
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028532 | 0.011895 | 0.014986 |  |  |  | 0.00015364 | 1.7876e-05 | 0.00017863 | [6 empty] | 0.022607 | 0.00058177 | 0.001337 | 0.0019044 | 0.001003 | 0.0062145
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6461 | 2.6456 | 2.646 | 1.9147 | 1.9144 | 1.9152 | 2.4594 | 2.459 | 2.4599 | 2.646 | 1.9152 | 2.4599
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 60.9637 | 3.5048 | 8.4068 | 6.6731 | 109.0833 | 26.0866 | 21.0184 | 650.8623 | 5594.0182 | 559.8034 | 14.1763 | 22.8119 | 37.4693 | 15.7131 | 75.6521 | 27.4391 | 4.4235 | 171.8906 | 74.795 | 52.51 | 99.7045 | 16.0915 | 17.9091 | 67.5878 | 27.3963 | 87.7293 | 488.7647 | 3754.3146 | 119.1124 | 192.8873 | 103.22 | 28.001 | 312.0265 | 128.9492
Время окончания измерения |  |  |  | 12:51

## pnt #37
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 37 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 14.4338 | 14.4337 | 14.4337 | -25 | -25 | -25 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 43.3012 | -75 | 86.6025
Счетчик MTE |  |  |  | 37 | 49.9936 | 57.7481 | 57.7141 | 57.7457 | 120.025 | 119.9929 | 119.9821 | 0.5 | 0.49986 | 0.50008 | 120.004 | 119.9868 | 120.0093 | 0.50104 | 0.50072 | 0.50063 | 57.7359 | 0.0083456 | 0.016792 | 0.49998 | 8.3955e-05 | 5.9768e-05 | 14.4672 | 14.4453 | 14.4569 | -24.9884 | -24.9718 | -24.998 | 28.8742 | 28.8489 | 28.8774 | 43.3694 | -74.9583 | 86.6005
Генератор MTE |  |  |  | 37 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120.0041 | 119.998 | 119.9979 | 0.49998 | 0.50006 | 0.50002 | 57.735 | 0.00033589 | 0.00033589 | 0.5 | 9.956e-06 | 1.0906e-05 | 14.4331 | 14.4355 | 14.4342 | -25 | -24.999 | -24.9997 | 28.8672 | 28.8675 | 28.8674 | 43.3028 | -74.9987 | 86.6022
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.013064 | 0.020888 | 0.010666 | 0.025995 | 0.00811 | 0.017885 | 8e-06 | 0.0001408 | 7.96e-05 | 0.0001475 | 0.011225 | 0.011373 | 0.001058 | 0.000663 | 0.00061595 | 0.00094636 | 0.0080098 | 0.016456 | 1.7735e-05 | 7.3999e-05 | 4.8862e-05 | 0.034044 | 0.0098406 | 0.022752 | 0.011604 | 0.027136 | 0.0016791 | 0.0069939 | 0.01857 | 0.0099295 | 0.066637 | 0.040419 | 0.0016467
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.022622 | 0.036192 | 0.018471 | 0.021658 | 0.0067587 | 0.014906 | 0.0016 | 0.028168 | 0.015917 | 0.00012291 | 0.0093552 | 0.0094764 | 0.21115 | 0.13241 | 0.12304 | 0.0016391 | 95.9753 | 97.9997 | 0.0035472 | 88.1412 | 81.7527 | 0.23532 | 0.068123 | 0.15738 | -0.046437 | -0.10867 | -0.006717 | 0.024222 | 0.06437 | 0.034385 | 0.15365 | -0.053922 | 0.0019015
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.022628 | 0.036179 | 0.018474 |  |  |  | 0.00016 | 0.002816 | 0.001592 | [6 empty] | 0.0016391 | 0.013873 | 0.028503 | 0.00035471 | 0.00148 | 0.00097725
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.64907 | 0.6495 | 0.64936 | 0.76 | 0.76003 | 0.75988 | 0.86001 | 0.86013 | 0.85994 | 0.64936 | 0.75988 | 0.85994
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.4194 | 2.764 | 5.413 | 7.6938 | 24.6609 | 11.1826 | 625 | 35.5114 | 62.8141 | 3389.8305 | 44.5434 | 43.9657 | 9.4522 | 15.083 | 16.235 | 61.0073 | 7.2081 | 3.5084 | 281.9211 | 67.5687 | 102.3283 | 2.7582 | 9.5343 | 4.1261 | 16.3663 | 6.9942 | 113.1279 | 35.5051 | 13.3622 | 25.0091 | 4.2262 | 14.0922 | 452.2523
Binom# |  |  |  | 37 | 50.0002 | 57.7315 | 57.706 | 57.7384 | 119.9953 | 119.9874 | 120.0173 | 0.50002 | 0.49993 | 0.50013 | 120.0153 | 119.975 | 120.0097 | 0.50019 | 0.50045 | 0.50027 | 57.7234 | 0.013765 | 0.0047955 | 0.49994 | 5.3938e-05 | 0.00040414 | 14.4388 | 14.4373 | 14.4461 | -24.9964 | -24.9764 | -25.0034 | 28.867 | 28.8489 | 28.8766 | 43.3222 | -74.9762 | 86.5924
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00019455 | 0.016584 | 0.0080916 | 0.0072398 | 0.029687 | 0.0055243 | 0.035227 | 1.804e-05 | 6.9692e-05 | 4.9192e-05 | 0.011383 | 0.011777 | 0.00040157 | 0.00085607 | 0.0002769 | 0.00036154 | 0.012558 | 0.005419 | 0.011997 | 4.2015e-05 | 3.0017e-05 | 0.00034437 | 0.028343 | 0.0079999 | 0.010834 | 0.0080197 | 0.0046015 | 0.0053515 | 0.0072466 | 2.2382e-05 | 0.00078871 | 0.047177 | 0.017971 | 0.0080615
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00038915 | 0.028718 | 0.01402 | 0.012537 | 0.024734 | 0.0046038 | 0.02936 | 0.0036081 | 0.013942 | 0.0098369 | 0.0094852 | 0.0098149 | 0.00033462 | 0.17086 | 0.0553 | 0.072216 | 0.02175 | 64.9324 | 71.442 | 0.0084033 | 35.7539 | 576.1684 | 0.19591 | 0.05538 | 0.074941 | -0.032094 | -0.018427 | -0.021408 | 0.025097 | 7.7585e-05 | 0.0027312 | 0.10878 | -0.023974 | 0.0093089
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028725 | 0.014015 | 0.01254 |  |  |  | 0.00036081 | 0.0013938 | 0.00098385 | [6 empty] | 0.021751 | 0.009386 | 0.020779 | 0.00084029 | 0.00060034 | 0.0068873
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.64907 | 0.6495 | 0.64936 | 0.76 | 0.76003 | 0.75988 | 0.86001 | 0.86013 | 0.85994 | 0.64936 | 0.75988 | 0.85994
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 51.4008 | 3.4813 | 7.1351 | 7.9747 | 6.7369 | 36.2038 | 5.6775 | 277.1551 | 71.7446 | 101.6418 | 43.9268 | 42.4573 | 1245.1059 | 11.6812 | 36.1144 | 27.6597 | 4.5976 | 10.6541 | 4.8126 | 119.0059 | 166.5715 | 14.5194 | 3.3131 | 11.7281 | 8.665 | 23.6806 | 41.246 | 35.4954 | 34.267 | 11086.3126 | 314.8551 | 5.9696 | 31.6955 | 92.379
Время окончания измерения |  |  |  | 12:51

## pnt #38
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 38 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 173.205 | 173.205 | 173.205 | -299.9999 | -299.9999 | -299.9999 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 519.615 | -899.9996 | 1039.23
Счетчик MTE |  |  |  | 38 | 49.9936 | 57.7593 | 57.7037 | 57.7444 | 119.9557 | 120.0156 | 120.0287 | 6.001 | 6.012 | 6.0013 | 120.0188 | 119.9918 | 119.9894 | 0.49994 | 0.50089 | 0.50053 | 57.7358 | 0.025082 | 0.016288 | 6.0047 | 0.0039601 | 0.0033453 | 173.2843 | 173.7656 | 173.4531 | -300.1886 | -300.2579 | -300.0058 | 346.6132 | 346.9139 | 346.5393 | 520.5031 | -900.4523 | 1040.0664
Генератор MTE |  |  |  | 38 | 50 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 5.9998 | 119.9994 | 119.997 | 120.0036 | 0.50004 | 0.50003 | 0.49998 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 5.9999 | 0.00013242 | 0.00013513 | 173.2189 | 173.2146 | 173.194 | -299.9925 | -299.9923 | -299.9929 | 346.4106 | 346.4082 | 346.3985 | 519.6275 | -899.9777 | 1039.2173
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.02426 | 0.031218 | 0.009426 | 0.044335 | 0.01564 | 0.028695 | 0.0009872 | 0.012009 | 0.00146 | 0.019385 | 0.0052 | 0.014185 | 0.00010346 | 0.0008594 | 0.00054458 | 0.0008197 | 0.025048 | 0.016255 | 0.0048187 | 0.0038276 | 0.0032101 | 0.065436 | 0.55099 | 0.25915 | 0.19614 | 0.26557 | 0.01296 | 0.20258 | 0.50567 | 0.14086 | 0.87557 | 0.47467 | 0.84911
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.042002 | 0.054101 | 0.016324 | 0.036959 | 0.013032 | 0.023907 | 0.016451 | 0.19975 | 0.024328 | 0.016152 | 0.0043336 | 0.011822 | 0.020695 | 0.17158 | 0.1088 | 0.0014197 | 99.8671 | 99.7954 | 0.080249 | 96.6561 | 95.9605 | 0.037762 | 0.31709 | 0.1494 | -0.065339 | -0.088448 | -0.0043199 | 0.058446 | 0.14576 | 0.040648 | 0.16822 | -0.052715 | 0.08164
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.04202 | 0.054071 | 0.016326 |  |  |  | 0.019744 | 0.24018 | 0.0292 | [6 empty] | 0.0014198 | 0.043385 | 0.028154 | 0.096375 | 0.076553 | 0.064203
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20836 | 0.20842 | 0.20834 | 0.50483 | 0.50488 | 0.50482 | 0.50669 | 0.50675 | 0.50668 | 0.20834 | 0.50482 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.3798 | 1.8494 | 6.1251 | 4.5111 | 12.7877 | 6.9699 | 5.0648 | 0.41635 | 3.4247 | 25.7931 | 96.1538 | 35.2485 | 96.6529 | 11.636 | 18.3629 | 70.4341 | 2.305 | 3.5519 | 1.0376 | 1.3063 | 1.5576 | 5.5176 | 0.65731 | 1.3945 | 7.7264 | 5.7083 | 116.86 | 8.6694 | 3.4766 | 12.4651 | 1.2385 | 9.5766 | 6.2063
Binom# |  |  |  | 38 | 49.9993 | 57.7425 | 57.6968 | 57.736 | 119.9891 | 120.0103 | 120.0007 | 6.0011 | 5.9997 | 6.0014 | 120.0249 | 119.9846 | 119.9905 | 0.50041 | 0.50091 | 0.50054 | 57.7233 | 0.013495 | 0.013222 | 6.0006 | 0.00048378 | 0.0013205 | 173.4009 | 173.3969 | 173.4336 | -300.0132 | -299.6055 | -299.9659 | 346.5195 | 346.1646 | 346.495 | 520.2313 | -899.5846 | 1039.1791
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00072479 | 0.016733 | 0.0068741 | 0.0084412 | 0.033387 | 0.0053785 | 0.027993 | 0.00011717 | 0.012271 | 0.00011186 | 0.0061631 | 0.0072266 | 0.0010864 | 0.00047132 | 1.9161e-05 | 7.6371e-06 | 0.012466 | 0.011587 | 0.0030663 | 0.0041537 | 0.0034763 | 0.0020248 | 0.11653 | 0.36872 | 0.019542 | 0.17542 | 0.6524 | 0.039931 | 0.093626 | 0.74936 | 0.044349 | 0.27173 | 0.86775 | 0.88731
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0014498 | 0.02897 | 0.011913 | 0.014618 | 0.027833 | 0.0044815 | 0.023322 | 0.0019525 | 0.20411 | 0.001864 | 0.0051351 | 0.0060226 | 0.00090542 | 0.094277 | 0.0038254 | 0.0015258 | 0.021592 | 46.1963 | 18.8256 | 0.069173 | 87.7835 | 60.5262 | 0.067245 | 0.21219 | 0.011266 | -0.058438 | -0.21728 | -0.01331 | 0.027012 | 0.21601 | 0.012798 | 0.052206 | -0.096368 | 0.085313
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028982 | 0.011906 | 0.014621 |  |  |  | 0.0023434 | 0.24542 | 0.0022372 | [6 empty] | 0.021592 | 0.020069 | 0.0053111 | 0.083073 | 0.069525 | 0.040495
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20836 | 0.20842 | 0.20834 | 0.50483 | 0.50488 | 0.50482 | 0.50669 | 0.50675 | 0.50668 | 0.20834 | 0.50482 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 13.7971 | 3.4504 | 8.3989 | 6.8397 | 5.9904 | 37.1853 | 7.1446 | 42.6736 | 0.40746 | 44.6985 | 81.1277 | 69.1885 | 460.234 | 21.2168 | 521.898 | 1309.3935 | 4.6313 | 4.9829 | 18.8286 | 1.2038 | 1.4383 | 2.4694 | 3.0985 | 0.98224 | 18.492 | 8.6387 | 2.3237 | 37.9279 | 18.7581 | 2.346 | 39.5912 | 3.9907 | 5.2385 | 5.9391
Время окончания измерения |  |  |  | 12:52

## pnt #39
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 39 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -2.8867 | -2.8867 | -2.8867 | 5 | 5 | 5 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | -8.6602 | 15 | 17.3205
Счетчик MTE |  |  |  | 39 | 49.9936 | 57.7486 | 57.7032 | 57.7576 | 120.0135 | 120.0159 | 119.9706 | 0.10003 | 0.10006 | 0.1 | 120.0083 | 119.9989 | 119.9928 | -0.50074 | -0.50066 | -0.50041 | 57.7364 | 0.0086101 | 0.02529 | 0.10003 | 2.0035e-05 | 1.1062e-05 | -2.8926 | -2.8907 | -2.8903 | 5.0002 | 4.9979 | 5.0008 | 5.7766 | 5.7737 | 5.776 | -8.6736 | 14.9989 | 17.3262
Генератор MTE |  |  |  | 39 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120.006 | 119.9964 | 119.9976 | -0.49995 | -0.50005 | -0.49999 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 0.1 | 2.6504e-06 | 3.4451e-06 | -2.8865 | -2.887 | -2.8867 | 5.0001 | 4.9998 | 5.0001 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7736 | -8.6602 | 15 | 17.3205
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.013696 | 0.03183 | 0.02255 | 0.01348 | 0.015948 | 0.029428 | 3e-05 | 5.83e-05 | 3e-06 | 0.0023 | 0.0024548 | 0.0047548 | 0.00078829 | 0.00061934 | 0.00041548 | 0.0014707 | 0.0085768 | 0.025257 | 3.0433e-05 | 1.7385e-05 | 7.6167e-06 | 0.0061045 | 0.0036664 | 0.003614 | 5.5055e-05 | 0.0019096 | 0.0007167 | 0.0031021 | 0.00018111 | 0.0024283 | 0.013385 | 0.0011379 | 0.0057115
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.023717 | 0.055162 | 0.039043 | 0.011232 | 0.013288 | 0.024529 | 0.029991 | 0.058266 | 0.0029999 | 0.0019165 | 0.0020457 | 0.0039626 | -0.15742 | -0.1237 | -0.083029 | 0.0025473 | 99.6129 | 99.8682 | 0.030424 | 86.7714 | 68.8559 | -0.21104 | -0.12684 | -0.12504 | 0.0011011 | 0.038209 | 0.014332 | 0.0537 | 0.0031368 | 0.042041 | -0.15432 | 0.0075864 | 0.032964
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.023722 | 0.055131 | 0.039058 |  |  |  | 0.0006 | 0.001166 | 6e-05 | [6 empty] | 0.0025474 | 0.014855 | 0.043746 | 0.00060866 | 0.0003477 | 0.00015233
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6456 | 2.6453 | 2.6479 | 1.9148 | 1.9143 | 1.9148 | 2.4594 | 2.4589 | 2.4599 | 2.6479 | 1.9148 | 2.4599
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.2155 | 1.8139 | 2.5603 | 14.8368 | 12.5408 | 6.7962 | 166.6667 | 85.7633 | 1666.6667 | 217.3913 | 203.6798 | 105.1561 | 12.6857 | 16.1462 | 24.0683 | 39.2561 | 6.7316 | 2.2859 | 164.2941 | 287.604 | 656.4498 | 12.5361 | 20.8562 | 21.1774 | 1739.028 | 50.1017 | 133.6091 | 45.7986 | 783.8653 | 58.5125 | 17.1589 | 252.4044 | 74.6243
Binom# |  |  |  | 39 | 50.0003 | 57.7338 | 57.6945 | 57.7486 | 120.0081 | 120.0002 | 119.9918 | 0.10005 | 0.10004 | 0.10007 | 120.0431 | 119.9903 | 119.9666 | -0.50003 | -0.50048 | -0.50037 | 57.7255 | 0.013488 | 0.017914 | 0.10023 | 0 | 0.00033711 | -2.8885 | -2.8885 | -2.8917 | 5.0025 | 4.9967 | 5.0036 | 5.7765 | 5.7715 | 5.779 | -8.6687 | 15.0027 | 17.3271
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00027466 | 0.014759 | 0.0086433 | 0.0089767 | 0.0054081 | 0.015795 | 0.021219 | 2.4078e-05 | 2.1611e-05 | 6.8384e-05 | 0.03476 | 0.0085643 | 0.026181 | 0.00070843 | 0.00018445 | 3.2998e-05 | 0.010932 | 0.0048783 | 0.0073755 | 0.0001995 | 2.0035e-05 | 0.00032605 | 0.0041295 | 0.0021214 | 0.0013397 | 0.002301 | 0.0012111 | 0.0027579 | 7.419e-05 | 0.0021106 | 0.0030581 | 0.0049107 | 0.0038478 | 0.00087233
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00054939 | 0.025557 | 0.014979 | 0.015542 | 0.0045062 | 0.013161 | 0.017687 | 0.024071 | 0.021599 | 0.068381 | 0.028965 | 0.007137 | 0.021819 | -0.14148 | -0.036841 | -0.0065943 | 0.018934 | 56.6581 | 29.1639 | 0.19944 | 100 | 2947.5068 | -0.14276 | -0.073387 | -0.04635 | 0.046019 | 0.024232 | 0.055149 | 0.0012843 | 0.036557 | 0.052945 | -0.056616 | 0.025654 | 0.0050347
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.025563 | 0.014971 | 0.015548 |  |  |  | 0.00048156 | 0.00043222 | 0.0013677 | [6 empty] | 0.018934 | 0.0084495 | 0.012775 | 0.00399 | 0.00040071 | 0.006521
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6456 | 2.6453 | 2.6479 | 1.9148 | 1.9143 | 1.9148 | 2.4594 | 2.4589 | 2.4599 | 2.6479 | 1.9148 | 2.4599
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 36.4089 | 3.9119 | 6.6797 | 6.4317 | 36.9816 | 12.6619 | 9.4256 | 207.6601 | 231.3632 | 73.1166 | 14.3842 | 58.3817 | 19.098 | 14.1157 | 54.2149 | 303.0446 | 5.2815 | 11.835 | 7.8279 | 25.0629 | 249.5579 | 15.3351 | 18.532 | 36.0463 | 57.1283 | 41.6087 | 78.9987 | 34.7212 | 1914.9531 | 67.262 | 46.4617 | 46.7696 | 74.6412 | 488.5928
Время окончания измерения |  |  |  | 12:52

## pnt #40
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 40 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -14.4337 | -14.4337 | -14.4337 | 25 | 25 | 25 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | -43.3012 | 75 | 86.6025
Счетчик MTE |  |  |  | 40 | 49.9936 | 57.749 | 57.7141 | 57.7437 | 119.9541 | 119.9953 | 120.0505 | 0.50008 | 0.49992 | 0.50008 | 120.0177 | 119.9939 | 119.9884 | -0.49966 | -0.50063 | -0.5006 | 57.7356 | 0.026017 | 0.0093257 | 0.50002 | 4.3083e-05 | 8.9391e-05 | -14.4298 | -14.4442 | -14.4555 | 25.0156 | 24.9763 | 24.9975 | 28.879 | 28.8522 | 28.8762 | -43.3295 | 74.9893 | 86.6074
Генератор MTE |  |  |  | 40 | 50 | 57.7351 | 57.735 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 0.50002 | 0.5 | 0.5 | 120.006 | 120.003 | 119.991 | -0.49986 | -0.49995 | -0.5 | 57.735 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 0.50001 | 2.1555e-05 | 2.6196e-05 | -14.4304 | -14.4324 | -14.4337 | 25.0032 | 25.0007 | 24.9999 | 28.8686 | 28.8674 | 28.8675 | -43.2965 | 75.0039 | 86.6035
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.013852 | 0.020948 | 0.008762 | 0.045875 | 0.0046525 | 0.050527 | 5.96e-05 | 8.24e-05 | 7.56e-05 | 0.01174 | 0.00914 | 0.0026 | 0.00019993 | 0.00067082 | 0.000603 | 0.00055076 | 0.025959 | 0.009268 | 1.7597e-05 | 2.1528e-05 | 6.3194e-05 | 0.00059106 | 0.011741 | 0.021786 | 0.012311 | 0.024373 | 0.0024866 | 0.010368 | 0.01523 | 0.0087464 | 0.032935 | 0.014548 | 0.0038849
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.023987 | 0.036296 | 0.015174 | 0.038244 | 0.0038772 | 0.042089 | 0.011918 | 0.016483 | 0.015118 | 0.0097819 | 0.0076171 | 0.0021669 | -0.040012 | -0.134 | -0.12046 | 0.00095394 | 99.7781 | 99.3809 | 0.0035192 | 49.969 | 70.6944 | -0.0040961 | -0.081283 | -0.15071 | 0.049214 | 0.097583 | 0.0099473 | 0.035902 | 0.052785 | 0.030289 | -0.076011 | 0.0194 | 0.0044856
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.023992 | 0.036283 | 0.015176 |  |  |  | 0.001192 | 0.001648 | 0.001512 | [6 empty] | 0.00095395 | 0.044963 | 0.016053 | 0.00035194 | 0.00043056 | 0.0012639
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.65023 | 0.64954 | 0.64939 | 0.75971 | 0.75998 | 0.75987 | 0.85995 | 0.86008 | 0.85995 | 0.64939 | 0.75987 | 0.85995
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.168 | 2.7561 | 6.5892 | 4.3597 | 42.9876 | 3.9582 | 83.8926 | 60.6796 | 66.1376 | 42.5894 | 54.7046 | 192.3077 | 50.0182 | 14.907 | 16.5836 | 104.8277 | 2.2241 | 6.2295 | 284.1402 | 232.2547 | 79.1211 | 158.7438 | 7.991 | 4.3089 | 15.4369 | 7.788 | 76.3902 | 23.9527 | 16.2941 | 28.391 | 8.5433 | 39.1683 | 191.7104
Binom# |  |  |  | 40 | 50.0003 | 57.7317 | 57.7061 | 57.7376 | 119.9939 | 119.9906 | 120.0155 | 0.5001 | 0.49995 | 0.50022 | 120.0152 | 119.9831 | 120.0017 | -0.50006 | -0.50032 | -0.50028 | 57.7251 | 0.014875 | 0.005118 | 0.50002 | 2.6969e-05 | 0.0004544 | -14.4378 | -14.4344 | -14.4488 | 25.0026 | 24.9798 | 25.0073 | 28.8718 | 28.8504 | 28.8813 | -43.3209 | 74.9898 | 86.6035
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00029373 | 0.017209 | 0.0079668 | 0.006075 | 0.039749 | 0.0047393 | 0.035002 | 2.3741e-05 | 3.7177e-05 | 0.0001419 | 0.0025194 | 0.01079 | 0.013324 | 0.00040064 | 0.00030606 | 0.00032286 | 0.010487 | 0.011142 | 0.0042077 | 3.8071e-06 | 1.6114e-05 | 0.00036501 | 0.0079495 | 0.0097494 | 0.0067459 | 0.012951 | 0.0035161 | 0.0098524 | 0.0072442 | 0.0018365 | 0.0051531 | 0.0085457 | 0.00041408 | 0.0039238
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00058754 | 0.0298 | 0.013804 | 0.010521 | 0.033136 | 0.0039496 | 0.029156 | 0.0047475 | 0.0074366 | 0.028375 | 0.0020992 | 0.0089918 | 0.011105 | -0.080182 | -0.061135 | -0.064495 | 0.018165 | 42.8251 | 45.1195 | 0.00076139 | 37.4025 | 408.3349 | -0.055091 | -0.067497 | -0.046667 | 0.05177 | 0.014078 | 0.039414 | 0.025085 | 0.0063653 | 0.017846 | -0.019723 | 0.00055218 | 0.0045305
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.029807 | 0.013799 | 0.010522 |  |  |  | 0.00047482 | 0.00074353 | 0.0028379 | [6 empty] | 0.018165 | 0.019298 | 0.007288 | 7.6143e-05 | 0.00032228 | 0.0073003
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.65023 | 0.64954 | 0.64939 | 0.75971 | 0.75998 | 0.75987 | 0.85995 | 0.86008 | 0.85995 | 0.64939 | 0.75987 | 0.85995
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 34.0447 | 3.3549 | 7.247 | 9.5037 | 5.0316 | 42.2005 | 5.714 | 210.6046 | 134.4932 | 35.2367 | 198.4633 | 46.3408 | 37.5256 | 24.9601 | 32.6736 | 30.9729 | 5.5052 | 5.1818 | 13.7212 | 1313.3227 | 310.288 | 13.6981 | 11.8029 | 9.6232 | 13.9155 | 14.6747 | 53.984 | 19.2795 | 34.2818 | 135.1211 | 48.188 | 32.926 | 1376.1312 | 189.8115
Время окончания измерения |  |  |  | 12:52

## pnt #41
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 41 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -144.3375 | -144.3375 | -144.3375 | 249.9999 | 249.9999 | 249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | -433.0125 | 749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 41 | 49.9936 | 57.7574 | 57.7007 | 57.7501 | 120.016 | 120.0133 | 119.9707 | 4.9999 | 4.9998 | 5.0006 | 120.0008 | 120.0062 | 119.993 | -0.50083 | -0.5006 | -0.50049 | 57.7361 | 0.0095039 | 0.026257 | 5.0001 | 0.0002739 | 0.00032455 | -144.6296 | -144.4199 | -144.5333 | 249.9534 | 249.7438 | 250.0112 | 288.781 | 288.4945 | 288.7827 | -433.5828 | 749.7084 | 866.0582
Генератор MTE |  |  |  | 41 | 50 | 57.7351 | 57.7349 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 5 | 0 | 5 | 119.999 | 120.001 | 120 | -0.5 | 1 | -0.5 | 57.735 | 5.0695e-05 | 7.0266e-05 | 3.3333 | 1.6667 | 1.6667 | -144.3372 | 0 | -144.3378 | 249.9987 | 0 | 250.0004 | 288.6738 | 0 | 288.6756 | -288.6749 | 499.999 | 577.3493
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.02228 | 0.034196 | 0.015116 | 0.015934 | 0.013303 | 0.029236 | 7.28e-05 | 4.9998 | 0.0005468 | 0.001795 | 0.00523 | 0.007025 | 0.00082707 | 1.5006 | 0.0004915 | 0.0010654 | 0.0094532 | 0.026187 | 1.6668 | 1.6664 | 1.6663 | 0.29244 | 144.4199 | 0.19551 | 0.045216 | 249.7438 | 0.010801 | 0.10719 | 288.4945 | 0.10716 | 144.9078 | 249.7094 | 288.7088
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.038575 | 0.059264 | 0.026175 | 0.013277 | 0.011084 | 0.02437 | 0.001456 | 100 | 0.010935 | 0.0014958 | 0.0043581 | 0.0058545 | -0.16514 | -299.7609 | -0.098203 | 0.0018453 | 99.4666 | 99.7324 | 33.3348 | 608387.602 | 513435.2785 | -0.2022 | -100 | -0.13527 | 0.01809 | 100 | 0.0043202 | 0.03712 | 100 | 0.037107 | -33.421 | 33.3075 | 33.336
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.03859 | 0.059229 | 0.026182 |  |  |  | 0.001456 | 99.9969 | 0.010936 | [6 empty] | 0.0018453 | 0.016373 | 0.045357 | 33.3354 | 33.3278 | 33.3268
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20003 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.5913 | 1.6884 | 3.8195 | 12.5518 | 15.0348 | 6.8408 | 68.6813 | 0.001 | 9.1441 | 278.5515 | 95.6023 | 71.1744 | 12.0908 | 0.006664 | 20.346 | 54.1907 | 6.1075 | 2.2047 | 0.0029998 | 0.0030005 | 0.0030006 | 0.9892 | 0.0020003 | 1.4786 | 27.641 | 0.0050002 | 115.7375 | 13.4704 | 0.0050003 | 13.475 | 0.0059847 | 0.015012 | 0.014999
Binom# |  |  |  | 41 | 50.0002 | 57.7428 | 57.6944 | 57.7396 | 119.9972 | 120.0124 | 119.9905 | 5.0011 | 4.9999 | 5.0009 | 120.0148 | 119.9906 | 119.9946 | -0.50052 | -0.50071 | -0.50043 | 57.7253 | 0.012747 | 0.019861 | 5.0005 | 0.00041513 | 0.00075662 | -144.5384 | -144.4395 | -144.5011 | 250.0037 | 249.7016 | 249.9952 | 288.7788 | 288.4677 | 288.7527 | -433.4789 | 749.7005 | 865.9993
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00024796 | 0.01454 | 0.0063185 | 0.010473 | 0.018826 | 0.00091999 | 0.019753 | 0.001221 | 8.4121e-05 | 0.00038877 | 0.014014 | 0.015637 | 0.001631 | 0.00031212 | 0.00011445 | 5.978e-05 | 0.010743 | 0.0032435 | 0.0063968 | 0.00041252 | 0.00014123 | 0.00043207 | 0.091231 | 0.019634 | 0.032251 | 0.050246 | 0.042255 | 0.015961 | 0.0021845 | 0.026772 | 0.029989 | 0.10385 | 0.0079395 | 0.058914
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00049597 | 0.025175 | 0.01095 | 0.018135 | 0.015686 | 0.00076658 | 0.016465 | 0.02442 | 0.0016825 | 0.0077745 | 0.011678 | 0.01303 | 0.0013593 | -0.062321 | -0.022863 | -0.011944 | 0.018607 | 34.1278 | 24.362 | 0.0082502 | 51.5608 | 133.1305 | -0.063079 | -0.013595 | -0.022314 | 0.020102 | 0.016919 | 0.0063839 | 0.00075644 | 0.0092798 | 0.010385 | -0.023951 | 0.001059 | 0.0068026
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.025184 | 0.010944 | 0.01814 |  |  |  | 0.02442 | 0.0016824 | 0.0077754 | [6 empty] | 0.018607 | 0.0056179 | 0.01108 | 0.0082504 | 0.0028245 | 0.0086414
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20003 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 40.3298 | 3.9707 | 9.1375 | 5.5128 | 10.6239 | 217.393 | 10.125 | 4.0951 | 59.4384 | 12.8611 | 35.6795 | 31.9754 | 306.557 | 32.039 | 87.372 | 167.2789 | 5.3744 | 17.8004 | 9.0256 | 12.1206 | 35.4041 | 11.5722 | 3.1709 | 14.7133 | 8.9639 | 24.874 | 29.5534 | 78.3239 | 661.0094 | 53.8833 | 48.1501 | 8.351 | 472.149 | 73.5037
Время окончания измерения |  |  |  | 12:53

## pnt #42
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 42 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -173.205 | -173.205 | -173.205 | 299.9999 | 299.9999 | 299.9999 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | -519.615 | 899.9996 | 1039.23
Счетчик MTE |  |  |  | 42 | 49.9936 | 57.7456 | 57.7112 | 57.7527 | 120.0263 | 119.9884 | 119.9852 | 6.001 | 5.9996 | 6.0003 | 120.0008 | 120.0065 | 119.9927 | -0.50087 | -0.50049 | -0.50076 | 57.7365 | 0.0094059 | 0.018925 | 6.0003 | 0.00016761 | 0.00064759 | -173.5689 | -173.2911 | -173.5309 | 299.9316 | 299.7596 | 299.9566 | 346.533 | 346.245 | 346.5356 | -520.3909 | 899.6478 | 1039.3136
Генератор MTE |  |  |  | 42 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5.9999 | 6 | 6 | 119.997 | 120.002 | 120.001 | -0.50002 | -0.49997 | -0.5 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 6 | 0.00011765 | 6.7614e-05 | -173.2079 | -173.1937 | -173.2056 | 299.9928 | 300.0044 | 300.0009 | 346.4054 | 346.4083 | 346.4112 | -519.6072 | 899.9981 | 1039.2248
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.0107 | 0.023828 | 0.017686 | 0.026325 | 0.01155 | 0.014775 | 0.001098 | 0.000351 | 0.0003178 | 0.0037875 | 0.0044875 | 0.008275 | 0.00085752 | 0.00051704 | 0.00075934 | 0.0015183 | 0.0093725 | 0.018892 | 0.00035493 | 4.996e-05 | 0.00057998 | 0.36096 | 0.097417 | 0.32537 | 0.061261 | 0.24478 | 0.044282 | 0.1276 | 0.16322 | 0.12447 | 0.78375 | 0.35032 | 0.08885
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.01853 | 0.041288 | 0.030624 | 0.021933 | 0.0096259 | 0.012314 | 0.018297 | 0.0058504 | 0.0052964 | 0.0031562 | 0.0037394 | 0.0068963 | -0.17121 | -0.10331 | -0.15164 | 0.0026297 | 99.6456 | 99.8239 | 0.0059151 | 29.8069 | 89.5592 | -0.20797 | -0.056216 | -0.1875 | 0.020425 | 0.081659 | 0.014763 | 0.036823 | 0.047141 | 0.035918 | -0.15061 | 0.03894 | 0.0085489
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.018533 | 0.041271 | 0.030633 |  |  |  | 0.02196 | 0.00702 | 0.006356 | [6 empty] | 0.0026298 | 0.016234 | 0.032721 | 0.0070985 | 0.00099921 | 0.0116
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20833 | 0.20834 | 0.20834 | 0.50483 | 0.50483 | 0.50483 | 0.50668 | 0.50668 | 0.50668 | 0.20834 | 0.50483 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.3958 | 2.423 | 3.2644 | 7.5973 | 17.316 | 13.5364 | 4.5537 | 14.245 | 15.7332 | 132.0132 | 111.4206 | 60.423 | 11.6615 | 19.3408 | 13.1694 | 38.0258 | 6.16 | 3.0561 | 14.0875 | 100.0791 | 8.6211 | 1.0018 | 3.7061 | 1.1111 | 24.716 | 6.1821 | 34.1961 | 13.7599 | 10.7482 | 14.1064 | 1.3833 | 12.9642 | 59.2683
Binom# |  |  |  | 42 | 49.9993 | 57.7298 | 57.7028 | 57.7461 | 120.0051 | 119.9881 | 120.0069 | 6.0015 | 5.9999 | 6.0009 | 120.0151 | 119.9904 | 119.9946 | -0.50055 | -0.50062 | -0.50072 | 57.7261 | 0.014195 | 0.01252 | 6.0006 | 0.00051096 | 0.000758 | -173.4213 | -173.319 | -173.5128 | 299.9374 | 299.7023 | 299.9561 | 346.4641 | 346.2094 | 346.5261 | -520.2531 | 899.5958 | 1039.1996
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00069046 | 0.015791 | 0.0083445 | 0.0066228 | 0.021236 | 0.00037474 | 0.021626 | 0.00044924 | 0.00025035 | 0.00052337 | 0.014273 | 0.016116 | 0.0018429 | 0.00032642 | 0.00013212 | 3.8656e-05 | 0.010403 | 0.0047896 | 0.0064055 | 0.00028257 | 0.00034335 | 0.00011041 | 0.14758 | 0.027891 | 0.018178 | 0.0058522 | 0.057293 | 0.00049312 | 0.068851 | 0.035632 | 0.0095323 | 0.13785 | 0.051934 | 0.11405
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0013811 | 0.027346 | 0.014459 | 0.011467 | 0.017693 | 0.00031232 | 0.018024 | 0.0074861 | 0.0041727 | 0.0087223 | 0.011894 | 0.013429 | 0.0015358 | -0.06517 | -0.026399 | -0.0077195 | 0.018018 | 50.921 | 33.8466 | 0.0047093 | 204.8458 | 17.0496 | -0.085029 | -0.016095 | -0.010475 | 0.0019512 | 0.019113 | 0.0001644 | 0.019869 | 0.010291 | 0.0027507 | -0.026491 | 0.0057727 | 0.010973
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027351 | 0.014453 | 0.011471 |  |  |  | 0.0089848 | 0.0050069 | 0.010467 | [6 empty] | 0.018019 | 0.0082958 | 0.011095 | 0.0056514 | 0.006867 | 0.0022082
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20833 | 0.20834 | 0.20834 | 0.50483 | 0.50483 | 0.50483 | 0.50668 | 0.50668 | 0.50668 | 0.20834 | 0.50483 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 14.4831 | 3.6562 | 6.9189 | 8.7177 | 9.4179 | 533.6982 | 9.248 | 11.1299 | 19.9723 | 9.5535 | 35.0314 | 31.0255 | 271.3158 | 30.6354 | 75.6877 | 258.6898 | 5.5498 | 12.0543 | 9.0134 | 17.6946 | 14.5624 | 45.2852 | 2.4502 | 12.9443 | 19.8883 | 258.7293 | 26.4127 | 3070.7513 | 25.5016 | 49.2349 | 184.1973 | 7.8645 | 87.4505 | 46.1742
Время окончания измерения |  |  |  | 12:53

## pnt #43
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 43 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 57.735 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4.6188 | 4.6188 | 4.6188 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | 13.8564 | 10.3923 | 17.3205
Счетчик MTE |  |  |  | 43 | 49.9936 | 57.7512 | 57.7132 | 57.7413 | 119.9642 | 120.0014 | 120.0344 | 0.10003 | 0.10006 | 0.1 | 120.0091 | 119.9988 | 119.9921 | 0.79997 | 0.7995 | 0.79953 | 57.7352 | 0.021278 | 0.009181 | 0.10003 | 2.1356e-05 | 1.1684e-05 | 4.6211 | 4.6169 | 4.6167 | 3.4662 | 3.4687 | 3.4682 | 5.7766 | 5.7747 | 5.7743 | 13.8547 | 10.4031 | 17.3256
Генератор MTE |  |  |  | 43 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120.003 | 120.0015 | 119.9955 | 0.80002 | 0.79999 | 0.79997 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 0.1 | 2.1593e-06 | 2.5049e-06 | 4.619 | 4.6187 | 4.6186 | 3.464 | 3.4642 | 3.4643 | 5.7736 | 5.7735 | 5.7735 | 13.8563 | 10.3925 | 17.3205
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.01623 | 0.021774 | 0.00637 | 0.0358 | 0.0014275 | 0.034372 | 2.48e-05 | 5.94e-05 | 2.4e-06 | 0.00605 | 0.0026525 | 0.0033975 | 4.8957e-05 | 0.00048748 | 0.00044473 | 0.00027292 | 0.021245 | 0.0091476 | 2.8866e-05 | 1.9196e-05 | 9.1789e-06 | 0.0021615 | 0.0018145 | 0.0019475 | 0.0022101 | 0.0045006 | 0.0038864 | 0.0030552 | 0.0012508 | 0.00077558 | 0.0016006 | 0.010597 | 0.0050816
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.028103 | 0.037728 | 0.011032 | 0.029842 | 0.0011896 | 0.028636 | 0.024794 | 0.059365 | 0.0023999 | 0.0050413 | 0.0022104 | 0.0028314 | 0.0061198 | 0.060974 | 0.055624 | 0.00047272 | 99.8433 | 99.6369 | 0.028858 | 89.8888 | 78.5607 | 0.046773 | 0.039301 | 0.042185 | 0.063763 | 0.12975 | 0.11206 | 0.05289 | 0.021659 | 0.013432 | 0.011553 | 0.10187 | 0.02933
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028111 | 0.037714 | 0.011033 |  |  |  | 0.000496 | 0.001188 | 4.8e-05 | [6 empty] | 0.00047272 | 0.036797 | 0.015844 | 0.00057733 | 0.00038393 | 0.00018358
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 1.7309 | 1.7313 | 1.7321 | 2.541 | 2.5382 | 2.5395 | 2.4595 | 2.4588 | 2.46 | 1.7321 | 2.5395 | 2.46
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.5573 | 2.6516 | 9.0636 | 5.5866 | 140.1051 | 5.8186 | 201.6129 | 84.1751 | 2083.3333 | 82.6446 | 188.5014 | 147.167 | 204.2609 | 20.5135 | 22.4856 | 211.5421 | 2.7176 | 6.3115 | 173.2113 | 260.4672 | 544.7275 | 37.0064 | 44.0521 | 41.0602 | 39.8511 | 19.5621 | 22.6622 | 46.5021 | 113.523 | 183.1463 | 149.9328 | 24.9297 | 83.8718
Binom# |  |  |  | 43 | 50.0004 | 57.7341 | 57.7053 | 57.7337 | 119.9935 | 119.9958 | 120.0108 | 0.10004 | 0.10004 | 0.10004 | 120.0469 | 120.0082 | 119.9449 | 0.80015 | 0.79959 | 0.79946 | 57.7237 | 0.012131 | 0.0086534 | 0.099936 | 0 | 0.00044323 | 4.6216 | 4.6159 | 4.6174 | 3.4644 | 3.4668 | 3.4695 | 5.7759 | 5.7728 | 5.7756 | 13.8548 | 10.4007 | 17.3243
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00037384 | 0.017168 | 0.0079495 | 0.0076122 | 0.029269 | 0.0056466 | 0.023615 | 1.667e-05 | 1.9807e-05 | 3.6218e-05 | 0.037871 | 0.0093083 | 0.047164 | 0.00018067 | 9.0809e-05 | 6.868e-05 | 0.011542 | 0.0091474 | 0.00052751 | 9.2804e-05 | 2.1356e-05 | 0.00043155 | 0.00044822 | 0.0010225 | 0.00066823 | 0.001838 | 0.0018595 | 0.0013285 | 0.00074457 | 0.0019345 | 0.001332 | 9.352e-05 | 0.0023697 | 0.0013475
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00074778 | 0.029727 | 0.013774 | 0.013183 | 0.024398 | 0.0047054 | 0.019674 | 0.016665 | 0.019796 | 0.036217 | 0.031557 | 0.007757 | 0.039306 | 0.022585 | 0.011358 | 0.00859 | 0.019991 | 42.9898 | 5.7457 | 0.092777 | 100 | 3693.5634 | 0.0096993 | 0.022146 | 0.014474 | 0.053026 | 0.053607 | 0.038305 | 0.012889 | 0.033499 | 0.023068 | 0.00067501 | 0.022779 | 0.0077777
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.029736 | 0.013769 | 0.013185 |  |  |  | 0.0003334 | 0.00039615 | 0.00072436 | [6 empty] | 0.019991 | 0.015844 | 0.00091367 | 0.0018561 | 0.00042711 | 0.008631
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 1.7309 | 1.7313 | 1.7321 | 2.541 | 2.5382 | 2.5395 | 2.4595 | 2.4588 | 2.46 | 1.7321 | 2.5395 | 2.46
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 26.7494 | 3.363 | 7.2627 | 7.5846 | 6.8331 | 35.4198 | 8.4692 | 299.9436 | 252.4323 | 138.0535 | 13.2028 | 53.7154 | 10.6013 | 55.349 | 110.1218 | 145.6032 | 5.0022 | 6.3116 | 109.4485 | 53.8768 | 234.1308 | 11.5862 | 178.4576 | 78.1771 | 119.6688 | 47.9197 | 47.3481 | 66.2964 | 190.8166 | 73.3999 | 106.6405 | 2566.0745 | 111.4852 | 316.2831
Время окончания измерения |  |  |  | 12:54

## pnt #44
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 44 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 57.735 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 23.094 | 23.094 | 23.094 | 17.3205 | 17.3205 | 17.3205 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 69.2819 | 51.9616 | 86.6025
Счетчик MTE |  |  |  | 44 | 49.9936 | 57.7591 | 57.7058 | 57.7416 | 120.0242 | 120.015 | 119.9608 | 0.5 | 0.49991 | 0.5001 | 120.0127 | 119.9968 | 119.9905 | 0.79936 | 0.79948 | 0.79967 | 57.7355 | 0.0074242 | 0.026496 | 0.5 | 2.2278e-05 | 8.7465e-05 | 23.0848 | 23.0632 | 23.0917 | 17.3524 | 17.3289 | 17.3388 | 28.8793 | 28.8479 | 28.8766 | 69.2397 | 52.0201 | 86.6038
Генератор MTE |  |  |  | 44 | 50 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.50001 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120.0062 | 119.9938 | 0.79999 | 0.79999 | 0.79992 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 0.5 | 1.6015e-05 | 2.0057e-05 | 23.0939 | 23.0935 | 23.0919 | 17.3211 | 17.3208 | 17.3235 | 28.8678 | 28.8673 | 28.8676 | 69.2793 | 51.9655 | 86.6027
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.024092 | 0.02909 | 0.006602 | 0.024195 | 0.015045 | 0.03924 | 9.2e-06 | 8.48e-05 | 9.92e-05 | 0.012725 | 0.0093775 | 0.0033475 | 0.00063292 | 0.00051265 | 0.00025671 | 0.00053237 | 0.0073908 | 0.026463 | 1.7318e-06 | 6.2626e-06 | 6.7408e-05 | 0.0090665 | 0.030339 | 0.00019032 | 0.031252 | 0.0080367 | 0.015295 | 0.011515 | 0.019438 | 0.009029 | 0.039596 | 0.054584 | 0.0011053
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.041711 | 0.050411 | 0.011434 | 0.020158 | 0.012536 | 0.032711 | 0.00184 | 0.016963 | 0.019836 | 0.010603 | 0.0078148 | 0.0027898 | 0.079178 | 0.064123 | 0.032102 | 0.00092208 | 99.551 | 99.8742 | 0.00034635 | 28.1112 | 77.0689 | 0.039275 | 0.13155 | 0.00082421 | 0.1801 | 0.046377 | 0.088213 | 0.039872 | 0.067382 | 0.031267 | 0.057187 | 0.10493 | 0.0012763
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.041729 | 0.050385 | 0.011435 |  |  |  | 0.000184 | 0.001696 | 0.001984 | [6 empty] | 0.00092209 | 0.012801 | 0.045834 | 3.4635e-05 | 0.00012525 | 0.0013482
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.4815 | 0.48151 | 0.48131 | 0.87448 | 0.87466 | 0.87464 | 0.86002 | 0.86009 | 0.85992 | 0.48131 | 0.87464 | 0.85992
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.3964 | 1.9847 | 8.7451 | 8.2662 | 13.2935 | 5.0968 | 543.4783 | 58.9623 | 50.4032 | 39.2927 | 53.3191 | 149.3652 | 15.7999 | 19.5066 | 38.955 | 108.4493 | 7.8117 | 2.1818 | 2887.241 | 798.3943 | 74.1752 | 12.2597 | 3.6603 | 583.965 | 4.8555 | 18.8595 | 9.9152 | 21.5696 | 12.7643 | 27.5022 | 8.4164 | 8.3356 | 673.7644
Binom# |  |  |  | 44 | 50.0004 | 57.7423 | 57.6991 | 57.7331 | 119.9896 | 120.0087 | 120.0017 | 0.50007 | 0.49997 | 0.50021 | 120.0244 | 119.9784 | 119.9972 | 0.79999 | 0.79962 | 0.79992 | 57.7226 | 0.012379 | 0.014069 | 0.49998 | 0 | 0.00038738 | 23.1 | 23.0674 | 23.1007 | 17.3256 | 17.3231 | 17.3303 | 28.8754 | 28.8478 | 28.8787 | 69.2682 | 51.979 | 86.6019
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00037003 | 0.016802 | 0.0066828 | 0.0084553 | 0.034571 | 0.0063704 | 0.040957 | 7.7156e-05 | 5.6968e-05 | 0.00010938 | 0.011704 | 0.018444 | 0.0067551 | 0.00063553 | 0.00014881 | 0.00025392 | 0.012923 | 0.0049544 | 0.012427 | 2.2888e-05 | 2.2278e-05 | 0.00029991 | 0.015196 | 0.0042506 | 0.0090003 | 0.02681 | 0.0057464 | 0.0085177 | 0.0039467 | 5.2966e-05 | 0.0020863 | 0.028445 | 0.041074 | 0.0019153
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00074015 | 0.029089 | 0.011581 | 0.014643 | 0.028803 | 0.005308 | 0.034142 | 0.015431 | 0.011396 | 0.021872 | 0.0097526 | 0.015371 | 0.0056297 | 0.079505 | 0.018614 | 0.031753 | 0.022383 | 66.7328 | 46.9019 | 0.0045777 | 100 | 342.8986 | 0.065826 | 0.01843 | 0.038976 | 0.1545 | 0.033161 | 0.049125 | 0.013666 | 0.0001836 | 0.007225 | 0.041082 | 0.078958 | 0.0022115
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.029101 | 0.011575 | 0.014645 |  |  |  | 0.0015431 | 0.0011394 | 0.0021877 | [6 empty] | 0.022383 | 0.0085812 | 0.021524 | 0.00045777 | 0.00044556 | 0.0059983
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.4815 | 0.48151 | 0.48131 | 0.87448 | 0.87466 | 0.87464 | 0.86002 | 0.86009 | 0.85992 | 0.48131 | 0.87464 | 0.85992
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 27.0252 | 3.4363 | 8.6393 | 6.8282 | 5.7852 | 31.3953 | 4.8832 | 64.8037 | 87.7688 | 45.7109 | 42.7193 | 27.1088 | 74.0177 | 15.7349 | 67.1989 | 39.3824 | 4.4677 | 11.6534 | 4.6459 | 218.4504 | 224.4383 | 16.6714 | 7.3146 | 26.1259 | 12.3487 | 5.6599 | 26.3764 | 17.8044 | 62.9299 | 4684.5146 | 119.0214 | 11.7159 | 11.0773 | 388.8331
Время окончания измерения |  |  |  | 12:54

## pnt #45
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 45 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 230.9397 | 230.9397 | 230.9397 | 173.2054 | 173.2054 | 173.2054 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 692.8191 | 519.6162 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 45 | 49.9936 | 57.7545 | 57.701 | 57.7541 | 120.0026 | 120.008 | 119.9895 | 5.0002 | 5.0002 | 5.0005 | 120.0034 | 119.9973 | 119.9994 | 0.7996 | 0.79959 | 0.7997 | 57.7365 | 0.014747 | 0.020886 | 5.0003 | 2.8458e-05 | 0.00020418 | 230.909 | 230.6958 | 230.9547 | 173.4251 | 173.2702 | 173.3971 | 288.7823 | 288.5189 | 288.8021 | 692.5596 | 520.0924 | 866.1033
Генератор MTE |  |  |  | 45 | 50 | 57.735 | 57.7349 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 4.9999 | 119.995 | 119.9997 | 120.0053 | 0.79996 | 0.80001 | 0.80001 | 57.7349 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 5 | 0.00012664 | 0.00018008 | 230.9299 | 230.9428 | 230.9391 | 173.2233 | 173.2014 | 173.1968 | 288.6779 | 288.6751 | 288.6693 | 692.8117 | 519.6215 | 866.0223
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.019534 | 0.03394 | 0.019246 | 0.00255 | 0.0079925 | 0.010543 | 0.0001172 | 0.000234 | 0.0006324 | 0.008375 | 0.0024325 | 0.0059425 | 0.00036172 | 0.00042273 | 0.00031347 | 0.0016132 | 0.014714 | 0.020853 | 0.00032787 | 9.8179e-05 | 2.4097e-05 | 0.020912 | 0.24693 | 0.015671 | 0.20184 | 0.068791 | 0.2003 | 0.10444 | 0.1562 | 0.13275 | 0.25217 | 0.47093 | 0.080993
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.033822 | 0.058821 | 0.033324 | 0.002125 | 0.00666 | 0.0087862 | 0.0023439 | 0.0046798 | 0.012647 | 0.006979 | 0.0020271 | 0.0049521 | 0.045238 | 0.052869 | 0.039199 | 0.002794 | 99.774 | 99.8404 | 0.006557 | 344.9927 | 11.8021 | 0.0090565 | 0.10704 | 0.0067854 | 0.11639 | 0.039702 | 0.11551 | 0.036166 | 0.054138 | 0.045966 | 0.036411 | 0.090547 | 0.0093515
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.033834 | 0.058786 | 0.033335 |  |  |  | 0.002344 | 0.00468 | 0.012648 | [6 empty] | 0.0027941 | 0.025485 | 0.036118 | 0.0065574 | 0.0019636 | 0.00048194
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20003 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50003 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50003 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.9556 | 1.7011 | 2.9998 | 78.4314 | 25.0235 | 18.9708 | 42.6621 | 21.3675 | 7.9064 | 59.7015 | 205.5498 | 84.1397 | 27.6453 | 23.6556 | 31.9005 | 35.7901 | 3.9238 | 2.7687 | 15.25 | 50.9276 | 207.4934 | 22.0851 | 1.8688 | 29.4774 | 4.2962 | 12.5946 | 4.3286 | 13.8257 | 9.2361 | 10.8779 | 5.4933 | 5.5222 | 53.4693
Binom# |  |  |  | 45 | 50.0002 | 57.7389 | 57.694 | 57.7445 | 120.0068 | 120.0025 | 119.9907 | 5.0008 | 5.0002 | 5.0009 | 120.0147 | 119.9804 | 120.005 | 0.79961 | 0.79952 | 0.79975 | 57.7233 | 0.012099 | 0.017695 | 5.0005 | 0.00051571 | 0.00059623 | 230.8809 | 230.6477 | 230.9457 | 173.3981 | 173.2762 | 173.3603 | 288.7436 | 288.4839 | 288.7727 | 692.4743 | 520.0345 | 866.0002
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00020599 | 0.015597 | 0.0069788 | 0.0096621 | 0.0042096 | 0.0054519 | 0.0012575 | 0.00068205 | 3.3621e-07 | 0.00033164 | 0.011334 | 0.016913 | 0.005594 | 9.8772e-06 | 7.0048e-05 | 4.989e-05 | 0.013219 | 0.0026484 | 0.003191 | 0.00018281 | 0.00048725 | 0.00039205 | 0.028105 | 0.048144 | 0.009056 | 0.027006 | 0.0059646 | 0.036793 | 0.038705 | 0.034931 | 0.029351 | 0.085274 | 0.057835 | 0.10302
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00041204 | 0.027005 | 0.012095 | 0.01673 | 0.003508 | 0.004543 | 0.001048 | 0.01364 | 6.7239e-06 | 0.0066321 | 0.0094451 | 0.014095 | 0.0046617 | 0.0012353 | 0.0087605 | 0.0062386 | 0.022895 | 17.9582 | 15.278 | 0.003656 | 1712.1656 | 192.0158 | 0.012171 | 0.020869 | 0.0039211 | 0.015572 | 0.0034423 | 0.021219 | 0.013403 | 0.012107 | 0.010163 | 0.012313 | 0.01112 | 0.011894
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027014 | 0.012088 | 0.016735 |  |  |  | 0.013641 | 6.7242e-06 | 0.0066329 | [6 empty] | 0.022896 | 0.0045871 | 0.005527 | 0.0036563 | 0.009745 | 0.007841
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20003 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50003 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50003 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 48.5452 | 3.7018 | 8.2729 | 5.9754 | 47.51 | 36.6844 | 159.0423 | 7.3309 | 14871.5621 | 15.0765 | 44.1132 | 29.5627 | 89.3818 | 1012.4291 | 142.7592 | 200.4416 | 4.3676 | 21.8002 | 18.0931 | 27.3502 | 10.2617 | 12.7534 | 16.433 | 9.5849 | 51.0102 | 32.109 | 145.2574 | 23.5647 | 37.3069 | 41.3002 | 49.2001 | 16.2445 | 44.9651 | 42.0383
Время окончания измерения |  |  |  | 12:55

## pnt #46
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 46 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 57.735 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 277.1276 | 277.1276 | 277.1276 | 207.8465 | 207.8465 | 207.8465 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 831.3829 | 623.5395 | 1039.23
Счетчик MTE |  |  |  | 46 | 49.9936 | 57.7462 | 57.707 | 57.7561 | 119.9712 | 119.9912 | 120.0375 | 6.0006 | 6.0002 | 6.0005 | 120.0049 | 119.9996 | 119.9955 | 0.79998 | 0.79963 | 0.79954 | 57.7364 | 0.026368 | 0.0038078 | 6.0005 | 0.00010695 | 0.00025658 | 277.2018 | 276.876 | 277.095 | 207.9147 | 207.9246 | 208.1525 | 346.5102 | 346.2557 | 346.5676 | 831.1728 | 623.9918 | 1039.3335
Генератор MTE |  |  |  | 46 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6.0001 | 6 | 120.001 | 120.0004 | 119.9986 | 0.80001 | 0.8 | 0.79999 | 57.735 | 1.9095e-14 | 5.9212e-15 | 6 | 6.2109e-05 | 2.5159e-05 | 277.1317 | 277.1304 | 277.1262 | 207.842 | 207.8486 | 207.8484 | 346.4106 | 346.4135 | 346.41 | 831.3883 | 623.539 | 1039.234
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.011166 | 0.027986 | 0.021074 | 0.028755 | 0.0087925 | 0.037547 | 0.0005658 | 0.0001754 | 0.0005398 | 0.0039 | 0.0008175 | 0.0030825 | 2.796e-05 | 0.00037008 | 0.00045367 | 0.0014157 | 0.026368 | 0.0038078 | 0.000427 | 4.4839e-05 | 0.00023142 | 0.070047 | 0.25438 | 0.031132 | 0.072718 | 0.076066 | 0.30404 | 0.099669 | 0.1578 | 0.15762 | 0.21546 | 0.45283 | 0.099494
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.019336 | 0.048497 | 0.036488 | 0.023968 | 0.0073276 | 0.03128 | 0.0094291 | 0.0029232 | 0.0089959 | 0.0032499 | 0.00068125 | 0.0025688 | 0.0034951 | 0.046281 | 0.056741 | 0.0024521 | 100 | 100 | 0.0071161 | 41.926 | 90.1945 | 0.025269 | 0.091874 | 0.011235 | 0.034975 | 0.036584 | 0.14607 | 0.028764 | 0.045572 | 0.045481 | 0.025923 | 0.072569 | 0.0095728
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.01934 | 0.048473 | 0.036501 |  |  |  | 0.011316 | 0.003508 | 0.010796 | [6 empty] | 0.0024521 | 0.045671 | 0.0065953 | 0.0085399 | 0.00089678 | 0.0046285
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20522 | 0.20523 | 0.20523 | 0.50696 | 0.50696 | 0.50696 | 0.50668 | 0.50669 | 0.50668 | 0.20523 | 0.50696 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.1706 | 2.063 | 2.7396 | 6.9553 | 22.7467 | 5.3266 | 8.837 | 28.5063 | 9.2627 | 128.2051 | 611.6208 | 162.206 | 357.6479 | 27.0215 | 22.0424 | 40.7808 | 2.1896 | 15.1624 | 11.7097 | 111.5095 | 21.6053 | 8.1212 | 2.2338 | 18.2668 | 14.4948 | 13.8576 | 3.4707 | 17.6152 | 11.1184 | 11.1407 | 7.917 | 6.9858 | 52.9293
Binom# |  |  |  | 46 | 50.0004 | 57.7301 | 57.7 | 57.748 | 120.0075 | 119.9862 | 120.0062 | 6.0012 | 6.0002 | 6.001 | 120.0188 | 119.9797 | 120.0015 | 0.79964 | 0.79951 | 0.79958 | 57.7241 | 0.014853 | 0.012459 | 6.0005 | 0.00069637 | 0.0005079 | 277.0333 | 276.8007 | 277.0877 | 208.0374 | 207.9548 | 208.1219 | 346.4491 | 346.2135 | 346.5434 | 830.9218 | 624.114 | 1039.2061
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00039673 | 0.016098 | 0.0069751 | 0.0080882 | 0.0363 | 0.0049938 | 0.031299 | 0.00061439 | 4.4491e-06 | 0.00042103 | 0.013891 | 0.019839 | 0.0059626 | 0.00034514 | 0.00012016 | 3.4796e-05 | 0.012325 | 0.011515 | 0.0086514 | 7.2285e-05 | 0.00058942 | 0.00025132 | 0.16847 | 0.075303 | 0.0073385 | 0.12265 | 0.030118 | 0.030599 | 0.06115 | 0.042137 | 0.024255 | 0.25108 | 0.12218 | 0.12748
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00079356 | 0.027877 | 0.012087 | 0.014004 | 0.030258 | 0.0041618 | 0.026074 | 0.010239 | 7.4149e-05 | 0.0070165 | 0.011576 | 0.016532 | 0.004969 | 0.043143 | 0.015027 | 0.004352 | 0.021347 | 43.6716 | 227.2021 | 0.0012047 | 551.1282 | 97.9468 | 0.060776 | 0.027197 | 0.0026484 | 0.058989 | 0.014485 | 0.0147 | 0.017647 | 0.012169 | 0.0069987 | 0.030208 | 0.01958 | 0.012266
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027882 | 0.012081 | 0.014009 |  |  |  | 0.012288 | 8.8982e-05 | 0.0084205 | [6 empty] | 0.021348 | 0.019945 | 0.014985 | 0.0014457 | 0.011788 | 0.0050263
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20522 | 0.20523 | 0.20523 | 0.50696 | 0.50696 | 0.50696 | 0.50668 | 0.50669 | 0.50668 | 0.20523 | 0.50696 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 25.2062 | 3.5865 | 8.2773 | 7.1382 | 5.5096 | 40.0495 | 6.39 | 8.1382 | 1123.8252 | 11.8757 | 35.994 | 25.2035 | 83.856 | 28.9742 | 83.2211 | 287.3878 | 4.6843 | 5.0137 | 6.6735 | 69.1709 | 8.4829 | 19.8953 | 3.3767 | 7.546 | 77.4927 | 8.5941 | 34.9989 | 34.4859 | 28.7114 | 41.6367 | 72.3968 | 6.7938 | 25.8909 | 41.3094
Время окончания измерения |  |  |  | 12:55

## pnt #47
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 47 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.25001 | 0.25001 | 0.25001 | 57.735 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 7.2171 | 7.2171 | 7.2171 | -27.9508 | -27.9508 | -27.9508 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 21.6513 | -83.8523 | 86.6025
Счетчик MTE |  |  |  | 47 | 49.9936 | 57.7463 | 57.7061 | 57.7568 | 120.0453 | 119.9923 | 119.9625 | 0.49999 | 0.49988 | 0.50008 | 120.0089 | 119.9881 | 120.003 | 0.2513 | 0.25068 | 0.25061 | 57.7364 | 0.0072212 | 0.028673 | 0.49999 | 5.9512e-05 | 7.1237e-05 | 7.2556 | 7.2312 | 7.2384 | -27.9462 | -27.9252 | -27.9614 | 28.8728 | 28.8463 | 28.8831 | 21.7252 | -83.8329 | 86.6022
Генератор MTE |  |  |  | 47 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120.0006 | 119.995 | 120.0044 | 0.25005 | 0.25006 | 0.24997 | 57.735 | 8.2004e-05 | 8.2004e-05 | 0.5 | 1.2608e-05 | 1.4903e-05 | 7.2183 | 7.2186 | 7.2161 | -27.9502 | -27.9504 | -27.9509 | 28.8673 | 28.8675 | 28.8674 | 21.653 | -83.8515 | 86.6022
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.011254 | 0.028904 | 0.0218 | 0.045041 | 0.00775 | 0.037291 | 2.4e-06 | 0.0001174 | 8.4e-05 | 0.0083425 | 0.00695 | 0.0013925 | 0.0012423 | 0.00062225 | 0.00063578 | 0.0013799 | 0.0071391 | 0.028591 | 1.1935e-05 | 4.6904e-05 | 5.6334e-05 | 0.03724 | 0.012642 | 0.022301 | 0.0039735 | 0.025194 | 0.010504 | 0.0054884 | 0.021227 | 0.015752 | 0.072182 | 0.018664 | 1.3196e-05
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.019489 | 0.050088 | 0.037744 | 0.03752 | 0.0064588 | 0.031085 | 0.00048001 | 0.023486 | 0.016797 | 0.0069516 | 0.0057922 | 0.0011604 | 0.49434 | 0.24822 | 0.25369 | 0.00239 | 98.8644 | 99.714 | 0.002387 | 78.8143 | 79.0795 | 0.51326 | 0.17482 | 0.30809 | -0.014218 | -0.09022 | -0.037567 | 0.019009 | 0.073586 | 0.054535 | 0.33225 | -0.022263 | 1.5237e-05
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.019493 | 0.050063 | 0.037759 |  |  |  | 4.8e-05 | 0.002348 | 0.00168 | [6 empty] | 0.00239 | 0.012365 | 0.049522 | 0.0002387 | 0.00093808 | 0.0011267
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 1.0954 | 1.0978 | 1.0977 | 0.73247 | 0.7325 | 0.73239 | 0.86001 | 0.86011 | 0.85995 | 1.0977 | 0.73239 | 0.85995
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.1302 | 1.9975 | 2.6484 | 4.4404 | 25.8065 | 5.3632 | 2083.3333 | 42.5894 | 59.5238 | 59.9341 | 71.9424 | 359.0664 | 8.0499 | 16.0708 | 15.7288 | 41.8402 | 8.0871 | 2.0193 | 418.9388 | 106.6009 | 88.7564 | 2.1342 | 6.2797 | 3.5628 | 51.5155 | 8.119 | 19.4957 | 45.2429 | 11.6886 | 15.7687 | 3.3037 | 32.8974 | 56436.8238
Binom# |  |  |  | 47 | 50.0002 | 57.7307 | 57.6989 | 57.7486 | 120.0077 | 119.9878 | 120.0045 | 0.49998 | 0.49992 | 0.50015 | 120.0185 | 119.9739 | 120.0076 | 0.25025 | 0.25039 | 0.25016 | 57.7237 | 0.01408 | 0.013637 | 0.49994 | 0 | 0.00046558 | 7.2234 | 7.2225 | 7.2254 | -27.9459 | -27.9259 | -27.9644 | 28.8644 | 28.8447 | 28.8828 | 21.6714 | -83.8362 | 86.5919
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00023651 | 0.015583 | 0.0072129 | 0.0081618 | 0.037602 | 0.004457 | 0.042074 | 1.0051e-05 | 3.5712e-05 | 6.5104e-05 | 0.009513 | 0.014135 | 0.0046372 | 0.0010413 | 0.00028872 | 0.00044676 | 0.01264 | 0.0068584 | 0.015037 | 4.7457e-05 | 5.9512e-05 | 0.00039434 | 0.032158 | 0.0087149 | 0.012985 | 0.00031263 | 0.00066206 | 0.0030256 | 0.008368 | 0.0015429 | 0.00032165 | 0.053858 | 0.003375 | 0.010233
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00047308 | 0.026985 | 0.012499 | 0.014131 | 0.031323 | 0.0037144 | 0.035073 | 0.0020102 | 0.007144 | 0.013019 | 0.0079269 | 0.01178 | 0.0038642 | 0.41436 | 0.11517 | 0.17827 | 0.021893 | 94.9761 | 52.441 | 0.0094918 | 100 | 553.5569 | 0.44322 | 0.12052 | 0.17939 | -0.0011187 | -0.0023708 | -0.010821 | 0.028982 | 0.0053488 | 0.0011136 | 0.2479 | -0.0040259 | 0.011816
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.026991 | 0.012493 | 0.014137 |  |  |  | 0.00020102 | 0.00071424 | 0.0013021 | [6 empty] | 0.021894 | 0.011879 | 0.026044 | 0.00094915 | 0.0011902 | 0.0078868
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 1.0954 | 1.0978 | 1.0977 | 0.73247 | 0.7325 | 0.73239 | 0.86001 | 0.86011 | 0.85995 | 1.0977 | 0.73239 | 0.85995
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 42.2813 | 3.705 | 8.0044 | 7.0738 | 5.3188 | 44.8729 | 4.7535 | 497.4688 | 140.0096 | 76.7999 | 52.5596 | 35.3734 | 107.8248 | 9.6037 | 34.6356 | 22.3835 | 4.5675 | 8.4182 | 3.8396 | 105.3574 | 84.0168 | 12.6795 | 2.4714 | 9.1091 | 6.1189 | 654.7526 | 308.9657 | 67.6845 | 29.6737 | 160.8053 | 772.2064 | 4.4278 | 181.9195 | 72.7807
Время окончания измерения |  |  |  | 12:56

## pnt #48
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 48 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.25001 | 0.25001 | 0.25001 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72.1711 | 72.1711 | 72.1711 | -279.5078 | -279.5078 | -279.5078 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 216.5134 | -838.5233 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 48 | 49.9936 | 57.7449 | 57.7097 | 57.7535 | 120.1165 | 119.8365 | 120.047 | 5.0008 | 4.9999 | 5.0011 | 120.0112 | 120.0019 | 119.9869 | 0.24981 | 0.24803 | 0.25082 | 57.736 | 0.05201 | 0.049478 | 5.0006 | 5.8323e-05 | 0.00071459 | 72.1366 | 71.5657 | 72.4445 | -279.6137 | -279.5241 | -279.5952 | 288.7689 | 288.5401 | 288.8281 | 216.1468 | -838.7329 | 866.1371
Генератор MTE |  |  |  | 48 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 4.9999 | 5 | 5.0001 | 120.0009 | 119.998 | 120.0011 | 0.25004 | 0.25006 | 0.25003 | 57.735 | 1.5166e-14 | 3.5527e-15 | 5 | 3.972e-05 | 0.00011806 | 72.1792 | 72.1855 | 72.1775 | -279.4967 | -279.5029 | -279.5121 | 288.6663 | 288.6738 | 288.6808 | 216.5421 | -838.5117 | 866.021
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.009868 | 0.02533 | 0.018456 | 0.11648 | 0.16347 | 0.046995 | 0.0009222 | 0.0001238 | 0.0009532 | 0.01026 | 0.0039 | 0.01416 | 0.00023642 | 0.002032 | 0.00079695 | 0.00095648 | 0.05201 | 0.049478 | 0.00058384 | 1.8603e-05 | 0.00059652 | 0.042619 | 0.61976 | 0.26702 | 0.11695 | 0.021221 | 0.083113 | 0.10259 | 0.13379 | 0.14733 | 0.39536 | 0.22129 | 0.11613
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.017089 | 0.043892 | 0.031957 | 0.096973 | 0.13642 | 0.039147 | 0.018441 | 0.0024761 | 0.01906 | 0.0085492 | 0.0032499 | 0.011801 | 0.094642 | 0.81925 | 0.31774 | 0.0016566 | 100 | 100 | 0.011676 | 31.8962 | 83.4784 | 0.059081 | 0.866 | 0.36859 | -0.041827 | -0.0075918 | -0.029726 | 0.035527 | 0.046369 | 0.05101 | 0.18291 | -0.026384 | 0.013408
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.017092 | 0.043873 | 0.031967 |  |  |  | 0.018444 | 0.002476 | 0.019064 | [6 empty] | 0.0016567 | 0.090085 | 0.085698 | 0.011677 | 0.00037206 | 0.01193
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20003 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20003 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.8507 | 2.2793 | 3.1283 | 1.717 | 1.2234 | 4.2558 | 5.4218 | 40.3877 | 5.2455 | 48.7329 | 128.2051 | 35.3107 | 42.2971 | 4.9214 | 12.5478 | 60.3619 | 1.1101 | 1.1669 | 8.564 | 268.7756 | 8.3819 | 3.3855 | 0.23097 | 0.54271 | 11.9543 | 65.863 | 16.8209 | 14.0742 | 10.7834 | 9.8023 | 1.0936 | 18.9519 | 37.2935
Binom# |  |  |  | 48 | 49.9993 | 57.7293 | 57.7032 | 57.7448 | 120.0047 | 119.9824 | 120.0129 | 5.0012 | 4.9995 | 5.0013 | 120.0256 | 119.9839 | 119.9905 | 0.25043 | 0.25074 | 0.25076 | 57.7238 | 0.013954 | 0.010733 | 5.0006 | 0.00072676 | 0.0012629 | 72.3012 | 72.3353 | 72.4193 | -279.5132 | -279.271 | -279.5747 | 288.7129 | 288.4869 | 288.8019 | 217.0558 | -838.3589 | 866.0016
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00069046 | 0.015582 | 0.0064229 | 0.0086402 | 0.11177 | 0.1459 | 0.034132 | 0.00038842 | 0.00036451 | 0.00029482 | 0.014475 | 0.017998 | 0.0035385 | 0.00061878 | 0.0027133 | 6.4373e-05 | 0.012202 | 0.038057 | 0.038745 | 7.8818e-06 | 0.00066844 | 0.00054831 | 0.16465 | 0.76956 | 0.02516 | 0.10043 | 0.25308 | 0.020519 | 0.05607 | 0.053174 | 0.026196 | 0.90905 | 0.37406 | 0.13544
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0013811 | 0.026984 | 0.01113 | 0.01496 | 0.093047 | 0.12175 | 0.028432 | 0.0077672 | 0.0072904 | 0.0058951 | 0.012061 | 0.014998 | 0.0029491 | 0.2477 | 1.094 | 0.025665 | 0.021133 | 73.1716 | 78.307 | 0.00015762 | 1146.0914 | 76.7309 | 0.22825 | 1.0753 | 0.03473 | -0.035918 | -0.09054 | -0.0073388 | 0.019417 | 0.018429 | 0.0090696 | 0.42057 | -0.044598 | 0.015637
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.026988 | 0.011125 | 0.014965 |  |  |  | 0.0077684 | 0.0072902 | 0.0058964 | [6 empty] | 0.021134 | 0.065916 | 0.067108 | 0.00015764 | 0.013369 | 0.010966
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20003 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20003 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 14.4831 | 3.7053 | 8.9889 | 6.6822 | 1.7895 | 1.3708 | 5.8596 | 12.8726 | 13.7171 | 16.9596 | 34.5429 | 27.7808 | 141.3022 | 16.161 | 3.6855 | 155.3436 | 4.7318 | 1.5171 | 1.4901 | 634.3697 | 7.4801 | 9.119 | 0.87634 | 0.18601 | 5.7597 | 13.921 | 5.5226 | 68.1333 | 25.7512 | 27.1327 | 55.1316 | 0.47562 | 11.2116 | 31.9763
Время окончания измерения |  |  |  | 12:56

## pnt #49
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 49 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.25001 | 0.25001 | 0.25001 | 57.735 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 86.6054 | 86.6054 | 86.6054 | -335.4093 | -335.4093 | -335.4093 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 259.8161 | -1006.2279 | 1039.23
Счетчик MTE |  |  |  | 49 | 49.9936 | 57.7591 | 57.7026 | 57.7455 | 120.0217 | 120.0173 | 119.961 | 6.0009 | 5.9993 | 6.0011 | 120.0126 | 120.0004 | 119.9869 | 0.25099 | 0.25084 | 0.25055 | 57.7357 | 0.0069936 | 0.028099 | 6.0004 | 0.00021392 | 0.00098778 | 86.9939 | 86.8331 | 86.8249 | -335.5087 | -335.1084 | -335.4824 | 346.6035 | 346.1757 | 346.5357 | 260.6519 | -1006.0995 | 1039.315
Генератор MTE |  |  |  | 49 | 50 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 6 | 6 | 6 | 120.0056 | 119.998 | 119.9964 | 0.24995 | 0.25004 | 0.25001 | 57.735 | 1.6773e-05 | 6.1905e-05 | 6 | 0.00017482 | 0.00016873 | 86.5847 | 86.6172 | 86.6054 | -335.414 | -335.4068 | -335.4093 | 346.4094 | 346.4106 | 346.41 | 259.8072 | -1006.2302 | 1039.23
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.024064 | 0.032314 | 0.010516 | 0.021653 | 0.017275 | 0.038928 | 0.0008608 | 0.0007096 | 0.0010848 | 0.00701 | 0.00245 | 0.00946 | 0.0010407 | 0.00079332 | 0.00054284 | 0.00075309 | 0.0069768 | 0.028037 | 0.00041197 | 3.9096e-05 | 0.00081905 | 0.40924 | 0.21591 | 0.21955 | 0.094616 | 0.29841 | 0.073116 | 0.1941 | 0.23483 | 0.12574 | 0.8447 | 0.13068 | 0.085011
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.041663 | 0.056001 | 0.018211 | 0.018041 | 0.014394 | 0.032451 | 0.014345 | 0.011828 | 0.018077 | 0.0058411 | 0.0020417 | 0.0078842 | 0.41466 | 0.31627 | 0.21666 | 0.0013044 | 99.7602 | 99.7797 | 0.0068657 | 18.276 | 82.9185 | 0.47042 | 0.24865 | 0.25287 | -0.028201 | -0.089049 | -0.021794 | 0.056001 | 0.067836 | 0.036284 | 0.32407 | -0.012989 | 0.0081795
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.04168 | 0.05597 | 0.018214 |  |  |  | 0.017216 | 0.014192 | 0.021696 | [6 empty] | 0.0013044 | 0.012084 | 0.048562 | 0.0082394 | 0.00078192 | 0.016381
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21663 | 0.21662 | 0.21665 | 0.50432 | 0.50432 | 0.50432 | 0.50669 | 0.50669 | 0.50668 | 0.21665 | 0.50432 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.3992 | 1.7867 | 5.4902 | 9.2364 | 11.5774 | 5.1376 | 5.8086 | 7.0462 | 4.6091 | 71.3267 | 204.0816 | 52.8541 | 9.6085 | 12.6053 | 18.4216 | 76.664 | 8.2753 | 2.0592 | 12.1368 | 127.8903 | 6.1046 | 0.4605 | 0.8712 | 0.85679 | 17.8833 | 5.6634 | 23.1396 | 9.0478 | 7.4693 | 13.9641 | 0.66853 | 38.8272 | 61.9452
Binom# |  |  |  | 49 | 50.0002 | 57.7423 | 57.6964 | 57.7359 | 119.9895 | 120.0132 | 119.9973 | 6.0011 | 5.9997 | 6.0015 | 120.0196 | 119.9899 | 119.9905 | 0.25048 | 0.25096 | 0.25061 | 57.7245 | 0.013386 | 0.014269 | 6.0005 | 0.00034684 | 0.001065 | 86.7949 | 86.8709 | 86.8389 | -335.4706 | -335.0808 | -335.4468 | 346.5168 | 346.1585 | 346.5047 | 260.5047 | -1005.9982 | 1039.1799
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00021744 | 0.016781 | 0.0061978 | 0.0096113 | 0.032243 | 0.004099 | 0.036357 | 0.00024116 | 0.00034818 | 0.00046301 | 0.0069899 | 0.010506 | 0.0035309 | 0.00051149 | 0.00012168 | 6.2812e-05 | 0.011255 | 0.0063928 | 0.01383 | 9.6346e-05 | 0.00013292 | 7.7188e-05 | 0.19901 | 0.037798 | 0.014 | 0.038051 | 0.027563 | 0.035642 | 0.086771 | 0.017216 | 0.031039 | 0.1472 | 0.10132 | 0.13506
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00043493 | 0.029054 | 0.010741 | 0.016644 | 0.026864 | 0.0034154 | 0.030308 | 0.0040187 | 0.0058037 | 0.0077155 | 0.0058243 | 0.0087546 | 0.0029427 | 0.20379 | 0.048511 | 0.02507 | 0.019495 | 91.4094 | 49.2183 | 0.0016057 | 62.1345 | 7.8144 | 0.22877 | 0.04353 | 0.016124 | -0.011341 | -0.0082252 | -0.010624 | 0.025035 | 0.0049732 | 0.0089568 | 0.056474 | -0.01007 | 0.012995
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.029066 | 0.010735 | 0.016647 |  |  |  | 0.0048231 | 0.0069637 | 0.0092603 | [6 empty] | 0.019495 | 0.011073 | 0.023954 | 0.0019269 | 0.0026584 | 0.0015438
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21663 | 0.21662 | 0.21665 | 0.50432 | 0.50432 | 0.50432 | 0.50669 | 0.50669 | 0.50668 | 0.21665 | 0.50432 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 45.9902 | 3.4405 | 9.3155 | 6.007 | 6.2029 | 48.792 | 5.501 | 20.7334 | 14.3602 | 10.7988 | 71.5316 | 47.5939 | 141.6075 | 19.5508 | 82.1816 | 159.205 | 5.1296 | 9.0312 | 4.1747 | 51.8961 | 37.6172 | 64.7765 | 0.94694 | 4.9765 | 13.4365 | 44.4676 | 61.3147 | 47.4689 | 20.2394 | 101.8832 | 56.5691 | 3.8363 | 50.0792 | 38.9911
Время окончания измерения |  |  |  | 12:57

## pnt #50
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 50 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 14.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4337 | 0 | 0 | 14.4337 | 0 | 14.4337
Счетчик MTE |  |  |  | 50 | 49.4938 | 57.7508 | 57.7077 | 57.7496 | 120.0048 | 120.0012 | 119.994 | 0.24998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.736 | 0.012462 | 0.01594 | 0.083327 | 0.083327 | 0.083327 | 14.4366 | 0 | 0 | 0.012475 | 0 | 0 | 14.4366 | 0 | 0 | 14.4366 | 0.012475 | 14.4366
Генератор MTE |  |  |  | 50 | 49.5 | 57.7348 | 57.7349 | 57.7352 | 120 | 120 | 120 | 0.24999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0.00011302 | 0.00012777 | 0.08333 | 0.08333 | 0.08333 | 14.4331 | 0 | 0 | 0.0007634 | 0 | 0 | 14.4331 | 0 | 0 | 14.4331 | 0.0007634 | 14.4331
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.016018 | 0.027238 | 0.014398 | 0.004767 | 0.0012375 | 0.0060045 | 8.4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7195e-07 | 0 | 0 | 0.0010593 | 0.012349 | 0.015812 | 2.8e-06 | 2.8e-06 | 2.8e-06 | 0.0035139 | 0 | 0 | 0.011711 | 0 | 0 | 0.0035192 | 0 | 0 | 0.0035139 | 0.011711 | 0.0035192
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.027736 | 0.0472 | 0.024932 | 0.0039723 | 0.0010312 | 0.005004 | 0.0033602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7195e-05 | 0 | 0 | 0.0018347 | 99.0931 | 99.1984 | 0.0033602 | 0.0033602 | 0.0033602 | 0.02434 | 0 | 0 | 93.8805 | 0 | 0 | 0.024377 | 0 | 0 | 0.02434 | 93.8805 | 0.024377
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.027744 | 0.047178 | 0.024938 |  |  |  | 0.000168 | [8 empty] | 0.0018347 | 0.02139 | 0.027387 | 5.6e-05 | 5.6e-05 | 5.6e-05
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.67505 | 0 | 0 | 550.2396 | 0 | 0 | 1.2601 | 0 | 0 | 0.67505 | 550.2396 | 1.2601
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.6044 | 2.1196 | 4.0099 | 41.9553 | 161.6162 | 33.3084 | 595.2381 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 26885.5953 | 1000 | 1000 | 54.5043 | 4.6752 | 3.6513 | 1785.7143 | 1785.7143 | 1785.7143 | 27.7342 | 1000 | 1000 | 5.8611 | 1000 | 1000 | 51.6907 | 1000 | 1000 | 27.7342 | 5.8611 | 51.6907
Binom# |  |  |  | 50 | 49.5003 | 57.736 | 57.6991 | 57.7406 | 119.9983 | 120.0018 | 120 | 0.25004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.7244 | 0.013063 | 0.014997 | 0.083254 | 0.083254 | 0.083681 | 14.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4364 | 0.0025188 | 0.0041278 | 14.4364 | 0 | 14.4431
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00031281 | 0.014837 | 0.0085691 | 0.0089631 | 0.0065065 | 0.00051726 | 0.0060045 | 6.0689e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1374e-07 | 1 | 1 | 0.011577 | 0.00060062 | 0.00094289 | 7.3228e-05 | 7.3228e-05 | 0.00035423 | 0.00019603 | 0 | 0 | 0.012475 | 0 | 0 | 0.00020046 | 0.0025188 | 0.0041278 | 0.00019603 | 0.012475 | 0.0064457
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00063201 | 0.025691 | 0.014849 | 0.015521 | 0.0054219 | 0.00043105 | 0.005004 | 0.024278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1374e-05 | 100 | 100 | 0.020051 | 4.8195 | 5.9153 | 0.08788 | 0.08788 | 0.4251 | 0.0013578 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.0013886 | 0 | 0 | 0.0013578 | 100 | 0.044648
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.025698 | 0.014842 | 0.015525 |  |  |  | 0.0012138 | [8 empty] | 0.020052 | 0.0010403 | 0.0016331 | 0.0014646 | 0.0014646 | 0.0070845
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.67505 | 0 | 0 | 550.2396 | 0 | 0 | 1.2601 | 0 | 0 | 0.67505 | 550.2396 | 1.2601
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 31.9688 | 3.8913 | 6.7376 | 6.4414 | 30.7386 | 386.6522 | 33.3084 | 82.3866 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 31873.47 | 1000 | 1000 | 4.9871 | 96.125 | 61.232 | 68.2801 | 68.2801 | 14.1152 | 497.1462 | 1000 | 1000 | 5.5024 | 1000 | 1000 | 907.4561 | 1000 | 1000 | 497.1462 | 5.5024 | 28.2222
Время окончания измерения |  |  |  | 12:58

## pnt #51
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 51 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 0 | 0 | 288.675 | 0 | 288.675
Счетчик MTE |  |  |  | 51 | 49.9936 | 57.746 | 57.712 | 57.7514 | 120.0057 | 119.9888 | 120.0055 | 5.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.7364 | 0.013916 | 0.011512 | 1.6669 | 1.6669 | 1.6669 | 288.7749 | 0 | 0 | 0.1907 | 0 | 0 | 288.775 | 0 | 0 | 288.7749 | 0.1907 | 288.775
Генератор MTE |  |  |  | 51 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 3.4874e-05 | 3.4874e-05 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 288.6832 | 0 | 0 | 0.0051922 | 0 | 0 | 288.6832 | 0 | 0 | 288.6832 | 0.0051922 | 288.6832
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.01109 | 0.023044 | 0.016404 | 0.0056612 | 0.011225 | 0.0055638 | 0.0006296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1789e-07 | 0 | 0 | 0.0014831 | 0.013881 | 0.011478 | 0.00020987 | 0.00020987 | 0.00020987 | 0.091746 | 0 | 0 | 0.18551 | 0 | 0 | 0.091809 | 0 | 0 | 0.091746 | 0.18551 | 0.091809
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.019205 | 0.039929 | 0.028405 | 0.0047175 | 0.009355 | 0.0046363 | 0.01259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1789e-05 | 0 | 0 | 0.0025688 | 99.7494 | 99.6971 | 0.01259 | 0.01259 | 0.01259 | 0.031771 | 0 | 0 | 97.2773 | 0 | 0 | 0.031792 | 0 | 0 | 0.031771 | 97.2773 | 0.031792
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.019208 | 0.039913 | 0.028413 |  |  |  | 0.012592 | [8 empty] | 0.0025689 | 0.024043 | 0.01988 | 0.0041973 | 0.0041973 | 0.0041973
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0 | 0 | 0.50591 | 0 | 0 | 0.50001 | 0 | 0 | 0.20001 | 0.50591 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.206 | 2.5054 | 3.5196 | 35.328 | 17.8174 | 35.9469 | 7.9416 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 45894.8715 | 1000 | 1000 | 38.9273 | 4.1593 | 5.0302 | 23.8247 | 23.8247 | 23.8247 | 6.2955 | 1000 | 1000 | 0.0052007 | 1000 | 1000 | 15.7275 | 1000 | 1000 | 6.2955 | 0.0052007 | 15.7275
Binom# |  |  |  | 51 | 50.0004 | 57.7294 | 57.7065 | 57.741 | 119.9951 | 119.9873 | 120.0176 | 5.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.725 | 0.01538 | 0.005376 | 1.6671 | 1.6671 | 1.6674 | 288.7371 | 0 | 0 | 0.12017 | 0 | 0 | 288.7371 | 0.0027983 | 0.0040355 | 288.7371 | 0 | 288.7439
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0003891 | 0.016616 | 0.0054512 | 0.010441 | 0.010628 | 0.0014779 | 0.012114 | 0.00078395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5845e-07 | 1 | 1 | 0.011406 | 0.0014643 | 0.0061364 | 0.00020394 | 0.00020394 | 0.0004656 | 0.037845 | 0 | 0 | 0.070532 | 0 | 0 | 0.037908 | 0.0027983 | 0.0040355 | 0.037845 | 0.1907 | 0.031072
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0007783 | 0.028774 | 0.0094455 | 0.018079 | 0.0088562 | 0.0012317 | 0.010094 | 0.015677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5845e-05 | 100 | 100 | 0.019755 | 10.5227 | 53.3027 | 0.012234 | 0.012234 | 0.027932 | 0.013105 | 0 | 0 | 36.9855 | 0 | 0 | 0.013127 | 0 | 0 | 0.013105 | 100 | 0.01076
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.02878 | 0.0094417 | 0.018084 |  |  |  | 0.015679 | [8 empty] | 0.019755 | 0.0025363 | 0.010629 | 0.0040787 | 0.0040787 | 0.009312
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0 | 0 | 0.50591 | 0 | 0 | 0.50001 | 0 | 0 | 0.20001 | 0.50591 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 25.7004 | 3.4746 | 10.5913 | 5.5296 | 18.8183 | 135.3233 | 16.5105 | 6.378 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 63112.8372 | 1000 | 1000 | 5.062 | 39.4277 | 9.4085 | 24.5174 | 24.5174 | 10.7388 | 15.2617 | 1000 | 1000 | 0.013679 | 1000 | 1000 | 38.0897 | 1000 | 1000 | 15.2617 | 0.0050591 | 46.4695
Время окончания измерения |  |  |  | 12:58

## pnt #52
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 52 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 346.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.41 | 0 | 0 | 346.41 | 0 | 346.41
Счетчик MTE |  |  |  | 52 | 49.9935 | 57.7539 | 57.7009 | 57.7545 | 120.0103 | 120.0203 | 119.9693 | 6.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.7364 | 0.0090217 | 0.026726 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 346.5547 | 0 | 0 | 0.39737 | 0 | 0 | 346.5549 | 0 | 0 | 346.5547 | 0.39737 | 346.5549
Генератор MTE |  |  |  | 52 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 1.5166e-14 | 3.5527e-15 | 1.9999 | 1.9999 | 1.9999 | 346.3892 | 0 | 0 | -0.0031365 | 0 | 0 | 346.3892 | 0 | 0 | 346.3892 | -0.0031365 | 346.3892
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.018936 | 0.034072 | 0.019472 | 0.010331 | 0.02034 | 0.030671 | 0.0009014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5735e-07 | 0 | 0 | 0.0014439 | 0.0090217 | 0.026726 | 0.00030047 | 0.00030047 | 0.00030047 | 0.16544 | 0 | 0 | 0.40051 | 0 | 0 | 0.16567 | 0 | 0 | 0.16544 | 0.40051 | 0.16567
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.032787 | 0.059049 | 0.033715 | 0.0086086 | 0.016947 | 0.025566 | 0.015022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5735e-05 | 0 | 0 | 0.0025009 | 100 | 100 | 0.015022 | 0.015022 | 0.015022 | 0.047739 | 0 | 0 | 100.7893 | 0 | 0 | 0.047804 | 0 | 0 | 0.047739 | 100.7893 | 0.047804
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.032798 | 0.059014 | 0.033727 |  |  |  | 0.018028 | [8 empty] | 0.0025009 | 0.015626 | 0.046292 | 0.0060093 | 0.0060093 | 0.0060093
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20418 | 0 | 0 | 4.1355 | 0 | 0 | 0.50668 | 0 | 0 | 0.20418 | 4.1355 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.049 | 1.6945 | 2.965 | 19.3588 | 9.8328 | 6.5208 | 5.5469 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 15212.5514 | 1000 | 1000 | 39.9853 | 6.3996 | 2.1602 | 16.6408 | 16.6408 | 16.6408 | 4.2771 | 1000 | 1000 | 0.041031 | 1000 | 1000 | 10.5991 | 1000 | 1000 | 4.2771 | 0.041031 | 10.5991
Binom# |  |  |  | 52 | 49.9994 | 57.7386 | 57.6956 | 57.7427 | 120.0015 | 120.002 | 119.9965 | 6.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.7247 | 0.013807 | 0.015024 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0005 | 346.4909 | 0 | 0 | 0.19954 | 0 | 0 | 346.4909 | 0.0031876 | 0.0036369 | 346.4909 | 0 | 346.4978
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0006485 | 0.015369 | 0.0052951 | 0.01175 | 0.0087824 | 0.018333 | 0.027124 | 0.00050001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3818e-07 | 1 | 1 | 0.011793 | 0.0047852 | 0.011702 | 5.676e-05 | 3.4587e-05 | 0.00028683 | 0.06375 | 0 | 0 | 0.19784 | 0 | 0 | 0.063948 | 0.0031876 | 0.0036369 | 0.06375 | 0.39737 | 0.057112
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0012972 | 0.026611 | 0.0091767 | 0.020346 | 0.0073181 | 0.015275 | 0.022609 | 0.0083328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3818e-05 | 100 | 100 | 0.020425 | 53.0411 | 43.7849 | 0.0028377 | 0.0017292 | 0.01434 | 0.018395 | 0 | 0 | 49.7864 | 0 | 0 | 0.018452 | 0 | 0 | 0.018395 | 100 | 0.01648
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.026619 | 0.0091713 | 0.020352 |  |  |  | 0.01 | [8 empty] | 0.020425 | 0.0082883 | 0.020269 | 0.0011352 | 0.00069174 | 0.0057367
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20418 | 0 | 0 | 4.1355 | 0 | 0 | 0.50668 | 0 | 0 | 0.20418 | 4.1355 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 15.4202 | 3.7567 | 10.9035 | 4.9134 | 22.7727 | 10.909 | 7.3737 | 9.9998 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 18581.0185 | 1000 | 1000 | 4.8959 | 12.0653 | 4.9337 | 88.0905 | 144.5634 | 17.4317 | 11.0996 | 1000 | 1000 | 0.083064 | 1000 | 1000 | 27.4589 | 1000 | 1000 | 11.0996 | 0.041355 | 30.7456
Время окончания измерения |  |  |  | 12:59

## pnt #53
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 53 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0 | 14.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4337 | 14.4337 | 0 | 14.4337
Счетчик MTE |  |  |  | 53 | 49.4939 | 57.7526 | 57.7065 | 57.7483 | 120.0027 | 120.0019 | 119.9954 | 0 | 0 | 0.25006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.7358 | 0.013392 | 0.016044 | 0.083355 | 0.083355 | 0.083355 | 0 | 0 | 14.4408 | 0 | 0 | 0.0095838 | 0 | 0 | 14.4408 | 14.4408 | 0.0095838 | 14.4408
Генератор MTE |  |  |  | 53 | 49.5 | 57.7351 | 57.7349 | 57.7348 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 0 | 0 | 0.24999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.7349 | 0.00010246 | 8.3355e-05 | 0.083331 | 0.083331 | 0.083331 | 0 | 0 | 14.4333 | 0 | 0 | 0.0015115 | 0 | 0 | 14.4333 | 14.4333 | 0.0015115 | 14.4333
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.017512 | 0.028418 | 0.013534 | 0.0026334 | 0.00189 | 0.0045234 | 0 | 0 | 7.18e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1474e-07 | 0.00087597 | 0.013289 | 0.01596 | 2.3933e-05 | 2.3933e-05 | 2.3933e-05 | 0 | 0 | 0.0075266 | 0 | 0 | 0.0080724 | 0 | 0 | 0.0075297 | 0.0075266 | 0.0080724 | 0.0075297
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.030322 | 0.049246 | 0.023436 | 0.0021945 | 0.001575 | 0.0037697 | 0 | 0 | 0.028713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1474e-05 | 0.0015172 | 99.2349 | 99.4805 | 0.028713 | 0.028713 | 0.028713 | 0 | 0 | 0.052121 | 0 | 0 | 84.2291 | 0 | 0 | 0.052142 | 0.052121 | 84.2291 | 0.052142
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.030332 | 0.049221 | 0.023442 | [5 empty] | 0.001436 | [6 empty] | 0.0015172 | 0.023018 | 0.027644 | 0.00047867 | 0.00047867 | 0.00047867
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.67488 | 0 | 0 | 716.0312 | 0 | 0 | 1.2598 | 0.67488 | 716.0312 | 1.2598
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.2969 | 2.0316 | 4.2659 | 75.9461 | 105.8201 | 44.2141 | 1000 | 1000 | 69.6379 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 46567.9129 | 65.9099 | 4.3445 | 3.6174 | 208.9136 | 208.9136 | 208.9136 | 1000 | 1000 | 12.9484 | 1000 | 1000 | 8.501 | 1000 | 1000 | 24.161 | 12.9484 | 8.501 | 24.161
Binom# |  |  |  | 53 | 49.5012 | 57.7363 | 57.7 | 57.7386 | 119.9969 | 119.9967 | 120.0064 | 0 | 0 | 0.25007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.7228 | 0.013819 | 0.011532 | 0.083259 | 0.083441 | 0.083436 | 0 | 0 | 14.4386 | 0 | 0 | 0 | 0.0018101 | 0.0018389 | 14.4386 | 14.4386 | 0 | 14.4422
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0011864 | 0.016318 | 0.0065118 | 0.0097247 | 0.0057768 | 0.0051859 | 0.010978 | 0 | 0 | 3.1195e-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2022e-07 | 0.013012 | 0.0004277 | 0.0045122 | 9.5664e-05 | 8.6242e-05 | 8.1198e-05 | 0 | 0 | 0.0022476 | 0 | 0 | 0.0095838 | 0.0018101 | 0.0018389 | 0.0022498 | 0.0022476 | 0.0095838 | 0.0013951
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.002397 | 0.028255 | 0.011284 | 0.01684 | 0.0048139 | 0.0043215 | 0.0091486 | 0 | 0 | 0.0012475 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2.2022e-05 | 0.022537 | 3.1937 | 28.1242 | 0.11477 | 0.10346 | 0.097413 | 0 | 0 | 0.015564 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.01558 | 0.015564 | 100 | 0.0096608
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028264 | 0.011279 | 0.016844 | [5 empty] | 6.239e-05 | [6 empty] | 0.022537 | 0.00074079 | 0.0078154 | 0.0019133 | 0.0017248 | 0.001624
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.67488 | 0 | 0 | 716.0312 | 0 | 0 | 1.2598 | 0.67488 | 716.0312 | 1.2598
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 8.4291 | 3.5381 | 8.8663 | 5.937 | 34.6215 | 38.5661 | 18.2184 | 1000 | 1000 | 1602.8247 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 45408.466 | 4.4371 | 134.991 | 12.7953 | 52.2664 | 57.9763 | 61.5778 | 1000 | 1000 | 43.3606 | 1000 | 1000 | 7.1603 | 1000 | 1000 | 80.8614 | 43.3606 | 7.1603 | 130.4038
Время окончания измерения |  |  |  | 13:00

## pnt #54
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 54 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 0 | 288.675
Счетчик MTE |  |  |  | 54 | 49.9936 | 57.7577 | 57.7014 | 57.7498 | 120.0297 | 120.0197 | 119.9506 | 0 | 0 | 5.0007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.7363 | 0.0050177 | 0.031836 | 1.6669 | 1.6669 | 1.6669 | 0 | 0 | 288.7892 | 0 | 0 | 0.17213 | 0 | 0 | 288.7893 | 288.7892 | 0.17213 | 288.7893
Генератор MTE |  |  |  | 54 | 50 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 288.6744 | 0 | 0 | 0.020153 | 0 | 0 | 288.6744 | 288.6744 | 0.020153 | 288.6744
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.022714 | 0.033512 | 0.014786 | 0.029697 | 0.019713 | 0.04941 | 0 | 0 | 0.0007086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7519e-07 | 0.0013257 | 0.0049843 | 0.031802 | 0.0002362 | 0.0002362 | 0.0002362 | 0 | 0 | 0.1148 | 0 | 0 | 0.15197 | 0 | 0 | 0.11485 | 0.1148 | 0.15197 | 0.11485
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.039326 | 0.058078 | 0.025604 | 0.024742 | 0.016424 | 0.041192 | 0 | 0 | 0.01417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7519e-05 | 0.0022961 | 99.3357 | 99.8953 | 0.01417 | 0.01417 | 0.01417 | 0 | 0 | 0.039752 | 0 | 0 | 88.2916 | 0 | 0 | 0.03977 | 0.039752 | 88.2916 | 0.03977
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.039342 | 0.058045 | 0.02561 | [5 empty] | 0.014172 | [6 empty] | 0.0022962 | 0.0086331 | 0.055083 | 0.004724 | 0.004724 | 0.004724
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.20001 | 0 | 0 | 0.50587 | 0 | 0 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50587 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.5418 | 1.7228 | 3.9047 | 6.7346 | 10.1458 | 4.0478 | 1000 | 1000 | 7.0562 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 57081.2421 | 43.5504 | 11.5833 | 1.8154 | 21.1685 | 21.1685 | 21.1685 | 1000 | 1000 | 5.0315 | 1000 | 1000 | 0.0057295 | 1000 | 1000 | 12.5727 | 5.0315 | 0.0057295 | 12.5727
Binom# |  |  |  | 54 | 49.9999 | 57.7447 | 57.6924 | 57.7389 | 119.9959 | 120.023 | 119.9812 | 0 | 0 | 5.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.7249 | 0.011703 | 0.023487 | 1.667 | 1.667 | 1.6667 | 0 | 0 | 288.7452 | 0 | 0 | 0.14 | 0.0010328 | 0.0015596 | 288.7452 | 288.7452 | 0 | 288.7478
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00010681 | 0.013051 | 0.0089899 | 0.010933 | 0.03384 | 0.003252 | 0.030604 | 0 | 0 | 0.0001845 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1802e-07 | 0.011431 | 0.0066854 | 0.0083484 | 0.00011912 | 6.6547e-05 | 0.00017747 | 0 | 0 | 0.044044 | 0 | 0 | 0.032126 | 0.0010328 | 0.0015596 | 0.044065 | 0.044044 | 0.17213 | 0.041502
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00021365 | 0.022596 | 0.01558 | 0.018931 | 0.028193 | 0.0027095 | 0.025513 | 0 | 0 | 0.0036895 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1.1802e-05 | 0.019799 | 133.2384 | 26.2234 | 0.0071461 | 0.0039923 | 0.010647 | 0 | 0 | 0.015251 | 0 | 0 | 18.664 | 0 | 0 | 0.015259 | 0.015251 | 100 | 0.014371
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.022605 | 0.015571 | 0.018936 | [5 empty] | 0.00369 | [6 empty] | 0.019799 | 0.01158 | 0.01446 | 0.0023824 | 0.0013309 | 0.0035495
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.20001 | 0 | 0 | 0.50587 | 0 | 0 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50587 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 93.6229 | 4.4239 | 6.4222 | 5.281 | 5.9101 | 61.501 | 6.5352 | 1000 | 1000 | 27.0999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 84730.544 | 5.0506 | 8.6359 | 6.9157 | 41.975 | 75.1345 | 28.1731 | 1000 | 1000 | 13.1144 | 1000 | 1000 | 0.027104 | 1000 | 1000 | 32.7694 | 13.1144 | 0.0050587 | 34.7935
Время окончания измерения |  |  |  | 13:00

## pnt #55
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 55 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 346.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.41 | 346.41 | 0 | 346.41
Счетчик MTE |  |  |  | 55 | 49.9936 | 57.7457 | 57.7086 | 57.7563 | 119.9732 | 119.997 | 120.0298 | 0 | 0 | 6.0008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.7368 | 0.023875 | 0.0055506 | 2.0003 | 2.0003 | 2.0003 | 0 | 0 | 346.5864 | 0 | 0 | 0.27145 | 0 | 0 | 346.5865 | 346.5864 | 0.27145 | 346.5865
Генератор MTE |  |  |  | 55 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 119.9991 | 120.001 | 119.9999 | 0 | 0 | 6.0001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0.00034819 | 0.00028714 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 346.4187 | 0 | 0 | 0.024185 | 0 | 0 | 346.4187 | 346.4187 | 0.024185 | 346.4187
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.010778 | 0.026448 | 0.021258 | 0.025942 | 0.003975 | 0.029917 | 0 | 0 | 0.0006984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0428e-07 | 0.0018611 | 0.023526 | 0.0052635 | 0.0002328 | 0.0002328 | 0.0002328 | 0 | 0 | 0.16778 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0.16789 | 0.16778 | 0.24727 | 0.16789
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.018665 | 0.04583 | 0.036806 | 0.021623 | 0.0033126 | 0.024925 | 0 | 0 | 0.011638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0428e-05 | 0.0032234 | 98.5416 | 94.8269 | 0.011638 | 0.011638 | 0.011638 | 0 | 0 | 0.04841 | 0 | 0 | 91.0907 | 0 | 0 | 0.04844 | 0.04841 | 91.0907 | 0.04844
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.018668 | 0.045809 | 0.03682 | [5 empty] | 0.013968 | [6 empty] | 0.0032235 | 0.040749 | 0.0091166 | 0.004656 | 0.004656 | 0.004656
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.20418 | 0 | 0 | 5.8237 | 0 | 0 | 0.50669 | 0.20418 | 5.8237 | 0.50669
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.3567 | 2.183 | 2.7159 | 7.7095 | 50.3145 | 6.6851 | 1000 | 1000 | 7.1592 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 32864.7813 | 31.0222 | 2.4541 | 10.969 | 21.4777 | 21.4777 | 21.4777 | 1000 | 1000 | 4.2178 | 1000 | 1000 | 0.063933 | 1000 | 1000 | 10.46 | 4.2178 | 0.063933 | 10.46
Binom# |  |  |  | 55 | 49.9999 | 57.7325 | 57.697 | 57.7482 | 120.0078 | 120.0029 | 119.9893 | 0 | 0 | 6.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.7255 | 0.012204 | 0.019478 | 2.0004 | 2.0002 | 2.0005 | 0 | 0 | 346.5579 | 0 | 0 | 0.23424 | 0.0017362 | 0.0031851 | 346.5579 | 346.5579 | 0 | 346.5628
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00012207 | 0.01318 | 0.011534 | 0.0080089 | 0.034602 | 0.0058589 | 0.040446 | 0 | 0 | 0.00034512 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.279e-07 | 0.011326 | 0.01167 | 0.013928 | 0.00013038 | 6.5839e-05 | 0.0001702 | 0 | 0 | 0.028581 | 0 | 0 | 0.037216 | 0.0017362 | 0.0031851 | 0.028626 | 0.028581 | 0.27145 | 0.023713
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00024417 | 0.022824 | 0.019987 | 0.013867 | 0.028841 | 0.0048825 | 0.033696 | 0 | 0 | 0.0057512 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1.279e-05 | 0.019616 | 48.8824 | 250.9253 | 0.006518 | 0.0032915 | 0.0085086 | 0 | 0 | 0.0082464 | 0 | 0 | 13.7098 | 0 | 0 | 0.0082594 | 0.0082464 | 100 | 0.0068418
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.022828 | 0.019978 | 0.013872 | [5 empty] | 0.0069025 | [6 empty] | 0.019617 | 0.020214 | 0.024124 | 0.0026076 | 0.0013168 | 0.0034039
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.20418 | 0 | 0 | 5.8237 | 0 | 0 | 0.50669 | 0.20418 | 5.8237 | 0.50669
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 81.92 | 4.3806 | 5.0055 | 7.2088 | 5.78 | 34.136 | 4.9449 | 1000 | 1000 | 14.4876 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 78186.0252 | 5.0977 | 4.9471 | 4.1453 | 38.3496 | 75.9427 | 29.378 | 1000 | 1000 | 24.7605 | 1000 | 1000 | 0.42479 | 1000 | 1000 | 61.3464 | 24.7605 | 0.058237 | 74.0576
Время окончания измерения |  |  |  | 13:01

## pnt #56
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 56 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 14.4337 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 28.8675 | 14.4337 | -25 | 28.8675
Счетчик MTE |  |  |  | 56 | 49.4938 | 57.7534 | 57.7075 | 57.7479 | 120.0028 | 120.0019 | 119.9953 | 0 | 0 | 0.5001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50051 | 57.7362 | 0.013141 | 0.015797 | 0.1667 | 0.1667 | 0.1667 | 0 | 0 | 14.4548 | 0 | 0 | -25.0022 | 0 | 0 | 28.88 | 14.4548 | -25.0022 | 28.88
Генератор MTE |  |  |  | 56 | 49.5 | 57.7349 | 57.7349 | 57.7352 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0.50001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50003 | 57.735 | 9.1267e-05 | 0.000109 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 14.4348 | 0 | 0 | -24.9998 | 0 | 0 | 28.8679 | 14.4348 | -24.9998 | 28.8679
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.018462 | 0.027428 | 0.012652 | 0.002737 | 0.0018825 | 0.0046195 | 0 | 0 | 9.94e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048321 | 0.0012286 | 0.01305 | 0.015688 | 3.3133e-05 | 3.3133e-05 | 3.3133e-05 | 0 | 0 | 0.019989 | 0 | 0 | 0.0023865 | 0 | 0 | 0.012066 | 0.019989 | 0.0023865 | 0.012066
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.031967 | 0.047529 | 0.021909 | 0.0022808 | 0.0015687 | 0.0038497 | 0 | 0 | 0.019876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096544 | 0.002128 | 99.3055 | 99.31 | 0.019876 | 0.019876 | 0.019876 | 0 | 0 | 0.13828 | 0 | 0 | -0.0095453 | 0 | 0 | 0.041781 | 0.13828 | -0.0095453 | 0.041781
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.031977 | 0.047507 | 0.021914 | [5 empty] | 0.001988 | [6 empty] | 0.0021281 | 0.022603 | 0.027173 | 0.00066267 | 0.00066267 | 0.00066267
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.64944 | 0 | 0 | 0.75985 | 0 | 0 | 0.85993 | 0.64944 | 0.75985 | 0.85993
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.1272 | 2.105 | 4.5633 | 73.0732 | 106.2417 | 43.2949 | 1000 | 1000 | 50.3018 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 20.6948 | 46.9912 | 4.4243 | 3.6801 | 150.9054 | 150.9054 | 150.9054 | 1000 | 1000 | 4.6964 | 1000 | 1000 | 79.604 | 1000 | 1000 | 20.582 | 4.6964 | 79.604 | 20.582
Binom# |  |  |  | 56 | 49.5004 | 57.7347 | 57.6993 | 57.7416 | 120.0024 | 119.994 | 120.0036 | 0 | 0 | 0.50022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50018 | 57.7229 | 0.012884 | 0.012974 | 0.16668 | 0.16661 | 0.1671 | 0 | 0 | 14.4468 | 0 | 0 | -25.0109 | 0.0019116 | 0.002052 | 28.8834 | 14.4468 | -25.0109 | 28.8874
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00035477 | 0.018678 | 0.0081693 | 0.0062138 | 0.00035661 | 0.0078945 | 0.008274 | 0 | 0 | 0.00011399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00033785 | 0.013317 | 0.00025698 | 0.0028236 | 1.7033e-05 | 8.8544e-05 | 0.00040054 | 0 | 0 | 0.0080188 | 0 | 0 | 0.0086471 | 0.0019116 | 0.002052 | 0.0034737 | 0.0080188 | 0.0086471 | 0.0074372
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00071679 | 0.032341 | 0.014156 | 0.01076 | 0.00029717 | 0.0065786 | 0.0068952 | 0 | 0 | 0.022794 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.0675 | 0.023065 | 1.9555 | 17.8743 | 0.010218 | 0.053115 | 0.24028 | 0 | 0 | 0.055475 | 0 | 0 | -0.034585 | 0 | 0 | 0.012028 | 0.055475 | -0.034585 | 0.025752
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.032351 | 0.01415 | 0.010763 | [5 empty] | 0.0022798 | [6 empty] | 0.023065 | 0.0004451 | 0.0048907 | 0.00034066 | 0.0017709 | 0.0080108
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.64944 | 0 | 0 | 0.75985 | 0 | 0 | 0.85993 | 0.64944 | 0.75985 | 0.85993
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 28.1875 | 3.0911 | 7.0673 | 9.2914 | 560.8347 | 25.3342 | 24.1722 | 1000 | 1000 | 43.863 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 29.599 | 4.3355 | 224.6707 | 20.447 | 293.5504 | 56.4694 | 12.4831 | 1000 | 1000 | 11.707 | 1000 | 1000 | 21.9702 | 1000 | 1000 | 71.4933 | 11.707 | 21.9702 | 33.3926
Время окончания измерения |  |  |  | 13:01

## pnt #57
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 57 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 144.3375 | 0 | 0 | -249.9999 | 0 | 0 | 288.675 | 144.3375 | -249.9999 | 288.675
Счетчик MTE |  |  |  | 57 | 49.9936 | 57.7525 | 57.7129 | 57.741 | 119.9926 | 120.0024 | 120.005 | 0 | 0 | 5.0006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50067 | 57.7355 | 0.012846 | 0.011002 | 1.6669 | 1.6669 | 1.6669 | 0 | 0 | 144.5634 | 0 | 0 | -249.942 | 0 | 0 | 288.7379 | 144.5634 | -249.942 | 288.7379
Генератор MTE |  |  |  | 57 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 57.735 | 4.1002e-05 | 4.1002e-05 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 144.3369 | 0 | 0 | -249.9989 | 0 | 0 | 288.6738 | 144.3369 | -249.9989 | 288.6738
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.017472 | 0.0221 | 0.006026 | 0.0075096 | 0.0023875 | 0.0051221 | 0 | 0 | 0.000588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067334 | 0.00046592 | 0.012805 | 0.010961 | 0.000196 | 0.000196 | 0.000196 | 0 | 0 | 0.22646 | 0 | 0 | 0.056851 | 0 | 0 | 0.064082 | 0.22646 | 0.056851 | 0.064082
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.030253 | 0.038293 | 0.010436 | 0.0062584 | 0.0019895 | 0.0042682 | 0 | 0 | 0.011759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13449 | 0.00080699 | 99.6808 | 99.6273 | 0.011759 | 0.011759 | 0.011759 | 0 | 0 | 0.15665 | 0 | 0 | -0.022746 | 0 | 0 | 0.022194 | 0.15665 | -0.022746 | 0.022194
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.030262 | 0.038278 | 0.010437 | [5 empty] | 0.01176 | [6 empty] | 0.00080699 | 0.022179 | 0.018986 | 0.00392 | 0.00392 | 0.00392
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.20001 | 0 | 0 | 0.50001 | 0 | 0 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.3044 | 2.6124 | 9.581 | 26.6327 | 83.7696 | 39.0467 | 1000 | 1000 | 8.5034 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 14.8514 | 123.917 | 4.5088 | 5.2671 | 25.5102 | 25.5102 | 25.5102 | 1000 | 1000 | 1.2768 | 1000 | 1000 | 21.9824 | 1000 | 1000 | 22.5293 | 1.2768 | 21.9824 | 22.5293
Binom# |  |  |  | 57 | 50.0002 | 57.7378 | 57.7027 | 57.7336 | 119.9896 | 120.0007 | 120.0097 | 0 | 0 | 5.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50058 | 57.7236 | 0.014029 | 0.0084659 | 1.6668 | 1.667 | 1.6669 | 0 | 0 | 144.5241 | 0 | 0 | -249.9388 | 0.0015685 | 0.0027596 | 288.7155 | 144.5241 | -249.9388 | 288.7198
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00022507 | 0.014652 | 0.010244 | 0.0074292 | 0.0029808 | 0.0016551 | 0.0046512 | 0 | 0 | 0.0002555 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.7077e-05 | 0.011913 | 0.0011829 | 0.0025364 | 0.00010485 | 0.00014119 | 9.3511e-05 | 0 | 0 | 0.039272 | 0 | 0 | 0.0032045 | 0.0015685 | 0.0027596 | 0.022442 | 0.039272 | 0.0032045 | 0.018139
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00045019 | 0.025371 | 0.01775 | 0.012866 | 0.0024842 | 0.0013792 | 0.0038758 | 0 | 0 | 0.0051094 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.019389 | 0.020634 | 9.2084 | 23.0536 | 0.0062905 | 0.0084707 | 0.00561 | 0 | 0 | 0.027166 | 0 | 0 | -0.0012821 | 0 | 0 | 0.0077725 | 0.027166 | -0.0012821 | 0.0062823
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.025379 | 0.017743 | 0.012868 | [5 empty] | 0.00511 | [6 empty] | 0.020634 | 0.0020489 | 0.0043932 | 0.0020971 | 0.0028239 | 0.0018702
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.20001 | 0 | 0 | 0.50001 | 0 | 0 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 44.4312 | 3.9403 | 5.6359 | 7.7714 | 67.095 | 120.8402 | 42.9998 | 1000 | 1000 | 19.5696 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 103.0106 | 4.8463 | 48.8078 | 22.7622 | 47.6855 | 35.4122 | 53.4699 | 1000 | 1000 | 7.3625 | 1000 | 1000 | 389.9953 | 1000 | 1000 | 64.3301 | 7.3625 | 389.9953 | 79.5904
Время окончания измерения |  |  |  | 13:02

## pnt #58
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 58 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 173.205 | 0 | 0 | -299.9999 | 0 | 0 | 346.41 | 173.205 | -299.9999 | 346.41
Счетчик MTE |  |  |  | 58 | 49.9936 | 57.7458 | 57.7101 | 57.7549 | 119.9709 | 119.989 | 120.0401 | 0 | 0 | 6.0008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50074 | 57.7369 | 0.02572 | 0.0017929 | 2.0003 | 2.0003 | 2.0003 | 0 | 0 | 173.5433 | 0 | 0 | -299.995 | 0 | 0 | 346.5751 | 173.5433 | -299.995 | 346.5751
Генератор MTE |  |  |  | 58 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 6.0001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 57.735 | 1.5166e-14 | 3.5527e-15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 173.207 | 0 | 0 | -300.0034 | 0 | 0 | 346.414 | 173.207 | -300.0034 | 346.414
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.01076 | 0.02494 | 0.019872 | 0.02909 | 0.01102 | 0.04011 | 0 | 0 | 0.0007238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073788 | 0.0018948 | 0.02572 | 0.0017929 | 0.00024127 | 0.00024127 | 0.00024127 | 0 | 0 | 0.33625 | 0 | 0 | 0.0083307 | 0 | 0 | 0.16104 | 0.33625 | 0.0083307 | 0.16104
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.018633 | 0.043216 | 0.034407 | 0.024248 | 0.0091842 | 0.033414 | 0 | 0 | 0.012062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14736 | 0.0032818 | 100 | 100 | 0.012062 | 0.012062 | 0.012062 | 0 | 0 | 0.19376 | 0 | 0 | -0.0027769 | 0 | 0 | 0.046465 | 0.19376 | -0.0027769 | 0.046465
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.018637 | 0.043197 | 0.034419 | [5 empty] | 0.014476 | [6 empty] | 0.0032819 | 0.044548 | 0.0031054 | 0.0048253 | 0.0048253 | 0.0048253
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.20834 | 0 | 0 | 0.50483 | 0 | 0 | 0.50668 | 0.20834 | 0.50483 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.3657 | 2.315 | 2.9053 | 6.8752 | 18.1488 | 4.9863 | 1000 | 1000 | 6.908 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 13.5523 | 30.47 | 2.2448 | 32.2024 | 20.724 | 20.724 | 20.724 | 1000 | 1000 | 1.0753 | 1000 | 1000 | 181.7932 | 1000 | 1000 | 10.9046 | 1.0753 | 181.7932 | 10.9046
Binom# |  |  |  | 58 | 50.0004 | 57.7294 | 57.7003 | 57.7487 | 120.0108 | 119.9875 | 120.0016 | 0 | 0 | 6.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50068 | 57.725 | 0.014165 | 0.0165 | 2.0005 | 2.0004 | 2.0002 | 0 | 0 | 173.5162 | 0 | 0 | -299.9973 | 0.0014818 | 0.0012984 | 346.5632 | 173.5162 | -299.9969 | 346.5659
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00041199 | 0.016378 | 0.0098075 | 0.0062033 | 0.039939 | 0.0014464 | 0.038477 | 0 | 0 | 0.00045218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0834e-05 | 0.01187 | 0.011555 | 0.014707 | 0.00021033 | 8.969e-05 | 7.6011e-05 | 0 | 0 | 0.027051 | 0 | 0 | 0.0023156 | 0.0014818 | 0.0012984 | 0.011906 | 0.027051 | 0.0019188 | 0.0091293
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00082408 | 0.028363 | 0.016994 | 0.010741 | 0.033291 | 0.0012055 | 0.032054 | 0 | 0 | 0.0075353 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.012149 | 0.020558 | 44.9262 | 820.3146 | 0.010515 | 0.0044839 | 0.0038 | 0 | 0 | 0.015587 | 0 | 0 | -0.00077187 | 0 | 0 | 0.0034355 | 0.015587 | -0.00063962 | 0.0026342
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028368 | 0.016987 | 0.010744 | [5 empty] | 0.0090435 | [6 empty] | 0.020559 | 0.020014 | 0.025474 | 0.0042066 | 0.0017938 | 0.0015202
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.20834 | 0 | 0 | 0.50483 | 0 | 0 | 0.50668 | 0.20834 | 0.50483 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 24.2726 | 3.5251 | 5.8868 | 9.3071 | 5.0076 | 138.2714 | 5.1979 | 1000 | 1000 | 11.0577 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 164.3808 | 4.8641 | 4.9966 | 3.9256 | 23.7722 | 55.7476 | 65.78 | 1000 | 1000 | 13.366 | 1000 | 1000 | 654.0399 | 1000 | 1000 | 147.487 | 13.366 | 789.2663 | 192.3518
Время окончания измерения |  |  |  | 13:02

## pnt #59
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 59 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 14.4338 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 28.8675 | 0 | 0 | 14.4338 | -25 | 28.8675
Счетчик MTE |  |  |  | 59 | 49.4938 | 57.7523 | 57.7067 | 57.7497 | 120.0073 | 120.0033 | 119.9894 | 0.50003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50067 | 1 | 1 | 57.7362 | 0.011784 | 0.017868 | 0.16668 | 0.16668 | 0.16668 | 14.4585 | 0 | 0 | -24.998 | 0 | 0 | 28.8781 | 0 | 0 | 14.4585 | -24.998 | 28.8781
Генератор MTE |  |  |  | 59 | 49.5 | 57.7353 | 57.7348 | 57.7349 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 0.50001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49991 | 1 | 1 | 57.735 | 0.00015023 | 0.00015792 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 14.4314 | 0 | 0 | -25.0019 | 0 | 0 | 28.868 | 0 | 0 | 14.4314 | -25.0019 | 28.868
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.017046 | 0.028138 | 0.014764 | 0.0072715 | 0.0032775 | 0.010549 | 2.78e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076314 | 0 | 0 | 0.0012238 | 0.011634 | 0.01771 | 9.2667e-06 | 9.2667e-06 | 9.2667e-06 | 0.027102 | 0 | 0 | 0.0039614 | 0 | 0 | 0.010129 | 0 | 0 | 0.027102 | 0.0039614 | 0.010129
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.029516 | 0.04876 | 0.025566 | 0.0060592 | 0.0027312 | 0.0087916 | 0.0055596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15242 | 0 | 0 | 0.0021197 | 98.7251 | 99.1162 | 0.0055596 | 0.0055596 | 0.0055596 | 0.18744 | 0 | 0 | -0.015847 | 0 | 0 | 0.035074 | 0 | 0 | 0.18744 | -0.015847 | 0.035074
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.029525 | 0.048736 | 0.025572 |  |  |  | 0.000556 | [8 empty] | 0.0021197 | 0.02015 | 0.030675 | 0.00018533 | 0.00018533 | 0.00018533
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.64937 | 0 | 0 | 0.75992 | 0 | 0 | 0.85998 | 0 | 0 | 0.64937 | 0.75992 | 0.85998
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.387 | 2.0519 | 3.9105 | 27.5048 | 61.0221 | 18.9592 | 179.8561 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 13.1037 | 1000 | 1000 | 47.1758 | 4.9627 | 3.2599 | 539.5683 | 539.5683 | 539.5683 | 3.4644 | 1000 | 1000 | 47.9535 | 1000 | 1000 | 24.5194 | 1000 | 1000 | 3.4644 | 47.9535 | 24.5194
Binom# |  |  |  | 59 | 49.5013 | 57.7371 | 57.699 | 57.7394 | 119.9974 | 120.0023 | 120.0003 | 0.50012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50017 | 0 | 0 | 57.725 | 0.013093 | 0.015581 | 0.16669 | 0.16669 | 0.16694 | 14.4426 | 0 | 0 | -25.0038 | 0 | 0 | 28.8753 | 0.0025136 | 0.0038307 | 14.4426 | -25.0038 | 28.8816
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.001297 | 0.015236 | 0.0076988 | 0.010238 | 0.0099112 | 0.0010116 | 0.010938 | 8.2429e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049865 | 1 | 1 | 0.011187 | 0.0013095 | 0.0022871 | 7.5287e-06 | 7.5287e-06 | 0.00026703 | 0.015829 | 0 | 0 | 0.0058538 | 0 | 0 | 0.0028542 | 0.0025136 | 0.0038307 | 0.015829 | 0.0058538 | 0.0034897
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0026205 | 0.026381 | 0.013341 | 0.017729 | 0.0082589 | 0.00084295 | 0.0091159 | 0.016485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099596 | 100 | 100 | 0.019376 | 11.1129 | 12.7999 | 0.0045169 | 0.0045169 | 0.16021 | 0.10948 | 0 | 0 | -0.023417 | 0 | 0 | 0.0098836 | 0 | 0 | 0.10948 | -0.023417 | 0.012084
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.026389 | 0.013335 | 0.017733 |  |  |  | 0.0016486 | [8 empty] | 0.019377 | 0.0022682 | 0.0039614 | 0.00015057 | 0.00015057 | 0.0053406
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.64937 | 0 | 0 | 0.75992 | 0 | 0 | 0.85998 | 0 | 0 | 0.64937 | 0.75992 | 0.85998
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 7.7101 | 3.7894 | 7.4992 | 5.6391 | 20.1791 | 197.7125 | 18.2848 | 60.6582 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 20.0541 | 1000 | 1000 | 5.1608 | 44.0882 | 25.2434 | 664.1284 | 664.1284 | 18.7243 | 5.9315 | 1000 | 1000 | 32.4512 | 1000 | 1000 | 87.0117 | 1000 | 1000 | 5.9315 | 32.4512 | 71.1668
Время окончания измерения |  |  |  | 13:02

## pnt #60
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 60 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 144.3375 | 0 | 0 | -249.9999 | 0 | 0 | 288.675 | 0 | 0 | 144.3375 | -249.9999 | 288.675
Счетчик MTE |  |  |  | 60 | 49.9936 | 57.7458 | 57.7092 | 57.755 | 120.0111 | 120.1541 | 119.8348 | 5.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 57.7366 | 0.043462 | 0.065406 | 1.6668 | 1.6668 | 1.6668 | 144.3803 | 0 | 0 | -250.0732 | 0 | 0 | 288.7599 | 0 | 0 | 144.3803 | -250.0732 | 288.7599
Генератор MTE |  |  |  | 60 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50007 | 1 | 1 | 57.735 | 5.2842e-05 | 5.2842e-05 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 144.3564 | 0 | 0 | -249.9891 | 0 | 0 | 288.6751 | 0 | 0 | 144.3564 | -249.9891 | 288.6751
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.01095 | 0.025814 | 0.020046 | 0.011004 | 0.1541 | 0.1651 | 0.0005212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4216e-05 | 0 | 0 | 0.0016773 | 0.043409 | 0.065353 | 0.00017373 | 0.00017373 | 0.00017373 | 0.023886 | 0 | 0 | 0.084183 | 0 | 0 | 0.084847 | 0 | 0 | 0.023886 | 0.084183 | 0.084847
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.018962 | 0.044731 | 0.034709 | 0.0091691 | 0.12825 | 0.13778 | 0.010423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012843 | 0 | 0 | 0.0029051 | 99.8784 | 99.9192 | 0.010423 | 0.010423 | 0.010423 | 0.016544 | 0 | 0 | -0.033663 | 0 | 0 | 0.029383 | 0 | 0 | 0.016544 | -0.033663 | 0.029383
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.018966 | 0.044711 | 0.034721 |  |  |  | 0.010424 | [8 empty] | 0.0029052 | 0.075186 | 0.1132 | 0.0034747 | 0.0034747 | 0.0034747
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0 | 0 | 0.50001 | 0 | 0 | 0.50001 | 0 | 0 | 0.20001 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.2726 | 2.2366 | 2.8801 | 18.1753 | 1.2979 | 1.2114 | 9.5932 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 155.7252 | 1000 | 1000 | 34.4208 | 1.33 | 0.88343 | 28.7797 | 28.7797 | 28.7797 | 12.0898 | 1000 | 1000 | 14.8532 | 1000 | 1000 | 17.0169 | 1000 | 1000 | 12.0898 | 14.8532 | 17.0169
Binom# |  |  |  | 60 | 50.0003 | 57.7315 | 57.7022 | 57.7445 | 120.0026 | 119.987 | 120.0105 | 5.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50036 | 0 | 0 | 57.7246 | 0.013672 | 0.010485 | 1.6668 | 1.6669 | 1.6668 | 144.4571 | 0 | 0 | -249.9648 | 0 | 0 | 288.7044 | 0.0013954 | 0.0014126 | 144.4571 | -249.9648 | 288.7072
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00026321 | 0.014359 | 0.0069689 | 0.010512 | 0.0085549 | 0.16712 | 0.17569 | 0.00028228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036218 | 1 | 1 | 0.012073 | 0.02979 | 0.054921 | 6.1593e-05 | 2.0543e-05 | 5.2771e-05 | 0.076809 | 0 | 0 | 0.10845 | 0 | 0 | 0.055487 | 0.0013954 | 0.0014126 | 0.076809 | 0.10845 | 0.05268
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0005265 | 0.024866 | 0.012076 | 0.018202 | 0.0071284 | 0.13909 | 0.14661 | 0.0056451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072436 | 100 | 100 | 0.02091 | 68.5424 | 83.9689 | 0.0036952 | 0.0012324 | 0.0031659 | 0.053199 | 0 | 0 | -0.043366 | 0 | 0 | 0.019216 | 0 | 0 | 0.053199 | -0.043366 | 0.018243
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.02487 | 0.01207 | 0.018208 |  |  |  | 0.0056457 | [8 empty] | 0.020911 | 0.051597 | 0.095126 | 0.0012319 | 0.00041085 | 0.0010554
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0 | 0 | 0.50001 | 0 | 0 | 0.50001 | 0 | 0 | 0.20001 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 37.9919 | 4.0208 | 8.2847 | 5.4921 | 23.3784 | 1.1967 | 1.1383 | 17.7126 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 27.6106 | 1000 | 1000 | 4.7823 | 1.9381 | 1.0512 | 81.1786 | 243.3967 | 94.7488 | 3.7597 | 1000 | 1000 | 11.53 | 1000 | 1000 | 26.021 | 1000 | 1000 | 3.7597 | 11.53 | 27.4078
Время окончания измерения |  |  |  | 13:03

## pnt #61
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 61 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 173.205 | 0 | 0 | -299.9999 | 0 | 0 | 346.41 | 0 | 0 | 173.205 | -299.9999 | 346.41
Счетчик MTE |  |  |  | 61 | 49.9936 | 57.7548 | 57.7007 | 57.7542 | 120.0103 | 120.1074 | 119.8823 | 6.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50086 | 1 | 1 | 57.7366 | 0.022951 | 0.05472 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 173.5787 | 0 | 0 | -299.9561 | 0 | 0 | 346.5591 | 0 | 0 | 173.5787 | -299.9561 | 346.5591
Генератор MTE |  |  |  | 61 | 50 | 57.735 | 57.7349 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49998 | 1 | 1 | 57.7349 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 2 | 2 | 2 | 173.1984 | 0 | 0 | -300.003 | 0 | 0 | 346.4094 | 0 | 0 | 173.1984 | -300.003 | 346.4094
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.019828 | 0.034156 | 0.019298 | 0.010318 | 0.10742 | 0.11774 | 0.0005322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00088138 | 0 | 0 | 0.0016317 | 0.022917 | 0.054687 | 0.0001774 | 0.0001774 | 0.0001774 | 0.3803 | 0 | 0 | 0.046901 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.3803 | 0.046901 | 0.1497
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.034331 | 0.059195 | 0.033414 | 0.0085976 | 0.089437 | 0.098211 | 0.0088692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17597 | 0 | 0 | 0.0028262 | 99.8548 | 99.9391 | 0.0088692 | 0.0088692 | 0.0088692 | 0.21909 | 0 | 0 | -0.015636 | 0 | 0 | 0.043198 | 0 | 0 | 0.21909 | -0.015636 | 0.043198
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.034343 | 0.05916 | 0.033425 |  |  |  | 0.010644 | [8 empty] | 0.0028263 | 0.039694 | 0.094721 | 0.003548 | 0.003548 | 0.003548
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20834 | 0 | 0 | 0.50483 | 0 | 0 | 0.50668 | 0 | 0 | 0.20834 | 0.50483 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.9118 | 1.6903 | 2.9918 | 19.3836 | 1.8619 | 1.6987 | 9.395 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11.3459 | 1000 | 1000 | 35.3825 | 2.5193 | 1.0557 | 28.1849 | 28.1849 | 28.1849 | 0.9509 | 1000 | 1000 | 32.2868 | 1000 | 1000 | 11.7295 | 1000 | 1000 | 0.9509 | 32.2868 | 11.7295
Binom# |  |  |  | 61 | 50.0004 | 57.7404 | 57.694 | 57.7438 | 120.0015 | 120.005 | 119.9935 | 6.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50047 | 0 | 0 | 57.7252 | 0.013828 | 0.015935 | 2.0001 | 2.0001 | 2.0001 | 173.4053 | 0 | 0 | -299.9699 | 0 | 0 | 346.4843 | 0.0014533 | 0.002437 | 173.4053 | -299.9699 | 346.4882
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00042343 | 0.014445 | 0.0067666 | 0.010382 | 0.0088455 | 0.1024 | 0.11126 | 0.00020498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039224 | 1 | 1 | 0.011395 | 0.0091228 | 0.038786 | 9.0382e-05 | 4.5082e-05 | 6.201e-05 | 0.17338 | 0 | 0 | 0.013853 | 0 | 0 | 0.074844 | 0.0014533 | 0.002437 | 0.17338 | 0.013853 | 0.070938
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00084697 | 0.025011 | 0.011727 | 0.017976 | 0.0073706 | 0.085257 | 0.092808 | 0.003416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078314 | 100 | 100 | 0.019736 | 39.7494 | 70.8799 | 0.0045187 | 0.0022539 | 0.0031002 | 0.099884 | 0 | 0 | -0.0046184 | 0 | 0 | 0.021596 | 0 | 0 | 0.099884 | -0.0046184 | 0.020469
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.025019 | 0.01172 | 0.017982 |  |  |  | 0.0040995 | [8 empty] | 0.019737 | 0.015801 | 0.067179 | 0.0018076 | 0.00090164 | 0.0012402
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20834 | 0 | 0 | 0.50483 | 0 | 0 | 0.50668 | 0 | 0 | 0.20834 | 0.50483 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 23.6166 | 3.9969 | 8.5323 | 5.5613 | 22.6103 | 1.9531 | 1.7976 | 24.393 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 25.4943 | 1000 | 1000 | 5.0667 | 6.3287 | 1.4886 | 55.3209 | 110.9085 | 80.6322 | 2.0858 | 1000 | 1000 | 109.3089 | 1000 | 1000 | 23.4615 | 1000 | 1000 | 2.0858 | 109.3089 | 24.7535
Время окончания измерения |  |  |  | 13:04

## pnt #62
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 62 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 14.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4337 | 0 | 14.4337 | 0 | 14.4337
Счетчик MTE |  |  |  | 62 | 49.4938 | 57.7513 | 57.7079 | 57.7482 | 120.0023 | 120.0026 | 119.9951 | 0 | 0.24995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.7358 | 0.012556 | 0.015405 | 0.083315 | 0.083315 | 0.083315 | 0 | 14.4239 | 0 | 0 | 0.0098306 | 0 | 0 | 14.4239 | 0 | 14.4239 | 0.0098306 | 14.4239
Генератор MTE |  |  |  | 62 | 49.5 | 57.7352 | 57.7349 | 57.7348 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0.00012019 | 0.00012019 | 0.083334 | 0.083334 | 0.083334 | 0 | 14.4338 | 0 | 0 | -0.00025192 | 0 | 0 | 14.4338 | 0 | 14.4338 | -0.00025192 | 14.4338
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.016114 | 0.026998 | 0.0134 | 0.0023 | 0.002595 | 0.004895 | 0 | 5.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.321e-07 | 0 | 0.00083863 | 0.012436 | 0.015285 | 1.8333e-05 | 1.8333e-05 | 1.8333e-05 | 0 | 0.0099268 | 0 | 0 | 0.010083 | 0 | 0 | 0.0099235 | 0 | 0.0099268 | 0.010083 | 0.0099235
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.027902 | 0.046784 | 0.023204 | 0.0019166 | 0.0021625 | 0.0040793 | 0 | 0.022005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.321e-05 | 0 | 0.0014525 | 99.0428 | 99.2198 | 0.022005 | 0.022005 | 0.022005 | 0 | 0.068822 | 0 | 0 | 102.5626 | 0 | 0 | 0.068799 | 0 | 0.068822 | 102.5626 | 0.068799
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.02791 | 0.046762 | 0.023209 |  |  |  |  | 0.0011 | [7 empty] | 0.0014526 | 0.02154 | 0.026474 | 0.00036667 | 0.00036667 | 0.00036667
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.67513 | 0 | 0 | 697.5983 | 0 | 0 | 1.2602 | 0 | 0.67513 | 697.5983 | 1.2602
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.5829 | 2.1385 | 4.3086 | 86.9565 | 77.0713 | 40.858 | 1000 | 90.9091 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 43084.2062 | 1000 | 68.8443 | 4.6426 | 3.7772 | 272.7273 | 272.7273 | 272.7273 | 1000 | 9.8097 | 1000 | 1000 | 6.8017 | 1000 | 1000 | 18.317 | 1000 | 9.8097 | 6.8017 | 18.317
Binom# |  |  |  | 62 | 49.5003 | 57.737 | 57.6995 | 57.7394 | 119.9991 | 119.9993 | 120.0016 | 0 | 0.24995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.7237 | 0.012953 | 0.015147 | 0.083253 | 0.08347 | 0.083141 | 0 | 14.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001545 | 14.4218 | 0.001484 | 14.4218 | 0 | 14.4248
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00030136 | 0.01428 | 0.0084506 | 0.0087782 | 0.0032232 | 0.0032511 | 0.0064895 | 0 | 5.6444e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7265e-07 | 1 | 0.012096 | 0.00039698 | 0.00025817 | 6.2479e-05 | 0.00015468 | 0.00017433 | 0 | 0.0020744 | 0 | 0 | 0.0098306 | 0 | 0.001545 | 0.0020768 | 0.001484 | 0.0020744 | 0.0098306 | 0.00095209
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00060889 | 0.024727 | 0.014644 | 0.015201 | 0.0026859 | 0.0027092 | 0.0054082 | 0 | 0.00022582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.7265e-05 | 100 | 0.020951 | 3.1616 | 1.6759 | 0.074991 | 0.18565 | 0.20924 | 0 | 0.014382 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.014398 | 0 | 0.014382 | 100 | 0.0066008
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.024734 | 0.014637 | 0.015204 |  |  |  |  | 1.1289e-05 | [7 empty] | 0.020951 | 0.00068758 | 0.00044717 | 0.0012496 | 0.0030935 | 0.0034865
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.67513 | 0 | 0 | 697.5983 | 0 | 0 | 1.2602 | 0 | 0.67513 | 697.5983 | 1.2602
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 33.1828 | 4.043 | 6.8321 | 6.5771 | 62.051 | 61.5171 | 30.8188 | 1000 | 8858.4009 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 57920.2197 | 1000 | 4.773 | 145.4374 | 223.6299 | 80.0273 | 32.3256 | 28.6818 | 1000 | 46.9438 | 1000 | 1000 | 6.976 | 1000 | 1000 | 87.5241 | 1000 | 46.9438 | 6.976 | 190.915
Время окончания измерения |  |  |  | 13:04

## pnt #63
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 63 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 0 | 288.675 | 0 | 288.675
Счетчик MTE |  |  |  | 63 | 49.9936 | 57.7484 | 57.704 | 57.7573 | 120.0451 | 119.9968 | 119.9581 | 0 | 4.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.7366 | 0.0068553 | 0.030419 | 1.6666 | 1.6666 | 1.6666 | 0 | 288.5079 | 0 | 0 | 0.17138 | 0 | 0 | 288.5079 | 0 | 288.5079 | 0.17138 | 288.5079
Генератор MTE |  |  |  | 63 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 288.6762 | 0 | 0 | -0.045345 | 0 | 0 | 288.6762 | 0 | 288.6762 | -0.045345 | 288.6762
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.013488 | 0.03096 | 0.022336 | 0.045108 | 0.0031575 | 0.04195 | 0 | 0.0002326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6409e-07 | 0 | 0.0016176 | 0.0068219 | 0.030386 | 7.7533e-05 | 7.7533e-05 | 7.7533e-05 | 0 | 0.16827 | 0 | 0 | 0.21673 | 0 | 0 | 0.16822 | 0 | 0.16827 | 0.21673 | 0.16822
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.023356 | 0.053653 | 0.038672 | 0.037575 | 0.0026313 | 0.034971 | 0 | 0.0046522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6409e-05 | 0 | 0.0028017 | 99.5138 | 99.8904 | 0.0046522 | 0.0046522 | 0.0046522 | 0 | 0.058324 | 0 | 0 | 126.4588 | 0 | 0 | 0.058308 | 0 | 0.058324 | 126.4588 | 0.058308
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.023362 | 0.053624 | 0.038687 |  |  |  |  | 0.004652 | [7 empty] | 0.0028018 | 0.011816 | 0.052629 | 0.0015507 | 0.0015507 | 0.0015507
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.20002 | 0 | 0 | 0.50181 | 0 | 0 | 0.50002 | 0 | 0.20002 | 0.50181 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.2805 | 1.8648 | 2.5848 | 4.4339 | 63.3413 | 4.7676 | 1000 | 21.4961 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 60940.4801 | 1000 | 35.6914 | 8.4631 | 1.9001 | 64.4884 | 64.4884 | 64.4884 | 1000 | 3.4295 | 1000 | 1000 | 0.0039682 | 1000 | 1000 | 8.5756 | 1000 | 3.4295 | 0.0039682 | 8.5756
Binom# |  |  |  | 63 | 50.0004 | 57.7312 | 57.6961 | 57.7506 | 120.0096 | 119.993 | 119.9974 | 0 | 4.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.725 | 0.014366 | 0.016569 | 1.6665 | 1.6664 | 1.6668 | 0 | 288.4696 | 0 | 0 | 0.18117 | 0 | 0.0052197 | 288.4697 | 0.0034643 | 288.4696 | 0 | 288.4784
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00035477 | 0.017141 | 0.0079417 | 0.0067829 | 0.035502 | 0.0038387 | 0.039364 | 0 | 2.568e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3824e-09 | 1 | 0.011605 | 0.0075111 | 0.01385 | 7.1509e-05 | 0.00016282 | 0.00021555 | 0 | 0.038246 | 0 | 0 | 0.0097928 | 0 | 0.0052197 | 0.038267 | 0.0034643 | 0.038246 | 0.17138 | 0.029569
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00070962 | 0.029682 | 0.013763 | 0.011744 | 0.029574 | 0.003199 | 0.032815 | 0 | 0.00051362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.3824e-07 | 100 | 0.0201 | 109.5674 | 45.5315 | 0.0042907 | 0.0097698 | 0.012933 | 0 | 0.013257 | 0 | 0 | 5.7141 | 0 | 0 | 0.013264 | 0 | 0.013257 | 100 | 0.010249
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.029689 | 0.013755 | 0.011748 |  |  |  |  | 0.0005136 | [7 empty] | 0.0201 | 0.01301 | 0.023989 | 0.0014302 | 0.0032565 | 0.0043109
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.20002 | 0 | 0 | 0.50181 | 0 | 0 | 0.50002 | 0 | 0.20002 | 0.50181 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 28.1875 | 3.3682 | 7.2699 | 8.5119 | 5.6335 | 52.1016 | 5.0808 | 1000 | 194.7053 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4197466.2417 | 1000 | 4.9751 | 7.6866 | 4.1685 | 69.9213 | 30.7081 | 23.1968 | 1000 | 15.0886 | 1000 | 1000 | 0.08782 | 1000 | 1000 | 37.6988 | 1000 | 15.0886 | 0.0050181 | 48.7877
Время окончания измерения |  |  |  | 13:05

## pnt #64
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 64 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 346.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.41 | 0 | 346.41 | 0 | 346.41
Счетчик MTE |  |  |  | 64 | 49.9936 | 57.75 | 57.7134 | 57.7426 | 120.0182 | 119.9966 | 119.9851 | 0 | 5.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.7353 | 0.0088094 | 0.015391 | 1.9999 | 1.9999 | 1.9999 | 0 | 346.263 | 0 | 0 | 0.25842 | 0 | 0 | 346.2631 | 0 | 346.263 | 0.25842 | 346.2631
Генератор MTE |  |  |  | 64 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 2 | 2 | 2 | 0 | 346.4106 | 0 | 0 | -0.024184 | 0 | 0 | 346.4106 | 0 | 346.4106 | -0.024184 | 346.4106
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.015048 | 0.021628 | 0.007728 | 0.018243 | 0.0033575 | 0.014885 | 0 | 0.000307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7605e-07 | 0 | 0.00038211 | 0.008776 | 0.015358 | 0.00010233 | 0.00010233 | 0.00010233 | 0 | 0.14758 | 0 | 0 | 0.2826 | 0 | 0 | 0.14749 | 0 | 0.14758 | 0.2826 | 0.14749
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.026057 | 0.037475 | 0.013384 | 0.0152 | 0.002798 | 0.012406 | 0 | 0.0051169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7605e-05 | 0 | 0.00066184 | 99.6216 | 99.7834 | 0.0051169 | 0.0051169 | 0.0051169 | 0 | 0.042621 | 0 | 0 | 109.3585 | 0 | 0 | 0.042594 | 0 | 0.042621 | 109.3585 | 0.042594
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.026064 | 0.037461 | 0.013385 |  |  |  |  | 0.00614 | [7 empty] | 0.00066184 | 0.015201 | 0.026601 | 0.0020467 | 0.0020467 | 0.0020467
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.20418 | 0 | 0 | 6.0817 | 0 | 0 | 0.50668 | 0 | 0.20418 | 6.0817 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.8367 | 2.6695 | 7.4709 | 10.9634 | 59.5681 | 13.4363 | 1000 | 16.2866 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 36225.7186 | 1000 | 151.0937 | 6.5787 | 3.7593 | 48.8599 | 48.8599 | 48.8599 | 1000 | 4.7906 | 1000 | 1000 | 0.055613 | 1000 | 1000 | 11.8957 | 1000 | 4.7906 | 0.055613 | 11.8957
Binom# |  |  |  | 64 | 50.0002 | 57.7307 | 57.7062 | 57.7372 | 119.9924 | 119.9893 | 120.0184 | 0 | 5.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.7238 | 0.014686 | 0.0033076 | 1.9998 | 1.9998 | 2.0002 | 0 | 346.2281 | 0 | 0 | 0.28756 | 0 | 0.0060667 | 346.2282 | 0.0030901 | 346.2281 | 0 | 346.2374
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00022507 | 0.019343 | 0.0072105 | 0.0054301 | 0.025849 | 0.0073847 | 0.033241 | 0 | 0.00014727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9539e-08 | 1 | 0.011506 | 0.0058764 | 0.012084 | 6.3959e-05 | 0.00015039 | 0.00026399 | 0 | 0.034876 | 0 | 0 | 0.029147 | 0 | 0.0060667 | 0.03485 | 0.0030901 | 0.034876 | 0.25842 | 0.025695
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00045019 | 0.033494 | 0.012494 | 0.009404 | 0.021538 | 0.0061541 | 0.027705 | 0 | 0.0024547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.9539e-06 | 100 | 0.019929 | 66.7068 | 78.5101 | 0.0031981 | 0.0075197 | 0.0132 | 0 | 0.010072 | 0 | 0 | 11.279 | 0 | 0 | 0.010065 | 0 | 0.010072 | 100 | 0.0074206
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.033503 | 0.012489 | 0.0094053 |  |  |  |  | 0.0029455 | [7 empty] | 0.019929 | 0.010178 | 0.02093 | 0.0012792 | 0.0030077 | 0.0052797
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.20418 | 0 | 0 | 6.0817 | 0 | 0 | 0.50668 | 0 | 0.20418 | 6.0817 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 44.4312 | 2.9848 | 8.0071 | 10.6324 | 7.7372 | 27.0831 | 6.0166 | 1000 | 33.9505 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 511788.7743 | 1000 | 5.0177 | 9.8248 | 4.7779 | 78.175 | 33.2478 | 18.9404 | 1000 | 20.272 | 1000 | 1000 | 0.53921 | 1000 | 1000 | 50.3425 | 1000 | 20.272 | 0.060817 | 68.28
Время окончания измерения |  |  |  | 13:05

## pnt #65
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 65 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 14.4337 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 28.8675 | 0 | 14.4337 | -25 | 28.8675
Счетчик MTE |  |  |  | 65 | 49.4938 | 57.7514 | 57.7067 | 57.7497 | 120.0021 | 120.0016 | 119.9963 | 0 | 0.49984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50071 | 1 | 57.7359 | 0.013561 | 0.01573 | 0.16661 | 0.16661 | 0.16661 | 0 | 14.4423 | 0 | 0 | -24.9678 | 0 | 0 | 28.844 | 0 | 14.4423 | -24.9678 | 28.844
Генератор MTE |  |  |  | 65 | 49.5 | 57.7348 | 57.7352 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0.49999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50008 | 1 | 57.735 | 0.00011547 | 0.00011547 | 0.16666 | 0.16666 | 0.16666 | 0 | 14.4357 | 0 | 0 | -24.9984 | 0 | 0 | 28.8671 | 0 | 14.4357 | -24.9984 | 28.8671
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.016606 | 0.02855 | 0.014718 | 0.0020875 | 0.00165 | 0.0037375 | 0 | 0.0001534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00062945 | 0 | 0.00092465 | 0.013446 | 0.015615 | 5.1133e-05 | 5.1133e-05 | 5.1133e-05 | 0 | 0.0065906 | 0 | 0 | 0.030521 | 0 | 0 | 0.023127 | 0 | 0.0065906 | 0.030521 | 0.023127
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.028754 | 0.049474 | 0.025486 | 0.0017396 | 0.001375 | 0.0031147 | 0 | 0.03069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12571 | 0 | 0.0016015 | 99.1485 | 99.2659 | 0.03069 | 0.03069 | 0.03069 | 0 | 0.045634 | 0 | 0 | -0.12224 | 0 | 0 | 0.08018 | 0 | 0.045634 | -0.12224 | 0.08018
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028762 | 0.04945 | 0.025492 |  |  |  |  | 0.003068 | [7 empty] | 0.0016015 | 0.023289 | 0.027046 | 0.0010227 | 0.0010227 | 0.0010227
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.64955 | 0 | 0 | 0.76004 | 0 | 0 | 0.86015 | 0 | 0.64955 | 0.76004 | 0.86015
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.4768 | 2.0222 | 3.9227 | 95.8084 | 121.2121 | 53.5117 | 1000 | 32.5945 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 15.8869 | 1000 | 62.4401 | 4.2939 | 3.6975 | 97.7836 | 97.7836 | 97.7836 | 1000 | 14.2338 | 1000 | 1000 | 6.2176 | 1000 | 1000 | 10.7278 | 1000 | 14.2338 | 6.2176 | 10.7278
Binom# |  |  |  | 65 | 49.5003 | 57.735 | 57.7008 | 57.7399 | 120.0014 | 119.9954 | 120.0032 | 0 | 0.49994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50051 | 0 | 57.7235 | 0.012224 | 0.014151 | 0.16663 | 0.16679 | 0.16641 | 0 | 14.4382 | 0 | 0 | -24.9736 | 0 | 0.0011993 | 28.8469 | 0.0017431 | 14.4382 | -24.9736 | 28.8499
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00033951 | 0.01644 | 0.0058939 | 0.0097964 | 0.0006608 | 0.0062505 | 0.0069266 | 0 | 0.00010247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00019314 | 1 | 0.012448 | 0.0013374 | 0.0015792 | 1.3279e-05 | 0.00018031 | 0.00020191 | 0 | 0.0040895 | 0 | 0 | 0.0057844 | 0 | 0.0011993 | 0.0029609 | 0.0017431 | 0.0040895 | 0.0057844 | 0.0059039
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00068596 | 0.028466 | 0.010214 | 0.016964 | 0.00055066 | 0.0052087 | 0.0057723 | 0 | 0.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.038574 | 100 | 0.021561 | 9.8617 | 10.0393 | 0.0079702 | 0.10822 | 0.12118 | 0 | 0.028316 | 0 | 0 | -0.023168 | 0 | 0 | 0.010265 | 0 | 0.028316 | -0.023168 | 0.020468
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028474 | 0.010209 | 0.016968 |  |  |  |  | 0.0020494 | [7 empty] | 0.021561 | 0.0023164 | 0.0027353 | 0.00026559 | 0.0036061 | 0.0040382
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.64955 | 0 | 0 | 0.76004 | 0 | 0 | 0.86015 | 0 | 0.64955 | 0.76004 | 0.86015
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 29.4544 | 3.5119 | 9.7957 | 5.8935 | 302.662 | 31.9973 | 28.8742 | 1000 | 48.7959 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 51.776 | 1000 | 4.638 | 43.1699 | 36.5594 | 376.5254 | 27.7306 | 24.7637 | 1000 | 22.9391 | 1000 | 1000 | 32.8064 | 1000 | 1000 | 83.7939 | 1000 | 22.9391 | 32.8064 | 42.0233
Время окончания измерения |  |  |  | 13:06

## pnt #66
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 66 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 144.3375 | 0 | 0 | -249.9999 | 0 | 0 | 288.675 | 0 | 144.3375 | -249.9999 | 288.675
Счетчик MTE |  |  |  | 66 | 49.9936 | 57.7544 | 57.7008 | 57.7545 | 120.0315 | 120.0081 | 119.9604 | 0 | 4.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50066 | 1 | 57.7366 | 0.0074446 | 0.029657 | 1.6666 | 1.6666 | 1.6666 | 0 | 144.4337 | 0 | 0 | -249.7299 | 0 | 0 | 288.4894 | 0 | 144.4337 | -249.7299 | 288.4894
Генератор MTE |  |  |  | 66 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50006 | 1 | 57.735 | 8.2004e-05 | 8.2004e-05 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 144.3547 | 0 | 0 | -249.9893 | 0 | 0 | 288.6744 | 0 | 144.3547 | -249.9893 | 288.6744
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.019372 | 0.034164 | 0.019548 | 0.031231 | 0.0081 | 0.039331 | 0 | 0.0002466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059463 | 0 | 0.0015828 | 0.0073626 | 0.029575 | 8.22e-05 | 8.22e-05 | 8.22e-05 | 0 | 0.07901 | 0 | 0 | 0.25939 | 0 | 0 | 0.18505 | 0 | 0.07901 | 0.25939 | 0.18505
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.033542 | 0.059209 | 0.033847 | 0.026019 | 0.0067495 | 0.032787 | 0 | 0.0049323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11877 | 0 | 0.0027414 | 98.8985 | 99.7235 | 0.0049323 | 0.0049323 | 0.0049323 | 0 | 0.054703 | 0 | 0 | -0.10387 | 0 | 0 | 0.064144 | 0 | 0.054703 | -0.10387 | 0.064144
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.033553 | 0.059174 | 0.033858 |  |  |  |  | 0.004932 | [7 empty] | 0.0027414 | 0.012752 | 0.051226 | 0.001644 | 0.001644 | 0.001644
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.20003 | 0 | 0 | 0.50003 | 0 | 0 | 0.50003 | 0 | 0.20003 | 0.50003 | 0.50003
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.9803 | 1.6899 | 2.9535 | 6.4039 | 24.6914 | 5.0851 | 1000 | 20.2758 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 16.8171 | 1000 | 36.4772 | 7.8416 | 1.9521 | 60.8273 | 60.8273 | 60.8273 | 1000 | 3.6566 | 1000 | 1000 | 4.8141 | 1000 | 1000 | 7.7954 | 1000 | 3.6566 | 4.8141 | 7.7954
Binom# |  |  |  | 66 | 50.0003 | 57.7368 | 57.6954 | 57.7452 | 120.0036 | 120.0006 | 119.9958 | 0 | 4.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50074 | 0 | 57.7243 | 0.014167 | 0.015302 | 1.6664 | 1.6665 | 1.6669 | 0 | 144.442 | 0 | 0 | -249.6888 | 0 | 0.0056963 | 288.4579 | 0.0034657 | 144.442 | -249.6888 | 288.4671
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00026703 | 0.017582 | 0.0054739 | 0.0093812 | 0.027874 | 0.0074515 | 0.035333 | 0 | 7.051e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.341e-05 | 1 | 0.012267 | 0.0067222 | 0.014356 | 0.00020585 | 0.00010798 | 0.00027027 | 0 | 0.0083121 | 0 | 0 | 0.041138 | 0 | 0.0056963 | 0.031458 | 0.0034657 | 0.0083121 | 0.041138 | 0.022302
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00053413 | 0.030443 | 0.0094867 | 0.016243 | 0.023222 | 0.0062092 | 0.029454 | 0 | 0.0014103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.01666 | 100 | 0.021247 | 90.2958 | 48.405 | 0.012352 | 0.0064793 | 0.016217 | 0 | 0.0057549 | 0 | 0 | -0.016473 | 0 | 0 | 0.010904 | 0 | 0.0057549 | -0.016473 | 0.0077308
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.030453 | 0.0094811 | 0.016249 |  |  |  |  | 0.0014102 | [7 empty] | 0.021247 | 0.011643 | 0.024865 | 0.0041171 | 0.0021597 | 0.0054054
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.20003 | 0 | 0 | 0.50003 | 0 | 0 | 0.50003 | 0 | 0.20003 | 0.50003 | 0.50003
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 37.4491 | 3.2837 | 10.5473 | 6.1543 | 7.1752 | 26.8402 | 5.6604 | 1000 | 70.9116 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 119.8901 | 1000 | 4.7065 | 8.5887 | 4.0218 | 24.2891 | 46.3036 | 18.5002 | 1000 | 34.7573 | 1000 | 1000 | 30.3544 | 1000 | 1000 | 45.8559 | 1000 | 34.7573 | 30.3544 | 64.68
Время окончания измерения |  |  |  | 13:06

## pnt #67
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 67 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 173.205 | 0 | 0 | -299.9999 | 0 | 0 | 346.41 | 0 | 173.205 | -299.9999 | 346.41
Счетчик MTE |  |  |  | 67 | 49.9936 | 57.7454 | 57.708 | 57.7554 | 120.0114 | 119.9907 | 119.9979 | 0 | 5.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50058 | 1 | 57.7362 | 0.01353 | 0.016041 | 1.9999 | 1.9999 | 1.9999 | 0 | 173.3134 | 0 | 0 | -299.7256 | 0 | 0 | 346.2268 | 0 | 173.3134 | -299.7256 | 346.2268
Генератор MTE |  |  |  | 67 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 0 | 6.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50008 | 1 | 57.735 | 0.00036514 | 0.00030747 | 2 | 2 | 2 | 0 | 173.2352 | 0 | 0 | -299.9917 | 0 | 0 | 346.4181 | 0 | 173.2352 | -299.9917 | 346.4181
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.010476 | 0.026996 | 0.020368 | 0.012381 | 0.0103 | 0.002081 | 0 | 0.0005078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00050209 | 0 | 0.0012825 | 0.013165 | 0.015734 | 0.00016927 | 0.00016927 | 0.00016927 | 0 | 0.078179 | 0 | 0 | 0.2661 | 0 | 0 | 0.19128 | 0 | 0.078179 | 0.2661 | 0.19128
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.018142 | 0.04678 | 0.035266 | 0.010317 | 0.008584 | 0.0017342 | 0 | 0.0084639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1003 | 0 | 0.0022212 | 97.3013 | 98.0833 | 0.0084639 | 0.0084639 | 0.0084639 | 0 | 0.045109 | 0 | 0 | -0.088781 | 0 | 0 | 0.055248 | 0 | 0.045109 | -0.088781 | 0.055248
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.018145 | 0.046758 | 0.035278 |  |  |  |  | 0.010156 | [7 empty] | 0.0022213 | 0.022803 | 0.027252 | 0.0033853 | 0.0033853 | 0.0033853
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.20834 | 0 | 0 | 0.50483 | 0 | 0 | 0.50668 | 0 | 0.20834 | 0.50483 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.5112 | 2.1387 | 2.8346 | 16.1538 | 19.4175 | 96.1076 | 1000 | 9.8464 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 19.9169 | 1000 | 45.0192 | 4.3855 | 3.6695 | 29.5392 | 29.5392 | 29.5392 | 1000 | 4.6186 | 1000 | 1000 | 5.6862 | 1000 | 1000 | 9.171 | 1000 | 4.6186 | 5.6862 | 9.171
Binom# |  |  |  | 67 | 50.0003 | 57.7273 | 57.7022 | 57.7475 | 120.0075 | 119.985 | 120.0075 | 0 | 5.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50069 | 0 | 57.7255 | 0.014055 | 0.013551 | 1.9996 | 1.9997 | 2 | 0 | 173.3248 | 0 | 0 | -299.6564 | 0 | 0.0066216 | 346.1725 | 0.0045568 | 173.3248 | -299.6564 | 346.1837
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00027466 | 0.018062 | 0.0058174 | 0.0079124 | 0.0038813 | 0.0056536 | 0.0095578 | 0 | 0.00032791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00011119 | 1 | 0.01077 | 0.00052519 | 0.0024904 | 0.00023717 | 0.0002249 | 7.4439e-05 | 0 | 0.011352 | 0 | 0 | 0.069211 | 0 | 0.0066216 | 0.054253 | 0.0045568 | 0.011352 | 0.069211 | 0.043053
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00054939 | 0.031279 | 0.010081 | 0.0137 | 0.0032341 | 0.0047117 | 0.007965 | 0 | 0.0054654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.022213 | 100 | 0.018654 | 3.8816 | 15.5249 | 0.011859 | 0.011245 | 0.0037222 | 0 | 0.0065501 | 0 | 0 | -0.023091 | 0 | 0 | 0.01567 | 0 | 0.0065501 | -0.023091 | 0.012435
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.031284 | 0.010076 | 0.013705 |  |  |  |  | 0.0065581 | [7 empty] | 0.018654 | 0.00090966 | 0.0043135 | 0.0047435 | 0.0044979 | 0.0014888
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.20834 | 0 | 0 | 0.50483 | 0 | 0 | 0.50668 | 0 | 0.20834 | 0.50483 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 36.4089 | 3.1965 | 9.9245 | 7.2968 | 51.5291 | 35.3756 | 20.9253 | 1000 | 15.2483 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 89.9349 | 1000 | 5.3607 | 109.9314 | 23.1829 | 21.0816 | 22.2326 | 67.1687 | 1000 | 31.8072 | 1000 | 1000 | 21.8623 | 1000 | 1000 | 32.3353 | 1000 | 31.8072 | 21.8623 | 40.7472
Время окончания измерения |  |  |  | 13:07

## pnt #68
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 68 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | 57.735 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -4.6188 | -4.6188 | -4.6188 | -3.4641 | -3.4641 | -3.4641 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | -13.8564 | -10.3923 | 17.3205
Счетчик MTE |  |  |  | 68 | 49.9937 | 57.7512 | 57.7136 | 57.7416 | 119.9688 | 119.9984 | 120.0328 | 0.10004 | 0.10005 | 0.10001 | 120.0049 | 119.999 | 119.9961 | -0.79987 | -0.79949 | -0.79949 | 57.7355 | 0.020615 | 0.0078591 | 0.10004 | 1.6622e-05 | 1.1418e-05 | -4.6214 | -4.6167 | -4.6168 | -3.4676 | -3.4686 | -3.4687 | 5.7777 | 5.7745 | 5.7746 | -13.8548 | -10.4049 | 17.3268
Генератор MTE |  |  |  | 68 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.7349 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120.002 | 119.999 | 119.999 | -0.80002 | -0.8 | -0.80001 | 57.735 | 5.2106e-05 | 1.8649e-05 | 0.1 | 1.2417e-06 | 8.5772e-07 | -4.619 | -4.6188 | -4.6188 | -3.464 | -3.4641 | -3.464 | 5.7736 | 5.7735 | 5.7735 | -13.8566 | -10.3921 | 17.3205
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.016228 | 0.021442 | 0.006708 | 0.031224 | 0.00165 | 0.032874 | 4.28e-05 | 5.46e-05 | 8.3e-06 | 0.0029225 | 4.75e-05 | 0.002875 | 0.00014664 | 0.00050448 | 0.00052127 | 0.000496 | 0.020563 | 0.0078404 | 3.5233e-05 | 1.538e-05 | 1.0561e-05 | 0.0024285 | 0.0021076 | 0.0020901 | 0.003586 | 0.004485 | 0.0047001 | 0.0040946 | 0.001007 | 0.0011501 | 0.0017691 | 0.012771 | 0.0062516
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.0281 | 0.037152 | 0.011617 | 0.026027 | 0.001375 | 0.027388 | 0.042781 | 0.05457 | 0.0082993 | 0.0024353 | 3.9584e-05 | 0.0023959 | -0.018332 | -0.0631 | -0.065201 | 0.00085908 | 99.7472 | 99.7627 | 0.035221 | 92.5297 | 92.4883 | -0.05255 | -0.045651 | -0.045272 | -0.10342 | -0.1293 | -0.1355 | 0.070869 | 0.017438 | 0.019916 | -0.012769 | -0.12274 | 0.03608
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028108 | 0.037139 | 0.011619 |  |  |  | 0.000856 | 0.001092 | 0.000166 | [6 empty] | 0.00085909 | 0.035617 | 0.01358 | 0.00070467 | 0.0003076 | 0.00021121
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 1.7308 | 1.7314 | 1.7321 | 2.5402 | 2.5383 | 2.5392 | 2.4591 | 2.4589 | 2.4598 | 1.7321 | 2.5392 | 2.4598
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.5577 | 2.6926 | 8.6069 | 6.4053 | 121.2121 | 6.0838 | 116.8224 | 91.5751 | 602.4096 | 171.0864 | 10526.3158 | 173.913 | 68.1964 | 19.8223 | 19.1839 | 116.4021 | 2.8077 | 7.3638 | 141.9113 | 325.0964 | 473.4556 | 32.9368 | 37.9263 | 38.26 | 24.5627 | 19.6305 | 18.7396 | 34.6997 | 141.0092 | 123.5131 | 135.6476 | 20.6873 | 68.1766
Binom# |  |  |  | 68 | 50.0002 | 57.7333 | 57.7053 | 57.7343 | 119.9927 | 119.9928 | 120.0145 | 0.10008 | 0.10008 | 0.099973 | 119.9899 | 119.993 | 120.0171 | -0.79988 | -0.79987 | -0.7999 | 57.7232 | 0.011593 | 0.0075019 | 0.10016 | 0 | 0.00031014 | -4.6217 | -4.6192 | -4.6169 | -3.4677 | -3.466 | -3.4639 | 5.778 | 5.775 | 5.7719 | -13.8578 | -10.3976 | 17.3248
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0002327 | 0.017963 | 0.0082243 | 0.0073322 | 0.023907 | 0.0055598 | 0.018332 | 3.6243e-05 | 2.2053e-05 | 3.4849e-05 | 0.014978 | 0.005941 | 0.020934 | 8.9803e-06 | 0.00037909 | 0.00040787 | 0.012303 | 0.0090222 | 0.00035718 | 0.00012766 | 1.6622e-05 | 0.00029872 | 0.00029498 | 0.0025536 | 0.00016701 | 0.00011356 | 0.0026422 | 0.0047788 | 0.00030371 | 0.00045546 | 0.002736 | 0.0030151 | 0.0073077 | 0.0019778
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00046545 | 0.031104 | 0.01425 | 0.012698 | 0.019928 | 0.0046332 | 0.015273 | 0.036227 | 0.022041 | 0.034846 | 0.012481 | 0.0049509 | 0.017446 | -0.0011227 | -0.047416 | -0.051017 | 0.021309 | 43.7644 | 4.5448 | 0.12761 | 100 | 2616.1634 | -0.006383 | -0.055312 | -0.0036175 | -0.0032749 | -0.076176 | -0.13777 | 0.0052565 | 0.0078875 | 0.04738 | -0.021762 | -0.070234 | 0.011415
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.031113 | 0.014245 | 0.0127 |  |  |  | 0.00072486 | 0.00044106 | 0.00069698 | [6 empty] | 0.021309 | 0.015627 | 0.00061865 | 0.0025532 | 0.00033243 | 0.0059745
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 1.7308 | 1.7314 | 1.7321 | 2.5402 | 2.5383 | 2.5392 | 2.4591 | 2.4589 | 2.4598 | 1.7321 | 2.5392 | 2.4598
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 42.9744 | 3.2141 | 7.0201 | 7.8742 | 8.3656 | 35.9727 | 10.9096 | 137.9574 | 226.7259 | 143.4752 | 33.3822 | 84.1606 | 23.8842 | 1113.5436 | 26.3793 | 24.5174 | 4.6928 | 6.3992 | 161.6429 | 39.1671 | 300.8108 | 16.7379 | 271.1612 | 31.3022 | 478.819 | 775.6603 | 33.3209 | 18.4308 | 467.8232 | 311.7489 | 51.9175 | 79.5932 | 36.1534 | 215.4983
Время окончания измерения |  |  |  | 13:07

## pnt #69
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 69 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | 57.735 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -23.094 | -23.094 | -23.094 | -17.3205 | -17.3205 | -17.3205 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | -69.2819 | -51.9616 | 86.6025
Счетчик MTE |  |  |  | 69 | 49.9935 | 57.7571 | 57.7076 | 57.7399 | 119.9917 | 120.1831 | 119.8252 | 0.50003 | 0.49986 | 0.50009 | 120.0052 | 119.9846 | 120.0102 | -0.79948 | -0.79934 | -0.80142 | 57.7348 | 0.046061 | 0.07443 | 0.49999 | 9.4101e-05 | 6.1967e-05 | -23.0894 | -23.0575 | -23.141 | -17.3482 | -17.3327 | -17.2703 | 28.8805 | 28.8457 | 28.8751 | -69.288 | -51.9511 | 86.6012
Генератор MTE |  |  |  | 69 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 119.9992 | 120.001 | 119.9998 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120.0087 | 119.9923 | 119.999 | -0.80007 | -0.79997 | -0.80006 | 57.735 | 0.00030975 | 0.00030975 | 0.5 | 2.4329e-05 | 2.3651e-05 | -23.0961 | -23.0932 | -23.0958 | -17.3178 | -17.3217 | -17.3181 | 28.8676 | 28.8676 | 28.8675 | -69.2851 | -51.9576 | 86.6027
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.02215 | 0.027424 | 0.004896 | 0.0074371 | 0.1821 | 0.17466 | 3.18e-05 | 0.000143 | 8.88e-05 | 0.0035425 | 0.0077075 | 0.01125 | 0.00058738 | 0.00062835 | 0.0013575 | 0.00018869 | 0.045752 | 0.07412 | 7.4686e-06 | 6.9772e-05 | 3.8317e-05 | 0.0066336 | 0.035696 | 0.04526 | 0.030347 | 0.010959 | 0.047856 | 0.012912 | 0.021964 | 0.0075753 | 0.0029304 | 0.0065503 | 0.0014772
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.03835 | 0.047522 | 0.0084794 | 0.006198 | 0.15152 | 0.14576 | 0.0063596 | 0.028608 | 0.017757 | 0.002952 | 0.0064237 | 0.0093742 | -0.07347 | -0.078609 | -0.16939 | 0.00032683 | 99.3275 | 99.5838 | 0.0014937 | 74.1455 | 61.8335 | -0.02873 | -0.15481 | -0.19558 | -0.17493 | -0.063226 | -0.2771 | 0.044707 | 0.076144 | 0.026235 | -0.0042292 | -0.012609 | 0.0017058
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.038365 | 0.0475 | 0.0084801 |  |  |  | 0.000636 | 0.00286 | 0.001776 | [6 empty] | 0.00032683 | 0.079244 | 0.12838 | 0.00014937 | 0.0013954 | 0.00076633
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.48143 | 0.48159 | 0.4807 | 0.87456 | 0.87459 | 0.87612 | 0.85999 | 0.86013 | 0.85993 | 0.4807 | 0.87612 | 0.85993
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.6065 | 2.1053 | 11.7923 | 26.8922 | 1.0983 | 1.1451 | 157.2327 | 34.965 | 56.3063 | 141.1433 | 64.8719 | 44.4444 | 17.0247 | 15.9146 | 7.3662 | 305.9738 | 1.2619 | 0.77894 | 669.466 | 71.6621 | 130.4919 | 16.757 | 3.1108 | 2.4578 | 4.9995 | 13.8327 | 3.1617 | 19.236 | 11.2961 | 32.7784 | 113.6613 | 69.4857 | 504.1251
Binom# |  |  |  | 69 | 50.0002 | 57.7409 | 57.7007 | 57.732 | 119.9903 | 120.0036 | 120.0062 | 0.50013 | 0.4999 | 0.50016 | 120.0107 | 119.9799 | 120.0094 | -0.79993 | -0.7997 | -0.79999 | 57.722 | 0.012422 | 0.0098094 | 0.50008 | 9.4391e-05 | 0.00024926 | -23.1004 | -23.067 | -23.1 | -17.3298 | -17.3182 | -17.3257 | 28.8782 | 28.8445 | 28.8754 | -69.2674 | -51.9737 | 86.5982
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00020981 | 0.016252 | 0.0068428 | 0.0079433 | 0.0014506 | 0.17954 | 0.18101 | 0.00010185 | 3.9732e-05 | 7.4874e-05 | 0.0055084 | 0.0046654 | 0.0008277 | 0.0004424 | 0.00035802 | 0.0014301 | 0.012769 | 0.033639 | 0.064621 | 8.5327e-05 | 2.8953e-07 | 0.0001873 | 0.01098 | 0.0094254 | 0.04101 | 0.018366 | 0.014422 | 0.055407 | 0.002246 | 0.0011268 | 0.00035385 | 0.020601 | 0.022621 | 0.0030209
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00041967 | 0.028138 | 0.011858 | 0.013757 | 0.0012089 | 0.14939 | 0.15106 | 0.020368 | 0.0079486 | 0.014972 | 0.0045901 | 0.0038884 | 0.00068969 | -0.055336 | -0.044789 | -0.17844 | 0.022117 | 73.0309 | 86.8207 | 0.017066 | 0.30768 | 302.2496 | -0.047553 | -0.040878 | -0.17722 | -0.10586 | -0.083208 | -0.32082 | 0.0077769 | 0.0039065 | 0.0012255 | -0.029732 | -0.043543 | 0.0034883
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028149 | 0.011852 | 0.013758 |  |  |  | 0.0020369 | 0.00079463 | 0.0014975 | [6 empty] | 0.022117 | 0.058264 | 0.11193 | 0.0017065 | 5.7906e-06 | 0.0037459
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.48143 | 0.48159 | 0.4807 | 0.87456 | 0.87459 | 0.87612 | 0.85999 | 0.86013 | 0.85993 | 0.4807 | 0.87612 | 0.85993
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 47.6625 | 3.5525 | 8.4373 | 7.2684 | 137.8749 | 1.114 | 1.1049 | 49.0933 | 125.8441 | 66.7785 | 90.7706 | 107.1711 | 604.0852 | 22.604 | 27.9315 | 6.9926 | 4.5214 | 1.7163 | 0.89344 | 58.5983 | 17269.3973 | 26.6957 | 10.1241 | 11.7812 | 2.7125 | 8.2611 | 10.5109 | 2.7308 | 110.582 | 220.1811 | 701.7257 | 16.1676 | 20.1207 | 246.5182
Время окончания измерения |  |  |  | 13:07

## pnt #70
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 70 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -230.9397 | -230.9397 | -230.9397 | -173.2054 | -173.2054 | -173.2054 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | -692.8191 | -519.6162 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 70 | 49.9935 | 57.7572 | 57.7092 | 57.7398 | 120.024 | 120.0092 | 119.9668 | 5.0011 | 4.9996 | 5.0017 | 120.005 | 120.0059 | 119.9892 | -0.79932 | -0.79952 | -0.79956 | 57.7354 | 0.0082602 | 0.022914 | 5.0008 | 0.0003529 | 0.0008698 | -230.8852 | -230.682 | -230.9079 | -173.5714 | -173.2988 | -173.4474 | 288.8512 | 288.525 | 288.7948 | -692.4751 | -520.3177 | 866.171
Генератор MTE |  |  |  | 70 | 50 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120.0018 | 120.0012 | 119.997 | -0.80002 | -0.8 | -0.79999 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 5 | 7.0418e-05 | 8.2294e-05 | -230.9467 | -230.9394 | -230.9367 | -173.198 | -173.204 | -173.2094 | 288.6762 | 288.6739 | 288.675 | -692.8228 | -519.6114 | 866.0251
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.02218 | 0.025744 | 0.004792 | 0.024017 | 0.0092 | 0.033217 | 0.00111 | 0.0003496 | 0.0016606 | 0.0031925 | 0.0046575 | 0.00785 | 0.0006976 | 0.00047927 | 0.00043166 | 0.00040761 | 0.0082268 | 0.022881 | 0.00080699 | 0.00028249 | 0.00078751 | 0.061489 | 0.2574 | 0.028789 | 0.37336 | 0.094885 | 0.23799 | 0.17501 | 0.14889 | 0.11984 | 0.34768 | 0.70624 | 0.14596
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.038402 | 0.04461 | 0.0082993 | 0.02001 | 0.0076661 | 0.027688 | 0.022195 | 0.0069925 | 0.033201 | 0.0026603 | 0.0038811 | 0.0065423 | -0.087274 | -0.059944 | -0.053988 | 0.00070599 | 99.5965 | 99.8545 | 0.016137 | 80.0461 | 90.5387 | -0.026632 | -0.11158 | -0.012468 | -0.21511 | -0.054752 | -0.13721 | 0.060589 | 0.051606 | 0.041498 | -0.050208 | -0.13573 | 0.016851
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.038417 | 0.04459 | 0.0083 |  |  |  | 0.0222 | 0.006992 | 0.033212 | [6 empty] | 0.000706 | 0.014249 | 0.039631 | 0.01614 | 0.0056497 | 0.01575
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.603 | 2.2427 | 12.0482 | 8.3274 | 21.7391 | 6.021 | 4.5045 | 14.3021 | 3.011 | 156.6171 | 107.3537 | 63.6943 | 14.3349 | 20.8651 | 23.1662 | 141.6432 | 7.0179 | 2.5233 | 6.1959 | 17.7 | 6.3492 | 7.5106 | 1.7926 | 16.0423 | 2.3245 | 9.1324 | 3.6441 | 8.2528 | 9.6893 | 12.0493 | 3.9837 | 3.6838 | 29.6728
Binom# |  |  |  | 70 | 49.9993 | 57.7411 | 57.7009 | 57.7319 | 119.9904 | 120.0006 | 120.0089 | 5.0014 | 4.9998 | 5.0012 | 120.017 | 119.9923 | 119.9907 | -0.79977 | -0.79947 | -0.79961 | 57.7227 | 0.012613 | 0.0085262 | 5.0008 | 0.00054364 | 0.00087868 | -230.9622 | -230.6413 | -230.8671 | -173.3617 | -173.3014 | -173.3874 | 288.7867 | 288.494 | 288.7262 | -692.4706 | -520.0505 | 866.007
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00072479 | 0.016087 | 0.0082397 | 0.0078889 | 0.033569 | 0.0085744 | 0.042159 | 0.0002781 | 0.00017697 | 0.00048949 | 0.011998 | 0.013533 | 0.0015498 | 0.00044492 | 5.5144e-05 | 4.8934e-05 | 0.012646 | 0.0043527 | 0.014388 | 1.6384e-05 | 0.00019073 | 8.874e-06 | 0.077003 | 0.040725 | 0.040752 | 0.20971 | 0.0025617 | 0.06 | 0.064422 | 0.03104 | 0.068616 | 0.0044433 | 0.26715 | 0.16408
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0014498 | 0.027853 | 0.014278 | 0.013663 | 0.027969 | 0.0071448 | 0.035142 | 0.0055607 | 0.0035397 | 0.0097865 | 0.0099981 | 0.011277 | 0.0012916 | -0.055662 | -0.0068972 | -0.0061202 | 0.021903 | 52.6946 | 62.7908 | 0.00032764 | 54.0462 | 1.0202 | -0.033351 | -0.017654 | -0.017648 | -0.12082 | -0.0014782 | -0.034592 | 0.022303 | 0.010758 | 0.023759 | -0.00064165 | -0.051344 | 0.018943
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027864 | 0.014272 | 0.013664 |  |  |  | 0.005562 | 0.0035394 | 0.0097898 | [6 empty] | 0.021903 | 0.007539 | 0.024921 | 0.00032769 | 0.0038146 | 0.00017748
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 13.7971 | 3.5889 | 7.0069 | 7.3185 | 5.9579 | 23.3253 | 4.744 | 17.9791 | 28.2532 | 10.2148 | 41.6731 | 36.9476 | 322.6289 | 22.4759 | 181.342 | 204.3552 | 4.5656 | 13.2643 | 4.0127 | 305.1667 | 26.2149 | 563.445 | 5.9975 | 11.33 | 11.3332 | 4.1385 | 338.2664 | 14.4545 | 22.4196 | 46.4786 | 21.045 | 311.7188 | 9.7386 | 26.396
Время окончания измерения |  |  |  | 13:08

## pnt #71
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 71 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | 57.735 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -277.1276 | -277.1276 | -277.1276 | -207.8465 | -207.8465 | -207.8465 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | -831.3829 | -623.5395 | 1039.23
Счетчик MTE |  |  |  | 71 | 49.9936 | 57.7491 | 57.7132 | 57.7431 | 119.9873 | 119.9964 | 120.0162 | 6.0006 | 5.9997 | 6.0008 | 120.0053 | 120.0023 | 119.9923 | -0.79974 | -0.79955 | -0.79949 | 57.7352 | 0.015698 | 0.0070476 | 6.0004 | 0.00011468 | 0.00058792 | -277.1324 | -276.8516 | -277.0264 | -208.0394 | -207.9646 | -208.1405 | 346.5296 | 346.2602 | 346.5056 | -831.0105 | -624.1445 | 1039.2954
Генератор MTE |  |  |  | 71 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 6 | 6 | 6 | 120.0016 | 119.9934 | 120.005 | -0.8 | -0.79998 | -0.80005 | 57.735 | 7.1754e-05 | 7.1754e-05 | 6 | 0.00022504 | 0.00019135 | -277.1292 | -277.1214 | -277.1467 | -207.8493 | -207.8539 | -207.823 | 346.4129 | 346.4094 | 346.4112 | -831.3972 | -623.5262 | 1039.2335
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.014146 | 0.021774 | 0.008144 | 0.012874 | 0.003575 | 0.016449 | 0.000552 | 0.000322 | 0.0007886 | 0.00374 | 0.00891 | 0.01265 | 0.00026006 | 0.00043419 | 0.00056499 | 0.00017157 | 0.015626 | 0.0069759 | 0.00033953 | 0.00011036 | 0.00039657 | 0.0032851 | 0.26972 | 0.12025 | 0.19015 | 0.11075 | 0.31745 | 0.11675 | 0.14923 | 0.0944 | 0.38668 | 0.61836 | 0.061927
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.024496 | 0.037728 | 0.014104 | 0.010729 | 0.0029793 | 0.013705 | 0.0091991 | 0.005367 | 0.013142 | 0.0031165 | 0.0074249 | 0.010542 | -0.032518 | -0.054304 | -0.070669 | 0.00029717 | 99.5429 | 98.9819 | 0.0056585 | 96.2408 | 67.453 | -0.0011854 | -0.097424 | -0.043406 | -0.091403 | -0.053255 | -0.15252 | 0.033692 | 0.043097 | 0.027244 | -0.046532 | -0.099073 | 0.0059586
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.024502 | 0.037714 | 0.014106 |  |  |  | 0.01104 | 0.00644 | 0.015772 | [6 empty] | 0.00029717 | 0.027065 | 0.012083 | 0.0067906 | 0.0022073 | 0.0079314
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20522 | 0.20522 | 0.20522 | 0.50695 | 0.50695 | 0.50695 | 0.50668 | 0.50668 | 0.50668 | 0.20522 | 0.50695 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.0814 | 2.6516 | 7.0893 | 15.5356 | 55.9441 | 12.1591 | 9.058 | 15.528 | 6.3403 | 133.6898 | 56.1167 | 39.5257 | 38.4529 | 23.0317 | 17.6994 | 336.5032 | 3.6948 | 8.2764 | 14.7262 | 45.3042 | 12.6082 | 173.1254 | 2.1065 | 4.7279 | 5.5463 | 9.5193 | 3.3238 | 15.0384 | 11.7568 | 18.598 | 4.4104 | 5.1169 | 85.0332
Binom# |  |  |  | 71 | 50.0003 | 57.7328 | 57.7057 | 57.735 | 119.9951 | 119.9871 | 120.0178 | 6.001 | 6 | 6.0015 | 120.0092 | 119.9993 | 119.9915 | -0.79972 | -0.79953 | -0.79945 | 57.7228 | 0.012924 | 0.0041128 | 6.0009 | 0.00028413 | 0.00088218 | -277.065 | -276.8253 | -277.0084 | -208.0037 | -207.9575 | -208.1502 | 346.4543 | 346.2349 | 346.4969 | -830.8988 | -624.1113 | 1039.186
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00033188 | 0.01632 | 0.0075299 | 0.0081205 | 0.0077467 | 0.0092958 | 0.0015644 | 0.00039173 | 0.00034583 | 0.00069773 | 0.0038534 | 0.0030424 | 0.00080337 | 2.0577e-05 | 1.7422e-05 | 3.2201e-05 | 0.012409 | 0.0027735 | 0.0029348 | 0.0005088 | 0.00016946 | 0.00029427 | 0.067415 | 0.026294 | 0.01805 | 0.035753 | 0.0071497 | 0.0097194 | 0.075387 | 0.025332 | 0.0086069 | 0.11173 | 0.033183 | 0.10936
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00066384 | 0.02826 | 0.013047 | 0.014063 | 0.0064562 | 0.0077467 | 0.0013035 | 0.0065282 | 0.0057641 | 0.011627 | 0.003211 | 0.0025353 | 0.00066952 | -0.002573 | -0.002179 | -0.0040277 | 0.021492 | 17.668 | 41.6427 | 0.0084794 | 147.7688 | 50.0524 | -0.024326 | -0.0094976 | -0.0065155 | -0.017186 | -0.003438 | -0.0046696 | 0.021755 | 0.0073159 | 0.0024839 | -0.013445 | -0.0053166 | 0.010522
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028267 | 0.013042 | 0.014065 |  |  |  | 0.0078346 | 0.0069166 | 0.013955 | [6 empty] | 0.021492 | 0.0048038 | 0.0050833 | 0.010176 | 0.0033891 | 0.0058853
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20522 | 0.20522 | 0.20522 | 0.50695 | 0.50695 | 0.50695 | 0.50668 | 0.50668 | 0.50668 | 0.20522 | 0.50695 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 30.1315 | 3.5377 | 7.6674 | 7.1098 | 25.8175 | 21.5151 | 127.8464 | 12.7639 | 14.458 | 7.1661 | 129.7549 | 164.3428 | 622.3789 | 485.9683 | 573.9922 | 310.5498 | 4.6529 | 20.8169 | 19.6724 | 9.8271 | 29.5063 | 16.9914 | 8.4363 | 21.608 | 31.4972 | 29.4987 | 147.4572 | 108.5629 | 23.2905 | 69.2577 | 203.9841 | 15.2638 | 95.3517 | 48.1534
Время окончания измерения |  |  |  | 13:08

## pnt #72
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 72 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | -0.24987 | -0.24987 | -0.24987 | 57.735 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -7.2132 | -7.2132 | -7.2132 | 27.9518 | 27.9518 | 27.9518 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | -21.6396 | 83.8553 | 86.6025
Счетчик MTE |  |  |  | 72 | 49.9936 | 57.7481 | 57.7133 | 57.7439 | 120.0294 | 119.9945 | 119.9761 | 0.50005 | 0.49991 | 0.50016 | 120.0094 | 119.9939 | 119.9967 | -0.25092 | -0.25058 | -0.25057 | 57.7351 | 0.0081148 | 0.018444 | 0.50004 | 5.694e-05 | 8.9607e-05 | -7.2459 | -7.2297 | -7.2368 | 27.9533 | 27.931 | 27.9595 | 28.8771 | 28.8515 | 28.8809 | -21.7125 | 83.8438 | 86.6095
Генератор MTE |  |  |  | 72 | 50 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120.003 | 120.0012 | 119.9958 | -0.24982 | -0.24987 | -0.24989 | 57.735 | 2.0616e-05 | 7.183e-05 | 0.5 | 1.0997e-05 | 1.0812e-05 | -7.2118 | -7.2132 | -7.2138 | 27.9522 | 27.9518 | 27.9517 | 28.8676 | 28.8676 | 28.8676 | -21.6389 | 83.8558 | 86.6027
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.013086 | 0.021612 | 0.008874 | 0.029312 | 0.00555 | 0.023762 | 5.26e-05 | 9.16e-05 | 0.0001536 | 0.0064 | 0.0073425 | 0.0009425 | 0.0010981 | 0.00071099 | 0.00068069 | 0.00011457 | 0.0080942 | 0.018373 | 3.8199e-05 | 4.5943e-05 | 7.8795e-05 | 0.034104 | 0.016492 | 0.022984 | 0.0010762 | 0.020884 | 0.0078033 | 0.0095806 | 0.016093 | 0.013306 | 0.07358 | 0.012004 | 0.0067945
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.02266 | 0.037447 | 0.015368 | 0.024421 | 0.0046252 | 0.019806 | 0.010519 | 0.018323 | 0.03071 | 0.0053329 | 0.0061191 | 0.00078544 | -0.43763 | -0.28373 | -0.27165 | 0.00019843 | 99.7459 | 99.6106 | 0.0076392 | 80.6869 | 87.9342 | -0.47066 | -0.22811 | -0.3176 | 0.0038499 | 0.074769 | 0.027909 | 0.033177 | 0.055777 | 0.046074 | -0.33888 | 0.014317 | 0.0078449
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.022666 | 0.037433 | 0.01537 |  |  |  | 0.001052 | 0.001832 | 0.003072 | [6 empty] | 0.00019843 | 0.01402 | 0.031822 | 0.00076398 | 0.00091886 | 0.0015759
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 1.0966 | 1.0981 | 1.0976 | 0.73242 | 0.73248 | 0.73234 | 0.85997 | 0.86009 | 0.85988 | 1.0976 | 0.73234 | 0.85988
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.412 | 2.6714 | 6.5061 | 6.8232 | 36.036 | 8.4168 | 95.057 | 54.5852 | 32.5521 | 78.125 | 68.0967 | 530.504 | 9.1066 | 14.065 | 14.6909 | 503.9453 | 7.1329 | 3.1425 | 130.8932 | 108.8308 | 63.4556 | 2.3299 | 4.8138 | 3.456 | 190.2441 | 9.7965 | 26.2401 | 25.9206 | 15.42 | 18.6632 | 3.239 | 51.1504 | 109.6098
Binom# |  |  |  | 72 | 50.0002 | 57.7319 | 57.7059 | 57.7364 | 119.993 | 119.9897 | 120.0173 | 0.50014 | 0.49998 | 0.50026 | 120.0128 | 119.9926 | 119.9946 | -0.24986 | -0.25022 | -0.25019 | 57.7227 | 0.013883 | 0.0036457 | 0.50026 | 0.00014833 | 0.00029666 | -7.2145 | -7.2193 | -7.2264 | 27.9581 | 27.934 | 27.9649 | 28.8739 | 28.8518 | 28.8835 | -21.6601 | 83.8569 | 86.6092
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00017548 | 0.016194 | 0.007405 | 0.0075192 | 0.036415 | 0.0047421 | 0.041172 | 8.3908e-05 | 7.0139e-05 | 0.00010934 | 0.0033869 | 0.001258 | 0.0021136 | 0.0010616 | 0.00036374 | 0.00038332 | 0.012349 | 0.0057681 | 0.014799 | 0.00021685 | 9.1389e-05 | 0.00020705 | 0.03147 | 0.010407 | 0.010431 | 0.0047785 | 0.003051 | 0.0053371 | 0.0032541 | 0.0003471 | 0.0025543 | 0.052309 | 0.013163 | 0.00034887
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.000351 | 0.028043 | 0.012831 | 0.013022 | 0.030338 | 0.0039519 | 0.034317 | 0.01678 | 0.01403 | 0.021862 | 0.0028222 | 0.0010484 | 0.0017614 | -0.42308 | -0.14516 | -0.15298 | 0.021389 | 71.0811 | 80.2341 | 0.043367 | 160.5012 | 231.0645 | -0.43431 | -0.14395 | -0.14414 | 0.017095 | 0.010923 | 0.019089 | 0.011269 | 0.0012031 | 0.0088443 | -0.24092 | 0.015699 | 0.00040281
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028049 | 0.012826 | 0.013024 |  |  |  | 0.0016782 | 0.0014028 | 0.0021869 | [6 empty] | 0.021389 | 0.0099907 | 0.025632 | 0.004337 | 0.0018278 | 0.004141
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 1.0966 | 1.0981 | 1.0976 | 0.73242 | 0.73248 | 0.73234 | 0.85997 | 0.86009 | 0.85988 | 1.0976 | 0.73234 | 0.85988
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 56.9878 | 3.5651 | 7.7968 | 7.6784 | 5.4923 | 42.1758 | 4.8576 | 59.5891 | 71.2869 | 45.7278 | 147.6291 | 397.4523 | 236.5639 | 9.4197 | 27.4925 | 26.088 | 4.6754 | 10.0093 | 3.9014 | 23.0572 | 54.7113 | 24.1488 | 2.5249 | 7.6283 | 7.6149 | 42.8452 | 67.056 | 38.3651 | 76.3142 | 714.9115 | 97.2246 | 4.5561 | 46.6484 | 2134.7287
Время окончания измерения |  |  |  | 13:09

## pnt #73
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 73 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | -0.24987 | -0.24987 | -0.24987 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -72.1321 | -72.1321 | -72.1321 | 279.5178 | 279.5178 | 279.5178 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | -216.3963 | 838.5535 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 73 | 49.9936 | 57.7489 | 57.714 | 57.7433 | 119.9497 | 119.9965 | 120.0538 | 4.9997 | 4.9998 | 5.0005 | 120.0065 | 120.0031 | 119.9904 | -0.2496 | -0.25056 | -0.25067 | 57.7354 | 0.02709 | 0.010679 | 5 | 0.00020497 | 0.00043072 | -72.0673 | -72.3007 | -72.3795 | 279.5915 | 279.3524 | 279.524 | 288.7301 | 288.557 | 288.7429 | -216.7475 | 838.4679 | 866.0301
Генератор MTE |  |  |  | 73 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5.0001 | 120.004 | 120.0032 | 119.9928 | -0.24977 | -0.24984 | -0.24989 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 5 | 0.00016993 | 0.00019565 | -72.103 | -72.1226 | -72.1393 | 279.526 | 279.5215 | 279.5213 | 288.6757 | 288.6762 | 288.6802 | -216.3649 | 838.5688 | 866.032
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.014028 | 0.021034 | 0.008324 | 0.050288 | 0.003475 | 0.053763 | 0.0002712 | 0.0002416 | 0.0003652 | 0.00245 | 7.25e-05 | 0.0023775 | 0.00017091 | 0.00072028 | 0.00077776 | 0.00043403 | 0.027057 | 0.010646 | 4.9206e-05 | 3.5038e-05 | 0.00023507 | 0.035741 | 0.17808 | 0.24024 | 0.065477 | 0.16905 | 0.0026646 | 0.054479 | 0.11911 | 0.062709 | 0.38259 | 0.10091 | 0.0019267
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.024291 | 0.036445 | 0.014416 | 0.041924 | 0.0028959 | 0.044782 | 0.0054243 | 0.0048322 | 0.0073033 | 0.0020416 | 6.0415e-05 | 0.0019814 | -0.068475 | -0.28747 | -0.31027 | 0.00075175 | 99.877 | 99.6879 | 0.00098411 | 17.094 | 54.5751 | -0.049594 | -0.24631 | -0.33192 | 0.023419 | 0.060514 | 0.00095325 | 0.018868 | 0.041279 | 0.021718 | -0.17651 | 0.012035 | 0.00022248
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.024297 | 0.036432 | 0.014418 |  |  |  | 0.005424 | 0.004832 | 0.007304 | [6 empty] | 0.00075176 | 0.046864 | 0.01844 | 0.00098411 | 0.00070076 | 0.0047013
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.1157 | 2.7448 | 6.936 | 3.9771 | 57.554 | 3.72 | 18.4366 | 20.6954 | 13.6911 | 204.0816 | 6896.5517 | 210.3049 | 58.5087 | 13.8834 | 12.8574 | 133.0221 | 2.1338 | 5.4231 | 101.6147 | 142.702 | 21.2706 | 4.0331 | 0.81206 | 0.60259 | 21.3509 | 8.2628 | 524.5318 | 26.4999 | 12.113 | 23.023 | 1.1331 | 41.5476 | 2247.4484
Binom# |  |  |  | 73 | 49.9993 | 57.7338 | 57.706 | 57.7342 | 119.9862 | 119.9957 | 120.0182 | 5.0012 | 4.9998 | 5.0009 | 120.0193 | 119.9909 | 119.9898 | -0.25021 | -0.25072 | -0.25062 | 57.7238 | 0.014841 | 0.0051825 | 5.0006 | 0.00054682 | 0.00091276 | -72.2443 | -72.3389 | -72.3612 | 279.5555 | 279.3051 | 279.5103 | 288.7395 | 288.5208 | 288.725 | -216.9445 | 838.3708 | 865.9853
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00074005 | 0.015167 | 0.0079456 | 0.0091245 | 0.036502 | 0.00087375 | 0.035605 | 0.0014757 | 5.9952e-05 | 0.00048274 | 0.012852 | 0.012191 | 0.00064589 | 0.00060517 | 0.00016389 | 4.7836e-05 | 0.011596 | 0.01225 | 0.0054969 | 0.00064532 | 0.00034185 | 0.00048204 | 0.17707 | 0.038195 | 0.018286 | 0.036008 | 0.047362 | 0.013697 | 0.0093685 | 0.036289 | 0.017868 | 0.19699 | 0.097067 | 0.044788
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0014803 | 0.026264 | 0.013767 | 0.015802 | 0.030431 | 0.00072815 | 0.029658 | 0.029516 | 0.0011991 | 0.0096539 | 0.01071 | 0.010159 | 0.00053828 | -0.24245 | -0.065409 | -0.019083 | 0.020085 | 45.2183 | 51.4721 | 0.012906 | 166.7765 | 111.916 | -0.2457 | -0.052828 | -0.025263 | 0.012879 | 0.016954 | 0.0049 | 0.0032447 | 0.012576 | 0.0061883 | -0.090883 | 0.011577 | 0.0051717
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.02627 | 0.013762 | 0.015804 |  |  |  | 0.029514 | 0.001199 | 0.0096548 | [6 empty] | 0.020085 | 0.021217 | 0.009521 | 0.012906 | 0.0068369 | 0.0096409
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 13.5126 | 3.8066 | 7.2662 | 6.3275 | 5.4792 | 228.8971 | 5.6172 | 3.3882 | 83.3998 | 10.3576 | 38.9033 | 41.0131 | 774.1272 | 16.5243 | 61.0175 | 209.0471 | 4.9788 | 4.7131 | 10.5031 | 7.7481 | 14.6264 | 10.3725 | 0.81406 | 3.7862 | 7.9172 | 38.8239 | 29.4924 | 102.0416 | 154.1001 | 39.7599 | 80.7998 | 2.2008 | 43.191 | 96.6822
Время окончания измерения |  |  |  | 13:09

## pnt #74
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 74 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | -0.24987 | -0.24987 | -0.24987 | 57.735 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -86.5585 | -86.5585 | -86.5585 | 335.4214 | 335.4214 | 335.4214 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | -259.6756 | 1006.2642 | 1039.23
Счетчик MTE |  |  |  | 74 | 49.9935 | 57.7571 | 57.708 | 57.7406 | 119.9922 | 120.0344 | 119.9734 | 6.0006 | 6.0003 | 6.001 | 120.0036 | 120.0068 | 119.9895 | -0.25099 | -0.25118 | -0.25072 | 57.7352 | 0.0063094 | 0.024427 | 6.0007 | 0.00023168 | 0.00048077 | -86.9882 | -86.9767 | -86.8746 | 335.4843 | 335.1658 | 335.4348 | 346.5785 | 346.2674 | 346.5021 | -260.8396 | 1006.085 | 1039.348
Генератор MTE |  |  |  | 74 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6.0002 | 6 | 120.003 | 120.0003 | 119.9967 | -0.24982 | -0.24987 | -0.24988 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 6.0001 | 0.00017079 | 5.4135e-05 | -86.5411 | -86.5611 | -86.5598 | 335.4265 | 335.4315 | 335.4192 | 346.4106 | 346.4204 | 346.4082 | -259.6621 | 1006.2772 | 1039.2392
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.022138 | 0.027004 | 0.005666 | 0.007762 | 0.03436 | 0.026598 | 0.0006082 | 0.0001558 | 0.001037 | 0.000625 | 0.006545 | 0.00717 | 0.001169 | 0.0013107 | 0.00084075 | 0.00026476 | 0.006276 | 0.024394 | 0.00060032 | 6.0892e-05 | 0.00042663 | 0.44711 | 0.4156 | 0.31478 | 0.057839 | 0.26563 | 0.015581 | 0.16796 | 0.15304 | 0.093873 | 1.1775 | 0.19221 | 0.10879
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.038329 | 0.046794 | 0.0098129 | 0.0064688 | 0.028625 | 0.02217 | 0.010136 | 0.0025965 | 0.01728 | 0.00052082 | 0.0054539 | 0.0059755 | -0.46575 | -0.5218 | -0.33533 | 0.00045858 | 99.4717 | 99.8635 | 0.010004 | 26.2821 | 88.7399 | -0.51399 | -0.47783 | -0.36234 | 0.017241 | 0.079253 | 0.0046449 | 0.048461 | 0.044196 | 0.027092 | -0.45142 | 0.019105 | 0.010467
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.038344 | 0.046772 | 0.0098138 |  |  |  | 0.012164 | 0.003116 | 0.02074 | [6 empty] | 0.00045858 | 0.01087 | 0.042252 | 0.012006 | 0.0012178 | 0.0085326
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21662 | 0.21661 | 0.21664 | 0.50432 | 0.50432 | 0.50431 | 0.50669 | 0.50669 | 0.50668 | 0.21664 | 0.50431 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.608 | 2.138 | 10.1897 | 25.7666 | 5.8207 | 7.5194 | 8.221 | 32.0924 | 4.8216 | 800 | 76.3942 | 69.735 | 8.5543 | 7.6296 | 11.8942 | 218.0628 | 9.1993 | 2.3668 | 8.3289 | 82.113 | 11.7197 | 0.42146 | 0.45332 | 0.59789 | 29.2521 | 6.3635 | 108.5739 | 10.4555 | 11.4644 | 18.7024 | 0.4799 | 26.3972 | 48.4059
Binom# |  |  |  | 74 | 50.0002 | 57.7403 | 57.7029 | 57.731 | 119.9859 | 120.0085 | 120.0056 | 6.0011 | 6.0006 | 6.0016 | 120.0189 | 119.99 | 119.9911 | -0.25032 | -0.2508 | -0.25057 | 57.7248 | 0.012704 | 0.013023 | 6.001 | 0.00040056 | 0.00096441 | -86.7383 | -86.8391 | -86.8163 | 335.4713 | 335.1869 | 335.427 | 346.5033 | 346.2531 | 346.4799 | -260.3937 | 1006.0851 | 1039.2363
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00018692 | 0.016873 | 0.0050579 | 0.0095479 | 0.0063219 | 0.025853 | 0.032183 | 0.00045087 | 0.0002817 | 0.00060854 | 0.015319 | 0.016832 | 0.0015283 | 0.00066666 | 0.00038726 | 0.00015226 | 0.010393 | 0.0063946 | 0.011404 | 0.00029526 | 0.00016888 | 0.00048364 | 0.24988 | 0.13767 | 0.058334 | 0.012978 | 0.021034 | 0.0078488 | 0.075207 | 0.014211 | 0.022229 | 0.44588 | 0.00017676 | 0.11168
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00037389 | 0.029214 | 0.0087647 | 0.016536 | 0.0052686 | 0.021538 | 0.026825 | 0.0075137 | 0.0046948 | 0.010141 | 0.012765 | 0.014026 | 0.0012737 | -0.26561 | -0.15417 | -0.060731 | 0.018001 | 101.3518 | 46.6854 | 0.0049205 | 72.8904 | 100.5979 | -0.28726 | -0.15828 | -0.067147 | 0.0038685 | 0.0062758 | 0.0023399 | 0.0217 | 0.0041041 | 0.0064153 | -0.17094 | 1.7569e-05 | 0.010745
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.029225 | 0.0087606 | 0.016538 |  |  |  | 0.0090174 | 0.0056341 | 0.012171 | [6 empty] | 0.018002 | 0.011076 | 0.019752 | 0.0059052 | 0.0033775 | 0.0096728
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21662 | 0.21661 | 0.21664 | 0.50432 | 0.50432 | 0.50431 | 0.50669 | 0.50669 | 0.50668 | 0.21664 | 0.50431 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 53.4988 | 3.4217 | 11.4148 | 6.0469 | 31.6362 | 7.736 | 6.2145 | 11.0897 | 17.7491 | 8.2164 | 32.6397 | 29.7055 | 327.1503 | 15.0003 | 25.8226 | 65.6756 | 5.5551 | 9.0286 | 5.0627 | 16.9342 | 29.6075 | 10.3382 | 0.75411 | 1.3685 | 3.2263 | 130.367 | 80.3605 | 215.5271 | 23.3497 | 123.4599 | 78.979 | 1.2673 | 28704.8158 | 47.1546
Время окончания измерения |  |  |  | 13:10

## pnt #75
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 75 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -14.4337 | -14.4337 | -14.4337 | -25 | -25 | -25 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | -43.3012 | -75 | 86.6025
Счетчик MTE |  |  |  | 75 | 49.9936 | 57.7458 | 57.7071 | 57.7563 | 120.024 | 119.9915 | 119.9845 | 0.49999 | 0.49988 | 0.50013 | 120.0182 | 119.9912 | 119.9906 | -0.49933 | -0.49941 | -0.49942 | 57.7364 | 0.010421 | 0.02094 | 0.5 | 3.5341e-05 | 0.00011386 | -14.4167 | -14.4065 | -14.4259 | -25.0154 | -24.9917 | -25.0252 | 28.8723 | 28.8467 | 28.8854 | -43.2491 | -75.0323 | 86.6045
Генератор MTE |  |  |  | 75 | 50 | 57.7348 | 57.735 | 57.7351 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.50001 | 0.5 | 120.0069 | 119.9971 | 119.996 | -0.50011 | -0.5 | -0.50005 | 57.735 | 8.8192e-05 | 8.8192e-05 | 0.5 | 1.7868e-05 | 1.71e-05 | -14.4368 | -14.4339 | -14.4352 | -24.9983 | -25.0002 | -24.9994 | 28.8676 | 28.8678 | 28.8677 | -43.3059 | -74.9979 | 86.6031
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.01095 | 0.027904 | 0.02116 | 0.024005 | 0.00853 | 0.015475 | 1.26e-05 | 0.0001232 | 0.0001236 | 0.011244 | 0.0058916 | 0.0053525 | 0.00077936 | 0.00058645 | 0.00062633 | 0.0014011 | 0.010333 | 0.020852 | 4.0702e-06 | 1.7473e-05 | 9.676e-05 | 0.020128 | 0.027448 | 0.0092315 | 0.017093 | 0.0084804 | 0.025782 | 0.0047474 | 0.021062 | 0.017719 | 0.056807 | 0.034395 | 0.0014045
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.018962 | 0.048355 | 0.036637 | 0.02 | 0.0071088 | 0.012897 | 0.00252 | 0.024646 | 0.024714 | 0.0093686 | 0.00491 | 0.0044608 | -0.15608 | -0.11743 | -0.12541 | 0.0024268 | 99.1537 | 99.5788 | 0.00081405 | 49.4402 | 84.9812 | -0.13961 | -0.19053 | -0.063993 | -0.068329 | -0.033933 | -0.10302 | 0.016443 | 0.073012 | 0.061341 | -0.13135 | -0.04584 | 0.0016218
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.018966 | 0.048331 | 0.03665 |  |  |  | 0.000252 | 0.002464 | 0.002472 | [6 empty] | 0.0024268 | 0.017897 | 0.036117 | 8.1405e-05 | 0.00034945 | 0.0019352
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.65062 | 0.65066 | 0.65041 | 0.7597 | 0.75979 | 0.75965 | 0.86002 | 0.86011 | 0.85991 | 0.65041 | 0.75965 | 0.85991
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.2726 | 2.0691 | 2.7285 | 8.3316 | 23.4467 | 12.9241 | 396.8254 | 40.5844 | 40.4531 | 44.468 | 84.8673 | 93.4143 | 12.831 | 17.0518 | 15.9661 | 41.206 | 5.5876 | 2.7688 | 1228.4291 | 286.1608 | 51.6742 | 4.6602 | 3.4151 | 10.1639 | 11.1183 | 22.3911 | 7.3734 | 52.3032 | 11.7804 | 14.0185 | 4.9518 | 16.5718 | 530.2336
Binom# |  |  |  | 75 | 50.0002 | 57.731 | 57.6981 | 57.7483 | 120.0075 | 119.993 | 119.9995 | 0.50005 | 0.49997 | 0.50018 | 120.0229 | 119.9751 | 120.002 | -0.49992 | -0.49968 | -0.49991 | 57.7252 | 0.013672 | 0.01732 | 0.50001 | 4.0453e-05 | 0.00019995 | -14.4319 | -14.4143 | -14.4396 | -25.002 | -24.9878 | -25.0161 | 28.8683 | 28.8472 | 28.8844 | -43.2858 | -75.0059 | 86.5999
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00017166 | 0.014751 | 0.0089721 | 0.0079728 | 0.01649 | 0.0014881 | 0.01501 | 5.8118e-05 | 8.6043e-05 | 5.1558e-05 | 0.0047509 | 0.016118 | 0.01139 | 0.00059402 | 0.00026314 | 0.00049178 | 0.011137 | 0.0032512 | 0.0036206 | 9.5237e-06 | 5.1122e-06 | 8.6092e-05 | 0.015141 | 0.0078308 | 0.013701 | 0.013373 | 0.003961 | 0.0090681 | 0.0040192 | 0.00047909 | 0.0010101 | 0.036674 | 0.026396 | 0.0045445
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00034337 | 0.025545 | 0.015548 | 0.013804 | 0.013739 | 0.0012401 | 0.01251 | 0.011624 | 0.017213 | 0.010309 | 0.0039585 | 0.013432 | 0.009492 | -0.11896 | -0.05269 | -0.098471 | 0.019289 | 31.1992 | 17.2903 | 0.0019047 | 14.4654 | 75.6117 | -0.10503 | -0.054356 | -0.094975 | -0.053457 | -0.015849 | -0.036236 | 0.013921 | 0.0016608 | 0.0034969 | -0.084797 | -0.035179 | 0.0052475
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.02555 | 0.01554 | 0.013809 |  |  |  | 0.0011624 | 0.0017209 | 0.0010312 | [6 empty] | 0.019289 | 0.0056313 | 0.0062711 | 0.00019047 | 0.00010224 | 0.0017218
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.65062 | 0.65066 | 0.65041 | 0.7597 | 0.75979 | 0.75965 | 0.86002 | 0.86011 | 0.85991 | 0.65041 | 0.75965 | 0.85991
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 58.2542 | 3.914 | 6.435 | 7.2415 | 12.1285 | 134.4024 | 13.3248 | 86.0316 | 58.1103 | 96.9776 | 105.2423 | 31.022 | 43.8999 | 16.8345 | 38.0026 | 20.3342 | 5.1842 | 17.758 | 15.9461 | 525.0064 | 978.0507 | 58.0774 | 6.1949 | 11.9704 | 6.8483 | 14.2114 | 47.9392 | 20.9641 | 61.7793 | 517.8827 | 245.9053 | 7.6702 | 21.5936 | 163.8723
Время окончания измерения |  |  |  | 13:10

## pnt #76
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 76 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -144.3375 | -144.3375 | -144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | -433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 76 | 49.9935 | 57.745 | 57.7098 | 57.7535 | 120.0175 | 119.9884 | 119.9942 | 5.0009 | 4.9998 | 5.0012 | 120.0089 | 120.0031 | 119.988 | -0.49933 | -0.49946 | -0.49924 | 57.7361 | 0.011693 | 0.016562 | 5.0006 | 0.00013708 | 0.00076017 | -144.1959 | -144.1116 | -144.1988 | -250.2012 | -249.969 | -250.2684 | 288.7786 | 288.5353 | 288.8383 | -432.5063 | -750.4386 | 866.1523
Генератор MTE |  |  |  | 76 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5.0001 | 5 | 120.004 | 119.994 | 120.002 | -0.50002 | -0.49995 | -0.50005 | 57.735 | 1.5166e-14 | 3.5527e-15 | 5 | 0.00015487 | 0.00016124 | -144.3422 | -144.3273 | -144.35 | -249.9979 | -250.0124 | -249.9913 | 288.6756 | 288.6808 | 288.6738 | -433.0195 | -750.0016 | 866.0302
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.00995 | 0.025178 | 0.018526 | 0.01747 | 0.011638 | 0.0058325 | 0.0009234 | 0.0003386 | 0.0012438 | 0.004935 | 0.00905 | 0.013985 | 0.00068501 | 0.00049549 | 0.00080828 | 0.0010989 | 0.011693 | 0.016562 | 0.00060952 | 1.779e-05 | 0.00059892 | 0.14628 | 0.21568 | 0.15122 | 0.20337 | 0.043475 | 0.27709 | 0.10307 | 0.14543 | 0.16446 | 0.51318 | 0.43698 | 0.1221
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.017231 | 0.043629 | 0.032078 | 0.014556 | 0.0096989 | 0.0048607 | 0.018465 | 0.0067723 | 0.02487 | 0.0041122 | 0.0075415 | 0.011655 | -0.13719 | -0.099205 | -0.1619 | 0.0019033 | 100 | 100 | 0.012189 | 12.9774 | 78.7882 | -0.10144 | -0.14966 | -0.10487 | -0.081283 | -0.017392 | -0.11072 | 0.035692 | 0.050404 | 0.05694 | -0.11865 | -0.05823 | 0.014097
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.017234 | 0.04361 | 0.032088 |  |  |  | 0.018468 | 0.006772 | 0.024876 | [6 empty] | 0.0019033 | 0.020254 | 0.028687 | 0.01219 | 0.0003558 | 0.011978
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20003 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20003 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.8025 | 2.2931 | 3.1164 | 11.4482 | 17.1858 | 34.2906 | 5.4148 | 14.7667 | 4.0199 | 101.3171 | 55.2486 | 35.7526 | 14.5983 | 20.182 | 12.372 | 52.5404 | 4.9374 | 3.4859 | 8.2032 | 281.0589 | 8.3483 | 1.9717 | 1.3365 | 1.9073 | 6.1515 | 28.7495 | 4.5163 | 14.009 | 9.9203 | 8.7816 | 1.6858 | 8.587 | 35.4699
Binom# |  |  |  | 76 | 50.0004 | 57.729 | 57.7028 | 57.7452 | 120.008 | 119.983 | 120.009 | 5.0012 | 4.9998 | 5.0012 | 120.0201 | 119.9912 | 119.9887 | -0.49962 | -0.49939 | -0.49929 | 57.7247 | 0.012765 | 0.014316 | 5.0006 | 0.00060057 | 0.00088535 | -144.2464 | -144.0746 | -144.1925 | -250.0943 | -249.9495 | -250.2224 | 288.7112 | 288.5 | 288.7953 | -432.5136 | -750.2662 | 866.0065
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00036621 | 0.015992 | 0.0070708 | 0.0083516 | 0.0095049 | 0.005315 | 0.014828 | 0.00021768 | 2.0888e-06 | 1.7879e-05 | 0.011191 | 0.011862 | 0.0006935 | 0.00029176 | 6.7012e-05 | 5.2685e-05 | 0.011421 | 0.0010716 | 0.0022463 | 6.3494e-05 | 0.00046349 | 0.00012519 | 0.050571 | 0.036974 | 0.0062849 | 0.10697 | 0.019442 | 0.04606 | 0.067406 | 0.03531 | 0.043051 | 0.0072975 | 0.17244 | 0.14577
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00073252 | 0.027694 | 0.012252 | 0.014461 | 0.0079196 | 0.0044296 | 0.012357 | 0.0043529 | 4.1777e-05 | 0.00035749 | 0.0093254 | 0.0098847 | 0.00057797 | -0.058431 | -0.013417 | -0.010553 | 0.019781 | 9.1641 | 13.5625 | 0.0012697 | 338.1036 | 16.4682 | -0.035071 | -0.025656 | -0.0043585 | -0.042752 | -0.0077776 | -0.018404 | 0.023342 | 0.012238 | 0.014905 | -0.0016873 | -0.022978 | 0.016829
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027699 | 0.012247 | 0.014465 |  |  |  | 0.0043537 | 4.1775e-05 | 0.00035758 | [6 empty] | 0.019781 | 0.0018561 | 0.0038907 | 0.0012699 | 0.0092697 | 0.0025037
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20003 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20003 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 27.3067 | 3.6103 | 8.1652 | 6.9131 | 21.0418 | 37.6292 | 13.4884 | 22.969 | 2393.7538 | 279.6604 | 44.6774 | 42.1516 | 720.9846 | 34.2744 | 149.2274 | 189.8063 | 5.0552 | 53.8778 | 25.7025 | 78.7472 | 10.7878 | 39.9406 | 5.7031 | 7.7961 | 45.8934 | 11.6956 | 64.2896 | 27.1687 | 21.4213 | 40.8591 | 33.5474 | 118.5498 | 21.7605 | 29.7114
Время окончания измерения |  |  |  | 13:10

## pnt #77
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 77 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -173.205 | -173.205 | -173.205 | -299.9999 | -299.9999 | -299.9999 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | -519.615 | -899.9996 | 1039.23
Счетчик MTE |  |  |  | 77 | 49.9935 | 57.749 | 57.7026 | 57.7572 | 120.0317 | 119.9981 | 119.9702 | 6.001 | 5.9998 | 6.0009 | 120.0103 | 120.0022 | 119.9875 | -0.49912 | -0.49944 | -0.49938 | 57.7363 | 0.0088086 | 0.026726 | 6.0006 | 0.00018066 | 0.00074736 | -172.9695 | -172.9092 | -173.0809 | -300.2986 | -299.9347 | -300.2823 | 346.5511 | 346.2058 | 346.5926 | -518.9597 | -900.5156 | 1039.3496
Генератор MTE |  |  |  | 77 | 50 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 5.9999 | 120.002 | 119.999 | 119.999 | -0.50002 | -0.49998 | -0.5 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 6 | 8.884e-05 | 3.2256e-05 | -173.2097 | -173.1992 | -173.2021 | -299.9958 | -300.0019 | -299.9949 | 346.4088 | 346.4088 | 346.4042 | -519.6109 | -899.9926 | 1039.2219
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.014014 | 0.032294 | 0.02222 | 0.03169 | 0.00193 | 0.02976 | 0.0010078 | 0.0001604 | 0.0009536 | 0.00828 | 0.003175 | 0.011455 | 0.00089824 | 0.00054424 | 0.00062143 | 0.0013115 | 0.0087753 | 0.026692 | 0.00060031 | 9.1817e-05 | 0.0007151 | 0.24014 | 0.28993 | 0.12119 | 0.30273 | 0.06712 | 0.2874 | 0.14228 | 0.20302 | 0.1884 | 0.65126 | 0.52302 | 0.12766
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.024267 | 0.055966 | 0.038471 | 0.026401 | 0.0016084 | 0.024806 | 0.016794 | 0.0026734 | 0.015891 | 0.0068994 | 0.0026458 | 0.0095468 | -0.17997 | -0.10897 | -0.12444 | 0.0022715 | 99.6216 | 99.8753 | 0.010004 | 50.8241 | 95.684 | -0.13884 | -0.16768 | -0.070017 | -0.10081 | -0.022378 | -0.095711 | 0.041057 | 0.058641 | 0.054356 | -0.12549 | -0.05808 | 0.012283
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.024273 | 0.055935 | 0.038486 |  |  |  | 0.020156 | 0.003208 | 0.019072 | [6 empty] | 0.0022716 | 0.015199 | 0.046233 | 0.012006 | 0.0018363 | 0.014302
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20836 | 0.20836 | 0.20837 | 0.50482 | 0.50483 | 0.50483 | 0.50668 | 0.50669 | 0.50669 | 0.20837 | 0.50483 | 0.50669
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.1198 | 1.7878 | 2.5983 | 6.3111 | 103.6269 | 6.7204 | 4.9613 | 31.1721 | 5.2433 | 60.3865 | 157.4803 | 43.6491 | 11.1329 | 18.3741 | 16.0919 | 44.0227 | 6.5793 | 2.163 | 8.3291 | 54.4559 | 6.992 | 1.5008 | 1.2427 | 2.9759 | 5.0076 | 22.559 | 5.2745 | 12.341 | 8.6405 | 9.3216 | 1.6604 | 8.692 | 41.2524
Binom# |  |  |  | 77 | 50.0002 | 57.7322 | 57.6958 | 57.7495 | 120.0135 | 119.9909 | 119.9955 | 6.0011 | 6.0001 | 6.0015 | 120.0236 | 119.9906 | 119.9858 | -0.49946 | -0.4993 | -0.49935 | 57.724 | 0.012581 | 0.019735 | 6.0008 | 0.00065676 | 0.0012326 | -173.0401 | -172.8471 | -173.0665 | -300.1487 | -299.9379 | -300.2771 | 346.4565 | 346.1775 | 346.5809 | -518.9537 | -900.3636 | 1039.2148
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00016785 | 0.016836 | 0.0068319 | 0.0077083 | 0.01814 | 0.0071261 | 0.025274 | 0.00011131 | 0.00022047 | 0.00060123 | 0.013318 | 0.011536 | 0.0017662 | 0.00034016 | 0.00013873 | 2.4743e-05 | 0.01223 | 0.0037728 | 0.0069912 | 0.00029084 | 0.0004761 | 0.00048527 | 0.07063 | 0.062172 | 0.01443 | 0.14989 | 0.0031535 | 0.0051945 | 0.094616 | 0.028313 | 0.011719 | 0.0059564 | 0.15193 | 0.13471
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00033574 | 0.029154 | 0.01184 | 0.013346 | 0.015113 | 0.0059385 | 0.021067 | 0.0018549 | 0.0036746 | 0.010019 | 0.011097 | 0.0096134 | 0.001472 | -0.068152 | -0.027777 | -0.0049549 | 0.021182 | 42.831 | 26.1588 | 0.0048469 | 263.538 | 64.9317 | -0.040834 | -0.035956 | -0.008337 | -0.049913 | -0.0010514 | -0.0017299 | 0.027302 | 0.0081782 | 0.0033813 | -0.0011478 | -0.016871 | 0.012961
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.029161 | 0.011833 | 0.013351 |  |  |  | 0.0022262 | 0.0044094 | 0.012025 | [6 empty] | 0.021182 | 0.0065347 | 0.012109 | 0.0058169 | 0.009522 | 0.0097054
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20836 | 0.20836 | 0.20837 | 0.50482 | 0.50483 | 0.50483 | 0.50668 | 0.50669 | 0.50669 | 0.20837 | 0.50483 | 0.50669
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 59.5782 | 3.4292 | 8.4508 | 7.49 | 11.0252 | 28.0659 | 7.9133 | 44.9197 | 22.679 | 8.3163 | 37.544 | 43.3416 | 283.095 | 29.3981 | 72.0822 | 404.1469 | 4.7209 | 15.3028 | 8.2583 | 17.1914 | 10.502 | 10.3035 | 5.1027 | 5.7949 | 24.9928 | 10.114 | 480.1492 | 291.8289 | 18.5583 | 61.9563 | 149.8481 | 181.5421 | 29.9221 | 39.0933
Время окончания измерения |  |  |  | 13:11

## pnt #78
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 78 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 14.4338 | 14.4337 | 14.4337 | 25 | 25 | 25 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 43.3012 | 75 | 86.6025
Счетчик MTE |  |  |  | 78 | 49.9935 | 57.7583 | 57.7017 | 57.7479 | 120.0352 | 120.0147 | 119.9501 | 0.49996 | 0.49984 | 0.50014 | 120.0055 | 119.9939 | 120.0006 | 0.49883 | 0.49928 | 0.49959 | 57.736 | 0.006955 | 0.031648 | 0.49998 | 8.146e-05 | 9.8631e-05 | 14.4047 | 14.3999 | 14.4293 | 25.0276 | 24.9893 | 25.0194 | 28.8769 | 28.8413 | 28.8821 | 43.2339 | 75.0364 | 86.6004
Генератор MTE |  |  |  | 78 | 50 | 57.7349 | 57.7352 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 119.996 | 120.0025 | 120.0015 | 0.49994 | 0.5 | 0.49996 | 57.735 | 0.0001 | 0.0001 | 0.5 | 8.8636e-06 | 1.1502e-05 | 14.432 | 14.4338 | 14.4325 | 25.001 | 25.0001 | 25.0004 | 28.8675 | 28.8677 | 28.8673 | 43.2984 | 75.0016 | 86.6024
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.023402 | 0.033518 | 0.012982 | 0.035155 | 0.01471 | 0.049865 | 3.94e-05 | 0.0001656 | 0.0001446 | 0.009525 | 0.0086075 | 0.0009175 | 0.0011088 | 0.00072116 | 0.0003686 | 0.00095148 | 0.006855 | 0.031548 | 2.0134e-05 | 7.2597e-05 | 8.7129e-05 | 0.027308 | 0.033956 | 0.0032257 | 0.026619 | 0.010792 | 0.018996 | 0.0094253 | 0.026314 | 0.014841 | 0.06449 | 0.034823 | 0.0020478
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.040517 | 0.058088 | 0.02248 | 0.029287 | 0.012257 | 0.041571 | 0.0078806 | 0.033131 | 0.028912 | 0.0079371 | 0.0071733 | 0.00076458 | 0.22229 | 0.14444 | 0.073779 | 0.001648 | 98.5622 | 99.684 | 0.0040269 | 89.1191 | 88.3381 | 0.18957 | 0.23581 | 0.022355 | 0.10636 | 0.043187 | 0.075925 | 0.03264 | 0.091239 | 0.051386 | 0.14916 | 0.046408 | 0.0023646
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.040533 | 0.058055 | 0.022485 |  |  |  | 0.000788 | 0.003312 | 0.002892 | [6 empty] | 0.001648 | 0.011873 | 0.054642 | 0.00040267 | 0.0014519 | 0.0017426
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.65111 | 0.65084 | 0.65023 | 0.75964 | 0.7598 | 0.75966 | 0.86005 | 0.86015 | 0.8599 | 0.65023 | 0.75966 | 0.8599
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.4671 | 1.7225 | 4.4473 | 5.6891 | 13.5962 | 4.0108 | 126.9036 | 30.1932 | 34.5781 | 52.4934 | 58.0889 | 544.9591 | 9.0185 | 13.8666 | 27.13 | 60.6789 | 8.4223 | 1.8301 | 248.3398 | 68.8736 | 57.3862 | 3.4346 | 2.76 | 29.0861 | 7.1422 | 17.5934 | 10.0055 | 26.3497 | 9.4275 | 16.7341 | 4.3592 | 16.3691 | 363.6488
Binom# |  |  |  | 78 | 50.0002 | 57.7406 | 57.6937 | 57.7419 | 119.9989 | 120.0081 | 119.993 | 0.50004 | 0.49989 | 0.50021 | 119.9988 | 119.9964 | 120.0048 | 0.49965 | 0.49965 | 0.49986 | 57.7238 | 0.013686 | 0.015699 | 0.50011 | 0.00016633 | 0.00026469 | 14.4262 | 14.4103 | 14.4373 | 25.0105 | 24.9825 | 25.0157 | 28.8728 | 28.8406 | 28.8829 | 43.2739 | 75.0087 | 86.5964
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00015259 | 0.017694 | 0.0079946 | 0.0060149 | 0.036238 | 0.0066 | 0.042854 | 8.2388e-05 | 5.6626e-05 | 6.5705e-05 | 0.0066847 | 0.0024606 | 0.0042393 | 0.00081531 | 0.00037497 | 0.00026378 | 0.012162 | 0.006731 | 0.015948 | 0.00013199 | 8.487e-05 | 0.00016606 | 0.021501 | 0.010451 | 0.0080113 | 0.017105 | 0.0068652 | 0.0037138 | 0.0040884 | 0.00072898 | 0.00078595 | 0.039962 | 0.027686 | 0.0040352
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00030522 | 0.030634 | 0.013855 | 0.010416 | 0.03019 | 0.0054993 | 0.035726 | 0.016479 | 0.011329 | 0.013137 | 0.0055703 | 0.0020506 | 0.0035327 | 0.16344 | 0.075103 | 0.052799 | 0.021065 | 96.7795 | 50.393 | 0.026399 | 104.186 | 168.3597 | 0.14926 | 0.072575 | 0.055521 | 0.068344 | 0.027473 | 0.014844 | 0.014158 | 0.0025276 | 0.0027212 | 0.092432 | 0.036896 | 0.0046596
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.030647 | 0.013847 | 0.010418 |  |  |  | 0.0016478 | 0.0011325 | 0.0013141 | [6 empty] | 0.021066 | 0.011658 | 0.027623 | 0.0026398 | 0.0016974 | 0.0033211
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.65111 | 0.65084 | 0.65023 | 0.75964 | 0.7598 | 0.75966 | 0.86005 | 0.86015 | 0.8599 | 0.65023 | 0.75966 | 0.8599
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 65.536 | 3.263 | 7.2218 | 9.5986 | 5.519 | 30.3032 | 4.6671 | 60.6883 | 88.2984 | 76.0978 | 74.798 | 203.1984 | 117.9446 | 12.2653 | 26.6685 | 37.9104 | 4.7471 | 8.5775 | 3.6202 | 37.8824 | 58.9134 | 30.1105 | 4.3621 | 8.9678 | 11.7115 | 11.1151 | 27.6568 | 51.1778 | 60.7465 | 340.3094 | 315.9937 | 7.0347 | 20.5891 | 184.5428
Время окончания измерения |  |  |  | 13:11

## pnt #79
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 79 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | 249.9999 | 249.9999 | 249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | 749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 79 | 49.9936 | 57.7479 | 57.7044 | 57.7568 | 119.9749 | 119.9945 | 120.0306 | 4.9995 | 4.9994 | 5.0007 | 120.0027 | 120.0051 | 119.9923 | 0.49996 | 0.49954 | 0.49938 | 57.7364 | 0.025565 | 0.0071031 | 4.9999 | 0.00035803 | 0.0005119 | 144.3447 | 144.111 | 144.2316 | 250.0399 | 249.9152 | 250.2309 | 288.7132 | 288.4885 | 288.8222 | 432.6873 | 750.186 | 866.0239
Генератор MTE |  |  |  | 79 | 50 | 57.7352 | 57.7349 | 57.7349 | 120.0002 | 120.001 | 119.9988 | 5 | 5.0001 | 5 | 119.998 | 120.0053 | 119.9967 | 0.5 | 0.50003 | 0.49997 | 57.735 | 0.00029847 | 0.00045325 | 5 | 0.00015529 | 0.00012538 | 144.3378 | 144.3494 | 144.3266 | 250.0022 | 250.0004 | 250.0042 | 288.6772 | 288.6814 | 288.6733 | 433.0139 | 750.0069 | 866.0319
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.012676 | 0.030486 | 0.021896 | 0.025318 | 0.0064775 | 0.031796 | 0.0004726 | 0.0007024 | 0.0006812 | 0.004675 | 0.000225 | 0.00445 | 3.8648e-05 | 0.00049206 | 0.00058663 | 0.0013604 | 0.025267 | 0.0066499 | 0.0001646 | 0.00020273 | 0.00038652 | 0.006886 | 0.23844 | 0.095025 | 0.037696 | 0.085199 | 0.22662 | 0.036089 | 0.19297 | 0.14882 | 0.32658 | 0.17912 | 0.0080531
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.021951 | 0.052831 | 0.037911 | 0.021103 | 0.0053982 | 0.02649 | 0.0094529 | 0.01405 | 0.013622 | 0.0038957 | 0.00018749 | 0.0037086 | 0.0077302 | 0.098504 | 0.11747 | 0.0023563 | 98.8325 | 93.619 | 0.0032922 | 56.6255 | 75.5073 | 0.0047705 | 0.16546 | 0.065883 | 0.015076 | 0.034091 | 0.090566 | 0.0125 | 0.066888 | 0.051528 | 0.075478 | 0.023877 | 0.0009299
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.021955 | 0.052803 | 0.037925 |  |  |  | 0.009452 | 0.014048 | 0.013624 | [6 empty] | 0.0023564 | 0.043763 | 0.011518 | 0.0032921 | 0.0040547 | 0.0077304
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20003 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50003 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.5547 | 1.8938 | 2.6368 | 7.8995 | 30.8761 | 6.2902 | 10.5798 | 7.1185 | 7.34 | 106.9519 | 2222.2222 | 112.3596 | 258.7454 | 20.3226 | 17.0466 | 42.4385 | 2.285 | 8.6821 | 30.3759 | 24.6628 | 12.936 | 41.9269 | 1.2089 | 3.036 | 33.1665 | 14.6673 | 5.5211 | 40.0016 | 7.4755 | 9.7039 | 2.6501 | 20.9417 | 537.7152
Binom# |  |  |  | 79 | 50.0003 | 57.7308 | 57.6996 | 57.7468 | 120.0073 | 119.9915 | 120.0012 | 5.0012 | 4.9991 | 5.0011 | 120.0232 | 119.98 | 119.9968 | 0.4995 | 0.49928 | 0.49941 | 57.7244 | 0.012448 | 0.015944 | 5.0004 | 0.00083821 | 0.0012622 | 144.2165 | 144.0142 | 144.2288 | 250.1264 | 249.9209 | 250.2029 | 288.7241 | 288.445 | 288.7965 | 432.4595 | 750.2501 | 865.9656
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00029373 | 0.017072 | 0.0047642 | 0.010027 | 0.032452 | 0.0030674 | 0.029369 | 0.0016723 | 0.0003379 | 0.00042551 | 0.020549 | 0.025064 | 0.0045304 | 0.00046275 | 0.00026022 | 3.4645e-05 | 0.011942 | 0.013118 | 0.0088404 | 0.00049034 | 0.00048018 | 0.00075034 | 0.1282 | 0.096776 | 0.0028069 | 0.086467 | 0.0056398 | 0.027972 | 0.010817 | 0.043456 | 0.025629 | 0.22777 | 0.064135 | 0.058299
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00058754 | 0.029562 | 0.0082562 | 0.017361 | 0.027049 | 0.0025563 | 0.024468 | 0.03345 | 0.0067587 | 0.0085091 | 0.017124 | 0.020886 | 0.0037756 | 0.092558 | 0.052091 | 0.0069375 | 0.020683 | 51.3103 | 124.4579 | 0.0098071 | 134.1187 | 146.5808 | 0.088817 | 0.067154 | 0.0019461 | 0.034581 | 0.0022567 | 0.011178 | 0.0037465 | 0.015063 | 0.0088738 | 0.052641 | 0.0085492 | 0.0067318
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.029569 | 0.0082518 | 0.017367 |  |  |  | 0.033447 | 0.0067579 | 0.0085102 | [6 empty] | 0.020684 | 0.02272 | 0.015312 | 0.0098068 | 0.0096036 | 0.015007
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20003 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50003 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 34.0447 | 3.3819 | 12.1185 | 5.7579 | 6.163 | 65.2013 | 6.8099 | 2.9898 | 14.7975 | 11.7506 | 24.3322 | 19.9489 | 110.3656 | 21.6099 | 38.4295 | 288.6457 | 4.8347 | 4.4014 | 6.5308 | 10.197 | 10.4127 | 6.6636 | 2.252 | 2.9786 | 102.7814 | 14.459 | 221.5741 | 44.7311 | 133.4599 | 33.1952 | 56.348 | 3.7997 | 58.4869 | 74.2775
Время окончания измерения |  |  |  | 13:12

## pnt #80
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 80 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 173.205 | 173.205 | 173.205 | 299.9999 | 299.9999 | 299.9999 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 519.615 | 899.9996 | 1039.23
Счетчик MTE |  |  |  | 80 | 49.9936 | 57.7478 | 57.7133 | 57.7443 | 120.0322 | 119.9953 | 119.9725 | 6.0009 | 5.9993 | 6.0006 | 120.0062 | 120.0049 | 119.9889 | 0.49899 | 0.49939 | 0.49924 | 57.7351 | 0.0077908 | 0.019621 | 6.0002 | 0.00019033 | 0.0008336 | 172.9203 | 172.9059 | 172.9876 | 300.3117 | 299.9722 | 300.2298 | 346.538 | 346.2366 | 346.5005 | 518.8138 | 900.5137 | 1039.2751
Генератор MTE |  |  |  | 80 | 50 | 57.7349 | 57.7349 | 57.7351 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 5.9999 | 120.006 | 119.9968 | 119.9972 | 0.50006 | 1 | 0.50002 | 57.735 | 6.6667e-05 | 6.6667e-05 | 3.9999 | 1.9999 | 2.0001 | 173.2251 | 0 | 173.2073 | 299.9862 | 0 | 299.9893 | 346.4082 | 0 | 346.4019 | 346.4323 | 599.9755 | 692.8102
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.012936 | 0.021648 | 0.009152 | 0.03217 | 0.0046675 | 0.027502 | 0.0009026 | 5.9993 | 0.0007566 | 0.0002 | 0.0081 | 0.0083 | 0.0010666 | 0.50061 | 0.00077623 | 0.0001449 | 0.0077241 | 0.019554 | 2.0003 | 1.9997 | 1.9992 | 0.30475 | 172.9059 | 0.21966 | 0.32549 | 299.9722 | 0.24052 | 0.12974 | 346.2366 | 0.0986 | 172.3815 | 300.5382 | 346.4649
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.022401 | 0.03751 | 0.015849 | 0.026801 | 0.0038897 | 0.022924 | 0.015041 | 100 | 0.012609 | 0.00016666 | 0.0067497 | 0.0069173 | 0.21375 | 100.2457 | 0.15548 | 0.00025097 | 99.1443 | 99.6602 | 33.337 | 1050625.7314 | 239829.446 | 0.17624 | 100 | 0.12698 | 0.10838 | 100 | 0.080113 | 0.037439 | 100 | 0.028456 | 33.2261 | 33.3741 | 33.3372
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.022406 | 0.037495 | 0.015852 |  |  |  | 0.018052 | 119.9851 | 0.015132 | [6 empty] | 0.00025097 | 0.013379 | 0.033869 | 40.0061 | 39.9939 | 39.9845
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20837 | 0.20835 | 0.20836 | 0.50482 | 0.50482 | 0.50482 | 0.50668 | 0.50668 | 0.50668 | 0.20836 | 0.50482 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.4631 | 2.667 | 6.3085 | 6.217 | 42.8495 | 7.2721 | 5.5396 | 0.00083344 | 6.6085 | 2500 | 61.7284 | 60.241 | 9.3754 | 0.019975 | 12.8827 | 398.4608 | 7.4746 | 2.9526 | 0.0024996 | 0.0025004 | 0.002501 | 1.1823 | 0.0020835 | 1.6408 | 4.6577 | 0.0050482 | 6.3013 | 13.5336 | 0.0050668 | 17.8057 | 0.0062709 | 0.015126 | 0.015199
Binom# |  |  |  | 80 | 49.9992 | 57.7333 | 57.7047 | 57.7352 | 119.9929 | 119.9961 | 120.011 | 6.0012 | 5.9993 | 6.001 | 120.0241 | 119.9847 | 119.9912 | 0.4996 | 0.49917 | 0.49929 | 57.7238 | 0.012843 | 0.0085124 | 6.0003 | 0.00064446 | 0.0012474 | 173.0976 | 172.8066 | 172.9866 | 300.1335 | 299.9744 | 300.1909 | 346.4728 | 346.1878 | 346.4671 | 518.8937 | 900.2977 | 1039.1278
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00077057 | 0.014506 | 0.0085363 | 0.0090111 | 0.039242 | 0.00075362 | 0.038504 | 0.00036528 | 6.1723e-05 | 0.00035518 | 0.017871 | 0.020182 | 0.0023262 | 0.00060637 | 0.00021348 | 4.9873e-05 | 0.011303 | 0.0050526 | 0.011108 | 9.4331e-05 | 0.00045413 | 0.00041378 | 0.17728 | 0.099286 | 0.0010325 | 0.17828 | 0.002186 | 0.038888 | 0.065145 | 0.048761 | 0.033407 | 0.079919 | 0.21605 | 0.14731
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0015413 | 0.02512 | 0.014791 | 0.015605 | 0.032693 | 0.00062804 | 0.032094 | 0.0060872 | 0.0010288 | 0.0059191 | 0.014892 | 0.016817 | 0.0019387 | 0.12152 | 0.042748 | 0.0099897 | 0.019578 | 64.8532 | 56.6153 | 0.0015721 | 238.5964 | 49.6378 | 0.10252 | 0.057422 | 0.00059686 | 0.059366 | 0.00072873 | 0.012953 | 0.018799 | 0.014083 | 0.0096413 | 0.015404 | 0.023992 | 0.014175
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.025126 | 0.014785 | 0.015608 |  |  |  | 0.0073057 | 0.0012345 | 0.0071036 | [6 empty] | 0.019578 | 0.0087513 | 0.01924 | 0.0018866 | 0.0090826 | 0.0082756
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20837 | 0.20835 | 0.20836 | 0.50482 | 0.50482 | 0.50482 | 0.50668 | 0.50668 | 0.50668 | 0.20836 | 0.50482 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 12.9774 | 3.98 | 6.7635 | 6.4071 | 5.0965 | 265.3855 | 5.1943 | 13.688 | 81.0073 | 14.0773 | 27.9787 | 24.7749 | 214.9432 | 16.4917 | 46.843 | 200.5109 | 5.1078 | 11.4268 | 5.1975 | 53.0046 | 11.0101 | 12.0837 | 2.0324 | 3.6285 | 349.0861 | 8.5036 | 692.7375 | 38.9741 | 26.9528 | 35.9778 | 52.5528 | 13.5259 | 21.0411 | 35.7455
Время окончания измерения |  |  |  | 13:12

## pnt #81
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 81 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 57.735 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28868 | -0.28867 | -0.28868 | 0.28868 | 0.28867 | 0.28868 | 0 | -0.86603 | 0.86603
Счетчик MTE |  |  |  | 81 | 49.4938 | 57.7523 | 57.7054 | 57.7493 | 120.0074 | 120.0036 | 119.989 | 0.0049954 | 0.0049964 | 0.0049932 | 120.0157 | 120.0062 | 119.9782 | 0.00085172 | 0.00099636 | 0.0010411 | 57.7357 | 0.012042 | 0.018351 | 0.004995 | 1.4699e-06 | 5.188e-07 | 0.00024572 | 0.00028727 | 0.0003002 | -0.2885 | -0.28832 | -0.28835 | 0.2885 | 0.28832 | 0.28835 | 0.00083319 | -0.86517 | 0.86517
Генератор MTE |  |  |  | 81 | 49.5 | 57.7352 | 57.7348 | 57.7348 | 120 | 120 | 120 | 0.0050001 | 0.0050001 | 0.0049999 | 119.9937 | 119.996 | 120.0103 | 0.00012741 | 1.7453e-05 | -5.236e-05 | 57.7349 | 0.00013333 | 0.00013333 | 0.005 | 2.3981e-07 | 2.9061e-07 | 3.6781e-05 | 5.0384e-06 | -1.5115e-05 | -0.28868 | -0.28868 | -0.28867 | 0.28868 | 0.28868 | 0.28867 | 2.6704e-05 | -0.86603 | 0.86603
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.017104 | 0.02943 | 0.01453 | 0.0074 | 0.0036 | 0.011 | 4.69e-06 | 3.67e-06 | 6.73e-06 | 0.021987 | 0.010162 | 0.03215 | 0.00072431 | 0.00097891 | 0.0010934 | 0.00073448 | 0.011908 | 0.018218 | 5.0301e-06 | 1.2301e-06 | 2.2819e-07 | 0.00020894 | 0.00028223 | 0.00031532 | 0.00018544 | 0.00035907 | 0.00031616 | 0.00018534 | 0.00035893 | 0.000316 | 0.00080649 | 0.00086067 | 0.00086027
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.029616 | 0.051 | 0.02516 | 0.0061663 | 0.0029999 | 0.0091675 | 0.093886 | 0.073453 | 0.13478 | 0.018321 | 0.0084683 | 0.026797 | 85.041 | 98.2483 | 105.0293 | 0.0012721 | 98.8927 | 99.2734 | 0.1007 | 0 | 0 | 85.0314 | 98.2461 | 105.0349 | -0.064278 | -0.12454 | -0.10964 | 0.064242 | 0.12449 | 0.10959 | 96.7949 | -0.09948 | 0.099434
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.029625 | 0.050974 | 0.025167 |  |  |  | 9.38e-05 | 7.34e-05 | 0.0001346 | [6 empty] | 0.0012722 | 0.020626 | 0.031554 | 0.0001006 | 2.4601e-05 | 4.5639e-06
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 29350.2263 | 25084.4023 | 24022.2128 | 25.498 | 25.493 | 25.5091 | 40.4968 | 40.4888 | 40.5145 | 24022.2128 | 25.5091 | 40.5145
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.3755 | 1.9618 | 3.9735 | 27.027 | 55.5556 | 18.1818 | 1066.0981 | 1362.3978 | 742.9421 | 22.7402 | 49.2005 | 15.5521 | 13.8062 | 10.2154 | 9.1454 | 78.6064 | 4.8483 | 3.1692 | 994.0258 | 4064.8172 | 21911.1079 | 345.1694 | 255.3221 | 228.7071 | 396.6843 | 204.6969 | 232.6556 | 630.3753 | 325.2356 | 369.695 | 248.1763 | 256.4232 | 407.4513
Binom# |  |  |  | 81 | 49.5014 | 57.7362 | 57.6976 | 57.7398 | 120.007 | 119.9995 | 119.9935 | 0.0050297 | 0.0049915 | 0.0049572 | 119.6937 | 120.2804 | 120.0259 | 0 | 0 | 0 | 57.7237 | 0.011291 | 0.018904 | 0.0052442 | 0 | 0.00015451 | 0 | 0 | 0 | -0.29041 | -0.28808 | -0.2863 | 0.29041 | 0.28808 | 0.2863 | 0 | -0.86479 | 0.86479
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0013504 | 0.016075 | 0.0077763 | 0.0095267 | 0.00038096 | 0.0041112 | 0.0045074 | 3.4261e-05 | 4.863e-06 | 3.596e-05 | 0.32199 | 0.27428 | 0.047737 | 0.00085172 | 0.00099636 | 0.0010411 | 0.011947 | 0.00075069 | 0.00055325 | 0.00024921 | 1.4699e-06 | 0.00015399 | 0.00024572 | 0.00028727 | 0.0003002 | 0.0019171 | 0.00024269 | 0.0020533 | 0.0019176 | 0.00023997 | 0.0020524 | 0.00083319 | 0.00037892 | 0.00037479
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0027284 | 0.027834 | 0.013476 | 0.016497 | 0.00031744 | 0.0034259 | 0.0037565 | 0.68585 | 0.097331 | 0.72019 | 0.26829 | 0.22855 | 0.039788 | 100 | 100 | 100 | 0.020693 | 6.2341 | 3.0149 | 4.9891 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | -0.6645 | -0.084173 | -0.71208 | 0.66469 | 0.08323 | 0.71177 | 100 | -0.043797 | 0.04332
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027843 | 0.013469 | 0.016501 |  |  |  | 0.00068522 | 9.7261e-05 | 0.00071921 | [6 empty] | 0.020693 | 0.0013002 | 0.00095826 | 0.0049841 | 2.9397e-05 | 0.0030798
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 29350.2263 | 25084.4023 | 24022.2128 | 25.498 | 25.493 | 25.5091 | 40.4968 | 40.4888 | 40.5145 | 24022.2128 | 25.5091 | 40.5145
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 7.4052 | 3.5916 | 7.4245 | 6.0603 | 524.9936 | 48.648 | 44.3716 | 145.938 | 1028.1635 | 139.0419 | 1.5528 | 1.823 | 10.4742 | 11.7409 | 10.0365 | 9.6053 | 4.8325 | 76.9093 | 104.3553 | 20.0637 | 3401.6519 | 32.4696 | 293.5023 | 250.844 | 240.2221 | 38.3717 | 302.8658 | 35.8232 | 60.9257 | 486.4691 | 56.9204 | 240.2221 | 582.4424 | 935.2415
Время окончания измерения |  |  |  | 13:13

## pnt #82
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 82 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 57.735 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0.28867 | 0.28868 | 0.28868 | 0.28867 | 0 | 0.86603 | 0.86603
Счетчик MTE |  |  |  | 82 | 49.4938 | 57.7523 | 57.7075 | 57.7471 | 120.0037 | 120.0018 | 119.9946 | 0.005002 | 0.004996 | 0.0049958 | 119.9946 | 120.0369 | 119.9685 | -0.0005921 | -0.00043459 | -0.0010476 | 57.7356 | 0.012622 | 0.015702 | 0.0049979 | 1.1885e-06 | 2.9798e-06 | -0.00017105 | -0.00012529 | -0.00030223 | 0.28888 | 0.28831 | 0.28849 | 0.28888 | 0.28831 | 0.28849 | -0.00059857 | 0.86568 | 0.86568
Генератор MTE |  |  |  | 82 | 49.5 | 57.7347 | 57.7352 | 57.7351 | 120.0003 | 120 | 119.9997 | 0.005 | 0.0050001 | 0.0049999 | 120.001 | 120.0006 | 119.9984 | 1.1594e-05 | 6.1232e-17 | -1.0472e-05 | 57.735 | 0.00020629 | 0.00017186 | 0.005 | 8.695e-08 | 3.5292e-08 | 3.347e-06 | 1.6653e-16 | -3.0229e-06 | 0.28868 | 0.28868 | 0.28867 | 0.28868 | 0.28868 | 0.28867 | 3.2406e-07 | 0.86603 | 0.86603
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.017648 | 0.027712 | 0.011952 | 0.0033343 | 0.001775 | 0.0051093 | 1.96e-06 | 4.07e-06 | 4.1e-06 | 0.006355 | 0.0363 | 0.029945 | 0.0006037 | 0.00043459 | 0.0010372 | 0.00062929 | 0.012416 | 0.01553 | 2.0702e-06 | 1.1016e-06 | 2.9445e-06 | 0.00017439 | 0.00012529 | 0.00029921 | 0.00020138 | 0.00037346 | 0.00017716 | 0.00020144 | 0.00037343 | 0.000177 | 0.0005989 | 0.00034924 | 0.000349
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.030558 | 0.048021 | 0.020697 | 0.0027785 | 0.0014791 | 0.0042579 | 0.039184 | 0.081465 | 0.082069 | 0.0052961 | 0.030241 | 0.024961 | -101.9582 | -100 | -99.0004 | 0.0010899 | 98.3656 | 98.9054 | 0.041421 | 0 | 0 | -101.9568 | -100 | -98.9998 | 0.069713 | 0.12954 | 0.06141 | 0.06973 | 0.12953 | 0.061355 | -100.0541 | 0.040343 | 0.040315
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.030567 | 0.047999 | 0.020701 |  |  |  | 3.92e-05 | 8.14e-05 | 8.2e-05 | [6 empty] | 0.00109 | 0.021505 | 0.026898 | 4.1404e-05 | 2.2032e-05 | 5.889e-05
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 42163.4851 | 57514.6165 | 23859.7015 | 25.465 | 25.495 | 25.496 | 40.444 | 40.492 | 40.4936 | 23859.7015 | 25.496 | 40.4936
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.2715 | 2.0834 | 4.8306 | 59.9825 | 112.6761 | 39.1443 | 2551.0204 | 1228.5012 | 1219.5122 | 78.6782 | 13.7741 | 16.6973 | 16.5646 | 23.0104 | 9.6417 | 91.7465 | 4.6501 | 3.7177 | 2415.224 | 4538.9282 | 1698.0885 | 413.5427 | 575.1462 | 241.0076 | 365.2842 | 196.8193 | 415.1794 | 580.0054 | 312.6176 | 659.9914 | 238.4679 | 631.988 | 1004.4232
Binom# |  |  |  | 82 | 49.5013 | 57.7345 | 57.7002 | 57.7394 | 120.0026 | 119.9964 | 120.001 | 0.0050272 | 0.0049807 | 0.0050137 | 119.7477 | 120.7849 | 119.4674 | 0 | 0 | 0 | 57.7237 | 0.01207 | 0.011977 | 0.0051458 | 0 | 0.00033807 | 0 | 0 | 0 | 0.29035 | 0.28741 | 0.2896 | 0.29035 | 0.28741 | 0.28962 | 0 | 0.86736 | 0.86737
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0013275 | 0.017824 | 0.007266 | 0.007695 | 0.0010302 | 0.0053913 | 0.0064292 | 2.5206e-05 | 1.5258e-05 | 1.7936e-05 | 0.2469 | 0.748 | 0.50108 | 0.0005921 | 0.00043459 | 0.0010476 | 0.011897 | 0.00055175 | 0.0037242 | 0.00014783 | 1.1885e-06 | 0.00033509 | 0.00017105 | 0.00012529 | 0.00030223 | 0.0014712 | 0.00090151 | 0.0011092 | 0.0014717 | 0.00089799 | 0.0011226 | 0.00059857 | 0.0016789 | 0.0016964
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0026822 | 0.030863 | 0.012591 | 0.013325 | 0.0008585 | 0.0044927 | 0.0053579 | 0.50391 | 0.30541 | 0.35902 | 0.20576 | 0.62315 | 0.41768 | -100 | -100 | -100 | 0.020607 | 4.3713 | 23.7187 | 2.9579 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | 0.50928 | 0.31269 | 0.38449 | 0.50947 | 0.31147 | 0.38912 | -100 | 0.19395 | 0.19596
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.030872 | 0.012585 | 0.013328 |  |  |  | 0.00050411 | 0.00030517 | 0.00035872 | [6 empty] | 0.020607 | 0.00095566 | 0.0064506 | 0.0029567 | 2.3771e-05 | 0.0067018
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 42163.4851 | 57514.6165 | 23859.7015 | 25.465 | 25.495 | 25.496 | 40.444 | 40.492 | 40.4936 | 23859.7015 | 25.496 | 40.4936
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 7.5329 | 3.2391 | 7.9459 | 7.5029 | 194.1315 | 37.0966 | 31.1081 | 198.368 | 327.6869 | 278.7695 | 2.0251 | 0.66845 | 0.99785 | 16.889 | 23.0104 | 9.5453 | 4.8528 | 104.6395 | 15.5025 | 33.822 | 4206.8717 | 14.9214 | 421.6349 | 575.1462 | 238.597 | 50.0022 | 81.5342 | 66.3105 | 79.3851 | 130.0028 | 104.0648 | 238.597 | 131.4594 | 206.6456
Время окончания измерения |  |  |  | 13:13

## pnt #83
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 83 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 57.735 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7735 | -5.7735 | -5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | 0 | -17.3205 | 17.3205
Счетчик MTE |  |  |  | 83 | 49.4938 | 57.7511 | 57.7076 | 57.7484 | 120.0121 | 120.0027 | 119.9852 | 0.10003 | 0.10005 | 0.10001 | 120.0032 | 120.0059 | 119.9909 | 0.00084683 | 0.00069089 | 0.00074831 | 57.7357 | 0.010031 | 0.018378 | 0.10003 | 1.7332e-05 | 1.0593e-05 | 0.0048922 | 0.0039891 | 0.0043217 | -5.777 | -5.7739 | -5.7753 | 5.777 | 5.7739 | 5.7753 | 0.013203 | -17.3262 | 17.3262
Генератор MTE |  |  |  | 83 | 49.5 | 57.7351 | 57.7349 | 57.7352 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 0.1 | 0.099999 | 0.1 | 119.9982 | 120 | 120.0018 | 5.2065e-05 | 1.7453e-05 | 1.7453e-05 | 57.7351 | 3.0129e-05 | 0.00014904 | 0.1 | 1.7218e-06 | 5.5161e-07 | 0.0003006 | 0.00010077 | 0.00010077 | -5.7736 | -5.7734 | -5.7736 | 5.7736 | 5.7734 | 5.7736 | 0.00050213 | -17.3206 | 17.3206
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.01601 | 0.027286 | 0.013246 | 0.011952 | 0.00266 | 0.014612 | 3.2e-05 | 5.6e-05 | 6.8e-06 | 0.005 | 0.00595 | 0.01095 | 0.00079477 | 0.00067344 | 0.00073086 | 0.0006563 | 0.010001 | 0.018229 | 3.16e-05 | 1.5611e-05 | 1.0041e-05 | 0.0045916 | 0.0038884 | 0.0042209 | 0.003447 | 0.00050168 | 0.0017157 | 0.0034491 | 0.00050306 | 0.0017173 | 0.012701 | 0.0056644 | 0.0056694
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.027722 | 0.047283 | 0.022937 | 0.0099589 | 0.0022166 | 0.012178 | 0.031989 | 0.055969 | 0.0067995 | 0.0041666 | 0.0049581 | 0.0091257 | 93.8518 | 97.4738 | 97.6676 | 0.0011367 | 99.6996 | 99.189 | 0.03159 | 90.0661 | 94.7924 | 93.8555 | 97.474 | 97.6683 | -0.059667 | -0.0086888 | -0.029707 | 0.059703 | 0.0087126 | 0.029735 | 96.1968 | -0.032692 | 0.032722
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.02773 | 0.047261 | 0.022943 |  |  |  | 0.00064 | 0.00112 | 0.000136 | [6 empty] | 0.0011367 | 0.017322 | 0.031573 | 0.000632 | 0.00031221 | 0.00020082
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 1446.2782 | 1772.2882 | 1637.0922 | 1.7246 | 1.7243 | 1.7249 | 2.4594 | 2.4589 | 2.4599 | 1637.0922 | 1.7249 | 2.4599
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.6062 | 2.1159 | 4.3587 | 16.7337 | 75.188 | 13.6875 | 156.25 | 89.2857 | 735.2941 | 100 | 84.0336 | 45.6621 | 12.5823 | 14.8492 | 13.6826 | 87.9702 | 5.7729 | 3.1673 | 158.2289 | 320.2932 | 497.9632 | 15.4096 | 18.1822 | 16.7617 | 28.9036 | 198.4559 | 58.0635 | 41.1931 | 282.226 | 82.725 | 17.0182 | 52.7619 | 75.1753
Binom# |  |  |  | 83 | 49.5013 | 57.7347 | 57.6983 | 57.7409 | 120.0092 | 119.9969 | 119.9939 | 0.10009 | 0.10007 | 0.099966 | 119.9872 | 120.0122 | 120.0006 | 0.00032562 | 1.2467e-05 | 0.00022436 | 57.7236 | 0.011012 | 0.018795 | 0.10015 | 4.0453e-05 | 0.00035482 | 0 | 0 | 0 | -5.7785 | -5.7738 | -5.7721 | 5.7785 | 5.7738 | 5.7721 | 0 | -17.3245 | 17.3245
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0013428 | 0.016418 | 0.0093375 | 0.0075936 | 0.0029263 | 0.0057804 | 0.008722 | 5.4322e-05 | 1.4023e-05 | 4.1632e-05 | 0.015979 | 0.0062189 | 0.0097756 | 0.00052121 | 0.00067842 | 0.00052395 | 0.012094 | 0.00098063 | 0.00041754 | 0.0001184 | 2.3121e-05 | 0.00034423 | 0.0048922 | 0.0039891 | 0.0043217 | 0.001504 | 0.00011583 | 0.0031505 | 0.0015019 | 0.00011721 | 0.0031522 | 0.013203 | 0.0017619 | 0.001767
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.002713 | 0.02843 | 0.016181 | 0.01315 | 0.0024384 | 0.0048169 | 0.0072692 | 0.054304 | 0.014015 | 0.041628 | 0.013316 | 0.0051821 | 0.008147 | 61.5483 | 98.1955 | 70.0184 | 0.020947 | 9.7757 | 2.272 | 0.11836 | 133.3955 | 3249.7698 | 100 | 100 | 100 | -0.026034 | -0.002006 | -0.054552 | 0.025998 | 0.0020299 | 0.05458 | 100 | -0.010169 | 0.010198
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028437 | 0.016173 | 0.013153 |  |  |  | 0.0010864 | 0.00028045 | 0.00083263 | [6 empty] | 0.020947 | 0.0016985 | 0.0007232 | 0.002368 | 0.00046242 | 0.0068846
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 1446.2782 | 1772.2882 | 1637.0922 | 1.7246 | 1.7243 | 1.7249 | 2.4594 | 2.4589 | 2.4599 | 1637.0922 | 1.7249 | 2.4599
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 7.4473 | 3.5165 | 6.1831 | 7.6031 | 68.3452 | 34.5995 | 22.9305 | 92.0432 | 356.5697 | 120.1011 | 31.2906 | 80.4003 | 51.1477 | 19.1861 | 14.7401 | 19.0856 | 4.7739 | 58.8757 | 138.2749 | 42.2303 | 216.2559 | 14.5251 | 14.4628 | 17.7229 | 16.3709 | 66.2453 | 859.5709 | 31.6196 | 94.5989 | 1211.3479 | 45.0688 | 16.3709 | 169.6228 | 241.2013
Время окончания измерения |  |  |  | 13:14

## pnt #84
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 84 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 57.735 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4337 | -14.4337 | -14.4337 | 14.4337 | 14.4337 | 14.4337 | 0 | -43.3012 | 43.3012
Счетчик MTE |  |  |  | 84 | 49.4938 | 57.7532 | 57.7064 | 57.7473 | 120.0087 | 120.0035 | 119.9878 | 0.24993 | 0.24995 | 0.25015 | 120.0123 | 119.9936 | 119.994 | 0.0005633 | 0.00062657 | 0.00045379 | 57.7356 | 0.01134 | 0.018184 | 0.25001 | 5.6119e-05 | 8.7085e-05 | 0.0081308 | 0.0090375 | 0.0065552 | -14.4341 | -14.4238 | -14.4456 | 14.4341 | 14.4238 | 14.4456 | 0.023724 | -43.3035 | 43.3035
Генератор MTE |  |  |  | 84 | 49.5 | 57.7348 | 57.7351 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25002 | 119.9917 | 120.006 | 120.0023 | 5.7596e-05 | -8.7266e-05 | 1.7453e-05 | 57.7349 | 8.8192e-05 | 8.8192e-05 | 0.25 | 1.8742e-05 | 3.2389e-06 | 0.00083131 | -0.0012596 | 0.00025194 | -14.4335 | -14.4337 | -14.4349 | 14.4335 | 14.4337 | 14.4349 | -0.00017633 | -43.3021 | 43.3021
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.018364 | 0.028676 | 0.01243 | 0.008705 | 0.003525 | 0.01223 | 6.9e-05 | 4.74e-05 | 0.0001316 | 0.02063 | 0.012375 | 0.008255 | 0.00050571 | 0.00071384 | 0.00043633 | 0.00070577 | 0.011252 | 0.018096 | 5.0662e-06 | 3.7377e-05 | 8.3847e-05 | 0.0072995 | 0.010297 | 0.0063033 | 0.00060369 | 0.009907 | 0.010706 | 0.00060596 | 0.0099042 | 0.010707 | 0.0239 | 0.0014025 | 0.001409
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.031797 | 0.049693 | 0.021525 | 0.0072536 | 0.0029374 | 0.010193 | 0.027608 | 0.018964 | 0.052608 | 0.01719 | 0.010313 | 0.0068795 | 89.7754 | 113.9276 | 96.1538 | 0.0012224 | 99.2223 | 99.515 | 0.0020264 | 66.6034 | 96.2807 | 89.7758 | 113.9371 | 96.1567 | -0.0041824 | -0.068685 | -0.074111 | 0.0041981 | 0.068666 | 0.074121 | 100.7433 | -0.0032388 | 0.0032539
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.031807 | 0.049668 | 0.021529 |  |  |  | 0.00138 | 0.000948 | 0.002632 | [6 empty] | 0.0012224 | 0.019489 | 0.031343 | 0.00010132 | 0.00074754 | 0.0016769
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 843.697 | 758.4496 | 1046.2777 | 0.97516 | 0.97512 | 0.9747 | 1.2602 | 1.2602 | 1.2595 | 1046.2777 | 0.9747 | 1.2595
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.1439 | 2.0134 | 4.6448 | 22.9753 | 56.7376 | 16.3532 | 72.4638 | 105.4852 | 37.9939 | 24.2365 | 40.404 | 60.5694 | 19.7742 | 14.0087 | 22.9183 | 81.8045 | 5.131 | 3.1905 | 986.9393 | 133.7721 | 59.6328 | 9.3978 | 6.6567 | 10.881 | 233.1571 | 14.1969 | 13.1519 | 300.1938 | 18.3523 | 16.9927 | 10.3856 | 300.9458 | 387.0833
Binom# |  |  |  | 84 | 49.5013 | 57.7369 | 57.6992 | 57.7382 | 120.0014 | 120.003 | 119.9956 | 0.24996 | 0.25002 | 0.25004 | 120.0169 | 119.9664 | 120.0167 | 8.5728e-05 | 0.00034898 | -0.00022419 | 57.724 | 0.011997 | 0.015505 | 0.24994 | 0.00012695 | 0.0003581 | 0 | 0 | 0 | -14.4319 | -14.4261 | -14.4368 | 14.4319 | 14.4261 | 14.4368 | 0 | -43.2949 | 43.2949
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0013084 | 0.016283 | 0.0072625 | 0.0091594 | 0.0072859 | 0.00051139 | 0.0078126 | 3.3259e-05 | 7.2169e-05 | 0.0001115 | 0.0045615 | 0.027217 | 0.022671 | 0.00047758 | 0.00027759 | 0.00067797 | 0.011632 | 0.00065657 | 0.0026796 | 6.5617e-05 | 7.0826e-05 | 0.00027101 | 0.0081308 | 0.0090375 | 0.0065552 | 0.002145 | 0.0023549 | 0.0088204 | 0.0021473 | 0.0023531 | 0.008818 | 0.023724 | 0.0086114 | 0.0086104
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0026436 | 0.028194 | 0.012585 | 0.015861 | 0.0060712 | 0.00042615 | 0.0065111 | 0.013307 | 0.028873 | 0.044574 | 0.0038008 | 0.022682 | 0.018893 | 84.7812 | 44.3036 | 149.4035 | 0.020148 | 5.7897 | 14.7359 | 0.026246 | 126.208 | 311.2016 | 100 | 100 | 100 | -0.014861 | -0.016327 | -0.061059 | 0.014877 | 0.016314 | 0.061043 | 100 | -0.019886 | 0.019884
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028203 | 0.012579 | 0.015865 |  |  |  | 0.00066517 | 0.0014434 | 0.0022301 | [6 empty] | 0.020148 | 0.0011372 | 0.0046413 | 0.0013123 | 0.0014165 | 0.0054202
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 843.697 | 758.4496 | 1046.2777 | 0.97516 | 0.97512 | 0.9747 | 1.2602 | 1.2602 | 1.2595 | 1046.2777 | 0.9747 | 1.2595
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 7.6427 | 3.5458 | 7.9498 | 6.3034 | 27.4502 | 391.0916 | 25.5997 | 150.337 | 69.2818 | 44.842 | 109.6136 | 18.3707 | 22.0546 | 20.939 | 36.0238 | 14.7499 | 4.9633 | 87.9344 | 21.5459 | 76.1995 | 70.5952 | 18.4494 | 8.437 | 7.5845 | 10.4628 | 65.6186 | 59.7251 | 15.9633 | 84.7118 | 77.2463 | 20.6334 | 10.4628 | 49.014 | 63.3438
Время окончания измерения |  |  |  | 13:14

## pnt #85
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 85 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -288.675 | -288.675 | -288.675 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | -866.025 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 85 | 49.9936 | 57.7484 | 57.7139 | 57.7454 | 120.0075 | 119.9932 | 119.9993 | 5.0001 | 4.9996 | 5.013 | 120.0061 | 120.0083 | 119.9856 | 0.00072703 | 0.00070315 | 0.00096691 | 57.7359 | 0.011289 | 0.011326 | 5.0042 | 0.004228 | 0.0045586 | 0.20993 | 0.20289 | 0.2799 | -288.748 | -288.544 | -289.4759 | 288.748 | 288.5441 | 289.476 | 0.69272 | -866.7678 | 866.7681
Генератор MTE |  |  |  | 85 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 119.9939 | 120 | 120.0061 | 0.00010647 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 5 | 0.0001837 | 0.00017219 | 0.030734 | 1.4211e-14 | -9.9476e-14 | -288.6757 | -288.6733 | -288.6744 | 288.6757 | 288.6733 | 288.6744 | 0.030734 | -866.0233 | 866.0233
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.013496 | 0.021136 | 0.010426 | 0.007481 | 0.006775 | 0.000706 | 8.48e-05 | 0.0004076 | 0.012979 | 0.012213 | 0.0083375 | 0.02055 | 0.00062057 | 0.00070315 | 0.00096691 | 0.00092857 | 0.011255 | 0.011293 | 0.0042186 | 0.0040443 | 0.0043865 | 0.1792 | 0.20289 | 0.2799 | 0.072303 | 0.12927 | 0.80146 | 0.072377 | 0.1292 | 0.8016 | 0.66198 | 0.74449 | 0.74477
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.02337 | 0.036622 | 0.018055 | 0.0062338 | 0.0056462 | 0.00058834 | 0.001696 | 0.0081527 | 0.2589 | 0.010177 | 0.0069474 | 0.017127 | 85.3562 | 100 | 100 | 0.0016083 | 99.7047 | 99.7057 | 0.084302 | 95.6552 | 96.2229 | 85.3599 | 100 | 100 | -0.02504 | -0.044802 | -0.27687 | 0.025066 | 0.044778 | 0.27691 | 95.5633 | -0.085893 | 0.085925
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.023376 | 0.036609 | 0.018058 |  |  |  | 0.001696 | 0.008152 | 0.25958 | [6 empty] | 0.0016083 | 0.019495 | 0.019559 | 0.084373 | 0.080887 | 0.087729
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20073 | 0.20313 | 0.2669 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50007 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50011 | 0.2669 | 0.50007 | 0.50011
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.2779 | 2.7316 | 5.5376 | 26.7344 | 29.5203 | 283.2861 | 58.9623 | 12.2669 | 0.38524 | 40.9417 | 59.97 | 24.3309 | 16.1142 | 14.2217 | 10.3422 | 62.1765 | 5.1296 | 5.1127 | 1.1852 | 1.2363 | 1.1399 | 0.0023516 | 0.0020313 | 0.002669 | 19.9684 | 11.1605 | 1.8062 | 19.9478 | 11.1667 | 1.806 | 0.0027929 | 5.8221 | 5.8203
Binom# |  |  |  | 85 | 49.9992 | 57.7323 | 57.7068 | 57.7362 | 119.99 | 119.9922 | 120.0178 | 5.0013 | 4.9997 | 5.0015 | 120.0162 | 119.9868 | 119.997 | 0.00041911 | 0.0008289 | 0.00079385 | 57.7247 | 0.015126 | 0.0038125 | 5.0006 | 0.00041282 | 0.00081641 | 0.094106 | 0.23915 | 0.22924 | -288.7341 | -288.5157 | -288.7695 | 288.7341 | 288.5158 | 288.7696 | 0.5625 | -866.0193 | 866.0195
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00082016 | 0.016119 | 0.0070273 | 0.0092581 | 0.017437 | 0.0010222 | 0.018475 | 0.001156 | 0.00012003 | 0.011431 | 0.010085 | 0.021536 | 0.011459 | 0.00030792 | 0.00012575 | 0.00017306 | 0.011179 | 0.0038376 | 0.0075134 | 0.0036035 | 0.0038152 | 0.0037422 | 0.11582 | 0.036261 | 0.050658 | 0.013825 | 0.028246 | 0.70641 | 0.013901 | 0.028226 | 0.70646 | 0.13022 | 0.74848 | 0.74858
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0016405 | 0.027913 | 0.012176 | 0.016033 | 0.01453 | 0.00085192 | 0.015396 | 0.023119 | 0.0024007 | 0.22804 | 0.0084035 | 0.017946 | 0.0095505 | 42.3532 | 17.8838 | 17.8985 | 0.019362 | 33.9956 | 66.3384 | 0.07201 | 90.2363 | 82.091 | 55.1725 | 17.8721 | 18.0989 | -0.0047879 | -0.0097892 | -0.24403 | 0.0048143 | 0.0097821 | 0.24405 | 18.7986 | -0.086353 | 0.086365
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027919 | 0.012172 | 0.016035 |  |  |  | 0.023119 | 0.0024005 | 0.22863 | [6 empty] | 0.019363 | 0.0066469 | 0.013014 | 0.072071 | 0.076305 | 0.074845
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20073 | 0.20313 | 0.2669 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50007 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50011 | 0.2669 | 0.50007 | 0.50011
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 12.1927 | 3.5818 | 8.2158 | 6.2362 | 11.4696 | 195.6485 | 10.8255 | 4.3254 | 41.6575 | 0.43739 | 49.58 | 23.2166 | 43.6328 | 32.4757 | 79.5231 | 57.7826 | 5.1646 | 15.0445 | 7.6843 | 1.3875 | 1.3105 | 1.3361 | 0.0036382 | 0.011366 | 0.014747 | 104.4327 | 51.0787 | 2.0492 | 103.8595 | 51.1154 | 2.0492 | 0.014198 | 5.791 | 5.7907
Время окончания измерения |  |  |  | 13:15

## pnt #86
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 86 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 57.735 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -346.41 | -346.41 | -346.41 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 0 | -1039.23 | 1039.23
Счетчик MTE |  |  |  | 86 | 49.9936 | 57.7508 | 57.7136 | 57.7421 | 120.0143 | 119.9975 | 119.9882 | 6.0006 | 5.9993 | 6.0009 | 120.0066 | 120.003 | 119.9904 | 0.00088059 | 0.00074613 | 0.00084256 | 57.7355 | 0.0092329 | 0.014391 | 6.0003 | 0.0001767 | 0.00077094 | 0.30516 | 0.25834 | 0.29195 | -346.537 | -346.243 | -346.5042 | 346.5371 | 346.2431 | 346.5043 | 0.85545 | -1039.2841 | 1039.2845
Генератор MTE |  |  |  | 86 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 6 | 119.9963 | 119.996 | 120.0077 | 9.9484e-05 | 1 | -3.4907e-05 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 4 | 2.0002 | 1.9998 | 0.034462 | 0 | -0.012092 | -346.4094 | 0 | -346.4077 | 346.4094 | 0 | 346.4077 | 0.02237 | -692.8171 | 692.8171
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.015812 | 0.021406 | 0.007234 | 0.014329 | 0.00255 | 0.011779 | 0.0005678 | 5.9993 | 0.0009222 | 0.010325 | 0.006975 | 0.0173 | 0.0007811 | 0.99925 | 0.00087746 | 0.00054632 | 0.0091996 | 0.014357 | 2.0003 | 2 | 1.999 | 0.27069 | 0.25834 | 0.30404 | 0.12753 | 346.243 | 0.096531 | 0.12766 | 346.2431 | 0.096654 | 0.83308 | 346.4671 | 346.4674
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.02738 | 0.03709 | 0.012528 | 0.011939 | 0.002125 | 0.0098168 | 0.0094625 | 100 | 0.015368 | 0.0086037 | 0.0058124 | 0.014418 | 88.7026 | 133925.2277 | 104.1429 | 0.00094625 | 99.639 | 99.7684 | 33.3365 | 1131913.5611 | 259293.3574 | 88.7067 | 100 | 104.1418 | -0.036801 | -100 | -0.027858 | 0.03684 | 100 | 0.027894 | 97.385 | -33.3371 | 33.3371
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.027387 | 0.037076 | 0.01253 |  |  |  | 0.011356 | 119.9867 | 0.018444 | [6 empty] | 0.00094626 | 0.015934 | 0.024867 | 40.0055 | 40.001 | 39.9798
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 4.9339 | 5.7813 | 5.1489 | 0.50418 | 0.50418 | 0.50417 | 0.50668 | 0.50668 | 0.50668 | 5.1489 | 0.50417 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.6513 | 2.6971 | 7.9811 | 13.9577 | 78.4314 | 16.9794 | 8.8059 | 0.00083343 | 5.4218 | 48.4262 | 71.6846 | 28.9017 | 12.8024 | 0.010007 | 11.3965 | 105.679 | 6.2758 | 4.0213 | 0.0024997 | 0.0024999 | 0.0025013 | 0.05562 | 0.057813 | 0.049442 | 13.7 | 0.0050418 | 18.0977 | 13.7537 | 0.0050668 | 18.1644 | 0.052872 | 0.015124 | 0.015199
Binom# |  |  |  | 86 | 50.0003 | 57.733 | 57.7061 | 57.7346 | 119.9887 | 119.993 | 120.0182 | 6.0011 | 5.9998 | 6.0014 | 120.0144 | 119.989 | 119.9966 | 0.00043654 | 0.00087317 | 0.00083924 | 57.7246 | 0.014862 | 0.002776 | 6.0006 | 0.00039991 | 0.00083376 | 0.14245 | 0.30231 | 0.29079 | -346.4614 | -346.2243 | -346.4866 | 346.4614 | 346.2245 | 346.4867 | 0.73555 | -1039.1722 | 1039.1725
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00032043 | 0.017768 | 0.0074668 | 0.007511 | 0.025605 | 0.0044004 | 0.030021 | 0.00053606 | 0.00045345 | 0.00047585 | 0.0077717 | 0.013969 | 0.0062125 | 0.00044405 | 0.00012704 | 3.3152e-06 | 0.010961 | 0.0056295 | 0.011615 | 0.00029821 | 0.00022321 | 6.2819e-05 | 0.16271 | 0.043971 | 0.0011634 | 0.075556 | 0.018661 | 0.017626 | 0.07566 | 0.018635 | 0.017658 | 0.1199 | 0.1119 | 0.11201
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00064095 | 0.030767 | 0.012938 | 0.013008 | 0.021335 | 0.0036671 | 0.02502 | 0.0089336 | 0.0075584 | 0.0079296 | 0.006476 | 0.011641 | 0.0051775 | 50.4265 | 17.0266 | 0.39347 | 0.018985 | 60.9721 | 80.7098 | 0.00497 | 126.3235 | 8.1484 | 53.3199 | 17.0203 | 0.39848 | -0.021803 | -0.0053896 | -0.0050869 | 0.021833 | 0.0053822 | 0.005096 | 14.0163 | -0.010767 | 0.010778
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.030776 | 0.012933 | 0.01301 |  |  |  | 0.010721 | 0.0090691 | 0.0095169 | [6 empty] | 0.018985 | 0.0097506 | 0.020117 | 0.0059642 | 0.0044642 | 0.0012564
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 4.9339 | 5.7813 | 5.1489 | 0.50418 | 0.50418 | 0.50417 | 0.50668 | 0.50668 | 0.50668 | 5.1489 | 0.50417 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 31.2076 | 3.2493 | 7.7322 | 7.6867 | 7.8109 | 45.4506 | 6.662 | 9.3272 | 11.0265 | 10.5076 | 64.3363 | 35.7937 | 80.4823 | 22.52 | 78.715 | 3016.3781 | 5.2674 | 10.2558 | 4.9709 | 16.7666 | 22.4005 | 79.5937 | 0.092534 | 0.33967 | 12.9213 | 23.1242 | 93.5471 | 99.1126 | 23.207 | 94.1404 | 99.4272 | 0.36735 | 46.8241 | 47.0104
Время окончания измерения |  |  |  | 13:15

## pnt #87
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 87 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 120 | 120 | 120 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 57.735 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | -7.2169 | -7.2169 | -7.2169 | 14.4337 | 14.4337 | 14.4337 | 37.5 | -21.6506 | 43.3012
Счетчик MTE |  |  |  | 87 | 49.9935 | 57.7585 | 57.7041 | 57.7429 | 120.0286 | 120.0155 | 119.9559 | 0.25003 | 0.24995 | 0.25003 | 120 | 120.0002 | 119.9998 | 0.86664 | 0.86639 | 0.86626 | 57.7352 | 0.0072352 | 0.028451 | 0.25001 | 2.6299e-05 | 2.6686e-05 | 12.5157 | 12.4962 | 12.5066 | -7.2054 | -7.2025 | -7.2129 | 14.4416 | 14.4233 | 14.4375 | 37.5185 | -21.6209 | 43.3024
Генератор MTE |  |  |  | 87 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 119.9607 | 120.026 | 120.0133 | 0.86618 | 0.86583 | 0.86606 | 57.735 | 4.1002e-05 | 4.1002e-05 | 0.25 | 5.0472e-05 | 5.0242e-05 | 12.5022 | 12.4972 | 12.5005 | -7.2131 | -7.2217 | -7.216 | 14.4338 | 14.4337 | 14.4338 | 37.5 | -21.6508 | 43.3014
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.02355 | 0.030876 | 0.007882 | 0.028434 | 0.015525 | 0.043959 | 3.34e-05 | 4.7e-05 | 2.94e-05 | 0.0393 | 0.02585 | 0.01345 | 0.00046263 | 0.0005579 | 0.00019691 | 0.0001824 | 0.0071942 | 0.02841 | 5.2768e-06 | 2.4174e-05 | 2.3556e-05 | 0.013452 | 0.00098481 | 0.0060198 | 0.0076863 | 0.019162 | 0.0030933 | 0.0078167 | 0.010431 | 0.0036681 | 0.018487 | 0.029942 | 0.0010537
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.040773 | 0.053507 | 0.01365 | 0.023689 | 0.012936 | 0.036646 | 0.013358 | 0.018804 | 0.011759 | 0.03275 | 0.021542 | 0.011208 | 0.053382 | 0.064394 | 0.022731 | 0.00031593 | 99.4333 | 99.8559 | 0.0021107 | 91.92 | 88.2728 | 0.10748 | 0.0078808 | 0.048133 | -0.10667 | -0.26605 | -0.042885 | 0.054126 | 0.072321 | 0.025407 | 0.049274 | -0.13848 | 0.0024334
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.04079 | 0.053479 | 0.013652 |  |  |  | 0.000668 | 0.00094 | 0.000588 | [6 empty] | 0.00031593 | 0.012461 | 0.049208 | 0.00010554 | 0.00048347 | 0.00047112
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.74803 | 0.74838 | 0.74827 | 1.4519 | 1.4514 | 1.4506 | 1.2599 | 1.2602 | 1.2599 | 0.74827 | 1.4506 | 1.2599
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.4516 | 1.8699 | 7.3249 | 7.0339 | 12.8824 | 4.5497 | 149.7006 | 106.383 | 170.068 | 12.7226 | 19.3424 | 37.1747 | 21.6156 | 17.9243 | 50.7839 | 316.5266 | 8.0252 | 2.0322 | 947.5423 | 206.8373 | 212.2592 | 6.9598 | 94.962 | 15.546 | 13.6107 | 5.4555 | 33.8264 | 23.2773 | 17.4247 | 49.5888 | 15.1861 | 10.4751 | 517.7598
Binom# |  |  |  | 87 | 50.0001 | 57.7425 | 57.6972 | 57.7334 | 119.9901 | 120.0123 | 119.9976 | 0.25009 | 0.24999 | 0.25 | 120.005 | 120.0019 | 119.9931 | 0.86606 | 0.86621 | 0.86611 | 57.7236 | 0.012663 | 0.017652 | 0.25013 | 2.6969e-05 | 0.00034365 | 12.5065 | 12.494 | 12.5011 | -7.2195 | -7.2074 | -7.2147 | 14.4407 | 14.4238 | 14.4336 | 37.5016 | -21.6416 | 43.2981
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00012207 | 0.016019 | 0.0069537 | 0.0094988 | 0.038428 | 0.0032493 | 0.041693 | 5.3517e-05 | 3.791e-05 | 2.5721e-05 | 0.004982 | 0.0017421 | 0.0067088 | 0.00057876 | 0.00018568 | 0.00014851 | 0.011542 | 0.0054281 | 0.010799 | 0.00012377 | 6.7033e-07 | 0.00031697 | 0.0091504 | 0.0022865 | 0.0054853 | 0.014041 | 0.0048711 | 0.0017881 | 0.00091528 | 0.000452 | 0.0038583 | 0.016923 | 0.020699 | 0.0043197
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00024417 | 0.027735 | 0.012051 | 0.01645 | 0.032016 | 0.0027074 | 0.034757 | 0.021404 | 0.015167 | 0.010287 | 0.0041517 | 0.0014517 | 0.0055907 | 0.066782 | 0.021432 | 0.017143 | 0.019991 | 75.0234 | 37.9575 | 0.049505 | 2.5489 | 1187.7899 | 0.073112 | 0.018298 | 0.04386 | -0.19486 | -0.06763 | -0.02479 | 0.0063378 | 0.0031338 | 0.026724 | 0.045106 | -0.095736 | 0.0099756
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027746 | 0.012044 | 0.016452 |  |  |  | 0.0010703 | 0.00075821 | 0.00051442 | [6 empty] | 0.019991 | 0.0094018 | 0.018705 | 0.0024753 | 1.3407e-05 | 0.0063394
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.74803 | 0.74838 | 0.74827 | 1.4519 | 1.4514 | 1.4506 | 1.2599 | 1.2602 | 1.2599 | 0.74827 | 1.4506 | 1.2599
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 81.92 | 3.6041 | 8.3027 | 6.0781 | 5.2045 | 61.5516 | 4.797 | 93.4285 | 131.8903 | 194.3934 | 100.3614 | 287.0116 | 74.5287 | 17.2784 | 53.8557 | 67.3375 | 5.0022 | 10.6363 | 5.3461 | 40.3987 | 7459.0603 | 15.7744 | 10.2313 | 40.9004 | 17.0606 | 7.4508 | 21.461 | 58.5182 | 198.7926 | 402.1223 | 47.1449 | 16.589 | 15.1525 | 126.2993
Время окончания измерения |  |  |  | 13:16

## pnt #88
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 88 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 57.735 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | -14.4337 | -14.4337 | -14.4338 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 75 | -43.3012 | 86.6025
Счетчик MTE |  |  |  | 88 | 49.9936 | 57.7575 | 57.7007 | 57.7508 | 120.0056 | 120.2049 | 119.7895 | 0.5 | 0.49989 | 0.5001 | 120.0073 | 119.9976 | 119.9952 | 0.86669 | 0.8667 | 0.86489 | 57.7362 | 0.053665 | 0.08662 | 0.49999 | 4.3924e-05 | 7.8592e-05 | 25.0287 | 24.999 | 24.979 | -14.4061 | -14.3881 | -14.4971 | 28.8785 | 28.8438 | 28.8811 | 75.0066 | -43.2913 | 86.6034
Генератор MTE |  |  |  | 88 | 50 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 119.9846 | 120.015 | 120.0004 | 0.86605 | 0.86591 | 0.86604 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 0.5 | 4.4529e-05 | 4.3929e-05 | 25.0006 | 24.9966 | 25.0005 | -14.4327 | -14.4394 | -14.4329 | 28.8675 | 28.8674 | 28.8676 | 74.9978 | -43.305 | 86.6025
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.02248 | 0.03422 | 0.015832 | 0.005618 | 0.20488 | 0.2105 | 3.4e-06 | 0.0001122 | 9.66e-05 | 0.022675 | 0.01745 | 0.005225 | 0.00064076 | 0.0007896 | 0.001152 | 0.0012796 | 0.053631 | 0.086587 | 6.3301e-06 | 6.0535e-07 | 3.4663e-05 | 0.028069 | 0.0023534 | 0.021585 | 0.02658 | 0.051296 | 0.064228 | 0.011044 | 0.023584 | 0.013495 | 0.0088368 | 0.013647 | 0.00095439
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.038921 | 0.059306 | 0.027414 | 0.0046814 | 0.17044 | 0.17572 | 0.00068 | 0.022445 | 0.019316 | 0.018895 | 0.014542 | 0.0043543 | 0.073932 | 0.091104 | 0.1332 | 0.0022164 | 99.9379 | 99.9615 | 0.001266 | 1.3782 | 44.1046 | 0.11215 | 0.0094142 | 0.086413 | -0.1845 | -0.35651 | -0.44304 | 0.038242 | 0.081764 | 0.046725 | 0.011781 | -0.031524 | 0.001102
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.038937 | 0.059271 | 0.027422 |  |  |  | 6.8e-05 | 0.002244 | 0.001932 | [6 empty] | 0.0022164 | 0.092892 | 0.14997 | 0.0001266 | 1.2107e-05 | 0.00069325
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.45963 | 0.45969 | 0.4601 | 0.95105 | 0.9512 | 0.94816 | 0.86002 | 0.86011 | 0.85993 | 0.4601 | 0.94816 | 0.85993
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.5683 | 1.6872 | 3.6467 | 35.5999 | 0.97618 | 0.95013 | 1470.5882 | 44.5633 | 51.7598 | 22.0507 | 28.6533 | 95.6938 | 15.6064 | 12.6646 | 8.6802 | 45.1178 | 1.0765 | 0.66678 | 789.8748 | 8259.7399 | 144.2481 | 4.0985 | 48.8301 | 5.3244 | 5.1547 | 2.668 | 2.1401 | 22.4891 | 10.5194 | 18.404 | 39.0532 | 30.0772 | 780.3227
Binom# |  |  |  | 88 | 50.0001 | 57.7409 | 57.6925 | 57.7423 | 120.0047 | 120.0097 | 119.9856 | 0.50007 | 0.49994 | 0.50014 | 120.012 | 119.9979 | 119.9902 | 0.86611 | 0.86618 | 0.86606 | 57.7239 | 0.011366 | 0.023442 | 0.50012 | 5.3938e-05 | 0.00036504 | 25.0084 | 24.9832 | 25.0114 | -14.433 | -14.4138 | -14.4378 | 28.8744 | 28.843 | 28.8794 | 75.0031 | -43.2845 | 86.5968
Binom Δ изм |  |  |  |  | 8.3923e-05 | 0.016628 | 0.0081713 | 0.0085377 | 0.00091066 | 0.19515 | 0.19609 | 7.2363e-05 | 5.7201e-05 | 4.5451e-05 | 0.0046955 | 0.00034429 | 0.0050169 | 0.00057696 | 0.00052159 | 0.0011731 | 0.012396 | 0.042298 | 0.063178 | 0.00013097 | 1.0014e-05 | 0.00028645 | 0.020242 | 0.015723 | 0.032455 | 0.026845 | 0.025716 | 0.059354 | 0.004133 | 0.00078498 | 0.0016465 | 0.0035092 | 0.0067916 | 0.0065645
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00016787 | 0.028789 | 0.014162 | 0.014784 | 0.00075885 | 0.16235 | 0.16369 | 0.014473 | 0.011443 | 0.0090885 | 0.0039127 | 0.00028691 | 0.0041809 | 0.066571 | 0.060181 | 0.13563 | 0.02147 | 78.8195 | 72.9369 | 0.026194 | 22.7977 | 364.4738 | 0.080877 | 0.062896 | 0.12993 | -0.18634 | -0.17873 | -0.40942 | 0.014312 | 0.0027215 | 0.005701 | 0.0046785 | -0.015688 | 0.0075799
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0288 | 0.014153 | 0.014788 |  |  |  | 0.0014473 | 0.001144 | 0.00090902 | [6 empty] | 0.021471 | 0.073263 | 0.10943 | 0.0026193 | 0.00020027 | 0.0057289
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.45963 | 0.45969 | 0.4601 | 0.95105 | 0.9512 | 0.94816 | 0.86002 | 0.86011 | 0.85993 | 0.4601 | 0.94816 | 0.85993
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 119.1564 | 3.4722 | 7.0656 | 6.7624 | 219.6201 | 1.0248 | 1.02 | 69.0965 | 87.4104 | 110.0082 | 106.4845 | 1452.2763 | 99.6628 | 17.3321 | 19.172 | 8.5246 | 4.6575 | 1.365 | 0.91384 | 38.1775 | 499.3172 | 17.4553 | 5.683 | 7.3088 | 3.5412 | 5.1038 | 5.3219 | 2.3159 | 60.0922 | 316.0448 | 150.8392 | 98.3449 | 60.4383 | 113.4485
Время окончания измерения |  |  |  | 13:16

## pnt #89
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 89 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 249.9999 | 249.9999 | 249.9999 | -144.3375 | -144.3375 | -144.3375 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 749.9997 | -433.0125 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 89 | 49.9936 | 57.7589 | 57.7057 | 57.7416 | 119.9564 | 120.0148 | 120.0289 | 5.0011 | 4.9998 | 5.0033 | 120.006 | 120.0059 | 119.9881 | 0.86599 | 0.86642 | 0.86635 | 57.7354 | 0.023742 | 0.01615 | 5.0014 | 0.00081433 | 0.0012765 | 250.1489 | 249.9787 | 250.2879 | -144.4463 | -144.0595 | -144.2891 | 288.8584 | 288.5177 | 288.9003 | 750.4155 | -432.795 | 866.2765
Генератор MTE |  |  |  | 89 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.7349 | 119.999 | 120.001 | 120 | 0 | 5 | 5 | 119.9851 | 120.012 | 120.0029 | 1 | 0.86595 | 0.86604 | 57.735 | 0.00030747 | 0.00036514 | 3.3333 | 1.667 | 1.6664 | 0 | 249.9762 | 250.003 | 0 | -144.3762 | -144.3277 | 0 | 288.6738 | 288.6728 | 499.9792 | -288.7038 | 577.3466
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.023924 | 0.029304 | 0.006686 | 0.042615 | 0.01375 | 0.028865 | 5.0011 | 0.0001664 | 0.0033622 | 0.0209 | 0.006075 | 0.014825 | 0.13401 | 0.00047708 | 0.00030416 | 0.00043245 | 0.023435 | 0.015784 | 1.6681 | 1.6661 | 1.6651 | 250.1489 | 0.0024538 | 0.28496 | 144.4463 | 0.31667 | 0.038542 | 288.8584 | 0.15612 | 0.22757 | 250.4363 | 144.0911 | 288.9299
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.04142 | 0.050782 | 0.011579 | 0.035525 | 0.011457 | 0.024048 | 100 | 0.0033281 | 0.067199 | 0.017416 | 0.0050623 | 0.012355 | 15.4746 | 0.055063 | 0.035109 | 0.00074902 | 98.705 | 97.739 | 33.3526 | 204603.6091 | 130436.2794 | 100 | 0.00098159 | 0.11385 | -100 | -0.21982 | -0.026712 | 100 | 0.054112 | 0.078771 | 33.373 | -33.2932 | 33.3531
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.041438 | 0.050756 | 0.01158 |  |  |  | 100.0221 | 0.003328 | 0.067244 | [6 empty] | 0.00074903 | 0.04059 | 0.027339 | 33.362 | 33.3229 | 33.3016
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50003 | 0.50002 | 0.50004 | 0.50003 | 0.50002 | 0.50003 | 0.20002 | 0.50004 | 0.50003
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.4133 | 1.9702 | 8.6352 | 4.6932 | 14.5455 | 6.9288 | 0.00099978 | 30.0481 | 1.4871 | 23.9234 | 82.3045 | 33.7268 | 0.074622 | 20.9607 | 32.8771 | 133.5068 | 2.4636 | 3.6577 | 0.0029974 | 0.0030009 | 0.0030029 | 0.0020002 | 203.7721 | 1.7569 | 0.0050003 | 2.2747 | 18.7198 | 0.0050003 | 9.2406 | 6.3479 | 0.0059936 | 0.015019 | 0.014992
Binom# |  |  |  | 89 | 50.0001 | 57.7422 | 57.6973 | 57.735 | 119.9938 | 120.0102 | 119.996 | 5.0016 | 5.0002 | 5.0007 | 120.0149 | 119.9976 | 119.9875 | 0.86626 | 0.86645 | 0.86632 | 57.7231 | 0.012031 | 0.016464 | 5.0007 | 0.00044891 | 0.0008246 | 250.176 | 249.9665 | 250.1208 | -144.2841 | -144.0368 | -144.2078 | 288.8008 | 288.4958 | 288.7149 | 750.2632 | -432.5287 | 866.0115
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.000103 | 0.016721 | 0.0083732 | 0.006593 | 0.037443 | 0.00458 | 0.032848 | 0.00044997 | 0.00034852 | 0.0026403 | 0.0089155 | 0.008374 | 0.00052617 | 0.00026661 | 2.3572e-05 | 2.2476e-05 | 0.012293 | 0.011711 | 0.00031425 | 0.00074219 | 0.00036542 | 0.00045195 | 0.027083 | 0.012155 | 0.16716 | 0.16223 | 0.022671 | 0.081321 | 0.057632 | 0.021874 | 0.18546 | 0.15224 | 0.26623 | 0.26497
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00020602 | 0.02895 | 0.01451 | 0.011418 | 0.031214 | 0.0038162 | 0.027366 | 0.0089973 | 0.0069708 | 0.052771 | 0.0074292 | 0.006978 | 0.00043852 | 0.030787 | 0.0027206 | 0.0025943 | 0.021291 | 49.3265 | 1.9459 | 0.01484 | 44.8732 | 35.404 | 0.010827 | 0.0048623 | 0.066786 | -0.11231 | -0.015737 | -0.05636 | 0.019952 | 0.0075815 | 0.064196 | 0.020288 | -0.061515 | 0.030587
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028962 | 0.014503 | 0.011419 |  |  |  | 0.0089993 | 0.0069705 | 0.052806 | [6 empty] | 0.021292 | 0.020285 | 0.00054429 | 0.014844 | 0.0073083 | 0.009039
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50003 | 0.50002 | 0.50004 | 0.50003 | 0.50002 | 0.50003 | 0.20002 | 0.50004 | 0.50003
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 97.0904 | 3.4528 | 6.8953 | 8.757 | 5.3415 | 43.668 | 6.0887 | 11.112 | 14.3462 | 1.8937 | 56.0823 | 59.7084 | 950.2598 | 37.5081 | 424.2261 | 444.9283 | 4.6967 | 4.9299 | 183.7241 | 6.7368 | 13.683 | 11.0632 | 18.4746 | 41.137 | 2.995 | 4.4522 | 31.7734 | 8.8722 | 25.0619 | 65.9527 | 7.7891 | 9.8593 | 8.1287 | 16.3478
Время окончания измерения |  |  |  | 13:17

## pnt #90
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 90 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 57.735 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 299.9999 | 299.9999 | 299.9999 | -173.205 | -173.205 | -173.205 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 899.9996 | -519.615 | 1039.23
Счетчик MTE |  |  |  | 90 | 49.9936 | 57.7502 | 57.7133 | 57.7421 | 119.9952 | 119.9973 | 120.0074 | 6.001 | 5.9995 | 6.0007 | 120.002 | 120.0048 | 119.9931 | 0.86632 | 0.86638 | 0.86644 | 57.7352 | 0.013276 | 0.0092029 | 6.0004 | 0.00022006 | 0.00064501 | 300.229 | 299.9865 | 300.2152 | -173.1025 | -172.9152 | -172.9948 | 346.5572 | 346.2536 | 346.4915 | 900.4306 | -519.0125 | 1039.3023
Генератор MTE |  |  |  | 90 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6.0001 | 6.0001 | 6 | 119.9892 | 120.009 | 120.0018 | 0.86606 | 0.86596 | 0.86604 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 6.0001 | 0.00031254 | 0.00038719 | 300.0178 | 299.9827 | 300.0064 | -173.1888 | -173.244 | -173.1948 | 346.4175 | 346.4146 | 346.4106 | 900.0069 | -519.6276 | 1039.2427
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.015326 | 0.021718 | 0.00712 | 0.004758 | 0.002675 | 0.007433 | 0.0008278 | 0.0005322 | 0.0006614 | 0.01285 | 0.0042 | 0.00865 | 0.00026006 | 0.00041365 | 0.00040025 | 0.00024258 | 0.013243 | 0.0091696 | 0.00031901 | 9.2483e-05 | 0.00025783 | 0.21117 | 0.0037868 | 0.20876 | 0.086343 | 0.32878 | 0.2 | 0.13976 | 0.16102 | 0.080911 | 0.42371 | 0.61511 | 0.05965
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.026538 | 0.037631 | 0.012331 | 0.0039652 | 0.0022292 | 0.0061938 | 0.013794 | 0.0088707 | 0.011022 | 0.010708 | 0.0034999 | 0.0072087 | 0.030018 | 0.047745 | 0.046195 | 0.00042017 | 99.7489 | 99.6378 | 0.0053165 | 42.0265 | 39.9722 | 0.070336 | 0.0012623 | 0.069535 | -0.04988 | -0.19014 | -0.11561 | 0.040329 | 0.046505 | 0.023351 | 0.047056 | -0.11852 | 0.0057394
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.026545 | 0.037617 | 0.012332 |  |  |  | 0.016556 | 0.010644 | 0.013228 | [6 empty] | 0.00042017 | 0.022937 | 0.015882 | 0.0063803 | 0.0018497 | 0.0051565
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20482 | 0.20482 | 0.20482 | 0.50836 | 0.50836 | 0.50836 | 0.50668 | 0.50668 | 0.50668 | 0.20482 | 0.50836 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.7671 | 2.6584 | 8.1088 | 42.0345 | 74.7664 | 26.907 | 6.0401 | 9.395 | 7.5597 | 38.9105 | 119.0476 | 57.8035 | 38.4534 | 24.1749 | 24.9843 | 238.0005 | 4.3597 | 6.2964 | 15.6733 | 54.0641 | 19.393 | 2.9121 | 162.2568 | 2.9455 | 10.1917 | 2.6736 | 4.3972 | 12.5637 | 10.8952 | 21.6978 | 4.3526 | 4.2893 | 88.2801
Binom# |  |  |  | 90 | 50.0002 | 57.7339 | 57.7053 | 57.7346 | 119.9941 | 119.9901 | 120.0158 | 6.001 | 5.9998 | 6.0011 | 120.0131 | 119.9938 | 119.9931 | 0.86626 | 0.86641 | 0.86644 | 57.7223 | 0.01248 | 0.005118 | 6.0005 | 0.00035465 | 0.00093218 | 300.1277 | 299.9726 | 300.1948 | -173.0912 | -172.8779 | -172.9887 | 346.4638 | 346.2229 | 346.4708 | 900.2951 | -518.9577 | 1039.1575
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00016785 | 0.016305 | 0.0080017 | 0.0075009 | 0.001109 | 0.0072356 | 0.0083598 | 7.7427e-05 | 0.00030104 | 0.00042103 | 0.011057 | 0.010987 | 5.4602e-05 | 5.8805e-05 | 3.6703e-05 | 6.9836e-06 | 0.012934 | 0.00079584 | 0.0040849 | 8.7377e-05 | 0.00013459 | 0.00028717 | 0.10131 | 0.013888 | 0.020368 | 0.011314 | 0.037331 | 0.0061428 | 0.09341 | 0.030694 | 0.020724 | 0.13554 | 0.054804 | 0.14486
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00033574 | 0.028234 | 0.013865 | 0.01299 | 0.00092421 | 0.0060298 | 0.0069661 | 0.0012902 | 0.0050178 | 0.0070164 | 0.0092143 | 0.0091558 | 4.5504e-05 | 0.0067879 | 0.0042364 | 0.00080601 | 0.022403 | 5.9945 | 44.3869 | 0.0014562 | 61.161 | 44.5214 | 0.033744 | 0.0046296 | 0.0067844 | -0.006536 | -0.021589 | -0.0035509 | 0.026954 | 0.0088645 | 0.0059811 | 0.015052 | -0.010559 | 0.013938
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028241 | 0.013859 | 0.012992 |  |  |  | 0.0015485 | 0.0060209 | 0.0084207 | [6 empty] | 0.022403 | 0.0013784 | 0.0070752 | 0.0017475 | 0.0026918 | 0.0057434
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20482 | 0.20482 | 0.20482 | 0.50836 | 0.50836 | 0.50836 | 0.50668 | 0.50668 | 0.50668 | 0.20482 | 0.50836 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 59.5782 | 3.5409 | 7.2153 | 7.6971 | 180.3419 | 27.6412 | 23.9239 | 64.5769 | 16.6089 | 11.8755 | 45.219 | 45.5065 | 9157.1652 | 170.0534 | 272.4551 | 1431.9255 | 4.4637 | 72.5457 | 14.1338 | 57.2234 | 37.15 | 17.4114 | 6.0699 | 44.2417 | 30.1892 | 77.7778 | 23.5465 | 143.163 | 18.7983 | 57.1582 | 84.7132 | 13.607 | 48.1433 | 36.3521
Время окончания измерения |  |  |  | 13:17

## pnt #91
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 91 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 120 | 120 | 120 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 57.735 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 7.2169 | 7.2169 | 7.2169 | 14.4337 | 14.4337 | 14.4337 | 37.5 | 21.6506 | 43.3012
Счетчик MTE |  |  |  | 91 | 49.9936 | 57.7566 | 57.7087 | 57.7397 | 119.9556 | 120.01 | 120.0344 | 0.25 | 0.24995 | 0.25008 | 120.0133 | 119.99 | 119.9967 | 0.86612 | 0.86562 | 0.86579 | 57.735 | 0.023518 | 0.014384 | 0.25001 | 2.6163e-05 | 5.0957e-05 | 12.5062 | 12.4859 | 12.5014 | 7.2174 | 7.2224 | 7.2255 | 14.4394 | 14.4243 | 14.4393 | 37.4936 | 21.6653 | 43.3031
Генератор MTE |  |  |  | 91 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 119.999 | 120.0024 | 119.9986 | 0.86602 | 0.86603 | 0.866 | 57.735 | 4.1002e-05 | 4.1002e-05 | 0.25 | 2.8563e-06 | 3.2419e-06 | 12.4998 | 12.4999 | 12.4996 | 7.2171 | 7.2168 | 7.2174 | 14.4337 | 14.4336 | 14.4337 | 37.4993 | 21.6513 | 43.301
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.021646 | 0.026258 | 0.004662 | 0.044502 | 0.010025 | 0.034477 | 5e-06 | 4.76e-05 | 7.76e-05 | 0.01427 | 0.0124 | 0.00187 | 0.00010315 | 0.00041001 | 0.00021412 | 1.3491e-05 | 0.023477 | 0.014343 | 1.1665e-05 | 2.3306e-05 | 4.7715e-05 | 0.006426 | 0.013978 | 0.0017979 | 0.00026992 | 0.0055781 | 0.0081751 | 0.0057003 | 0.0093114 | 0.0056461 | 0.0057541 | 0.014023 | 0.002035
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.037478 | 0.045501 | 0.0080742 | 0.037099 | 0.0083535 | 0.028723 | 0.002 | 0.019044 | 0.03103 | 0.01189 | 0.010334 | 0.0015584 | 0.01191 | 0.047366 | 0.024731 | 2.3366e-05 | 99.8257 | 99.715 | 0.004666 | 89.0825 | 93.638 | 0.051382 | 0.11195 | 0.014381 | 0.0037399 | 0.077233 | 0.11314 | 0.039477 | 0.064553 | 0.039102 | 0.015347 | 0.064726 | 0.0046994
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.037492 | 0.04548 | 0.0080748 |  |  |  | 0.0001 | 0.000952 | 0.001552 | [6 empty] | 2.3366e-05 | 0.040663 | 0.024843 | 0.00023331 | 0.00046612 | 0.0009543
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.74843 | 0.74888 | 0.74846 | 1.4503 | 1.4489 | 1.4489 | 1.26 | 1.2602 | 1.2598 | 0.74846 | 1.4489 | 1.2598
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.6672 | 2.1988 | 12.3842 | 4.4942 | 19.9501 | 5.801 | 1000 | 105.042 | 64.433 | 35.0385 | 40.3226 | 267.3797 | 96.9442 | 24.3898 | 46.7037 | 4279.6552 | 2.4592 | 4.0253 | 428.6146 | 214.535 | 104.7887 | 14.5659 | 6.6894 | 52.0444 | 387.7953 | 18.7597 | 12.8064 | 31.9172 | 19.5215 | 32.2171 | 48.769 | 22.3855 | 268.0695
Binom# |  |  |  | 91 | 50.0002 | 57.7389 | 57.7023 | 57.7316 | 119.99 | 119.9995 | 120.0106 | 0.25 | 0.24999 | 0.25011 | 120.0265 | 119.975 | 119.9985 | 0.86608 | 0.86576 | 0.86597 | 57.7224 | 0.012413 | 0.0079236 | 0.24989 | 0 | 0.0003269 | 12.5017 | 12.4887 | 12.5039 | 7.2161 | 7.2193 | 7.2209 | 14.4348 | 14.4252 | 14.4391 | 37.4942 | 21.6563 | 43.2991
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00016785 | 0.01777 | 0.0064524 | 0.0080488 | 0.034363 | 0.010551 | 0.023788 | 2.8973e-06 | 4.2507e-05 | 3.0897e-05 | 0.013196 | 0.014963 | 0.0017823 | 3.9791e-05 | 0.0001404 | 0.00018182 | 0.012586 | 0.011105 | 0.0064605 | 0.00011606 | 2.6163e-05 | 0.00027594 | 0.0045618 | 0.0027551 | 0.0024293 | 0.0013088 | 0.0030794 | 0.0046571 | 0.0046048 | 0.00084298 | 0.00022665 | 0.00062075 | 0.0090453 | 0.0039894
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00033574 | 0.030766 | 0.011181 | 0.01394 | 0.028646 | 0.0087921 | 0.019818 | 0.0011589 | 0.017006 | 0.012355 | 0.010996 | 0.012471 | 0.0014853 | 0.0045942 | 0.01622 | 0.021 | 0.0218 | 47.2206 | 44.9144 | 0.04642 | 100 | 541.5173 | 0.036476 | 0.022066 | 0.019433 | 0.018134 | 0.042636 | 0.064453 | 0.03189 | 0.0058442 | 0.0015697 | 0.0016556 | 0.04175 | 0.0092127
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.030778 | 0.011176 | 0.013941 |  |  |  | 5.7946e-05 | 0.00085014 | 0.00061794 | [6 empty] | 0.0218 | 0.019235 | 0.01119 | 0.0023211 | 0.00052325 | 0.0055188
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.74843 | 0.74888 | 0.74846 | 1.4503 | 1.4489 | 1.4489 | 1.26 | 1.2602 | 1.2598 | 0.74846 | 1.4489 | 1.2598
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 59.5782 | 3.2491 | 8.9478 | 7.1731 | 5.8203 | 18.9548 | 8.4075 | 1725.7363 | 117.6276 | 161.8281 | 37.8892 | 33.4149 | 280.5414 | 251.3132 | 71.2254 | 55 | 4.5872 | 5.1988 | 8.9366 | 43.0827 | 191.1131 | 18.1198 | 20.5184 | 33.9386 | 38.5158 | 79.9774 | 33.9822 | 22.4802 | 39.5104 | 215.6293 | 802.5676 | 452.0724 | 34.7048 | 136.741
Время окончания измерения |  |  |  | 13:17

## pnt #92
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 92 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 57.735 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 14.4337 | 14.4338 | 14.4337 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 75 | 43.3013 | 86.6025
Счетчик MTE |  |  |  | 92 | 49.9936 | 57.7585 | 57.7021 | 57.7458 | 119.9803 | 120.0145 | 120.0052 | 0.49997 | 0.49992 | 0.50014 | 120.0067 | 119.9959 | 119.9974 | 0.86583 | 0.8656 | 0.86577 | 57.7355 | 0.01831 | 0.017852 | 0.50001 | 4.942e-05 | 8.1648e-05 | 25.003 | 24.9697 | 25.004 | 14.4482 | 14.4443 | 14.4533 | 28.8774 | 28.8465 | 28.8808 | 74.9767 | 43.3459 | 86.6047
Генератор MTE |  |  |  | 92 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 119.993 | 120.0146 | 119.9924 | 0.86599 | 0.86605 | 0.86592 | 57.735 | 4.1002e-05 | 4.1002e-05 | 0.5 | 3.6789e-05 | 3.6792e-05 | 24.999 | 25.0008 | 24.9971 | 14.4356 | 14.4325 | 14.4388 | 28.8676 | 28.8676 | 28.8676 | 74.9969 | 43.3069 | 86.6027
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.02353 | 0.032876 | 0.01079 | 0.019825 | 0.0145 | 0.0053251 | 3.34e-05 | 7.96e-05 | 0.0001352 | 0.013742 | 0.018725 | 0.0049825 | 0.00015502 | 0.0004482 | 0.00015805 | 0.00048072 | 0.018269 | 0.017811 | 7.4021e-06 | 1.2631e-05 | 4.4856e-05 | 0.0040411 | 0.031143 | 0.0068675 | 0.012668 | 0.011859 | 0.014503 | 0.0098359 | 0.021031 | 0.013202 | 0.020234 | 0.03903 | 0.002007
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.040739 | 0.056975 | 0.018685 | 0.016524 | 0.012082 | 0.0044374 | 0.0066804 | 0.015923 | 0.027033 | 0.011451 | 0.015605 | 0.0041522 | 0.017905 | 0.051779 | 0.018256 | 0.00083263 | 99.7761 | 99.7703 | 0.0014804 | 25.5588 | 54.9387 | 0.016162 | 0.12472 | 0.027466 | 0.087681 | 0.0821 | 0.10034 | 0.034061 | 0.072907 | 0.045713 | 0.026988 | 0.090043 | 0.0023174
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.040755 | 0.056943 | 0.018689 |  |  |  | 0.000668 | 0.001592 | 0.002704 | [6 empty] | 0.00083264 | 0.031643 | 0.03085 | 0.00014804 | 0.00025262 | 0.00089713
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.4599 | 0.46 | 0.45981 | 0.94975 | 0.94945 | 0.94947 | 0.86004 | 0.86009 | 0.8599 | 0.45981 | 0.94947 | 0.8599
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.4537 | 1.7561 | 5.3508 | 10.0882 | 13.7931 | 37.5582 | 149.7006 | 62.8141 | 36.9822 | 36.3835 | 26.7023 | 100.3512 | 64.5063 | 22.3114 | 63.2708 | 120.1005 | 3.1603 | 3.2415 | 675.4821 | 395.8468 | 111.4669 | 28.4549 | 3.6882 | 16.7414 | 10.8319 | 11.5645 | 9.4622 | 25.2502 | 11.797 | 18.8108 | 17.0379 | 10.5446 | 371.056
Binom# |  |  |  | 92 | 50.0001 | 57.7424 | 57.6952 | 57.7377 | 119.9983 | 120.0073 | 119.9945 | 0.50001 | 0.49999 | 0.50023 | 120.0122 | 119.9868 | 120.001 | 0.86591 | 0.86578 | 0.86595 | 57.7227 | 0.012264 | 0.016464 | 0.49999 | 6.7422e-05 | 0.00038179 | 25.0002 | 24.9752 | 25.0103 | 14.4418 | 14.4358 | 14.4446 | 28.8717 | 28.8471 | 28.8818 | 74.9857 | 43.3222 | 86.6006
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00013733 | 0.016163 | 0.0069641 | 0.0081382 | 0.017956 | 0.0072063 | 0.010742 | 4.1937e-05 | 6.954e-05 | 8.8927e-05 | 0.0054569 | 0.0090357 | 0.0035941 | 7.1415e-05 | 0.00017679 | 0.00018561 | 0.012802 | 0.0060457 | 0.0013886 | 1.5463e-05 | 1.8002e-05 | 0.00030015 | 0.0028369 | 0.0055592 | 0.0062727 | 0.0063989 | 0.0085509 | 0.0087506 | 0.0056571 | 0.00053073 | 0.0010531 | 0.008997 | 0.023701 | 0.0040714
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00027469 | 0.027984 | 0.012069 | 0.014093 | 0.014966 | 0.0060045 | 0.0089512 | 0.0083879 | 0.01391 | 0.017781 | 0.0045472 | 0.00753 | 0.0029951 | 0.0082482 | 0.020424 | 0.021439 | 0.022173 | 33.0184 | 7.7782 | 0.0030925 | 36.4266 | 367.6096 | 0.011346 | 0.022264 | 0.025087 | 0.044289 | 0.059199 | 0.060544 | 0.01959 | 0.0018398 | 0.0036463 | 0.012 | 0.05468 | 0.0047011
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027996 | 0.012062 | 0.014096 |  |  |  | 0.00083873 | 0.0013908 | 0.0017785 | [6 empty] | 0.022173 | 0.010471 | 0.0024051 | 0.00030925 | 0.00036004 | 0.0060029
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.4599 | 0.46 | 0.45981 | 0.94975 | 0.94945 | 0.94947 | 0.86004 | 0.86009 | 0.8599 | 0.45981 | 0.94947 | 0.8599
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 72.8178 | 3.572 | 8.2904 | 7.0943 | 11.1384 | 27.7535 | 18.6186 | 119.2272 | 71.901 | 56.2261 | 91.6271 | 55.336 | 139.1183 | 140.0259 | 56.563 | 53.8762 | 4.51 | 9.5498 | 41.5781 | 323.3616 | 277.7466 | 16.6586 | 40.5338 | 20.6613 | 18.3289 | 21.4446 | 16.0381 | 15.6824 | 43.902 | 467.4789 | 235.8291 | 38.3188 | 17.3642 | 182.9137
Время окончания измерения |  |  |  | 13:18

## pnt #93
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 93 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 249.9999 | 249.9999 | 249.9999 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 749.9997 | 433.0125 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 93 | 49.9936 | 57.7537 | 57.7008 | 57.7549 | 120.0345 | 120.0069 | 119.9585 | 5.0005 | 5.0003 | 5.0007 | 120.0036 | 120.0092 | 119.9872 | 0.86542 | 0.8657 | 0.86568 | 57.7364 | 0.0071881 | 0.030313 | 5.0005 | 0.00024915 | 0.00043024 | 249.9347 | 249.7715 | 250.0196 | 144.7001 | 144.4256 | 144.5821 | 288.8001 | 288.5213 | 288.8144 | 749.7257 | 433.7078 | 866.1358
Генератор MTE |  |  |  | 93 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 119.992 | 120.0093 | 119.9987 | 0.866 | 0.86607 | 0.86599 | 57.735 | 1.9095e-14 | 5.9212e-15 | 5 | 0.00025639 | 0.0002511 | 249.9918 | 250.012 | 249.9891 | 144.3503 | 144.3154 | 144.3563 | 288.6744 | 288.6744 | 288.675 | 749.9929 | 433.022 | 866.0238
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.018694 | 0.03423 | 0.019864 | 0.034524 | 0.00695 | 0.041474 | 0.000557 | 0.000312 | 0.0006944 | 0.01159 | 0.0001 | 0.01149 | 0.00057448 | 0.0003739 | 0.00031241 | 0.0014398 | 0.0071881 | 0.030313 | 0.00052112 | 7.2409e-06 | 0.00017914 | 0.057106 | 0.24052 | 0.030513 | 0.34977 | 0.11017 | 0.22586 | 0.12564 | 0.15315 | 0.13942 | 0.26711 | 0.6858 | 0.11192
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.032368 | 0.059323 | 0.034394 | 0.028762 | 0.0057913 | 0.034574 | 0.011139 | 0.0062396 | 0.013886 | 0.009658 | 8.3327e-05 | 0.009576 | 0.066381 | 0.043191 | 0.036088 | 0.0024937 | 100 | 100 | 0.010421 | 2.9062 | 41.6367 | 0.022848 | 0.096294 | 0.012204 | 0.24172 | 0.076279 | 0.15622 | 0.043504 | 0.05308 | 0.048275 | 0.035627 | 0.15812 | 0.012921
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.032379 | 0.059288 | 0.034405 |  |  |  | 0.01114 | 0.00624 | 0.013888 | [6 empty] | 0.0024938 | 0.01245 | 0.052504 | 0.010422 | 0.00014482 | 0.0035828
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20003 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.0884 | 1.6867 | 2.9065 | 5.7931 | 28.777 | 4.8223 | 8.9767 | 16.0256 | 7.2005 | 43.1406 | 5000 | 43.5161 | 17.4071 | 26.7448 | 32.0097 | 40.1001 | 8.032 | 1.9046 | 9.5946 | 690.5221 | 27.9113 | 8.754 | 2.0772 | 16.3891 | 2.0686 | 6.5552 | 3.2008 | 11.4937 | 9.4202 | 10.3577 | 5.6141 | 3.1622 | 38.6971
Binom# |  |  |  | 93 | 50.0002 | 57.7378 | 57.6933 | 57.7454 | 120.006 | 120.002 | 119.992 | 5.0009 | 4.9999 | 5.0009 | 120.016 | 119.9924 | 119.9916 | 0.86571 | 0.86561 | 0.86571 | 57.7235 | 0.012704 | 0.016931 | 5.0004 | 0.00024272 | 0.00051261 | 249.9651 | 249.6964 | 250.0007 | 144.5271 | 144.4358 | 144.5495 | 288.7398 | 288.4614 | 288.7818 | 749.6622 | 433.5124 | 865.9829
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00018692 | 0.015855 | 0.0075022 | 0.009434 | 0.02852 | 0.0049282 | 0.033471 | 0.00032895 | 0.00038735 | 0.00025308 | 0.012439 | 0.016799 | 0.0043748 | 0.00028611 | 8.0537e-05 | 3.2581e-05 | 0.012971 | 0.0055159 | 0.013383 | 8.1476e-05 | 6.433e-06 | 8.2372e-05 | 0.03043 | 0.075067 | 0.018846 | 0.17297 | 0.010199 | 0.032576 | 0.060285 | 0.059911 | 0.032656 | 0.063515 | 0.19537 | 0.15285
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00037389 | 0.027453 | 0.013002 | 0.016335 | 0.02376 | 0.0041066 | 0.027902 | 0.0065783 | 0.0077466 | 0.0050608 | 0.010366 | 0.013998 | 0.003646 | 0.03306 | 0.0093031 | 0.0037637 | 0.022466 | 76.7365 | 44.1484 | 0.0016294 | 2.5819 | 19.1456 | 0.012175 | 0.030054 | 0.007538 | 0.11954 | 0.007062 | 0.022531 | 0.020874 | 0.020765 | 0.011307 | 0.0084717 | 0.045046 | 0.017648
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027462 | 0.012994 | 0.01634 |  |  |  | 0.006579 | 0.0077471 | 0.0050615 | [6 empty] | 0.022466 | 0.0095538 | 0.02318 | 0.0016295 | 0.00012866 | 0.0016474
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20003 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 53.4988 | 3.6414 | 7.6958 | 6.1199 | 7.0127 | 40.5827 | 5.9754 | 15.1999 | 12.9081 | 19.757 | 40.195 | 29.7639 | 114.2915 | 34.9516 | 124.167 | 306.9228 | 4.4511 | 10.467 | 4.3141 | 61.3674 | 777.2482 | 60.6999 | 16.4284 | 6.6555 | 26.5347 | 4.1829 | 70.8048 | 22.1921 | 23.9539 | 24.0805 | 44.2222 | 23.6101 | 11.1003 | 28.3336
Время окончания измерения |  |  |  | 13:18

## pnt #94
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 94 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 57.735 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 299.9999 | 299.9999 | 299.9999 | 173.205 | 173.205 | 173.205 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 899.9996 | 519.615 | 1039.23
Счетчик MTE |  |  |  | 94 | 49.9936 | 57.7452 | 57.707 | 57.7563 | 119.9714 | 119.9923 | 120.0362 | 6.001 | 6.0001 | 6.0007 | 120.0067 | 119.9996 | 119.9937 | 0.86603 | 0.86572 | 0.86566 | 57.7362 | 0.026024 | 0.0040676 | 6.0006 | 0.00023664 | 0.00043624 | 300.1077 | 299.7561 | 300.0181 | 173.2619 | 173.3048 | 173.5071 | 346.5318 | 346.2489 | 346.577 | 899.8819 | 520.0739 | 1039.3577
Генератор MTE |  |  |  | 94 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6.0001 | 120 | 120.0066 | 119.9934 | 0.86604 | 0.86604 | 0.86599 | 57.735 | 1.0251e-05 | 1.0251e-05 | 6 | 0.00023442 | 0.00023442 | 300.0043 | 300.0044 | 299.991 | 173.1938 | 173.1937 | 173.232 | 346.4083 | 346.4083 | 346.4158 | 899.9997 | 519.6195 | 1039.2323
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.010248 | 0.028018 | 0.021322 | 0.028601 | 0.00767 | 0.036271 | 0.001075 | 0.0001518 | 0.0005758 | 0.0066675 | 0.0069925 | 0.000325 | 1.0511e-05 | 0.00031844 | 0.00032442 | 0.0011819 | 0.026013 | 0.0040573 | 0.00060087 | 2.2193e-06 | 0.00020181 | 0.10337 | 0.24826 | 0.027151 | 0.068087 | 0.11118 | 0.27517 | 0.12356 | 0.15935 | 0.16119 | 0.11774 | 0.45444 | 0.12541
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.017747 | 0.048552 | 0.036917 | 0.023839 | 0.0063921 | 0.030216 | 0.017914 | 0.0025299 | 0.0095956 | 0.0055559 | 0.0058271 | 0.00027085 | 0.0012137 | 0.036783 | 0.037477 | 0.002047 | 99.9606 | 99.748 | 0.010013 | 0.93781 | 46.2623 | 0.034444 | 0.082821 | 0.0090498 | 0.039297 | 0.064153 | 0.15859 | 0.035657 | 0.046021 | 0.046509 | 0.013084 | 0.08738 | 0.012066
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.01775 | 0.048529 | 0.036931 |  |  |  | 0.0215 | 0.003036 | 0.011516 | [6 empty] | 0.002047 | 0.045056 | 0.0070275 | 0.012017 | 4.4385e-05 | 0.0040363
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20482 | 0.20483 | 0.20483 | 0.50835 | 0.50834 | 0.50834 | 0.50668 | 0.50669 | 0.50669 | 0.20483 | 0.50834 | 0.50669
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.6338 | 2.0606 | 2.7078 | 6.9929 | 26.0756 | 5.5141 | 4.6512 | 32.9381 | 8.6836 | 74.9906 | 71.5052 | 1538.4615 | 951.4153 | 31.4032 | 30.8241 | 48.8509 | 2.2194 | 14.2298 | 8.3213 | 2252.9953 | 24.7753 | 5.9465 | 2.4732 | 22.6336 | 12.936 | 7.9239 | 3.2053 | 14.2097 | 11.0099 | 10.8943 | 15.6551 | 5.8176 | 41.9935
Binom# |  |  |  | 94 | 50.0002 | 57.7302 | 57.6994 | 57.7478 | 120.0077 | 119.9912 | 120.0011 | 6.0013 | 6.0001 | 6.001 | 120.0162 | 119.987 | 119.9968 | 0.8657 | 0.86563 | 0.86568 | 57.725 | 0.012758 | 0.014636 | 6.0008 | 0.00070613 | 0.00062027 | 299.927 | 299.6844 | 299.998 | 173.4238 | 173.3392 | 173.4808 | 346.4563 | 346.204 | 346.5464 | 899.6093 | 520.2438 | 1039.2067
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0002327 | 0.015092 | 0.0076068 | 0.0085612 | 0.036276 | 0.0011267 | 0.035134 | 0.00026153 | 1.4099e-05 | 0.00036132 | 0.0095221 | 0.012623 | 0.0031164 | 0.00033285 | 9.4983e-05 | 1.8428e-05 | 0.011134 | 0.013265 | 0.010568 | 0.00020645 | 0.00046949 | 0.00018403 | 0.18071 | 0.071789 | 0.020088 | 0.16189 | 0.034406 | 0.026339 | 0.075502 | 0.044941 | 0.030577 | 0.27262 | 0.16994 | 0.15105
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00046545 | 0.026136 | 0.013182 | 0.014823 | 0.030237 | 0.00093897 | 0.029269 | 0.0043581 | 0.00023497 | 0.0060213 | 0.0079346 | 0.010519 | 0.0025972 | 0.038434 | 0.010972 | 0.0021287 | 0.019284 | 50.9738 | 259.8162 | 0.0034404 | 198.3953 | 42.186 | 0.060216 | 0.023949 | 0.0066956 | 0.093436 | 0.019853 | 0.01518 | 0.021788 | 0.012979 | 0.0088226 | 0.030295 | 0.032676 | 0.014533
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.02614 | 0.013175 | 0.014828 |  |  |  | 0.0052307 | 0.00028197 | 0.0072264 | [6 empty] | 0.019284 | 0.022976 | 0.018305 | 0.0041289 | 0.0093898 | 0.0036806
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20482 | 0.20483 | 0.20483 | 0.50835 | 0.50834 | 0.50834 | 0.50668 | 0.50669 | 0.50669 | 0.20483 | 0.50834 | 0.50669
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 42.9744 | 3.8255 | 7.5899 | 6.7438 | 5.5133 | 177.5108 | 5.6925 | 19.118 | 354.6454 | 13.8381 | 52.5096 | 39.6095 | 160.44 | 30.0437 | 105.2818 | 542.6628 | 5.1856 | 4.3524 | 5.4631 | 24.2195 | 10.6498 | 27.1692 | 3.4015 | 8.5529 | 30.592 | 5.4406 | 25.6055 | 33.4867 | 23.255 | 39.0376 | 57.4306 | 6.7612 | 15.557 | 34.8642
Время окончания измерения |  |  |  | 13:19

## pnt #95
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 95 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.96824 | 0.96824 | 0.96824 | 57.735 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 27.9508 | 27.9508 | 27.9508 | -7.2171 | -7.2171 | -7.2171 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 83.8523 | -21.6513 | 86.6025
Счетчик MTE |  |  |  | 95 | 49.9936 | 57.7454 | 57.7098 | 57.7533 | 120.0114 | 119.9892 | 119.9994 | 0.49999 | 0.49997 | 0.50011 | 120.0021 | 119.9862 | 120.0117 | 0.96847 | 0.96843 | 0.96842 | 57.7362 | 0.01309 | 0.014633 | 0.50002 | 5.921e-05 | 5.684e-05 | 27.9621 | 27.9422 | 27.971 | -7.1926 | -7.1923 | -7.2012 | 28.8724 | 28.853 | 28.8831 | 83.8753 | -21.5861 | 86.6085
Генератор MTE |  |  |  | 95 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 119.9946 | 120.014 | 119.9914 | 0.96823 | 0.96821 | 0.96827 | 57.735 | 3.0752e-05 | 3.0752e-05 | 0.5 | 3.4912e-05 | 3.6236e-05 | 27.9506 | 27.9498 | 27.9515 | -7.2184 | -7.221 | -7.2142 | 28.8676 | 28.8675 | 28.8675 | 83.8519 | -21.6536 | 86.6026
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.010364 | 0.025198 | 0.018292 | 0.011283 | 0.01081 | 0.00047345 | 7.4e-06 | 3.3e-05 | 0.0001118 | 0.0074575 | 0.027757 | 0.0203 | 0.00024077 | 0.00022422 | 0.0001503 | 0.0011524 | 0.01306 | 0.014602 | 2.38e-05 | 2.4298e-05 | 2.0604e-05 | 0.011555 | 0.0075729 | 0.019449 | 0.025783 | 0.028715 | 0.012942 | 0.0047547 | 0.014503 | 0.015603 | 0.023431 | 0.06744 | 0.0058541
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.017948 | 0.043663 | 0.031673 | 0.009402 | 0.0090091 | 0.00039454 | 0.00148 | 0.0066004 | 0.022355 | 0.0062145 | 0.023134 | 0.016915 | 0.024861 | 0.023153 | 0.01552 | 0.001996 | 99.7651 | 99.7898 | 0.0047597 | 41.0372 | 36.2486 | 0.041325 | 0.027102 | 0.069533 | -0.35847 | -0.39925 | -0.17972 | 0.016468 | 0.050267 | 0.054021 | 0.027936 | -0.31242 | 0.0067593
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.017951 | 0.043644 | 0.031683 |  |  |  | 0.000148 | 0.00066 | 0.002236 | [6 empty] | 0.0019961 | 0.02262 | 0.025291 | 0.00047599 | 0.00048596 | 0.00041207
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.43233 | 0.43237 | 0.43229 | 1.4032 | 1.4027 | 1.4022 | 0.86001 | 0.86004 | 0.85992 | 0.43229 | 1.4022 | 0.85992
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.5707 | 2.2913 | 3.1563 | 17.7251 | 18.5014 | 422.4335 | 675.6757 | 151.5152 | 44.7227 | 67.0466 | 18.0131 | 24.6305 | 41.5327 | 44.599 | 66.5323 | 50.0987 | 4.4209 | 3.954 | 210.0864 | 205.7762 | 242.6744 | 10.4618 | 15.9534 | 6.2171 | 3.9145 | 3.5134 | 7.8024 | 52.2232 | 17.1096 | 15.9184 | 15.4744 | 4.4883 | 127.2213
Binom# |  |  |  | 95 | 50.0002 | 57.7294 | 57.7016 | 57.7451 | 120.0035 | 119.9885 | 120.008 | 0.50007 | 0.49999 | 0.50014 | 119.9986 | 119.9891 | 120.0123 | 0.96835 | 0.96832 | 0.96833 | 57.7249 | 0.015064 | 0.011984 | 0.50021 | 2.5932e-05 | 0.00011447 | 27.9552 | 27.9362 | 27.9662 | -7.2056 | -7.2038 | -7.2108 | 28.8689 | 28.85 | 28.8809 | 83.8576 | -21.6202 | 86.5998
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00022125 | 0.015971 | 0.0082181 | 0.0081786 | 0.0078273 | 0.00071802 | 0.0085606 | 7.8714e-05 | 1.9529e-05 | 3.2562e-05 | 0.0034842 | 0.0029009 | 0.00059095 | 0.0001239 | 0.00010901 | 9.0399e-05 | 0.011295 | 0.001974 | 0.002649 | 0.0001832 | 3.3279e-05 | 5.7627e-05 | 0.0069091 | 0.0060314 | 0.0047456 | 0.013034 | 0.011467 | 0.0095828 | 0.0034413 | 0.0029809 | 0.0022072 | 0.017688 | 0.034083 | 0.0086313
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00044256 | 0.027658 | 0.01424 | 0.014161 | 0.0065222 | 0.0005984 | 0.0071339 | 0.015743 | 0.0039061 | 0.006511 | 0.0029034 | 0.0024177 | 0.00049241 | 0.012793 | 0.011256 | 0.0093347 | 0.019563 | 15.0797 | 18.1033 | 0.036638 | 56.2043 | 101.3852 | 0.024709 | 0.021585 | 0.016966 | -0.18121 | -0.15943 | -0.13307 | 0.011919 | 0.010331 | 0.0076419 | 0.021088 | -0.1579 | 0.0099659
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027663 | 0.014234 | 0.014166 |  |  |  | 0.0015743 | 0.00039059 | 0.00065125 | [6 empty] | 0.019564 | 0.003419 | 0.0045882 | 0.003664 | 0.00066558 | 0.0011525
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.43233 | 0.43237 | 0.43229 | 1.4032 | 1.4027 | 1.4022 | 0.86001 | 0.86004 | 0.85992 | 0.43229 | 1.4022 | 0.85992
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 45.1972 | 3.615 | 7.0253 | 7.0593 | 25.5515 | 278.5457 | 23.3628 | 63.5213 | 256.0249 | 153.5511 | 143.5051 | 172.362 | 846.0887 | 80.7102 | 91.7383 | 110.6203 | 5.1115 | 29.2481 | 21.7953 | 27.2928 | 150.2459 | 86.7643 | 17.4973 | 20.0307 | 25.4796 | 7.7435 | 8.7981 | 10.5374 | 72.1553 | 83.2451 | 112.5281 | 20.499 | 8.8808 | 86.2866
Время окончания измерения |  |  |  | 13:19

## pnt #96
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 96 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.96824 | 0.96824 | 0.96824 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279.5078 | 279.5078 | 279.5078 | -72.1711 | -72.1711 | -72.1711 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 838.5233 | -216.5134 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 96 | 49.9936 | 57.7474 | 57.7051 | 57.757 | 120.014 | 119.9948 | 119.9912 | 4.9996 | 4.9977 | 5.0006 | 119.997 | 120.01 | 119.993 | 0.96844 | 0.96836 | 0.96843 | 57.7365 | 0.013162 | 0.019222 | 4.9993 | 0.00077513 | 0.00096882 | 279.5997 | 279.269 | 279.6993 | -71.9658 | -71.969 | -72.0008 | 288.7128 | 288.3933 | 288.818 | 838.568 | -215.9356 | 865.9241
Генератор MTE |  |  |  | 96 | 50 | 57.7351 | 57.7349 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 5 | 5 | 5.0001 | 119.9861 | 120.016 | 119.9979 | 0.96825 | 0.9682 | 0.96826 | 57.735 | 0.00031107 | 0.00036817 | 5 | 0.00047091 | 0.00040625 | 279.5095 | 279.4928 | 279.5184 | -72.1617 | -72.2245 | -72.1531 | 288.6743 | 288.6739 | 288.6808 | 838.5207 | -216.5393 | 866.029
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.012322 | 0.029803 | 0.022028 | 0.014976 | 0.006196 | 0.00878 | 0.0004018 | 0.0022808 | 0.000469 | 0.01088 | 0.006 | 0.00488 | 0.0001835 | 0.00016583 | 0.00016651 | 0.0015155 | 0.012851 | 0.018853 | 0.00073784 | 0.00030422 | 0.00056257 | 0.09017 | 0.22388 | 0.18096 | 0.19592 | 0.25553 | 0.15226 | 0.038409 | 0.28063 | 0.13723 | 0.047256 | 0.60372 | 0.10499
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.021339 | 0.051646 | 0.038138 | 0.012479 | 0.0051636 | 0.0073172 | 0.0080367 | 0.045637 | 0.0093789 | 0.0090669 | 0.0049996 | 0.0040669 | 0.018948 | 0.017124 | 0.017194 | 0.0026249 | 97.6367 | 98.0846 | 0.014759 | 39.2479 | 58.0679 | 0.03225 | 0.080166 | 0.064699 | -0.27224 | -0.35506 | -0.21147 | 0.013304 | 0.097307 | 0.047514 | 0.0056353 | -0.27958 | 0.012124
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.021343 | 0.051619 | 0.038153 |  |  |  | 0.008036 | 0.045616 | 0.00938 | [6 empty] | 0.002625 | 0.022259 | 0.032655 | 0.014757 | 0.0060845 | 0.011251
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20003 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50007 | 0.50003 | 0.50001 | 0.50004 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50003 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.6853 | 1.9373 | 2.621 | 13.3547 | 32.2789 | 22.779 | 12.444 | 2.1922 | 10.661 | 45.9559 | 83.3333 | 102.459 | 54.4947 | 60.304 | 60.056 | 38.0953 | 4.4926 | 3.0623 | 6.7765 | 16.4353 | 8.8877 | 6.202 | 2.4952 | 3.0915 | 1.8367 | 1.4084 | 2.3645 | 37.5846 | 5.1388 | 10.5237 | 35.4937 | 1.7885 | 41.2405
Binom# |  |  |  | 96 | 50.0003 | 57.7313 | 57.6977 | 57.7487 | 120.0085 | 119.9922 | 119.9994 | 5.0006 | 4.9997 | 5.0009 | 120.0081 | 119.9968 | 119.9951 | 0.9684 | 0.9684 | 0.96842 | 57.7256 | 0.013245 | 0.016412 | 5.0004 | 0.0003042 | 0.00050538 | 279.5657 | 279.3548 | 279.675 | -72.0007 | -71.9506 | -72.0068 | 288.6885 | 288.4718 | 288.7959 | 838.5955 | -215.9581 | 865.9562
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00027466 | 0.016103 | 0.0073703 | 0.0082902 | 0.0054692 | 0.0026394 | 0.0081315 | 0.00097541 | 0.0019999 | 0.00033556 | 0.011122 | 0.01322 | 0.0021201 | 3.6454e-05 | 3.4013e-05 | 1.0205e-05 | 0.010884 | 8.2401e-05 | 0.0028099 | 0.0011365 | 0.00047094 | 0.00046345 | 0.033977 | 0.085857 | 0.024356 | 0.034911 | 0.018413 | 0.005986 | 0.024217 | 0.078536 | 0.022103 | 0.027524 | 0.022492 | 0.032185
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00054939 | 0.027885 | 0.012772 | 0.014354 | 0.0045572 | 0.0021996 | 0.0067767 | 0.01951 | 0.040017 | 0.0067104 | 0.0092689 | 0.011015 | 0.0017668 | 0.0037642 | 0.0035124 | 0.0010538 | 0.018851 | 0.62604 | 14.6186 | 0.022734 | 60.7554 | 47.8361 | 0.012152 | 0.030744 | 0.0087081 | -0.048511 | -0.025585 | -0.0083139 | 0.0083879 | 0.027232 | 0.0076529 | 0.0032822 | -0.010416 | 0.0037169
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027891 | 0.012766 | 0.014359 |  |  |  | 0.019508 | 0.039999 | 0.0067112 | [6 empty] | 0.018851 | 0.00014272 | 0.0048669 | 0.022731 | 0.0094187 | 0.0092689
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20003 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50007 | 0.50003 | 0.50001 | 0.50004 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50003 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 36.4089 | 3.5853 | 7.8335 | 6.9643 | 36.5683 | 75.7751 | 24.5957 | 5.1261 | 2.5001 | 14.9005 | 44.9543 | 37.8226 | 235.8406 | 274.3168 | 294.0094 | 979.9092 | 5.3047 | 700.66 | 20.5468 | 4.3993 | 10.6172 | 10.7887 | 16.459 | 6.5065 | 22.9693 | 10.3073 | 19.5452 | 60.1437 | 59.6109 | 18.3621 | 65.3377 | 60.94 | 48.0059 | 134.5272
Время окончания измерения |  |  |  | 13:20

## pnt #97
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 97 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.96824 | 0.96824 | 0.96824 | 57.735 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 335.4093 | 335.4093 | 335.4093 | -86.6054 | -86.6054 | -86.6054 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 1006.2279 | -259.8161 | 1039.23
Счетчик MTE |  |  |  | 97 | 49.9936 | 57.745 | 57.7097 | 57.7531 | 120.0359 | 119.9887 | 119.9754 | 6.0002 | 5.9996 | 6.0007 | 120.0057 | 120.0013 | 119.993 | 0.96853 | 0.9684 | 0.96846 | 57.7359 | 0.0081852 | 0.022737 | 6.0002 | 0.00011589 | 0.00055573 | 335.577 | 335.2936 | 335.6293 | -86.2348 | -86.3502 | -86.3578 | 346.4799 | 346.2342 | 346.5613 | 1006.4999 | -258.9428 | 1039.2754
Генератор MTE |  |  |  | 97 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 6 | 119.994 | 120.005 | 120.001 | 0.96825 | 1 | 0.96824 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 4 | 2 | 2 | 335.4114 | 0 | 335.4099 | -86.5996 | 0 | -86.6055 | 346.4106 | 0 | 346.4106 | 670.8212 | -173.2051 | 692.8211
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.01014 | 0.025336 | 0.018118 | 0.03588 | 0.011285 | 0.024595 | 0.0001476 | 5.9996 | 0.0007272 | 0.0117 | 0.00365 | 0.00805 | 0.00028416 | 0.031599 | 0.00021226 | 0.00097203 | 0.0081519 | 0.022703 | 2.0002 | 1.9999 | 1.9994 | 0.16562 | 335.2936 | 0.21948 | 0.36489 | 86.3502 | 0.24771 | 0.069363 | 346.2342 | 0.15071 | 335.6787 | 85.7376 | 346.4543
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.01756 | 0.043903 | 0.031371 | 0.029891 | 0.0094051 | 0.0205 | 0.0024599 | 100 | 0.012119 | 0.0097495 | 0.0030416 | 0.0067087 | 0.029339 | 3.263 | 0.021917 | 0.0016836 | 99.5928 | 99.8534 | 33.335 | 1725761.7852 | 359784.1035 | 0.049352 | 100 | 0.065394 | -0.42313 | -100 | -0.28685 | 0.020019 | 100 | 0.043486 | 33.3511 | -33.1106 | 33.3361
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.017563 | 0.043883 | 0.031381 |  |  |  | 0.002952 | 119.9918 | 0.014544 | [6 empty] | 0.0016836 | 0.014119 | 0.039324 | 40.0031 | 39.9984 | 39.9884
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20431 | 0.20432 | 0.20432 | 0.51675 | 0.51672 | 0.51674 | 0.50667 | 0.50668 | 0.50668 | 0.20432 | 0.51674 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.6938 | 2.2788 | 3.1866 | 5.5741 | 17.7226 | 8.1317 | 33.8753 | 0.00083339 | 6.8757 | 42.735 | 136.9863 | 62.1118 | 35.1919 | 0.31647 | 47.1121 | 59.3965 | 7.0824 | 2.543 | 0.0024998 | 0.0025001 | 0.0025007 | 4.1398 | 0.0020432 | 3.1244 | 1.2213 | 0.0051672 | 1.8015 | 25.3091 | 0.0050668 | 11.6516 | 0.0061263 | 0.015607 | 0.015199
Binom# |  |  |  | 97 | 49.9993 | 57.7284 | 57.7016 | 57.7468 | 120.0044 | 119.9887 | 120.0069 | 6.0008 | 5.9999 | 6.0011 | 120.0174 | 119.9902 | 119.9924 | 0.96838 | 0.96845 | 0.96845 | 57.7253 | 0.014795 | 0.012629 | 6.0006 | 0.00042447 | 0.00073839 | 335.4615 | 335.2801 | 335.6134 | -86.4182 | -86.2835 | -86.3598 | 346.4138 | 346.2046 | 346.5464 | 1006.355 | -259.0616 | 1039.1647
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0006752 | 0.016658 | 0.0080954 | 0.0063376 | 0.031516 | 2.4014e-05 | 0.031507 | 0.0005858 | 0.00032795 | 0.00040101 | 0.011741 | 0.011131 | 0.00059465 | 0.00014844 | 4.4129e-05 | 4.2295e-06 | 0.010654 | 0.0066101 | 0.010108 | 0.00044494 | 0.00030859 | 0.00018267 | 0.11548 | 0.013463 | 0.015909 | 0.18347 | 0.066688 | 0.0020163 | 0.06613 | 0.029683 | 0.014927 | 0.14485 | 0.11881 | 0.11077
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0013506 | 0.028847 | 0.014028 | 0.010974 | 0.026255 | 2.0013e-05 | 0.026261 | 0.0097631 | 0.0054663 | 0.0066827 | 0.0097835 | 0.0092756 | 0.00049557 | 0.015326 | 0.0045569 | 0.00043672 | 0.018453 | 80.7566 | 44.4554 | 0.0074155 | 266.2835 | 32.8697 | 0.034412 | 0.0040154 | 0.0047402 | -0.21276 | -0.077229 | -0.0023348 | 0.019086 | 0.0085731 | 0.0043073 | 0.014392 | -0.045882 | 0.010658
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028852 | 0.014022 | 0.010977 |  |  |  | 0.011716 | 0.0065591 | 0.0080202 | [6 empty] | 0.018453 | 0.011449 | 0.017507 | 0.0088988 | 0.0061717 | 0.0036533
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20431 | 0.20432 | 0.20432 | 0.51675 | 0.51672 | 0.51674 | 0.50667 | 0.50668 | 0.50668 | 0.20432 | 0.51674 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 14.8104 | 3.4659 | 7.1318 | 9.1099 | 6.346 | 8328.5889 | 6.3477 | 8.5353 | 15.2461 | 12.4685 | 42.5866 | 44.9201 | 840.826 | 67.3681 | 226.6095 | 2364.3701 | 5.419 | 8.7344 | 5.712 | 11.2375 | 16.203 | 27.3724 | 5.9371 | 50.884 | 43.1032 | 2.4288 | 6.6907 | 221.3221 | 26.5465 | 59.1015 | 117.6339 | 14.1969 | 11.2624 | 47.538
Время окончания измерения |  |  |  | 13:20

## pnt #98
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 98 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.96824 | 0.96824 | 0.96824 | 57.735 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 27.9508 | 27.9508 | 27.9508 | 7.2171 | 7.2171 | 7.2171 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 83.8523 | 21.6513 | 86.6025
Счетчик MTE |  |  |  | 98 | 49.9936 | 57.7463 | 57.7069 | 57.756 | 120.0343 | 119.992 | 119.9737 | 0.50005 | 0.49986 | 0.50013 | 120.0237 | 119.9902 | 119.9861 | 0.96803 | 0.96808 | 0.96809 | 57.7364 | 0.0082922 | 0.024495 | 0.50001 | 4.6821e-05 | 0.00013211 | 27.9528 | 27.9249 | 27.9638 | 7.2427 | 7.2299 | 7.2391 | 28.8759 | 28.8456 | 28.8856 | 83.8415 | 21.7116 | 86.6072
Генератор MTE |  |  |  | 98 | 50 | 57.7351 | 57.735 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 0.50005 | 0.5 | 0.50001 | 120.009 | 120.01 | 119.981 | 0.9683 | 0.96826 | 0.96821 | 57.735 | 5.2842e-05 | 5.2842e-05 | 0.50002 | 3.9749e-05 | 5.8884e-05 | 27.9552 | 27.9513 | 27.9505 | 7.2121 | 7.2157 | 7.2207 | 28.8705 | 28.8676 | 28.8681 | 83.8569 | 21.6484 | 86.6062
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.011194 | 0.028084 | 0.021 | 0.034203 | 0.00801 | 0.026193 | 3.6e-06 | 0.0001374 | 0.0001222 | 0.01466 | 0.019785 | 0.005125 | 0.0002621 | 0.00017671 | 0.0001253 | 0.0013681 | 0.0082394 | 0.024442 | 6.2693e-06 | 7.072e-06 | 7.3222e-05 | 0.0023495 | 0.026371 | 0.01338 | 0.030619 | 0.014225 | 0.018388 | 0.0053897 | 0.021971 | 0.017558 | 0.01534 | 0.063231 | 0.00097669
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.019385 | 0.048667 | 0.03636 | 0.028494 | 0.0066754 | 0.021832 | 0.00071993 | 0.027487 | 0.024434 | 0.012214 | 0.016489 | 0.0042713 | 0.027075 | 0.018253 | 0.012943 | 0.0023696 | 99.3628 | 99.7843 | 0.0012538 | 15.1042 | 55.4267 | 0.0084052 | 0.094435 | 0.047849 | 0.42276 | 0.19675 | 0.25401 | 0.018665 | 0.076167 | 0.060785 | 0.018296 | 0.29123 | 0.0011277
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.019389 | 0.048643 | 0.036373 |  |  |  | 7.2e-05 | 0.002748 | 0.002444 | [6 empty] | 0.0023696 | 0.014271 | 0.042334 | 0.00012539 | 0.00014144 | 0.0014644
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.43241 | 0.43251 | 0.43236 | 1.397 | 1.398 | 1.3976 | 0.85997 | 0.86013 | 0.85991 | 0.43236 | 1.3976 | 0.85991
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.1577 | 2.0558 | 2.7493 | 5.8475 | 24.9688 | 7.6356 | 1388.8889 | 36.3901 | 40.9165 | 34.1064 | 25.2717 | 97.561 | 38.1537 | 56.5906 | 79.8066 | 42.2006 | 7.0072 | 2.3621 | 797.5428 | 707.0149 | 68.2856 | 51.4458 | 4.58 | 9.036 | 3.3044 | 7.1055 | 5.502 | 46.0739 | 11.2926 | 14.1468 | 23.6312 | 4.7988 | 762.5161
Binom# |  |  |  | 98 | 49.9994 | 57.7291 | 57.7011 | 57.7463 | 120.0043 | 119.9911 | 120.0046 | 0.50005 | 0.49993 | 0.50017 | 120.0062 | 120.0017 | 119.9921 | 0.9682 | 0.96818 | 0.96814 | 57.7255 | 0.013966 | 0.012618 | 0.5001 | 0.00032414 | 0.00049382 | 27.9492 | 27.9288 | 27.9627 | 7.2217 | 7.2193 | 7.2331 | 28.8672 | 28.8467 | 28.883 | 83.8407 | 21.6741 | 86.597
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00064468 | 0.017195 | 0.0058395 | 0.0097041 | 0.029992 | 0.00093165 | 0.030938 | 4.3154e-07 | 6.9507e-05 | 3.9521e-05 | 0.017503 | 0.011486 | 0.0060244 | 0.0001678 | 9.7885e-05 | 4.7205e-05 | 0.010865 | 0.0056741 | 0.011877 | 8.8032e-05 | 0.00027732 | 0.00036171 | 0.0035945 | 0.0038798 | 0.0011405 | 0.020959 | 0.010638 | 0.0059218 | 0.0086967 | 0.0010905 | 0.0025863 | 0.00085707 | 0.037519 | 0.010194
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0012895 | 0.029776 | 0.010119 | 0.016802 | 0.024986 | 0.00077643 | 0.025788 | 8.63e-05 | 0.013905 | 0.0079021 | 0.014583 | 0.0095727 | 0.0050209 | 0.017334 | 0.010111 | 0.0048761 | 0.018818 | 68.4271 | 48.4883 | 0.017606 | 592.3028 | 273.8064 | 0.012859 | 0.013894 | 0.0040783 | 0.28938 | 0.14714 | 0.081804 | 0.030117 | 0.0037805 | 0.0089537 | 0.0010222 | 0.1728 | 0.011771
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.029782 | 0.010114 | 0.016808 |  |  |  | 8.6308e-06 | 0.0013901 | 0.00079042 | [6 empty] | 0.018819 | 0.0098279 | 0.020572 | 0.0017606 | 0.0055465 | 0.0072343
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.43241 | 0.43251 | 0.43236 | 1.397 | 1.398 | 1.3976 | 0.85997 | 0.86013 | 0.85991 | 0.43236 | 1.3976 | 0.85991
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 15.5115 | 3.3577 | 9.887 | 5.9496 | 6.6686 | 214.6728 | 6.4645 | 11586.4137 | 71.9351 | 126.5151 | 28.5664 | 43.5299 | 82.9965 | 59.5942 | 102.1608 | 211.841 | 5.3138 | 10.1752 | 4.8611 | 56.7974 | 18.0295 | 13.8231 | 33.627 | 31.1299 | 106.0145 | 4.8275 | 9.5012 | 17.0842 | 28.5539 | 227.5154 | 96.0395 | 422.9549 | 8.0875 | 73.0541
Время окончания измерения |  |  |  | 13:20

## pnt #99
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 99 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.96824 | 0.96824 | 0.96824 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279.5078 | 279.5078 | 279.5078 | 72.1711 | 72.1711 | 72.1711 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 838.5233 | 216.5134 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 99 | 49.9936 | 57.758 | 57.707 | 57.7409 | 119.9897 | 120.0142 | 119.9961 | 5.0004 | 4.9999 | 5.0006 | 120.0061 | 120.0076 | 119.9863 | 0.96811 | 0.96804 | 0.96807 | 57.7353 | 0.013048 | 0.017754 | 5.0003 | 0.00017299 | 0.00053644 | 279.6021 | 279.3078 | 279.5171 | 72.352 | 72.3609 | 72.3812 | 288.8116 | 288.529 | 288.7367 | 838.4271 | 217.0942 | 866.0773
Генератор MTE |  |  |  | 99 | 50 | 57.7349 | 57.7351 | 57.7349 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 5 | 0 | 4.9998 | 119.993 | 120.01 | 119.997 | 0.96824 | 1 | 0.96823 | 57.735 | 8.5041e-05 | 4.9975e-05 | 3.3333 | 1.6666 | 1.6667 | 279.5078 | 0 | 279.494 | 72.1714 | 0 | 72.1832 | 288.6751 | 0 | 288.6647 | 559.0017 | 144.3546 | 577.3398
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.023054 | 0.028148 | 0.005968 | 0.010329 | 0.014157 | 0.003829 | 0.0003684 | 4.9999 | 0.0007298 | 0.01309 | 0.002365 | 0.010725 | 0.00013105 | 0.031959 | 0.00016125 | 0.00029102 | 0.012963 | 0.017704 | 1.667 | 1.6664 | 1.6662 | 0.094362 | 279.3078 | 0.023134 | 0.18057 | 72.3609 | 0.19803 | 0.13655 | 288.529 | 0.071978 | 279.4253 | 72.7395 | 288.7375
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.039915 | 0.048777 | 0.010336 | 0.0086078 | 0.011797 | 0.0031909 | 0.0073674 | 100 | 0.014594 | 0.010908 | 0.0019707 | 0.0089385 | 0.013537 | 3.3014 | 0.016656 | 0.00050406 | 99.3483 | 99.7185 | 33.3381 | 963271.6234 | 310597.6586 | 0.033749 | 100 | 0.0082765 | 0.24957 | 100 | 0.27359 | 0.047279 | 100 | 0.024929 | 33.3273 | 33.506 | 33.3385
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.039931 | 0.048754 | 0.010337 |  |  |  | 0.007368 | 99.998 | 0.014596 | [6 empty] | 0.00050406 | 0.022453 | 0.030665 | 33.34 | 33.3278 | 33.3236
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.5043 | 2.0511 | 9.6741 | 19.3638 | 14.1268 | 52.2334 | 13.5722 | 0.001 | 6.8512 | 38.1971 | 211.4165 | 46.62 | 76.3041 | 0.3129 | 62.0173 | 198.3886 | 4.4538 | 3.261 | 0.0029994 | 0.0030005 | 0.0030009 | 5.9267 | 0.0020002 | 24.1658 | 2.0036 | 0.0050002 | 1.8276 | 10.5758 | 0.0050002 | 20.0576 | 0.0060013 | 0.014923 | 0.014998
Binom# |  |  |  | 99 | 50.0002 | 57.7425 | 57.6977 | 57.7344 | 119.9908 | 120.013 | 119.9962 | 5.0007 | 5 | 5.0008 | 120.0176 | 119.9965 | 119.9858 | 0.96812 | 0.96801 | 0.96808 | 57.7246 | 0.01236 | 0.017721 | 5.0005 | 0.00037534 | 0.00075907 | 279.5482 | 279.2594 | 279.5027 | 72.3232 | 72.3892 | 72.3649 | 288.7522 | 288.4892 | 288.7187 | 838.3104 | 217.0773 | 865.9601
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00021744 | 0.015473 | 0.0092134 | 0.0064549 | 0.0010207 | 0.0011189 | 0.00010582 | 0.00031111 | 0.00010994 | 0.00025178 | 0.011549 | 0.011099 | 0.00043516 | 1.2539e-05 | 3.4276e-05 | 1.0613e-05 | 0.010614 | 0.00068808 | 3.3692e-05 | 0.00022048 | 0.00020234 | 0.00022263 | 0.053895 | 0.048389 | 0.014373 | 0.028794 | 0.02826 | 0.016309 | 0.059398 | 0.039769 | 0.018005 | 0.11663 | 0.016844 | 0.11717
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00043493 | 0.026789 | 0.015966 | 0.011179 | 0.00085063 | 0.00093228 | 8.8186e-05 | 0.0062217 | 0.0021988 | 0.005035 | 0.0096238 | 0.0092484 | 0.00036267 | 0.0012952 | 0.0035408 | 0.0010963 | 0.018384 | 5.2734 | 0.18977 | 0.0044094 | 116.9656 | 41.5014 | 0.019275 | 0.017325 | 0.0051422 | 0.039798 | 0.039054 | 0.022532 | 0.020566 | 0.013784 | 0.0062357 | 0.01391 | 0.0077588 | 0.013529
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0268 | 0.015958 | 0.01118 |  |  |  | 0.0062221 | 0.0021987 | 0.0050355 | [6 empty] | 0.018384 | 0.0011918 | 5.8357e-05 | 0.0044097 | 0.0040468 | 0.0044526
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 45.9902 | 3.7314 | 6.2664 | 8.9444 | 195.949 | 178.7526 | 1889.9963 | 16.0717 | 45.4807 | 19.8589 | 43.2932 | 45.0501 | 1149.0126 | 797.5121 | 291.75 | 942.2177 | 5.4395 | 83.907 | 1713.5991 | 22.6775 | 24.7106 | 22.4587 | 10.3768 | 11.5454 | 38.8949 | 12.5641 | 12.8033 | 22.191 | 24.3126 | 36.2767 | 80.1842 | 14.3785 | 64.4453 | 36.9581
Время окончания измерения |  |  |  | 13:21

## pnt #100
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 100 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.96824 | 0.96824 | 0.96824 | 57.735 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 335.4093 | 335.4093 | 335.4093 | 86.6054 | 86.6054 | 86.6054 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 1006.2279 | 259.8161 | 1039.23
Счетчик MTE |  |  |  | 100 | 49.9936 | 57.7502 | 57.7023 | 57.7567 | 120.0418 | 119.9998 | 119.9583 | 6.0004 | 5.9993 | 6.0005 | 120.0025 | 120.009 | 119.9885 | 0.96792 | 0.9681 | 0.96806 | 57.7364 | 0.0071553 | 0.030494 | 6.0001 | 0.00015254 | 0.00074301 | 335.4103 | 335.1292 | 335.4998 | 87.0639 | 86.7453 | 86.8984 | 346.5259 | 346.1739 | 346.571 | 1006.0394 | 260.7076 | 1039.2708
Генератор MTE |  |  |  | 100 | 50 | 57.7352 | 57.7349 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 6.0001 | 6 | 6 | 119.995 | 120.012 | 119.993 | 0.96824 | 0.96827 | 0.96821 | 57.735 | 8.3752e-05 | 9.6859e-05 | 6 | 0.00033853 | 0.00039052 | 335.4137 | 335.4157 | 335.397 | 86.6069 | 86.5758 | 86.6459 | 346.4147 | 346.4088 | 346.4083 | 1006.2265 | 259.8286 | 1039.2318
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.015042 | 0.03257 | 0.021664 | 0.041779 | 0.000175 | 0.041604 | 0.0003638 | 0.0006854 | 0.0005674 | 0.0075 | 0.0030325 | 0.0044675 | 0.00032065 | 0.00017045 | 0.00015808 | 0.0013753 | 0.0070715 | 0.030397 | 8.1933e-05 | 0.00018599 | 0.00035249 | 0.0033855 | 0.28652 | 0.10279 | 0.45701 | 0.16956 | 0.25251 | 0.11126 | 0.23497 | 0.16275 | 0.18711 | 0.87908 | 0.039048
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.026047 | 0.056445 | 0.037509 | 0.034804 | 0.00014583 | 0.034682 | 0.0060629 | 0.011425 | 0.0094558 | 0.0062499 | 0.0025269 | 0.0037233 | 0.033128 | 0.017607 | 0.01633 | 0.002382 | 98.8295 | 99.6824 | 0.0013655 | 121.9259 | 47.4403 | 0.0010094 | 0.085495 | 0.030639 | 0.52491 | 0.19547 | 0.29058 | 0.032108 | 0.067876 | 0.046961 | 0.018599 | 0.33719 | 0.0037573
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.026054 | 0.056413 | 0.037523 |  |  |  | 0.007276 | 0.013708 | 0.011348 | [6 empty] | 0.002382 | 0.012248 | 0.05265 | 0.0016387 | 0.0037198 | 0.0070497
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20432 | 0.20432 | 0.20432 | 0.5166 | 0.51664 | 0.51664 | 0.50668 | 0.50669 | 0.50668 | 0.20432 | 0.51664 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.8383 | 1.7726 | 2.665 | 4.7871 | 1142.8571 | 4.8072 | 13.7438 | 7.295 | 8.8121 | 66.6667 | 164.8805 | 111.9194 | 31.1864 | 58.6678 | 63.2578 | 41.9812 | 8.1644 | 1.8993 | 61.0252 | 26.8831 | 14.1849 | 202.423 | 2.3899 | 6.6687 | 0.98416 | 2.6431 | 1.778 | 15.7805 | 7.4649 | 10.7894 | 10.9858 | 1.5322 | 134.855
Binom# |  |  |  | 100 | 50.0003 | 57.7328 | 57.696 | 57.7486 | 120.0101 | 119.9961 | 119.9939 | 6.001 | 5.9995 | 6.0009 | 120.0148 | 119.9947 | 119.9905 | 0.96807 | 0.96805 | 0.96806 | 57.725 | 0.013225 | 0.018096 | 6.0005 | 0.00065249 | 0.00096388 | 335.3952 | 335.0858 | 335.4761 | 86.8481 | 86.7996 | 86.8881 | 346.4571 | 346.1454 | 346.5455 | 1005.9584 | 260.5353 | 1039.1492
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00029373 | 0.017439 | 0.0063576 | 0.0080525 | 0.031762 | 0.0037312 | 0.035516 | 0.00062095 | 0.00016897 | 0.00039672 | 0.012324 | 0.01427 | 0.0019613 | 0.00014861 | 4.5902e-05 | 2.9168e-06 | 0.011437 | 0.0060696 | 0.012398 | 0.00037205 | 0.00049994 | 0.00022087 | 0.015108 | 0.043386 | 0.023732 | 0.21581 | 0.054266 | 0.010262 | 0.068804 | 0.028407 | 0.025551 | 0.080944 | 0.17234 | 0.12163
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00058754 | 0.030197 | 0.011018 | 0.013942 | 0.026459 | 0.0031094 | 0.029607 | 0.010348 | 0.0028165 | 0.0066115 | 0.01027 | 0.011891 | 0.0016346 | 0.015354 | 0.0047415 | 0.0003013 | 0.019809 | 84.8266 | 40.6561 | 0.0062007 | 327.7384 | 29.726 | 0.0045043 | 0.012946 | 0.0070736 | 0.24787 | 0.062557 | 0.01181 | 0.019855 | 0.008206 | 0.0073726 | 0.0080458 | 0.066103 | 0.011704
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.030205 | 0.011012 | 0.013947 |  |  |  | 0.012419 | 0.0033794 | 0.0079345 | [6 empty] | 0.019809 | 0.010513 | 0.021474 | 0.0074409 | 0.0099989 | 0.0044174
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20432 | 0.20432 | 0.20432 | 0.5166 | 0.51664 | 0.51664 | 0.50668 | 0.50669 | 0.50668 | 0.20432 | 0.51664 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 34.0447 | 3.3107 | 9.0813 | 7.1698 | 6.2969 | 53.6013 | 5.6313 | 8.0522 | 29.5907 | 12.6032 | 40.5715 | 35.0387 | 254.9363 | 67.2891 | 217.8566 | 3428.4192 | 5.0482 | 9.5122 | 4.6569 | 13.4392 | 10.0011 | 22.638 | 45.3601 | 15.7828 | 28.8852 | 2.0842 | 8.2587 | 43.7473 | 25.5186 | 61.7457 | 68.7255 | 25.3947 | 7.8156 | 43.2928
Время окончания измерения |  |  |  | 13:21

## pnt #101
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 101 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | -14.4337 | 0 | 0 | 14.4337 | 0 | 0 | 0 | -14.4337 | 14.4337
Счетчик MTE |  |  |  | 101 | 49.4938 | 57.7523 | 57.7077 | 57.7468 | 120.003 | 120.0025 | 119.9945 | 0.24997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005476 | 1 | 1 | 57.7356 | 0.012464 | 0.015639 | 0.083322 | 0.083322 | 0.083322 | 0.0079052 | 0 | 0 | -14.4362 | 0 | 0 | 14.4362 | 0 | 0 | 0.0079052 | -14.4362 | 14.4362
Генератор MTE |  |  |  | 101 | 49.5 | 57.7347 | 57.7352 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.618e-05 | 1 | 1 | 57.735 | 0.0001453 | 0.0001453 | 0.083332 | 0.083332 | 0.083332 | -0.00037787 | 0 | 0 | -14.4334 | 0 | 0 | 14.4334 | 0 | 0 | -0.00037787 | -14.4334 | 14.4334
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.017636 | 0.027486 | 0.011848 | 0.003025 | 0.0025025 | 0.0055275 | 2.94e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057378 | 0 | 0 | 0.00066596 | 0.012318 | 0.015494 | 9.8e-06 | 9.8e-06 | 9.8e-06 | 0.0082831 | 0 | 0 | 0.0027089 | 0 | 0 | 0.002711 | 0 | 0 | 0.0082831 | 0.0027089 | 0.002711
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.030537 | 0.04763 | 0.020517 | 0.0025208 | 0.0020854 | 0.0046065 | 0.011762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7809 | 0 | 0 | 0.0011535 | 98.8342 | 99.071 | 0.011762 | 0.011762 | 0.011762 | 104.78 | 0 | 0 | -0.018764 | 0 | 0 | 0.018779 | 0 | 0 | 104.78 | -0.018764 | 0.018779
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.030546 | 0.047607 | 0.020521 |  |  |  | 0.000588 | [8 empty] | 0.0011535 | 0.021336 | 0.026837 | 0.000196 | 0.000196 | 0.000196
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 867.7482 | 0 | 0 | 0.97508 | 0 | 0 | 1.2601 | 0 | 0 | 867.7482 | 0.97508 | 1.2601
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.2737 | 2.1005 | 4.873 | 66.1157 | 79.9201 | 36.1827 | 170.068 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 17.4284 | 1000 | 1000 | 86.695 | 4.6869 | 3.7263 | 510.2041 | 510.2041 | 510.2041 | 8.2816 | 1000 | 1000 | 51.9644 | 1000 | 1000 | 67.1014 | 1000 | 1000 | 8.2816 | 51.9644 | 67.1014
Binom# |  |  |  | 101 | 49.5016 | 57.7353 | 57.7011 | 57.7383 | 119.9967 | 119.996 | 120.0073 | 0.24997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1957e-05 | 0 | 0 | 57.7238 | 0.013221 | 0.010472 | 0.083268 | 0.0833 | 0.082976 | 0 | 0 | 0 | -14.432 | 0 | 0 | 14.432 | 0.0020719 | 0.0023979 | 0 | -14.432 | 14.4365
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0016212 | 0.017076 | 0.0066222 | 0.0085019 | 0.0063209 | 0.0064545 | 0.012791 | 2.7036e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046564 | 1 | 1 | 0.011836 | 0.00075743 | 0.0051671 | 5.4079e-05 | 2.1818e-05 | 0.00034631 | 0.0079052 | 0 | 0 | 0.004107 | 0 | 0 | 0.0041091 | 0.0020719 | 0.0023979 | 0.0079052 | 0.004107 | 0.00036074
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0032757 | 0.029568 | 0.011475 | 0.014723 | 0.0052673 | 0.0053787 | 0.010659 | 0.0010816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0333 | 100 | 100 | 0.0205 | 6.0771 | 33.0388 | 0.064904 | 0.026185 | 0.41563 | 100 | 0 | 0 | -0.028449 | 0 | 0 | 0.028464 | 0 | 0 | 100 | -0.028449 | 0.0024988
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.029576 | 0.01147 | 0.014726 |  |  |  | 5.4072e-05 | [8 empty] | 0.0205 | 0.0013119 | 0.0089496 | 0.0010816 | 0.00043636 | 0.0069263
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 867.7482 | 0 | 0 | 0.97508 | 0 | 0 | 1.2601 | 0 | 0 | 867.7482 | 0.97508 | 1.2601
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 6.1681 | 3.3811 | 8.7184 | 6.7908 | 31.6411 | 30.986 | 15.6364 | 1849.3806 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 21.4758 | 1000 | 1000 | 4.878 | 76.2245 | 11.1737 | 92.4571 | 229.1675 | 14.4378 | 8.6775 | 1000 | 1000 | 34.2744 | 1000 | 1000 | 44.2703 | 1000 | 1000 | 8.6775 | 34.2744 | 504.282
Время окончания измерения |  |  |  | 13:22

## pnt #102
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 102 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | -288.675 | 0 | 0 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | -288.675 | 288.675
Счетчик MTE |  |  |  | 102 | 49.9936 | 57.7574 | 57.701 | 57.75 | 119.9603 | 120.0138 | 120.0258 | 5.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.7704e-05 | 1 | 1 | 57.7361 | 0.02599 | 0.014963 | 1.6683 | 1.6683 | 1.6683 | -0.028244 | 0 | 0 | -289.0779 | 0 | 0 | 289.0779 | 0 | 0 | -0.028244 | -289.0779 | 289.0779
Генератор MTE |  |  |  | 102 | 50 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5647e-05 | 1 | 1 | 57.735 | 2.4987e-05 | 4.2521e-05 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | -0.0074038 | 0 | 0 | -288.6767 | 0 | 0 | 288.6767 | 0 | 0 | -0.0074038 | -288.6767 | 288.6767
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.022358 | 0.033866 | 0.014992 | 0.039704 | 0.013825 | 0.025879 | 0.0050108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2056e-05 | 0 | 0 | 0.001159 | 0.025965 | 0.01492 | 0.0016703 | 0.0016703 | 0.0016703 | 0.02084 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.02084 | 0.4012 | 0.4012
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.03871 | 0.058692 | 0.02596 | 0.033097 | 0.01152 | 0.021561 | 0.10012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.7499 | 0 | 0 | 0.0020073 | 99.9039 | 99.7158 | 0.10012 | 0.10012 | 0.10012 | -73.7863 | 0 | 0 | -0.13879 | 0 | 0 | 0.13879 | 0 | 0 | -73.7863 | -0.13879 | 0.13879
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.038725 | 0.058658 | 0.025967 |  |  |  | 0.10022 | [8 empty] | 0.0020074 | 0.044972 | 0.025843 | 0.033405 | 0.033405 | 0.033405
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.45772 | 0 | 0 | 0.50004 | 0 | 0 | 0.50006 | 0 | 0 | 0.45772 | 0.50004 | 0.50006
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.5823 | 1.7048 | 3.8511 | 5.0373 | 14.4665 | 7.7284 | 0.99784 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 138.7805 | 1000 | 1000 | 49.8164 | 2.2236 | 3.8695 | 2.9935 | 2.9935 | 2.9935 | 0.0062033 | 1000 | 1000 | 3.603 | 1000 | 1000 | 3.6031 | 1000 | 1000 | 0.0062033 | 3.603 | 3.6031
Binom# |  |  |  | 102 | 50.0003 | 57.7441 | 57.6931 | 57.7375 | 119.9949 | 120.0173 | 119.9878 | 5.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044133 | 0 | 0 | 57.7247 | 0.012561 | 0.022004 | 1.667 | 1.667 | 1.6672 | 0.1065 | 0 | 0 | -288.7945 | 0 | 0 | 288.7945 | 0.002686 | 0.0033499 | 0 | -288.7945 | 288.8006
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00033569 | 0.013282 | 0.0079531 | 0.012512 | 0.034577 | 0.003509 | 0.038078 | 0.0037567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053904 | 1 | 1 | 0.011383 | 0.013429 | 0.0070405 | 0.0013751 | 0.0013252 | 0.0011226 | 0.13475 | 0 | 0 | 0.28344 | 0 | 0 | 0.28341 | 0.002686 | 0.0033499 | 0.028244 | 0.28344 | 0.27737
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00067147 | 0.022997 | 0.013783 | 0.021666 | 0.028823 | 0.0029238 | 0.031725 | 0.075058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -551.7082 | 100 | 100 | 0.019715 | 51.6687 | 47.053 | 0.082425 | 0.079431 | 0.067291 | -477.0898 | 0 | 0 | -0.098049 | 0 | 0 | 0.098039 | 0 | 0 | -100 | -0.098049 | 0.095948
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.023005 | 0.013775 | 0.021671 |  |  |  | 0.075134 | [8 empty] | 0.019715 | 0.023259 | 0.012195 | 0.027503 | 0.026504 | 0.022453
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.45772 | 0 | 0 | 0.50004 | 0 | 0 | 0.50006 | 0 | 0 | 0.45772 | 0.50004 | 0.50006
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 29.7891 | 4.3468 | 7.2594 | 4.6144 | 5.7843 | 56.9965 | 5.2524 | 1.331 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 18.5516 | 1000 | 1000 | 5.0722 | 4.2994 | 8.2004 | 3.636 | 3.7731 | 4.4538 | 0.0009594 | 1000 | 1000 | 5.0999 | 1000 | 1000 | 5.1006 | 1000 | 1000 | 0.0045772 | 5.0999 | 5.2117
Время окончания измерения |  |  |  | 13:22

## pnt #103
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 103 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -346.41 | 0 | 0 | 346.41 | 0 | 0 | 0 | -346.41 | 346.41
Счетчик MTE |  |  |  | 103 | 49.9936 | 57.7452 | 57.7097 | 57.754 | 120.0226 | 119.9899 | 119.9874 | 6.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085849 | 1 | 1 | 57.7363 | 0.010092 | 0.018761 | 2.0003 | 2.0003 | 2.0003 | 0.29748 | 0 | 0 | -346.5163 | 0 | 0 | 346.5164 | 0 | 0 | 0.29748 | -346.5163 | 346.5164
Генератор MTE |  |  |  | 103 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7453e-05 | 1 | 1 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 2 | 2 | 2 | -0.006046 | 0 | 0 | -346.4088 | 0 | 0 | 346.4088 | 0 | 0 | -0.006046 | -346.4088 | 346.4088
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.010334 | 0.02529 | 0.019004 | 0.022638 | 0.010075 | 0.012563 | 0.0007894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087595 | 0 | 0 | 0.0013486 | 0.010059 | 0.018728 | 0.00026313 | 0.00026313 | 0.00026313 | 0.30353 | 0 | 0 | 0.10746 | 0 | 0 | 0.10759 | 0 | 0 | 0.30353 | 0.10746 | 0.10759
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.017896 | 0.043823 | 0.032905 | 0.018861 | 0.0083965 | 0.01047 | 0.013155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.033 | 0 | 0 | 0.0023358 | 99.6697 | 99.8223 | 0.013155 | 0.013155 | 0.013155 | 102.0324 | 0 | 0 | -0.031012 | 0 | 0 | 0.031048 | 0 | 0 | 102.0324 | -0.031012 | 0.031048
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.017899 | 0.043804 | 0.032916 |  |  |  | 0.015788 | [8 empty] | 0.0023358 | 0.017422 | 0.032437 | 0.0052627 | 0.0052627 | 0.0052627
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 5.0566 | 0 | 0 | 0.50418 | 0 | 0 | 0.50668 | 0 | 0 | 5.0566 | 0.50418 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.5869 | 2.2829 | 3.038 | 8.8347 | 19.8511 | 15.9198 | 6.3339 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11.4162 | 1000 | 1000 | 42.8117 | 5.7398 | 3.0829 | 19.0018 | 19.0018 | 19.0018 | 0.049559 | 1000 | 1000 | 16.2577 | 1000 | 1000 | 16.3189 | 1000 | 1000 | 0.049559 | 16.2577 | 16.3189
Binom# |  |  |  | 103 | 50.0005 | 57.7315 | 57.6997 | 57.7449 | 120.0057 | 119.9887 | 120.0057 | 6.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005062 | 0 | 0 | 57.7234 | 0.012758 | 0.015508 | 2.0002 | 2.0003 | 2.0007 | 0.17537 | 0 | 0 | -346.4494 | 0 | 0 | 346.4494 | 0.0027273 | 0.0020703 | 0 | -346.4494 | 346.4543
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00054169 | 0.013686 | 0.010056 | 0.0091195 | 0.016977 | 0.0012394 | 0.018232 | 0.00026249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003523 | 1 | 1 | 0.012934 | 0.0026663 | 0.0032529 | 4.6654e-05 | 8.8053e-05 | 0.00041206 | 0.12211 | 0 | 0 | 0.066881 | 0 | 0 | 0.066978 | 0.0027273 | 0.0020703 | 0.29748 | 0.066881 | 0.062156
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0010835 | 0.0237 | 0.017426 | 0.01579 | 0.014145 | 0.0010329 | 0.015195 | 0.0043743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0367 | 100 | 100 | 0.022402 | 26.4194 | 17.3383 | 0.0023324 | 0.0044021 | 0.020601 | 41.0483 | 0 | 0 | -0.019301 | 0 | 0 | 0.019329 | 0 | 0 | 100 | -0.019301 | 0.017938
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.023704 | 0.017418 | 0.015795 |  |  |  | 0.0052498 | [8 empty] | 0.022403 | 0.0046181 | 0.0056341 | 0.00093308 | 0.0017611 | 0.0082413
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 5.0566 | 0 | 0 | 0.50418 | 0 | 0 | 0.50668 | 0 | 0 | 5.0566 | 0.50418 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 18.4608 | 4.2186 | 5.7411 | 6.3309 | 11.7807 | 161.3694 | 10.9699 | 19.0484 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 28.3851 | 1000 | 1000 | 4.4637 | 21.6539 | 17.749 | 107.1724 | 56.7842 | 12.1341 | 0.12319 | 1000 | 1000 | 26.1218 | 1000 | 1000 | 26.2133 | 1000 | 1000 | 0.050566 | 26.1218 | 28.2468
Время окончания измерения |  |  |  | 13:23

## pnt #104
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 104 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57.735 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4337 | 0 | 0 | 14.4337 | 0 | -14.4337 | 14.4337
Счетчик MTE |  |  |  | 104 | 49.4938 | 57.753 | 57.706 | 57.749 | 120 | 120.0077 | 119.9924 | 0 | 0 | 0.25006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00050833 | 57.736 | 0.012784 | 0.017406 | 0.083352 | 0.083352 | 0.083352 | 0 | 0 | 0.0073405 | 0 | 0 | -14.4405 | 0 | 0 | 14.4405 | 0.0073405 | -14.4405 | 14.4405
Генератор MTE |  |  |  | 104 | 49.5 | 57.7352 | 57.7349 | 57.7348 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.00010472 | 57.735 | 0.00014757 | 0.00012115 | 0.083332 | 0.083332 | 0.083332 | 0 | 0 | -0.0015115 | 0 | 0 | -14.4335 | 0 | 0 | 14.4335 | -0.0015115 | -14.4335 | 14.4335
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.017804 | 0.028938 | 0.014162 | 0.0002149 | 0.007675 | 0.0074601 | 0 | 0 | 5.92e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061305 | 0.0010092 | 0.012636 | 0.017285 | 1.9733e-05 | 1.9733e-05 | 1.9733e-05 | 0 | 0 | 0.008852 | 0 | 0 | 0.0069574 | 0 | 0 | 0.0069592 | 0.008852 | 0.0069574 | 0.0069592
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.030828 | 0.050147 | 0.024523 | 0.00017909 | 0.0063954 | 0.0062171 | 0 | 0 | 0.023675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6009 | 0.001748 | 98.8456 | 99.304 | 0.023675 | 0.023675 | 0.023675 | 0 | 0 | 120.5909 | 0 | 0 | -0.04818 | 0 | 0 | 0.048192 | 120.5909 | -0.04818 | 0.048192
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.030837 | 0.050122 | 0.024529 | [5 empty] | 0.001184 | [6 empty] | 0.001748 | 0.021886 | 0.029938 | 0.00039467 | 0.00039467 | 0.00039467
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 934.4166 | 0 | 0 | 0.9749 | 0 | 0 | 1.2598 | 934.4166 | 0.9749 | 1.2598
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.2428 | 1.9951 | 4.0768 | 930.6438 | 26.0586 | 26.8093 | 1000 | 1000 | 84.4595 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 16.312 | 57.2076 | 4.569 | 3.3403 | 253.3784 | 253.3784 | 253.3784 | 1000 | 1000 | 7.7486 | 1000 | 1000 | 20.2345 | 1000 | 1000 | 26.1417 | 7.7486 | 20.2345 | 26.1417
Binom# |  |  |  | 104 | 49.5013 | 57.7371 | 57.6994 | 57.739 | 119.9981 | 120.0046 | 119.9974 | 0 | 0 | 0.25006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6833e-05 | 57.7236 | 0.012109 | 0.013114 | 0.083237 | 0.08326 | 0.08371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4383 | 0.0017205 | 0.0021428 | 14.4383 | 0 | -14.4383 | 14.4422
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0013123 | 0.015882 | 0.0065754 | 0.0099712 | 0.0019137 | 0.0030974 | 0.0050263 | 0 | 0 | 6.0272e-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00060516 | 0.012362 | 0.00067421 | 0.0042922 | 0.0001149 | 9.2208e-05 | 0.00035842 | 0 | 0 | 0.0073405 | 0 | 0 | 0.0021401 | 0.0017205 | 0.0021428 | 0.002142 | 0.0073405 | 0.0021401 | 0.0017213
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0026514 | 0.027501 | 0.011395 | 0.017266 | 0.0015947 | 0.002581 | 0.0041889 | 0 | 0 | 0.0024104 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 119.0494 | 0.021412 | 5.274 | 24.6597 | 0.13785 | 0.11063 | 0.43001 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -0.01482 | 0 | 0 | 0.014833 | 100 | -0.01482 | 0.01192
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027509 | 0.011389 | 0.017271 | [5 empty] | 0.00012054 | [6 empty] | 0.021412 | 0.0011678 | 0.0074343 | 0.0022981 | 0.0018442 | 0.0071685
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 934.4166 | 0 | 0 | 0.9749 | 0 | 0 | 1.2598 | 934.4166 | 0.9749 | 1.2598
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 7.6205 | 3.6352 | 8.7804 | 5.7902 | 104.5098 | 64.5711 | 39.7906 | 1000 | 1000 | 829.5658 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 16.5245 | 4.6703 | 85.6332 | 13.4512 | 43.515 | 54.225 | 13.9499 | 1000 | 1000 | 9.3442 | 1000 | 1000 | 65.7812 | 1000 | 1000 | 84.933 | 9.3442 | 65.7812 | 105.688
Время окончания измерения |  |  |  | 13:23

## pnt #105
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 105 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57.735 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -288.675 | 0 | 0 | 288.675 | 0 | -288.675 | 288.675
Счетчик MTE |  |  |  | 105 | 49.9936 | 57.7537 | 57.7007 | 57.755 | 120.0417 | 120.004 | 119.9543 | 0 | 0 | 5.0005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00062492 | 57.7364 | 0.0075186 | 0.031896 | 1.6668 | 1.6668 | 1.6668 | 0 | 0 | 0.18048 | 0 | 0 | -288.8057 | 0 | 0 | 288.8057 | 0.18048 | -288.8057 | 288.8057
Генератор MTE |  |  |  | 105 | 50 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1.7453e-05 | 57.735 | 2.7908e-05 | 8.1835e-05 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | -0.0050383 | 0 | 0 | -288.6727 | 0 | 0 | 288.6727 | -0.0050383 | -288.6727 | 288.6727
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.018672 | 0.034238 | 0.019954 | 0.041562 | 0.003995 | 0.045557 | 0 | 0 | 0.0005758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064237 | 0.0014589 | 0.0074907 | 0.031814 | 0.00019193 | 0.00019193 | 0.00019193 | 0 | 0 | 0.18552 | 0 | 0 | 0.13297 | 0 | 0 | 0.13302 | 0.18552 | 0.13297 | 0.13302
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.03233 | 0.059337 | 0.034549 | 0.034623 | 0.0033291 | 0.037979 | 0 | 0 | 0.011515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7929 | 0.0025268 | 99.6288 | 99.7434 | 0.011515 | 0.011515 | 0.011515 | 0 | 0 | 102.7916 | 0 | 0 | -0.046041 | 0 | 0 | 0.04606 | 102.7916 | -0.046041 | 0.04606
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.032341 | 0.059302 | 0.034561 | [5 empty] | 0.011516 | [6 empty] | 0.0025269 | 0.012974 | 0.055104 | 0.0038387 | 0.0038387 | 0.0038387
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.2043 | 0 | 0 | 0.50002 | 0 | 0 | 0.50002 | 0.2043 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.0921 | 1.6863 | 2.8934 | 4.812 | 50.0626 | 4.3901 | 1000 | 1000 | 8.6836 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 15.5674 | 39.5741 | 7.7076 | 1.8148 | 26.0507 | 26.0507 | 26.0507 | 1000 | 1000 | 0.0019875 | 1000 | 1000 | 10.8603 | 1000 | 1000 | 10.8558 | 0.0019875 | 10.8603 | 10.8558
Binom# |  |  |  | 105 | 50.0004 | 57.7348 | 57.6934 | 57.7496 | 120.0117 | 119.9953 | 119.993 | 0 | 0 | 5.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053576 | 57.725 | 0.013828 | 0.017467 | 1.6669 | 1.667 | 1.6671 | 0 | 0 | 0.15473 | 0 | 0 | -288.7988 | 0.0023587 | 0.0035933 | 288.7988 | 0 | -288.7988 | 288.8047
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00038528 | 0.018877 | 0.0072721 | 0.005305 | 0.029966 | 0.00871 | 0.038691 | 0 | 0 | 0.00034015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.9159e-05 | 0.011381 | 0.0063093 | 0.014429 | 1.8771e-05 | 0.00011462 | 0.0002554 | 0 | 0 | 0.025753 | 0 | 0 | 0.0068916 | 0.0023587 | 0.0035933 | 0.0069175 | 0.18048 | 0.0068916 | 0.00096657
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00077067 | 0.032686 | 0.012603 | 0.0091853 | 0.024963 | 0.0072581 | 0.032255 | 0 | 0 | 0.0068023 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 14.2673 | 0.019713 | 83.9164 | 45.237 | 0.0011261 | 0.0068762 | 0.015322 | 0 | 0 | 14.2692 | 0 | 0 | -0.0023862 | 0 | 0 | 0.0023952 | 100 | -0.0023862 | 0.00033468
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.032697 | 0.012596 | 0.0091885 | [5 empty] | 0.006803 | [6 empty] | 0.019713 | 0.010928 | 0.024991 | 0.00037542 | 0.0022923 | 0.005108
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.2043 | 0 | 0 | 0.50002 | 0 | 0 | 0.50002 | 0.2043 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 25.9549 | 3.0584 | 7.9392 | 10.8832 | 6.6743 | 22.9622 | 5.1692 | 1000 | 1000 | 14.6994 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 112.1596 | 5.0728 | 9.1507 | 4.0014 | 266.3705 | 43.6243 | 19.577 | 1000 | 1000 | 0.014318 | 1000 | 1000 | 209.5408 | 1000 | 1000 | 208.7577 | 0.002043 | 209.5408 | 1494.0274
Время окончания измерения |  |  |  | 13:24

## pnt #106
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 106 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57.735 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -346.41 | 0 | 0 | 346.41 | 0 | -346.41 | 346.41
Счетчик MTE |  |  |  | 106 | 49.9936 | 57.7576 | 57.7087 | 57.7399 | 119.9994 | 120.0114 | 119.9891 | 0 | 0 | 6.0009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00070612 | 57.7354 | 0.010662 | 0.017996 | 2.0003 | 2.0003 | 2.0003 | 0 | 0 | 0.24466 | 0 | 0 | -346.4899 | 0 | 0 | 346.49 | 0.24466 | -346.4899 | 346.49
Генератор MTE |  |  |  | 106 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.4907e-05 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.012092 | 0 | 0 | -346.4111 | 0 | 0 | 346.4111 | 0.012092 | -346.4111 | 346.4111
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.02265 | 0.026298 | 0.005016 | 0.000585 | 0.011443 | 0.010857 | 0 | 0 | 0.0008446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067121 | 0.00045576 | 0.010629 | 0.017962 | 0.00028153 | 0.00028153 | 0.00028153 | 0 | 0 | 0.23257 | 0 | 0 | 0.078777 | 0 | 0 | 0.078863 | 0.23257 | 0.078777 | 0.078863
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.039216 | 0.04557 | 0.0086872 | 0.0004875 | 0.0095345 | 0.0090487 | 0 | 0 | 0.014075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0565 | 0.00078939 | 99.6874 | 99.8148 | 0.014075 | 0.014075 | 0.014075 | 0 | 0 | 95.0577 | 0 | 0 | -0.022736 | 0 | 0 | 0.022761 | 95.0577 | -0.022736 | 0.022761
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.039231 | 0.045549 | 0.008688 | [5 empty] | 0.016892 | [6 empty] | 0.00078939 | 0.01841 | 0.031112 | 0.0056307 | 0.0056307 | 0.0056307
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 6.1051 | 0 | 0 | 0.50417 | 0 | 0 | 0.50667 | 6.1051 | 0.50417 | 0.50667
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.549 | 2.1954 | 11.5102 | 341.8803 | 17.4787 | 18.4204 | 1000 | 1000 | 5.92 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 14.8985 | 126.6795 | 5.432 | 3.2142 | 17.7599 | 17.7599 | 17.7599 | 1000 | 1000 | 0.064225 | 1000 | 1000 | 22.1753 | 1000 | 1000 | 22.261 | 0.064225 | 22.1753 | 22.261
Binom# |  |  |  | 106 | 50.0004 | 57.7397 | 57.6996 | 57.7342 | 119.9895 | 120.0068 | 120.0037 | 0 | 0 | 6.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066494 | 57.7237 | 0.013926 | 0.012312 | 2.0003 | 2.0005 | 2.0006 | 0 | 0 | 0.23039 | 0 | 0 | -346.481 | 0.0018364 | 0.0036533 | 346.481 | 0 | -346.481 | 346.4865
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00041199 | 0.017938 | 0.0090942 | 0.0057203 | 0.0098978 | 0.0046447 | 0.014558 | 0 | 0 | 0.00044242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1177e-05 | 0.011675 | 0.0032639 | 0.0056832 | 1.7457e-05 | 0.00017529 | 0.00031 | 0 | 0 | 0.014273 | 0 | 0 | 0.0089519 | 0.0018364 | 0.0036533 | 0.0089773 | 0.24466 | 0.0089519 | 0.0034841
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00082408 | 0.031058 | 0.015759 | 0.009907 | 0.0082482 | 0.0038702 | 0.012133 | 0 | 0 | 0.0073727 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 5.8315 | 0.020222 | 30.6124 | 31.5809 | 0.00087273 | 0.0087632 | 0.015498 | 0 | 0 | 5.8339 | 0 | 0 | -0.0025836 | 0 | 0 | 0.0025909 | 100 | -0.0025836 | 0.0010055
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.03107 | 0.015752 | 0.0099078 | [5 empty] | 0.0088485 | [6 empty] | 0.020222 | 0.0056533 | 0.0098436 | 0.00034914 | 0.0035058 | 0.0061999
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 6.1051 | 0 | 0 | 0.50417 | 0 | 0 | 0.50667 | 6.1051 | 0.50417 | 0.50667
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 24.2726 | 3.2185 | 6.3486 | 10.093 | 20.2065 | 43.0597 | 13.7384 | 1000 | 1000 | 11.3014 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 242.8523 | 4.9451 | 17.6889 | 10.1589 | 286.4157 | 28.5241 | 16.1292 | 1000 | 1000 | 1.0465 | 1000 | 1000 | 195.1435 | 1000 | 1000 | 195.5582 | 0.061051 | 195.1435 | 503.8828
Время окончания измерения |  |  |  | 13:24

## pnt #107
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 107 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 25 | 0 | 0 | -14.4337 | 0 | 0 | 28.8675 | 0 | 0 | 25 | -14.4337 | 28.8675
Счетчик MTE |  |  |  | 107 | 49.4938 | 57.7523 | 57.7063 | 57.7493 | 119.9999 | 120.0023 | 119.9978 | 0.50009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86635 | 1 | 1 | 57.736 | 0.014203 | 0.015524 | 0.1667 | 0.1667 | 0.1667 | 25.0216 | 0 | 0 | -14.4245 | 0 | 0 | 28.8816 | 0 | 0 | 25.0216 | -14.4245 | 28.8816
Генератор MTE |  |  |  | 107 | 49.5 | 57.7349 | 57.7349 | 57.7348 | 120.001 | 119.999 | 120 | 0.50001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86601 | 1 | 1 | 57.7349 | 0.00036514 | 0.00030747 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 24.9998 | 0 | 0 | -14.4345 | 0 | 0 | 28.8677 | 0 | 0 | 24.9998 | -14.4345 | 28.8677
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.01739 | 0.02859 | 0.014536 | 0.00109 | 0.003285 | 0.002195 | 8.98e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033706 | 0 | 0 | 0.001112 | 0.013838 | 0.015216 | 2.9933e-05 | 2.9933e-05 | 2.9933e-05 | 0.021756 | 0 | 0 | 0.0099324 | 0 | 0 | 0.013881 | 0 | 0 | 0.021756 | 0.0099324 | 0.013881
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.030111 | 0.049544 | 0.025171 | 0.00090833 | 0.0027374 | 0.0018292 | 0.017957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038906 | 0 | 0 | 0.001926 | 97.4291 | 98.0193 | 0.017957 | 0.017957 | 0.017957 | 0.086949 | 0 | 0 | -0.068858 | 0 | 0 | 0.048063 | 0 | 0 | 0.086949 | -0.068858 | 0.048063
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.03012 | 0.049519 | 0.025177 |  |  |  | 0.001796 | [8 empty] | 0.001926 | 0.023968 | 0.026355 | 0.00059867 | 0.00059867 | 0.00059867
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.45967 | 0 | 0 | 0.95042 | 0 | 0 | 0.85994 | 0 | 0 | 0.45967 | 0.95042 | 0.85994
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.32 | 2.0194 | 3.9719 | 183.4862 | 60.8828 | 91.1162 | 55.6793 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 29.6684 | 1000 | 1000 | 51.9203 | 4.1723 | 3.7943 | 167.0379 | 167.0379 | 167.0379 | 5.2866 | 1000 | 1000 | 13.8027 | 1000 | 1000 | 17.892 | 1000 | 1000 | 5.2866 | 13.8027 | 17.892
Binom# |  |  |  | 107 | 49.5005 | 57.737 | 57.6992 | 57.7391 | 119.9968 | 120.0013 | 120.0019 | 0.50015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86612 | 0 | 0 | 57.7253 | 0.01349 | 0.015137 | 0.16672 | 0.16672 | 0.16715 | 25.0111 | 0 | 0 | -14.4336 | 0 | 0 | 28.877 | 0.002412 | 0.0037928 | 25.0111 | -14.4336 | 28.8833
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00050735 | 0.015294 | 0.0070951 | 0.010227 | 0.0030609 | 0.0010261 | 0.00411 | 5.3258e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022567 | 1 | 1 | 0.010644 | 0.00071277 | 0.00038612 | 2.6043e-05 | 2.6043e-05 | 0.00045418 | 0.010477 | 0 | 0 | 0.0090164 | 0 | 0 | 0.0045714 | 0.002412 | 0.0037928 | 0.010477 | 0.0090164 | 0.0016332
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0010251 | 0.026483 | 0.012295 | 0.017709 | 0.0025508 | 0.00085511 | 0.003425 | 0.01065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026049 | 100 | 100 | 0.018436 | 5.0185 | 2.4873 | 0.015623 | 0.015623 | 0.27246 | 0.041871 | 0 | 0 | -0.062507 | 0 | 0 | 0.015828 | 0 | 0 | 0.041871 | -0.062507 | 0.0056547
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.026491 | 0.012289 | 0.017714 |  |  |  | 0.0010652 | [8 empty] | 0.018437 | 0.0012345 | 0.00066879 | 0.00052085 | 0.00052085 | 0.0090837
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.45967 | 0 | 0 | 0.95042 | 0 | 0 | 0.85994 | 0 | 0 | 0.45967 | 0.95042 | 0.85994
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 19.7101 | 3.7749 | 8.1373 | 5.6454 | 65.3394 | 194.9033 | 48.6621 | 93.8827 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 44.3116 | 1000 | 1000 | 5.4239 | 81.0012 | 149.5247 | 191.9927 | 191.9927 | 11.0088 | 10.9782 | 1000 | 1000 | 15.205 | 1000 | 1000 | 54.3296 | 1000 | 1000 | 10.9782 | 15.205 | 152.0735
Время окончания измерения |  |  |  | 13:25

## pnt #108
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 108 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 249.9999 | 0 | 0 | -144.3375 | 0 | 0 | 288.675 | 0 | 0 | 249.9999 | -144.3375 | 288.675
Счетчик MTE |  |  |  | 108 | 49.9936 | 57.751 | 57.713 | 57.7418 | 120.0263 | 119.9986 | 119.9751 | 4.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86657 | 1 | 1 | 57.7353 | 0.008262 | 0.018478 | 1.6664 | 1.6664 | 1.6664 | 250.1893 | 0 | 0 | -144.0854 | 0 | 0 | 288.7132 | 0 | 0 | 250.1893 | -144.0854 | 288.7132
Генератор MTE |  |  |  | 108 | 50 | 57.7351 | 57.735 | 57.7349 | 119.999 | 120.001 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0.00027815 | 0.00039362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.015888 | 0.021982 | 0.006944 | 0.02727 | 0.0024 | 0.02487 | 4.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0.00028205 | 0.0079839 | 0.018084 | 1.6664 | 1.6664 | 1.6664 | 250.1893 | 0 | 0 | 144.0854 | 0 | 0 | 288.7132 | 0 | 0 | 250.1893 | 144.0854 | 288.7132
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.027511 | 0.038088 | 0.012026 | 0.02272 | 0.002 | 0.020729 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3979 | 0 | 0 | 0.00048853 | 96.6333 | 97.8697 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | -100 | 100
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.027519 | 0.038074 | 0.012027 |  |  |  | 99.9855 | [8 empty] | 0.00048853 | 0.013828 | 0.031323 | 33.3285 | 33.3285 | 33.3285
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0 | 0 | 0.50002 | 0 | 0 | 0.50002 | 0 | 0 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.6339 | 2.6265 | 8.3144 | 7.3341 | 83.3333 | 8.0418 | 0.0010001 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.074944 | 1000 | 1000 | 204.6944 | 7.2315 | 3.1926 | 0.0030004 | 0.0030004 | 0.0030004 | 0.0020002 | 1000 | 1000 | 0.0050002 | 1000 | 1000 | 0.0050002 | 1000 | 1000 | 0.0020002 | 0.0050002 | 0.0050002
Binom# |  |  |  | 108 | 50.0004 | 57.7355 | 57.7072 | 57.7325 | 119.9865 | 119.9977 | 120.0157 | 5.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86618 | 0 | 0 | 57.7243 | 0.013991 | 0.0067847 | 1.6668 | 1.6668 | 1.6673 | 250.0798 | 0 | 0 | -144.2802 | 0 | 0 | 288.7155 | 0.0032374 | 0.0045696 | 250.0798 | -144.2802 | 288.7233
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00043869 | 0.015507 | 0.0058075 | 0.0093649 | 0.039728 | 0.00088119 | 0.040617 | 0.0013836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038645 | 1 | 1 | 0.010944 | 0.0057294 | 0.011693 | 0.00041519 | 0.00041519 | 0.00089036 | 0.10953 | 0 | 0 | 0.19476 | 0 | 0 | 0.0023407 | 0.0032374 | 0.0045696 | 0.10953 | 0.19476 | 0.010153
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00087749 | 0.026851 | 0.010063 | 0.016219 | 0.0331 | 0.00073433 | 0.033855 | 0.027676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044596 | 100 | 100 | 0.018955 | 69.3463 | 63.2821 | 0.024915 | 0.024915 | 0.053429 | 0.043781 | 0 | 0 | -0.13517 | 0 | 0 | 0.00081072 | 0 | 0 | 0.043781 | -0.13517 | 0.0035167
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.026858 | 0.010059 | 0.01622 |  |  |  | 0.027672 | [8 empty] | 0.018955 | 0.0099236 | 0.020253 | 0.0083038 | 0.0083038 | 0.017807
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0 | 0 | 0.50002 | 0 | 0 | 0.50002 | 0 | 0 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 22.7951 | 3.7232 | 9.9415 | 6.165 | 5.0342 | 226.9661 | 4.924 | 3.6137 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 25.8762 | 1000 | 1000 | 5.2757 | 10.077 | 4.9375 | 12.0426 | 12.0426 | 5.6157 | 4.5686 | 1000 | 1000 | 3.6991 | 1000 | 1000 | 616.7576 | 1000 | 1000 | 4.5686 | 3.6991 | 142.1839
Время окончания измерения |  |  |  | 13:25

## pnt #109
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 109 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 299.9999 | 0 | 0 | -173.205 | 0 | 0 | 346.41 | 0 | 0 | 299.9999 | -173.205 | 346.41
Счетчик MTE |  |  |  | 109 | 49.9935 | 57.759 | 57.7054 | 57.742 | 120.0059 | 120.015 | 119.9791 | 6.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86641 | 1 | 1 | 57.7355 | 0.0095704 | 0.022043 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 300.2908 | 0 | 0 | -173.0639 | 0 | 0 | 346.5915 | 0 | 0 | 300.2908 | -173.0639 | 346.5915
Генератор MTE |  |  |  | 109 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 6.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86605 | 1 | 1 | 57.735 | 4.1002e-05 | 4.1002e-05 | 2 | 2 | 2 | 300.0119 | 0 | 0 | -173.1957 | 0 | 0 | 346.4158 | 0 | 0 | 300.0119 | -173.1957 | 346.4158
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.023954 | 0.029586 | 0.007022 | 0.0057779 | 0.01495 | 0.020728 | 0.0005546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036563 | 0 | 0 | 0.00046266 | 0.0095294 | 0.022002 | 0.00018487 | 0.00018487 | 0.00018487 | 0.27894 | 0 | 0 | 0.13183 | 0 | 0 | 0.17576 | 0 | 0 | 0.27894 | 0.13183 | 0.17576
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.041472 | 0.051271 | 0.012161 | 0.0048147 | 0.012457 | 0.017276 | 0.0092423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042201 | 0 | 0 | 0.00080134 | 99.5716 | 99.814 | 0.0092423 | 0.0092423 | 0.0092423 | 0.09289 | 0 | 0 | -0.076172 | 0 | 0 | 0.050711 | 0 | 0 | 0.09289 | -0.076172 | 0.050711
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.04149 | 0.051244 | 0.012162 |  |  |  | 0.011092 | [8 empty] | 0.00080134 | 0.016505 | 0.038108 | 0.0036973 | 0.0036973 | 0.0036973
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20483 | 0 | 0 | 0.50837 | 0 | 0 | 0.50669 | 0 | 0 | 0.20483 | 0.50837 | 0.50669
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.4102 | 1.9514 | 8.222 | 34.6145 | 13.3779 | 9.6488 | 9.0155 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 27.3499 | 1000 | 1000 | 124.7903 | 6.0586 | 2.6241 | 27.0465 | 27.0465 | 27.0465 | 2.2051 | 1000 | 1000 | 6.6739 | 1000 | 1000 | 9.9917 | 1000 | 1000 | 2.2051 | 6.6739 | 9.9917
Binom# |  |  |  | 109 | 50.0004 | 57.744 | 57.6989 | 57.731 | 119.9849 | 120.0158 | 119.9994 | 6.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86625 | 0 | 0 | 57.724 | 0.01286 | 0.019099 | 2.0004 | 2.0004 | 2.0009 | 300.1952 | 0 | 0 | -173.1388 | 0 | 0 | 346.5461 | 0.0034694 | 0.0036594 | 300.1952 | -173.1388 | 346.5533
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00044632 | 0.014909 | 0.00655 | 0.011057 | 0.021044 | 0.00085048 | 0.020202 | 0.00077496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016233 | 1 | 1 | 0.011437 | 0.0032895 | 0.002944 | 0.00019641 | 0.00019641 | 0.0006711 | 0.0956 | 0 | 0 | 0.074923 | 0 | 0 | 0.04539 | 0.0034694 | 0.0036594 | 0.0956 | 0.074923 | 0.03828
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00089275 | 0.025812 | 0.011351 | 0.01915 | 0.017536 | 0.00070864 | 0.016838 | 0.012915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018736 | 100 | 100 | 0.019809 | 34.3715 | 13.356 | 0.0098194 | 0.0098194 | 0.033551 | 0.031836 | 0 | 0 | -0.043292 | 0 | 0 | 0.013096 | 0 | 0 | 0.031836 | -0.043292 | 0.011045
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.025823 | 0.011345 | 0.019152 |  |  |  | 0.015499 | [8 empty] | 0.019809 | 0.0056976 | 0.0050992 | 0.0039282 | 0.0039282 | 0.013422
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20483 | 0 | 0 | 0.50837 | 0 | 0 | 0.50669 | 0 | 0 | 0.20483 | 0.50837 | 0.50669
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 22.4055 | 3.8726 | 8.8145 | 5.2214 | 9.5037 | 235.1624 | 9.9003 | 6.452 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 61.6013 | 1000 | 1000 | 5.0481 | 17.5513 | 19.611 | 25.457 | 25.457 | 7.4504 | 6.4339 | 1000 | 1000 | 11.7426 | 1000 | 1000 | 38.6895 | 1000 | 1000 | 6.4339 | 11.7426 | 45.8762
Время окончания измерения |  |  |  | 13:26

## pnt #110
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 110 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.86603 | 57.735 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -14.4338 | 0 | 0 | 28.8675 | 25 | -14.4338 | 28.8675
Счетчик MTE |  |  |  | 110 | 49.4938 | 57.7513 | 57.7078 | 57.7479 | 120.0029 | 120.0025 | 119.9946 | 0 | 0 | 0.50006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.86635 | 57.7357 | 0.012401 | 0.015503 | 0.16669 | 0.16669 | 0.16669 | 0 | 0 | 25.018 | 0 | 0 | -14.4228 | 0 | 0 | 28.8776 | 25.018 | -14.4228 | 28.8776
Генератор MTE |  |  |  | 110 | 49.5 | 57.735 | 57.7349 | 57.7351 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.86604 | 57.735 | 2.4269e-05 | 0.00013974 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 25.0007 | 0 | 0 | -14.433 | 0 | 0 | 28.8677 | 25.0007 | -14.433 | 28.8677
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.016292 | 0.027056 | 0.012792 | 0.0026334 | 0.0024825 | 0.0051159 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00030264 | 0.00067596 | 0.012377 | 0.015363 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 0.017279 | 0 | 0 | 0.010219 | 0 | 0 | 0.0098609 | 0.017279 | 0.010219 | 0.0098609
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.028211 | 0.046884 | 0.022151 | 0.0021944 | 0.0020687 | 0.0042634 | 0 | 0 | 0.011998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034933 | 0.0011708 | 99.8043 | 99.0986 | 0.011998 | 0.011998 | 0.011998 | 0 | 0 | 0.069068 | 0 | 0 | -0.070852 | 0 | 0 | 0.034147 | 0.069068 | -0.070852 | 0.034147
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028219 | 0.046862 | 0.022156 | [5 empty] | 0.0012 | [6 empty] | 0.0011708 | 0.021437 | 0.026609 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.45968 | 0 | 0 | 0.95045 | 0 | 0 | 0.85996 | 0.45968 | 0.95045 | 0.85996
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.5438 | 2.1339 | 4.5134 | 75.9486 | 80.5639 | 39.0941 | 1000 | 1000 | 83.3333 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 33.0428 | 85.4121 | 4.6649 | 3.7581 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 1000 | 6.6555 | 1000 | 1000 | 13.4145 | 1000 | 1000 | 25.1838 | 6.6555 | 13.4145 | 25.1838
Binom# |  |  |  | 110 | 49.5015 | 57.7349 | 57.6994 | 57.7408 | 119.9988 | 120.001 | 120.0003 | 0 | 0 | 0.50009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86614 | 57.7244 | 0.012958 | 0.014749 | 0.16685 | 0.16677 | 0.16632 | 0 | 0 | 25.0102 | 0 | 0 | -14.4322 | 0.0012435 | 0.0015994 | 28.8755 | 25.0102 | -14.4322 | 28.8784
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0014839 | 0.016379 | 0.0084269 | 0.0070625 | 0.0040906 | 0.0015212 | 0.005627 | 0 | 0 | 2.5871e-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00020942 | 0.011234 | 0.00055763 | 0.00075395 | 0.00016365 | 8.3715e-05 | 0.00036853 | 0 | 0 | 0.0078121 | 0 | 0 | 0.0094694 | 0.0012435 | 0.0015994 | 0.0020367 | 0.0078121 | 0.0094694 | 0.00080524
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0029982 | 0.028361 | 0.014603 | 0.01223 | 0.0034087 | 0.0012676 | 0.0046894 | 0 | 0 | 0.0051735 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.024173 | 0.019458 | 4.4967 | 4.8634 | 0.098175 | 0.050223 | 0.22109 | 0 | 0 | 0.031226 | 0 | 0 | -0.065656 | 0 | 0 | 0.0070529 | 0.031226 | -0.065656 | 0.0027885
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028369 | 0.014596 | 0.012233 | [5 empty] | 0.00051741 | [6 empty] | 0.019459 | 0.00096584 | 0.0013059 | 0.0032729 | 0.0016743 | 0.0073707
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.45968 | 0 | 0 | 0.95045 | 0 | 0 | 0.85996 | 0.45968 | 0.95045 | 0.85996
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 6.7389 | 3.5249 | 6.8513 | 8.1748 | 48.8929 | 131.4755 | 35.5427 | 1000 | 1000 | 193.2701 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 47.7509 | 5.1391 | 103.5372 | 76.5766 | 30.5539 | 59.7261 | 13.5672 | 1000 | 1000 | 14.7213 | 1000 | 1000 | 14.4761 | 1000 | 1000 | 121.9297 | 14.7213 | 14.4761 | 308.3985
Время окончания измерения |  |  |  | 13:26

## pnt #111
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 111 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.86603 | 57.735 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 249.9999 | 0 | 0 | -144.3375 | 0 | 0 | 288.675 | 249.9999 | -144.3375 | 288.675
Счетчик MTE |  |  |  | 111 | 49.9936 | 57.756 | 57.7097 | 57.7398 | 119.9679 | 120.0107 | 120.0214 | 0 | 0 | 5.0009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.86635 | 57.7352 | 0.019124 | 0.013548 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 0 | 0 | 250.1571 | 0 | 0 | -144.2133 | 0 | 0 | 288.7491 | 250.1571 | -144.2133 | 288.7491
Генератор MTE |  |  |  | 111 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.86605 | 57.735 | 8.2004e-05 | 8.2004e-05 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 250.0074 | 0 | 0 | -144.3244 | 0 | 0 | 288.675 | 250.0074 | -144.3244 | 288.675
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.021012 | 0.025308 | 0.004796 | 0.032364 | 0.010743 | 0.021622 | 0 | 0 | 0.0008686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029611 | 0.0001651 | 0.019042 | 0.013466 | 0.00028953 | 0.00028953 | 0.00028953 | 0 | 0 | 0.14971 | 0 | 0 | 0.11115 | 0 | 0 | 0.074133 | 0.14971 | 0.11115 | 0.074133
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.036381 | 0.043854 | 0.0083062 | 0.026977 | 0.0089513 | 0.018015 | 0 | 0 | 0.017369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034179 | 0.00028596 | 99.5712 | 99.3947 | 0.017369 | 0.017369 | 0.017369 | 0 | 0 | 0.059844 | 0 | 0 | -0.077074 | 0 | 0 | 0.025674 | 0.059844 | -0.077074 | 0.025674
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.036394 | 0.043835 | 0.0083069 | [5 empty] | 0.017372 | [6 empty] | 0.00028596 | 0.032982 | 0.023324 | 0.0057907 | 0.0057907 | 0.0057907
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.20001 | 0 | 0 | 0.50001 | 0 | 0 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.7477 | 2.2813 | 12.0382 | 6.1797 | 18.6176 | 9.25 | 1000 | 1000 | 5.7564 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 33.7709 | 349.6984 | 3.0319 | 4.2874 | 17.2692 | 17.2692 | 17.2692 | 1000 | 1000 | 3.3421 | 1000 | 1000 | 6.4875 | 1000 | 1000 | 19.4755 | 3.3421 | 6.4875 | 19.4755
Binom# |  |  |  | 111 | 50.0004 | 57.741 | 57.7001 | 57.7322 | 119.9886 | 120.0098 | 120.0016 | 0 | 0 | 5.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86631 | 57.7245 | 0.012301 | 0.015103 | 1.6671 | 1.667 | 1.6668 | 0 | 0 | 250.128 | 0 | 0 | -144.223 | 0.0010632 | 0.0010769 | 288.7288 | 250.128 | -144.223 | 288.7309
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00043869 | 0.014977 | 0.0095425 | 0.0075725 | 0.020752 | 0.00096925 | 0.019768 | 0 | 0 | 0.00030728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.9662e-05 | 0.010704 | 0.0068236 | 0.0015551 | 0.00018881 | 6.7459e-05 | 0.00016571 | 0 | 0 | 0.029109 | 0 | 0 | 0.0097173 | 0.0010632 | 0.0010769 | 0.020373 | 0.029109 | 0.0097173 | 0.018237
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00087749 | 0.025931 | 0.016535 | 0.013115 | 0.017298 | 0.00080763 | 0.01647 | 0 | 0 | 0.0061445 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.004578 | 0.018541 | 35.6803 | 11.4784 | 0.011327 | 0.0040468 | 0.0099412 | 0 | 0 | 0.011636 | 0 | 0 | -0.0067382 | 0 | 0 | 0.0070556 | 0.011636 | -0.0067382 | 0.0063158
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.02594 | 0.016528 | 0.013116 | [5 empty] | 0.0061456 | [6 empty] | 0.018541 | 0.011819 | 0.0026935 | 0.0037763 | 0.0013492 | 0.0033143
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.20001 | 0 | 0 | 0.50001 | 0 | 0 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 22.7951 | 3.855 | 6.0503 | 7.6243 | 9.6375 | 206.346 | 10.1175 | 1000 | 1000 | 16.2718 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 252.1332 | 5.3935 | 8.4611 | 37.1258 | 26.4811 | 74.1194 | 30.1724 | 1000 | 1000 | 17.1883 | 1000 | 1000 | 74.2059 | 1000 | 1000 | 70.867 | 17.1883 | 74.2059 | 79.1683
Время окончания измерения |  |  |  | 13:27

## pnt #112
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 112 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.86603 | 57.735 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 299.9999 | 0 | 0 | -173.205 | 0 | 0 | 346.41 | 299.9999 | -173.205 | 346.41
Счетчик MTE |  |  |  | 112 | 49.9936 | 57.7589 | 57.7055 | 57.7423 | 120.0067 | 120.0141 | 119.9792 | 0 | 0 | 6.001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.86636 | 57.7356 | 0.0096708 | 0.021924 | 2.0003 | 2.0003 | 2.0003 | 0 | 0 | 300.2038 | 0 | 0 | -173.0519 | 0 | 0 | 346.5102 | 300.2038 | -173.0519 | 346.5102
Генератор MTE |  |  |  | 112 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.86605 | 57.735 | 1.5166e-14 | 3.5527e-15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 300.0089 | 0 | 0 | -173.1893 | 0 | 0 | 346.41 | 300.0089 | -173.1893 | 346.41
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.023888 | 0.02952 | 0.007302 | 0.00667 | 0.014087 | 0.020757 | 0 | 0 | 0.0009758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031204 | 0.00055601 | 0.0096708 | 0.021924 | 0.00032527 | 0.00032527 | 0.00032527 | 0 | 0 | 0.19487 | 0 | 0 | 0.13736 | 0 | 0 | 0.10016 | 0.19487 | 0.13736 | 0.10016
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.041358 | 0.051156 | 0.012646 | 0.005558 | 0.011738 | 0.017301 | 0 | 0 | 0.016261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036017 | 0.00096303 | 100 | 100 | 0.016261 | 0.016261 | 0.016261 | 0 | 0 | 0.064912 | 0 | 0 | -0.079377 | 0 | 0 | 0.028904 | 0.064912 | -0.079377 | 0.028904
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.041375 | 0.05113 | 0.012647 | [5 empty] | 0.019516 | [6 empty] | 0.00096303 | 0.01675 | 0.037974 | 0.0065053 | 0.0065053 | 0.0065053
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.20482 | 0 | 0 | 0.50835 | 0 | 0 | 0.50668 | 0.20482 | 0.50835 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.4169 | 1.9558 | 7.9067 | 29.985 | 14.197 | 9.6351 | 1000 | 1000 | 5.124 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 32.0469 | 103.8384 | 5.97 | 2.6334 | 15.372 | 15.372 | 15.372 | 1000 | 1000 | 3.1553 | 1000 | 1000 | 6.4043 | 1000 | 1000 | 17.5294 | 3.1553 | 6.4043 | 17.5294
Binom# |  |  |  | 112 | 50.0005 | 57.7435 | 57.696 | 57.7346 | 119.9904 | 120.0158 | 119.9938 | 0 | 0 | 6.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86629 | 57.7245 | 0.012663 | 0.019244 | 2.0003 | 2.0002 | 2.0001 | 0 | 0 | 300.126 | 0 | 0 | -173.065 | 0.0010115 | 0.0014986 | 346.4493 | 300.126 | -173.065 | 346.4518
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00045013 | 0.01535 | 0.0095228 | 0.0077515 | 0.01626 | 0.0016901 | 0.014585 | 0 | 0 | 0.00024529 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.234e-05 | 0.011065 | 0.0029918 | 0.0026799 | 6.8251e-05 | 0.00016052 | 0.00026638 | 0 | 0 | 0.077788 | 0 | 0 | 0.013089 | 0.0010115 | 0.0014986 | 0.060877 | 0.077788 | 0.013089 | 0.058344
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00090038 | 0.026576 | 0.016502 | 0.013424 | 0.013549 | 0.0014082 | 0.012157 | 0 | 0 | 0.0040874 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.0083499 | 0.019165 | 30.9358 | 12.2236 | 0.003412 | 0.0080247 | 0.013317 | 0 | 0 | 0.025912 | 0 | 0 | -0.0075637 | 0 | 0 | 0.017569 | 0.025912 | -0.0075637 | 0.016838
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.026587 | 0.016494 | 0.013426 | [5 empty] | 0.0049057 | [6 empty] | 0.019165 | 0.0051819 | 0.0046418 | 0.001365 | 0.0032104 | 0.0053275
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0.20482 | 0 | 0 | 0.50835 | 0 | 0 | 0.50668 | 0.20482 | 0.50835 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 22.2156 | 3.7612 | 6.0628 | 7.4482 | 12.3 | 118.337 | 13.7124 | 1000 | 1000 | 20.3844 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 138.2358 | 5.2179 | 19.298 | 21.5436 | 73.2585 | 31.1489 | 18.7704 | 1000 | 1000 | 7.9044 | 1000 | 1000 | 67.2099 | 1000 | 1000 | 28.8398 | 7.9044 | 67.2099 | 30.0919
Время окончания измерения |  |  |  | 13:27

## pnt #113
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 113 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4337 | 0 | 0 | 14.4337 | 0 | 0 | -14.4337 | 14.4337
Счетчик MTE |  |  |  | 113 | 49.4938 | 57.7527 | 57.7076 | 57.7474 | 120.0023 | 120.001 | 119.9966 | 0 | 0.24997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00082685 | 1 | 57.7359 | 0.013276 | 0.01518 | 0.083323 | 0.083323 | 0.083323 | 0 | 0.011927 | 0 | 0 | -14.425 | 0 | 0 | 14.425 | 0 | 0.011927 | -14.425 | 14.425
Генератор MTE |  |  |  | 113 | 49.5 | 57.7349 | 57.735 | 57.7352 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.4907e-05 | 1 | 57.735 | 7.0947e-05 | 0.00015483 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | -0.00050383 | 0 | 0 | -14.4336 | 0 | 0 | 14.4336 | 0 | -0.00050383 | -14.4336 | 14.4336
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.017828 | 0.027378 | 0.012152 | 0.0020909 | 0.00104 | 0.0031309 | 0 | 3.04e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086176 | 0 | 0.00086732 | 0.013205 | 0.015025 | 1.0133e-05 | 1.0133e-05 | 1.0133e-05 | 0 | 0.012431 | 0 | 0 | 0.0086037 | 0 | 0 | 0.0085988 | 0 | 0.012431 | 0.0086037 | 0.0085988
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.03087 | 0.047443 | 0.021043 | 0.0017423 | 0.00086666 | 0.0026091 | 0 | 0.012162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2216 | 0 | 0.0015022 | 99.4656 | 98.9801 | 0.012162 | 0.012162 | 0.012162 | 0 | 104.2242 | 0 | 0 | -0.059644 | 0 | 0 | 0.05961 | 0 | 104.2242 | -0.059644 | 0.05961
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.030879 | 0.04742 | 0.021048 |  |  |  |  | 0.000608 | [7 empty] | 0.0015022 | 0.022871 | 0.026025 | 0.00020267 | 0.00020267 | 0.00020267
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 574.748 | 0 | 0 | 0.97508 | 0 | 0 | 1.2601 | 0 | 574.748 | 0.97508 | 1.2601
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.2384 | 2.1088 | 4.7511 | 95.6545 | 192.3077 | 63.8802 | 1000 | 164.4737 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11.6042 | 1000 | 66.5674 | 4.3723 | 3.8425 | 493.4211 | 493.4211 | 493.4211 | 1000 | 5.5145 | 1000 | 1000 | 16.3484 | 1000 | 1000 | 21.1395 | 1000 | 5.5145 | 16.3484 | 21.1395
Binom# |  |  |  | 113 | 49.5015 | 57.7353 | 57.7006 | 57.7401 | 119.9975 | 119.9946 | 120.008 | 0 | 0.24995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058354 | 0 | 57.7236 | 0.014226 | 0.010978 | 0.08324 | 0.083334 | 0.083191 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4224 | 0 | 0.0014931 | 14.4224 | 0.0016476 | 0 | -14.4224 | 14.4255
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0014648 | 0.01746 | 0.0070223 | 0.0072359 | 0.004868 | 0.0064721 | 0.011355 | 0 | 1.5284e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00024331 | 1 | 0.012321 | 0.00094987 | 0.0042026 | 8.2516e-05 | 1.1711e-05 | 0.00013176 | 0 | 0.011927 | 0 | 0 | 0.0026313 | 0 | 0.0014931 | 0.0026343 | 0.0016476 | 0.011927 | 0.0026313 | 0.00050706
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0029597 | 0.030233 | 0.012169 | 0.01253 | 0.0040566 | 0.0053934 | 0.0094631 | 0 | 0.0061143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 29.4262 | 100 | 0.021341 | 7.1549 | 27.6849 | 0.099032 | 0.014056 | 0.15814 | 0 | 100 | 0 | 0 | -0.018241 | 0 | 0 | 0.018262 | 0 | 100 | -0.018241 | 0.0035151
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.030242 | 0.012163 | 0.012533 |  |  |  |  | 0.00030567 | [7 empty] | 0.021341 | 0.0016452 | 0.0072791 | 0.0016503 | 0.00023423 | 0.0026353
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 574.748 | 0 | 0 | 0.97508 | 0 | 0 | 1.2601 | 0 | 574.748 | 0.97508 | 1.2601
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 6.8267 | 3.3066 | 8.2216 | 7.979 | 41.085 | 30.9017 | 17.6128 | 1000 | 327.1456 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 41.0997 | 1000 | 4.6858 | 60.7822 | 13.738 | 60.5943 | 426.9325 | 37.9465 | 1000 | 5.7475 | 1000 | 1000 | 53.4546 | 1000 | 1000 | 69.0013 | 1000 | 5.7475 | 53.4546 | 358.4856
Время окончания измерения |  |  |  | 13:28

## pnt #114
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 114 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -288.675 | 0 | 0 | 288.675 | 0 | 0 | -288.675 | 288.675
Счетчик MTE |  |  |  | 114 | 49.9935 | 57.7501 | 57.7025 | 57.7572 | 120.0119 | 120.0049 | 119.9832 | 0 | 4.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00065157 | 1 | 57.7366 | 0.012189 | 0.022161 | 1.6665 | 1.6665 | 1.6665 | 0 | 0.18797 | 0 | 0 | -288.486 | 0 | 0 | 288.4861 | 0 | 0.18797 | -288.486 | 288.4861
Генератор MTE |  |  |  | 114 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.7349 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4907e-05 | 1 | 57.735 | 9.1894e-05 | 3.6645e-05 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0.010077 | 0 | 0 | -288.6756 | 0 | 0 | 288.6756 | 0 | 0.010077 | -288.6756 | 288.6756
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.015092 | 0.032466 | 0.022318 | 0.011739 | 0.0048575 | 0.016597 | 0 | 0.0004704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061667 | 0 | 0.0016476 | 0.012097 | 0.022125 | 0.0001568 | 0.0001568 | 0.0001568 | 0 | 0.17789 | 0 | 0 | 0.18953 | 0 | 0 | 0.18947 | 0 | 0.17789 | 0.18953 | 0.18947
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.026133 | 0.056264 | 0.038641 | 0.0097819 | 0.0040478 | 0.013833 | 0 | 0.0094089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6427 | 0 | 0.0028536 | 99.2461 | 99.8346 | 0.0094089 | 0.0094089 | 0.0094089 | 0 | 94.6392 | 0 | 0 | -0.0657 | 0 | 0 | 0.065679 | 0 | 94.6392 | -0.0657 | 0.065679
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.02614 | 0.056233 | 0.038656 |  |  |  |  | 0.009408 | [7 empty] | 0.0028537 | 0.020952 | 0.038321 | 0.003136 | 0.003136 | 0.003136
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.20356 | 0 | 0 | 0.50002 | 0 | 0 | 0.50003 | 0 | 0.20356 | 0.50002 | 0.50003
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.8255 | 1.7783 | 2.5869 | 17.0367 | 41.1734 | 12.0504 | 1000 | 10.6293 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 16.2162 | 1000 | 35.0427 | 4.7728 | 2.6095 | 31.8878 | 31.8878 | 31.8878 | 1000 | 0.0021509 | 1000 | 1000 | 7.6108 | 1000 | 1000 | 7.6132 | 1000 | 0.0021509 | 7.6108 | 7.6132
Binom# |  |  |  | 114 | 50.0001 | 57.7321 | 57.6984 | 57.7475 | 120.0037 | 119.9998 | 119.9965 | 0 | 4.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078618 | 0 | 57.7254 | 0.013914 | 0.014197 | 1.6663 | 1.6664 | 1.6668 | 0 | 0.22679 | 0 | 0 | -288.4688 | 0 | 0.0058192 | 288.4688 | 0.0047597 | 0 | -288.4688 | 288.4794
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00012589 | 0.017979 | 0.0041278 | 0.0096976 | 0.0082451 | 0.0050101 | 0.01327 | 0 | 5.8903e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0001346 | 1 | 0.011189 | 0.0017253 | 0.0079645 | 0.0001806 | 8.5826e-05 | 0.00026811 | 0 | 0.038817 | 0 | 0 | 0.017293 | 0 | 0.0058192 | 0.017262 | 0.0047597 | 0.18797 | 0.017293 | 0.0067031
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0002518 | 0.031133 | 0.0071536 | 0.01679 | 0.0068703 | 0.0041749 | 0.01106 | 0 | 0.0011782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20.6579 | 100 | 0.019379 | 14.1553 | 35.9386 | 0.010837 | 0.00515 | 0.016088 | 0 | 20.6505 | 0 | 0 | -0.0059942 | 0 | 0 | 0.0059837 | 0 | 100 | -0.0059942 | 0.0023235
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.031141 | 0.0071495 | 0.016797 |  |  |  |  | 0.0011781 | [7 empty] | 0.019379 | 0.0029884 | 0.013795 | 0.0036119 | 0.0017165 | 0.0053621
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.20356 | 0 | 0 | 0.50002 | 0 | 0 | 0.50003 | 0 | 0.20356 | 0.50002 | 0.50003
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 79.4376 | 3.2112 | 13.9869 | 5.9536 | 24.2567 | 39.9195 | 15.071 | 1000 | 84.8852 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 74.2934 | 1000 | 5.1602 | 33.463 | 7.2491 | 27.6859 | 58.2573 | 18.6493 | 1000 | 0.0098572 | 1000 | 1000 | 83.4177 | 1000 | 1000 | 83.5644 | 1000 | 0.0020356 | 83.4177 | 215.1992
Время окончания измерения |  |  |  | 13:28

## pnt #115
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 115 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -346.41 | 0 | 0 | 346.41 | 0 | 0 | -346.41 | 346.41
Счетчик MTE |  |  |  | 115 | 49.9936 | 57.758 | 57.7016 | 57.7472 | 120.0327 | 120.0226 | 119.9447 | 0 | 5.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00083593 | 1 | 57.7356 | 0.0048858 | 0.033111 | 1.9998 | 1.9998 | 1.9998 | 0 | 0.28938 | 0 | 0 | -346.1775 | 0 | 0 | 346.1776 | 0 | 0.28938 | -346.1775 | 346.1776
Генератор MTE |  |  |  | 115 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.7349 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4907e-05 | 1 | 57.7349 | 7.183e-05 | 2.0616e-05 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.012092 | 0 | 0 | -346.4112 | 0 | 0 | 346.4112 | 0 | 0.012092 | -346.4112 | 346.4112
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.023058 | 0.033378 | 0.012334 | 0.032613 | 0.02257 | 0.055183 | 0 | 0.0005762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080102 | 0 | 0.0006668 | 0.0048139 | 0.03309 | 0.00019207 | 0.00019207 | 0.00019207 | 0 | 0.27729 | 0 | 0 | 0.23364 | 0 | 0 | 0.23352 | 0 | 0.27729 | 0.23364 | 0.23352
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.039922 | 0.057846 | 0.021359 | 0.02717 | 0.018805 | 0.046007 | 0 | 0.0096042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8242 | 0 | 0.0011549 | 98.5298 | 99.9377 | 0.0096042 | 0.0096042 | 0.0096042 | 0 | 95.8214 | 0 | 0 | -0.067491 | 0 | 0 | 0.067456 | 0 | 95.8214 | -0.067491 | 0.067456
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.039938 | 0.057812 | 0.021363 |  |  |  |  | 0.011524 | [7 empty] | 0.0011549 | 0.008338 | 0.057314 | 0.0038413 | 0.0038413 | 0.0038413
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 5.1822 | 0 | 0 | 0.50419 | 0 | 0 | 0.50669 | 0 | 5.1822 | 0.50419 | 0.50669
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.5039 | 1.7297 | 4.681 | 6.1325 | 8.8613 | 3.6243 | 1000 | 8.6775 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12.4841 | 1000 | 86.5853 | 11.9933 | 1.7448 | 26.0326 | 26.0326 | 26.0326 | 1000 | 0.054082 | 1000 | 1000 | 7.4705 | 1000 | 1000 | 7.5114 | 1000 | 0.054082 | 7.4705 | 7.5114
Binom# |  |  |  | 115 | 50.0001 | 57.7398 | 57.6969 | 57.7387 | 119.993 | 120.0145 | 119.9926 | 0 | 5.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00095538 | 0 | 57.7237 | 0.012733 | 0.016706 | 1.9997 | 1.9998 | 2.0002 | 0 | 0.33072 | 0 | 0 | -346.1612 | 0 | 0.0063962 | 346.1613 | 0.0043264 | 0.056105 | -346.1612 | 346.1721
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0001297 | 0.01812 | 0.0047645 | 0.0085637 | 0.039724 | 0.0081199 | 0.047859 | 0 | 0.00021335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00011946 | 1 | 0.011906 | 0.007847 | 0.016405 | 0.00013575 | 2.5064e-05 | 0.00037184 | 0 | 0.041338 | 0 | 0 | 0.016324 | 0 | 0.0063962 | 0.016322 | 0.0043264 | 0.23327 | 0.016324 | 0.0055803
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00025943 | 0.031373 | 0.0082572 | 0.01483 | 0.033094 | 0.0067653 | 0.039901 | 0 | 0.0035562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14.2904 | 100 | 0.020622 | 160.609 | 49.5465 | 0.0067881 | 0.0012533 | 0.018594 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | -0.0047154 | 0 | 0 | 0.004715 | 0 | 80.612 | -0.0047154 | 0.001612
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.031385 | 0.0082524 | 0.014833 |  |  |  |  | 0.0042671 | [7 empty] | 0.020622 | 0.013591 | 0.028415 | 0.002715 | 0.00050127 | 0.0074369
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 5.1822 | 0 | 0 | 0.50419 | 0 | 0 | 0.50669 | 0 | 5.1822 | 0.50419 | 0.50669
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 77.1012 | 3.1862 | 12.1176 | 6.7419 | 5.0348 | 24.6308 | 4.179 | 1000 | 23.4352 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 83.712 | 1000 | 4.8491 | 7.3576 | 3.5193 | 36.8325 | 199.4932 | 13.4465 | 1000 | 0.36277 | 1000 | 1000 | 106.9243 | 1000 | 1000 | 107.4616 | 1000 | 0.064286 | 106.9243 | 314.3292
Время окончания измерения |  |  |  | 13:29

## pnt #116
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 116 | 49.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86603 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 25 | 0 | 0 | -14.4337 | 0 | 0 | 28.8675 | 0 | 25 | -14.4337 | 28.8675
Счетчик MTE |  |  |  | 116 | 49.4938 | 57.7519 | 57.7067 | 57.7496 | 120.0036 | 120.0084 | 119.988 | 0 | 0.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86647 | 1 | 57.7361 | 0.011205 | 0.018261 | 0.16663 | 0.16663 | 0.16663 | 0 | 24.9952 | 0 | 0 | -14.4016 | 0 | 0 | 28.8473 | 0 | 24.9952 | -14.4016 | 28.8473
Генератор MTE |  |  |  | 116 | 49.5 | 57.7349 | 57.735 | 57.7348 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 0 | 0.50001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86607 | 1 | 57.7349 | 7.8236e-05 | 3.7234e-05 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 25.0015 | 0 | 0 | -14.4317 | 0 | 0 | 28.8678 | 0 | 25.0015 | -14.4317 | 28.8678
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.017006 | 0.028336 | 0.014844 | 0.003566 | 0.0084 | 0.011966 | 0 | 0.0001096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039795 | 0 | 0.0011711 | 0.011127 | 0.018224 | 3.6533e-05 | 3.6533e-05 | 3.6533e-05 | 0 | 0.0062685 | 0 | 0 | 0.030151 | 0 | 0 | 0.020493 | 0 | 0.0062685 | 0.030151 | 0.020493
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.029447 | 0.049104 | 0.025704 | 0.0029715 | 0.0069995 | 0.0099726 | 0 | 0.021925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045928 | 0 | 0.0020284 | 99.3018 | 99.7961 | 0.021925 | 0.021925 | 0.021925 | 0 | 0.025079 | 0 | 0 | -0.20936 | 0 | 0 | 0.071039 | 0 | 0.025079 | -0.20936 | 0.071039
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.029455 | 0.049079 | 0.025711 |  |  |  |  | 0.002192 | [7 empty] | 0.0020284 | 0.019272 | 0.031565 | 0.00073067 | 0.00073067 | 0.00073067
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.45976 | 0 | 0 | 0.95081 | 0 | 0 | 0.8601 | 0 | 0.45976 | 0.95081 | 0.8601
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.395 | 2.0375 | 3.8895 | 56.0858 | 23.8095 | 16.7141 | 1000 | 45.6204 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 25.129 | 1000 | 49.2994 | 5.1888 | 3.1681 | 136.8613 | 136.8613 | 136.8613 | 1000 | 18.3325 | 1000 | 1000 | 4.5416 | 1000 | 1000 | 12.1075 | 1000 | 18.3325 | 4.5416 | 12.1075
Binom# |  |  |  | 116 | 49.5014 | 57.736 | 57.6993 | 57.7405 | 120.0017 | 120.0049 | 119.9934 | 0 | 0.49994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86627 | 0 | 57.7242 | 0.010613 | 0.018001 | 0.1667 | 0.16671 | 0.16635 | 0 | 24.9886 | 0 | 0 | -14.4111 | 0 | 0.0014074 | 28.8463 | 0.0025257 | 24.9886 | -14.4111 | 28.8502
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0013771 | 0.015868 | 0.0073575 | 0.0091159 | 0.0019333 | 0.0034867 | 0.0054352 | 0 | 4.6605e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00020037 | 1 | 0.011858 | 0.00059207 | 0.00026005 | 7.2408e-05 | 7.4002e-05 | 0.00028261 | 0 | 0.0066353 | 0 | 0 | 0.0095365 | 0 | 0.0014074 | 0.00098622 | 0.0025257 | 0.0066353 | 0.0095365 | 0.0029467
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0027824 | 0.027476 | 0.01275 | 0.015785 | 0.001611 | 0.0029054 | 0.0045298 | 0 | 0.0093229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.023125 | 100 | 0.020539 | 5.284 | 1.4241 | 0.043454 | 0.044411 | 0.1696 | 0 | 0.026546 | 0 | 0 | -0.066218 | 0 | 0 | 0.0034188 | 0 | 0.026546 | -0.066218 | 0.010215
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027484 | 0.012744 | 0.015789 |  |  |  |  | 0.00093209 | [7 empty] | 0.020539 | 0.0010255 | 0.00045042 | 0.0014482 | 0.00148 | 0.0056523
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.45976 | 0 | 0 | 0.95081 | 0 | 0 | 0.8601 | 0 | 0.45976 | 0.95081 | 0.8601
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 7.2616 | 3.6385 | 7.8471 | 6.3334 | 103.4514 | 57.3613 | 36.7972 | 1000 | 107.2854 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 49.9071 | 1000 | 4.8687 | 97.5135 | 222.0139 | 69.0535 | 67.5657 | 17.6921 | 1000 | 17.319 | 1000 | 1000 | 14.3588 | 1000 | 1000 | 251.5831 | 1000 | 17.319 | 14.3588 | 84.2006
Время окончания измерения |  |  |  | 13:29

## pnt #117
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 117 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86603 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 249.9999 | 0 | 0 | -144.3375 | 0 | 0 | 288.675 | 0 | 249.9999 | -144.3375 | 288.675
Счетчик MTE |  |  |  | 117 | 49.9936 | 57.746 | 57.7123 | 57.7487 | 120.0027 | 120.0205 | 119.9768 | 0 | 4.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86667 | 1 | 57.7357 | 0.0062023 | 0.018549 | 1.6666 | 1.6666 | 1.6666 | 0 | 250.0828 | 0 | 0 | -143.9557 | 0 | 0 | 288.5561 | 0 | 250.0828 | -143.9557 | 288.5561
Генератор MTE |  |  |  | 117 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86607 | 1 | 57.735 | 0.00036514 | 0.00030747 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 250.013 | 0 | 0 | -144.316 | 0 | 0 | 288.6756 | 0 | 250.013 | -144.316 | 288.6756
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.011138 | 0.022654 | 0.013718 | 0.003706 | 0.01946 | 0.023166 | 0 | 0.0001068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060042 | 0 | 0.00073306 | 0.0058372 | 0.018242 | 3.56e-05 | 3.56e-05 | 3.56e-05 | 0 | 0.069816 | 0 | 0 | 0.36027 | 0 | 0 | 0.11943 | 0 | 0.069816 | 0.36027 | 0.11943
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.019288 | 0.039253 | 0.023755 | 0.0030883 | 0.016214 | 0.019309 | 0 | 0.002136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069279 | 0 | 0.0012697 | 94.1129 | 98.3424 | 0.002136 | 0.002136 | 0.002136 | 0 | 0.027917 | 0 | 0 | -0.25027 | 0 | 0 | 0.04139 | 0 | 0.027917 | -0.25027 | 0.04139
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.019292 | 0.039238 | 0.02376 |  |  |  |  | 0.002136 | [7 empty] | 0.0012697 | 0.01011 | 0.031595 | 0.000712 | 0.000712 | 0.000712
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.20002 | 0 | 0 | 0.50002 | 0 | 0 | 0.50002 | 0 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.1836 | 2.5486 | 4.2087 | 53.9665 | 10.2775 | 8.6333 | 1000 | 46.8165 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 16.6551 | 1000 | 78.7588 | 9.8909 | 3.165 | 140.4494 | 140.4494 | 140.4494 | 1000 | 7.1646 | 1000 | 1000 | 1.9979 | 1000 | 1000 | 12.0806 | 1000 | 7.1646 | 1.9979 | 12.0806
Binom# |  |  |  | 117 | 50.0001 | 57.7269 | 57.7046 | 57.7452 | 120.0037 | 119.9864 | 120.01 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86644 | 0 | 57.7244 | 0.013284 | 0.009804 | 1.6665 | 1.6666 | 1.667 | 0 | 249.9847 | 0 | 0 | -144.055 | 0 | 0.0056715 | 288.5207 | 0.0038303 | 249.9847 | -144.055 | 288.5302
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00014114 | 0.01914 | 0.0077562 | 0.0034749 | 0.00098663 | 0.034094 | 0.033122 | 0 | 5.8176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00023345 | 1 | 0.011251 | 0.007082 | 0.0087451 | 0.00014456 | 8.0426e-05 | 0.00038032 | 0 | 0.098053 | 0 | 0 | 0.099307 | 0 | 0.0056715 | 0.035422 | 0.0038303 | 0.098053 | 0.099307 | 0.025901
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00028232 | 0.033145 | 0.013439 | 0.0060173 | 0.00082217 | 0.028407 | 0.027607 | 0 | 0.0011635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.026936 | 100 | 0.019486 | 114.1828 | 47.1457 | 0.0086738 | 0.0048256 | 0.02282 | 0 | 0.039208 | 0 | 0 | -0.068985 | 0 | 0 | 0.012276 | 0 | 0.039208 | -0.068985 | 0.0089759
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.033151 | 0.013434 | 0.0060188 |  |  |  |  | 0.0011635 | [7 empty] | 0.019487 | 0.012266 | 0.015147 | 0.0028912 | 0.0016085 | 0.0076064
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.20002 | 0 | 0 | 0.50002 | 0 | 0 | 0.50002 | 0 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 70.8497 | 3.0165 | 7.4438 | 16.6147 | 202.7109 | 5.8662 | 6.0382 | 1000 | 85.9458 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 42.8362 | 1000 | 5.1317 | 8.1524 | 6.602 | 34.5876 | 62.1691 | 13.1469 | 1000 | 5.1014 | 1000 | 1000 | 7.2482 | 1000 | 1000 | 40.7325 | 1000 | 5.1014 | 7.2482 | 55.7065
Время окончания измерения |  |  |  | 13:30

## pnt #118
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 118 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86603 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 299.9999 | 0 | 0 | -173.205 | 0 | 0 | 346.41 | 0 | 299.9999 | -173.205 | 346.41
Счетчик MTE |  |  |  | 118 | 49.9936 | 57.7576 | 57.7008 | 57.7487 | 119.9752 | 120.0203 | 120.0045 | 0 | 5.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86641 | 1 | 57.7357 | 0.019423 | 0.019068 | 1.9999 | 1.9999 | 1.9999 | 0 | 299.9405 | 0 | 0 | -172.8592 | 0 | 0 | 346.1858 | 0 | 299.9405 | -172.8592 | 346.1858
Генератор MTE |  |  |  | 118 | 50 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 119.9992 | 120.001 | 119.9998 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86598 | 1 | 57.735 | 0.00030579 | 0.00031719 | 2 | 2 | 2 | 0 | 299.9837 | 0 | 0 | -173.2306 | 0 | 0 | 346.4088 | 0 | 299.9837 | -173.2306 | 346.4088
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.022566 | 0.034124 | 0.013744 | 0.023976 | 0.019325 | 0.0046511 | 0 | 0.0003176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043302 | 0 | 0.00072764 | 0.019117 | 0.018751 | 0.00010587 | 0.00010587 | 0.00010587 | 0 | 0.043269 | 0 | 0 | 0.3714 | 0 | 0 | 0.22307 | 0 | 0.043269 | 0.3714 | 0.22307
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.03907 | 0.05914 | 0.0238 | 0.019984 | 0.016101 | 0.0038758 | 0 | 0.0052936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049978 | 0 | 0.0012603 | 98.4256 | 98.3365 | 0.0052936 | 0.0052936 | 0.0052936 | 0 | 0.014426 | 0 | 0 | -0.21486 | 0 | 0 | 0.064436 | 0 | 0.014426 | -0.21486 | 0.064436
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.039085 | 0.059105 | 0.023805 |  |  |  |  | 0.006352 | [7 empty] | 0.0012603 | 0.033112 | 0.032477 | 0.0021173 | 0.0021173 | 0.0021173
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.20483 | 0 | 0 | 0.50837 | 0 | 0 | 0.50669 | 0 | 0.20483 | 0.50837 | 0.50669
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.5585 | 1.6919 | 4.2007 | 8.3416 | 10.3493 | 43.0005 | 1000 | 15.7431 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 23.0937 | 1000 | 79.345 | 3.0201 | 3.0791 | 47.2292 | 47.2292 | 47.2292 | 1000 | 14.1988 | 1000 | 1000 | 2.3661 | 1000 | 1000 | 7.8634 | 1000 | 14.1988 | 2.3661 | 7.8634
Binom# |  |  |  | 118 | 50.0001 | 57.7402 | 57.6961 | 57.7399 | 119.9973 | 120.0158 | 119.9869 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86645 | 0 | 57.7248 | 0.012183 | 0.018842 | 1.9999 | 1.9998 | 2.0002 | 0 | 299.9478 | 0 | 0 | -172.8318 | 0 | 0.0062739 | 346.1784 | 0.0038629 | 299.9478 | -172.8318 | 346.1886
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00011444 | 0.017396 | 0.0046967 | 0.0087995 | 0.0221 | 0.0045703 | 0.017522 | 0 | 0.00036241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.9518e-05 | 1 | 0.010932 | 0.0072397 | 0.00022576 | 2.3799e-06 | 0.00012636 | 0.00033832 | 0 | 0.0073293 | 0 | 0 | 0.027371 | 0 | 0.0062739 | 0.0073169 | 0.0038629 | 0.0073293 | 0.027371 | 0.0028149
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00022891 | 0.03012 | 0.0081398 | 0.015238 | 0.01842 | 0.0038079 | 0.014601 | 0 | 0.0060405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.0045611 | 100 | 0.018935 | 37.2739 | 1.184 | 0.000119 | 0.0063182 | 0.016917 | 0 | 0.0024436 | 0 | 0 | -0.015834 | 0 | 0 | 0.0021136 | 0 | 0.0024436 | -0.015834 | 0.00081312
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.030132 | 0.008135 | 0.015241 |  |  |  |  | 0.0072482 | [7 empty] | 0.018935 | 0.012539 | 0.00039103 | 4.7598e-05 | 0.0025272 | 0.0067664
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0.20483 | 0 | 0 | 0.50837 | 0 | 0 | 0.50669 | 0 | 0.20483 | 0.50837 | 0.50669
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 87.3813 | 3.3188 | 12.2926 | 6.5611 | 9.0498 | 43.7608 | 11.4143 | 1000 | 13.7966 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 253.051 | 1000 | 5.2811 | 7.9748 | 255.7345 | 2100.933 | 39.5702 | 14.7789 | 1000 | 83.8243 | 1000 | 1000 | 32.1054 | 1000 | 1000 | 239.7289 | 1000 | 83.8243 | 32.1054 | 623.1448
Время окончания измерения |  |  |  | 13:30

## pnt #119
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 119 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 72.1688 | 72.1687 | 72.1687 | 0 | 0 | 0 | 72.1688 | 72.1687 | 72.1687 | 216.5062 | 0 | 216.5062
Счетчик MTE |  |  |  | 119 | 49.9935 | 57.7515 | 57.7014 | 57.7562 | 120.0191 | 120.0096 | 119.9712 | 1.2506 | 1.2497 | 1.2506 | 120.0026 | 119.9892 | 120.0082 | 1 | 1 | 1 | 57.7364 | 0.009134 | 0.026035 | 1.2503 | 0.00037573 | 0.00027172 | 72.2262 | 72.1077 | 72.2312 | 0.056068 | 0.035113 | 0.009455 | 72.2263 | 72.1077 | 72.2312 | 216.5651 | 0.10064 | 216.5651
Генератор MTE |  |  |  | 119 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 119.9735 | 120.012 | 120.0145 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 1.25 | 0.00016238 | 0.00017203 | 72.1699 | 72.1693 | 72.1686 | -0.0018836 | -0.035269 | -0.020153 | 72.1699 | 72.1693 | 72.1686 | 216.5078 | -0.057305 | 216.5079
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.016484 | 0.03364 | 0.02133 | 0.01913 | 0.009625 | 0.028755 | 0.0006192 | 0.00034 | 0.0006212 | 0.029057 | 0.022775 | 0.0062821 | 3.0096e-07 | 8.5141e-10 | 3.0424e-08 | 0.0013901 | 0.0091007 | 0.026002 | 0.00030015 | 0.00021335 | 9.9695e-05 | 0.056343 | 0.061669 | 0.062543 | 0.057951 | 0.070381 | 0.029608 | 0.056365 | 0.061669 | 0.062541 | 0.057217 | 0.15794 | 0.057237
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.028543 | 0.0583 | 0.036931 | 0.015939 | 0.0080202 | 0.023968 | 0.049511 | 0.027207 | 0.049671 | 0.024214 | 0.018981 | 0.0052348 | 3.0096e-05 | 8.5141e-08 | 3.0424e-06 | 0.0024076 | 99.6351 | 99.872 | 0.024006 | 56.7824 | 36.6899 | 0.078009 | 0.085523 | 0.086587 | 103.3594 | 200.4443 | 313.1486 | 0.07804 | 0.085523 | 0.086584 | 0.02642 | 156.9436 | 0.026429
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028551 | 0.058266 | 0.036945 |  |  |  | 0.012384 | 0.0068 | 0.012424 | [6 empty] | 0.0024077 | 0.015763 | 0.045036 | 0.006003 | 0.004267 | 0.0019939
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.27496 | 0.27505 | 0.27497 | 97.049 | 154.5752 | 573.0784 | 0.61993 | 0.62007 | 0.61994 | 0.27497 | 573.0784 | 0.61994
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.5025 | 1.7163 | 2.7068 | 10.4548 | 20.7792 | 6.9553 | 8.0749 | 14.7059 | 8.0489 | 17.2075 | 21.9539 | 79.5907 | 33226.5864 | 11745281.6226 | 328691.5017 | 41.5337 | 6.344 | 2.2204 | 16.6582 | 23.4359 | 50.1532 | 3.5247 | 3.2161 | 3.1756 | 0.93895 | 0.77116 | 1.8301 | 7.9438 | 7.2503 | 7.1599 | 10.4073 | 3.6515 | 23.4562
Binom# |  |  |  | 119 | 50.0001 | 57.7356 | 57.6944 | 57.7485 | 120.0073 | 120.0069 | 119.9858 | 1.2508 | 1.2498 | 1.2508 | 120.0058 | 119.98 | 120.0141 | 1 | 1 | 1 | 57.7258 | 0.012528 | 0.021151 | 1.2505 | 0.00044991 | 0.00033711 | 72.2147 | 72.1072 | 72.23 | 0 | 0 | 0 | 72.2147 | 72.1072 | 72.23 | 216.5519 | 0 | 216.5519
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00011444 | 0.0159 | 0.0069935 | 0.0077215 | 0.011806 | 0.0026975 | 0.014519 | 0.00014365 | 0.00014415 | 0.00014734 | 0.003284 | 0.0091911 | 0.0059148 | 3.013e-07 | 1.1856e-07 | 8.5674e-09 | 0.010588 | 0.0033941 | 0.004884 | 0.00022905 | 7.418e-05 | 6.5388e-05 | 0.011572 | 0.00041886 | 0.0011541 | 0.056068 | 0.035113 | 0.009455 | 0.011594 | 0.00042741 | 0.0011623 | 0.013153 | 0.10064 | 0.013184
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00022891 | 0.027531 | 0.01212 | 0.013369 | 0.0098366 | 0.0022477 | 0.012102 | 0.011486 | 0.011535 | 0.011782 | 0.0027366 | 0.00766 | 0.0049286 | 3.013e-05 | 1.1856e-05 | 8.5674e-07 | 0.018338 | 37.1592 | 18.7591 | 0.01832 | 19.743 | 24.0644 | 0.016022 | 0.00058088 | 0.0015977 | 100 | 100 | 100 | 0.016052 | 0.00059274 | 0.0016092 | 0.0060733 | 100 | 0.0060876
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027539 | 0.012113 | 0.013374 |  |  |  | 0.0028729 | 0.0028831 | 0.0029468 | [6 empty] | 0.018338 | 0.0058788 | 0.0084593 | 0.0045811 | 0.0014836 | 0.0013078
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.27496 | 0.27505 | 0.27497 | 97.049 | 154.5752 | 573.0784 | 0.61993 | 0.62007 | 0.61994 | 0.27497 | 573.0784 | 0.61994
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 87.3813 | 3.6312 | 8.2555 | 7.4771 | 16.9409 | 74.1425 | 13.7755 | 34.8075 | 34.6854 | 33.9346 | 152.254 | 54.4003 | 84.5342 | 33189.0289 | 84346.4605 | 1167220.036 | 5.453 | 17.0102 | 11.8214 | 21.8289 | 67.4036 | 76.4662 | 17.1614 | 473.5017 | 172.0964 | 0.97049 | 1.5458 | 5.7308 | 38.6198 | 1046.1001 | 385.2546 | 45.2744 | 5.7308 | 101.8361
Время окончания измерения |  |  |  | 13:30

## pnt #120
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 120 | 50 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 230.94 | 230.94 | 230.94 | 0 | 0 | 0 | 230.94 | 230.94 | 230.94 | 692.82 | 0 | 692.82
Счетчик MTE |  |  |  | 120 | 49.9936 | 46.2066 | 46.1581 | 46.1954 | 119.9994 | 120.0266 | 119.974 | 5.0007 | 4.9998 | 5.0008 | 120.0028 | 120.011 | 119.9862 | 1 | 1 | 1 | 46.1867 | 0.0082501 | 0.021484 | 5.0005 | 0.00015687 | 0.00067006 | 231.0667 | 230.783 | 231.0163 | 0.16714 | 0.18035 | 0.11773 | 231.0667 | 230.7831 | 231.0163 | 692.866 | 0.46522 | 692.8662
Генератор MTE |  |  |  | 120 | 50 | 46.1879 | 46.1881 | 46.1879 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 5.0001 | 5 | 4.9999 | 119.9952 | 120.01 | 119.9948 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 8.1285e-05 | 5.31e-05 | 5 | 0.00021568 | 0.00029337 | 230.9427 | 230.941 | 230.9344 | -0.0045513 | -0.024184 | 0.016122 | 230.9427 | 230.941 | 230.9344 | 692.8181 | -0.012613 | 692.8181
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.018674 | 0.03 | 0.00751 | 0.00063504 | 0.0266 | 0.025965 | 0.000663 | 0.0001702 | 0.0009598 | 0.0075673 | 0.001025 | 0.0085923 | 2.6141e-07 | 2.9987e-07 | 1.2743e-07 | 0.0012731 | 0.0081688 | 0.021431 | 0.00048419 | 5.8812e-05 | 0.00037669 | 0.12395 | 0.15793 | 0.081858 | 0.17169 | 0.20453 | 0.10161 | 0.12401 | 0.15786 | 0.081888 | 0.047878 | 0.47783 | 0.048037
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.040414 | 0.064994 | 0.016257 | 0.0005292 | 0.022162 | 0.021642 | 0.013258 | 0.0034041 | 0.019193 | 0.0063059 | 0.00085409 | 0.0071611 | 2.6141e-05 | 2.9987e-05 | 1.2743e-05 | 0.0027564 | 99.0147 | 99.7528 | 0.0096828 | 37.4908 | 56.2177 | 0.053641 | 0.06843 | 0.035434 | 102.7231 | 113.4095 | 86.3062 | 0.053667 | 0.0684 | 0.035447 | 0.0069102 | 102.7112 | 0.0069331
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.032344 | 0.051962 | 0.013008 |  |  |  | 0.01326 | 0.003404 | 0.019196 | [6 empty] | 0.002205 | 0.014149 | 0.037119 | 0.0096837 | 0.0011762 | 0.0075339
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20998 | 0.21003 | 0.21 | 0.51505 | 0.51106 | 0.51833 | 0.50999 | 0.51003 | 0.51 | 0.21 | 0.51833 | 0.51
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.0917 | 1.9245 | 7.6877 | 314.9432 | 7.5188 | 7.7027 | 7.5415 | 29.3772 | 5.2094 | 66.0737 | 487.8049 | 58.1916 | 38254.7119 | 33348.2881 | 78475.9615 | 45.3505 | 7.0677 | 2.694 | 10.3266 | 85.0169 | 13.2734 | 3.9146 | 3.0693 | 5.9264 | 0.0050139 | 0.0045063 | 0.0060057 | 9.5028 | 7.4566 | 14.3878 | 30.3894 | 0.0050465 | 73.5596
Binom# |  |  |  | 120 | 50.0001 | 46.1936 | 46.1516 | 46.1918 | 119.9966 | 120.0234 | 119.98 | 5.001 | 4.9997 | 5.0011 | 120.0147 | 119.9993 | 119.9859 | 1 | 1 | 1 | 46.1794 | 0.0094 | 0.019802 | 5.0006 | 0.00034828 | 0.00082933 | 231.0145 | 230.7461 | 231.0091 | 0.10556 | 0.20055 | 0.051671 | 231.0146 | 230.7462 | 231.0091 | 692.7697 | 0.19798 | 692.7698
Binom Δ изм |  |  |  |  | 8.7738e-05 | 0.012997 | 0.0065383 | 0.0036528 | 0.0028211 | 0.003193 | 0.0060294 | 0.00027789 | 9.157e-05 | 0.00024263 | 0.011982 | 0.011704 | 0.00027084 | 1.4239e-07 | 5.2279e-08 | 7.026e-08 | 0.0073113 | 0.0011498 | 0.0016817 | 8.1342e-05 | 0.00019141 | 0.00015927 | 0.052153 | 0.036941 | 0.0071674 | 0.061574 | 0.0202 | 0.066063 | 0.052183 | 0.03692 | 0.0071821 | 0.096276 | 0.26724 | 0.096315
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0001755 | 0.028128 | 0.014165 | 0.0079073 | 0.0023509 | 0.0026603 | 0.0050256 | 0.0055571 | 0.0018315 | 0.0048519 | 0.0099852 | 0.0097525 | 0.00022573 | 1.4239e-05 | 5.2279e-06 | 7.026e-06 | 0.01583 | 13.9372 | 7.8277 | 0.0016267 | 122.019 | 23.7695 | 0.02257 | 0.016007 | 0.0031025 | 36.8405 | 11.2002 | 56.1119 | 0.022583 | 0.015998 | 0.0031089 | 0.013895 | 57.4429 | 0.013901
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.022512 | 0.011325 | 0.0063268 |  |  |  | 0.0055579 | 0.0018314 | 0.0048527 | [6 empty] | 0.012663 | 0.0019916 | 0.0029128 | 0.0016268 | 0.0038282 | 0.0031854
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20998 | 0.21003 | 0.21 | 0.51505 | 0.51106 | 0.51833 | 0.50999 | 0.51003 | 0.51 | 0.21 | 0.51833 | 0.51
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 113.9757 | 4.4421 | 8.8303 | 15.8057 | 70.8948 | 62.6367 | 33.171 | 17.9924 | 54.603 | 20.6072 | 41.7276 | 42.7204 | 1846.0762 | 70229.3505 | 191280.3423 | 142328.7964 | 7.8967 | 50.2115 | 34.3314 | 61.4686 | 26.1218 | 31.3931 | 9.3035 | 13.1214 | 67.6854 | 0.01398 | 0.045629 | 0.0092374 | 22.5824 | 31.8815 | 164.0439 | 15.1126 | 0.0090234 | 36.6879
Время окончания измерения |  |  |  | 13:31

## pnt #121
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 121 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 121 | 49.9935 | 57.7584 | 57.7051 | 57.7415 | 120.0146 | 120.0208 | 119.9646 | 5.001 | 4.9999 | 5.0007 | 120.0083 | 120.0093 | 119.9824 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0.0060149 | 0.025899 | 5.0006 | 0.00015668 | 0.00075885 | 288.8517 | 288.5227 | 288.7483 | 0.26932 | 0.23756 | 0.17954 | 288.8518 | 288.5228 | 288.7483 | 866.1226 | 0.68642 | 866.1229
Генератор MTE |  |  |  | 121 | 50 | 57.7349 | 57.7349 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 119.9942 | 120.014 | 119.9918 | 1 | 1 | 1 | 57.7349 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 5 | 0.00033906 | 0.00036949 | 288.6762 | 288.6733 | 288.6744 | -0.00076879 | -0.03023 | 0.040307 | 288.6762 | 288.6733 | 288.6744 | 866.024 | 0.009308 | 866.024
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.023474 | 0.029752 | 0.006466 | 0.014562 | 0.0208 | 0.035362 | 0.0010078 | 3.18e-05 | 0.0007198 | 0.014162 | 0.00475 | 0.0094124 | 4.3467e-07 | 3.3348e-07 | 1.8355e-07 | 6.0815e-05 | 0.0059816 | 0.025866 | 0.00056525 | 0.00018238 | 0.00038935 | 0.17545 | 0.15069 | 0.073839 | 0.27009 | 0.26779 | 0.13923 | 0.17558 | 0.15059 | 0.073892 | 0.098603 | 0.67711 | 0.098877
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.040642 | 0.051559 | 0.011198 | 0.012134 | 0.01733 | 0.029477 | 0.020152 | 0.00063601 | 0.014394 | 0.011801 | 0.003958 | 0.0078448 | 4.3467e-05 | 3.3348e-05 | 1.8355e-05 | 0.00010533 | 99.4458 | 99.8713 | 0.011304 | 116.4078 | 51.3086 | 0.060742 | 0.052228 | 0.025572 | 100.2855 | 112.7252 | 77.5496 | 0.060785 | 0.052195 | 0.025591 | 0.011384 | 98.644 | 0.011416
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.040658 | 0.051532 | 0.011199 |  |  |  | 0.020156 | 0.000636 | 0.014396 | [6 empty] | 0.00010533 | 0.01036 | 0.044802 | 0.011305 | 0.0036476 | 0.0077871
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50558 | 0.50034 | 0.50571 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50571 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.4595 | 1.9405 | 8.929 | 13.7344 | 9.6154 | 5.6558 | 4.9613 | 157.2327 | 6.9464 | 35.3047 | 105.2632 | 53.1213 | 23005.8641 | 29987.0801 | 54480.0564 | 949.3618 | 9.6521 | 2.2321 | 8.8456 | 27.415 | 12.8418 | 3.293 | 3.8297 | 7.8213 | 0.0050414 | 0.0044385 | 0.0065211 | 8.2261 | 9.5799 | 19.5389 | 17.5686 | 0.0051266 | 43.7987
Binom# |  |  |  | 121 | 50 | 57.7414 | 57.6995 | 57.7325 | 119.9882 | 120.0177 | 119.9941 | 5.0014 | 4.9999 | 5.001 | 120.0187 | 119.9951 | 119.9862 | 1 | 1 | 1 | 57.7244 | 0.01067 | 0.017511 | 5.0008 | 0.00047648 | 0.00089097 | 288.789 | 288.493 | 288.7205 | 0.077034 | 0.27311 | 0.15984 | 288.789 | 288.4931 | 288.7205 | 866.0024 | 0.50998 | 866.0026
Binom Δ изм |  |  |  |  | 1.9073e-05 | 0.016934 | 0.0056737 | 0.0089221 | 0.026349 | 0.0031227 | 0.029487 | 0.00037888 | 1.9249e-05 | 0.00029203 | 0.010423 | 0.014133 | 0.0037253 | 4.3468e-07 | 7.8272e-08 | 7.4092e-08 | 0.010579 | 0.0046551 | 0.0083889 | 0.00022441 | 0.0003198 | 0.00013213 | 0.062715 | 0.029672 | 0.02777 | 0.19229 | 0.035557 | 0.019701 | 0.062841 | 0.029678 | 0.027795 | 0.12016 | 0.17643 | 0.12025
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 3.8152e-05 | 0.029319 | 0.0098322 | 0.015452 | 0.021955 | 0.0026018 | 0.02458 | 0.0075761 | 0.00038498 | 0.0058399 | 0.0086851 | 0.011776 | 0.0031049 | 4.3468e-05 | 7.8272e-06 | 7.4092e-06 | 0.018324 | 77.3927 | 32.3903 | 0.0044878 | 204.1196 | 17.4114 | 0.021712 | 0.010284 | 0.0096172 | 71.3971 | 14.9676 | 10.9733 | 0.021755 | 0.010286 | 0.009626 | 0.013873 | 25.7035 | 0.013884
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.029331 | 0.0098271 | 0.015453 |  |  |  | 0.0075777 | 0.00038497 | 0.0058407 | [6 empty] | 0.018324 | 0.0080629 | 0.01453 | 0.0044883 | 0.0063961 | 0.0026425
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50558 | 0.50034 | 0.50571 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50571 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 524.288 | 3.4094 | 10.176 | 6.471 | 7.5903 | 64.0473 | 6.7826 | 13.1967 | 259.7573 | 17.1212 | 47.9718 | 35.3787 | 134.2182 | 23005.6764 | 127758.8734 | 134967.5647 | 5.4573 | 12.4025 | 6.8823 | 22.2802 | 15.6345 | 37.8427 | 9.2125 | 19.4494 | 20.7969 | 0.0070812 | 0.033428 | 0.046086 | 22.984 | 48.6103 | 51.9438 | 14.4171 | 0.019675 | 36.0133
Время окончания измерения |  |  |  | 13:32

## pnt #122
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 122 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 72.1688 | 72.1687 | 72.1687 | 0 | 0 | 0 | 72.1688 | 72.1687 | 72.1687 | 216.5062 | 0 | 216.5062
Счетчик MTE |  |  |  | 122 | 49.9936 | 57.7455 | 57.7059 | 57.7566 | 120.0128 | 120.1593 | 119.8279 | 1.2506 | 1.2498 | 1.2502 | 120.0012 | 120.0187 | 119.9801 | 1 | 1 | 1 | 57.736 | 0.04471 | 0.068532 | 1.2502 | 0.00011054 | 0.0003908 | 72.2184 | 72.1189 | 72.2063 | 0.040713 | 0.02603 | -0.15108 | 72.2185 | 72.1189 | 72.2065 | 216.5436 | -0.084335 | 216.5438
Генератор MTE |  |  |  | 122 | 50 | 57.7348 | 57.7351 | 57.7351 | 120 | 120 | 120 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 119.981 | 120.053 | 119.966 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0.0001 | 0.0001 | 1.25 | 0.00035674 | 0.0003197 | 72.1668 | 72.1706 | 72.17 | 0.0025191 | -0.021413 | 0.045346 | 72.1668 | 72.1706 | 72.17 | 216.5074 | 0.026451 | 216.5074
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.010734 | 0.029162 | 0.021456 | 0.01284 | 0.15926 | 0.1721 | 0.0006628 | 0.0002644 | 0.0001664 | 0.02022 | 0.0343 | 0.01408 | 1.5829e-07 | 2.1119e-08 | 1.9915e-06 | 0.00095544 | 0.04461 | 0.068432 | 0.00018834 | 0.0002462 | 7.1099e-05 | 0.051679 | 0.051712 | 0.036287 | 0.038193 | 0.047444 | 0.19642 | 0.051691 | 0.051711 | 0.036431 | 0.036254 | 0.11079 | 0.036411
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.018588 | 0.050536 | 0.037149 | 0.010699 | 0.13254 | 0.14362 | 0.052997 | 0.021156 | 0.01331 | 0.01685 | 0.028579 | 0.011735 | 1.5829e-05 | 2.1119e-06 | 0.00019915 | 0.0016548 | 99.7763 | 99.8541 | 0.015065 | 222.7231 | 18.193 | 0.07156 | 0.071704 | 0.050255 | 93.8125 | 182.264 | -130.0149 | 0.071576 | 0.071702 | 0.050454 | 0.016742 | -131.3648 | 0.016815
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.018592 | 0.05051 | 0.037163 |  |  |  | 0.013256 | 0.005288 | 0.003328 | [6 empty] | 0.0016549 | 0.077267 | 0.11853 | 0.0037668 | 0.004924 | 0.001422
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.27496 | 0.27504 | 0.275 | 133.45 | 208.3462 | 36.3386 | 0.61993 | 0.62005 | 0.61999 | 0.275 | 36.3386 | 0.61999
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.3787 | 1.9798 | 2.6909 | 15.5763 | 1.2558 | 1.1621 | 7.5438 | 18.9107 | 30.0481 | 24.728 | 14.5773 | 35.5114 | 63174.0214 | 473496.2639 | 5021.4208 | 60.4277 | 1.2942 | 0.84368 | 26.5474 | 20.3087 | 70.3249 | 3.8423 | 3.8357 | 5.4721 | 1.4225 | 1.1431 | 0.2795 | 8.6611 | 8.6476 | 12.2882 | 16.4254 | 0.27662 | 36.8719
Binom# |  |  |  | 122 | 50 | 57.7317 | 57.6972 | 57.7491 | 120.0085 | 120.0014 | 119.9901 | 1.2507 | 1.2499 | 1.2504 | 120.0099 | 120.0149 | 119.9753 | 1 | 1 | 1 | 57.7255 | 0.012808 | 0.01883 | 1.2504 | 0.00022461 | 0.00060799 | 72.207 | 72.1135 | 72.2068 | 0 | 0 | 0 | 72.207 | 72.1135 | 72.2068 | 216.5273 | 0 | 216.5273
Binom Δ изм |  |  |  |  | 1.9073e-05 | 0.013841 | 0.0087105 | 0.0074601 | 0.004318 | 0.1579 | 0.16224 | 0.00010093 | 9.5402e-05 | 0.00016813 | 0.0086524 | 0.0038456 | 0.0047916 | 1.589e-07 | 6.5137e-08 | 2.0697e-06 | 0.01045 | 0.031902 | 0.049702 | 0.00015603 | 0.00011407 | 0.00021719 | 0.011477 | 0.005389 | 0.00052248 | 0.040713 | 0.02603 | 0.15108 | 0.011489 | 0.0053937 | 0.00037206 | 0.016344 | 0.084335 | 0.016518
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 3.8152e-05 | 0.023968 | 0.015095 | 0.012916 | 0.0035979 | 0.13141 | 0.1354 | 0.0080706 | 0.0076336 | 0.013448 | 0.0072103 | 0.0032041 | 0.0039937 | 1.589e-05 | 6.5137e-06 | 0.00020697 | 0.018099 | 71.3533 | 72.5239 | 0.012481 | 103.1899 | 55.5756 | 0.015892 | 0.0074724 | 0.0007236 | 100 | 100 | -100 | 0.015908 | 0.0074789 | 0.00051528 | 0.0075475 | -100 | 0.007628
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.023973 | 0.015087 | 0.012921 |  |  |  | 0.0020187 | 0.001908 | 0.0033626 | [6 empty] | 0.018099 | 0.055256 | 0.086086 | 0.0031207 | 0.0022813 | 0.0043438
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.27496 | 0.27504 | 0.275 | 133.45 | 208.3462 | 36.3386 | 0.61993 | 0.62005 | 0.61999 | 0.275 | 36.3386 | 0.61999
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 524.288 | 4.1714 | 6.6282 | 7.7392 | 46.3181 | 1.2666 | 1.2327 | 49.5377 | 52.4098 | 29.7392 | 57.7872 | 130.0198 | 104.3491 | 62931.8106 | 153523.2644 | 4831.7324 | 5.5251 | 1.8098 | 1.1616 | 32.0442 | 43.8339 | 23.0212 | 17.3012 | 36.8072 | 380.0449 | 1.3345 | 2.0835 | 0.36339 | 38.969 | 82.9062 | 1203.2176 | 36.4357 | 0.36339 | 81.2784
Время окончания измерения |  |  |  | 13:32

## pnt #123
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 123 | 50 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 230.94 | 230.94 | 230.94 | 0 | 0 | 0 | 230.94 | 230.94 | 230.94 | 692.82 | 0 | 692.82
Счетчик MTE |  |  |  | 123 | 49.9935 | 46.2042 | 46.1659 | 46.1892 | 119.9659 | 120.0171 | 120.017 | 5.0009 | 4.9999 | 5.0011 | 120.0047 | 120.0047 | 119.9906 | 1 | 1 | 1 | 46.1864 | 0.014441 | 0.012877 | 5.0006 | 0.00012822 | 0.00058719 | 231.0609 | 230.8272 | 230.9968 | 0.037549 | 0.19408 | 0.14423 | 231.0609 | 230.8272 | 230.9968 | 692.8848 | 0.37586 | 692.8849
Генератор MTE |  |  |  | 123 | 50 | 46.188 | 46.188 | 46.1879 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 119.9943 | 120.001 | 120.0047 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 5 | 0.00014543 | 0.00016326 | 230.9418 | 230.9395 | 230.9381 | -0.0012301 | -0.024184 | -0.020153 | 230.9418 | 230.9395 | 230.9381 | 692.8195 | -0.045567 | 692.8195
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.016214 | 0.02208 | 0.00125 | 0.034144 | 0.017125 | 0.017019 | 0.0008214 | 4.12e-05 | 0.001136 | 0.010415 | 0.003725 | 0.01414 | 1.319e-08 | 3.48e-07 | 1.9112e-07 | 0.00154 | 0.014408 | 0.012844 | 0.00063873 | 1.7209e-05 | 0.00042393 | 0.11902 | 0.11238 | 0.058677 | 0.038779 | 0.21827 | 0.16439 | 0.11902 | 0.1123 | 0.058721 | 0.065314 | 0.42143 | 0.065442
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.035092 | 0.047827 | 0.0027063 | 0.028461 | 0.014269 | 0.01418 | 0.016425 | 0.00082401 | 0.022715 | 0.0086787 | 0.003104 | 0.011784 | 1.319e-06 | 3.48e-05 | 1.9112e-05 | 0.0033344 | 99.7692 | 99.7411 | 0.012773 | 13.4215 | 72.1961 | 0.05151 | 0.048687 | 0.025402 | 103.2759 | 112.4607 | 113.9727 | 0.051511 | 0.048652 | 0.025421 | 0.0094264 | 112.1233 | 0.0094448
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028083 | 0.038244 | 0.0021651 |  |  |  | 0.016428 | 0.000824 | 0.02272 | [6 empty] | 0.0026674 | 0.024955 | 0.022246 | 0.012775 | 0.00034419 | 0.0084786
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20999 | 0.21002 | 0.21 | 0.53648 | 0.51033 | 0.51885 | 0.50999 | 0.51002 | 0.51001 | 0.21 | 0.51885 | 0.51001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.5608 | 2.6148 | 46.188 | 5.8575 | 11.6788 | 11.7516 | 6.0872 | 121.3592 | 4.4014 | 48.0085 | 134.2282 | 35.3611 | 758139.9876 | 28735.6665 | 52321.8683 | 37.4894 | 4.0072 | 4.4952 | 7.8281 | 290.5381 | 11.7944 | 4.0766 | 4.3138 | 8.2674 | 0.0051946 | 0.0045378 | 0.0045524 | 9.9005 | 10.4831 | 20.0627 | 22.2782 | 0.0046275 | 53.9986
Binom# |  |  |  | 123 | 50 | 46.1893 | 46.1619 | 46.1832 | 119.9832 | 120.0111 | 120.0057 | 5.0013 | 4.9999 | 5.0014 | 120.0149 | 119.9917 | 119.9934 | 1 | 1 | 1 | 46.1783 | 0.0095175 | 0.010555 | 5.0008 | 0.00049228 | 0.00081729 | 231.0054 | 230.806 | 230.9784 | 0 | 0.21016 | 0.12454 | 231.0055 | 230.806 | 230.9784 | 692.7898 | 0.14443 | 692.7899
Binom Δ изм |  |  |  |  | 1.1444e-05 | 0.014872 | 0.0040319 | 0.0059339 | 0.017344 | 0.0060242 | 0.011312 | 0.00041032 | 2.1756e-05 | 0.0002444 | 0.01018 | 0.013049 | 0.0028914 | 1.3204e-08 | 6.375e-08 | 7.5723e-08 | 0.0081353 | 0.0049237 | 0.0023222 | 0.0001843 | 0.00036406 | 0.00023009 | 0.05542 | 0.021201 | 0.018412 | 0.037549 | 0.016083 | 0.019691 | 0.055408 | 0.021191 | 0.018426 | 0.095017 | 0.23144 | 0.095025
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 2.2891e-05 | 0.032186 | 0.0087334 | 0.012847 | 0.014458 | 0.0050195 | 0.0094255 | 0.0082051 | 0.00043513 | 0.004887 | 0.0084832 | 0.010873 | 0.0024096 | 1.3204e-06 | 6.375e-06 | 7.5723e-06 | 0.017614 | 34.095 | 18.0334 | 0.0036855 | 283.9248 | 39.1852 | 0.023985 | 0.0091847 | 0.0079706 | 100 | 8.2864 | 13.6522 | 0.02398 | 0.0091804 | 0.0079769 | 0.013713 | 61.575 | 0.013714
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.025758 | 0.0069834 | 0.010278 |  |  |  | 0.0082065 | 0.00043512 | 0.0048881 | [6 empty] | 0.014091 | 0.0085281 | 0.0040221 | 0.003686 | 0.0072811 | 0.0046019
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20999 | 0.21002 | 0.21 | 0.53648 | 0.51033 | 0.51885 | 0.50999 | 0.51002 | 0.51001 | 0.21 | 0.51885 | 0.51001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 873.8133 | 3.8823 | 14.3196 | 9.7297 | 11.5313 | 33.1993 | 17.68 | 12.1855 | 229.8208 | 20.458 | 49.1149 | 38.3181 | 172.9296 | 757325.5505 | 156863.1982 | 132060.095 | 7.0968 | 11.7259 | 24.8626 | 27.1298 | 13.7342 | 21.7303 | 8.7549 | 22.8668 | 26.3473 | 0.0053648 | 0.061586 | 0.038005 | 21.2676 | 55.556 | 63.9356 | 15.3139 | 0.0084264 | 37.1878
Время окончания измерения |  |  |  | 13:32

## pnt #124
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 124 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 124 | 49.9936 | 57.7491 | 57.702 | 57.757 | 120.0322 | 120.0076 | 119.9603 | 5.0005 | 5 | 5.0009 | 120.0074 | 120.0049 | 119.9876 | 1 | 1 | 1 | 57.7361 | 0.0057585 | 0.029285 | 5.0005 | 0.00013094 | 0.00054521 | 288.7729 | 288.5129 | 288.8362 | 0.32466 | 0.19978 | 0.1869 | 288.7731 | 288.513 | 288.8362 | 866.122 | 0.71134 | 866.1223
Генератор MTE |  |  |  | 124 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 | 5 | 120.0002 | 120.002 | 119.9978 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 3.3333 | 1.6666 | 1.6667 | 288.6722 | 0 | 288.6773 | -0.0012301 | 0 | 0.010077 | 288.6722 | 0 | 288.6773 | 577.3495 | 0.0088467 | 577.3495
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.014248 | 0.03295 | 0.022032 | 0.032186 | 0.00755 | 0.039736 | 0.0005136 | 5 | 0.0008444 | 0.0072009 | 0.00295 | 0.010151 | 6.3198e-07 | 2.3975e-07 | 2.0875e-07 | 0.0011074 | 0.0057252 | 0.029252 | 1.6671 | 1.6665 | 1.6662 | 0.10072 | 288.5129 | 0.15887 | 0.32589 | 0.19978 | 0.17682 | 0.1009 | 288.513 | 0.15893 | 288.7725 | 0.7025 | 288.7728
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.024672 | 0.057104 | 0.038146 | 0.026814 | 0.0062913 | 0.033124 | 0.010271 | 100 | 0.016885 | 0.0060003 | 0.0024582 | 0.0084599 | 6.3198e-05 | 2.3975e-05 | 2.0875e-05 | 0.001918 | 99.4211 | 99.8862 | 33.3396 | 1272719.8597 | 305603.8261 | 0.034878 | 100 | 0.055004 | 100.3789 | 100 | 94.6085 | 0.034941 | 100 | 0.055025 | 33.3409 | 98.7563 | 33.3409
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.024678 | 0.057071 | 0.038161 |  |  |  | 0.010272 | 100.001 | 0.016888 | [6 empty] | 0.0019181 | 0.0099163 | 0.050666 | 33.3427 | 33.3296 | 33.3236
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50212 | 0.50037 | 0.50685 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50685 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.0521 | 1.7522 | 2.6205 | 6.2139 | 26.4901 | 5.0332 | 9.7352 | 0.00099999 | 5.9214 | 69.4362 | 169.4915 | 49.2569 | 15823.1898 | 41710.1169 | 47904.7535 | 52.1362 | 10.0844 | 1.9737 | 0.0029992 | 0.0030003 | 0.0030009 | 5.7347 | 0.0020002 | 3.6365 | 0.0050022 | 0.0050037 | 0.0053573 | 14.3103 | 0.0050002 | 9.0873 | 0.0059992 | 0.0051323 | 0.014997
Binom# |  |  |  | 124 | 50 | 57.7355 | 57.694 | 57.7483 | 120.0086 | 120.0073 | 119.9841 | 5.0009 | 5.0002 | 5.0012 | 120.0159 | 119.9931 | 119.991 | 1 | 1 | 1 | 57.7255 | 0.012596 | 0.02114 | 5.0007 | 0.00038017 | 0.00068103 | 288.7303 | 288.4792 | 288.8087 | 0.18515 | 0.22334 | 0.15146 | 288.7304 | 288.4793 | 288.8087 | 866.0182 | 0.55995 | 866.0184
Binom Δ изм |  |  |  |  | 4.9591e-05 | 0.013648 | 0.0080612 | 0.0087143 | 0.023588 | 0.00027156 | 0.023874 | 0.00044431 | 0.00011643 | 0.00027861 | 0.0084165 | 0.011839 | 0.0034381 | 4.5318e-07 | 1.3314e-09 | 9.0147e-08 | 0.010587 | 0.0068371 | 0.0081448 | 0.00027488 | 0.00024923 | 0.00013582 | 0.042561 | 0.03371 | 0.027495 | 0.13951 | 0.023556 | 0.035444 | 0.042713 | 0.033688 | 0.027524 | 0.10377 | 0.1514 | 0.10396
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 9.9195e-05 | 0.023633 | 0.01397 | 0.015088 | 0.019651 | 0.00022628 | 0.019902 | 0.0088854 | 0.0023286 | 0.0055711 | 0.0070133 | 0.0098657 | 0.0028654 | 4.5318e-05 | 1.3314e-07 | 9.0148e-06 | 0.018337 | 118.7303 | 27.8121 | 0.005497 | 190.3446 | 24.9119 | 0.014739 | 0.011684 | 0.0095191 | 42.9706 | 11.7908 | 18.964 | 0.014791 | 0.011676 | 0.0095294 | 0.01198 | 21.2831 | 0.012002
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.023638 | 0.013962 | 0.015094 |  |  |  | 0.0088862 | 0.0023286 | 0.0055721 | [6 empty] | 0.018338 | 0.011842 | 0.014107 | 0.0054975 | 0.0049847 | 0.0027164
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50212 | 0.50037 | 0.50685 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50685 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 201.6492 | 4.2304 | 7.1621 | 6.6253 | 8.479 | 736.492 | 8.3771 | 11.2534 | 42.9435 | 17.9465 | 59.407 | 42.2321 | 145.4295 | 22066.3374 | 7510843.8732 | 110929.314 | 5.4532 | 8.4444 | 7.0885 | 18.19 | 20.0615 | 36.8129 | 13.5707 | 17.1194 | 21.0125 | 0.011685 | 0.042437 | 0.026727 | 33.805 | 42.8239 | 52.4713 | 16.6955 | 0.023815 | 41.6602
Время окончания измерения |  |  |  | 13:33

## pnt #125
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 125 | 50 | 66.3953 | 66.3953 | 66.3953 | 120 | 120 | 120 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66.3953 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0066395 | 0.0066395 | 0.0066395 | 0 | 0 | 0 | 0.0066395 | 0.0066395 | 0.0066395 | 0.019919 | 0 | 0.019919
Счетчик MTE |  |  |  | 125 | 49.9936 | 66.4084 | 66.3654 | 66.4134 | 120.005 | 120.1467 | 119.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66.3957 | 0.045795 | 0.070806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор MTE |  |  |  | 125 | 50 | 66.3952 | 66.3952 | 66.3953 | 120 | 120 | 120 | 0.00010049 | 9.9998e-05 | 0.00010001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66.3952 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 0.00010016 | 1.3466e-07 | 3.511e-07 | 0.0066717 | 0.0066394 | 0.0066403 | -2.3358e-05 | -1.4253e-05 | 2.2715e-05 | 0.0066718 | 0.0066394 | 0.0066403 | 0.019951 | -1.4896e-05 | 0.019952
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.013158 | 0.029784 | 0.018134 | 0.00498 | 0.14668 | 0.15166 | 0.00010049 | 9.9998e-05 | 0.00010001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045261 | 0.045762 | 0.070773 | 0.00010016 | 1.3466e-07 | 3.511e-07 | 0.0066717 | 0.0066394 | 0.0066403 | 2.3358e-05 | 1.4253e-05 | 2.2715e-05 | 0.0066718 | 0.0066394 | 0.0066403 | 0.019951 | 1.4896e-05 | 0.019952
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.019814 | 0.044879 | 0.027305 | 0.0041498 | 0.12208 | 0.12654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068169 | 99.9272 | 99.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.02279 | 0.051587 | 0.031409 |  |  |  | 0.0020097 | 0.002 | 0.0020002 | [6 empty] | 0.00078395 | 0.079261 | 0.12258 | 0.0020033 | 2.6931e-06 | 7.0221e-06
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.3878 | 1.9385 | 3.1838 | 40.1606 | 1.3635 | 1.3187 | 49.7582 | 50.0009 | 49.994 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 127.5595 | 1.2616 | 0.81578 | 49.9176 | 37131.2727 | 14240.8008 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Binom# |  |  |  | 125 | 49.9999 | 66.3896 | 66.3581 | 66.4018 | 119.9993 | 119.9968 | 120.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3823 | 0.014064 | 0.011967 | 0.00047675 | 0 | 0.00047675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085745 | 0.0063876 | 0.0053117 | 0 | 0 | 0.020274
Binom Δ изм |  |  |  |  | 8.3923e-05 | 0.018801 | 0.0073151 | 0.01164 | 0.0057048 | 0.14988 | 0.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0134 | 0.031731 | 0.05884 | 0.00047675 | 0 | 0.00047675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085745 | 0.0063876 | 0.0053117 | 0 | 0 | 0.020274
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00016787 | 0.028311 | 0.011022 | 0.017526 | 0.0047538 | 0.12475 | 0.12983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.020182 | 69.2895 | 83.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.032565 | 0.01267 | 0.02016 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.023209 | 0.05496 | 0.10191 | 0.0095349 | 0 | 0.0095349
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 119.1564 | 3.0708 | 7.8926 | 4.9602 | 35.0582 | 1.3344 | 1.2853 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4.3086 | 1.8195 | 0.98123 | 10.4878 | 1000 | 10.4878 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Время окончания измерения |  |  |  | 13:33

## pnt #126
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 126 | 50 | 66.3953 | 66.3953 | 66.3953 | 120 | 120 | 120 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66.3953 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0066395 | -0.0066395 | -0.0066395 | 0.0066395 | 0.0066395 | 0.0066395 | 0 | -0.019919 | 0.019919
Счетчик MTE |  |  |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор MTE |  |  |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор MTE γ изм, %
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.0002 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Binom# |  |  |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Binom Δ изм |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Binom γ изм, %
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.0002 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Время окончания измерения |  |  |  | 13:34

## pnt #127
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 127 | 49.5 | 8.6602 | 8.6602 | 8.6602 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0 | 0 | 0 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 1.299 | 0 | 1.299
Счетчик MTE |  |  |  | 127 | 49.4941 | 8.6625 | 8.6562 | 8.6628 | 120.0091 | 120.1982 | 119.7928 | 0.050021 | 0.050033 | 0.050015 | 119.9931 | 120.0002 | 120.0067 | 1 | 1 | 0.99999 | 8.6605 | 0.008447 | 0.012114 | 0.050023 | 3.4508e-06 | 7.2689e-06 | 0.4333 | 0.4331 | 0.43327 | -3.4031e-07 | -0.00012112 | -0.0016182 | 0.4333 | 0.4331 | 0.43327 | 1.2997 | -0.0017396 | 1.2997
Генератор MTE |  |  |  | 127 | 49.5 | 8.6605 | 8.66 | 8.6602 | 119.9984 | 120.004 | 119.9976 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 119.994 | 120.007 | 119.999 | 1 | 1 | 1 | 8.6603 | 4.9785e-05 | 0.00031689 | 0.05 | 1.8092e-06 | 2.0115e-06 | 0.43303 | 0.433 | 0.43301 | 3.3052e-05 | 0 | 2.2672e-05 | 0.43303 | 0.433 | 0.43301 | 1.299 | 5.5725e-05 | 1.299
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.001949 | 0.0038012 | 0.0025936 | 0.010683 | 0.19418 | 0.20487 | 2.02e-05 | 3.33e-05 | 1.51e-05 | 0.0009225 | 0.0067775 | 0.0077 | 2.9127e-09 | 3.9106e-08 | 6.9728e-06 | 0.00023507 | 0.0083972 | 0.011797 | 2.2867e-05 | 1.6416e-06 | 5.2574e-06 | 0.00027243 | 9.8176e-05 | 0.00025747 | 3.3393e-05 | 0.00012112 | 0.0016408 | 0.00027243 | 9.8193e-05 | 0.00026049 | 0.00062808 | 0.0017953 | 0.00063111
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.022499 | 0.043913 | 0.029939 | 0.0089016 | 0.16155 | 0.17102 | 0.040383 | 0.066556 | 0.030191 | 0.00076879 | 0.0056479 | 0.0064163 | 2.9127e-07 | 3.9106e-06 | 0.00069728 | 0.0027143 | 99.4106 | 97.3841 | 0.045712 | 0 | 0 | 0.062874 | 0.022668 | 0.059424 | 0 | -100 | -101.4011 | 0.062874 | 0.022672 | 0.060121 | 0.048326 | -103.2033 | 0.048559
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.0033758 | 0.0065839 | 0.0044922 |  |  |  | 0.000404 | 0.000666 | 0.000302 | [6 empty] | 0.00040716 | 0.014544 | 0.020433 | 0.00045733 | 3.2831e-05 | 0.00010515
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.9006 | 2.9001 | 2.9008 | 3149984.1619 | 8844.7377 | 663.2209 | 4.685 | 4.6841 | 4.6854 | 2.9008 | 663.2209 | 4.6854
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 29.6229 | 15.1886 | 22.2606 | 18.7218 | 1.03 | 0.97624 | 247.5248 | 150.1502 | 331.1258 | 542.0054 | 73.7735 | 64.9351 | 3433244.2044 | 255717.526 | 1434.1497 | 245.6057 | 6.8755 | 4.8939 | 218.6589 | 3045.8696 | 951.0349 | 46.1331 | 127.9378 | 48.8157 | 1000 | 88.4474 | 6.5406 | 74.5138 | 206.6027 | 77.932 | 60.0267 | 6.4264 | 96.4873
Binom# |  |  |  | 127 | 49.5008 | 8.66 | 8.654 | 8.66 | 119.9959 | 120.0045 | 119.9996 | 0.050025 | 0.050056 | 0.049976 | 119.9316 | 120.0251 | 120.0433 | 1 | 1 | 1 | 8.6585 | 0.0027016 | 0.00842 | 0.049995 | 5.6185e-05 | 0.00040693 | 0.43322 | 0.43318 | 0.43279 | 0 | 0 | 0 | 0.43322 | 0.43318 | 0.43279 | 1.2992 | 0 | 1.2992
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00078201 | 0.002524 | 0.0022271 | 0.0027847 | 0.013191 | 0.19366 | 0.20687 | 4.4161e-06 | 2.2535e-05 | 3.9361e-05 | 0.06146 | 0.024871 | 0.036604 | 6.5565e-07 | 8.0104e-08 | 6.6165e-06 | 0.0020049 | 0.0057454 | 0.0036942 | 2.8457e-05 | 5.2734e-05 | 0.00039966 | 8.5617e-05 | 8.4896e-05 | 0.00047662 | 3.4031e-07 | 0.00012112 | 0.0016182 | 8.5348e-05 | 8.4939e-05 | 0.00047949 | 0.0004774 | 0.0017396 | 0.00047984
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00158 | 0.029137 | 0.025728 | 0.032145 | 0.010992 | 0.16112 | 0.17269 | 0.0088285 | 0.04504 | 0.078699 | 0.051219 | 0.020725 | 0.030502 | 6.5565e-05 | 8.0104e-06 | 0.00066166 | 0.02315 | 68.017 | 30.4947 | 0.056887 | 0 | 0 | 0.019759 | 0.019602 | 0.11 | 0 | -100 | -100 | 0.019697 | 0.019612 | 0.11067 | 0.036732 | -100 | 0.03692
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0043717 | 0.0038574 | 0.0048232 |  |  |  | 8.8321e-05 | 0.0004507 | 0.00078723 | [6 empty] | 0.0034726 | 0.0099513 | 0.0063985 | 0.00056913 | 0.0010547 | 0.0079932
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.9006 | 2.9001 | 2.9008 | 3149984.1619 | 8844.7377 | 663.2209 | 4.685 | 4.6841 | 4.6854 | 2.9008 | 663.2209 | 4.6854
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 12.7875 | 22.8746 | 25.9242 | 20.7331 | 15.1617 | 1.0327 | 0.96681 | 1132.2286 | 221.8789 | 127.0277 | 8.1354 | 20.1041 | 13.6595 | 15252.0217 | 124838.2723 | 1511.3694 | 28.7971 | 10.0489 | 15.6287 | 175.7054 | 94.815 | 12.5107 | 146.7966 | 147.9505 | 26.3702 | 1000 | 88.4474 | 6.6322 | 237.8486 | 238.8416 | 42.3376 | 78.973 | 6.6322 | 126.9062
Время окончания измерения |  |  |  | 13:35

## pnt #128
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 128 | 49.5 | 8.6602 | 8.6602 | 8.6602 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.6602 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | 0.86602 | 0.86602 | 0.86603 | 1.299 | -2.25 | 2.5981
Счетчик MTE |  |  |  | 128 | 49.4937 | 8.662 | 8.6565 | 8.6624 | 120.0216 | 120.0081 | 119.9703 | 0.10003 | 0.10005 | 0.1 | 120.0063 | 120.001 | 119.9927 | 0.5009 | 0.50067 | 0.50056 | 8.6603 | 0.00064925 | 0.0032283 | 0.10003 | 1.8815e-05 | 1.0878e-05 | 0.434 | 0.43364 | 0.43362 | -0.74992 | -0.74975 | -0.74993 | 0.86645 | 0.86612 | 0.86626 | 1.3013 | -2.2496 | 2.5988
Генератор MTE |  |  |  | 128 | 49.5 | 8.6607 | 8.66 | 8.6602 | 120.001 | 120.002 | 119.997 | 0.1 | 0.1 | 0.099999 | 119.9967 | 120.001 | 120.0023 | 0.50005 | 0.49998 | 0.49997 | 8.6603 | 0.00011052 | 0.00030509 | 0.1 | 1.3403e-06 | 2.1645e-06 | 0.43308 | 0.43299 | 0.43298 | -0.75002 | -0.74999 | -0.75 | 0.86607 | 0.866 | 0.86601 | 1.299 | -2.25 | 2.5981
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.0013558 | 0.003549 | 0.002188 | 0.020555 | 0.00614 | 0.026695 | 2.78e-05 | 5.44e-05 | 4e-06 | 0.00965 | 4.825e-05 | 0.0096018 | 0.00084685 | 0.00068214 | 0.00058865 | 1.9384e-06 | 0.00053873 | 0.0029232 | 2.8733e-05 | 1.7475e-05 | 8.7133e-06 | 0.00092197 | 0.00064882 | 0.00063664 | 9.8221e-05 | 0.00024093 | 7.5118e-05 | 0.00037639 | 0.00011601 | 0.00025345 | 0.0022074 | 0.00041427 | 0.00074585
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.015652 | 0.040998 | 0.025259 | 0.017126 | 0.0051163 | 0.022251 | 0.027792 | 0.05437 | 0.0039999 | 0.0080412 | 4.0208e-05 | 0.0080019 | 0.16907 | 0.13625 | 0.1176 | 2.2382e-05 | 82.9775 | 90.5495 | 0.028725 | 92.8765 | 80.1017 | 0.21243 | 0.14962 | 0.14682 | -0.013098 | -0.032135 | -0.010017 | 0.04344 | 0.013395 | 0.029258 | 0.16964 | -0.018415 | 0.028699
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.0023483 | 0.0061471 | 0.0037897 |  |  |  | 0.000556 | 0.001088 | 8e-05 | [6 empty] | 3.3573e-06 | 0.00093311 | 0.0050632 | 0.00057466 | 0.0003495 | 0.00017427
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.8715 | 2.8722 | 2.8738 | 2.1416 | 2.1411 | 2.1416 | 2.686 | 2.6857 | 2.6865 | 2.8738 | 2.1416 | 2.6865
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 42.5837 | 16.268 | 26.3871 | 9.73 | 32.5733 | 7.492 | 179.8561 | 91.9118 | 1250 | 51.8135 | 10362.6943 | 52.0738 | 11.8084 | 14.6597 | 16.988 | 29785.4782 | 107.169 | 19.7504 | 174.0147 | 286.1216 | 573.8359 | 13.5172 | 19.196 | 19.5733 | 163.5083 | 66.6288 | 213.8019 | 61.8334 | 200.5062 | 91.8239 | 16.9407 | 116.2934 | 93.6102
Binom# |  |  |  | 128 | 49.5008 | 8.6597 | 8.6541 | 8.6602 | 120.0079 | 120.0046 | 119.9876 | 0.10009 | 0.10005 | 0.099993 | 120.0013 | 120.015 | 119.9838 | 0.50024 | 0.50019 | 0.50031 | 8.6577 | 0.00062282 | 0.0093935 | 0.10006 | 2.6969e-05 | 0.00042089 | 0.43358 | 0.43309 | 0.43325 | -0.7505 | -0.74975 | -0.74979 | 0.86674 | 0.86585 | 0.86596 | 1.2999 | -2.25 | 2.5985
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00082397 | 0.0023402 | 0.0024116 | 0.0021893 | 0.013689 | 0.00357 | 0.017267 | 6.0303e-05 | 3.9879e-06 | 1.0121e-05 | 0.0050835 | 0.014002 | 0.0088955 | 0.00065414 | 0.00047874 | 0.00024484 | 0.00264 | 2.6428e-05 | 0.0061652 | 3.4107e-05 | 8.1534e-06 | 0.00041001 | 0.00042222 | 0.0005519 | 0.00036482 | 0.00057767 | 1.8118e-06 | 0.00014194 | 0.00028888 | 0.00027445 | 0.00030522 | 0.001339 | 0.00043765 | 0.00029073
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0016648 | 0.027017 | 0.027858 | 0.025274 | 0.011406 | 0.0029748 | 0.014392 | 0.060286 | 0.0039857 | 0.010121 | 0.004236 | 0.011668 | 0.0074133 | 0.13059 | 0.09562 | 0.048914 | 0.030484 | 4.0706 | 190.9734 | 0.034097 | 43.3337 | 3769.2768 | 0.097285 | 0.12727 | 0.084134 | -0.077031 | -0.00024165 | -0.018928 | 0.033341 | 0.031688 | 0.035234 | 0.1029 | -0.019455 | 0.011187
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0040534 | 0.004177 | 0.003792 |  |  |  | 0.0012061 | 7.9758e-05 | 0.00020243 | [6 empty] | 0.0045726 | 4.5775e-05 | 0.010678 | 0.00068213 | 0.00016307 | 0.0082003
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.8715 | 2.8722 | 2.8738 | 2.1416 | 2.1411 | 2.1416 | 2.686 | 2.6857 | 2.6865 | 2.8738 | 2.1416 | 2.6865
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 12.1363 | 24.6709 | 23.9409 | 26.3711 | 14.6102 | 56.0225 | 11.583 | 82.9146 | 1253.7985 | 494.0094 | 98.357 | 35.7095 | 56.2085 | 15.2872 | 20.8883 | 40.8428 | 21.8696 | 2184.5803 | 9.3646 | 146.5996 | 613.2397 | 12.1947 | 29.5166 | 22.5669 | 34.1572 | 27.8013 | 8860.5123 | 113.1456 | 80.5628 | 84.7556 | 76.2495 | 27.9279 | 110.0804 | 240.1536
Время окончания измерения |  |  |  | 13:36

## pnt #129
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 129 | 50 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 128.3 | 120 | 111.7 | 5 | 5 | 5 | 123.3 | 130 | 106.7 | 0.5 | 0.42262 | 0.57358 | 55.6783 | 5.607 | 11.1375 | 4.9757 | 0.35623 | 0.34017 | 144.3375 | 85.3995 | 198.6926 | -249.9999 | -183.1399 | -283.7625 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 428.4296 | -716.9022 | 837.1575
Счетчик MTE |  |  |  | 129 | 49.9936 | 57.749 | 40.3894 | 69.3064 | 128.3294 | 120.0035 | 111.6671 | 5.0006 | 4.9996 | 5.0026 | 123.3138 | 129.9992 | 106.687 | 0.50083 | 0.42324 | 0.57407 | 55.6817 | 5.6104 | 11.1632 | 4.9766 | 0.35613 | 0.34099 | 144.629 | 85.4636 | 199.0376 | -249.9537 | -182.9518 | -283.8888 | 288.7808 | 201.9291 | 346.7114 | 429.1301 | -716.7942 | 837.4214
Генератор MTE |  |  |  | 129 | 50 | 57.7349 | 40.4146 | 69.282 | 128.3002 | 120 | 111.6998 | 5 | 5 | 5.0001 | 123.3098 | 129.997 | 106.6932 | 0.49991 | 0.42268 | 0.57359 | 55.6783 | 5.607 | 11.1375 | 4.9757 | 0.35634 | 0.34029 | 144.3132 | 85.4117 | 198.7011 | -250.0147 | -183.1325 | -283.7641 | 288.6757 | 202.071 | 346.4162 | 428.426 | -716.9113 | 837.1629
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.0141 | 0.02516 | 0.024422 | 0.029286 | 0.003475 | 0.032761 | 0.0006006 | 0.0003972 | 0.0024968 | 0.004 | 0.002175 | 0.006175 | 0.00091138 | 0.00055393 | 0.00048206 | 0.0034286 | 0.0034588 | 0.025681 | 0.0008718 | 0.00021104 | 0.0007003 | 0.31577 | 0.051901 | 0.33643 | 0.061004 | 0.18076 | 0.12467 | 0.10518 | 0.14184 | 0.29516 | 0.70411 | 0.11709 | 0.2585
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.024416 | 0.062294 | 0.035238 | 0.022821 | 0.0028957 | 0.029338 | 0.012011 | 0.0079447 | 0.04991 | 0.0032438 | 0.0016731 | 0.005788 | 0.18197 | 0.13088 | 0.083972 | 0.0061575 | 0.061651 | 0.23005 | 0.017518 | 0.059258 | 0.20537 | 0.21833 | 0.060729 | 0.16903 | -0.024406 | -0.098801 | -0.043914 | 0.036424 | 0.070243 | 0.08513 | 0.16408 | -0.016336 | 0.030868
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.024422 | 0.043578 | 0.0423 |  |  |  | 0.012012 | 0.007944 | 0.049936 | [6 empty] | 0.0059385 | 0.0059909 | 0.04448 | 0.017436 | 0.0042207 | 0.014006
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.21718 | 0.2067 | 0.50001 | 0.51718 | 0.50669 | 0.50001 | 0.51718 | 0.5067 | 0.2067 | 0.50669 | 0.5067
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.0947 | 2.2947 | 2.3641 | 6.8292 | 57.554 | 6.1048 | 8.325 | 12.5881 | 2.0026 | 125 | 229.8851 | 80.9717 | 10.9724 | 18.0528 | 20.7444 | 16.8393 | 16.692 | 2.2482 | 5.7353 | 23.6926 | 7.1398 | 0.91611 | 3.5763 | 1.2229 | 20.4871 | 5.2346 | 11.5382 | 13.7278 | 7.3627 | 5.952 | 1.2598 | 31.0176 | 16.4148
Binom# |  |  |  | 129 | 49.9999 | 57.7363 | 40.3822 | 69.2968 | 128.3051 | 120.0058 | 111.6891 | 5.0009 | 4.9998 | 5.0013 | 123.3237 | 129.9899 | 106.6865 | 0.50043 | 0.42333 | 0.57403 | 55.6717 | 5.6175 | 11.1529 | 4.9762 | 0.35626 | 0.34063 | 144.4901 | 85.4712 | 198.946 | -249.9804 | -182.9196 | -283.7865 | 288.7345 | 201.9032 | 346.5751 | 428.9074 | -716.6865 | 837.2128
Binom Δ изм |  |  |  |  | 9.1553e-05 | 0.01266 | 0.007234 | 0.0096462 | 0.024324 | 0.0023157 | 0.022031 | 0.0002935 | 0.00025313 | 0.0012674 | 0.0098694 | 0.0092916 | 0.0005626 | 0.00040038 | 9.237e-05 | 3.8398e-05 | 0.0099891 | 0.0070759 | 0.010313 | 0.00032026 | 0.00012857 | 0.00035908 | 0.13883 | 0.007665 | 0.091562 | 0.026736 | 0.032211 | 0.10224 | 0.046372 | 0.02594 | 0.13629 | 0.22273 | 0.10776 | 0.2086
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00018313 | 0.021923 | 0.017911 | 0.013918 | 0.018954 | 0.0019297 | 0.019729 | 0.0058692 | 0.005063 | 0.025335 | 0.0080035 | 0.0071474 | 0.00052733 | 0.079943 | 0.021825 | 0.0066887 | 0.01794 | 0.12612 | 0.092385 | 0.0064355 | 0.0361 | 0.1053 | 0.095989 | 0.0089687 | 0.046002 | -0.010696 | -0.017606 | -0.036013 | 0.016058 | 0.012846 | 0.039309 | 0.051902 | -0.015033 | 0.02491
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.021929 | 0.01253 | 0.016708 |  |  |  | 0.0058699 | 0.0050625 | 0.025348 | [6 empty] | 0.017302 | 0.012256 | 0.017863 | 0.0064053 | 0.0025713 | 0.0071816
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.21718 | 0.2067 | 0.50001 | 0.51718 | 0.50669 | 0.50001 | 0.51718 | 0.5067 | 0.2067 | 0.50669 | 0.5067
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 109.2267 | 4.5603 | 7.981 | 5.9853 | 8.2224 | 86.3666 | 9.0781 | 17.036 | 19.7529 | 3.9451 | 50.6615 | 53.8122 | 888.7346 | 24.9765 | 108.2601 | 260.4302 | 5.7798 | 8.1594 | 5.5983 | 15.6121 | 38.8906 | 13.9246 | 2.0837 | 24.2157 | 4.4933 | 46.7462 | 29.3747 | 14.0696 | 31.138 | 40.2605 | 12.8902 | 3.9826 | 33.7044 | 20.3413
Время окончания измерения |  |  |  | 13:36

## pnt #130
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 130 | 50 | 59.2312 | 59.2312 | 59.2312 | 120 | 120 | 120 | 0.25921 | 0.25921 | 0.25921 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 7.2169 | 7.2169 | 7.2169 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.4337 | 14.4337 | 14.4337 | 21.6506 | 37.5 | 43.3012
Счетчик MTE |  |  |  | 130 | 49.9936 | 58.4936 | 58.4499 | 58.4891 | 120.0047 | 120.0154 | 119.9799 | 0.2587 | 0.2588 | 0.25885 | 119.998 | 119.9901 | 120.0119 | 0.49936 | 0.49946 | 0.49984 | 58.4776 | 0.0079134 | 0.020005 | 0.25879 | 3.7322e-05 | 5.4424e-05 | 7.5565 | 7.5554 | 7.5676 | 13.1107 | 13.1051 | 13.113 | 15.1325 | 15.1271 | 15.14 | 22.6795 | 39.3288 | 45.3995
Генератор MTE |  |  |  | 130 | 50 | 59.1607 | 59.1605 | 59.1608 | 119.9995 | 120.001 | 119.9995 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 120.004 | 120.0123 | 119.9837 | 0.50007 | 0.5 | 0.49983 | 59.1607 | 0.00029903 | 0.00032288 | 0.2586 | 2.3753e-05 | 2.0544e-05 | 7.6504 | 7.6495 | 7.6468 | 13.2484 | 13.2493 | 13.2508 | 15.2987 | 15.299 | 15.2989 | 22.9467 | 39.7485 | 45.8965
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.66707 | 0.7106 | 0.67166 | 0.0052472 | 0.014425 | 0.019672 | 0.0001082 | 0.000203 | 0.000252 | 0.006025 | 0.022195 | 0.02822 | 0.00071012 | 0.0005397 | 1.3907e-05 | 0.68311 | 0.0076144 | 0.019682 | 0.00018773 | 1.357e-05 | 3.3881e-05 | 0.093844 | 0.094113 | 0.079238 | 0.1377 | 0.14416 | 0.13779 | 0.16617 | 0.1719 | 0.15895 | 0.26719 | 0.41965 | 0.49702
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 1.1404 | 1.2157 | 1.1483 | 0.0043725 | 0.012019 | 0.016396 | 0.041824 | 0.078438 | 0.097353 | 0.0050209 | 0.018497 | 0.023514 | 0.14221 | 0.10806 | 0.0027823 | 1.1682 | 96.2213 | 98.386 | 0.072544 | 36.3579 | 62.2529 | 1.2419 | 1.2456 | 1.0471 | 1.0503 | 1.1 | 1.0508 | 1.0981 | 1.1364 | 1.0499 | 1.1781 | 1.067 | 1.0948
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 1.1554 | 1.2308 | 1.1633 |  |  |  | 0.002164 | 0.00406 | 0.00504 | [6 empty] | 1.1832 | 0.013189 | 0.03409 | 0.0037547 | 0.00027139 | 0.00067761
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 1.1181 | 1.1175 | 1.1166 | 1.0294 | 1.0291 | 1.0292 | 1.2336 | 1.2333 | 1.2332 | 1.1166 | 1.0292 | 1.2332
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 0.08655 | 0.081248 | 0.085959 | 38.1153 | 13.8648 | 10.1666 | 46.2107 | 24.6305 | 19.8413 | 82.9876 | 22.5276 | 17.7179 | 14.0821 | 18.5287 | 719.0461 | 0.084518 | 7.5823 | 2.9334 | 26.6334 | 368.4691 | 147.5771 | 0.90029 | 0.8971 | 1.0664 | 0.98004 | 0.93558 | 0.97943 | 1.1234 | 1.0853 | 1.1746 | 0.94778 | 0.96454 | 1.1264
Binom# |  |  |  | 130 | 49.9999 | 59.1772 | 59.1322 | 59.1807 | 119.9952 | 120.014 | 119.9909 | 0.25854 | 0.25858 | 0.25863 | 120.0004 | 120.0006 | 119.999 | 0.49201 | 0.49199 | 0.49217 | 57.7254 | 0.013564 | 0.017512 | 0.2501 | 0 | 0.00015719 | 6.8523 | 6.8479 | 6.8574 | 12.1248 | 12.1178 | 12.1286 | 13.9271 | 13.9189 | 13.9329 | 20.5576 | 36.3712 | 41.7789
Binom Δ изм |  |  |  |  | 7.6294e-05 | 0.68356 | 0.6823 | 0.69156 | 0.0095344 | 0.0014632 | 0.011013 | 0.00016436 | 0.00021989 | 0.00021685 | 0.002437 | 0.010505 | 0.012927 | 0.0073481 | 0.0074749 | 0.0076691 | 0.75214 | 0.0056504 | 0.0024929 | 0.0086847 | 3.7322e-05 | 0.00010276 | 0.70428 | 0.70748 | 0.71018 | 0.98597 | 0.98731 | 0.98439 | 1.2054 | 1.2082 | 1.207 | 2.1219 | 2.9577 | 3.6206
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00015261 | 1.1686 | 1.1673 | 1.1824 | 0.007945 | 0.0012192 | 0.0091789 | 0.063531 | 0.084963 | 0.083774 | 0.0020309 | 0.0087552 | 0.010771 | 1.4715 | 1.4966 | 1.5343 | 1.2862 | 71.4025 | 12.4614 | 3.3559 | 100 | 188.8164 | 9.3201 | 9.364 | 9.3845 | 7.5203 | 7.5338 | 7.507 | 7.9658 | 7.9869 | 7.9725 | 9.3562 | 7.5204 | 7.9751
Binom γ изм, % | [5 empty] | 1.184 | 1.1818 | 1.1978 |  |  |  | 0.0032872 | 0.0043978 | 0.004337 | [6 empty] | 1.3028 | 0.0097868 | 0.0043178 | 0.17369 | 0.00074645 | 0.0020552
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 1.1181 | 1.1175 | 1.1166 | 1.0294 | 1.0291 | 1.0292 | 1.2336 | 1.2333 | 1.2332 | 1.1166 | 1.0292 | 1.2332
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 131.072 | 0.084463 | 0.084618 | 0.083485 | 20.9767 | 136.686 | 18.1606 | 30.4214 | 22.7388 | 23.0574 | 205.1714 | 47.5948 | 38.6785 | 1.3609 | 1.3378 | 1.3039 | 0.076761 | 10.2179 | 23.1599 | 0.57572 | 133.9676 | 48.6563 | 0.11996 | 0.11934 | 0.11898 | 0.13688 | 0.1366 | 0.1371 | 0.15486 | 0.15441 | 0.15468 | 0.11934 | 0.13686 | 0.15463
Время окончания измерения |  |  |  | 13:37

## pnt #131
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 131 | 49.6 | 52.3049 | 52.3049 | 52.3049 | 110 | 120 | 130 | 0.5033 | 0.5033 | 0.5033 | 110 | 120 | 130 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 51.7858 | 3.0192 | 3.0192 | 0.49831 | 0.029052 | 0.029052 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 12.9904 | 12.9904 | 12.9904 | 25.9808 | 25.9808 | 25.9808 | 67.5 | 38.9711 | 77.9423
Счетчик MTE |  |  |  | 131 | 49.5938 | 52.3141 | 52.2728 | 52.3122 | 110.012 | 120.0037 | 129.9843 | 0.50317 | 0.50312 | 0.50332 | 110.0046 | 119.9867 | 130.0087 | 0.86557 | 0.86564 | 0.86578 | 52.1233 | 3.0463 | 3.0234 | 0.5015 | 0.029296 | 0.029191 | 22.7843 | 22.766 | 22.7958 | 13.1821 | 13.1676 | 13.1758 | 26.3229 | 26.2997 | 26.3297 | 68.3461 | 39.5255 | 78.9523
Генератор MTE |  |  |  | 131 | 49.6 | 52.2977 | 52.2978 | 52.2979 | 110.0004 | 120 | 129.9996 | 0.50322 | 0.50324 | 0.50324 | 110.044 | 119.994 | 129.962 | 0.86637 | 0.86599 | 0.86604 | 52.121 | 3.0386 | 3.0386 | 0.50154 | 0.029118 | 0.029122 | 22.8005 | 22.7914 | 22.7927 | 13.1428 | 13.1608 | 13.1583 | 26.3172 | 26.3183 | 26.3182 | 68.3846 | 39.4619 | 78.9538
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.016424 | 0.025016 | 0.014314 | 0.011629 | 0.003725 | 0.015354 | 4.94e-05 | 0.0001158 | 8.1e-05 | 0.039412 | 0.0073 | 0.046713 | 0.00080009 | 0.00035478 | 0.00025841 | 0.0023529 | 0.0076362 | 0.015156 | 4.2554e-05 | 0.00017864 | 6.8726e-05 | 0.016139 | 0.025475 | 0.0031043 | 0.039306 | 0.006823 | 0.017498 | 0.0056806 | 0.018642 | 0.011441 | 0.03851 | 0.063627 | 0.0015211
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.031395 | 0.047857 | 0.027363 | 0.01057 | 0.0031041 | 0.011812 | 0.0098178 | 0.023016 | 0.016093 | 0.035828 | 0.006084 | 0.03593 | 0.092435 | 0.040985 | 0.029847 | 0.004514 | 0.25068 | 0.50128 | 0.0084853 | 0.60977 | 0.23544 | 0.070835 | 0.1119 | 0.013618 | 0.29818 | 0.051817 | 0.13281 | 0.02158 | 0.070884 | 0.043451 | 0.056345 | 0.16098 | 0.0019266
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028447 | 0.043329 | 0.024793 |  |  |  | 0.000988 | 0.002316 | 0.00162 | [6 empty] | 0.0040753 | 0.013226 | 0.02625 | 0.00085107 | 0.0035728 | 0.0013745
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.46227 | 0.46231 | 0.46212 | 0.95029 | 0.95047 | 0.95048 | 0.86163 | 0.8617 | 0.86151 | 0.46212 | 0.95048 | 0.86151
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.5153 | 2.3079 | 4.0335 | 17.1987 | 53.6913 | 13.0261 | 101.2146 | 43.1779 | 61.7284 | 12.6863 | 68.4932 | 10.7038 | 12.4986 | 28.1864 | 38.6984 | 24.5382 | 7.5607 | 3.8095 | 117.4987 | 27.9893 | 72.7523 | 6.526 | 4.1315 | 33.9356 | 3.187 | 18.3429 | 7.1568 | 39.9265 | 12.1565 | 19.827 | 8.2017 | 5.9044 | 447.1743
Binom# |  |  |  | 131 | 49.6012 | 52.3002 | 52.2663 | 52.3051 | 109.9988 | 120.0018 | 129.9994 | 0.50334 | 0.50317 | 0.50338 | 110.0162 | 119.9849 | 129.999 | 0.867 | 0.86686 | 0.86701 | 51.7757 | 3.0293 | 3.0067 | 0.4984 | 0.02903 | 0.028709 | 22.5295 | 22.504 | 22.5334 | 12.9488 | 12.9423 | 12.9507 | 25.9856 | 25.9602 | 25.9899 | 67.5668 | 38.8418 | 77.9357
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0011658 | 0.013942 | 0.0064495 | 0.0071221 | 0.013193 | 0.0019397 | 0.01514 | 0.00016892 | 4.8257e-05 | 5.8663e-05 | 0.011564 | 0.0018062 | 0.0097501 | 0.0014297 | 0.0012286 | 0.001221 | 0.34765 | 0.01697 | 0.016703 | 0.0031026 | 0.00026657 | 0.00048183 | 0.25485 | 0.26199 | 0.26245 | 0.23333 | 0.22528 | 0.22509 | 0.33732 | 0.33951 | 0.33979 | 0.77929 | 0.6837 | 1.0166
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0023506 | 0.02665 | 0.012338 | 0.013615 | 0.011992 | 0.0016164 | 0.011648 | 0.03357 | 0.0095915 | 0.011655 | 0.010512 | 0.0015053 | 0.0074996 | 0.16517 | 0.14193 | 0.14102 | 0.66697 | 0.55709 | 0.55246 | 0.61866 | 0.90989 | 1.6506 | 1.1185 | 1.1508 | 1.1513 | 1.7701 | 1.7109 | 1.7084 | 1.2815 | 1.2909 | 1.2905 | 1.1402 | 1.7298 | 1.2876
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.024148 | 0.011171 | 0.012336 |  |  |  | 0.0033783 | 0.00096514 | 0.0011733 | [6 empty] | 0.60215 | 0.029394 | 0.028931 | 0.062052 | 0.0053313 | 0.0096367
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.46227 | 0.46231 | 0.46212 | 0.95029 | 0.95047 | 0.95048 | 0.86163 | 0.8617 | 0.86151 | 0.46212 | 0.95048 | 0.86151
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 8.578 | 4.1412 | 8.9519 | 8.1064 | 15.1598 | 103.1076 | 13.2099 | 29.6006 | 103.6114 | 85.233 | 43.2379 | 276.8241 | 51.2815 | 6.9947 | 8.1393 | 8.1903 | 0.16607 | 3.4021 | 3.4565 | 1.6115 | 18.7571 | 10.377 | 0.41329 | 0.40173 | 0.40139 | 0.53687 | 0.55555 | 0.55637 | 0.67238 | 0.66751 | 0.66758 | 0.4053 | 0.54948 | 0.66907
Время окончания измерения |  |  |  | 13:37

## pnt #132
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 132 | 50.2 | 46.8713 | 46.8713 | 46.8713 | 120 | 120 | 120 | 2.537 | 2.537 | 2.537 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 115.47 | 115.47 | 115.47 | 0 | 0 | 0 | 115.47 | 115.47 | 115.47 | 346.41 | 0 | 346.41
Счетчик MTE |  |  |  | 132 | 50.1943 | 46.8769 | 46.8382 | 46.8746 | 120.0076 | 120.0085 | 119.9839 | 2.537 | 2.5359 | 2.5369 | 119.998 | 120.0105 | 119.9915 | 1 | 1 | 1 | 46.8632 | 0.0087301 | 0.016317 | 2.5366 | 0.00022994 | 0.00045649 | 118.9247 | 118.7778 | 118.9141 | 0.08205 | 0.062088 | 0.066419 | 118.9248 | 118.7778 | 118.9141 | 356.6166 | 0.21056 | 356.6166
Генератор MTE |  |  |  | 132 | 50.2 | 46.8572 | 46.8573 | 46.8572 | 120 | 120 | 120 | 2.5362 | 2.5362 | 2.5362 | 119.983 | 120.013 | 120.004 | 1 | 1 | 1 | 46.8572 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 2.5362 | 0.00023208 | 0.00022232 | 118.8392 | 118.8404 | 118.8402 | 0.010371 | -0.02489 | 0.0020742 | 118.8392 | 118.8404 | 118.8402 | 356.5198 | -0.012445 | 356.5198
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.019666 | 0.019072 | 0.017432 | 0.00758 | 0.0084775 | 0.016057 | 0.0007604 | 0.0003044 | 0.000634 | 0.015 | 0.00247 | 0.01253 | 2.3419e-07 | 1.1469e-07 | 1.5584e-07 | 0.0060084 | 0.0086968 | 0.016284 | 0.00036335 | 2.1343e-06 | 0.00023417 | 0.085494 | 0.062642 | 0.073911 | 0.071679 | 0.086978 | 0.064345 | 0.085522 | 0.062628 | 0.07393 | 0.096764 | 0.223 | 0.096824
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.041952 | 0.040719 | 0.037189 | 0.0063163 | 0.0070641 | 0.013383 | 0.029973 | 0.012004 | 0.024992 | 0.0125 | 0.0020582 | 0.010442 | 2.3419e-05 | 1.1469e-05 | 1.5584e-05 | 0.012821 | 99.6182 | 99.7957 | 0.014324 | 0.92817 | 51.2985 | 0.071889 | 0.052739 | 0.062155 | 87.3605 | 140.0879 | 96.8772 | 0.071913 | 0.052727 | 0.062171 | 0.027134 | 105.9105 | 0.027151
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.034063 | 0.033034 | 0.030193 |  |  |  | 0.015208 | 0.006088 | 0.01268 | [6 empty] | 0.010407 | 0.015063 | 0.028205 | 0.0072669 | 4.2685e-05 | 0.0046834
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.23354 | 0.2336 | 0.23354 | 35.6891 | 46.9808 | 43.9676 | 0.5481 | 0.54817 | 0.54811 | 0.23354 | 43.9676 | 0.54811
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.9358 | 3.0272 | 3.312 | 26.3852 | 23.5919 | 12.4552 | 6.5755 | 16.4258 | 7.8864 | 33.3333 | 202.4291 | 39.9042 | 42699.8161 | 87192.4446 | 64169.9522 | 9.6091 | 6.6387 | 3.5455 | 13.761 | 2342.7222 | 21.3518 | 3.2486 | 4.4293 | 3.7574 | 0.40853 | 0.33537 | 0.45385 | 7.6217 | 10.3964 | 8.8161 | 8.607 | 0.41514 | 20.1876
Binom# |  |  |  | 132 | 50.1997 | 46.8641 | 46.8341 | 46.8683 | 119.9964 | 120.0072 | 119.9965 | 2.537 | 2.5358 | 2.5369 | 120.0073 | 119.9993 | 119.9934 | 0.99995 | 0.99995 | 0.99995 | 46.1801 | 0.0095209 | 0.013191 | 2.5004 | 0.00037843 | 0.00061172 | 115.7367 | 115.6115 | 115.7433 | -1.1771 | -1.1554 | -1.1722 | 115.7427 | 115.6173 | 115.7492 | 347.0915 | -3.5048 | 347.1092
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00025864 | 0.01278 | 0.0041025 | 0.0063688 | 0.011189 | 0.0013135 | 0.012517 | 2.7382e-05 | 8.1526e-05 | 4.2944e-05 | 0.009309 | 0.011201 | 0.0019077 | 5.1439e-05 | 4.9752e-05 | 5.1104e-05 | 0.68311 | 0.00079083 | 0.0031259 | 0.036128 | 0.00014849 | 0.00015523 | 3.188 | 3.1663 | 3.1708 | 1.2592 | 1.2175 | 1.2386 | 3.182 | 3.1605 | 3.1649 | 9.5251 | 3.7153 | 9.5074
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00051527 | 0.027263 | 0.0087588 | 0.013587 | 0.0093233 | 0.0010945 | 0.010433 | 0.0010793 | 0.0032149 | 0.0016928 | 0.0077576 | 0.0093337 | 0.0015899 | 0.0051439 | 0.0049752 | 0.0051104 | 1.4577 | 9.0587 | 19.1573 | 1.4243 | 64.5765 | 34.0059 | 2.6807 | 2.6657 | 2.6664 | 1534.6555 | 1960.9714 | 1864.8355 | 2.6757 | 2.6609 | 2.6615 | 2.671 | 1764.5197 | 2.666
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.022135 | 0.0071057 | 0.011031 |  |  |  | 0.00054763 | 0.0016305 | 0.00085888 | [6 empty] | 1.1832 | 0.0013698 | 0.0054143 | 0.72255 | 0.0029698 | 0.0031047
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.23354 | 0.2336 | 0.23354 | 35.6891 | 46.9808 | 43.9676 | 0.5481 | 0.54817 | 0.54811 | 0.23354 | 43.9676 | 0.54811
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 38.6643 | 4.5177 | 14.0732 | 9.0654 | 17.8752 | 152.2651 | 15.9777 | 182.6049 | 61.3301 | 116.4306 | 53.7117 | 44.6373 | 262.0977 | 194.4042 | 200.9951 | 195.6794 | 0.084518 | 73.0054 | 18.4696 | 0.1384 | 33.6724 | 32.2096 | 0.087118 | 0.08763 | 0.087585 | 0.023255 | 0.023958 | 0.023577 | 0.20485 | 0.20601 | 0.20594 | 0.087437 | 0.024918 | 0.20559
Время окончания измерения |  |  |  | 13:38

## pnt #133
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 133 | 49.8 | 69.417 | 69.417 | 69.417 | 120 | 120 | 120 | 5.0097 | 5.0097 | 5.0097 | 120 | 120 | 120 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 69.282 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 299.9999 | 299.9999 | 299.9999 | -173.205 | -173.205 | -173.205 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 899.9996 | -519.615 | 1039.23
Счетчик MTE |  |  |  | 133 | 49.7938 | 69.4095 | 69.3549 | 69.4083 | 120.0474 | 119.9993 | 119.9534 | 5.0078 | 5.0075 | 5.0086 | 120.015 | 120.0012 | 119.9838 | 0.86664 | 0.86635 | 0.86637 | 69.3909 | 0.01019 | 0.035578 | 5.008 | 0.00017464 | 0.0007705 | 301.2356 | 300.8812 | 301.1847 | -173.427 | -173.4496 | -173.6108 | 347.5915 | 347.2957 | 347.6391 | 903.3016 | -520.4875 | 1042.5262
Генератор MTE |  |  |  | 133 | 49.8 | 69.3858 | 69.3857 | 69.3857 | 119.999 | 120 | 120.001 | 5.0075 | 5.0075 | 5.0075 | 119.9985 | 119.999 | 120.0025 | 0.86602 | 0.86602 | 0.86601 | 69.3857 | 0.00040504 | 0.00040504 | 5.0075 | 7.7514e-05 | 4.9764e-05 | 300.8997 | 300.8959 | 300.8959 | -173.728 | -173.7294 | -173.7363 | 347.4508 | 347.4482 | 347.4517 | 902.6915 | -521.1937 | 1042.3506
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.023686 | 0.030838 | 0.022616 | 0.04838 | 0.000745 | 0.047635 | 0.0003186 | 2.7e-05 | 0.0010686 | 0.016475 | 0.002225 | 0.0187 | 0.00061593 | 0.00033797 | 0.00036387 | 0.0051495 | 0.0097854 | 0.035173 | 0.00047136 | 9.7126e-05 | 0.00072074 | 0.33596 | 0.014734 | 0.2888 | 0.30098 | 0.27973 | 0.12555 | 0.14072 | 0.15255 | 0.18742 | 0.61003 | 0.70625 | 0.17559
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.034125 | 0.044464 | 0.032584 | 0.040301 | 0.00062084 | 0.039711 | 0.006362 | 0.00053919 | 0.021335 | 0.013727 | 0.0018541 | 0.015585 | 0.071071 | 0.039011 | 0.041999 | 0.007421 | 96.0252 | 98.8615 | 0.0094122 | 55.6147 | 93.5414 | 0.11153 | 0.004897 | 0.095889 | -0.17355 | -0.16127 | -0.072315 | 0.040485 | 0.043925 | 0.053912 | 0.067533 | -0.13569 | 0.016843
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.041025 | 0.053413 | 0.039172 |  |  |  | 0.006372 | 0.00054 | 0.021372 | [6 empty] | 0.0089192 | 0.016949 | 0.060921 | 0.0094272 | 0.0019425 | 0.014415
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20677 | 0.20675 | 0.20678 | 0.50681 | 0.50678 | 0.50681 | 0.50679 | 0.50676 | 0.5068 | 0.20678 | 0.50681 | 0.5068
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.4375 | 1.8722 | 2.5528 | 4.1339 | 268.4564 | 4.1986 | 15.6937 | 185.1852 | 4.679 | 30.349 | 224.7191 | 26.738 | 16.2356 | 29.5885 | 27.4825 | 11.2118 | 5.9001 | 1.6415 | 10.6076 | 51.4797 | 6.9373 | 1.854 | 42.219 | 2.1564 | 2.9203 | 3.1424 | 7.0084 | 12.518 | 11.5371 | 9.4004 | 3.0619 | 3.7351 | 30.0892
Binom# |  |  |  | 133 | 49.8012 | 69.3895 | 69.3464 | 69.3997 | 120.0037 | 119.9944 | 120.002 | 5.0081 | 5.0075 | 5.0089 | 120.0297 | 119.9777 | 119.9926 | 0.86622 | 0.86645 | 0.86629 | 69.2706 | 0.016382 | 0.017653 | 5.0006 | 0.00046195 | 0.0013244 | 300.1149 | 299.9652 | 300.226 | -173.1149 | -172.8472 | -173.1223 | 346.4646 | 346.2012 | 346.5645 | 900.3062 | -519.0844 | 1039.2303
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0012199 | 0.019952 | 0.0084417 | 0.0086349 | 0.043726 | 0.004855 | 0.048596 | 0.000291 | 5.3545e-05 | 0.00026057 | 0.014696 | 0.02351 | 0.00883 | 0.00041596 | 9.2981e-05 | 7.9997e-05 | 0.12028 | 0.0061914 | 0.017925 | 0.0073987 | 0.00028731 | 0.00055385 | 1.1207 | 0.91596 | 0.9587 | 0.31212 | 0.60239 | 0.48849 | 1.1269 | 1.0944 | 1.0745 | 2.9954 | 1.403 | 3.2959
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00245 | 0.028745 | 0.012172 | 0.012441 | 0.036424 | 0.0040458 | 0.040512 | 0.0058108 | 0.0010693 | 0.0052025 | 0.012245 | 0.019592 | 0.0073593 | 0.047997 | 0.010732 | 0.0092336 | 0.17333 | 60.757 | 50.3816 | 0.14774 | 164.5146 | 71.8816 | 0.37204 | 0.30443 | 0.31831 | -0.17997 | -0.3473 | -0.28137 | 0.3242 | 0.31513 | 0.3091 | 0.33161 | -0.26956 | 0.31615
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.034558 | 0.014621 | 0.014956 |  |  |  | 0.0058199 | 0.0010709 | 0.0052114 | [6 empty] | 0.20832 | 0.010724 | 0.031047 | 0.14797 | 0.0057462 | 0.011077
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20677 | 0.20675 | 0.20678 | 0.50681 | 0.50678 | 0.50681 | 0.50679 | 0.50676 | 0.5068 | 0.20678 | 0.50681 | 0.5068
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 8.1971 | 2.8937 | 6.8393 | 6.6862 | 4.574 | 41.1949 | 4.1156 | 17.1823 | 93.3797 | 19.1886 | 34.0235 | 21.2671 | 56.6251 | 24.0407 | 107.549 | 125.0046 | 0.48002 | 9.3251 | 3.221 | 0.6758 | 17.4029 | 9.0277 | 0.55578 | 0.67913 | 0.64961 | 2.816 | 1.4592 | 1.8012 | 1.5632 | 1.6081 | 1.6396 | 0.62356 | 1.8801 | 1.603
Время окончания измерения |  |  |  | 13:38

## pnt #134
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 134 | 50.4 | 65.5133 | 65.5133 | 65.5133 | 120 | 115 | 125 | 6.0234 | 6.0234 | 6.0234 | 120 | 115 | 125 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 63.4548 | 1.8468 | 1.8468 | 5.9949 | 0.17448 | 0.17448 | 190.5255 | 190.5255 | 190.5255 | -329.9998 | -329.9998 | -329.9998 | 381.051 | 381.051 | 381.051 | 571.5765 | -989.9995 | 1143.153
Счетчик MTE |  |  |  | 134 | 50.3936 | 64.2404 | 64.1881 | 64.24 | 120.0043 | 114.9987 | 124.9971 | 6.009 | 6.0082 | 6.0095 | 120.0131 | 115.0022 | 124.9847 | 0.50043 | 0.50056 | 0.50061 | 64.1685 | 1.8826 | 1.8523 | 6.0038 | 0.1747 | 0.17417 | 193.1749 | 193.0416 | 193.2623 | -334.2094 | -333.8594 | -334.1939 | 386.0214 | 385.6516 | 386.0517 | 579.4787 | -1002.2628 | 1157.7246
Генератор MTE |  |  |  | 134 | 50.4 | 64.2064 | 64.2068 | 64.2066 | 119.999 | 114.999 | 125.002 | 6.0085 | 6.0084 | 6.0084 | 120.0085 | 114.997 | 124.9945 | 0.4999 | 0.50005 | 0.50002 | 64.1522 | 1.8675 | 1.8678 | 6.0034 | 0.17472 | 0.17464 | 192.8542 | 192.9079 | 192.895 | -334.1208 | -334.0859 | -334.0904 | 385.7842 | 385.7808 | 385.7783 | 578.657 | -1002.297 | 1157.3432
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.034026 | 0.018728 | 0.033428 | 0.00525 | 0.0003 | 0.00495 | 0.00051 | 0.0002596 | 0.001129 | 0.004625 | 0.0052 | 0.009825 | 0.00052368 | 0.00051418 | 0.0005973 | 0.016271 | 0.015034 | 0.015536 | 0.00047437 | 1.6337e-05 | 0.00047096 | 0.32073 | 0.1337 | 0.36728 | 0.088679 | 0.22646 | 0.10351 | 0.23721 | 0.12919 | 0.27338 | 0.82171 | 0.03427 | 0.38139
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.052967 | 0.029177 | 0.052036 | 0.0043748 | 0.00026087 | 0.0039601 | 0.0084873 | 0.0043208 | 0.018787 | 0.0038537 | 0.0045217 | 0.007861 | 0.10465 | 0.10272 | 0.11931 | 0.025357 | 0.79859 | 0.83875 | 0.0079012 | 0.0093517 | 0.2704 | 0.16603 | 0.069257 | 0.19004 | -0.026534 | -0.06783 | -0.030972 | 0.061449 | 0.033499 | 0.070813 | 0.1418 | -0.0034193 | 0.032943
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.058935 | 0.032438 | 0.057899 |  |  |  | 0.0102 | 0.005192 | 0.02258 | [6 empty] | 0.028183 | 0.02604 | 0.026909 | 0.0094874 | 0.00032675 | 0.0094191
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21244 | 0.2124 | 0.21244 | 0.5089 | 0.50887 | 0.5089 | 0.51077 | 0.51073 | 0.51077 | 0.21244 | 0.5089 | 0.51077
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 1.6968 | 3.0828 | 1.7271 | 38.0952 | 666.6667 | 40.404 | 9.8039 | 19.2604 | 4.4287 | 108.1081 | 96.1538 | 50.8906 | 19.0957 | 19.4483 | 16.7421 | 3.5482 | 3.8403 | 3.7162 | 10.5403 | 306.0456 | 10.6167 | 1.2795 | 3.0668 | 1.1179 | 19.1792 | 7.5021 | 16.431 | 8.312 | 15.2463 | 7.2129 | 1.4982 | 148.8331 | 15.5044
Binom# |  |  |  | 134 | 50.3991 | 64.2213 | 64.1826 | 64.2329 | 120.0021 | 114.9912 | 125.0067 | 6.0094 | 6.0079 | 6.0098 | 120.0261 | 114.9887 | 124.9852 | 0.50321 | 0.50354 | 0.50351 | 63.4429 | 1.8575 | 1.8406 | 5.9954 | 0.17477 | 0.17395 | 191.7168 | 191.672 | 191.8712 | -329.2364 | -328.8735 | -329.2401 | 380.9881 | 380.652 | 381.0691 | 575.26 | -987.35 | 1142.7091
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00091782 | 0.01909 | 0.0054701 | 0.0071636 | 0.0021214 | 0.0075425 | 0.0096868 | 0.00043614 | 0.00028211 | 0.00030814 | 0.013006 | 0.013484 | 0.00048583 | 0.002784 | 0.0029765 | 0.0028953 | 0.72567 | 0.025116 | 0.011686 | 0.0084087 | 7.0641e-05 | 0.00022302 | 1.4581 | 1.3696 | 1.3911 | 4.9731 | 4.9859 | 4.9538 | 5.0333 | 4.9996 | 4.9826 | 4.2187 | 14.9127 | 15.0155
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0018213 | 0.029716 | 0.0085219 | 0.011151 | 0.0017678 | 0.0065587 | 0.0077496 | 0.0072582 | 0.0046955 | 0.0051275 | 0.010837 | 0.011725 | 0.00038871 | 0.55634 | 0.59463 | 0.57834 | 1.1309 | 1.3341 | 0.63092 | 0.14006 | 0.040435 | 0.12804 | 0.7548 | 0.70948 | 0.71978 | -1.488 | -1.4934 | -1.4823 | 1.3039 | 1.2964 | 1.2907 | 0.72802 | -1.4879 | 1.297
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.033064 | 0.0094744 | 0.012408 |  |  |  | 0.0087229 | 0.0056422 | 0.0061627 | [6 empty] | 1.2569 | 0.043502 | 0.020241 | 0.16817 | 0.0014128 | 0.0044603
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21244 | 0.2124 | 0.21244 | 0.5089 | 0.50887 | 0.5089 | 0.51077 | 0.51073 | 0.51077 | 0.21244 | 0.5089 | 0.51077
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 10.8954 | 3.0244 | 10.5547 | 8.0595 | 94.2774 | 26.5165 | 20.6467 | 11.4641 | 17.7236 | 16.2265 | 38.4448 | 37.0813 | 1029.1716 | 3.5919 | 3.3597 | 3.4539 | 0.079561 | 2.2987 | 4.9404 | 0.59462 | 70.7807 | 22.4198 | 0.28145 | 0.29938 | 0.29515 | 0.342 | 0.34074 | 0.34332 | 0.39173 | 0.39396 | 0.39574 | 0.2918 | 0.34203 | 0.39381
Время окончания измерения |  |  |  | 13:39

## pnt #135
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 135 | 50 | 86.603 | 86.603 | 86.603 | 120 | 120 | 120 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 86.603 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 562.9195 | 562.9195 | 562.9195 | 0 | 0 | 0 | 562.9195 | 562.9195 | 562.9195 | 1688.7585 | 0 | 1688.7585
Счетчик MTE |  |  |  | 135 | 49.9936 | 86.6314 | 86.5626 | 86.6206 | 120.0293 | 119.9998 | 119.971 | 6.5015 | 6.5004 | 6.5009 | 120.0106 | 119.9972 | 119.9922 | 1 | 1 | 1 | 86.6049 | 0.013517 | 0.034077 | 6.5009 | 0.00041986 | 0.00053647 | 563.2336 | 562.69 | 563.1138 | 0.57699 | 0.39264 | 0.36782 | 563.2339 | 562.6901 | 563.114 | 1689.0374 | 1.3374 | 1689.038
Генератор MTE |  |  |  | 135 | 50 | 86.6033 | 86.6029 | 86.6026 | 120 | 120.001 | 119.999 | 6.5 | 6.5 | 6.4999 | 120.0002 | 120.006 | 119.9938 | 1 | 1 | 1 | 86.6029 | 0.00042262 | 0.00064134 | 6.5 | 0.00021662 | 0.00025377 | 562.9258 | 562.9171 | 562.9065 | -0.021588 | -0.01965 | 0.029474 | 562.9258 | 562.9171 | 562.9065 | 1688.7494 | -0.011764 | 1688.7494
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.028078 | 0.040304 | 0.018028 | 0.029265 | 0.001245 | 0.02802 | 0.0014502 | 0.000404 | 0.0010422 | 0.010353 | 0.0088 | 0.0015527 | 5.2398e-07 | 2.4284e-07 | 2.1196e-07 | 0.0019315 | 0.013094 | 0.033436 | 0.00096546 | 0.00020325 | 0.0002827 | 0.30785 | 0.22714 | 0.20734 | 0.59858 | 0.41228 | 0.33835 | 0.30814 | 0.227 | 0.20746 | 0.28804 | 1.3492 | 0.28859
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.032411 | 0.046561 | 0.020813 | 0.024382 | 0.0010375 | 0.023356 | 0.022306 | 0.006215 | 0.016032 | 0.0086265 | 0.0073335 | 0.001294 | 5.2398e-05 | 2.4284e-05 | 2.1196e-05 | 0.0022303 | 96.8735 | 98.118 | 0.014851 | 48.4083 | 52.6959 | 0.054657 | 0.040367 | 0.03682 | 103.7415 | 105.0045 | 91.9869 | 0.054709 | 0.040343 | 0.036841 | 0.017054 | 100.8796 | 0.017086
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.048633 | 0.069809 | 0.031225 |  |  |  | 0.029004 | 0.00808 | 0.020844 | [6 empty] | 0.0033455 | 0.02268 | 0.057913 | 0.019309 | 0.004065 | 0.0056539
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21912 | 0.21909 | 0.21911 | 6.1494 | 8.7829 | 9.3499 | 0.52258 | 0.52255 | 0.52257 | 0.21911 | 9.3499 | 0.52257
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.0562 | 1.4325 | 3.2025 | 6.8341 | 160.6426 | 7.1378 | 3.4478 | 12.3762 | 4.7975 | 48.2964 | 56.8182 | 322.0135 | 19084.5593 | 41179.198 | 47179.2789 | 29.8911 | 4.4091 | 1.7267 | 5.1789 | 24.6003 | 17.6868 | 4.0089 | 5.4275 | 5.9509 | 0.059276 | 0.083643 | 0.10164 | 9.5519 | 12.9529 | 14.1846 | 12.8483 | 0.092684 | 30.5845
Binom# |  |  |  | 135 | 49.9993 | 86.6046 | 86.5498 | 86.6076 | 119.9985 | 119.9933 | 120.0082 | 6.502 | 6.5002 | 6.5011 | 120.0235 | 119.9851 | 119.9914 | 1 | 1 | 1 | 86.5858 | 0.021224 | 0.016476 | 6.5009 | 0.00087516 | 0.0011174 | 563.0994 | 562.5949 | 563.0404 | 0.23644 | 0.47724 | 0.39558 | 563.0994 | 562.5951 | 563.0405 | 1688.7347 | 1.1093 | 1688.735
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00073624 | 0.026779 | 0.012799 | 0.012985 | 0.030791 | 0.0064155 | 0.037214 | 0.00045865 | 0.00013604 | 0.00013066 | 0.012926 | 0.01207 | 0.0008407 | 4.6511e-07 | 5.4573e-08 | 3.4514e-08 | 0.019072 | 0.0077066 | 0.017602 | 5.1391e-05 | 0.0004553 | 0.00058089 | 0.13426 | 0.095067 | 0.073438 | 0.34055 | 0.084608 | 0.02776 | 0.13456 | 0.095021 | 0.073436 | 0.30271 | 0.22818 | 0.30301
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0014727 | 0.030911 | 0.014786 | 0.014991 | 0.025653 | 0.0053462 | 0.031019 | 0.0070545 | 0.0020929 | 0.0020098 | 0.01077 | 0.010058 | 0.00070063 | 4.6511e-05 | 5.4573e-06 | 3.4514e-06 | 0.022022 | 57.0137 | 51.6523 | 0.00079051 | 108.4385 | 108.2806 | 0.023837 | 0.016895 | 0.013041 | 59.0213 | 21.5487 | 7.547 | 0.02389 | 0.016887 | 0.013041 | 0.017922 | 17.0608 | 0.01794
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.046383 | 0.022168 | 0.02249 |  |  |  | 0.0091729 | 0.0027209 | 0.0026131 | [6 empty] | 0.033034 | 0.013348 | 0.030487 | 0.0010278 | 0.0091059 | 0.011618
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21912 | 0.21909 | 0.21911 | 6.1494 | 8.7829 | 9.3499 | 0.52258 | 0.52255 | 0.52257 | 0.21911 | 9.3499 | 0.52257
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 13.5826 | 2.156 | 4.5109 | 4.4463 | 6.4954 | 31.1747 | 5.3743 | 10.9016 | 36.7526 | 38.2683 | 38.6828 | 41.4261 | 594.7437 | 21500.0819 | 183241.0286 | 289734.9657 | 3.0272 | 7.4916 | 3.2801 | 97.2936 | 10.9819 | 8.6075 | 9.1921 | 12.9677 | 16.8011 | 0.10419 | 0.40758 | 1.2389 | 21.8745 | 30.9442 | 40.0713 | 12.226 | 0.54804 | 29.129
Время окончания измерения |  |  |  | 13:40

## pnt #136
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 136 | 50 | 101.036 | 101.036 | 101.036 | 120 | 120 | 120 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 101.036 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 656.734 | 656.734 | 656.734 | 0 | 0 | 0 | 656.734 | 656.734 | 656.734 | 1970.202 | 0 | 1970.202
Счетчик MTE |  |  |  | 136 | 49.9936 | 101.0659 | 100.9813 | 101.0726 | 119.9608 | 120.0011 | 120.0381 | 6.501 | 6.4999 | 6.5009 | 120.0066 | 120.0003 | 119.9931 | 1 | 1 | 1 | 101.0399 | 0.050642 | 0.014 | 6.5006 | 0.00018276 | 0.00057285 | 657.0277 | 656.3704 | 657.0616 | -0.10894 | 0.41602 | 0.40797 | 657.0277 | 656.3705 | 657.0617 | 1970.4596 | 0.71505 | 1970.4599
Генератор MTE |  |  |  | 136 | 50 | 101.036 | 101.036 | 101.036 | 120 | 120 | 120 | 6.5001 | 6.5 | 6.5 | 119.9994 | 120.001 | 119.9996 | 1 | 1 | 1 | 101.036 | 2.3327e-14 | 8.5397e-15 | 6.5 | 7.1614e-06 | 6.1083e-05 | 656.7421 | 656.733 | 656.734 | -0.0048972 | -0.011462 | -5.6843e-14 | 656.7421 | 656.733 | 656.734 | 1970.2091 | -0.016359 | 1970.2091
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.02992 | 0.05468 | 0.03658 | 0.039225 | 0.001075 | 0.03815 | 0.0009014 | 7e-05 | 0.0008902 | 0.0071628 | 0.000665 | 0.0064978 | 1.3718e-08 | 2.0071e-07 | 1.9276e-07 | 0.0039349 | 0.050642 | 0.014 | 0.00057386 | 0.0001756 | 0.00051176 | 0.28557 | 0.36262 | 0.32762 | 0.10404 | 0.42748 | 0.40797 | 0.28558 | 0.36249 | 0.32774 | 0.25057 | 0.73141 | 0.25084
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.029604 | 0.054149 | 0.036192 | 0.032698 | 0.00089583 | 0.031782 | 0.013866 | 0.0010769 | 0.013694 | 0.0059686 | 0.00055417 | 0.0054151 | 1.3718e-06 | 2.0071e-05 | 1.9276e-05 | 0.0038944 | 100 | 100 | 0.0088278 | 96.0816 | 89.337 | 0.043465 | 0.055246 | 0.049861 | -95.5046 | 102.7552 | 100 | 0.043466 | 0.055226 | 0.04988 | 0.012716 | 102.2879 | 0.01273
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.051823 | 0.094709 | 0.063358 |  |  |  | 0.018028 | 0.0014 | 0.017804 | [6 empty] | 0.0068154 | 0.087715 | 0.024248 | 0.011477 | 0.003512 | 0.010235
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.22292 | 0.2229 | 0.22292 | 35.3297 | 9.6191 | 9.8131 | 0.52638 | 0.52636 | 0.52639 | 0.22292 | 9.8131 | 0.52639
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 1.9296 | 1.0559 | 1.5783 | 5.0988 | 186.0465 | 5.2425 | 5.5469 | 71.4286 | 5.6167 | 69.8056 | 751.8797 | 76.9497 | 728966.1188 | 49823.3148 | 51878.2666 | 14.6726 | 1.1401 | 4.1241 | 8.713 | 28.4737 | 9.7701 | 5.1288 | 4.0347 | 4.4709 | 0.36993 | 0.093612 | 0.098131 | 12.1103 | 9.531 | 10.553 | 17.5303 | 0.095936 | 41.35
Binom# |  |  |  | 136 | 50.0003 | 101.0327 | 100.9634 | 101.0538 | 120.004 | 119.9972 | 119.9989 | 6.5011 | 6.4998 | 6.5013 | 120.0191 | 119.9853 | 119.9956 | 1 | 1 | 1 | 101.0155 | 0.025495 | 0.030216 | 6.5005 | 0.00042766 | 0.0011492 | 656.8257 | 656.244 | 656.9859 | 0.35736 | 0.53694 | 0.3869 | 656.8257 | 656.2441 | 656.986 | 1970.0555 | 1.2812 | 1970.0559
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00031662 | 0.033175 | 0.017888 | 0.018785 | 0.043192 | 0.0038902 | 0.039294 | 0.00013678 | 9.9291e-05 | 0.00045925 | 0.012529 | 0.015075 | 0.0025534 | 1.0546e-07 | 9.7162e-08 | 7.355e-08 | 0.024447 | 0.025147 | 0.016217 | 7.7437e-05 | 0.00024489 | 0.00057634 | 0.20197 | 0.12641 | 0.075717 | 0.4663 | 0.12093 | 0.02107 | 0.20192 | 0.12636 | 0.075722 | 0.4041 | 0.56616 | 0.404
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00063332 | 0.032825 | 0.017714 | 0.018586 | 0.036005 | 0.0032418 | 0.032735 | 0.002104 | 0.0015276 | 0.0070644 | 0.01044 | 0.012562 | 0.0021279 | 1.0546e-05 | 9.7162e-06 | 7.355e-06 | 0.024196 | 49.656 | 115.838 | 0.0011912 | 133.9953 | 100.6095 | 0.03074 | 0.019259 | 0.011524 | -428.0399 | 29.0673 | 5.1646 | 0.030733 | 0.019251 | 0.011524 | 0.020508 | 79.1776 | 0.020503
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.05746 | 0.030982 | 0.032537 |  |  |  | 0.0027357 | 0.0019858 | 0.009185 | [6 empty] | 0.042344 | 0.043556 | 0.028088 | 0.0015487 | 0.0048979 | 0.011527
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.22292 | 0.2229 | 0.22292 | 35.3297 | 9.6191 | 9.8131 | 0.52638 | 0.52636 | 0.52639 | 0.22292 | 9.8131 | 0.52639
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 31.5836 | 1.7403 | 3.2276 | 3.0734 | 4.6305 | 51.4106 | 5.0898 | 36.5542 | 50.3571 | 10.8873 | 39.9066 | 33.1675 | 195.8206 | 94819.599 | 102921.2465 | 135962.5657 | 2.3616 | 2.2959 | 3.5602 | 64.5683 | 20.4171 | 8.6755 | 7.2517 | 11.5736 | 19.3449 | 0.082538 | 0.33093 | 1.9001 | 17.1279 | 27.3414 | 45.6761 | 10.87 | 0.12394 | 25.6736
Время окончания измерения |  |  |  | 13:40

## pnt #137
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 137 | 50 | 115.47 | 115.47 | 115.47 | 120 | 120 | 120 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 115.47 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 750.555 | 750.555 | 750.555 | 0 | 0 | 0 | 750.555 | 750.555 | 750.555 | 2251.665 | 0 | 2251.665
Счетчик MTE |  |  |  | 137 | 49.9935 | 115.5054 | 115.4199 | 115.5 | 119.9881 | 119.9947 | 120.0172 | 6.5009 | 6.4999 | 6.5009 | 120.0059 | 120.0019 | 119.9922 | 1 | 1 | 1 | 115.4751 | 0.037639 | 0.017989 | 6.5006 | 0.00010245 | 0.0005828 | 750.8878 | 750.2198 | 750.8517 | 0.22846 | 0.46221 | 0.55663 | 750.8878 | 750.22 | 750.852 | 2251.9594 | 1.2473 | 2251.9598
Генератор MTE |  |  |  | 137 | 50 | 115.47 | 115.47 | 115.47 | 120 | 120 | 120 | 6.5 | 6.5001 | 6.5 | 120.001 | 119.999 | 120 | 1 | 1 | 1 | 115.47 | 3.0331e-14 | 7.1054e-15 | 6.5 | 5.6564e-05 | 3.1877e-05 | 750.5573 | 750.5619 | 750.5515 | 2.5244e-29 | 0.0131 | 0 | 750.5573 | 750.5619 | 750.5515 | 2251.6708 | 0.0131 | 2251.6708
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.03544 | 0.0501 | 0.03002 | 0.011925 | 0.0053 | 0.017225 | 0.0008672 | 0.0001412 | 0.0009116 | 0.0049425 | 0.002875 | 0.0078175 | 4.6285e-08 | 1.8964e-07 | 2.7478e-07 | 0.0051191 | 0.037639 | 0.017989 | 0.00054586 | 4.5891e-05 | 0.00055092 | 0.33049 | 0.34209 | 0.30021 | 0.22846 | 0.44911 | 0.55663 | 0.33053 | 0.34195 | 0.30042 | 0.28861 | 1.2342 | 0.289
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.030683 | 0.043407 | 0.025991 | 0.0099385 | 0.0044169 | 0.014352 | 0.01334 | 0.0021723 | 0.014023 | 0.0041185 | 0.0023958 | 0.006515 | 4.6285e-06 | 1.8964e-05 | 2.7478e-05 | 0.0044331 | 100 | 100 | 0.0083971 | 44.7917 | 94.5303 | 0.044014 | 0.045599 | 0.039983 | 100 | 97.1658 | 100 | 0.044018 | 0.04558 | 0.04001 | 0.012816 | 98.9497 | 0.012833
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.061384 | 0.086776 | 0.051996 |  |  |  | 0.017344 | 0.002824 | 0.018232 | [6 empty] | 0.0088665 | 0.065193 | 0.031158 | 0.010917 | 0.00091783 | 0.011018
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.22578 | 0.22576 | 0.22578 | 19.4905 | 9.8837 | 8.3058 | 0.52924 | 0.52922 | 0.52924 | 0.22578 | 8.3058 | 0.52924
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 1.6291 | 1.1524 | 1.9232 | 16.7715 | 37.7358 | 11.611 | 5.7657 | 35.4108 | 5.4849 | 101.1634 | 173.913 | 63.9591 | 216050.8183 | 52732.0347 | 36392.2163 | 11.2784 | 1.5339 | 3.2094 | 9.1599 | 108.9532 | 9.0757 | 5.1297 | 4.951 | 5.6468 | 0.1949 | 0.10172 | 0.083058 | 12.0232 | 11.6108 | 13.2276 | 17.6167 | 0.08394 | 41.2403
Binom# |  |  |  | 137 | 50.0001 | 115.4616 | 115.395 | 115.4764 | 120.0014 | 119.9909 | 120.0077 | 6.5011 | 6.4998 | 6.5013 | 120.0182 | 119.9871 | 119.9946 | 1 | 1 | 1 | 115.4416 | 0.028335 | 0.022883 | 6.5006 | 0.00055919 | 0.0011138 | 750.6316 | 750.0411 | 750.7435 | 0.36269 | 0.57078 | 0.53704 | 750.6317 | 750.0413 | 750.7437 | 2251.416 | 1.4705 | 2251.4165
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00011063 | 0.043808 | 0.024942 | 0.02358 | 0.013359 | 0.00384 | 0.0095117 | 0.00024815 | 0.00014291 | 0.00039203 | 0.012307 | 0.014731 | 0.0024388 | 1.3319e-08 | 4.8628e-08 | 3.6365e-08 | 0.033499 | 0.0093048 | 0.0048934 | 6.9764e-05 | 0.00045673 | 0.00053103 | 0.25621 | 0.17876 | 0.10828 | 0.13423 | 0.10857 | 0.019589 | 0.25618 | 0.17872 | 0.1083 | 0.54337 | 0.22322 | 0.54327
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00022128 | 0.037927 | 0.021609 | 0.020415 | 0.011134 | 0.0032002 | 0.0079253 | 0.0038172 | 0.0021987 | 0.0060304 | 0.010255 | 0.012275 | 0.0020324 | 1.3319e-06 | 4.8628e-06 | 3.6365e-06 | 0.02901 | 24.7209 | 27.2018 | 0.0010732 | 445.7875 | 91.1177 | 0.034121 | 0.023828 | 0.014421 | 58.7555 | 23.4893 | 3.5192 | 0.034117 | 0.023822 | 0.014424 | 0.024129 | 17.8959 | 0.024124
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.075878 | 0.0432 | 0.040841 |  |  |  | 0.004963 | 0.0028583 | 0.0078406 | [6 empty] | 0.058022 | 0.016116 | 0.0084756 | 0.0013953 | 0.0091346 | 0.010621
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.22578 | 0.22576 | 0.22578 | 19.4905 | 9.8837 | 8.3058 | 0.52924 | 0.52922 | 0.52924 | 0.22578 | 8.3058 | 0.52924
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 90.3945 | 1.3179 | 2.3148 | 2.4485 | 14.9708 | 52.0831 | 21.0268 | 20.1492 | 34.9862 | 12.7541 | 40.6272 | 33.9431 | 205.0208 | 750793.699 | 205641.8889 | 274986.2491 | 1.7235 | 6.2049 | 11.7986 | 71.6705 | 10.9474 | 9.4156 | 6.617 | 9.4748 | 15.6563 | 0.33172 | 0.42077 | 2.3602 | 15.5123 | 22.2156 | 36.6918 | 9.3572 | 0.46412 | 21.9382
Время окончания измерения |  |  |  | 13:41

## pnt #138
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 138 | 50 | 115.47 | 115.47 | 115.47 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 115.47 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | 0 | 0 | 0 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | 17.3205 | 0 | 17.3205
Счетчик MTE |  |  |  | 138 | 49.9936 | 115.5104 | 115.415 | 115.5 | 119.9842 | 120.0032 | 120.0126 | 0.050019 | 0.050031 | 0.050018 | 120.0106 | 119.9898 | 119.9996 | 1 | 1 | 1 | 115.4752 | 0.037554 | 0.024607 | 0.050023 | 5.3688e-06 | 4.7284e-06 | 5.7777 | 5.7743 | 5.7771 | 0.0014713 | 0.004132 | 0.0027804 | 5.7777 | 5.7743 | 5.7771 | 17.3291 | 0.0083837 | 17.3291
Генератор MTE |  |  |  | 138 | 50 | 115.47 | 115.47 | 115.47 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 119.998 | 120.001 | 120.001 | 1 | 1 | 1 | 115.47 | 3.0331e-14 | 7.1054e-15 | 0.05 | 5.4026e-07 | 4.7403e-07 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | 0.00010077 | -0.00010077 | 0 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | 17.3205 | -4.0307e-10 | 17.3205
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.04044 | 0.05498 | 0.03002 | 0.015822 | 0.003225 | 0.012597 | 1.94e-05 | 3.06e-05 | 1.78e-05 | 0.012587 | 0.0112 | 0.0013875 | 3.2272e-08 | 2.5588e-07 | 1.1581e-07 | 0.0051592 | 0.037554 | 0.024607 | 2.26e-05 | 4.8285e-06 | 4.2544e-06 | 0.0042627 | 0.00078122 | 0.0035562 | 0.0013705 | 0.0042328 | 0.0027804 | 0.0042629 | 0.0007827 | 0.0035569 | 0.0086002 | 0.0083837 | 0.0086025
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.03501 | 0.047637 | 0.025991 | 0.013187 | 0.0026874 | 0.010496 | 0.038785 | 0.061163 | 0.035587 | 0.010489 | 0.0093341 | 0.0011563 | 3.2272e-06 | 2.5588e-05 | 1.1581e-05 | 0.0044678 | 100 | 100 | 0.045179 | 0 | 0 | 0.073778 | 0.013529 | 0.061558 | 93.1513 | 102.4387 | 100 | 0.073781 | 0.013555 | 0.061569 | 0.049629 | 100 | 0.049642
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.070044 | 0.095228 | 0.051996 |  |  |  | 0.000388 | 0.000612 | 0.000356 | [6 empty] | 0.008936 | 0.065046 | 0.04262 | 0.000452 | 9.657e-05 | 8.5087e-05
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.694 | 2.6935 | 2.6941 | 9715.8877 | 3457.0921 | 5141.2665 | 4.4785 | 4.4775 | 4.4786 | 2.6941 | 5141.2665 | 4.4786
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 1.4277 | 1.0501 | 1.9232 | 12.6406 | 62.0155 | 15.8768 | 257.732 | 163.3987 | 280.8989 | 39.7219 | 44.6429 | 360.3604 | 309870.1805 | 39081.0296 | 86346.3983 | 11.1907 | 1.5374 | 2.3463 | 221.2407 | 1035.5168 | 1175.2624 | 36.5155 | 199.083 | 43.7656 | 104.3022 | 33.7479 | 51.4127 | 60.6992 | 330.326 | 72.7404 | 54.2857 | 51.4127 | 90.2177
Binom# |  |  |  | 138 | 50.0001 | 115.4678 | 115.3901 | 115.4727 | 120.0001 | 119.9975 | 120.0024 | 0.050012 | 0.050018 | 0.050007 | 120.0726 | 120.0332 | 119.8942 | 1 | 1 | 1 | 115.4406 | 0.027019 | 0.025527 | 0.049965 | 0.00010788 | 0.00020227 | 5.7748 | 5.7716 | 5.7745 | 0 | 0 | 0 | 5.7748 | 5.7716 | 5.7745 | 17.321 | 0 | 17.321
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00012589 | 0.042598 | 0.024899 | 0.027348 | 0.015921 | 0.0056817 | 0.010232 | 7.0362e-06 | 1.2431e-05 | 1.0345e-05 | 0.061983 | 0.043426 | 0.10539 | 2.656e-07 | 7.7217e-08 | 7.1865e-07 | 0.034585 | 0.010535 | 0.00092043 | 5.7371e-05 | 0.00010251 | 0.00019754 | 0.0029059 | 0.0026481 | 0.0025487 | 0.0014713 | 0.004132 | 0.0027804 | 0.0029042 | 0.0026486 | 0.0025446 | 0.0081027 | 0.0083837 | 0.0080974
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0002518 | 0.036878 | 0.021573 | 0.023678 | 0.013269 | 0.0047346 | 0.0085257 | 0.014067 | 0.024847 | 0.020683 | 0.051648 | 0.036191 | 0.087822 | 2.656e-05 | 7.7217e-06 | 7.1865e-05 | 0.02995 | 28.0535 | 3.7406 | 0.11469 | 0 | 0 | 0.050295 | 0.04586 | 0.044118 | 100 | 100 | 100 | 0.050266 | 0.045869 | 0.044047 | 0.046758 | 100 | 0.046727
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.073782 | 0.043126 | 0.047369 |  |  |  | 0.00014072 | 0.00024862 | 0.0002069 | [6 empty] | 0.059902 | 0.018248 | 0.0015942 | 0.0011474 | 0.0020501 | 0.0039508
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.694 | 2.6935 | 2.6941 | 9715.8877 | 3457.0921 | 5141.2665 | 4.4785 | 4.4775 | 4.4786 | 2.6941 | 5141.2665 | 4.4786
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 79.4376 | 1.3553 | 2.3188 | 2.1111 | 12.5619 | 35.2009 | 19.5467 | 710.6126 | 402.2198 | 483.3277 | 8.0667 | 11.5138 | 4.7444 | 37650.6965 | 129505.1673 | 13914.9323 | 1.6694 | 5.4802 | 62.7258 | 87.1516 | 48.7774 | 25.3116 | 53.5646 | 58.7325 | 61.0664 | 97.1589 | 34.5709 | 51.4127 | 89.0962 | 97.6162 | 101.6778 | 57.6184 | 51.4127 | 95.845
Время окончания измерения |  |  |  | 13:41

## pnt #139
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 139 | 50 | 115.47 | 115.47 | 115.47 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 115.47 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | -10 | -10 | -10 | 11.547 | 11.547 | 11.547 | 17.3205 | -30 | 34.641
Счетчик MTE |  |  |  | 139 | 49.9936 | 115.5053 | 115.4152 | 115.5124 | 119.9891 | 119.997 | 120.014 | 0.10003 | 0.10005 | 0.1 | 120.0085 | 119.998 | 119.9935 | 0.5003 | 0.5006 | 0.50061 | 115.4776 | 0.039614 | 0.023094 | 0.10003 | 1.8681e-05 | 9.7533e-06 | 5.7807 | 5.7806 | 5.7829 | -10.0044 | -9.9965 | -9.9999 | 11.5544 | 11.5475 | 11.5516 | 17.3442 | -30.0008 | 34.6536
Генератор MTE |  |  |  | 139 | 50 | 115.47 | 115.47 | 115.47 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120.0004 | 119.998 | 120.0016 | 0.50002 | 0.50003 | 0.5 | 115.47 | 3.0331e-14 | 7.1054e-15 | 0.1 | 1.035e-06 | 1.098e-06 | 5.7738 | 5.7738 | 5.7735 | -9.9998 | -9.9998 | -10 | 11.547 | 11.547 | 11.547 | 17.3211 | -29.9996 | 34.641
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.0353 | 0.05478 | 0.0424 | 0.010934 | 0.003025 | 0.013959 | 3.35e-05 | 5.22e-05 | 3.4e-06 | 0.0081025 | 2.25e-05 | 0.008125 | 0.00027719 | 0.00056484 | 0.0006109 | 0.0076394 | 0.039614 | 0.023094 | 2.97e-05 | 1.7646e-05 | 8.6553e-06 | 0.0069027 | 0.0067959 | 0.0093733 | 0.004558 | 0.0032955 | 6.5541e-05 | 0.0073994 | 0.00054667 | 0.0046327 | 0.023072 | 0.001197 | 0.012579
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.030561 | 0.047463 | 0.036706 | 0.0091125 | 0.0025209 | 0.011631 | 0.033489 | 0.052173 | 0.0033999 | 0.0067516 | 1.875e-05 | 0.0067712 | 0.055405 | 0.11283 | 0.12203 | 0.0066155 | 100 | 100 | 0.029691 | 94.4597 | 0 | 0.11941 | 0.11756 | 0.16209 | -0.04556 | -0.032967 | -0.00065541 | 0.06404 | 0.0047341 | 0.040105 | 0.13302 | -0.0039899 | 0.036299
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.061141 | 0.094882 | 0.073439 |  |  |  | 0.00067 | 0.001044 | 6.8e-05 | [6 empty] | 0.013232 | 0.068613 | 0.04 | 0.000594 | 0.00035292 | 0.00017311
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6677 | 2.6658 | 2.6669 | 1.9343 | 1.9343 | 1.935 | 2.4793 | 2.4789 | 2.4799 | 2.6669 | 1.935 | 2.4799
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 1.6356 | 1.0539 | 1.3617 | 18.2916 | 66.1157 | 14.3277 | 149.2537 | 95.7854 | 1470.5882 | 61.7093 | 22222.2222 | 61.5385 | 36.0758 | 17.704 | 16.3693 | 7.5576 | 1.4574 | 2.5 | 168.3512 | 283.3506 | 577.6793 | 22.3407 | 22.6753 | 16.4538 | 42.456 | 58.6746 | 2952.4071 | 38.7155 | 523.6344 | 61.8367 | 20.0486 | 484.991 | 68.3201
Binom# |  |  |  | 139 | 50.0001 | 115.4615 | 115.3892 | 115.4861 | 120.0037 | 119.9933 | 120.003 | 0.10008 | 0.10004 | 0.099945 | 120.0226 | 120.0011 | 119.9763 | 0.49993 | 0.50022 | 0.5003 | 115.4423 | 0.029119 | 0.02974 | 0.10006 | 2.6969e-05 | 0.00033344 | 5.7769 | 5.7746 | 5.7746 | -10.0077 | -9.996 | -9.9939 | 11.5554 | 11.5441 | 11.5423 | 17.3261 | -29.9976 | 34.6418
Binom Δ изм |  |  |  |  | 6.485e-05 | 0.043775 | 0.026045 | 0.026339 | 0.014604 | 0.0036736 | 0.010915 | 4.6345e-05 | 7.5695e-06 | 5.822e-05 | 0.014119 | 0.0030761 | 0.01718 | 0.00036664 | 0.00037352 | 0.00031228 | 0.035318 | 0.010495 | 0.0066456 | 3.0409e-05 | 8.2879e-06 | 0.00032369 | 0.003742 | 0.0060497 | 0.0082775 | 0.0033026 | 0.0005123 | 0.0059971 | 0.00098818 | 0.0034717 | 0.0093344 | 0.018068 | 0.0032059 | 0.011817
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00012972 | 0.037899 | 0.022566 | 0.022802 | 0.012171 | 0.0030614 | 0.0090947 | 0.04633 | 0.0075656 | 0.058218 | 0.011765 | 0.0025635 | 0.014317 | 0.073285 | 0.074616 | 0.06238 | 0.030584 | 26.4941 | 28.7761 | 0.0304 | 44.3653 | 0 | 0.064733 | 0.10465 | 0.14314 | -0.033011 | -0.0051248 | -0.059971 | 0.0085524 | 0.030064 | 0.080806 | 0.10417 | -0.010686 | 0.0341
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.075821 | 0.045111 | 0.04562 |  |  |  | 0.0009269 | 0.00015139 | 0.0011644 | [6 empty] | 0.061172 | 0.018178 | 0.01151 | 0.00060818 | 0.00016576 | 0.0064738
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6677 | 2.6658 | 2.6669 | 1.9343 | 1.9343 | 1.935 | 2.4793 | 2.4789 | 2.4799 | 2.6669 | 1.935 | 2.4799
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 154.2024 | 1.3189 | 2.2168 | 2.192 | 13.6951 | 54.4424 | 18.3236 | 107.8864 | 660.5428 | 85.8813 | 35.4141 | 162.5417 | 29.1044 | 27.2743 | 26.7722 | 32.0226 | 1.6347 | 5.501 | 8.6878 | 164.4247 | 603.2916 | 15.447 | 41.2105 | 25.4722 | 18.6318 | 58.5959 | 377.44 | 32.2662 | 289.9002 | 82.4555 | 30.69 | 25.6005 | 181.0835 | 72.7249
Время окончания измерения |  |  |  | 0:00

## pnt #140
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 140 | 42.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор MTE |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор MTE γ изм, %
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.00023529 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Binom# |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Binom Δ изм |  |  |  |  | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Binom γ изм, %
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.00023529 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Время окончания измерения |  |  |  | 13:42

## pnt #141
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 141 | 57.5 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 141 | 57.4927 | 57.7507 | 57.7063 | 57.7483 | 120.0065 | 120.0035 | 119.9901 | 4.9996 | 4.9996 | 5.0006 | 120.0125 | 119.9996 | 119.9879 | 0.50069 | 0.50078 | 0.50073 | 57.7351 | 0.011585 | 0.017308 | 4.9999 | 0.00017464 | 0.00068139 | 144.5652 | 144.4802 | 144.5985 | -249.932 | -249.7246 | -249.9679 | 288.7301 | 288.508 | 288.7779 | 433.6439 | -749.6244 | 866.016
Генератор MTE |  |  |  | 141 | 57.5 | 57.7348 | 57.7349 | 57.7349 | 120.0005 | 120.001 | 119.9985 | 5 | 5 | 5 | 120.0016 | 119.995 | 120.0034 | 0.50006 | 0.50008 | 0.49998 | 57.7349 | 0.00046572 | 0.00042203 | 5 | 0.00014718 | 0.00011429 | 144.3549 | 144.3576 | 144.334 | -249.9907 | -249.9844 | -250.004 | 288.6757 | 288.6716 | 288.6768 | 433.0465 | -749.979 | 866.0242
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.01595 | 0.028618 | 0.0134 | 0.0059671 | 0.0024775 | 0.0084446 | 0.0004394 | 0.0003552 | 0.00059 | 0.010875 | 0.004625 | 0.0155 | 0.00063421 | 0.00070835 | 0.00074084 | 0.00024385 | 0.01112 | 0.016886 | 6.8222e-05 | 2.7457e-05 | 0.0005671 | 0.21031 | 0.12256 | 0.26447 | 0.05874 | 0.25979 | 0.036102 | 0.054375 | 0.16359 | 0.10107 | 0.59734 | 0.35463 | 0.008139
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.027619 | 0.049593 | 0.023204 | 0.0049723 | 0.0020645 | 0.0070378 | 0.0087887 | 0.0071046 | 0.011799 | 0.0090616 | 0.0038542 | 0.012918 | 0.12667 | 0.14145 | 0.14795 | 0.00042237 | 95.9801 | 97.5616 | 0.0013645 | 15.7224 | 83.2268 | 0.14548 | 0.084828 | 0.1829 | -0.023502 | -0.10403 | -0.014443 | 0.018832 | 0.056701 | 0.035 | 0.13775 | -0.047308 | 0.00093982
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.027626 | 0.049568 | 0.023209 |  |  |  | 0.008788 | 0.007104 | 0.0118 | [6 empty] | 0.00042237 | 0.01926 | 0.029247 | 0.0013644 | 0.00054914 | 0.011342
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.6197 | 2.0174 | 4.3086 | 33.5169 | 80.7265 | 23.6837 | 11.3792 | 14.0766 | 8.4746 | 45.977 | 108.1081 | 32.2581 | 15.7676 | 14.1173 | 13.4982 | 236.7603 | 5.1922 | 3.4192 | 73.2899 | 182.1028 | 8.8168 | 1.3749 | 2.358 | 1.0936 | 21.275 | 4.8065 | 34.6205 | 26.5507 | 8.8187 | 14.2862 | 1.452 | 10.5694 | 532.0308
Binom# |  |  |  | 141 | 57.4984 | 57.7349 | 57.6993 | 57.7413 | 120.0021 | 119.9953 | 120.0026 | 5 | 4.9986 | 5 | 120.0257 | 119.9881 | 119.9862 | 0.50054 | 0.50089 | 0.50076 | 57.7229 | 0.012914 | 0.013094 | 4.9994 | 0.00060692 | 0.0012174 | 144.493 | 144.4647 | 144.5711 | -249.9106 | -249.6291 | -249.9007 | 288.6755 | 288.4177 | 288.706 | 433.5289 | -749.4404 | 865.7991
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0016365 | 0.015818 | 0.0069908 | 0.007009 | 0.0043568 | 0.0081848 | 0.012557 | 0.00042466 | 0.00095998 | 0.0006362 | 0.013259 | 0.011519 | 0.0017245 | 0.00015528 | 0.00010329 | 2.9886e-05 | 0.012168 | 0.0013282 | 0.0042134 | 0.00055022 | 0.00043228 | 0.00053598 | 0.072173 | 0.01546 | 0.027377 | 0.021319 | 0.095431 | 0.067218 | 0.0546 | 0.090364 | 0.071918 | 0.11499 | 0.18397 | 0.21688
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0028465 | 0.02739 | 0.012114 | 0.012137 | 0.0036305 | 0.0068205 | 0.010465 | 0.0084939 | 0.019201 | 0.012722 | 0.011048 | 0.0095994 | 0.0014372 | 0.031012 | 0.020626 | 0.0059686 | 0.021076 | 11.4646 | 24.3444 | 0.011005 | 247.5328 | 78.6601 | 0.049924 | 0.010701 | 0.018933 | -0.00853 | -0.038215 | -0.02689 | 0.01891 | 0.031321 | 0.024904 | 0.026518 | -0.024541 | 0.025044
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027398 | 0.012108 | 0.01214 |  |  |  | 0.0084932 | 0.0192 | 0.012724 | [6 empty] | 0.021076 | 0.0023005 | 0.0072979 | 0.011004 | 0.0086457 | 0.01072
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 6.1106 | 3.6499 | 8.2587 | 8.2373 | 45.9054 | 24.4354 | 15.9275 | 11.7742 | 5.2084 | 7.8592 | 37.7104 | 43.4057 | 289.9454 | 64.4013 | 96.8129 | 334.6027 | 4.7448 | 43.4685 | 13.7026 | 9.0872 | 11.5665 | 9.3287 | 4.0064 | 18.6929 | 10.5644 | 58.6182 | 13.0846 | 18.5944 | 26.4411 | 15.9644 | 20.0774 | 7.5426 | 20.3743 | 19.9657
Время окончания измерения |  |  |  | 0:00

## pnt #142
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 142 | 42.5 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 5.7735 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0.28868 | 0.86603 | 0 | 0.86603
Счетчик MTE |  |  |  | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор MTE |  |  |  | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор MTE γ изм, %
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.00023529 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Binom# |  |  |  | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Binom Δ изм |  |  |  |  | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Binom γ изм, %
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.00023529 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Время окончания измерения |  |  |  | 13:42

## pnt #143
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 143 | 50 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 5.7735 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8867 | 0 | 0 | 0 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8867 | 8.6602 | 0 | 8.6602
Счетчик MTE |  |  |  | 143 | 49.9936 | 5.7816 | 5.7715 | 5.769 | 119.8933 | 120.1386 | 119.968 | 0.49992 | 0.49991 | 0.50009 | 120.0209 | 119.9931 | 119.9861 | 1 | 1 | 1 | 5.774 | 0.00059445 | 0.0080547 | 0.49997 | 9.1136e-06 | 0.00011177 | 2.8903 | 2.8852 | 2.885 | -0.0013451 | 0.0050792 | -0.00225 | 2.8903 | 2.8852 | 2.885 | 8.6605 | 0.001484 | 8.6605
Генератор MTE |  |  |  | 143 | 50 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | 119.994 | 120.003 | 120.003 | 0.5 | 0.49999 | 0.5 | 120.0029 | 120.005 | 119.9921 | 1 | 1 | 1 | 5.7735 | 0.00017289 | 0.00017622 | 0.49999 | 1.5171e-05 | 2.4988e-05 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8867 | -0.00029604 | 0.00015115 | 0.00025192 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8867 | 8.6602 | 0.00010702 | 8.6602
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.008086 | 0.0020092 | 0.0044902 | 0.10068 | 0.13564 | 0.034958 | 8.34e-05 | 7.88e-05 | 8.92e-05 | 0.017974 | 0.011913 | 0.0060618 | 1.0304e-07 | 1.5482e-06 | 3.0032e-07 | 0.00052578 | 0.00042155 | 0.0078784 | 2.4338e-05 | 6.0575e-06 | 8.6782e-05 | 0.0035605 | 0.0014638 | 0.0017314 | 0.0010491 | 0.004928 | 0.002502 | 0.0035608 | 0.0014594 | 0.0017305 | 0.00036533 | 0.001377 | 0.00037096
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.13986 | 0.034812 | 0.077833 | 0.083975 | 0.1129 | 0.029139 | 0.016683 | 0.015763 | 0.017837 | 0.014976 | 0.0099277 | 0.0050521 | 1.0304e-05 | 0.00015482 | 3.0032e-05 | 0.009106 | 70.9152 | 97.8122 | 0.0048679 | 0 | 77.6433 | 0.12319 | 0.050736 | 0.060012 | -77.9918 | 97.0242 | -111.196 | 0.1232 | 0.050581 | 0.059982 | 0.0042184 | 92.7884 | 0.0042834
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.014005 | 0.00348 | 0.0077773 |  |  |  | 0.001668 | 0.001576 | 0.001784 | [6 empty] | 0.00091068 | 0.00073015 | 0.013646 | 0.00048677 | 0.00012115 | 0.0017356
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.78448 | 0.78519 | 0.78527 | 484.4114 | 128.6968 | 289.2996 | 1.2195 | 1.2202 | 1.2202 | 0.78527 | 289.2996 | 1.2202
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 7.1401 | 28.7353 | 12.858 | 1.9865 | 1.4745 | 5.7212 | 59.952 | 63.4518 | 56.0538 | 27.8175 | 41.9727 | 82.4842 | 97052.9493 | 6459.2002 | 33297.6636 | 109.8076 | 136.958 | 7.3282 | 205.4379 | 825.4254 | 57.6154 | 6.3682 | 15.476 | 13.0851 | 6.2111 | 1.3264 | 2.6017 | 9.8987 | 24.124 | 20.3433 | 186.1542 | 3.1178 | 284.8776
Binom# |  |  |  | 143 | 49.9998 | 5.7802 | 5.7697 | 5.7644 | 119.8893 | 120.1212 | 119.9895 | 0.49994 | 0.49993 | 0.50018 | 120.0298 | 120.0038 | 119.9665 | 1 | 1 | 1 | 5.7717 | 0.00093423 | 0.011068 | 0.50012 | 0.00023019 | 0.00035945 | 2.8898 | 2.8844 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 2.8898 | 2.8844 | 2.8833 | 8.6575 | 0 | 8.6575
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00015259 | 0.0013979 | 0.0018322 | 0.0045945 | 0.0039844 | 0.01746 | 0.02146 | 2.7266e-05 | 2.4748e-05 | 9.5727e-05 | 0.0089046 | 0.010712 | 0.019601 | 6.0696e-07 | 1.7864e-07 | 6.5711e-08 | 0.002375 | 0.00033978 | 0.0030129 | 0.00014519 | 0.00022108 | 0.00024768 | 0.00054625 | 0.00077415 | 0.0017523 | 0.0013451 | 0.0050792 | 0.00225 | 0.00054466 | 0.00077481 | 0.0017527 | 0.0030725 | 0.001484 | 0.0030724
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00030521 | 0.024179 | 0.031746 | 0.079642 | 0.0033233 | 0.014533 | 0.017888 | 0.005454 | 0.0049505 | 0.019142 | 0.0074192 | 0.0089271 | 0.016336 | 6.0696e-05 | 1.7864e-05 | 6.5711e-06 | 0.041132 | 57.1594 | 37.4052 | 0.029039 | 0 | 221.5978 | 0.018899 | 0.026832 | 0.060739 | -100 | 100 | -100 | 0.018844 | 0.026855 | 0.060752 | 0.035477 | 100 | 0.035476
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0024213 | 0.0031735 | 0.007958 |  |  |  | 0.00054531 | 0.00049496 | 0.0019145 | [6 empty] | 0.0041136 | 0.00058852 | 0.0052184 | 0.0029037 | 0.0044216 | 0.0049536
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.78448 | 0.78519 | 0.78527 | 484.4114 | 128.6968 | 289.2996 | 1.2195 | 1.2202 | 1.2202 | 0.78527 | 289.2996 | 1.2202
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 65.536 | 41.3008 | 31.5109 | 12.566 | 50.1962 | 11.4545 | 9.3197 | 183.3806 | 202.0364 | 52.2321 | 56.1505 | 46.6769 | 25.5085 | 16475.5269 | 55977.49 | 152182.6571 | 24.3097 | 169.918 | 19.1629 | 34.4385 | 22.6163 | 20.1872 | 41.5082 | 29.2632 | 12.9286 | 4.8441 | 1.287 | 2.893 | 64.715 | 45.4379 | 20.0855 | 22.1347 | 2.893 | 34.3961
Время окончания измерения |  |  |  | 13:43

## pnt #144
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 144 | 57.5 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 5.7735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 0 | 0 | 0 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 86.6025 | 0 | 86.6025
Счетчик MTE |  |  |  | 144 | 57.4927 | 5.7751 | 5.7714 | 5.7769 | 120.0099 | 120.0097 | 119.9804 | 5.0007 | 5.0003 | 5.0007 | 120.012 | 120.0033 | 119.9847 | 1 | 1 | 1 | 5.7745 | 0.0010907 | 0.0021618 | 5.0005 | 0.0002798 | 0.00054299 | 28.8797 | 28.8586 | 28.8884 | 0.026352 | 0.0274 | 0.024164 | 28.8797 | 28.8586 | 28.8884 | 86.6267 | 0.077915 | 86.6267
Генератор MTE |  |  |  | 144 | 57.5 | 5.7733 | 5.7736 | 5.7734 | 119.9968 | 120.005 | 119.9982 | 5 | 5 | 5 | 120.002 | 120 | 119.998 | 1 | 1 | 1 | 5.7734 | 0.00019925 | 0.00013 | 5 | 3.8007e-05 | 7.8403e-05 | 28.8665 | 28.8677 | 28.867 | 0.0008882 | 0.0035269 | 0.0010076 | 28.8665 | 28.8677 | 28.867 | 86.6012 | 0.0054227 | 86.6012
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.0017642 | 0.002147 | 0.0035668 | 0.013117 | 0.004725 | 0.017842 | 0.0007496 | 0.0002914 | 0.0006264 | 0.01 | 0.00325 | 0.01325 | 4.1582e-07 | 4.4327e-07 | 3.4921e-07 | 0.0010613 | 0.00089144 | 0.0020318 | 0.00055577 | 0.00024179 | 0.00046459 | 0.013138 | 0.0090659 | 0.021443 | 0.025463 | 0.023873 | 0.023156 | 0.01315 | 0.0090531 | 0.021453 | 0.025515 | 0.072493 | 0.02555
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.030548 | 0.0372 | 0.061742 | 0.01093 | 0.0039372 | 0.014871 | 0.01499 | 0.0058277 | 0.012526 | 0.0083325 | 0.0027083 | 0.011043 | 4.1582e-05 | 4.4327e-05 | 3.4921e-05 | 0.018379 | 81.732 | 93.9863 | 0.011114 | 86.4164 | 85.561 | 0.045492 | 0.031415 | 0.074226 | 96.6294 | 87.1283 | 95.8299 | 0.045534 | 0.031371 | 0.074261 | 0.029454 | 93.0403 | 0.029494
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.0030557 | 0.0037187 | 0.0061779 |  |  |  | 0.014992 | 0.005828 | 0.012528 | [6 empty] | 0.0018382 | 0.001544 | 0.0035191 | 0.011115 | 0.0048358 | 0.0092918
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.55989 | 0.56014 | 0.55977 | 0.86394 | 0.86147 | 0.86369 | 0.8599 | 0.86015 | 0.85977 | 0.55977 | 0.86369 | 0.85977
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 32.7259 | 26.891 | 16.1868 | 15.2473 | 42.328 | 11.2095 | 6.6702 | 17.1585 | 7.9821 | 50 | 153.8462 | 37.7358 | 24049.0683 | 22559.4538 | 28635.7161 | 54.4013 | 64.7663 | 28.416 | 8.9966 | 20.6789 | 10.7622 | 12.3075 | 17.8305 | 7.5414 | 0.0089408 | 0.0098873 | 0.0090127 | 18.8848 | 27.4188 | 11.5777 | 19.005 | 0.0092829 | 29.1507
Binom# |  |  |  | 144 | 57.4899 | 5.7743 | 5.7697 | 5.7729 | 120.0029 | 120.0131 | 119.9841 | 4.9999 | 4.9989 | 4.9999 | 120.0271 | 119.9856 | 119.9873 | 1 | 1 | 1 | 5.7723 | 0.0014815 | 0.0048697 | 4.9995 | 0.00097705 | 0.0010763 | 28.8711 | 28.8422 | 28.8639 | 0 | 0 | 0 | 28.8711 | 28.8423 | 28.8639 | 86.5773 | 0 | 86.5773
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.010075 | 0.00074023 | 0.0016981 | 0.0039952 | 0.007019 | 0.0033594 | 0.0036672 | 0.00083592 | 0.0013577 | 0.00077609 | 0.015138 | 0.017654 | 0.0025242 | 5.8662e-08 | 3.2412e-07 | 7.8044e-09 | 0.0021405 | 0.00039085 | 0.0027079 | 0.0010908 | 0.00069725 | 0.00053332 | 0.008556 | 0.016364 | 0.024511 | 0.026352 | 0.0274 | 0.024164 | 0.0085584 | 0.016354 | 0.02451 | 0.049429 | 0.077915 | 0.049418
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.017523 | 0.012818 | 0.029423 | 0.069158 | 0.0058487 | 0.0027993 | 0.0030565 | 0.016716 | 0.027152 | 0.01552 | 0.012614 | 0.014712 | 0.0021037 | 5.8662e-06 | 3.2412e-05 | 7.8044e-07 | 0.037068 | 35.8357 | 125.2645 | 0.021813 | 249.1984 | 98.2184 | 0.029626 | 0.056703 | 0.084847 | 100 | 100 | 100 | 0.029635 | 0.056668 | 0.084842 | 0.057059 | 100 | 0.057047
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0012821 | 0.0029413 | 0.0069199 |  |  |  | 0.016718 | 0.027153 | 0.015522 | [6 empty] | 0.0037075 | 0.00067698 | 0.0046903 | 0.021816 | 0.013945 | 0.010666
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.55989 | 0.56014 | 0.55977 | 0.86394 | 0.86147 | 0.86369 | 0.8599 | 0.86015 | 0.85977 | 0.55977 | 0.86369 | 0.85977
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 0.99259 | 77.9958 | 33.999 | 14.451 | 28.4942 | 59.5342 | 54.5376 | 5.9814 | 3.6828 | 6.4426 | 33.03 | 28.3217 | 198.0849 | 170468.0337 | 30852.3791 | 1281330.5386 | 26.9726 | 147.7151 | 21.3206 | 4.5838 | 7.171 | 9.3753 | 18.8986 | 9.8787 | 6.5974 | 0.0086394 | 0.0086147 | 0.0086369 | 29.0164 | 15.1786 | 10.1337 | 9.8103 | 0.0086369 | 15.0712
Время окончания измерения |  |  |  | 13:43

## pnt #145
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 145 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 7.2169 | 7.2169 | 7.2169 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.4337 | 14.4337 | 14.4337 | 21.6506 | 37.5 | 43.3012
Счетчик MTE |  |  |  | 145 | 49.9936 | 57.7479 | 57.7128 | 57.7435 | 119.9609 | 119.9948 | 120.0443 | 0.24999 | 0.24991 | 0.25009 | 119.9839 | 120.0017 | 120.0144 | 0.49979 | 0.49944 | 0.49933 | 57.7347 | 0.024287 | 0.0072355 | 0.25 | 7.5888e-05 | 3.1359e-05 | 7.215 | 7.2033 | 7.211 | 12.5039 | 12.4953 | 12.5121 | 14.4362 | 14.4229 | 14.4413 | 21.6294 | 37.5114 | 43.3005
Генератор MTE |  |  |  | 145 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25001 | 0.25 | 0.25 | 119.988 | 120.0052 | 120.0068 | 0.49982 | 0.5 | 0.49992 | 57.735 | 1.5166e-14 | 3.5527e-15 | 0.25 | 1.4537e-05 | 1.6155e-05 | 7.2144 | 7.2168 | 7.2157 | 12.5018 | 12.4999 | 12.5006 | 14.4341 | 14.4336 | 14.4337 | 21.647 | 37.5023 | 43.3014
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.012948 | 0.022212 | 0.00852 | 0.03914 | 0.0052 | 0.04434 | 1.9e-05 | 8.9e-05 | 9.5e-05 | 0.004075 | 0.0035325 | 0.0076075 | 3.3409e-05 | 0.00056352 | 0.00058876 | 0.00025144 | 0.024287 | 0.0072355 | 4.3344e-06 | 6.1352e-05 | 1.5203e-05 | 0.00058725 | 0.013472 | 0.0046953 | 0.0021317 | 0.0045684 | 0.0115 | 0.0021399 | 0.010689 | 0.0076156 | 0.01758 | 0.0090631 | 0.0009339
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.022422 | 0.038487 | 0.014755 | 0.032627 | 0.0043335 | 0.036936 | 0.0076004 | 0.035613 | 0.037986 | 0.0033963 | 0.0029437 | 0.0063388 | 0.0066846 | 0.11283 | 0.11791 | 0.00043552 | 100 | 100 | 0.0017338 | 80.8448 | 48.4819 | 0.0081393 | 0.18703 | 0.065113 | 0.017048 | 0.03656 | 0.091909 | 0.014823 | 0.074114 | 0.052735 | 0.08128 | 0.024161 | 0.0021568
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.022427 | 0.038472 | 0.014757 |  |  |  | 0.00038 | 0.00178 | 0.0019 | [6 empty] | 0.00043552 | 0.042067 | 0.012532 | 8.6688e-05 | 0.001227 | 0.00030406
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 1.1505 | 1.1515 | 1.1509 | 1.0484 | 1.0485 | 1.048 | 1.2601 | 1.2603 | 1.2597 | 1.1509 | 1.048 | 1.2597
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.459 | 2.5993 | 6.7764 | 5.1099 | 38.4615 | 4.5106 | 263.1579 | 56.1798 | 52.6316 | 122.6994 | 141.5428 | 65.7246 | 299.3246 | 17.7457 | 16.9848 | 229.6132 | 2.3772 | 7.9794 | 1153.563 | 81.497 | 328.8774 | 141.3475 | 6.1566 | 17.6755 | 61.4984 | 28.6786 | 11.4029 | 85.0071 | 17.005 | 23.8875 | 14.1597 | 43.3771 | 584.0645
Binom# |  |  |  | 145 | 49.9993 | 57.7344 | 57.7069 | 57.7367 | 119.9922 | 119.9893 | 120.0185 | 0.25004 | 0.24992 | 0.25011 | 119.9853 | 120.0105 | 120.0042 | 0.49973 | 0.49982 | 0.49955 | 57.7251 | 0.014716 | 0.0029695 | 0.25 | 2.6969e-05 | 0.00025158 | 7.2141 | 7.2085 | 7.2137 | 12.5041 | 12.4916 | 12.5096 | 14.4359 | 14.4223 | 14.4405 | 21.6364 | 37.5052 | 43.2987
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00074768 | 0.013581 | 0.005936 | 0.0068371 | 0.031297 | 0.0054812 | 0.025808 | 5.2876e-05 | 1.411e-05 | 1.5822e-05 | 0.0014113 | 0.0088534 | 0.010249 | 5.0262e-05 | 0.0003839 | 0.00021395 | 0.0096585 | 0.0095716 | 0.004266 | 3.082e-06 | 4.892e-05 | 0.00022022 | 0.00089781 | 0.0052031 | 0.002693 | 0.00011788 | 0.0037725 | 0.0024686 | 0.00034608 | 0.00066864 | 0.00079428 | 0.0069987 | 0.0061242 | 0.00181
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0014956 | 0.023517 | 0.010285 | 0.01184 | 0.026089 | 0.0045678 | 0.021499 | 0.021151 | 0.0056461 | 0.0063262 | 0.0011762 | 0.0073778 | 0.0085402 | 0.010057 | 0.076866 | 0.042847 | 0.016729 | 39.4097 | 58.9599 | 0.0012328 | 64.4626 | 702.2581 | 0.012444 | 0.072231 | 0.037345 | 0.00094276 | 0.030191 | 0.01973 | 0.0023973 | 0.0046359 | 0.0055001 | 0.032358 | 0.016326 | 0.00418
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.023522 | 0.010282 | 0.011842 |  |  |  | 0.0010575 | 0.0002822 | 0.00031643 | [6 empty] | 0.016729 | 0.016578 | 0.007389 | 6.164e-05 | 0.00097839 | 0.0044044
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 1.1505 | 1.1515 | 1.1509 | 1.0484 | 1.0485 | 1.048 | 1.2601 | 1.2603 | 1.2597 | 1.1509 | 1.048 | 1.2597
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 13.3747 | 4.2513 | 9.7262 | 8.4444 | 6.3904 | 36.4887 | 7.7495 | 94.5617 | 354.3584 | 316.0245 | 354.2824 | 56.4753 | 48.783 | 198.9559 | 26.0485 | 46.74 | 5.9776 | 6.0319 | 13.5336 | 1622.3249 | 102.2084 | 22.7048 | 92.4546 | 15.9411 | 30.8176 | 1112.098 | 34.7285 | 53.1192 | 525.6139 | 271.8556 | 229.035 | 35.5682 | 64.1929 | 301.3663
Время окончания измерения |  |  |  | 13:44

## pnt #146
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 146 | 49.6 | 51.9615 | 51.9615 | 51.9615 | 110 | 120 | 130 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 110 | 120 | 130 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 51.7858 | 3.0192 | 3.0192 | 0.49831 | 0.029052 | 0.029052 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 12.9904 | 12.9904 | 12.9904 | 25.9808 | 25.9808 | 25.9808 | 67.5 | 38.9711 | 77.9423
Счетчик MTE |  |  |  | 146 | 49.5938 | 51.9744 | 51.9321 | 51.9735 | 110.0118 | 120.0019 | 129.9863 | 0.50009 | 0.49983 | 0.50011 | 110.0024 | 120.001 | 129.9966 | 0.86564 | 0.86572 | 0.86573 | 51.7847 | 3.0274 | 3.0035 | 0.49832 | 0.029126 | 0.028964 | 22.4997 | 22.4718 | 22.5025 | 13.0135 | 12.9924 | 13.0097 | 25.992 | 25.9573 | 25.9926 | 67.474 | 39.0156 | 77.942
Генератор MTE |  |  |  | 146 | 49.6 | 51.9615 | 51.9615 | 51.9614 | 109.999 | 120.001 | 130 | 0.49999 | 0.5 | 0.5 | 110.007 | 120.0112 | 129.9818 | 0.86615 | 0.86608 | 0.86599 | 51.7857 | 3.0193 | 3.0193 | 0.49831 | 0.029017 | 0.029013 | 22.5025 | 22.5013 | 22.4989 | 12.9845 | 12.988 | 12.992 | 25.98 | 25.9807 | 25.9806 | 67.5028 | 38.9645 | 77.9414
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.012856 | 0.029368 | 0.012126 | 0.012847 | 0.00085 | 0.013697 | 0.000107 | 0.0001672 | 0.000114 | 0.004555 | 0.010225 | 0.01478 | 0.00051011 | 0.00035817 | 0.00026151 | 0.0010155 | 0.0080878 | 0.015819 | 1.446e-05 | 0.00010899 | 4.8264e-05 | 0.0028744 | 0.029535 | 0.003584 | 0.028943 | 0.0044122 | 0.017759 | 0.011989 | 0.023367 | 0.011988 | 0.028825 | 0.051114 | 0.00061002
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.024735 | 0.056551 | 0.023331 | 0.011678 | 0.00070832 | 0.010537 | 0.021396 | 0.033451 | 0.022795 | 0.0041408 | 0.0085208 | 0.01137 | 0.058928 | 0.041372 | 0.030207 | 0.001961 | 0.26716 | 0.52669 | 0.0029017 | 0.3742 | 0.16663 | 0.012775 | 0.13143 | 0.015927 | 0.22241 | 0.03396 | 0.13651 | 0.046126 | 0.090021 | 0.046121 | 0.04272 | 0.13101 | 0.00078266
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.022267 | 0.050867 | 0.021003 |  |  |  | 0.00214 | 0.003344 | 0.00228 | [6 empty] | 0.0017589 | 0.014009 | 0.027399 | 0.00028919 | 0.0021798 | 0.00096527
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.4643 | 0.46447 | 0.46427 | 0.95374 | 0.95416 | 0.95386 | 0.86436 | 0.8646 | 0.86434 | 0.46427 | 0.95386 | 0.86434
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.4909 | 1.9659 | 4.7613 | 15.5678 | 235.2941 | 14.6017 | 46.729 | 29.9043 | 43.8596 | 109.7695 | 48.8998 | 33.8295 | 19.6038 | 27.9199 | 38.2388 | 56.8546 | 7.1385 | 3.6497 | 345.7903 | 45.8758 | 103.5974 | 36.3441 | 3.5339 | 29.1495 | 4.2883 | 28.0967 | 6.9876 | 18.7391 | 9.6045 | 18.7409 | 10.8676 | 7.2808 | 1104.363
Binom# |  |  |  | 146 | 49.6014 | 51.9615 | 51.927 | 51.9676 | 110.0068 | 119.9989 | 129.9942 | 0.50007 | 0.49991 | 0.50022 | 110.0205 | 119.9935 | 129.986 | 0.86599 | 0.86588 | 0.86591 | 51.7755 | 3.0282 | 3.0033 | 0.49834 | 0.029013 | 0.02862 | 22.5023 | 22.4772 | 22.5095 | 12.994 | 12.9862 | 13.0028 | 25.9845 | 25.959 | 25.9952 | 67.489 | 38.9831 | 77.9387
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0013947 | 0.012854 | 0.0051682 | 0.0059662 | 0.005034 | 0.0029029 | 0.0079444 | 1.9805e-05 | 8.1535e-05 | 0.00010736 | 0.018009 | 0.0074447 | 0.010542 | 0.00034926 | 0.00015571 | 0.00018228 | 0.0092181 | 0.0008025 | 0.00023345 | 2.0465e-05 | 0.00011328 | 0.00034472 | 0.0025941 | 0.0054696 | 0.0069867 | 0.019457 | 0.0061655 | 0.0068991 | 0.0074859 | 0.0016495 | 0.0025975 | 0.015052 | 0.032523 | 0.0032427
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0028122 | 0.024731 | 0.0099518 | 0.011479 | 0.0045758 | 0.002419 | 0.0061117 | 0.0039604 | 0.016312 | 0.021467 | 0.016372 | 0.0062039 | 0.0081093 | 0.040347 | 0.017986 | 0.021055 | 0.017801 | 0.026508 | 0.0077727 | 0.0041068 | 0.38892 | 1.1901 | 0.011529 | 0.02434 | 0.031048 | 0.14952 | 0.047455 | 0.053031 | 0.028801 | 0.0063548 | 0.0099933 | 0.022308 | 0.083359 | 0.0041604
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.022264 | 0.0089516 | 0.010334 |  |  |  | 0.00039611 | 0.0016307 | 0.0021472 | [6 empty] | 0.015966 | 0.00139 | 0.00040435 | 0.00040931 | 0.0022656 | 0.0068943
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.4643 | 0.46447 | 0.46427 | 0.95374 | 0.95416 | 0.95386 | 0.86436 | 0.8646 | 0.86434 | 0.46427 | 0.95386 | 0.86434
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 7.1702 | 4.4916 | 11.1712 | 9.677 | 39.7302 | 68.8977 | 25.1749 | 252.4552 | 61.3235 | 46.573 | 27.7633 | 67.1616 | 47.4303 | 28.632 | 64.2209 | 54.8601 | 6.2633 | 71.9443 | 247.3093 | 244.3157 | 44.1388 | 14.5046 | 40.2715 | 19.0825 | 14.953 | 6.3788 | 20.1067 | 17.9869 | 30.0115 | 136.0546 | 86.4922 | 20.8114 | 11.4428 | 207.7563
Время окончания измерения |  |  |  | 13:44

## pnt #147
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 147 | 50.2 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 115.47 | 115.47 | 115.47 | 0 | 0 | 0 | 115.47 | 115.47 | 115.47 | 346.41 | 0 | 346.41
Счетчик MTE |  |  |  | 147 | 50.1943 | 46.2007 | 46.1635 | 46.1974 | 119.9949 | 120.0062 | 119.9989 | 2.5005 | 2.4998 | 2.5006 | 120.0111 | 119.9931 | 119.9958 | 1 | 1 | 1 | 46.1872 | 0.011605 | 0.012358 | 2.5003 | 0.00022996 | 0.00034966 | 115.5255 | 115.3988 | 115.5216 | 0.060711 | 0.093303 | 0.066989 | 115.5255 | 115.3989 | 115.5216 | 346.446 | 0.221 | 346.446
Генератор MTE |  |  |  | 147 | 50.2 | 46.188 | 46.188 | 46.1879 | 120 | 120 | 120 | 2.5001 | 2.5 | 2.5 | 119.9983 | 120.003 | 119.9987 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 2.5 | 9.4727e-06 | 6.6323e-05 | 115.4732 | 115.4695 | 115.4688 | -0.0027062 | -0.006046 | -7.1054e-15 | 115.4732 | 115.4695 | 115.4688 | 346.4116 | -0.0087522 | 346.4116
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.01269 | 0.02452 | 0.009468 | 0.00509 | 0.0062 | 0.00111 | 0.0004454 | 0.0002026 | 0.0006302 | 0.012782 | 0.0099 | 0.0028822 | 1.3781e-07 | 3.2548e-07 | 1.6813e-07 | 0.00078738 | 0.011571 | 0.012325 | 0.00029099 | 0.00022049 | 0.00028334 | 0.052288 | 0.07069 | 0.052764 | 0.063417 | 0.099349 | 0.066989 | 0.052304 | 0.070652 | 0.052783 | 0.034362 | 0.22976 | 0.034435
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.027467 | 0.053116 | 0.020495 | 0.0042418 | 0.0051664 | 0.00092501 | 0.017812 | 0.0081047 | 0.025202 | 0.010651 | 0.0082505 | 0.0024019 | 1.3781e-05 | 3.2548e-05 | 1.6813e-05 | 0.0017048 | 99.7128 | 99.7303 | 0.011638 | 95.8807 | 81.0322 | 0.045261 | 0.061257 | 0.045675 | 104.4575 | 106.48 | 100 | 0.045275 | 0.061225 | 0.045691 | 0.0099183 | 103.9602 | 0.0099394
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.02198 | 0.04247 | 0.016399 |  |  |  | 0.008908 | 0.004052 | 0.012604 | [6 empty] | 0.0013638 | 0.020042 | 0.021348 | 0.0058199 | 0.0044097 | 0.0056668
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.23498 | 0.23503 | 0.23498 | 48.0624 | 31.4358 | 43.6009 | 0.54997 | 0.55003 | 0.54997 | 0.23498 | 43.6009 | 0.54997
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.5496 | 2.3546 | 6.0979 | 39.2927 | 32.2581 | 180.1802 | 11.2259 | 24.6792 | 7.934 | 39.1168 | 50.5051 | 173.4768 | 72563.5173 | 30723.4243 | 59476.4849 | 73.325 | 4.9894 | 4.6843 | 17.1826 | 22.6772 | 17.6468 | 5.1916 | 3.8368 | 5.1446 | 0.46011 | 0.29523 | 0.43601 | 12.1474 | 8.9839 | 12.0366 | 23.6912 | 0.4194 | 55.3325
Binom# |  |  |  | 147 | 50.1997 | 46.1892 | 46.158 | 46.1934 | 120.0011 | 119.9968 | 120.0021 | 2.5006 | 2.4999 | 2.5008 | 120.0216 | 119.9779 | 120.0005 | 1 | 1 | 1 | 46.1786 | 0.01107 | 0.011651 | 2.5003 | 0.00025948 | 0.00062006 | 115.5018 | 115.3899 | 115.5192 | 0 | 0 | 0 | 115.5018 | 115.3899 | 115.5192 | 346.4109 | 0 | 346.4109
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00033493 | 0.011534 | 0.0054485 | 0.0039247 | 0.0061734 | 0.0093891 | 0.003231 | 0.0001114 | 0.00010126 | 0.00015989 | 0.010474 | 0.01521 | 0.0047514 | 1.3808e-07 | 1.4804e-07 | 1.0853e-07 | 0.0085599 | 0.00053518 | 0.00070762 | 1.2978e-05 | 2.9518e-05 | 0.0002704 | 0.023682 | 0.0089325 | 0.0024175 | 0.060711 | 0.093303 | 0.066989 | 0.023698 | 0.0089473 | 0.0024293 | 0.03504 | 0.221 | 0.035082
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00066727 | 0.024966 | 0.011803 | 0.0084955 | 0.0051447 | 0.0078238 | 0.0026925 | 0.0044552 | 0.0040507 | 0.0063941 | 0.0087274 | 0.012676 | 0.0039597 | 1.3808e-05 | 1.4804e-05 | 1.0853e-05 | 0.018533 | 4.6118 | 5.7258 | 0.00051905 | 12.8361 | 77.3325 | 0.0205 | 0.0077405 | 0.0020927 | 100 | 100 | 100 | 0.020513 | 0.0077534 | 0.0021029 | 0.010114 | 100 | 0.010126
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.019978 | 0.0094371 | 0.0067978 |  |  |  | 0.002228 | 0.0020252 | 0.0031978 | [6 empty] | 0.014826 | 0.00092697 | 0.0012256 | 0.00025956 | 0.00059035 | 0.005408
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.23498 | 0.23503 | 0.23498 | 48.0624 | 31.4358 | 43.6009 | 0.54997 | 0.55003 | 0.54997 | 0.23498 | 43.6009 | 0.54997
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 29.8569 | 5.0055 | 10.5964 | 14.7107 | 32.3972 | 21.3013 | 61.9009 | 44.8823 | 49.3786 | 31.2711 | 47.7381 | 32.8731 | 105.2315 | 72419.2061 | 67548.674 | 92141.2451 | 6.7448 | 107.8789 | 81.5902 | 385.2726 | 169.3905 | 18.491 | 11.4625 | 30.3637 | 112.2834 | 0.48062 | 0.31436 | 0.43601 | 26.8103 | 70.9413 | 261.526 | 23.2327 | 0.43601 | 54.3107
Время окончания измерения |  |  |  | 13:45

## pnt #148
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 148 | 49.8 | 69.282 | 69.282 | 69.282 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 69.282 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 299.9999 | 299.9999 | 299.9999 | -173.205 | -173.205 | -173.205 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 899.9996 | -519.615 | 1039.23
Счетчик MTE |  |  |  | 148 | 49.7938 | 69.3028 | 69.2482 | 69.2992 | 119.9949 | 120.0027 | 120.0024 | 5.0005 | 4.9999 | 5.0007 | 120.0029 | 120.0065 | 119.9906 | 0.86627 | 0.86634 | 0.86637 | 69.2834 | 0.018457 | 0.016966 | 5.0004 | 0.0001002 | 0.00046507 | 300.2044 | 299.9563 | 300.2348 | -173.1297 | -172.9302 | -173.0648 | 346.5495 | 346.2349 | 346.5434 | 900.3955 | -519.1247 | 1039.3279
Генератор MTE |  |  |  | 148 | 49.8 | 69.2822 | 69.282 | 69.2817 | 119.999 | 120.001 | 120 | 5 | 5.0001 | 4.9999 | 119.9916 | 120.009 | 119.9994 | 0.86604 | 0.86597 | 0.86604 | 69.282 | 0.00025926 | 0.00054766 | 5 | 0.00023436 | 0.00027657 | 300.0062 | 299.9859 | 300.001 | -173.1989 | -173.2388 | -173.1917 | 346.4124 | 346.4148 | 346.4043 | 899.9931 | -519.6294 | 1039.2316
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.020582 | 0.033818 | 0.017518 | 0.004137 | 0.001725 | 0.002412 | 0.000494 | 0.0001562 | 0.0007434 | 0.011347 | 0.00255 | 0.0087975 | 0.00022933 | 0.00036439 | 0.00032704 | 0.0014273 | 0.018197 | 0.016419 | 0.0003604 | 0.00013416 | 0.0001885 | 0.19825 | 0.029631 | 0.23381 | 0.069162 | 0.30863 | 0.12692 | 0.13715 | 0.17991 | 0.13911 | 0.40242 | 0.50471 | 0.096343
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.029699 | 0.048836 | 0.025279 | 0.0034476 | 0.0014375 | 0.00201 | 0.009879 | 0.0031241 | 0.014866 | 0.009456 | 0.0021249 | 0.0073318 | 0.026473 | 0.042061 | 0.037749 | 0.0020601 | 98.5953 | 96.7721 | 0.0072075 | 133.8856 | 40.5311 | 0.066037 | 0.0098785 | 0.077875 | -0.039948 | -0.17847 | -0.073335 | 0.039575 | 0.051962 | 0.040141 | 0.044694 | -0.097222 | 0.0092697
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.035649 | 0.058575 | 0.030342 |  |  |  | 0.00988 | 0.003124 | 0.014868 | [6 empty] | 0.0024721 | 0.031519 | 0.028438 | 0.007208 | 0.0026832 | 0.0037699
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20668 | 0.20665 | 0.20668 | 0.50668 | 0.50665 | 0.50668 | 0.50668 | 0.50665 | 0.50668 | 0.20668 | 0.50668 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.8051 | 1.7072 | 3.2958 | 48.3442 | 115.942 | 82.9187 | 10.1215 | 32.0102 | 6.7259 | 44.0626 | 196.0784 | 56.8343 | 43.6059 | 27.443 | 30.5769 | 40.4508 | 3.1727 | 3.5164 | 13.8734 | 37.2694 | 26.5257 | 3.1297 | 20.9192 | 2.654 | 12.6835 | 2.8389 | 6.9091 | 12.8031 | 9.7505 | 12.6225 | 4.6243 | 5.2116 | 54.6596
Binom# |  |  |  | 148 | 49.8012 | 69.2856 | 69.2413 | 69.2871 | 119.9961 | 120.0039 | 120 | 5.0009 | 4.9999 | 5.001 | 120.0086 | 119.9949 | 119.9965 | 0.86627 | 0.86639 | 0.86632 | 69.2708 | 0.015527 | 0.016642 | 5.0005 | 0.00043669 | 0.00047465 | 300.1581 | 299.945 | 300.1815 | -173.0971 | -172.8826 | -173.0733 | 346.4931 | 346.2014 | 346.5015 | 900.2846 | -519.053 | 1039.196
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0011703 | 0.017168 | 0.00691 | 0.012086 | 0.0012536 | 0.0011278 | 0.0023662 | 0.00042537 | 1.6582e-05 | 0.00026884 | 0.0056432 | 0.011539 | 0.0059109 | 7.3494e-06 | 5.1427e-05 | 4.8933e-05 | 0.012642 | 0.0029292 | 0.00032416 | 0.00016462 | 0.00033649 | 9.5855e-06 | 0.046293 | 0.011251 | 0.053356 | 0.032563 | 0.047615 | 0.0084752 | 0.056398 | 0.033525 | 0.041984 | 0.1109 | 0.071718 | 0.13188
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.0023504 | 0.024772 | 0.0099786 | 0.01744 | 0.0010447 | 0.00093985 | 0.0019718 | 0.0085065 | 0.00033164 | 0.0053761 | 0.0047025 | 0.0096152 | 0.0049261 | 0.0008484 | 0.0059361 | 0.005648 | 0.018247 | 15.8706 | 1.9106 | 0.0032922 | 335.8032 | 2.0611 | 0.015421 | 0.0037509 | 0.017771 | -0.018808 | -0.027534 | -0.0048971 | 0.016274 | 0.0096827 | 0.012115 | 0.012317 | -0.013815 | 0.012689
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.029736 | 0.011969 | 0.020933 |  |  |  | 0.0085074 | 0.00033164 | 0.0053769 | [6 empty] | 0.021897 | 0.0050735 | 0.00056145 | 0.0032925 | 0.0067297 | 0.00019171
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20668 | 0.20665 | 0.20668 | 0.50668 | 0.50665 | 0.50668 | 0.50668 | 0.50665 | 0.50668 | 0.20668 | 0.50668 | 0.50668
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 8.5445 | 3.3629 | 8.3552 | 4.7771 | 159.5357 | 177.3295 | 84.5229 | 11.7545 | 301.5359 | 18.5982 | 88.6022 | 43.332 | 84.59 | 1360.6548 | 194.4517 | 204.3619 | 4.5669 | 19.7104 | 178.1091 | 30.3724 | 14.8594 | 521.6199 | 13.4028 | 55.093 | 11.6298 | 26.9393 | 18.4007 | 103.4657 | 31.134 | 52.3255 | 41.8221 | 16.7801 | 36.6758 | 39.9318
Время окончания измерения |  |  |  | 13:45

## pnt #149
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 149 | 50.4 | 63.5085 | 63.5085 | 63.5085 | 120 | 115 | 125 | 6 | 6 | 6 | 120 | 115 | 125 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 63.4548 | 1.8468 | 1.8468 | 5.9949 | 0.17448 | 0.17448 | 190.5255 | 190.5255 | 190.5255 | -329.9998 | -329.9998 | -329.9998 | 381.051 | 381.051 | 381.051 | 571.5765 | -989.9995 | 1143.153
Счетчик MTE |  |  |  | 149 | 50.3936 | 63.528 | 63.475 | 63.5234 | 119.9966 | 115.0038 | 124.9996 | 6.0006 | 5.9997 | 6.0006 | 120.0144 | 114.9988 | 124.9868 | 0.50041 | 0.50068 | 0.50061 | 63.4551 | 1.8614 | 1.8309 | 5.9952 | 0.17456 | 0.174 | 190.7592 | 190.674 | 190.8219 | -330.0408 | -329.6572 | -329.9795 | 381.2034 | 380.8286 | 381.1816 | 572.255 | -989.6775 | 1143.2136
Генератор MTE |  |  |  | 149 | 50.4 | 63.5085 | 63.5085 | 63.5084 | 119.999 | 115.001 | 125 | 0 | 0 | 5.9999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 63.4548 | 1.8466 | 1.8466 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 190.5233 | 0 | 0 | -329.996 | 0 | 0 | 381.0466 | 190.5233 | -329.996 | 381.0466
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.019508 | 0.033472 | 0.015 | 0.0024155 | 0.0028025 | 0.00038698 | 6.0006 | 5.9997 | 0.000709 | 120.0144 | 114.9988 | 124.9868 | 0.49959 | 0.49932 | 0.00060614 | 0.00037307 | 0.014796 | 0.015709 | 3.9952 | 1.8254 | 1.826 | 190.7592 | 190.674 | 0.29857 | 330.0408 | 329.6572 | 0.016559 | 381.2034 | 380.8286 | 0.13504 | 381.7318 | 659.6814 | 762.167
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.030708 | 0.052733 | 0.023613 | 0.002013 | 0.0024369 | 0.00030959 | 100 | 100 | 0.011815 | 100 | 100 | 100 | 99.8349 | 99.7276 | 0.12108 | 0.00058793 | 0.79488 | 0.858 | 66.6404 | 1045.7447 | 1049.391 | 100 | 100 | 0.15646 | -100 | -100 | -0.0050181 | 100 | 100 | 0.035426 | 66.7066 | -66.6562 | 66.6688
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.033789 | 0.057975 | 0.025981 |  |  |  | 120.0111 | 119.9932 | 0.01418 | [6 empty] | 0.00064618 | 0.025627 | 0.027209 | 79.9049 | 36.5085 | 36.5195
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21198 | 0.21194 | 0.21197 | 0.50846 | 0.50843 | 0.50846 | 0.51032 | 0.51028 | 0.51032 | 0.21197 | 0.50846 | 0.51032
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 2.9596 | 1.7249 | 3.849 | 82.798 | 71.3649 | 516.8194 | 0.00083326 | 0.00083338 | 7.0522 | 0.0041662 | 0.0043479 | 0.0040004 | 0.020017 | 0.020027 | 16.4978 | 154.7563 | 3.9021 | 3.6752 | 0.0012515 | 0.0027391 | 0.0027383 | 0.0021198 | 0.0021194 | 1.3548 | 0.0050846 | 0.0050843 | 101.3257 | 0.0051032 | 0.0051028 | 14.4051 | 0.0031777 | 0.0076281 | 0.0076545
Binom# |  |  |  | 149 | 50.3999 | 63.5103 | 63.4702 | 63.5157 | 119.9947 | 115.0002 | 125.0051 | 6.0008 | 5.9996 | 6.0008 | 120.0268 | 114.9836 | 124.9897 | 0.50036 | 0.50084 | 0.50064 | 63.4442 | 1.8587 | 1.8357 | 5.9951 | 0.17478 | 0.17429 | 190.6934 | 190.7171 | 190.815 | -329.9722 | -329.5943 | -329.9375 | 381.111 | 380.7957 | 381.1419 | 572.2255 | -989.504 | 1143.0486
Binom Δ изм |  |  |  |  | 5.5695e-05 | 0.017685 | 0.0048132 | 0.007733 | 0.0019098 | 0.0035812 | 0.0055063 | 0.00021695 | 6.3127e-05 | 0.00010679 | 0.012394 | 0.015221 | 0.002842 | 5.1387e-05 | 0.00015643 | 3.4252e-05 | 0.010952 | 0.0027281 | 0.0047445 | 9.6083e-05 | 0.00022149 | 0.00028361 | 0.065818 | 0.043127 | 0.0068298 | 0.068647 | 0.062904 | 0.041937 | 0.092377 | 0.032853 | 0.03972 | 0.029521 | 0.17349 | 0.16501
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00011052 | 0.027839 | 0.0075828 | 0.012174 | 0.0015915 | 0.003114 | 0.0044051 | 0.0036155 | 0.0010522 | 0.0017796 | 0.010327 | 0.013236 | 0.0022739 | 0.010269 | 0.031243 | 0.0068422 | 0.017259 | 0.14656 | 0.25913 | 0.0016027 | 0.12689 | 0.16299 | 0.034503 | 0.022618 | 0.0035791 | -0.020799 | -0.019082 | -0.012709 | 0.024233 | 0.0086268 | 0.01042 | 0.0051587 | -0.01753 | 0.014434
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.030632 | 0.0083366 | 0.013394 |  |  |  | 0.0043391 | 0.0012625 | 0.0021357 | [6 empty] | 0.018969 | 0.0047252 | 0.0082176 | 0.0019217 | 0.0044299 | 0.0056723
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21198 | 0.21194 | 0.21197 | 0.50846 | 0.50843 | 0.50846 | 0.51032 | 0.51028 | 0.51032 | 0.21197 | 0.50846 | 0.51032
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 179.5507 | 3.2646 | 11.9952 | 7.466 | 104.723 | 55.8465 | 36.322 | 23.0465 | 79.2049 | 46.8222 | 40.3407 | 32.8489 | 175.9299 | 194.6024 | 63.9262 | 291.9501 | 5.2716 | 21.1631 | 12.1689 | 52.0383 | 22.5739 | 17.6296 | 6.1437 | 9.3701 | 59.2246 | 24.446 | 26.645 | 40.0077 | 21.0587 | 59.1508 | 48.9736 | 41.0903 | 29.0056 | 35.3551
Время окончания измерения |  |  |  | 13:46

## pnt #150
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 150 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 150 | 49.9934 | 57.7509 | 57.7015 | 57.7565 | 120.0137 | 120.0274 | 119.9589 | 5.0009 | 5 | 5.0005 | 120.0081 | 120.0067 | 119.9852 | 1 | 1 | 1 | 57.7363 | 0.0067174 | 0.029393 | 5.0005 | 0.00018733 | 0.00061211 | 288.8048 | 288.5068 | 288.8122 | 0.18844 | 0.16018 | 0.055902 | 288.8048 | 288.5068 | 288.8122 | 866.1237 | 0.40452 | 866.1239
Генератор MTE |  |  |  | 150 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 119.9993 | 120.001 | 119.9997 | 5 | 5 | 5 | 119.9935 | 120.012 | 119.9945 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0.00033294 | 0.00026845 | 5 | 0.0003044 | 0.00030083 | 288.6739 | 288.6744 | 288.675 | -0.011378 | -0.040307 | 0.015115 | 288.6739 | 288.6744 | 288.675 | 866.0233 | -0.03657 | 866.0233
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.016038 | 0.033524 | 0.02154 | 0.014425 | 0.02642 | 0.040845 | 0.0008782 | 4e-07 | 0.0005108 | 0.014592 | 0.0053 | 0.009292 | 2.121e-07 | 1.4437e-07 | 1.7361e-08 | 0.0013488 | 0.0063844 | 0.029125 | 0.00046312 | 0.00011707 | 0.00031128 | 0.13085 | 0.16764 | 0.1372 | 0.19982 | 0.20048 | 0.040787 | 0.13091 | 0.1676 | 0.1372 | 0.1004 | 0.44109 | 0.10051
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.027771 | 0.058099 | 0.037294 | 0.01202 | 0.022012 | 0.034049 | 0.017561 | 8e-06 | 0.010215 | 0.012159 | 0.0044164 | 0.0077443 | 2.121e-05 | 1.4437e-05 | 1.7361e-06 | 0.0023361 | 95.0436 | 99.0867 | 0.0092616 | 62.4959 | 50.8536 | 0.045306 | 0.058105 | 0.047504 | 106.0379 | 125.1639 | 72.9615 | 0.045327 | 0.058091 | 0.047506 | 0.011592 | 109.0402 | 0.011605
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.027779 | 0.058065 | 0.037308 |  |  |  | 0.017564 | 8e-06 | 0.010216 | [6 empty] | 0.0023361 | 0.011058 | 0.050445 | 0.0092625 | 0.0023415 | 0.0062256
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50666 | 0.50011 | 0.51321 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.51321 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.5999 | 1.7222 | 2.6804 | 13.8645 | 7.57 | 4.8965 | 5.6935 | 12500 | 9.7886 | 34.2653 | 94.3396 | 53.8095 | 47148.5269 | 69266.5727 | 575991.0643 | 42.8059 | 9.0431 | 1.9823 | 10.7963 | 42.7083 | 16.0626 | 4.4148 | 3.4424 | 4.2105 | 0.0047781 | 0.0039956 | 0.007034 | 11.0313 | 8.6076 | 10.5255 | 17.2542 | 0.0047066 | 43.0872
Binom# |  |  |  | 150 | 50.0001 | 57.7368 | 57.695 | 57.7498 | 120.0122 | 119.9987 | 119.989 | 5.0011 | 5 | 5.0008 | 120.0225 | 119.9911 | 119.9864 | 1 | 1 | 1 | 57.7263 | 0.012517 | 0.022103 | 5.0005 | 0.00046021 | 0.00098146 | 288.748 | 288.4736 | 288.7976 | 0.1725 | 0.22561 | 0.18682 | 288.748 | 288.4737 | 288.7977 | 866.0192 | 0.58493 | 866.0194
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00013351 | 0.014103 | 0.0064839 | 0.0067269 | 0.0014701 | 0.028679 | 0.030164 | 0.00023854 | 1.2335e-05 | 0.00033129 | 0.014405 | 0.015626 | 0.001237 | 9.3663e-08 | 8.4301e-08 | 1.6008e-07 | 0.010039 | 0.0057992 | 0.0072896 | 5.9022e-05 | 0.00027288 | 0.00036935 | 0.056782 | 0.033149 | 0.014559 | 0.015939 | 0.065431 | 0.13091 | 0.056813 | 0.033132 | 0.014534 | 0.10452 | 0.18041 | 0.10445
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00026706 | 0.02442 | 0.011237 | 0.011647 | 0.0012249 | 0.023894 | 0.025145 | 0.00477 | 0.00024669 | 0.0066252 | 0.012003 | 0.013021 | 0.001031 | 9.3663e-06 | 8.4301e-06 | 1.6008e-05 | 0.017388 | 86.3319 | 24.8005 | 0.0011803 | 145.668 | 60.3402 | 0.019661 | 0.01149 | 0.0050409 | 8.4585 | 40.8498 | 234.1875 | 0.019672 | 0.011484 | 0.0050322 | 0.012068 | 44.5977 | 0.012059
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.024426 | 0.011231 | 0.011651 |  |  |  | 0.0047708 | 0.00024669 | 0.0066259 | [6 empty] | 0.017388 | 0.010045 | 0.012626 | 0.0011804 | 0.0054576 | 0.007387
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50666 | 0.50011 | 0.51321 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.51321 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 74.8983 | 4.0939 | 8.9043 | 8.5827 | 136.047 | 6.9738 | 6.6304 | 20.9609 | 405.3668 | 15.0923 | 34.7111 | 31.9972 | 404.1879 | 106765.5425 | 118622.499 | 62468.0728 | 5.7511 | 9.9556 | 7.9202 | 84.7138 | 18.3231 | 13.5373 | 10.1732 | 17.4088 | 39.679 | 0.0599 | 0.012243 | 0.0021914 | 25.4181 | 43.5407 | 99.3641 | 16.5748 | 0.011508 | 41.4634
Время окончания измерения |  |  |  | 13:47

## pnt #151
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 151 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 151 | 49.9936 | 57.7455 | 57.7116 | 57.7474 | 120.0239 | 119.9911 | 119.9851 | 5.0006 | 5.0001 | 5.0005 | 120.007 | 120.0058 | 119.9872 | 1 | 1 | 1 | 57.7348 | 0.0087962 | 0.017072 | 5.0004 | 0.00017758 | 0.00047036 | 288.7611 | 288.564 | 288.7666 | 0.28316 | 0.19793 | 0.27228 | 288.7612 | 288.5641 | 288.7667 | 866.0916 | 0.75338 | 866.092
Генератор MTE |  |  |  | 151 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 119.9962 | 120.01 | 119.9938 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 5 | 0.00024974 | 0.00025888 | 288.6762 | 288.6756 | 288.6745 | -0.0059966 | -0.025192 | 0.025192 | 288.6762 | 288.6756 | 288.6745 | 866.0262 | -0.0059967 | 866.0262
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.010482 | 0.02339 | 0.012508 | 0.023885 | 0.00895 | 0.014935 | 0.0005652 | 9.4e-05 | 0.0005138 | 0.01081 | 0.004225 | 0.0065848 | 4.8059e-07 | 2.3143e-07 | 4.4074e-07 | 0.00013419 | 0.0087629 | 0.017039 | 0.00039099 | 7.2166e-05 | 0.00021148 | 0.084909 | 0.11159 | 0.092083 | 0.28916 | 0.22312 | 0.24709 | 0.085048 | 0.11153 | 0.092211 | 0.0654 | 0.75937 | 0.065733
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.018152 | 0.040529 | 0.02166 | 0.0199 | 0.0074589 | 0.012447 | 0.011303 | 0.00188 | 0.010275 | 0.0090076 | 0.0035207 | 0.0054879 | 4.8059e-05 | 2.3143e-05 | 4.4074e-05 | 0.00023242 | 99.621 | 99.8048 | 0.0078192 | 40.6393 | 44.9619 | 0.029405 | 0.038672 | 0.031889 | 102.1177 | 112.7276 | 90.748 | 0.029453 | 0.038648 | 0.031933 | 0.0075512 | 100.796 | 0.0075896
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.018155 | 0.040513 | 0.021665 |  |  |  | 0.011304 | 0.00188 | 0.010276 | [6 empty] | 0.00023242 | 0.015178 | 0.029513 | 0.0078198 | 0.0014433 | 0.0042296
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50299 | 0.50077 | 0.50273 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50273 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 5.508 | 2.4684 | 4.6158 | 8.3735 | 22.3464 | 13.3914 | 8.8464 | 53.1915 | 9.7314 | 46.2543 | 118.3432 | 75.9323 | 20807.9575 | 43209.32 | 22689.3312 | 430.2581 | 6.5886 | 3.3884 | 12.788 | 69.2845 | 23.6427 | 6.802 | 5.1722 | 6.2722 | 0.0049256 | 0.0044423 | 0.0055399 | 16.9768 | 12.9376 | 15.6584 | 26.4873 | 0.0049876 | 65.881
Binom# |  |  |  | 151 | 50 | 57.7307 | 57.7051 | 57.743 | 120.0023 | 119.986 | 120.0117 | 5.0009 | 5.0001 | 5.0009 | 120.0226 | 119.9897 | 119.9877 | 1 | 1 | 1 | 57.725 | 0.012961 | 0.011438 | 5.0005 | 0.00039991 | 0.0010155 | 288.7059 | 288.529 | 288.7687 | 0.097702 | 0.22977 | 0.24689 | 288.7059 | 288.5291 | 288.7688 | 866.0035 | 0.57437 | 866.0037
Binom Δ изм |  |  |  |  | 1.9073e-05 | 0.014803 | 0.0065014 | 0.0044461 | 0.021581 | 0.0050652 | 0.026661 | 0.00032508 | 4.2965e-05 | 0.00042366 | 0.015629 | 0.016105 | 0.00048405 | 4.212e-07 | 3.1793e-09 | 1.4652e-07 | 0.0098187 | 0.0041644 | 0.0056343 | 0.00011544 | 0.00022233 | 0.00054511 | 0.055162 | 0.035023 | 0.0020945 | 0.18546 | 0.031842 | 0.025388 | 0.055301 | 0.034999 | 0.0020577 | 0.08809 | 0.17901 | 0.088242
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 3.8152e-05 | 0.025636 | 0.011265 | 0.0076992 | 0.017981 | 0.0042213 | 0.022221 | 0.0065009 | 0.00085928 | 0.0084724 | 0.013023 | 0.01342 | 0.00040341 | 4.212e-05 | 3.1793e-07 | 1.4652e-05 | 0.017007 | 47.3427 | 33.0026 | 0.0023085 | 125.2007 | 115.8933 | 0.019103 | 0.012137 | 0.00072533 | 65.4962 | 16.0873 | 9.324 | 0.019151 | 0.012129 | 0.00071258 | 0.010171 | 23.7607 | 0.010189
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.02564 | 0.011261 | 0.0077009 |  |  |  | 0.0065016 | 0.0008593 | 0.0084732 | [6 empty] | 0.017007 | 0.0072129 | 0.009759 | 0.0023087 | 0.0044466 | 0.010902
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50299 | 0.50077 | 0.50273 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50273 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 524.288 | 3.9001 | 8.8805 | 12.9855 | 9.2674 | 39.4851 | 7.5015 | 15.3807 | 116.3742 | 11.8019 | 31.9923 | 31.0459 | 1032.9609 | 23741.8888 | 3145337.628 | 68249.9425 | 5.8801 | 13.864 | 10.247 | 43.3143 | 22.4893 | 9.1724 | 10.4702 | 16.4799 | 275.7522 | 0.0076797 | 0.031129 | 0.053918 | 26.109 | 41.2257 | 701.6939 | 19.6649 | 0.021158 | 49.076
Время окончания измерения |  |  |  | 13:47

## pnt #152
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 152 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 152 | 49.9936 | 57.7468 | 57.7129 | 57.746 | 120.0007 | 119.9933 | 120.006 | 5.0011 | 4.9999 | 5.0007 | 120.0007 | 120.0073 | 119.9919 | 1 | 1 | 1 | 57.7352 | 0.012999 | 0.0094894 | 5.0006 | 0.00014891 | 0.00059698 | 288.7999 | 288.5567 | 288.7684 | 0.19159 | 0.19138 | 0.26233 | 288.7999 | 288.5567 | 288.7685 | 866.1249 | 0.6453 | 866.1252
Генератор MTE |  |  |  | 152 | 50 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 119.9991 | 120.001 | 119.9999 | 5 | 5 | 5 | 119.992 | 120.01 | 119.998 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0.00034819 | 0.00028714 | 5 | 0.00027112 | 0.00026231 | 288.6739 | 288.6738 | 288.6756 | 0.0056533 | -0.03023 | 0.015115 | 288.6739 | 288.6738 | 288.6756 | 866.0233 | -0.0094615 | 866.0233
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.011858 | 0.022126 | 0.011042 | 0.0015879 | 0.0077 | 0.0061121 | 0.0011554 | 0.0001124 | 0.000653 | 0.0087 | 0.00265 | 0.00605 | 2.1986e-07 | 2.1445e-07 | 4.1126e-07 | 0.00025792 | 0.012651 | 0.0092023 | 0.00056534 | 0.00012221 | 0.00033467 | 0.12595 | 0.11718 | 0.0928 | 0.18594 | 0.22161 | 0.24721 | 0.12601 | 0.11712 | 0.092918 | 0.10157 | 0.65476 | 0.10181
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.020534 | 0.038338 | 0.019122 | 0.0013233 | 0.006417 | 0.0050931 | 0.023103 | 0.0022481 | 0.013058 | 0.00725 | 0.0022082 | 0.005042 | 2.1986e-05 | 2.1445e-05 | 4.1126e-05 | 0.00044673 | 97.3215 | 96.9741 | 0.011305 | 82.0678 | 56.0605 | 0.04361 | 0.040608 | 0.032136 | 97.0492 | 115.7959 | 94.2382 | 0.043632 | 0.040587 | 0.032177 | 0.011727 | 101.4662 | 0.011755
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.020539 | 0.038323 | 0.019125 |  |  |  | 0.023108 | 0.002248 | 0.01306 | [6 empty] | 0.00044673 | 0.021912 | 0.015939 | 0.011307 | 0.0024441 | 0.0066934
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50864 | 0.50101 | 0.50366 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50366 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 4.8689 | 2.6094 | 5.2287 | 125.9501 | 25.974 | 32.7221 | 4.3275 | 44.484 | 7.657 | 57.4713 | 188.6792 | 82.6446 | 45483.9496 | 46630.7738 | 24315.2621 | 223.8465 | 4.5636 | 6.274 | 8.8443 | 40.9143 | 14.9402 | 4.5864 | 4.9255 | 6.2238 | 0.005241 | 0.0043267 | 0.0053445 | 11.4598 | 12.3196 | 15.5392 | 17.056 | 0.0049638 | 42.5365
Binom# |  |  |  | 152 | 50 | 57.7319 | 57.7061 | 57.7396 | 119.9984 | 119.9892 | 120.0124 | 5.0013 | 4.9999 | 5.001 | 120.0204 | 119.9916 | 119.988 | 1 | 1 | 1 | 57.7247 | 0.012758 | 0.01018 | 5.0007 | 0.00058498 | 0.0010249 | 288.7352 | 288.5221 | 288.7563 | 0.081037 | 0.22536 | 0.23756 | 288.7352 | 288.5222 | 288.7564 | 866.0136 | 0.54396 | 866.0138
Binom Δ изм |  |  |  |  | 1.1444e-05 | 0.014889 | 0.0067964 | 0.0064294 | 0.0023427 | 0.0040651 | 0.006423 | 0.00017496 | 9.2206e-06 | 0.00034885 | 0.019655 | 0.015719 | 0.0039281 | 2.2005e-07 | 1.8485e-08 | 1.1461e-07 | 0.010527 | 0.00024097 | 0.00069043 | 0.00012465 | 0.00043607 | 0.00042788 | 0.064671 | 0.03454 | 0.01209 | 0.11055 | 0.033984 | 0.024773 | 0.064734 | 0.034543 | 0.012117 | 0.1113 | 0.10134 | 0.11136
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 2.2891e-05 | 0.025784 | 0.011776 | 0.011134 | 0.0019522 | 0.0033878 | 0.0053523 | 0.0034984 | 0.00018442 | 0.006976 | 0.016379 | 0.013099 | 0.0032737 | 2.2005e-05 | 1.8485e-06 | 1.1461e-05 | 0.018234 | 1.8537 | 7.2757 | 0.0024927 | 292.8439 | 71.6749 | 0.022393 | 0.01197 | 0.0041867 | 57.7029 | 17.7573 | 9.4436 | 0.022415 | 0.011971 | 0.0041963 | 0.01285 | 15.7048 | 0.012858
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.025789 | 0.011772 | 0.011136 |  |  |  | 0.0034992 | 0.00018441 | 0.006977 | [6 empty] | 0.018234 | 0.00041737 | 0.0011959 | 0.002493 | 0.0087215 | 0.0085577
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50864 | 0.50101 | 0.50366 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20001 | 0.50366 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 873.8133 | 3.8776 | 8.4949 | 8.9798 | 85.3719 | 49.1996 | 31.138 | 28.5776 | 542.2619 | 14.3329 | 25.4385 | 31.8077 | 127.2864 | 45444.3125 | 540984.7292 | 87250.986 | 5.4842 | 239.5935 | 83.622 | 40.112 | 11.466 | 11.6854 | 8.932 | 16.7098 | 47.773 | 0.0088148 | 0.028214 | 0.053333 | 22.3074 | 41.7697 | 119.1571 | 15.5646 | 0.03207 | 38.8883
Время окончания измерения |  |  |  | 13:48

## pnt #153
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 153 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | -120 | -120 | -120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -120 | -120 | -120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 57.735 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8867 | 0 | 0 | 0 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8867 | 8.6602 | 0 | 8.6602
Счетчик MTE |  |  |  | 153 | 49.9936 | 57.7513 | 57.7175 | 57.7498 | -120.0235 | -119.9872 | -119.9893 | 0.050022 | 0.050027 | 0.050022 | -120.0033 | -120.0024 | -119.9943 | 1 | 1 | 1 | 0.010258 | 57.7396 | 0.015243 | 3.2835e-06 | 0.050024 | 4.313e-07 | 2.8888 | 2.8875 | 2.8888 | 0.001055 | 0.00207 | 0.0013058 | 2.8888 | 2.8875 | 2.8888 | 8.665 | 0.0044309 | 8.665
Генератор MTE |  |  |  | 153 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.7349 | -120 | -120 | -120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -120.002 | -120.005 | -119.993 | 1 | 1 | 1 | 3.3333e-05 | 57.735 | 3.3333e-05 | 1.8587e-06 | 0.05 | 1.7754e-06 | 2.8867 | 2.8868 | 2.8867 | 0.00010077 | 0 | -0.00025192 | 2.8868 | 2.8868 | 2.8867 | 8.6602 | -0.00015115 | 8.6602
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.016348 | 0.01751 | 0.014938 | 0.0235 | 0.012775 | 0.010725 | 2.18e-05 | 2.73e-05 | 2.21e-05 | 0.00135 | 0.0026 | 0.00125 | 6.608e-08 | 2.5697e-07 | 9.8362e-08 | 0.010225 | 0.0045912 | 0.01521 | 1.4248e-06 | 2.3733e-05 | 1.3441e-06 | 0.0020762 | 0.00069944 | 0.0020229 | 0.00095426 | 0.00207 | 0.0015578 | 0.0020764 | 0.00070019 | 0.0020232 | 0.0047985 | 0.004582 | 0.0047997
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.028308 | 0.030337 | 0.025867 | -0.019579 | -0.010647 | -0.0089383 | 0.043581 | 0.05457 | 0.044181 | -0.001125 | -0.0021666 | -0.0010417 | 6.608e-06 | 2.5697e-05 | 9.8362e-06 | 99.6751 | 0.0079515 | 99.7813 | 0 | 0.047444 | 0 | 0.07187 | 0.024224 | 0.070026 | 90.4489 | 100 | 119.2915 | 0.071876 | 0.024249 | 0.070036 | 0.055378 | 103.4113 | 0.055392
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028316 | 0.030328 | 0.025873 |  |  |  | 0.000436 | 0.000546 | 0.000442 | [6 empty] | 0.01771 | 0.0079522 | 0.026345 | 2.8497e-05 | 0.00047467 | 2.6882e-05
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6739 | 2.6736 | 2.6739 | 6774.437 | 3450.9836 | 5473.2437 | 4.4583 | 4.4578 | 4.4583 | 2.6739 | 5473.2437 | 4.4583
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.5316 | 3.2973 | 3.865 | 8.5106 | 15.6556 | 18.648 | 229.3578 | 183.1502 | 226.2443 | 370.3704 | 192.3077 | 400 | 151331.7427 | 38915.2778 | 101664.7746 | 5.6465 | 12.5752 | 3.7958 | 3509.1591 | 210.6739 | 3719.9016 | 37.2052 | 110.3738 | 38.1845 | 74.8979 | 34.5098 | 45.8813 | 62.027 | 183.8336 | 63.6567 | 48.2848 | 52.927 | 80.4856
Binom# |  |  |  | 153 | 50 | 57.7298 | 57.7054 | 57.7429 | -120.0007 | -119.9888 | -120.0105 | 0.050037 | 0.050052 | 0.049963 | -119.9354 | -120.0708 | -119.9938 | 1 | 1 | 1 | 0.013551 | 57.7252 | 0.0063293 | 0 | 0.049992 | 0.00028086 | 2.8887 | 2.8883 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 2.8887 | 2.8883 | 2.885 | 8.662 | 0 | 8.662
Binom Δ изм |  |  |  |  | 1.1444e-05 | 0.021551 | 0.012103 | 0.0069524 | 0.022836 | 0.0015979 | 0.021254 | 1.5536e-05 | 2.4151e-05 | 5.8652e-05 | 0.06794 | 0.068431 | 0.00047559 | 7.0846e-09 | 1.6026e-07 | 1.7039e-08 | 0.0032927 | 0.01438 | 0.0089141 | 3.2835e-06 | 3.1291e-05 | 0.00028043 | 0.00017267 | 0.00079776 | 0.0037187 | 0.001055 | 0.00207 | 0.0013058 | 0.00017286 | 0.00079844 | 0.0037188 | 0.0030934 | 0.0044309 | 0.0030937
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 2.2891e-05 | 0.037316 | 0.020969 | 0.012039 | -0.019026 | -0.0013318 | -0.017713 | 0.031058 | 0.048276 | 0.11725 | -0.056615 | -0.057025 | -0.00039634 | 7.0846e-07 | 1.6026e-05 | 1.7039e-06 | 32.0979 | 0.024905 | 58.4784 | 0 | 0.062553 | 0 | 0.0059772 | 0.027628 | 0.12873 | 100 | 100 | 100 | 0.0059838 | 0.027652 | 0.12873 | 0.0357 | 100 | 0.035703
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.037327 | 0.020963 | 0.012042 |  |  |  | 0.00031071 | 0.00048303 | 0.001173 | [6 empty] | 0.0057031 | 0.024907 | 0.01544 | 6.567e-05 | 0.00062582 | 0.0056086
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6739 | 2.6736 | 2.6739 | 6774.437 | 3450.9836 | 5473.2437 | 4.4583 | 4.4578 | 4.4583 | 2.6739 | 5473.2437 | 4.4583
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 873.8133 | 2.679 | 4.7704 | 8.3043 | 8.758 | 125.1614 | 9.4102 | 321.8414 | 207.0281 | 85.248 | 7.3594 | 7.3066 | 1051.3347 | 1411516.3165 | 62397.034 | 586885.954 | 17.5342 | 4.0149 | 6.4768 | 1522.7673 | 159.7895 | 17.8299 | 447.3561 | 96.7717 | 20.7714 | 67.7444 | 34.5098 | 54.7324 | 745.0519 | 161.2104 | 34.6319 | 74.9001 | 54.7324 | 124.8709
Время окончания измерения |  |  |  | 13:48

## pnt #154
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 154 | 50 | 69.282 | 69.282 | 69.282 | -120 | -120 | -120 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | -120 | -120 | -120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 69.282 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 450.333 | 450.333 | 450.333 | 0 | 0 | 0 | 450.333 | 450.333 | 450.333 | 1350.999 | 0 | 1350.999
Счетчик MTE |  |  |  | 154 | 49.9935 | 69.3181 | 69.2545 | 69.2919 | -119.9717 | -120.0556 | -119.9728 | 6.5008 | 6.4997 | 6.501 | -119.9952 | -119.991 | -120.0137 | 1 | 1 | 1 | 0.011858 | 69.2882 | 0.035957 | 0.00085037 | 6.5005 | 0.00014324 | 450.6236 | 450.1334 | 450.4656 | 0.082699 | -0.10272 | 0.4047 | 450.6236 | 450.1334 | 450.4657 | 1351.2226 | 0.38468 | 1351.2228
Генератор MTE |  |  |  | 154 | 50 | 69.2819 | 69.282 | 69.282 | -120 | -120 | -120 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | -120.002 | -119.999 | -119.999 | 1 | 1 | 1 | 3.3333e-05 | 69.282 | 3.3333e-05 | 4.7253e-05 | 6.5 | 8.3882e-05 | 450.3317 | 450.333 | 450.3365 | 0.0078598 | -0.0078598 | 0 | 450.3317 | 450.333 | 450.3365 | 1351.0011 | -2.3437e-08 | 1351.0011
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.036236 | 0.027486 | 0.009874 | 0.02834 | 0.05555 | 0.02721 | 0.0008138 | 0.0003022 | 0.0009394 | 0.00675 | 0.008 | 0.01475 | 1.6688e-08 | 2.5886e-08 | 4.0357e-07 | 0.011825 | 0.0062026 | 0.035924 | 0.00080312 | 0.00048364 | 5.9356e-05 | 0.29194 | 0.1996 | 0.12909 | 0.074839 | 0.094861 | 0.4047 | 0.29194 | 0.19959 | 0.12927 | 0.22143 | 0.38468 | 0.22163
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.052275 | 0.039688 | 0.01425 | -0.023622 | -0.04627 | -0.02268 | 0.012518 | 0.0046494 | 0.01445 | -0.0056252 | -0.0066672 | -0.01229 | 1.6688e-06 | 2.5886e-06 | 4.0357e-05 | 99.7189 | 0.0089518 | 99.9073 | 94.4433 | 0.00744 | 41.439 | 0.064785 | 0.044342 | 0.028658 | 90.4959 | -92.3484 | 100 | 0.064787 | 0.04434 | 0.028698 | 0.016387 | 100 | 0.016402
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.062763 | 0.047607 | 0.017102 |  |  |  | 0.016276 | 0.006044 | 0.018788 | [6 empty] | 0.020481 | 0.010743 | 0.062222 | 0.016062 | 0.0096727 | 0.0011871
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21246 | 0.21242 | 0.21244 | 31.9559 | 25.784 | 6.9315 | 0.51592 | 0.51588 | 0.51591 | 0.21244 | 6.9315 | 0.51591
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 1.5933 | 2.1005 | 5.8472 | 7.0572 | 3.6004 | 7.3502 | 6.144 | 16.5453 | 5.3225 | 74.0741 | 62.5 | 33.8983 | 599242.3909 | 386313.3522 | 24778.9317 | 4.8825 | 9.3082 | 1.6072 | 6.2257 | 10.3384 | 84.2368 | 3.2794 | 4.7905 | 7.4132 | 0.35312 | 0.2792 | 0.069315 | 7.9633 | 11.6348 | 17.9772 | 12.9638 | 0.069315 | 31.4534
Binom# |  |  |  | 154 | 50.0002 | 69.2904 | 69.24 | 69.2822 | -119.9921 | -120.0092 | -119.9988 | 6.501 | 6.5001 | 6.5014 | -119.983 | -120.0022 | -120.0148 | 1 | 1 | 1 | 0.01366 | 69.2694 | 0.016329 | 0.00090305 | 6.5006 | 0.00041582 | 450.4598 | 450.0639 | 450.4287 | 0.26532 | 0.33779 | 0.3934 | 450.4599 | 450.064 | 450.4288 | 1350.9524 | 0.99651 | 1350.9528
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00020599 | 0.027769 | 0.014501 | 0.0097008 | 0.02039 | 0.046395 | 0.02602 | 0.00024286 | 0.00035942 | 0.00037912 | 0.012279 | 0.011228 | 0.0010663 | 1.0237e-07 | 2.1238e-07 | 4.5941e-08 | 0.0018019 | 0.018791 | 0.019628 | 5.2682e-05 | 0.00011338 | 0.00027258 | 0.16379 | 0.069497 | 0.036876 | 0.18262 | 0.44051 | 0.011299 | 0.16373 | 0.069386 | 0.036905 | 0.27016 | 0.61183 | 0.26999
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.00041204 | 0.04006 | 0.020939 | 0.014 | -0.016996 | -0.038644 | -0.021688 | 0.0037358 | 0.0055298 | 0.0058318 | -0.010233 | -0.0093572 | -0.00088847 | 1.0237e-05 | 2.1238e-05 | 4.5941e-06 | 15.1955 | 0.027119 | 54.588 | 6.1952 | 0.0017442 | 190.3009 | 0.036347 | 0.015439 | 0.0081862 | 220.8242 | -428.8366 | 2.7919 | 0.036335 | 0.015415 | 0.0081927 | 0.019994 | 159.0483 | 0.019981
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.048097 | 0.025116 | 0.016802 |  |  |  | 0.0048572 | 0.0071884 | 0.0075825 | [6 empty] | 0.003121 | 0.032546 | 0.033997 | 0.0010536 | 0.0022677 | 0.0054517
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21246 | 0.21242 | 0.21244 | 31.9559 | 25.784 | 6.9315 | 0.51592 | 0.51588 | 0.51591 | 0.21244 | 6.9315 | 0.51591
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 48.5452 | 2.0791 | 3.9815 | 5.9515 | 9.8086 | 4.3108 | 7.6864 | 20.5882 | 13.9113 | 13.1883 | 40.7206 | 44.5324 | 468.9181 | 97685.5911 | 47085.2913 | 217671.5314 | 32.0411 | 3.0726 | 2.9414 | 94.9087 | 44.098 | 18.343 | 5.8453 | 13.7586 | 25.9513 | 0.14471 | 0.060125 | 2.4827 | 14.1991 | 33.4671 | 62.9714 | 10.6255 | 0.043581 | 25.8193
Время окончания измерения |  |  |  | 13:49

## pnt #155
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 155 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.735 | 0 | 0 | 0.05 | 2.8868 | 2.8868 | 2.8868 | 0 | 0 | 0 | 2.8868 | 2.8868 | 2.8868 | 8.6603 | 0 | 8.6603
Счетчик MTE |  |  |  | 155 | 49.9936 | 57.751 | 57.7026 | 57.7467 | 0.032095 | -0.005925 | -0.02617 | 0.050015 | 0.050032 | 0.050003 | 0.005325 | -0.003525 | -0.0018 | 1 | 1 | 1 | 0.010903 | 0.023596 | 57.7334 | 9.4665e-06 | 7.5829e-06 | 0.050017 | 2.8884 | 2.887 | 2.8875 | 0.0034933 | 0.0021427 | 0.0022641 | 2.8884 | 2.887 | 2.8875 | 8.6629 | 0.0079001 | 8.6629
Генератор MTE |  |  |  | 155 | 50 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | -0.00018311 | 0.00027466 | -9.1553e-05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.001 | 0 | 0.001 | 1 | 1 | 1 | 8.1361e-05 | 8.1361e-05 | 57.735 | 2.0971e-07 | 4.6035e-07 | 0.05 | 2.8868 | 2.8867 | 2.8867 | 5.4996e-05 | 1.3838e-05 | 9.8608e-32 | 2.8868 | 2.8868 | 2.8867 | 8.6602 | 6.8834e-05 | 8.6602
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0 | 0.015982 | 0.0324 | 0.011698 | 0.032278 | 0.0061997 | 0.026078 | 1.5e-05 | 3.22e-05 | 3.5e-06 | 0.006325 | 0.003525 | 0.0028 | 7.3117e-07 | 2.7542e-07 | 3.074e-07 | 0.010822 | 0.023515 | 0.001575 | 9.2568e-06 | 7.1226e-06 | 1.69e-05 | 0.0016633 | 0.00023723 | 0.00078612 | 0.0034383 | 0.0021289 | 0.0022641 | 0.0016654 | 0.00023802 | 0.00078701 | 0.0026866 | 0.0078313 | 0.0026904
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0 | 0.027674 | 0.05615 | 0.020257 | 100.5705 | -104.6356 | -99.6502 | 0.029991 | 0.064359 | 0.0069996 | 118.7793 | -100 | -155.5556 | 7.3117e-05 | 2.7542e-05 | 3.074e-05 | 99.2538 | 99.6552 | 0.0027281 | 0 | 0 | 0.033789 | 0.057583 | 0.0082172 | 0.027225 | 98.4257 | 99.3542 | 100 | 0.057657 | 0.0082447 | 0.027256 | 0.031013 | 99.1287 | 0.031056
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.027682 | 0.056118 | 0.020262 |  |  |  | 0.0003 | 0.000644 | 7e-05 | [6 empty] | 0.018744 | 0.040729 | 0.0027281 | 0.00018514 | 0.00014245 | 0.000338
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6743 | 2.6734 | 2.6749 | 2046.2978 | 3333.0075 | 3156.8378 | 4.4588 | 4.4574 | 4.4598 | 2.6749 | 3156.8378 | 4.4598
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1000 | 3.6125 | 1.7819 | 4.9355 | 6.1962 | 32.2598 | 7.6692 | 333.3333 | 155.2795 | 1428.5714 | 79.0514 | 141.844 | 178.5714 | 13676.6361 | 36308.2028 | 32531.1272 | 5.3352 | 2.4553 | 36.6561 | 540.145 | 701.9953 | 295.8586 | 46.4413 | 325.345 | 98.2506 | 20.7903 | 33.5467 | 31.5684 | 77.3337 | 540.6436 | 163.6276 | 86.2505 | 31.8459 | 143.6018
Binom# |  |  |  | 155 | 49.9998 | 57.7383 | 57.7039 | 57.7441 | -1.7339e-05 | -0.0035262 | 0.0035435 | 0.050032 | 0.050035 | 0.050041 | 0.021201 | -0.018575 | -0.002626 | 1 | 1 | 1 | 0.013483 | 0.011225 | 57.7263 | 0 | 0 | 0.049818 | 2.8888 | 2.8872 | 2.8896 | 0 | 0 | 0 | 2.8888 | 2.8872 | 2.8896 | 8.6656 | 0 | 8.6656
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00017548 | 0.012674 | 0.0013261 | 0.0025841 | 0.032112 | 0.0023988 | 0.029714 | 1.6887e-05 | 3.2804e-06 | 3.7655e-05 | 0.015876 | 0.01505 | 0.00082603 | 6.7175e-07 | 1.5622e-07 | 2.4779e-07 | 0.0025799 | 0.012371 | 0.0071333 | 9.4665e-06 | 7.5829e-06 | 0.00019874 | 0.00035031 | 0.00026224 | 0.0020539 | 0.0034933 | 0.0021427 | 0.0022641 | 0.00034843 | 0.00026168 | 0.002053 | 0.0026662 | 0.0079001 | 0.0026634
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.000351 | 0.021946 | 0.0022981 | 0.0044748 | 100.054 | -40.4867 | -113.5403 | 0.033763 | 0.0065566 | 0.075305 | 298.1472 | -426.9591 | -45.8907 | 6.7175e-05 | 1.5622e-05 | 2.4779e-05 | 23.6625 | 52.4292 | 0.012356 | 0 | 0 | 0.39734 | 0.012128 | 0.0090836 | 0.071131 | 100 | 100 | 100 | 0.012063 | 0.0090643 | 0.071101 | 0.030778 | 100 | 0.030745
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.021952 | 0.0022969 | 0.0044758 |  |  |  | 0.00033773 | 6.5608e-05 | 0.0007531 | [6 empty] | 0.0044685 | 0.021428 | 0.012355 | 0.00018933 | 0.00015166 | 0.0039748
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6743 | 2.6734 | 2.6749 | 2046.2978 | 3333.0075 | 3156.8378 | 4.4588 | 4.4574 | 4.4598 | 2.6749 | 3156.8378 | 4.4598
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 56.9878 | 4.5554 | 43.5379 | 22.3426 | 6.2281 | 83.3737 | 6.7309 | 296.0915 | 1524.1998 | 132.7851 | 31.4934 | 33.2219 | 605.3034 | 14886.4733 | 64011.4478 | 40356.2244 | 22.3787 | 4.6669 | 8.0937 | 528.1794 | 659.3779 | 25.1587 | 220.5026 | 294.3135 | 37.6045 | 20.463 | 33.3301 | 31.5684 | 369.6228 | 491.7602 | 62.7247 | 86.9094 | 31.5684 | 145.0579
Время окончания измерения |  |  |  | ---