## pnt #10
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 10 | 49.997 | 51.9615 | 51.9615 | 51.9615 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 51.9615 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 12.9904 | 12.9904 | 12.9904 | 0 | 0 | 0 | 25.9808 | 25.9808 | 25.9808 | 38.9711 | 0 | 77.9423
Счетчик MTE | 10 | 49.9908 | 51.9717 | 51.9364 | 51.9652 | 119.9909 | 119.998 | 120.0112 | 0.50003 | 0.49985 | 0.5002 | 120.0051 | 120.0048 | 119.9901 | 0.50054 | 0.50076 | 0.50086 | 51.9578 | 0.013637 | 0.0083104 | 0.50003 | 8.0169e-05 | 0.00012452 | 13.0079 | 12.9998 | 13.0188 | -22.4978 | -22.4709 | -22.4976 | 25.9876 | 25.9603 | 25.9929 | 39.0265 | -67.4663 | 77.9408
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 10 | 49.997 | 51.9615 | 51.9615 | 51.9615 | 120 | 120 | 120 | 0.49999 | 0.5 | 0.5 | 120.008 | 120.001 | 119.991 | 0.49988 | 0.5 | 0.50002 | 51.9615 | 1.1663e-14 | 4.2698e-15 | 0.5 | 2.4882e-05 | 2.5016e-05 | 12.987 | 12.9903 | 12.9907 | -22.5014 | -22.4999 | -22.4997 | 25.9803 | 25.9806 | 25.9807 | 38.9681 | -67.5011 | 77.9417
Генератор MTE Δ изм |  | 0.0061733 | 0.01024 | 0.025086 | 0.003734 | 0.00913 | 0.00203 | 0.01116 | 4.16e-05 | 0.0001512 | 0.0001998 | 0.002884 | 0.003824 | 0.00094 | 0.00066255 | 0.00075686 | 0.00084529 | 0.0037042 | 0.013637 | 0.0083104 | 3.0067e-05 | 5.5287e-05 | 9.95e-05 | 0.020858 | 0.0094504 | 0.028096 | 0.0036396 | 0.029019 | 0.0020916 | 0.0072819 | 0.020396 | 0.01225 | 0.058405 | 0.03475 | 0.00086414
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012349 | 0.019703 | 0.048301 | 0.0071856 | 0.0076089 | 0.0016917 | 0.0092991 | 0.0083194 | 0.030249 | 0.039944 | 0.0024032 | 0.0031865 | 0.0007834 | 0.13237 | 0.15114 | 0.16877 | 0.0071292 | 100 | 100 | 0.006013 | 68.9632 | 79.9092 | 0.16035 | 0.072696 | 0.21581 | -0.016177 | -0.12914 | -0.0092972 | 0.028021 | 0.078565 | 0.047127 | 0.14965 | -0.051507 | 0.0011087
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.017736 | 0.04345 | 0.0064675 |  |  |  | 0.000832 | 0.003024 | 0.003996 | [6 empty] | 0.0064158 | 0.02362 | 0.014394 | 0.00060133 | 0.0011057 | 0.00199
Binom# | 10 | 49.9973 | 51.96 | 51.933 | 51.9605 | 119.9831 | 119.9936 | 120.0234 | 0.50008 | 0.49995 | 0.50025 | 120.0028 | 119.9751 | 120.0221 | 0.50018 | 0.50045 | 0.50021 | 51.9497 | 0.014794 | 0.0043909 | 0.5 | 0.00014601 | 0.00038642 | 12.9968 | 12.9936 | 13.002 | -22.5002 | -22.4788 | -22.5077 | 25.9841 | 25.964 | 25.9932 | 38.9924 | -67.4867 | 77.9414
Binom Δ изм |  | 0.0065145 | 0.011722 | 0.0034268 | 0.0047657 | 0.0077691 | 0.0044092 | 0.012194 | 4.6866e-05 | 0.00010549 | 5.154e-05 | 0.002316 | 0.029749 | 0.032081 | 0.00035894 | 0.00031131 | 0.00065256 | 0.0080964 | 0.0011573 | 0.0039195 | 2.9737e-05 | 6.5846e-05 | 0.0002619 | 0.01106 | 0.0061974 | 0.016814 | 0.0023796 | 0.0079361 | 0.010062 | 0.0034739 | 0.0037675 | 0.00029458 | 0.034071 | 0.020376 | 0.00059197
Binom δ изм, % |  | 0.013031 | 0.022554 | 0.006598 | 0.009171 | 0.0064748 | 0.0036744 | 0.01016 | 0.0093726 | 0.021104 | 0.010304 | 0.0019299 | 0.02479 | 0.026736 | 0.071709 | 0.062169 | 0.13029 | 0.015583 | 8.4868 | 47.1642 | 0.005947 | 82.1332 | 210.3383 | 0.085028 | 0.047673 | 0.12916 | -0.010577 | -0.035317 | -0.044726 | 0.013368 | 0.014513 | 0.0011333 | 0.087303 | -0.030202 | 0.00075951
Binom γ изм, % |  |  | 0.020303 | 0.0059354 | 0.0082545 |  |  |  | 0.00093733 | 0.0021097 | 0.0010308 | [6 empty] | 0.014023 | 0.0020045 | 0.0067889 | 0.00059473 | 0.0013169 | 0.0052381

## pnt #11
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 11 | 49.997 | 63.5085 | 63.5085 | 63.5085 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 63.5085 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 79.3856 | 79.3856 | 79.3856 | 0 | 0 | 0 | 158.7712 | 158.7712 | 158.7712 | 238.1569 | 0 | 476.3137
Счетчик MTE | 11 | 49.9895 | 63.5247 | 63.4788 | 63.5154 | 120.0001 | 119.9895 | 120.0105 | 2.5003 | 2.4996 | 2.5011 | 120.008 | 120.1207 | 119.8712 | 0.50048 | 0.5006 | 0.50258 | 63.5063 | 0.01771 | 0.010407 | 2.5003 | 0.0016298 | 0.0020723 | 79.4928 | 79.4318 | 79.838 | -137.5102 | -137.3607 | -137.3361 | 158.8337 | 158.6738 | 158.8563 | 238.7626 | -412.207 | 476.3638
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 11 | 49.997 | 63.5084 | 63.5085 | 63.5084 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 119.9873 | 119.999 | 120.0137 | 0.50021 | 0.50002 | 0.5 | 63.5084 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 2.5 | 0.00019816 | 0.00018664 | 79.4184 | 79.3877 | 79.3858 | -137.4807 | -137.498 | -137.5003 | 158.771 | 158.7706 | 158.7716 | 238.1919 | -412.479 | 476.3132
Генератор MTE Δ изм |  | 0.007528 | 0.016298 | 0.029668 | 0.006974 | 6.2e-05 | 0.010542 | 0.01048 | 0.000346 | 0.0003566 | 0.0010584 | 0.02072 | 0.12174 | 0.14246 | 0.0002708 | 0.00058299 | 0.0025803 | 0.0021322 | 0.017677 | 0.010373 | 0.00034796 | 0.0014317 | 0.0018857 | 0.074387 | 0.0441 | 0.45223 | 0.029458 | 0.13729 | 0.16415 | 0.062725 | 0.096806 | 0.08466 | 0.57072 | 0.27198 | 0.050578
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.015059 | 0.025656 | 0.046737 | 0.01098 | 5.1667e-05 | 0.0087858 | 0.0087326 | 0.013838 | 0.014266 | 0.042318 | 0.017266 | 0.10135 | 0.11884 | 0.054108 | 0.11646 | 0.51341 | 0.0033575 | 99.8118 | 99.6797 | 0.013916 | 87.8416 | 90.9936 | 0.093577 | 0.05552 | 0.56643 | -0.021422 | -0.099946 | -0.11953 | 0.039491 | 0.06101 | 0.053293 | 0.23903 | -0.065982 | 0.010618
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.028229 | 0.051387 | 0.012079 |  |  |  | 0.00692 | 0.007132 | 0.021168 | [6 empty] | 0.0036931 | 0.030617 | 0.017967 | 0.0069592 | 0.028633 | 0.037713
Binom# | 11 | 49.9973 | 63.5078 | 63.4754 | 63.5112 | 119.9893 | 119.9962 | 120.0146 | 2.5006 | 2.5 | 2.5012 | 120.0166 | 119.9843 | 119.9991 | 0.50007 | 0.50048 | 0.50033 | 63.4974 | 0.016501 | 0.0064146 | 2.5005 | 0.00033248 | 0.00043883 | 79.4163 | 79.4201 | 79.4794 | -137.5263 | -137.3839 | -137.5407 | 158.8094 | 158.688 | 158.8535 | 238.3157 | -412.451 | 476.3509
Binom Δ изм |  | 0.0078615 | 0.016939 | 0.0034025 | 0.0041512 | 0.010797 | 0.006712 | 0.0040998 | 0.00028414 | 0.00035802 | 0.00011916 | 0.0086121 | 0.13647 | 0.12787 | 0.00040508 | 0.00011894 | 0.0022486 | 0.0088951 | 0.0012086 | 0.003992 | 0.00019231 | 0.0012973 | 0.0016335 | 0.076503 | 0.011756 | 0.35862 | 0.016115 | 0.023228 | 0.2046 | 0.024322 | 0.01421 | 0.002825 | 0.44688 | 0.24394 | 0.012937
Binom δ изм, % |  | 0.015726 | 0.026665 | 0.00536 | 0.0065357 | 0.0089971 | 0.0055939 | 0.0034162 | 0.011364 | 0.014323 | 0.0047645 | 0.0071763 | 0.11361 | 0.10668 | 0.080939 | 0.02376 | 0.44742 | 0.014007 | 6.8242 | 38.3607 | 0.0076914 | 79.5999 | 78.8241 | 0.096239 | 0.0148 | 0.44918 | -0.011719 | -0.016911 | -0.14897 | 0.015313 | 0.0089556 | 0.0017783 | 0.18717 | -0.059179 | 0.0027158
Binom γ изм, % |  |  | 0.029339 | 0.0058932 | 0.00719 |  |  |  | 0.0056828 | 0.0071603 | 0.0023833 | [6 empty] | 0.015407 | 0.0020933 | 0.0069144 | 0.0038462 | 0.025947 | 0.032669

## pnt #12
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 12 | 49.997 | 57.735 | 51.9615 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 0 | 6 | 0 | 346.41 | 0 | 0 | 0 | 269.9999 | 0 | 346.41 | 311.769 | 346.41 | 17.3205 | 0 | 1004.589
Счетчик MTE | 12 | 49.9908 | 57.7553 | 51.9323 | 57.7383 | 119.9892 | 120.0128 | 119.998 | 6.001 | 5.9997 | 6.0008 | -119.9875 | -119.9529 | -120.0596 | 1 | -0.50086 | -0.49863 | 55.8086 | 1.9376 | 1.9388 | 0.0022927 | 6.0005 | 0.001511 | 346.5909 | -156.0565 | -172.7612 | 0.20119 | 269.6823 | -300.3306 | 346.591 | 311.5801 | 346.4749 | 17.7732 | -30.4471 | 1004.646
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 12 | 49.997 | 57.735 | 51.9615 | 57.7349 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 6 | 6.0001 | 6 | -120.0029 | -119.996 | -120.0011 | 1 | -0.49995 | -0.49998 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 0.00013007 | 6 | 0.00012312 | 346.4112 | -155.8719 | -173.1992 | -0.00018451 | 270.0107 | -300.0019 | 346.4112 | 311.7721 | 346.4088 | 17.3401 | -29.9913 | 1004.5921
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00618 | 0.02029 | 0.029196 | 0.00339 | 0.010909 | 0.012808 | 0.001899 | 0.0010052 | 0.0003234 | 0.0007928 | 0.015388 | 0.043128 | 0.058516 | 1.6849e-07 | 0.00090043 | 0.0013596 | 0.0018389 | 0.013127 | 0.01425 | 0.0021626 | 0.00049093 | 0.0013879 | 0.17974 | 0.18458 | 0.43801 | 0.20138 | 0.32841 | 0.32872 | 0.1798 | 0.19197 | 0.066115 | 0.43317 | 0.45576 | 0.053938
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012362 | 0.035131 | 0.056219 | 0.0058713 | 0.0090917 | 0.010672 | 0.0015825 | 0.01675 | 0.0053902 | 0.013212 | -0.012825 | -0.035954 | -0.048739 | 1.6849e-05 | -0.17978 | -0.27267 | 0.0032951 | 0.67749 | 0.73501 | 94.3269 | 0.0081815 | 91.8516 | 0.051859 | -0.11828 | -0.25353 | 0 | 0.12178 | -0.10945 | 0.051876 | 0.061613 | 0.019082 | 2.4372 | -1.4969 | 0.0053689
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.035143 | 0.050569 | 0.0058717 |  |  |  | 0.020104 | 0.006468 | 0.015856 | [6 empty] | 0.0031851 | 0.022737 | 0.024682 | 0.043252 | 0.0098187 | 0.027758
Binom# | 12 | 49.9973 | 57.7424 | 51.9297 | 57.7335 | 119.9802 | 120.0117 | 120.0081 | 6.0014 | 6.0002 | 6.0013 | -119.9835 | -120.0142 | -120.0022 | 1 | -0.50088 | -0.49945 | 55.8017 | 1.938 | 1.9326 | 0.00088296 | 6.0009 | 0.00090055 | 346.533 | -156.0695 | -173.0485 | 0.12476 | 269.6847 | -300.1674 | 346.533 | 311.5887 | 346.4769 | 17.415 | -30.358 | 1004.5987
Binom Δ изм |  | 0.0064868 | 0.012935 | 0.0025555 | 0.0047771 | 0.0089274 | 0.0011503 | 0.010093 | 0.00034142 | 0.0004651 | 0.00053089 | 0.0039842 | 0.061372 | 0.057373 | 1.6849e-07 | 2.8079e-05 | 0.00082646 | 0.0069233 | 0.0004006 | 0.0061069 | 0.0014097 | 0.00039125 | 0.00061048 | 0.057872 | 0.013035 | 0.28734 | 0.076435 | 0.0023686 | 0.16317 | 0.057931 | 0.0085696 | 0.0019912 | 0.35826 | 0.089096 | 0.047339
Binom δ изм, % |  | 0.012976 | 0.022396 | 0.0049208 | 0.0082737 | 0.0074402 | 0.00095847 | 0.0084109 | 0.0056893 | 0.007752 | 0.008847 | -0.0033205 | -0.051163 | -0.047787 | 1.6849e-05 | -0.0056062 | -0.16575 | 0.012405 | 0.020675 | 0.31499 | 61.4879 | 0.0065203 | 40.4014 | 0.016698 | -0.0083526 | -0.16632 | 0 | 0.00087831 | -0.054329 | 0.016714 | 0.0027504 | 0.0005747 | 2.0157 | -0.29263 | 0.0047121
Binom γ изм, % |  |  | 0.022403 | 0.0044262 | 0.0082742 |  |  |  | 0.0068283 | 0.009302 | 0.010618 | [6 empty] | 0.011992 | 0.00069386 | 0.010578 | 0.028194 | 0.007825 | 0.01221

## pnt #13
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 13 | 49.505 | 57.735 | 63.5085 | 51.9615 | 115 | 120 | 125 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.6862 | 1.6576 | 5.0112 | 0.001454 | 0.049958 | 0.001454 | 2.8868 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 2.8868 | 3.1754 | 2.5981 | 0 | 0.5 | 8.6602
Счетчик MTE | 13 | 49.4989 | 57.7513 | 63.4721 | 51.9718 | 115.0033 | 120.0045 | 124.9923 | 0.050012 | 0.050005 | 0.050005 | -124.9954 | -119.8888 | -115.1158 | 1 | -0.50057 | -0.49781 | 57.683 | 1.6451 | 4.9963 | 0.0014356 | 0.049966 | 0.0014384 | 2.8882 | -1.5888 | -1.2938 | 0.001842 | 2.7476 | -2.254 | 2.8882 | 3.1739 | 2.5989 | 0.0057161 | 0.49551 | 8.661
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 13 | 49.505 | 57.7348 | 63.5084 | 51.9617 | 115 | 120 | 125 | 0.049999 | 0.050001 | 0.05 | -124.9994 | -120.003 | -114.9976 | 1 | -0.49998 | -0.50006 | 57.6861 | 1.6576 | 5.0111 | 0.0014545 | 0.049957 | 0.001454 | 2.8867 | -1.5877 | -1.2992 | -8.149e-05 | 2.7501 | -2.2499 | 2.8867 | 3.1755 | 2.5981 | -0.00019317 | 0.50007 | 8.6602
Генератор MTE Δ изм |  | 0.006126 | 0.016522 | 0.036256 | 0.010102 | 0.00326 | 0.00448 | 0.00774 | 1.26e-05 | 4e-06 | 5.6e-06 | 0.0040026 | 0.11416 | 0.11816 | 2.0296e-07 | 0.00058786 | 0.0022474 | 0.0031133 | 0.012449 | 0.01482 | 1.8886e-05 | 8.4032e-06 | 1.557e-05 | 0.0015532 | 0.0010864 | 0.0054425 | 0.0019234 | 0.0024281 | 0.004052 | 0.0015538 | 0.0015589 | 0.00079614 | 0.0059093 | 0.0045567 | 0.00079096
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012376 | 0.028609 | 0.057121 | 0.019437 | 0.0028347 | 0.0037332 | 0.0061924 | 0.025194 | 0.0079993 | 0.011199 | -0.0032022 | -0.095222 | -0.10265 | 2.0296e-05 | -0.11744 | -0.45145 | 0.0053973 | 0.75675 | 0.29662 | 1.3156 | 0.016818 | 1.0824 | 0.053776 | -0.068379 | -0.42068 | 0 | 0.088372 | -0.17977 | 0.053796 | 0.049117 | 0.030634 | 103.3794 | 0.91959 | 0.0091324
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.028617 | 0.062797 | 0.017497 |  |  |  | 0.000252 | 8e-05 | 0.000112 | [6 empty] | 0.0053924 | 0.021563 | 0.025669 | 0.00037773 | 0.00016806 | 0.0003114
Binom# | 13 | 49.5053 | 57.7376 | 63.4682 | 51.9664 | 114.9988 | 120.0027 | 124.9985 | 0.050038 | 0.050019 | 0.049988 | -124.9304 | -120.0859 | -114.9837 | 1 | -0.50074 | -0.50055 | 57.6744 | 1.6443 | 4.9966 | 0.0013899 | 0.050098 | 0.0013157 | 2.8891 | -1.5896 | -1.3003 | 0 | 2.7479 | -2.2489 | 2.8891 | 3.1746 | 2.5977 | 0 | 0.49907 | 8.6614
Binom Δ изм |  | 0.0064208 | 0.01372 | 0.0039395 | 0.0053675 | 0.0044273 | 0.0017945 | 0.006237 | 2.6376e-05 | 1.421e-05 | 1.7216e-05 | 0.064968 | 0.1971 | 0.13211 | 8.4149e-08 | 0.00016575 | 0.0027356 | 0.0085952 | 0.00081401 | 0.00032494 | 4.5661e-05 | 0.00013209 | 0.00012271 | 0.00084486 | 0.00088236 | 0.0065317 | 0.001842 | 0.00031094 | 0.005095 | 0.00084475 | 0.0007112 | 0.0011544 | 0.0057161 | 0.0035641 | 0.00040154
Binom δ изм, % |  | 0.012972 | 0.023757 | 0.0062067 | 0.010328 | 0.0038497 | 0.0014953 | 0.0049899 | 0.05274 | 0.028417 | 0.034428 | -0.051976 | -0.1644 | -0.11477 | 8.4149e-06 | -0.033113 | -0.54953 | 0.014901 | 0.04948 | 0.0065036 | 3.1806 | 0.26436 | 8.5308 | 0.029252 | -0.055538 | -0.50486 | 0 | 0.011317 | -0.22605 | 0.029248 | 0.022408 | 0.04442 | 100 | 0.71928 | 0.0046361
Binom γ изм, % |  |  | 0.023763 | 0.0068234 | 0.0092968 |  |  |  | 0.00052753 | 0.00028419 | 0.00034432 | [6 empty] | 0.014887 | 0.0014099 | 0.0005628 | 0.00091321 | 0.0026418 | 0.0024541

## pnt #14
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 14 | 49.505 | 57.735 | 46.188 | 69.282 | 125 | 120 | 115 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.6862 | 4.9899 | 8.3443 | 0.001454 | 0.001454 | 0.049958 | 2.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8868 | 2.3094 | 3.4641 | 0 | 1 | 8.6603
Счетчик MTE | 14 | 49.4989 | 57.7505 | 46.1607 | 69.2955 | 124.996 | 120.0065 | 114.9975 | 0.050012 | 0.050005 | 0.050011 | 4.9984 | -0.00495 | -4.9935 | 1 | -0.49931 | -0.50052 | 57.6867 | 5.0012 | 8.3564 | 0.0014512 | 0.0014549 | 0.049967 | 2.8882 | -1.1525 | -1.7346 | 0.0021817 | -1.9999 | 3.0002 | 2.8882 | 2.3082 | 3.4655 | 0.0011092 | 1.0025 | 8.662
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 14 | 49.505 | 57.7353 | 46.1878 | 69.282 | 124.9991 | 120.001 | 114.9999 | 0.050001 | 0.05 | 0.050001 | 5.0018 | 0.002 | -5.0038 | 1 | -0.50002 | -0.5 | 57.6862 | 4.99 | 8.3443 | 0.0014545 | 0.0014551 | 0.049958 | 2.8868 | -1.1547 | -1.7321 | -0.00018605 | -2 | 3 | 2.8868 | 2.3094 | 3.4641 | 1.8575e-05 | 0.9999 | 8.6603
Генератор MTE Δ изм |  | 0.0061167 | 0.01515 | 0.027142 | 0.01349 | 0.0030516 | 0.0055 | 0.0024484 | 1.08e-05 | 5.1e-06 | 1.01e-05 | 0.0033592 | 0.00695 | 0.010309 | 2.8322e-07 | 0.0007055 | 0.00051707 | 0.00048778 | 0.011123 | 0.01218 | 3.2351e-06 | 2.0068e-07 | 8.774e-06 | 0.0013804 | 0.0021893 | 0.0024791 | 0.0023677 | 3.2033e-05 | 0.00015498 | 0.0013812 | 0.0011217 | 0.0013744 | 0.0010906 | 0.0025547 | 0.0016339
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012357 | 0.026234 | 0.058799 | 0.019467 | 0.0024413 | 0.0045831 | 0.0021291 | 0.021595 | 0.010199 | 0.020196 | 0.067205 | 0 | -0.20645 | 2.8322e-05 | -0.1413 | -0.10331 | 0.00084556 | 0.22241 | 0.14576 | 0.22292 | 0.013793 | 0.01756 | 0.047795 | -0.18996 | -0.14293 | 0 | -0.0016017 | 0.0051657 | 0.047823 | 0.048594 | 0.039659 | 0 | 0.25485 | 0.018863
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.026241 | 0.047011 | 0.023365 |  |  |  | 0.000216 | 0.000102 | 0.000202 | [6 empty] | 0.00084486 | 0.019266 | 0.021097 | 6.4702e-05 | 4.0136e-06 | 0.00017548
Binom# | 14 | 49.5053 | 57.7363 | 46.1565 | 69.2892 | 124.9968 | 120.0022 | 115.001 | 0.050041 | 0.050052 | 0.050076 | 5.0003 | -0.012687 | -4.9876 | 1 | -0.49999 | -0.4998 | 57.6784 | 5.0018 | 8.3563 | 0.0013484 | 0.0013484 | 0.050338 | 2.8892 | -1.1551 | -1.7342 | 0 | -2.0007 | 3.0053 | 2.8892 | 2.3102 | 3.4697 | 0 | 1.0046 | 8.6691
Binom Δ изм |  | 0.0064115 | 0.014198 | 0.0041219 | 0.0062825 | 0.00080906 | 0.0042875 | 0.0034937 | 2.9025e-05 | 4.6996e-05 | 6.5051e-05 | 0.0019078 | 0.0077373 | 0.0058299 | 2.2569e-07 | 0.0006773 | 0.00071779 | 0.0083014 | 0.00067049 | 9.9567e-05 | 0.0001028 | 0.00010648 | 0.00037138 | 0.00097907 | 0.0025487 | 0.0003834 | 0.0021817 | 0.00080514 | 0.0050828 | 0.00097824 | 0.0019707 | 0.0042096 | 0.0011092 | 0.0020961 | 0.0071583
Binom δ изм, % |  | 0.012953 | 0.024585 | 0.0089295 | 0.0090663 | 0.00064727 | 0.0035727 | 0.003038 | 0.058037 | 0.093983 | 0.13007 | 0.038169 | 0 | -0.11675 | 2.2569e-05 | -0.13565 | -0.14341 | 0.014391 | 0.013407 | 0.0011915 | 7.0837 | 7.3189 | 0.74326 | 0.033899 | -0.22114 | -0.022104 | 0 | -0.040259 | 0.16941 | 0.03387 | 0.085377 | 0.12147 | 0 | 0.20909 | 0.082641
Binom γ изм, % |  |  | 0.024592 | 0.0071393 | 0.010882 |  |  |  | 0.0005805 | 0.00093992 | 0.001301 | [6 empty] | 0.014379 | 0.0011613 | 0.00017246 | 0.002056 | 0.0021297 | 0.0074277

## pnt #15
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 15 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 128.3 | 120 | 111.7 | 5 | 5 | 5 | 123.3 | 130 | 106.7 | 1 | 0.99619 | 0.99619 | 55.6783 | 5.607 | 11.1375 | 4.9757 | 0.35623 | 0.34017 | 288.675 | 201.3036 | 345.0918 | 0 | 0 | 30.1916 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 835.0704 | 12.5798 | 837.1575
Счетчик MTE | 15 | 49.9908 | 57.7442 | 40.3946 | 69.2991 | 128.3044 | 119.9926 | 111.703 | 4.9996 | 5.0002 | 5.0018 | 123.3047 | 130.001 | 106.6943 | 1 | 0.99625 | 0.99612 | 55.6804 | 5.618 | 11.1486 | 4.9762 | 0.35643 | 0.34033 | 288.6976 | 201.2237 | 345.2758 | 0.19812 | -17.4648 | 30.4992 | 288.6976 | 201.9802 | 346.6203 | 835.1971 | 13.2326 | 837.2981
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 15 | 49.997 | 57.7349 | 40.4145 | 69.282 | 128.2992 | 120.001 | 111.6998 | 4.9998 | 5 | 5 | 123.297 | 130.007 | 106.696 | 1 | 0.99619 | 0.99619 | 55.6782 | 5.607 | 11.1374 | 4.9756 | 0.35639 | 0.34027 | 288.6641 | 201.3013 | 345.089 | 0.0010763 | -17.6187 | 30.2157 | 288.6641 | 202.0709 | 346.4093 | 835.0544 | 12.5981 | 837.1443
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00618 | 0.009268 | 0.019866 | 0.017084 | 0.0051944 | 0.008408 | 0.0032136 | 0.0002216 | 0.000213 | 0.0018114 | 0.007658 | 0.005978 | 0.00168 | 2.3547e-07 | 6.2997e-05 | 6.7278e-05 | 0.0021529 | 0.010938 | 0.011141 | 0.00059773 | 3.8041e-05 | 5.1239e-05 | 0.033474 | 0.077655 | 0.18682 | 0.19705 | 0.1539 | 0.28356 | 0.033542 | 0.090725 | 0.21095 | 0.14264 | 0.63451 | 0.15377
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012362 | 0.01605 | 0.04918 | 0.024653 | 0.0040485 | 0.0070071 | 0.0028769 | 0.0044324 | 0.0042599 | 0.036215 | 0.0062106 | 0.0045984 | 0.0015746 | 2.3547e-05 | 0.0063234 | 0.006754 | 0.0038665 | 0.19469 | 0.099931 | 0.012012 | 0.010673 | 0.015056 | 0.011595 | 0.038592 | 0.054109 | 0 | -0.8812 | 0.92973 | 0.011618 | 0.044918 | 0.060859 | 0.017079 | 4.795 | 0.018364
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.016053 | 0.034409 | 0.02959 |  |  |  | 0.004432 | 0.00426 | 0.036228 | [6 empty] | 0.0037289 | 0.018945 | 0.019297 | 0.011955 | 0.00076081 | 0.0010248
Binom# | 15 | 49.9985 | 57.7307 | 40.3918 | 69.2931 | 128.3021 | 119.9863 | 111.7116 | 5.0007 | 5.0006 | 5.0013 | 123.3215 | 129.975 | 106.7035 | 1 | 0.99627 | 0.99614 | 55.6711 | 5.6192 | 11.1437 | 4.9764 | 0.35616 | 0.33985 | 288.6916 | 201.2291 | 345.2165 | 0.13071 | -17.4364 | 30.4224 | 288.6916 | 201.9831 | 346.5544 | 835.1372 | 13.1167 | 837.2291
Binom Δ изм |  | 0.0076427 | 0.013512 | 0.0028798 | 0.0060084 | 0.002345 | 0.0062868 | 0.008647 | 0.0010658 | 0.0004302 | 0.00051728 | 0.016883 | 0.026001 | 0.0091331 | 1.7587e-07 | 1.2308e-05 | 1.8134e-05 | 0.0093308 | 0.0012029 | 0.0048685 | 0.00020972 | 0.00027203 | 0.00047952 | 0.0059926 | 0.005423 | 0.059339 | 0.067412 | 0.028371 | 0.076857 | 0.0060301 | 0.0029502 | 0.065873 | 0.059878 | 0.1159 | 0.068999
Binom δ изм, % |  | 0.015288 | 0.0234 | 0.0071293 | 0.0086703 | 0.0018277 | 0.0052393 | 0.0077411 | 0.021318 | 0.0086037 | 0.010342 | 0.013692 | 0.02 | 0.00856 | 1.7587e-05 | 0.0012355 | 0.0018204 | 0.016758 | 0.021411 | 0.043669 | 0.0042144 | 0.076321 | 0.1409 | 0.0020757 | 0.002695 | 0.017186 | 0 | -0.16245 | 0.252 | 0.0020887 | 0.0014607 | 0.019004 | 0.0071693 | 0.87585 | 0.0082406
Binom γ изм, % |  |  | 0.023404 | 0.004988 | 0.010407 |  |  |  | 0.021317 | 0.008604 | 0.010346 | [6 empty] | 0.016161 | 0.0020834 | 0.0084325 | 0.0041943 | 0.0054407 | 0.0095903

## pnt #16
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 16 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 111.7 | 120 | 128.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 55.6783 | 11.1375 | 5.607 | 0.24123 | 0.24123 | 4.9883 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.9999 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 14.4338 | 124.9999 | 837.1575
Счетчик MTE | 16 | 49.9908 | 57.748 | 40.3959 | 69.2927 | 111.6922 | 119.9987 | 128.3092 | 5.0007 | 4.9992 | 5.0004 | -8.2975 | 0.06616 | 8.2313 | 1 | -0.49935 | -0.50167 | 55.6797 | 11.1498 | 5.6126 | 0.24068 | 0.23975 | 4.9886 | 288.7791 | -100.8437 | -173.824 | 0.1631 | -174.9676 | 299.7386 | 288.7791 | 201.9483 | 346.4939 | 14.1114 | 124.934 | 837.2213
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 16 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.2819 | 111.7001 | 120 | 128.2999 | 5 | 5 | 5 | -8.3017 | -0.0006 | 8.3023 | 1 | -0.50001 | -0.49998 | 55.6782 | 11.1374 | 5.607 | 0.24128 | 0.2413 | 4.9884 | 288.6762 | -101.0389 | -173.1974 | 0.0054996 | -174.9993 | 300.0029 | 288.6762 | 202.0733 | 346.4088 | 14.4399 | 125.0091 | 837.1583
Генератор MTE Δ изм |  | 0.0061683 | 0.012964 | 0.01863 | 0.01079 | 0.0079236 | 0.001348 | 0.0092716 | 0.000661 | 0.0007878 | 0.0004488 | 0.00428 | 0.06676 | 0.07104 | 1.5931e-07 | 0.00065722 | 0.0016856 | 0.0014122 | 0.012383 | 0.0055601 | 0.0005999 | 0.0015505 | 0.00021136 | 0.10295 | 0.19521 | 0.62657 | 0.1576 | 0.031667 | 0.26429 | 0.10299 | 0.12497 | 0.085048 | 0.32842 | 0.075022 | 0.063066
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012339 | 0.022449 | 0.046119 | 0.015572 | 0.0070941 | 0.0011233 | 0.0072259 | 0.013218 | 0.015758 | 0.0089752 | -0.051582 | 100.9069 | 0.86305 | 1.5931e-05 | -0.13161 | -0.336 | 0.0025363 | 0.11106 | 0.099065 | 0.24926 | 0.64673 | 0.0042369 | 0.035649 | -0.19358 | -0.36046 | 0 | -0.018099 | 0.088173 | 0.035665 | 0.061884 | 0.024545 | 2.3273 | 0.060049 | 0.0075328
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.022454 | 0.032268 | 0.018689 |  |  |  | 0.01322 | 0.015756 | 0.008976 | [6 empty] | 0.002446 | 0.021447 | 0.0096304 | 0.011998 | 0.03101 | 0.0042272
Binom# | 16 | 49.9982 | 57.7348 | 40.3995 | 69.2803 | 111.6834 | 119.9886 | 128.328 | 5.0014 | 4.9998 | 5.0009 | -8.2859 | -0.0089657 | 8.2949 | 1 | -0.49932 | -0.50068 | 55.6704 | 11.1484 | 5.6022 | 0.24129 | 0.24063 | 4.9888 | 288.7532 | -100.8559 | -173.4688 | 0 | -175.0061 | 299.9109 | 288.7532 | 201.9877 | 346.465 | 14.4285 | 124.9048 | 837.2059
Binom Δ изм |  | 0.0073754 | 0.01315 | 0.0036394 | 0.012401 | 0.0087192 | 0.010066 | 0.018792 | 0.00069086 | 0.00052461 | 0.00047863 | 0.011516 | 0.075126 | 0.063609 | 1.5949e-07 | 3.7006e-05 | 0.00098318 | 0.0092936 | 0.0014246 | 0.010364 | 0.00061381 | 0.00088363 | 0.00026512 | 0.025865 | 0.012194 | 0.35514 | 0.1631 | 0.038441 | 0.17233 | 0.025912 | 0.039383 | 0.02889 | 0.31708 | 0.029219 | 0.015403
Binom δ изм, % |  | 0.014754 | 0.022772 | 0.0090094 | 0.017897 | 0.0078065 | 0.0083881 | 0.014646 | 0.013815 | 0.010494 | 0.0095719 | -0.13879 | 113.5515 | 0.77278 | 1.5949e-05 | -0.0074109 | -0.19598 | 0.016691 | 0.012777 | 0.18465 | 0.25503 | 0.36857 | 0.0053146 | 0.0089568 | -0.012092 | -0.20431 | 0 | -0.021971 | 0.057493 | 0.0089728 | 0.019501 | 0.0083378 | 2.247 | 0.023388 | 0.0018398
Binom γ изм, % |  |  | 0.022777 | 0.0063037 | 0.02148 |  |  |  | 0.013817 | 0.010492 | 0.0095727 | [6 empty] | 0.016097 | 0.0024674 | 0.01795 | 0.012276 | 0.017673 | 0.0053025

## pnt #17
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 17 | 45.008 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | 0 | 866.025
Счетчик MTE | 17 | 45.0024 | 57.7509 | 57.7048 | 57.7472 | 120.0018 | 120.0029 | 119.9953 | 5.0006 | 4.9994 | 5.0009 | 120.0043 | 120.1863 | 119.8094 | 0.50053 | 0.50056 | 0.50333 | 57.7343 | 0.013401 | 0.016155 | 5.0003 | 0.0051242 | 0.0058582 | 144.5476 | 144.407 | 145.3566 | -250.0123 | -249.744 | -249.5396 | 288.7909 | 288.4881 | 288.7881 | 434.3112 | -749.2958 | 866.0671
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 17 | 45.008 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120.0019 | 119.996 | 120.0021 | 0.50005 | 0.50009 | 0.50002 | 57.735 | 0.00033754 | 0.00033754 | 5 | 0.00010592 | 9.6462e-05 | 144.3513 | 144.3637 | 144.3413 | -249.9926 | -249.9848 | -249.9964 | 288.6756 | 288.6751 | 288.6738 | 433.0563 | -749.9738 | 866.0245
Генератор MTE Δ изм |  | 0.005614 | 0.015884 | 0.03009 | 0.012168 | 0.002776 | 0.00192 | 0.004696 | 0.0006212 | 0.0006322 | 0.0009242 | 0.00236 | 0.19032 | 0.19268 | 0.0004802 | 0.0004739 | 0.003318 | 0.00067936 | 0.013064 | 0.015817 | 0.00029839 | 0.0050183 | 0.0057617 | 0.19633 | 0.043233 | 1.0153 | 0.019718 | 0.24088 | 0.45678 | 0.1153 | 0.18693 | 0.11421 | 1.2549 | 0.67794 | 0.042573
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012475 | 0.027504 | 0.052145 | 0.021071 | 0.0023133 | 0.0016 | 0.0039135 | 0.012422 | 0.012646 | 0.018481 | 0.0019666 | 0.15835 | 0.16082 | 0.095939 | 0.094674 | 0.6592 | 0.0011767 | 97.4813 | 97.9106 | 0.0059674 | 97.9329 | 98.3534 | 0.13582 | 0.029938 | 0.69848 | -0.0078869 | -0.09645 | -0.18305 | 0.039923 | 0.064797 | 0.039548 | 0.28893 | -0.090477 | 0.0049157
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.027512 | 0.052117 | 0.021076 |  |  |  | 0.012424 | 0.012644 | 0.018484 | [6 empty] | 0.0011767 | 0.022627 | 0.027396 | 0.0059678 | 0.10037 | 0.11523
Binom# | 17 | 45.0092 | 57.7363 | 57.6995 | 57.7422 | 119.9957 | 119.9979 | 120.0064 | 5.0023 | 5.0008 | 5.0024 | 120.019 | 119.9788 | 120.0022 | 0.50029 | 0.50061 | 0.50035 | 57.7251 | 0.014841 | 0.0096555 | 5.0018 | 0.00067585 | 0.00084541 | 144.4922 | 144.4478 | 144.5266 | -250.0719 | -249.787 | -250.0947 | 288.8147 | 288.5458 | 288.8517 | 433.4666 | -749.9536 | 866.2123
Binom Δ изм |  | 0.0068608 | 0.014602 | 0.0053242 | 0.0050072 | 0.0060332 | 0.005041 | 0.011089 | 0.0016781 | 0.0014633 | 0.0015363 | 0.01476 | 0.20756 | 0.19281 | 0.00023339 | 4.153e-05 | 0.0029842 | 0.0091553 | 0.0014398 | 0.0064991 | 0.0014774 | 0.0044484 | 0.0050127 | 0.055473 | 0.040864 | 0.82995 | 0.059623 | 0.043032 | 0.55514 | 0.023855 | 0.057691 | 0.06366 | 0.84456 | 0.65778 | 0.14521
Binom δ изм, % |  | 0.015245 | 0.025284 | 0.0092267 | 0.0086709 | 0.0050276 | 0.0042007 | 0.0092416 | 0.033558 | 0.02927 | 0.030719 | 0.0123 | 0.1727 | 0.16093 | 0.046628 | 0.0082966 | 0.59289 | 0.015858 | 10.7439 | 40.2304 | 0.029545 | 86.8108 | 85.5687 | 0.038377 | 0.028298 | 0.57098 | -0.023848 | -0.017231 | -0.22247 | 0.0082604 | 0.019998 | 0.022044 | 0.19446 | -0.087786 | 0.016766
Binom γ изм, % |  |  | 0.025291 | 0.0092218 | 0.0086727 |  |  |  | 0.033562 | 0.029267 | 0.030725 | [6 empty] | 0.015857 | 0.0024938 | 0.011257 | 0.029547 | 0.088968 | 0.10025