## pnt #80
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 80 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 6 | 6.1034e-16 | 6.6201e-16 | 173.205 | 173.205 | 173.205 | 299.9999 | 299.9999 | 299.9999 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 519.615 | 899.9996 | 1039.23
Счетчик MTE | 80 | 49.9908 | 57.7438 | 57.7061 | 57.7546 | 120.0093 | 119.9926 | 119.9981 | 6 | 6.0002 | 6.0009 | 119.9944 | 120.0085 | 119.997 | 0.49939 | 0.49962 | 0.49938 | 57.7348 | 0.013805 | 0.016073 | 6.0004 | 0.00050523 | 0.00018604 | 173.0214 | 172.9913 | 173.0745 | 300.1669 | 299.9341 | 300.2714 | 346.4629 | 346.2463 | 346.5801 | 519.0873 | 900.3725 | 1039.2893
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.006185 | --- | --- | --- | 0.00934 | 0.007402 | 0.001938 | --- | --- | --- | 0.005575 | 0.00854 | 0.002965 | 0.00060623 | 0.00038072 | 0.00062176 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.10599 | 0.12337 | 0.075321 | 0.055665 | 0.021904 | 0.09053 | 0.015276 | 0.047261 | 0.049093 | 0.10156 | 0.04143 | 0.0057027
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.015162 | 0.050046 | 0.034031 | --- | --- | --- | 0.000136 | 0.003344 | 0.018068 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0002843 | 0.023912 | 0.027839 | 0.0071824 | 0.010105 | 0.0037208 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 80 | 49.997 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 120.0005 | 120 | 119.9995 | 5.9999 | 5.9999 | 6 | 119.998 | 120.0042 | 119.9978 | 0.49998 | 0.50002 | 0.49995 | 57.735 | 0.000126 | 0.00018338 | 5.9999 | 0.00012402 | 0.00013522 | 173.1956 | 173.2065 | 173.1874 | 300.0013 | 299.9903 | 300.008 | 346.4065 | 346.4025 | 346.4083 | 519.5895 | 899.9996 | 1039.2173
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0.00045776 | 0 | 0.00045776 | --- | --- | --- | 0.002 | 0.0042 | 0.0022 | 2.2034e-05 | 1.5115e-05 | 4.8369e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0054068 | 0.00084972 | 0.010174 | 0.00046889 | 0.0031809 | 0.0027244 | 0.001 | 0.0021732 | 0.0005 | 0.0049103 | 4.1305e-06 | 0.0012244
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0 | 0.00017321 | 0 | --- | --- | --- | 0.0012 | 0.0024 | 0.0006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7736e-05 | 0.00021823 | 0.00031763 | 0.0014001 | 0.0024804 | 0.0027043 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 80 | 49.9976 | 57.7478 | 57.7163 | 57.7662 | 120.0043 | 119.9856 | 120.0101 | 6.001 | 6.0006 | 6.0013 | 120.0129 | 119.9926 | 119.9946 | 0.49962 | 0.49948 | 0.49941 | 57.742 | 0.01605 | 0.01231 | 6.0009 | 0.00019764 | 0.00043189 | 173.1426 | 172.9866 | 173.1306 | 300.1942 | 300.0376 | 300.3458 | 346.5471 | 346.3336 | 346.6724 | 519.2598 | 900.5775 | 1039.5531
Binom Δ изм |  | 0.00061581 | --- | --- | --- | 0.0043488 | 0.014389 | 0.010056 | --- | --- | --- | 0.012886 | 0.007431 | 0.0054474 | 0.00037789 | 0.00052026 | 0.0005931 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.036039 | 0.1261 | 0.042955 | 0.064764 | 0.012589 | 0.1153 | 0.039565 | 0.022067 | 0.075755 | 0.068365 | 0.064215 | 0.03109
Binom γ изм |  | --- | 0.022241 | 0.032414 | 0.053962 | --- | --- | --- | 0.0208 | 0.012465 | 0.026159 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.012053 | 0.027799 | 0.021321 | 0.017405 | 0.0039528 | 0.0086377 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #81
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 81 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 120 | 120 | 120 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.005 | 4.3368e-19 | 0 | 1.7676e-17 | 4.1633e-17 | -8.3267e-17 | -0.28868 | -0.28867 | -0.28868 | 0.28868 | 0.28867 | 0.28868 | -2.3957e-17 | -0.86603 | 0.86603
Счетчик MTE | 81 | 49.4989 | 57.7495 | 57.7043 | 57.749 | 120.003 | 120.0023 | 119.9947 | 0.004993 | 0.004998 | 0.0049994 | 120.0482 | 120.0024 | 119.9494 | 0.00052674 | 0.0013163 | 0.0013178 | 57.7343 | 0.013439 | 0.016531 | 0.0049968 | 2.216e-06 | 2.6025e-06 | 0.00015188 | 0.00037964 | 0.00038045 | -0.28834 | -0.28841 | -0.28871 | 0.28834 | 0.28841 | 0.28871 | 0.00091197 | -0.86546 | 0.86546
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.006135 | --- | --- | --- | 0.003 | 0.0023184 | 0.0053184 | --- | --- | --- | 0.04824 | 0.0024 | 0.05064 | 0.00052674 | 0.0013163 | 0.0013178 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.5924e+14 | 911857179704500 | -4.569e+14 | -0.11488 | -0.093212 | -0.012159 | 0.11486 | 0.093125 | 0.012246 | -3.8067e+15 | -0.065309 | 0.065247
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.025174 | 0.053146 | 0.024249 | --- | --- | --- | 0.00014 | 4e-05 | 1.2e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0012414 | 0.023277 | 0.028633 | 6.4008e-05 | 4.4321e-05 | 5.205e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 81 | 49.505 | 57.7349 | 57.7349 | 57.7352 | 119.999 | 120.001 | 120 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 120.0009 | 120.001 | 119.9981 | -1.5708e-05 | 1.7453e-05 | 1.7453e-05 | 57.735 | 0.00042544 | 0.00025425 | 0.005 | 4.0804e-08 | 5.6657e-08 | -4.5345e-06 | 5.0383e-06 | 5.0383e-06 | -0.28867 | -0.28867 | -0.28868 | 0.28867 | 0.28867 | 0.28868 | 5.5422e-06 | -0.86602 | 0.86602
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0.001 | 0.001 | 0 | --- | --- | --- | 0.0009 | 0.001 | 0.0019 | 1.5708e-05 | 1.7453e-05 | 1.7453e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.5653e+13 | 1.2102e+13 | -6.0508e+12 | -0.00097322 | -0.0011732 | -0.00014639 | 0.0009732 | 0.0011732 | 0.00014641 | -2.3134e+13 | -0.00066668 | 0.00066667
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.00017321 | 0.00017321 | 0.00034641 | --- | --- | --- | 8e-07 | 1e-06 | 2e-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.3846e-09 | 0.00073688 | 0.00044038 | 6.6668e-07 | 8.1609e-07 | 1.1331e-06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 81 | 49.5065 | 57.7535 | 57.7124 | 57.7603 | 119.9989 | 119.9988 | 120.0023 | 0.0049812 | 0.0049994 | 0.0049927 | 120.5428 | 119.233 | 120.2242 | 0 | 0 | 0 | 57.7404 | 0.015244 | 0.013789 | 0.0048332 | 0 | 0.00046558 | 0 | 0 | 0 | -0.28772 | -0.28851 | -0.28842 | 0.28773 | 0.28852 | 0.28843 | 0 | -0.86466 | 0.86468
Binom Δ изм |  | 0.0015422 | --- | --- | --- | 0.0011444 | 0.0011902 | 0.0023499 | --- | --- | --- | 0.54281 | 0.76698 | 0.22417 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | 100 | -100 | -0.32966 | -0.05686 | -0.087202 | 0.32884 | 0.0543 | 0.084156 | -100 | -0.15791 | 0.15576
Binom γ изм |  | --- | 0.032073 | 0.039206 | 0.043794 | --- | --- | --- | 0.00037531 | 1.291e-05 | 0.00014606 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0094164 | 0.026403 | 0.023883 | 0.0033355 | 8.6736e-18 | 0.0093115 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #82
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 82 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 120 | 120 | 120 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.005 | 6.4649e-19 | 0 | 1.7676e-17 | -8.3267e-17 | 4.1633e-17 | 0.28868 | 0.28868 | 0.28867 | 0.28868 | 0.28868 | 0.28867 | -2.3957e-17 | 0.86603 | 0.86603
Счетчик MTE | 82 | 49.4989 | 57.7512 | 57.7033 | 57.7486 | 120.0024 | 120.005 | 119.9926 | 0.005 | 0.0049946 | 0.0049972 | 119.9783 | 120.2235 | 119.7982 | -0.000858 | -0.00043804 | -0.0042516 | 57.7343 | 0.013399 | 0.017729 | 0.0049973 | 4.6506e-06 | 7.7638e-06 | -0.00024775 | -0.00012625 | -0.0012269 | 0.28876 | 0.2882 | 0.28858 | 0.28876 | 0.2882 | 0.28858 | -0.0016009 | 0.86554 | 0.86554
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.0061117 | --- | --- | --- | 0.00238 | 0.004998 | 0.007378 | --- | --- | --- | 0.021682 | 0.2235 | 0.20182 | 0.000858 | 0.00043804 | 0.0042516 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.4016e+15 | -1.5162e+14 | 2947023524466967 | 0.027988 | 0.16292 | 0.033361 | 0.028025 | 0.16291 | 0.032457 | -6682542775678950 | 0.056098 | 0.055782
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.028025 | 0.054972 | 0.023556 | --- | --- | --- | 0 | 0.000108 | 5.6e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0011306 | 0.023208 | 0.030707 | 5.4821e-05 | 9.3013e-05 | 0.00015528 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 82 | 49.505 | 57.7351 | 57.7348 | 57.7351 | 119.999 | 120.002 | 119.999 | 0.005 | 0.005 | 0.0050001 | 120.01 | 120.0007 | 119.9893 | 0.00017453 | -1.7453e-05 | 5.236e-06 | 57.735 | 0.00053878 | 0.00063769 | 0.005 | 2.8316e-07 | 3.2128e-07 | 5.0383e-05 | -5.0383e-06 | 1.5115e-06 | 0.28867 | 0.28867 | 0.28868 | 0.28867 | 0.28867 | 0.28868 | 4.6856e-05 | 0.86603 | 0.86603
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0.001 | 0.002 | 0.001 | --- | --- | --- | 0.01 | 0.0007 | 0.0107 | 0.00017453 | 1.7453e-05 | 5.236e-06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.8503e+14 | -6.0508e+12 | 3.6305e+12 | 0.00042832 | 0.00054642 | 0.0013732 | 0.0004268 | 0.00054641 | 0.0013732 | -1.9558e+14 | 0.00013282 | 0.00013333
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.00017321 | 0.00034641 | 0.00017321 | --- | --- | --- | 6e-07 | 2e-07 | 1.2e-06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0154e-08 | 0.00093319 | 0.0011045 | 1.3297e-07 | 5.6631e-06 | 6.4255e-06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 82 | 49.5068 | 57.7552 | 57.7113 | 57.7589 | 119.9975 | 120.0038 | 119.9987 | 0.0049743 | 0.004975 | 0.0050466 | 120.5515 | 119.9534 | 119.4951 | 0 | 0 | 0 | 57.7415 | 0.014914 | 0.018463 | 0.0047479 | 1.3484e-05 | 0.00044092 | 0 | 0 | 0 | 0.28742 | 0.28714 | 0.29157 | 0.28742 | 0.28715 | 0.29157 | 0 | 0.86613 | 0.86614
Binom Δ изм |  | 0.0018054 | --- | --- | --- | 0.0024796 | 0.0038147 | 0.0013199 | --- | --- | --- | 0.55152 | 0.046631 | 0.50488 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | -100 | 100 | 0.43622 | 0.53099 | 1.0029 | 0.43442 | 0.5294 | 1.0044 | -100 | 0.011876 | 0.013528
Binom γ изм |  | --- | 0.035053 | 0.041063 | 0.041442 | --- | --- | --- | 0.00051303 | 0.00049991 | 0.00093254 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.011227 | 0.025832 | 0.03198 | 0.0050415 | 0.00026969 | 0.0088184 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #83
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 83 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.1 | 8.3395e-18 | 5.1719e-18 | 3.5352e-16 | 8.8818e-16 | -2.2204e-15 | -5.7735 | -5.7735 | -5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | -9.7874e-16 | -17.3205 | 17.3205
Счетчик MTE | 83 | 49.4157 | 57.7493 | 57.7049 | 57.748 | 120.002 | 120.0008 | 119.9972 | 0.10001 | 0.10002 | 0.10002 | 120.0065 | 119.9944 | 119.9991 | 0.00075524 | 0.00083392 | 0.00072264 | 57.7341 | 0.013765 | 0.015381 | 0.10002 | 8.3264e-07 | 6.309e-06 | 0.0043621 | 0.004813 | 0.004174 | -5.7757 | -5.7715 | -5.7761 | 5.7757 | 5.7715 | 5.7761 | 0.013349 | -17.3234 | 17.3234
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.089268 | --- | --- | --- | 0.00204 | 0.000756 | 0.002796 | --- | --- | --- | 0.0065478 | 0.00562 | 0.0009278 | 0.00075524 | 0.00083392 | 0.00072264 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1233879754602831 | 541890828109200 | -187982327048000 | -0.038522 | -0.034709 | -0.045678 | 0.038551 | 0.034675 | 0.045705 | -1.3639e+15 | -0.016497 | 0.016527
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.024748 | 0.052065 | 0.022499 | --- | --- | --- | 0.000276 | 0.000348 | 0.000464 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0016062 | 0.023843 | 0.02664 | 0.00036266 | 1.6653e-05 | 0.00012618 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 83 | 49.505 | 57.7348 | 57.7351 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.099999 | 119.9942 | 119.999 | 120.0068 | 8.3776e-05 | -1.7453e-05 | -3.4907e-05 | 57.735 | 8.8192e-05 | 8.8192e-05 | 0.1 | 3.4174e-06 | 3.9956e-06 | 0.00048368 | -0.00010077 | -0.00020153 | -5.7735 | -5.7735 | -5.7734 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7734 | 0.00018138 | -17.3204 | 17.3204
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0.0058 | 0.001 | 0.0068 | 8.3776e-05 | 1.7453e-05 | 3.4907e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.3682e+14 | 11345328444800 | -9076147195280 | -0.00034676 | -0.00017319 | -0.0011001 | 0.00034641 | 0.00017321 | 0.0011 | -1.8532e+13 | -0.00042454 | 0.0004244
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.00034641 | 0.00017321 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 2.2e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7735e-05 | 0.00015275 | 0.00015275 | 7.3361e-06 | 6.8348e-05 | 7.9912e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 83 | 49.5066 | 57.7528 | 57.7133 | 57.7603 | 119.9974 | 119.9961 | 120.0065 | 0.10002 | 0.10002 | 0.10002 | 120.0388 | 119.9673 | 119.9939 | -6.0046e-05 | 0.00059837 | 9.4799e-05 | 57.7405 | 0.015949 | 0.01279 | 0.099954 | 0 | 0.00033807 | 0 | 0 | 0 | -5.7765 | -5.7724 | -5.7772 | 5.7765 | 5.7724 | 5.7772 | 0 | -17.326 | 17.326
Binom Δ изм |  | 0.0015651 | --- | --- | --- | 0.0025558 | 0.0039062 | 0.0064774 | --- | --- | --- | 0.038803 | 0.032745 | 0.0060501 | 6.0046e-05 | 0.00059837 | 9.4799e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | 100 | -100 | -0.051288 | -0.018848 | -0.063322 | 0.051288 | 0.018831 | 0.063322 | -100 | -0.031921 | 0.031932
Binom γ изм |  | --- | 0.030751 | 0.037667 | 0.043834 | --- | --- | --- | 0.00040862 | 0.0003736 | 0.00038835 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.009608 | 0.027625 | 0.022153 | 0.00092325 | 1.6679e-16 | 0.0067614 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #84
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 84 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 120 | 120 | 120 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.25 | 2.9257e-17 | 2.0688e-17 | 8.8381e-16 | 1.7764e-15 | -5.3291e-15 | -14.4337 | -14.4337 | -14.4337 | 14.4337 | 14.4337 | 14.4337 | -2.6689e-15 | -43.3012 | 43.3012
Счетчик MTE | 84 | 49.4989 | 57.7521 | 57.7034 | 57.7484 | 120.0023 | 120.0034 | 119.9942 | 0.24996 | 0.24989 | 0.25009 | 120.0211 | 120.1848 | 119.794 | 0.00051253 | 0.0008402 | 0.0040063 | 57.7346 | 0.013965 | 0.017342 | 0.24998 | 0.00026671 | 0.0003134 | 0.0073987 | 0.012115 | 0.057859 | -14.4356 | -14.4197 | -14.4419 | 14.4356 | 14.4197 | 14.442 | 0.077374 | -43.2972 | 43.2973
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.006115 | --- | --- | --- | 0.00234 | 0.003434 | 0.005774 | --- | --- | --- | 0.021114 | 0.18484 | 0.20595 | 0.00051253 | 0.0008402 | 0.0040063 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.3713e+14 | 682037275457400 | -1085731671169150 | -0.012835 | -0.097677 | -0.056516 | 0.012848 | 0.097641 | 0.057319 | -2899076787560980 | -0.009442 | 0.0091582
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.029573 | 0.054785 | 0.023151 | --- | --- | --- | 0.000836 | 0.002144 | 0.001708 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00068713 | 0.024188 | 0.030037 | 0.00043052 | 0.0053341 | 0.0062679 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 84 | 49.505 | 57.7351 | 57.735 | 57.7348 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 0.25 | 0.25 | 0.24999 | 119.9965 | 119.993 | 120.0105 | 9.7591e-05 | 3.4907e-05 | -8.7266e-05 | 57.735 | 0.00011079 | 7.192e-05 | 0.25 | 1.2325e-05 | 1.4915e-05 | 0.0014086 | 0.00050384 | -0.0012596 | -14.4338 | -14.4339 | -14.4334 | 14.4338 | 14.4339 | 14.4334 | 0.0006529 | -43.3012 | 43.3012
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 9.1553e-05 | 0 | 9.1553e-05 | --- | --- | --- | 0.0035 | 0.007 | 0.0105 | 9.7591e-05 | 3.4907e-05 | 8.7266e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5938e+14 | 28363612340100 | -2.3636e+13 | -0.00057273 | -0.0011999 | -0.0023468 | 0.00057321 | 0.0012 | 0.0023464 | -2.4463e+13 | -0.00019137 | 0.00019107
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.00017321 | 0 | 0.00034641 | --- | --- | --- | 2e-05 | 6e-05 | 0.0001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7735e-05 | 0.00019189 | 0.00012457 | 6.6812e-06 | 0.00024649 | 0.00029829 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 84 | 49.5068 | 57.7552 | 57.7119 | 57.759 | 119.9968 | 120.0017 | 120.0015 | 0.24999 | 0.24996 | 0.25005 | 120.0107 | 119.9707 | 120.0186 | 0.00012693 | 0.00041357 | -9.702e-05 | 57.7417 | 0.015938 | 0.017511 | 0.25001 | 8.0906e-05 | 0.00027392 | 0 | 0 | 0 | -14.4383 | -14.4256 | -14.4427 | 14.4383 | 14.4256 | 14.4427 | 0 | -43.3067 | 43.3067
Binom Δ изм |  | 0.0018054 | --- | --- | --- | 0.0031586 | 0.0016861 | 0.0014954 | --- | --- | --- | 0.010674 | 0.029266 | 0.018608 | 0.00012693 | 0.00041357 | 9.702e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | 100 | -100 | -0.031729 | -0.056187 | -0.06234 | 0.031742 | 0.05618 | 0.06234 | -100 | -0.012625 | 0.012634
Binom γ изм |  | --- | 0.034907 | 0.040079 | 0.041614 | --- | --- | --- | 0.00015885 | 0.00080645 | 0.0010347 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.01161 | 0.027605 | 0.030331 | 0.00028074 | 0.0016181 | 0.0054784 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #85
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 85 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 5.3373e-16 | 2.9606e-16 | 1.7676e-14 | 2.8422e-14 | -9.9476e-14 | -288.675 | -288.675 | -288.675 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | -5.3378e-14 | -866.025 | 866.025
Счетчик MTE | 85 | 49.9908 | 57.7444 | 57.7093 | 57.7489 | 120.0035 | 119.9912 | 120.0053 | 4.9999 | 4.9996 | 5.0067 | 120.0026 | 120.0398 | 119.9576 | 0.000673 | 0.00065663 | 0.0015052 | 57.7342 | 0.014031 | 0.011434 | 5.0021 | 0.002494 | 0.0026986 | 0.19431 | 0.18945 | 0.43519 | -288.7188 | -288.5236 | -289.1305 | 288.7189 | 288.5237 | 289.1308 | 0.81895 | -866.3729 | 866.3734
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.00617 | --- | --- | --- | 0.0035 | 0.0088 | 0.0053 | --- | --- | --- | 0.002562 | 0.039818 | 0.04238 | 0.000673 | 0.00065663 | 0.0015052 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0993e+15 | 666577222982000 | -4.3748e+14 | -0.015184 | -0.052443 | -0.15779 | 0.015206 | 0.052422 | 0.15791 | -1.5342e+15 | -0.040178 | 0.04023
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.016274 | 0.044593 | 0.02411 | --- | --- | --- | 0.001068 | 0.007832 | 0.13376 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0014032 | 0.024302 | 0.019805 | 0.041616 | 0.049881 | 0.053971 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 85 | 49.997 | 57.7349 | 57.735 | 57.7351 | 120.0003 | 120 | 119.9997 | 5 | 5 | 5 | 119.9953 | 119.997 | 120.0077 | 0.00010428 | 1.7453e-05 | -3.4907e-05 | 57.735 | 8.0734e-05 | 0.00013104 | 5 | 0.00021343 | 0.0001778 | 0.030102 | 0.0050383 | -0.010077 | -288.6757 | -288.6727 | -288.6761 | 288.6757 | 288.6727 | 288.6761 | 0.025064 | -866.0244 | 866.0244
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0.00027466 | 0 | 0.00027466 | --- | --- | --- | 0.0047 | 0.003 | 0.0077 | 0.00010428 | 1.7453e-05 | 3.4907e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.703e+14 | 17726903173450 | -1.013e+13 | -0.00022625 | -0.00080002 | -0.00037314 | 0.00022679 | 0.0008 | 0.00037321 | -4.6956e+13 | -6.6873e-05 | 6.6667e-05
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.00017321 | 0 | 0.00017321 | --- | --- | --- | 0.0004 | 0.0008 | 0.0002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.5534e-10 | 0.00013983 | 0.00022696 | 6.682e-05 | 0.0042685 | 0.0035561 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 85 | 49.9989 | 57.7456 | 57.7178 | 57.7603 | 120.0013 | 119.9843 | 120.0144 | 5.0009 | 4.9999 | 5.0017 | 120.0153 | 119.9849 | 119.9999 | 0.00048033 | 0.0007329 | 0.00068797 | 57.7393 | 0.015996 | 0.011231 | 5.0007 | 0.00054823 | 0.00093855 | 0.12116 | 0.2115 | 0.19875 | -288.7809 | -288.5819 | -288.8992 | 288.7809 | 288.582 | 288.8993 | 0.53142 | -866.262 | 866.2621
Binom Δ изм |  | 0.001909 | --- | --- | --- | 0.0013123 | 0.015709 | 0.014412 | --- | --- | --- | 0.015251 | 0.015106 | 0.0001297 | 0.00048033 | 0.0007329 | 0.00068797 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 685443084810373 | 744157242982300 | -199800179916900 | -0.036669 | -0.032237 | -0.077665 | 0.036669 | 0.032216 | 0.077686 | -9.9557e+14 | -0.027362 | 0.027376
Binom γ изм |  | --- | 0.018442 | 0.029811 | 0.043886 | --- | --- | --- | 0.018282 | 0.0023746 | 0.033951 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0075135 | 0.027706 | 0.019452 | 0.014191 | 0.010965 | 0.018771 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #86
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 86 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 6 | 5.9212e-16 | 1.4803e-16 | 2.1211e-14 | 5.6843e-14 | -1.1369e-13 | -346.41 | -346.41 | -346.41 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | -3.5632e-14 | -1039.23 | 1039.23
Счетчик MTE | 86 | 49.8257 | 57.7546 | 57.6981 | 57.7529 | 120.008 | 120.011 | 119.981 | 6.001 | 5.9995 | 6.0011 | 120.0085 | 120.0036 | 119.9879 | 0.00070825 | 0.0007174 | 0.00058678 | 57.7352 | 0.013001 | 0.024102 | 6.0006 | 0.00015473 | 0.00088507 | 0.24547 | 0.24834 | 0.20337 | -346.5854 | -346.1616 | -346.5826 | 346.5854 | 346.1617 | 346.5827 | 0.69717 | -1039.3296 | 1039.3298
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.17131 | --- | --- | --- | 0.008 | 0.01104 | 0.01904 | --- | --- | --- | 0.008524 | 0.003556 | 0.01208 | 0.00070825 | 0.0007174 | 0.00058678 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.1573e+15 | 436878113981650 | -178884082816900 | -0.050623 | -0.071693 | -0.049826 | 0.050648 | 0.071667 | 0.049843 | -1.9566e+15 | -0.0095853 | 0.009608
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.033879 | 0.063899 | 0.031014 | --- | --- | --- | 0.020116 | 0.009328 | 0.022588 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00033047 | 0.022519 | 0.041746 | 0.011125 | 0.0030947 | 0.017701 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 86 | 49.997 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120.0001 | 120.001 | 119.9989 | -1.7453e-06 | 6.1232e-17 | 1.7453e-05 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 6 | 4.5554e-05 | 2.8024e-05 | -0.0006046 | 0 | 0.006046 | -346.4082 | -346.4106 | -346.4094 | 346.4082 | 346.4106 | 346.4094 | 0.0054414 | -1039.2282 | 1039.2282
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0.0001 | 0.001 | 0.0011 | 1.7453e-06 | 0 | 1.7453e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.8503e+12 | 100 | -5318104633825 | -0.00050654 | -0.00016667 | -0.00016668 | 0.00050654 | 0.00016667 | 0.00016667 | -1.5271e+13 | -0.00016885 | 0.00016885
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.00017321 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 0.00013334 | 0.00091108 | 0.00056049 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 86 | 49.9986 | 57.7553 | 57.7063 | 57.7644 | 120.002 | 120.0053 | 119.9927 | 6.0012 | 6.0001 | 6.0014 | 120.0172 | 119.992 | 119.9908 | 0.00050211 | 0.00072259 | 0.00047733 | 57.7403 | 0.01498 | 0.019434 | 6.0008 | 0.00029762 | 0.0010239 | 0.17403 | 0.25019 | 0.16548 | -346.6018 | -346.2456 | -346.669 | 346.6019 | 346.2457 | 346.669 | 0.5897 | -1039.5165 | 1039.5166
Binom Δ изм |  | 0.0016496 | --- | --- | --- | 0.0019608 | 0.0053177 | 0.0072632 | --- | --- | --- | 0.017166 | 0.007988 | 0.0091629 | 0.00050211 | 0.00072259 | 0.00047733 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 820456735211877 | 440144651878300 | -145555115212900 | -0.055379 | -0.047457 | -0.074778 | 0.055387 | 0.047439 | 0.074778 | -1654980557610613 | -0.027567 | 0.027578
Binom γ изм |  | --- | 0.035138 | 0.049771 | 0.050897 | --- | --- | --- | 0.024319 | 0.0028038 | 0.028782 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.009205 | 0.025945 | 0.033661 | 0.015039 | 0.0059523 | 0.020477 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #87
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 87 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 120 | 120 | 120 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.25 | 2.6168e-17 | 1.0344e-17 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | -7.2169 | -7.2169 | -7.2169 | 14.4337 | 14.4337 | 14.4337 | 37.5 | -21.6506 | 43.3012
Счетчик MTE | 87 | 49.9908 | 57.7559 | 57.7044 | 57.7401 | 119.9926 | 120.014 | 119.9935 | 0.25011 | 0.24996 | 0.25015 | 120.0287 | 120.1763 | 119.7949 | 0.86619 | 0.86651 | 0.86792 | 57.7335 | 0.012673 | 0.018351 | 0.25007 | 0.00023562 | 0.00032786 | 12.5124 | 12.4985 | 12.536 | -7.2184 | -7.1999 | -7.1742 | 14.4453 | 14.424 | 14.4437 | 37.5469 | -21.5925 | 43.3129
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.006172 | --- | --- | --- | 0.00744 | 0.01396 | 0.00652 | --- | --- | --- | 0.02872 | 0.17634 | 0.20506 | 0.0001696 | 0.00048479 | 0.001896 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.099317 | 0.011688 | 0.28791 | -0.020898 | -0.23564 | -0.59129 | 0.079718 | 0.06763 | 0.068836 | 0.12518 | -0.26868 | 0.026975
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.036262 | 0.052997 | 0.0087503 | --- | --- | --- | 0.002172 | 0.000732 | 0.003004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0026621 | 0.02195 | 0.031784 | 0.0014751 | 0.0047125 | 0.0065572 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 87 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 119.9877 | 120.001 | 120.0113 | 0.8661 | 0.86599 | 0.866 | 57.735 | 5.1253e-05 | 5.1253e-05 | 0.25 | 1.7883e-05 | 1.6587e-05 | 12.501 | 12.4995 | 12.4997 | -7.215 | -7.2177 | -7.2176 | 14.4336 | 14.4338 | 14.4339 | 37.5002 | -21.6503 | 43.3013
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0.00015259 | 0 | 0.00015259 | --- | --- | --- | 0.0123 | 0.001 | 0.0113 | 7.3753e-05 | 3.4909e-05 | 2.6181e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0077162 | 0.0040309 | 0.0022232 | -0.026353 | -0.012092 | -0.0098689 | 0.0008 | 1.2307e-14 | 0.0008 | 0.00048739 | -0.0014641 | 1.6409e-14
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 4e-05 | 0 | 4e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.8814e-11 | 8.8772e-05 | 8.8772e-05 | 2.3691e-08 | 0.00035766 | 0.00033174 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 87 | 49.9987 | 57.7575 | 57.7123 | 57.751 | 119.9862 | 120.0141 | 119.9997 | 0.25012 | 0.25 | 0.25011 | 120.0171 | 119.9886 | 119.9942 | 0.866 | 0.86628 | 0.86606 | 57.74 | 0.014951 | 0.016016 | 0.25015 | 2.6969e-05 | 0.00019437 | 12.5105 | 12.4988 | 12.5093 | -7.2239 | -7.2076 | -7.2212 | 14.4464 | 14.4281 | 14.444 | 37.5187 | -21.6527 | 43.3185
Binom Δ изм |  | 0.001703 | --- | --- | --- | 0.013802 | 0.014069 | 0.00025177 | --- | --- | --- | 0.017136 | 0.01136 | 0.0057602 | 2.8864e-05 | 0.00025569 | 3.3125e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.084351 | 0.0097419 | 0.074822 | -0.097709 | -0.12784 | -0.059526 | 0.087686 | 0.039253 | 0.070996 | 0.049811 | -0.0097974 | 0.039812
Binom γ изм |  | --- | 0.038964 | 0.039332 | 0.027725 | --- | --- | --- | 0.0024348 | 2.9802e-06 | 0.0021619 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0086764 | 0.025897 | 0.027741 | 0.0030559 | 0.00053938 | 0.0038873 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #88
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 88 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.5 | 5.2336e-17 | 2.0688e-17 | 25 | 25 | 25 | -14.4337 | -14.4337 | -14.4338 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 75 | -43.3012 | 86.6025
Счетчик MTE | 88 | 49.9908 | 57.7489 | 57.7107 | 57.7428 | 119.9947 | 119.9966 | 120.0087 | 0.50018 | 0.49991 | 0.5002 | 119.9942 | 120.1363 | 119.8695 | 0.86645 | 0.86645 | 0.86766 | 57.7341 | 0.014322 | 0.0094122 | 0.5001 | 0.00031647 | 0.00046901 | 25.0274 | 24.997 | 25.0609 | -14.4211 | -14.4039 | -14.3594 | 28.8849 | 28.8499 | 28.8832 | 75.0852 | -43.1843 | 86.618
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.0061733 | --- | --- | --- | 0.00534 | 0.00338 | 0.00872 | --- | --- | --- | 0.00581 | 0.13633 | 0.13052 | 0.00042624 | 0.00042215 | 0.001637 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.10945 | 0.012087 | 0.24347 | -0.087684 | -0.20709 | -0.51519 | 0.060206 | 0.060803 | 0.054345 | 0.11361 | -0.26999 | 0.017916
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.024117 | 0.042051 | 0.0135 | --- | --- | --- | 0.003608 | 0.001876 | 0.004084 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0014782 | 0.024806 | 0.016302 | 0.0019326 | 0.0063294 | 0.0093803 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 88 | 49.997 | 57.7349 | 57.7349 | 57.7351 | 119.999 | 120.001 | 120 | 0.50001 | 0.5 | 0.5 | 119.995 | 120.003 | 120.002 | 0.86607 | 0.86603 | 0.86605 | 57.735 | 0.00039503 | 0.00028014 | 0.5 | 1.2932e-05 | 1.267e-05 | 25.0015 | 25.0001 | 25.0009 | -14.4317 | -14.4333 | -14.4326 | 28.8677 | 28.8674 | 28.8677 | 75.0025 | -43.2975 | 86.6029
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0.001 | 0.001 | 0 | --- | --- | --- | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 4.363e-05 | 8.7265e-06 | 2.6179e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0058648 | 0.00063444 | 0.0037961 | -0.014289 | -0.0033962 | -0.008296 | 0.00082679 | 0.0003732 | 0.00077321 | 0.0034318 | -0.0086603 | 0.00040893
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.00017321 | 0.00017321 | 0.00017321 | --- | --- | --- | 0.0001 | 2e-05 | 6e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7738e-05 | 0.00068422 | 0.00048522 | 4.666e-05 | 0.00025865 | 0.00025339 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 88 | 49.999 | 57.7508 | 57.7183 | 57.7528 | 119.9889 | 119.9979 | 120.0133 | 0.50025 | 0.49997 | 0.5002 | 119.9978 | 119.9921 | 120.0101 | 0.86617 | 0.86626 | 0.8662 | 57.74 | 0.014944 | 0.0087041 | 0.50018 | 0.00018878 | 0.00035578 | 25.0236 | 24.998 | 25.0227 | -14.4379 | -14.4172 | -14.4354 | 28.8901 | 28.8575 | 28.888 | 75.0444 | -43.2905 | 86.6356
Binom Δ изм |  | 0.0019738 | --- | --- | --- | 0.011101 | 0.0021439 | 0.013252 | --- | --- | --- | 0.0022354 | 0.0078583 | 0.010101 | 0.00014202 | 0.00023208 | 0.00017159 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.094529 | 0.0077659 | 0.090844 | -0.028875 | -0.11497 | -0.011511 | 0.078119 | 0.034555 | 0.071016 | 0.0592 | -0.02486 | 0.038191
Binom γ изм |  | --- | 0.027441 | 0.028879 | 0.030883 | --- | --- | --- | 0.0050676 | 0.00056863 | 0.0040102 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0085773 | 0.025883 | 0.015076 | 0.0036466 | 0.0037756 | 0.0071157 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #89
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 89 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 5.3373e-16 | 2.9606e-16 | 249.9999 | 249.9999 | 249.9999 | -144.3375 | -144.3375 | -144.3375 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 749.9997 | -433.0125 | 866.025
Счетчик MTE | 89 | 49.9908 | 57.744 | 57.7076 | 57.7528 | 120.0083 | 119.9889 | 120.0028 | 5.0007 | 4.9999 | 5.0027 | 120.0122 | 120.1514 | 119.8364 | 0.86634 | 0.86638 | 0.86779 | 57.7348 | 0.014436 | 0.014028 | 5.0011 | 0.0043845 | 0.0049339 | 250.1643 | 249.9774 | 250.7204 | -144.2193 | -144.0886 | -143.5711 | 288.7584 | 288.5312 | 288.9176 | 750.8621 | -431.879 | 866.2071
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.0061683 | --- | --- | --- | 0.00826 | 0.01108 | 0.00282 | --- | --- | --- | 0.012218 | 0.1514 | 0.16362 | 0.00031939 | 0.00035389 | 0.0017666 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.065775 | 0.0089817 | 0.28819 | -0.081871 | -0.17246 | -0.53096 | 0.028884 | 0.049825 | 0.084032 | 0.11499 | -0.26176 | 0.02103
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.015554 | 0.047482 | 0.030799 | --- | --- | --- | 0.013328 | 0.002344 | 0.053216 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00037677 | 0.025005 | 0.024297 | 0.021316 | 0.087691 | 0.098679 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 89 | 49.997 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 5 | 5 | 5 | 119.9996 | 120.001 | 119.9994 | 0.86604 | 0.86603 | 0.86604 | 57.735 | 6.9955e-05 | 6.9955e-05 | 5 | 2.8668e-05 | 2.352e-05 | 250.0024 | 250.0014 | 250.0049 | -144.3298 | -144.3326 | -144.3288 | 288.6733 | 288.6738 | 288.675 | 750.0088 | -432.9911 | 866.0222
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0.0001831 | 0 | 0.00018311 | --- | --- | --- | 0.0004 | 0.001 | 0.0006 | 1.3815e-05 | 8.7265e-06 | 1.7453e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.001022 | 0.00060765 | 0.0020153 | -0.0053589 | -0.003423 | -0.0060461 | 0.0005732 | 0.0004 | 0 | 0.001215 | -0.0049427 | 0.0003244
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.00017321 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0.0004 | 0.0004 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7735e-05 | 0.00012117 | 0.00012117 | 0.00026667 | 0.00057337 | 0.00047039 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 89 | 49.9987 | 57.7466 | 57.7148 | 57.7643 | 120.0047 | 119.9887 | 120.0065 | 5.0007 | 5.0004 | 5.0016 | 120.0173 | 119.9915 | 119.9913 | 0.86623 | 0.86635 | 0.86637 | 57.7412 | 0.015486 | 0.015915 | 5.0009 | 0.00029617 | 0.00081381 | 250.1463 | 250.0267 | 250.3066 | -144.2858 | -144.1365 | -144.2877 | 288.7759 | 288.5977 | 288.9158 | 750.4796 | -432.71 | 866.2895
Binom Δ изм |  | 0.001745 | --- | --- | --- | 0.0047455 | 0.011276 | 0.006546 | --- | --- | --- | 0.017273 | 0.0085373 | 0.008728 | 0.00020431 | 0.00032471 | 0.00033985 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.058561 | 0.010722 | 0.12268 | -0.035853 | -0.13926 | -0.034478 | 0.034956 | 0.026761 | 0.083416 | 0.063987 | -0.069861 | 0.030541
Binom γ изм |  | --- | 0.020087 | 0.03507 | 0.050712 | --- | --- | --- | 0.014887 | 0.0083351 | 0.032711 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.010718 | 0.026823 | 0.027566 | 0.018301 | 0.0059234 | 0.016276 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #90
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 90 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 6 | 6.6201e-16 | 2.9606e-16 | 299.9999 | 299.9999 | 299.9999 | -173.205 | -173.205 | -173.205 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 899.9996 | -519.615 | 1039.23
Счетчик MTE | 90 | 49.9908 | 57.7551 | 57.706 | 57.7391 | 119.9905 | 120.0123 | 119.9972 | 6.0009 | 5.9998 | 6.0011 | 120.0126 | 120.0163 | 119.9711 | 0.86629 | 0.86648 | 0.86652 | 57.7334 | 0.012895 | 0.016703 | 6.0006 | 0.00048115 | 0.0012819 | 300.2411 | 299.9955 | 300.2445 | -173.1311 | -172.8356 | -172.9509 | 346.582 | 346.2217 | 346.495 | 900.4812 | -518.9176 | 1039.2987
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.00618 | --- | --- | --- | 0.00946 | 0.012298 | 0.002838 | --- | --- | --- | 0.0126 | 0.01634 | 0.02894 | 0.00026621 | 0.00045848 | 0.0004937 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.080409 | 0.0014379 | 0.081554 | -0.042668 | -0.21326 | -0.14673 | 0.049654 | 0.05435 | 0.024533 | 0.053508 | -0.13422 | 0.0066123
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.034755 | 0.050212 | 0.0070287 | --- | --- | --- | 0.017872 | 0.004968 | 0.021004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0028098 | 0.022335 | 0.02893 | 0.0113 | 0.009623 | 0.025637 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 90 | 49.997 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 5.9999 | 6 | 6 | 120.0072 | 119.994 | 119.9988 | 0.86602 | 0.8661 | 0.86603 | 57.735 | 0.00036514 | 0.00030747 | 6 | 0.00021986 | 0.00024681 | 299.9957 | 300.023 | 300.0024 | -173.204 | -173.1625 | -173.1995 | 346.4059 | 346.4088 | 346.4094 | 900.0212 | -519.566 | 1039.2242
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0.001 | 0.001 | 0 | --- | --- | --- | 0.0072 | 0.006 | 0.0012 | 1.7453e-06 | 6.9805e-05 | 8.7265e-06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0013747 | 0.007727 | 0.00084098 | -0.00056861 | -0.024518 | -0.0031897 | 0.0011732 | 0.00033333 | 0.00016667 | 0.0023977 | -0.0094255 | 0.00055773
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.00017321 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0.0012 | 0.0004 | 0.0002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7738e-05 | 0.00063244 | 0.00053256 | 0.00060018 | 0.0043971 | 0.0049362 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 90 | 49.999 | 57.7562 | 57.7141 | 57.7509 | 119.9841 | 120.0061 | 120.0098 | 6.0009 | 6.0004 | 6.0015 | 120.0227 | 119.981 | 119.9963 | 0.86619 | 0.86652 | 0.86631 | 57.7388 | 0.015737 | 0.010071 | 6.0008 | 0.00036032 | 0.0012059 | 300.2127 | 300.0827 | 300.2551 | -173.1949 | -172.8559 | -173.1255 | 346.5892 | 346.3074 | 346.5914 | 900.5505 | -519.1763 | 1039.4879
Binom Δ изм |  | 0.0020005 | --- | --- | --- | 0.015869 | 0.006073 | 0.0098038 | --- | --- | --- | 0.022713 | 0.019012 | 0.003685 | 0.00016616 | 0.00049595 | 0.00028329 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.070939 | 0.027624 | 0.085079 | -0.0058486 | -0.20155 | -0.045871 | 0.05174 | 0.029626 | 0.052357 | 0.061217 | -0.084422 | 0.024818
Binom γ изм |  | --- | 0.036665 | 0.03622 | 0.027626 | --- | --- | --- | 0.018139 | 0.0079155 | 0.029659 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0065224 | 0.027257 | 0.017444 | 0.015459 | 0.0072064 | 0.024118 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #91
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 91 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 120 | 120 | 120 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.25 | 4.9823e-17 | 1.0566e-17 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 7.2169 | 7.2169 | 7.2169 | 14.4337 | 14.4337 | 14.4337 | 37.5 | 21.6506 | 43.3012
Счетчик MTE | 91 | 49.9908 | 57.7477 | 57.7012 | 57.7566 | 120.0133 | 119.9979 | 119.9888 | 0.24992 | 0.25 | 0.25013 | 119.9638 | 120.1407 | 119.8955 | 0.86528 | 0.86571 | 0.86446 | 57.7352 | 0.013718 | 0.02089 | 0.25002 | 0.00022702 | 0.00015434 | 12.4878 | 12.4883 | 12.4886 | 7.2347 | 7.2206 | 7.2623 | 14.4322 | 14.4254 | 14.4467 | 37.4647 | 21.7177 | 43.3043
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.00617 | --- | --- | --- | 0.0133 | 0.00209 | 0.01121 | --- | --- | --- | 0.03618 | 0.14067 | 0.10449 | 0.00074727 | 0.00031468 | 0.0015645 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.09716 | 0.09383 | 0.091297 | 0.2475 | 0.051352 | 0.63003 | 0.010883 | 0.057514 | 0.089522 | 0.094096 | 0.30963 | 0.0070417
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.021924 | 0.058554 | 0.037423 | --- | --- | --- | 0.00164 | 5.2e-05 | 0.002604 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00026391 | 0.02376 | 0.036183 | 0.00033596 | 0.0045403 | 0.0030869 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 91 | 49.997 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 119.996 | 120.0089 | 119.9951 | 0.86597 | 0.866 | 0.86593 | 57.735 | 0.00036514 | 0.00030747 | 0.25 | 1.2604e-05 | 9.8775e-06 | 12.4991 | 12.4997 | 12.4986 | 7.2181 | 7.2176 | 7.2193 | 14.4336 | 14.4339 | 14.4337 | 37.4974 | 21.6549 | 43.3012
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0.001 | 0.001 | 0 | --- | --- | --- | 0.004 | 0.0089 | 0.0049 | 5.2365e-05 | 2.6181e-05 | 9.5136e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0074197 | 0.0022232 | 0.010985 | 0.016764 | 0.0098689 | 0.032949 | 0.0013732 | 0.0008 | 1.2307e-14 | 0.0068761 | 0.019861 | 0.00019107
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.00017321 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 6e-05 | 4e-05 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7738e-05 | 0.00063244 | 0.00053256 | 6.6768e-06 | 0.00025208 | 0.00019755 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 91 | 49.9988 | 57.7489 | 57.7088 | 57.7677 | 120.0071 | 119.9951 | 119.9978 | 0.24992 | 0.25005 | 0.25011 | 119.9584 | 119.9899 | 120.0517 | 0.86549 | 0.8659 | 0.86596 | 57.7402 | 0.015954 | 0.017455 | 0.25009 | 0.00018878 | 0.00035714 | 12.4914 | 12.4952 | 12.5114 | 7.2298 | 7.2182 | 7.2258 | 14.4328 | 14.4303 | 14.4481 | 37.498 | 21.6738 | 43.3111
Binom Δ изм |  | 0.0017755 | --- | --- | --- | 0.0070801 | 0.0048904 | 0.0021744 | --- | --- | --- | 0.041603 | 0.010078 | 0.051697 | 0.00053831 | 0.0001225 | 7.0289e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0689 | 0.037986 | 0.090966 | 0.17949 | 0.018587 | 0.12348 | 0.0067449 | 0.023845 | 0.099097 | 0.0053041 | 0.10719 | 0.022836
Binom γ изм |  | --- | 0.024124 | 0.045318 | 0.056572 | --- | --- | --- | 0.0015402 | 0.0010741 | 0.0021237 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0089803 | 0.027634 | 0.030232 | 0.0017613 | 0.0037756 | 0.0071428 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #92
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 92 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.5 | 9.9646e-17 | 2.1131e-17 | 25 | 25 | 25 | 14.4337 | 14.4338 | 14.4337 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 75 | 43.3013 | 86.6025
Счетчик MTE | 92 | 49.9908 | 57.7437 | 57.7065 | 57.7533 | 120.0095 | 119.9911 | 119.9994 | 0.50012 | 0.49993 | 0.50021 | 119.987 | 120.1142 | 119.8988 | 0.8655 | 0.8657 | 0.86462 | 57.7345 | 0.013839 | 0.015338 | 0.50009 | 0.00027491 | 0.00036991 | 24.9948 | 24.9748 | 24.9779 | 14.4657 | 14.441 | 14.5146 | 28.879 | 28.8493 | 28.8889 | 74.9476 | 43.4213 | 86.6173
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.0061683 | --- | --- | --- | 0.00952 | 0.008922 | 0.000598 | --- | --- | --- | 0.013 | 0.11425 | 0.10125 | 0.00052407 | 0.00032726 | 0.0014053 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.02062 | 0.10068 | 0.088158 | 0.22132 | 0.050298 | 0.55985 | 0.039919 | 0.062911 | 0.074237 | 0.069818 | 0.27715 | 0.017082
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.015155 | 0.049398 | 0.031624 | --- | --- | --- | 0.002476 | 0.001352 | 0.00426 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00087324 | 0.023969 | 0.026566 | 0.0017907 | 0.0054981 | 0.0073983 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 92 | 49.997 | 57.7349 | 57.735 | 57.7349 | 120.0002 | 120.001 | 119.9988 | 0.49999 | 0.5 | 0.5 | 119.994 | 120.0071 | 119.9989 | 0.86599 | 0.86604 | 0.86599 | 57.7349 | 0.00040831 | 0.0003459 | 0.5 | 2.1644e-05 | 1.7043e-05 | 24.9984 | 25.0005 | 24.9988 | 14.4353 | 14.4329 | 14.4355 | 28.8669 | 28.8676 | 28.8673 | 74.9978 | 43.3037 | 86.6018
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0.00021362 | 0.001 | 0.0012136 | --- | --- | --- | 0.006 | 0.0071 | 0.0011 | 3.6773e-05 | 1.7453e-05 | 3.5781e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0062193 | 0.0022153 | 0.0047049 | 0.010764 | 0.0058461 | 0.011821 | 0.0019732 | 0.0002 | 0.0005732 | 0.002903 | 0.0055796 | 0.00078214
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.00017321 | 0 | 0.00017321 | --- | --- | --- | 0.00018 | 2e-05 | 4e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00011547 | 0.00070721 | 0.00059911 | 6.6681e-05 | 0.00043289 | 0.00034087 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 92 | 49.9988 | 57.7468 | 57.7135 | 57.7646 | 120.0023 | 119.9903 | 120.0074 | 0.50023 | 0.49999 | 0.50025 | 119.9843 | 120.0038 | 120.0119 | 0.86574 | 0.86591 | 0.8658 | 57.741 | 0.016676 | 0.013345 | 0.50024 | 8.0906e-05 | 0.00038738 | 25.0086 | 24.9869 | 25.0186 | 14.4574 | 14.4338 | 14.4596 | 28.8868 | 28.8562 | 28.8966 | 75.0141 | 43.3509 | 86.6396
Binom Δ изм |  | 0.001764 | --- | --- | --- | 0.0023422 | 0.0097427 | 0.0074081 | --- | --- | --- | 0.015663 | 0.0037994 | 0.011879 | 0.00028093 | 0.00011481 | 0.00022675 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.03431 | 0.052383 | 0.074525 | 0.1641 | 0.00062875 | 0.17934 | 0.066774 | 0.039127 | 0.10074 | 0.018815 | 0.11469 | 0.04279
Binom γ изм |  | --- | 0.020411 | 0.037244 | 0.05126 | --- | --- | --- | 0.0046372 | 0.00018954 | 0.0049448 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.01046 | 0.028883 | 0.023114 | 0.0047958 | 0.0016181 | 0.0077476 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #93
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 93 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 1.0675e-15 | 3.1316e-16 | 249.9999 | 249.9999 | 249.9999 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 749.9997 | 433.0125 | 866.025
Счетчик MTE | 93 | 49.9908 | 57.7555 | 57.6983 | 57.7495 | 120.0043 | 120.0132 | 119.9825 | 4.9996 | 5.0004 | 5.001 | 120.004 | 120.1931 | 119.8029 | 0.86565 | 0.86565 | 0.86408 | 57.7345 | 0.012969 | 0.023376 | 5.0003 | 0.005895 | 0.0054777 | 249.9611 | 249.7518 | 249.5498 | 144.5655 | 144.4422 | 145.3731 | 288.7555 | 288.5126 | 288.8052 | 749.2627 | 434.3808 | 866.0733
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.006174 | --- | --- | --- | 0.00434 | 0.013166 | 0.017506 | --- | --- | --- | 0.00396 | 0.1931 | 0.19706 | 0.00037566 | 0.00037234 | 0.0019489 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.015497 | 0.099238 | 0.18003 | 0.15795 | 0.072533 | 0.71751 | 0.027893 | 0.056267 | 0.045107 | 0.098256 | 0.316 | 0.0055777
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.035528 | 0.063511 | 0.025142 | --- | --- | --- | 0.007632 | 0.007248 | 0.01996 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0009477 | 0.022463 | 0.040489 | 0.0063965 | 0.1179 | 0.10955 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 93 | 49.997 | 57.7351 | 57.7349 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 5 | 0 | 5 | 119.997 | 120.0033 | 119.9997 | 0.86601 | 1 | 0.86601 | 57.735 | 5.1451e-05 | 8.5917e-05 | 3.3334 | 1.6667 | 1.6667 | 249.9975 | 0 | 249.9956 | 144.3485 | 0 | 144.3484 | 288.6784 | 0 | 288.6767 | 499.9931 | 288.6969 | 577.3551
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0.00012207 | 0 | 0.00012207 | --- | --- | --- | 0.003 | 0.0033 | 0.0003 | 1.8519e-05 | 0.13397 | 2.0072e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00096523 | 100 | 0.0017177 | 0.0075882 | 100 | 0.0075529 | 0.0011732 | 100 | 0.0006 | 33.3342 | 33.3283 | 33.3327
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.00017321 | 0.00017321 | 0 | --- | --- | --- | 0.001 | 100 | 0.0006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.0446e-11 | 8.9116e-05 | 0.00014881 | 33.3328 | 33.3334 | 33.3338 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 93 | 49.999 | 57.756 | 57.7045 | 57.7587 | 120.0002 | 120.0099 | 119.9899 | 5.0005 | 5.0006 | 5.0013 | 120.0111 | 119.9895 | 119.9995 | 0.86575 | 0.86566 | 0.86583 | 57.7386 | 0.013897 | 0.021954 | 5.0006 | 0.00032786 | 0.00078134 | 250.035 | 249.7904 | 250.1095 | 144.5406 | 144.4632 | 144.5326 | 288.807 | 288.5565 | 288.8675 | 749.9349 | 433.5365 | 866.2311
Binom Δ изм |  | 0.0020082 | --- | --- | --- | 0.00022888 | 0.0099106 | 0.010117 | --- | --- | --- | 0.011086 | 0.010529 | 0.00054169 | 0.00027426 | 0.00037028 | 0.00019766 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.014054 | 0.083785 | 0.043845 | 0.14074 | 0.087095 | 0.13519 | 0.045739 | 0.041043 | 0.066681 | 0.0086285 | 0.12101 | 0.023796
Binom γ изм |  | --- | 0.036381 | 0.052857 | 0.040999 | --- | --- | --- | 0.0094032 | 0.011835 | 0.025692 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0062515 | 0.02407 | 0.038026 | 0.012226 | 0.0065571 | 0.015627 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #94
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 94 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.86603 | 0.86603 | 0.86603 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 6 | 1.3965e-15 | 3.2039e-16 | 299.9999 | 299.9999 | 299.9999 | 173.205 | 173.205 | 173.205 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 899.9996 | 519.615 | 1039.23
Счетчик MTE | 94 | 49.9908 | 57.7435 | 57.707 | 57.7532 | 120.0085 | 119.9906 | 120.0009 | 6.0007 | 6.0003 | 6.0008 | 120.0083 | 120.0641 | 119.9276 | 0.86569 | 0.86569 | 0.86505 | 57.7346 | 0.01404 | 0.014689 | 6.0006 | 0.0022817 | 0.0025115 | 299.9629 | 299.7557 | 299.7982 | 173.4517 | 173.3309 | 173.8685 | 346.5014 | 346.2616 | 346.5678 | 899.5168 | 520.6511 | 1039.3308
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.0061733 | --- | --- | --- | 0.00846 | 0.00938 | 0.00092 | --- | --- | --- | 0.00832 | 0.064052 | 0.072372 | 0.00033512 | 0.0003339 | 0.00097617 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.012329 | 0.081378 | 0.067218 | 0.14241 | 0.072689 | 0.3831 | 0.026378 | 0.042839 | 0.045552 | 0.053641 | 0.1994 | 0.0096969
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.014729 | 0.048463 | 0.031454 | --- | --- | --- | 0.013976 | 0.006752 | 0.016912 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00076006 | 0.024318 | 0.025442 | 0.012528 | 0.045633 | 0.05023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 94 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120.005 | 119.9973 | 119.9977 | 0.86604 | 0.86599 | 0.86602 | 57.735 | 0.00033589 | 0.00033589 | 6 | 0.00014449 | 0.00015833 | 300.0044 | 299.9873 | 299.999 | 173.1937 | 173.2257 | 173.2066 | 346.4083 | 346.4094 | 346.41 | 899.9906 | 519.6259 | 1039.2277
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0.001 | 0.001 | 0 | --- | --- | --- | 0.005 | 0.0027 | 0.0023 | 1.7453e-05 | 3.4909e-05 | 2.618e-06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0015153 | 0.0041976 | 0.0003023 | 0.006546 | 0.011925 | 0.0009069 | 0.0005 | 0.00016667 | 1.6409e-14 | 0.00099487 | 0.0020953 | 0.00022222
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0.0006 | 0.0002 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.3846e-09 | 0.00058178 | 0.00058178 | 0.00026674 | 0.0028897 | 0.0031667 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 94 | 49.9987 | 57.7447 | 57.7127 | 57.7616 | 120.0062 | 119.9854 | 120.0085 | 6.0014 | 6.0008 | 6.0011 | 120.0217 | 119.9912 | 119.9872 | 0.86582 | 0.86567 | 0.86561 | 57.7382 | 0.015113 | 0.01605 | 6.0009 | 0.00073858 | 0.00091839 | 300.0473 | 299.8038 | 300.0503 | 173.3998 | 173.3743 | 173.5641 | 346.5485 | 346.3249 | 346.6333 | 899.9014 | 520.3382 | 1039.5067
Binom Δ изм |  | 0.001745 | --- | --- | --- | 0.0061569 | 0.014633 | 0.0084839 | --- | --- | --- | 0.021652 | 0.0087891 | 0.012848 | 0.00020923 | 0.00035335 | 0.00041248 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.015804 | 0.065353 | 0.016811 | 0.11246 | 0.097744 | 0.20735 | 0.039979 | 0.02456 | 0.06447 | 0.010913 | 0.13918 | 0.026627
Binom γ изм |  | --- | 0.016836 | 0.038651 | 0.046133 | --- | --- | --- | 0.02779 | 0.016918 | 0.02202 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0055445 | 0.026176 | 0.027799 | 0.018311 | 0.014772 | 0.018368 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #95
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 95 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.96824 | 0.96824 | 0.96824 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.5 | 1.0467e-16 | 2.6168e-17 | 27.9508 | 27.9508 | 27.9508 | -7.2171 | -7.2171 | -7.2171 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 83.8523 | -21.6513 | 86.6025
Счетчик MTE | 95 | 49.9908 | 57.7486 | 57.7005 | 57.7566 | 120.0131 | 119.9995 | 119.9875 | 0.49992 | 0.49994 | 0.50021 | 120.0045 | 120.1674 | 119.8281 | 0.96847 | 0.96844 | 0.96916 | 57.7352 | 0.01374 | 0.021519 | 0.50002 | 0.0005058 | 0.0004981 | 27.9597 | 27.9364 | 27.9993 | -7.1921 | -7.1905 | -7.1193 | 28.8699 | 28.847 | 28.8902 | 83.8954 | -21.5018 | 86.607
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.00617 | --- | --- | --- | 0.01306 | 0.00054 | 0.01252 | --- | --- | --- | 0.0045316 | 0.16736 | 0.17189 | 0.00022897 | 0.00019188 | 0.00091817 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.031814 | 0.051298 | 0.1735 | -0.34724 | -0.3686 | -1.3558 | 0.0081642 | 0.071102 | 0.0786 | 0.05134 | -0.69054 | 0.0052208
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.023608 | 0.059829 | 0.037385 | --- | --- | --- | 0.001544 | 0.001128 | 0.00412 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00038743 | 0.023798 | 0.037272 | 0.00047292 | 0.010116 | 0.0099619 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 95 | 49.997 | 57.7351 | 57.7349 | 57.7349 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 0.50001 | 0.5 | 0.5 | 120.0003 | 120.001 | 119.9987 | 0.96824 | 0.96824 | 0.96825 | 57.735 | 0.00010568 | 0.00010568 | 0.5 | 2.6346e-06 | 5.7275e-06 | 27.9512 | 27.9507 | 27.9507 | -7.2173 | -7.2171 | -7.2166 | 28.868 | 28.8674 | 28.8673 | 83.8526 | -21.6509 | 86.6027
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0.00024414 | 0 | 0.00024414 | --- | --- | --- | 0.0003 | 0.001 | 0.0013 | 2.4374e-07 | 1.1102e-16 | 4.3633e-06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.001548 | 0.0003732 | 0.00012256 | -0.0019508 | -0.0003732 | -0.0073326 | 0.0015732 | 0.0003732 | 0.0005732 | 0.00035075 | -0.0019183 | 0.00020893
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.00017321 | 0.00017321 | 0.00017321 | --- | --- | --- | 0.00014 | 2e-05 | 4e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7735e-05 | 0.00018305 | 0.00018305 | 2.6666e-05 | 5.2692e-05 | 0.00011455 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 95 | 49.9988 | 57.7491 | 57.7069 | 57.7642 | 120.009 | 119.9932 | 119.9978 | 0.49993 | 0.50001 | 0.50021 | 120.0026 | 119.9804 | 120.017 | 0.96836 | 0.96833 | 0.96828 | 57.7383 | 0.015762 | 0.016606 | 0.50001 | 0.0001674 | 0.00038179 | 27.9571 | 27.9401 | 27.978 | -7.2043 | -7.2037 | -7.2194 | 28.8704 | 28.8538 | 28.8944 | 83.8752 | -21.6274 | 86.6186
Binom Δ изм |  | 0.0017526 | --- | --- | --- | 0.0089951 | 0.0068283 | 0.0021591 | --- | --- | --- | 0.0025864 | 0.019569 | 0.016998 | 0.00012077 | 8.9298e-05 | 4.0064e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.022689 | 0.038344 | 0.097384 | -0.17699 | -0.18584 | -0.031159 | 0.010216 | 0.047558 | 0.093243 | 0.027241 | -0.11055 | 0.018634
Binom γ изм |  | --- | 0.024428 | 0.048655 | 0.050593 | --- | --- | --- | 0.0014192 | 0.00010848 | 0.0042629 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0057428 | 0.027301 | 0.028763 | 0.00024796 | 0.003348 | 0.0076359 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #96
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 96 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.96824 | 0.96824 | 0.96824 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 1.0282e-15 | 2.0935e-16 | 279.5078 | 279.5078 | 279.5078 | -72.1711 | -72.1711 | -72.1711 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 838.5233 | -216.5134 | 866.025
Счетчик MTE | 96 | 49.8257 | 57.7571 | 57.6995 | 57.7466 | 120.0011 | 120.016 | 119.9829 | 5.0009 | 5.0011 | 5.001 | 120.0095 | 119.9977 | 119.9928 | 0.96841 | 0.96845 | 0.96837 | 57.7344 | 0.012489 | 0.023084 | 5.001 | 0.00026752 | 0.00024062 | 279.7152 | 279.4566 | 279.6571 | -72.0205 | -71.9104 | -72.0571 | 288.8382 | 288.5604 | 288.7911 | 838.8289 | -215.988 | 866.1897
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.17132 | --- | --- | --- | 0.00112 | 0.01596 | 0.01708 | --- | --- | --- | 0.0094856 | 0.0023 | 0.0071856 | 0.00017088 | 0.00020728 | 0.00012781 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.074202 | 0.018292 | 0.053424 | -0.2087 | -0.36121 | -0.15806 | 0.056543 | 0.039691 | 0.040218 | 0.036444 | -0.24266 | 0.019023
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.038244 | 0.061474 | 0.020126 | --- | --- | --- | 0.018292 | 0.021796 | 0.020088 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0010355 | 0.021631 | 0.039983 | 0.020058 | 0.0053505 | 0.0048124 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 96 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 5 | 0 | 4.9999 | 120.0042 | 119.991 | 120.0048 | 0.96824 | 1 | 0.96822 | 57.735 | 0.00033589 | 0.00033589 | 3.3333 | 1.6668 | 1.6665 | 279.5053 | 0 | 279.4975 | -72.1715 | 0 | -72.1945 | 288.6727 | 0 | 288.671 | 559.0028 | -144.366 | 577.3436
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0.001 | 0.001 | 0 | --- | --- | --- | 0.0042 | 0.009 | 0.0048 | 8.727e-07 | 0.031756 | 2.1821e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00089013 | 100 | 0.0036536 | -0.00055187 | -100 | -0.032396 | 0.0008 | 100 | 0.0014 | 33.3348 | -33.3224 | 33.3341
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0.0008 | 100 | 0.0014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.3846e-09 | 0.00058178 | 0.00058178 | 33.3341 | 33.3354 | 33.3305 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 96 | 49.999 | 57.7582 | 57.7049 | 57.755 | 119.9959 | 120.0123 | 119.9918 | 5.001 | 5.0004 | 5.0014 | 120.0139 | 119.9939 | 119.9922 | 0.96836 | 0.96844 | 0.96836 | 57.7392 | 0.015304 | 0.020506 | 5.0009 | 0.00027065 | 0.00058024 | 279.7102 | 279.4415 | 279.7195 | -72.0793 | -71.9141 | -72.0816 | 288.8481 | 288.5466 | 288.8577 | 838.8712 | -216.075 | 866.2524
Binom Δ изм |  | 0.0019624 | --- | --- | --- | 0.0040894 | 0.01226 | 0.0081558 | --- | --- | --- | 0.013893 | 0.006073 | 0.0078049 | 0.00012065 | 0.000201 | 0.00012077 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.072421 | 0.023715 | 0.075762 | -0.12721 | -0.35614 | -0.12405 | 0.059947 | 0.044468 | 0.063277 | 0.041489 | -0.20246 | 0.026256
Binom γ изм |  | --- | 0.040226 | 0.052057 | 0.034722 | --- | --- | --- | 0.01977 | 0.0075912 | 0.028591 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0072294 | 0.026507 | 0.035518 | 0.018044 | 0.0054129 | 0.011605 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #97
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 97 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.96824 | 0.96824 | 0.96824 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 6 | 1.1935e-15 | 4.1869e-16 | 335.4093 | 335.4093 | 335.4093 | -86.6054 | -86.6054 | -86.6054 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 1006.2279 | -259.8161 | 1039.23
Счетчик MTE | 97 | 49.9908 | 57.7545 | 57.7079 | 57.739 | 119.991 | 120.0089 | 120.0001 | 6.0014 | 6.0003 | 6.0007 | 120.0094 | 120.0018 | 119.9888 | 0.96838 | 0.96846 | 0.96843 | 57.7338 | 0.013057 | 0.014913 | 6.0008 | 0.00032853 | 0.0006134 | 335.6492 | 335.3424 | 335.5395 | -86.4661 | -86.2724 | -86.367 | 346.6075 | 346.2621 | 346.4766 | 1006.5311 | -259.1056 | 1039.3463
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.00617 | --- | --- | --- | 0.009 | 0.00888 | 0.00012 | --- | --- | --- | 0.00938 | 0.00184 | 0.01122 | 0.00014035 | 0.00022033 | 0.00018971 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.071531 | 0.019938 | 0.038817 | -0.16077 | -0.38447 | -0.27517 | 0.057027 | 0.042684 | 0.01922 | 0.030136 | -0.27347 | 0.011188
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.033796 | 0.046855 | 0.0069559 | --- | --- | --- | 0.027868 | 0.005008 | 0.014716 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0020349 | 0.022615 | 0.025829 | 0.015864 | 0.0065706 | 0.012268 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 97 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5.9999 | 0 | 6 | 120.0011 | 120.004 | 119.9949 | 0.96824 | 1 | 0.96827 | 57.735 | 1.5166e-14 | 3.5527e-15 | 4 | 1.9998 | 2.0001 | 335.4047 | 0 | 335.4169 | -86.6048 | 0 | -86.5761 | 346.4054 | 0 | 346.41 | 670.8215 | -173.1809 | 692.8154
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0.0011 | 0.004 | 0.0051 | 4.3635e-07 | 0.031756 | 2.1814e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0013784 | 100 | 0.0022529 | -0.0006574 | -100 | -0.033797 | 0.0013333 | 100 | 1.6409e-14 | 33.333 | -33.3448 | 33.3338
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0.0016 | 120 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 1.3791e-14 | 1.0256e-14 | 40.0005 | 39.9966 | 40.0028 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 97 | 49.9987 | 57.7552 | 57.7138 | 57.7474 | 119.9875 | 120.0064 | 120.0061 | 6.0016 | 6.0006 | 6.0011 | 120.0188 | 119.9904 | 119.9908 | 0.96833 | 0.96847 | 0.96839 | 57.7386 | 0.014314 | 0.013575 | 6.001 | 0.00081227 | 0.00089546 | 335.6432 | 335.3938 | 335.5952 | -86.5439 | -86.2831 | -86.4372 | 346.6211 | 346.3145 | 346.548 | 1006.6321 | -259.2641 | 1039.4835
Binom Δ изм |  | 0.0016763 | --- | --- | --- | 0.012505 | 0.0064316 | 0.0060806 | --- | --- | --- | 0.018829 | 0.0095901 | 0.0092239 | 8.5066e-05 | 0.0002221 | 0.00015087 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.069722 | 0.0046315 | 0.055419 | -0.071005 | -0.37211 | -0.19419 | 0.060929 | 0.027564 | 0.03983 | 0.040167 | -0.21243 | 0.024395
Binom γ изм |  | --- | 0.035026 | 0.036715 | 0.021521 | --- | --- | --- | 0.031118 | 0.011015 | 0.021973 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0061656 | 0.024792 | 0.023513 | 0.02018 | 0.016245 | 0.017909 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #98
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 98 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.96824 | 0.96824 | 0.96824 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.5 | 9.9646e-17 | 3.3358e-17 | 27.9508 | 27.9508 | 27.9508 | 7.2171 | 7.2171 | 7.2171 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 83.8523 | 21.6513 | 86.6025
Счетчик MTE | 98 | 49.9908 | 57.7442 | 57.708 | 57.7517 | 120.0067 | 119.989 | 120.0043 | 0.50012 | 0.49997 | 0.5002 | 119.9933 | 120.0178 | 119.9888 | 0.96801 | 0.96807 | 0.96794 | 57.7346 | 0.0146 | 0.013136 | 0.5001 | 6.768e-05 | 9.1912e-05 | 27.9553 | 27.9311 | 27.9614 | 7.2461 | 7.2329 | 7.2558 | 28.8791 | 28.8524 | 28.8874 | 83.8478 | 21.7348 | 86.619
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.0061683 | --- | --- | --- | 0.00672 | 0.01102 | 0.0043 | --- | --- | --- | 0.00666 | 0.017838 | 0.011178 | 0.00023396 | 0.00017539 | 0.00030177 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.016163 | 0.07033 | 0.037901 | 0.4022 | 0.21893 | 0.53572 | 0.040336 | 0.052225 | 0.06909 | 0.0054219 | 0.38562 | 0.019067
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.015852 | 0.046828 | 0.028998 | --- | --- | --- | 0.002448 | 0.00054 | 0.004008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00065965 | 0.025288 | 0.022753 | 0.0019719 | 0.0013536 | 0.0018382 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 98 | 49.997 | 57.7351 | 57.7349 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 119.999 | 120.008 | 119.993 | 0.96825 | 0.96825 | 0.96822 | 57.735 | 0.00031107 | 0.00036817 | 0.5 | 2.1272e-05 | 2.2723e-05 | 27.9511 | 27.9509 | 27.9503 | 7.2162 | 7.2161 | 7.2196 | 28.8676 | 28.8673 | 28.8677 | 83.8523 | 21.6519 | 86.6026
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0.001 | 0.001 | 0 | --- | --- | --- | 0.001 | 0.008 | 0.007 | 8.7263e-06 | 8.7263e-06 | 2.1821e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0012745 | 0.00032805 | 0.0016537 | 0.013146 | 0.014092 | 0.034397 | 0.00037321 | 0.0005732 | 0.0006 | 1.7058e-05 | 0.0023864 | 0.00013333
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.00017321 | 0.00017321 | 0 | --- | --- | --- | 2e-05 | 4e-05 | 6e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.3846e-09 | 0.00053878 | 0.00063768 | 1.3314e-05 | 0.00042544 | 0.00045446 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 98 | 49.9987 | 57.7444 | 57.7146 | 57.7589 | 120.0067 | 119.9845 | 120.0088 | 0.50017 | 0.49996 | 0.50025 | 120.0038 | 119.9938 | 120.0024 | 0.96816 | 0.96818 | 0.96813 | 57.7383 | 0.01396 | 0.015281 | 0.50008 | 0 | 0.00040972 | 27.9624 | 27.9368 | 27.9731 | 7.2302 | 7.2215 | 7.2361 | 28.882 | 28.8551 | 28.8939 | 83.8723 | 21.6878 | 86.631
Binom Δ изм |  | 0.0016572 | --- | --- | --- | 0.0067062 | 0.015503 | 0.008812 | --- | --- | --- | 0.0037994 | 0.0061798 | 0.0023956 | 8.4569e-05 | 6.7045e-05 | 0.00011056 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.041517 | 0.049883 | 0.079929 | 0.18126 | 0.060858 | 0.26269 | 0.050256 | 0.042959 | 0.09136 | 0.023856 | 0.16827 | 0.032888
Binom γ изм |  | --- | 0.016228 | 0.035262 | 0.041336 | --- | --- | --- | 0.0034022 | 0.00077009 | 0.0050008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0057758 | 0.024179 | 0.026467 | 0.0016558 | 1.9929e-15 | 0.0081944 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #99
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 99 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.96824 | 0.96824 | 0.96824 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 7.5481e-16 | 3.31e-16 | 279.5078 | 279.5078 | 279.5078 | 72.1711 | 72.1711 | 72.1711 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 838.5233 | 216.5134 | 866.025
Счетчик MTE | 99 | 49.9908 | 57.7555 | 57.6985 | 57.7492 | 120.0042 | 120.0146 | 119.9811 | 5.0008 | 5.0009 | 5.001 | 120.0066 | 120.1579 | 119.8354 | 0.96808 | 0.96807 | 0.96744 | 57.7344 | 0.012481 | 0.023727 | 5.0009 | 0.004713 | 0.0046763 | 279.6043 | 279.3289 | 279.4008 | 72.3951 | 72.3363 | 73.1011 | 288.8245 | 288.5432 | 288.8054 | 838.334 | 217.8325 | 866.1732
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.006172 | --- | --- | --- | 0.00422 | 0.01464 | 0.01886 | --- | --- | --- | 0.00662 | 0.15793 | 0.16455 | 0.00016707 | 0.00017757 | 0.00080758 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.034535 | 0.063987 | 0.038261 | 0.31039 | 0.2289 | 1.2885 | 0.051799 | 0.045655 | 0.045183 | 0.022571 | 0.60927 | 0.017109
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.035545 | 0.063296 | 0.024602 | --- | --- | --- | 0.016248 | 0.017652 | 0.020576 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0010506 | 0.021618 | 0.041097 | 0.018071 | 0.09426 | 0.093526 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 99 | 49.997 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 119.995 | 120.006 | 119.999 | 0.96824 | 0.96826 | 0.96823 | 57.735 | 3.4874e-05 | 3.4874e-05 | 5 | 0.00017959 | 0.00014433 | 279.5032 | 279.5122 | 279.5058 | 72.1753 | 72.1515 | 72.181 | 288.6716 | 288.6744 | 288.6756 | 838.5212 | 216.5078 | 866.0216
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 3.0518e-05 | 0 | 3.0518e-05 | --- | --- | --- | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 4.4968e-06 | 1.7452e-05 | 8.7275e-06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0016376 | 0.0016024 | 0.00070138 | 0.0057924 | 0.027238 | 0.013719 | 0.0011732 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00024554 | 0.0025755 | 0.00039107
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.00017321 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0.001 | 0.0002 | 0.0002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7735e-05 | 6.0403e-05 | 6.0403e-05 | 0.00033344 | 0.0035917 | 0.0028867 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 99 | 49.9987 | 57.7553 | 57.7057 | 57.7576 | 120.002 | 120.0113 | 119.9866 | 5.0008 | 5.0004 | 5.0014 | 120.0125 | 119.9995 | 119.9879 | 0.96812 | 0.96807 | 0.96812 | 57.7379 | 0.012509 | 0.022086 | 5.0007 | 0.00032218 | 0.00081685 | 279.6133 | 279.3362 | 279.6585 | 72.3473 | 72.3313 | 72.3558 | 288.8213 | 288.549 | 288.8672 | 838.608 | 217.0344 | 866.2374
Binom Δ изм |  | 0.0016763 | --- | --- | --- | 0.0020447 | 0.01133 | 0.013359 | --- | --- | --- | 0.012535 | 0.00046539 | 0.012054 | 0.00012486 | 0.00017171 | 0.00012224 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.037766 | 0.061372 | 0.053936 | 0.24409 | 0.2219 | 0.25594 | 0.050665 | 0.043654 | 0.066565 | 0.01011 | 0.24064 | 0.024529
Binom γ изм |  | --- | 0.035086 | 0.050683 | 0.039136 | --- | --- | --- | 0.015621 | 0.0070381 | 0.027456 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0049565 | 0.021667 | 0.038253 | 0.013542 | 0.0064436 | 0.016337 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #100
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 100 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.96824 | 0.96824 | 0.96824 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 6 | 1.324e-15 | 4.1869e-16 | 335.4093 | 335.4093 | 335.4093 | 86.6054 | 86.6054 | 86.6054 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 1006.2279 | 259.8161 | 1039.23
Счетчик MTE | 100 | 49.9908 | 57.7457 | 57.7105 | 57.7462 | 119.9999 | 119.9922 | 120.0078 | 6.0014 | 6.0002 | 6.0006 | 120.0061 | 120.1102 | 119.8837 | 0.9681 | 0.96807 | 0.96755 | 57.7341 | 0.014126 | 0.0096356 | 6.0007 | 0.0036115 | 0.0043055 | 335.4986 | 335.2173 | 335.2705 | 86.8366 | 86.8022 | 87.5529 | 346.5544 | 346.2734 | 346.5138 | 1005.9864 | 261.1917 | 1039.3415
Счетчик MTE Δ изм |  | 0.0061717 | --- | --- | --- | 6e-05 | 0.00776 | 0.00782 | --- | --- | --- | 0.0061 | 0.1102 | 0.1163 | 0.00014555 | 0.0001725 | 0.00069064 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.026636 | 0.057252 | 0.041392 | 0.26698 | 0.22729 | 1.0941 | 0.041675 | 0.039443 | 0.029958 | 0.024003 | 0.52945 | 0.01073
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0.018478 | 0.042435 | 0.019319 | --- | --- | --- | 0.027832 | 0.003592 | 0.012764 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0015464 | 0.024467 | 0.016689 | 0.014677 | 0.072231 | 0.08611 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 100 | 49.997 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 119.998 | 120.009 | 119.993 | 0.96825 | 0.96826 | 0.96822 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 6 | 0.00028572 | 0.00028573 | 335.4112 | 335.4148 | 335.4012 | 86.5934 | 86.5818 | 86.6345 | 346.4088 | 346.4094 | 346.4094 | 1006.2272 | 259.8096 | 1039.2277
Генератор MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0.002 | 0.009 | 0.007 | 8.7263e-06 | 1.7452e-05 | 2.1821e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00056138 | 0.0016357 | 0.0024203 | 0.013859 | 0.027204 | 0.03363 | 0.00033987 | 0.00016667 | 0.00016667 | 7.4412e-05 | 0.0024777 | 0.0002244
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.00017321 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 0.00020027 | 0.0057144 | 0.0057145 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 100 | 49.999 | 57.7443 | 57.7171 | 57.7533 | 119.9952 | 119.9885 | 120.0163 | 6.0016 | 6.0005 | 6.0011 | 120.0175 | 119.9926 | 119.9899 | 0.96814 | 0.96804 | 0.96803 | 57.737 | 0.015463 | 0.0046316 | 6.001 | 0.00055224 | 0.00051261 | 335.5211 | 335.2616 | 335.5029 | 86.7757 | 86.855 | 86.9348 | 346.5609 | 346.3295 | 346.5831 | 1006.2856 | 260.5656 | 1039.4734
Binom Δ изм |  | 0.0019548 | --- | --- | --- | 0.004837 | 0.011475 | 0.016327 | --- | --- | --- | 0.017494 | 0.0074158 | 0.010063 | 9.8874e-05 | 0.00020145 | 0.00021355 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.033328 | 0.044029 | 0.027896 | 0.1967 | 0.28831 | 0.38041 | 0.043547 | 0.02323 | 0.049961 | 0.0057318 | 0.28848 | 0.02342
Binom γ изм |  | --- | 0.016136 | 0.031073 | 0.031729 | --- | --- | --- | 0.032873 | 0.0094414 | 0.021896 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0035492 | 0.026783 | 0.0080222 | 0.019073 | 0.011045 | 0.010252 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---