## pnt #80
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 80 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 6 | 6.1034e-16 | 6.6201e-16 | 173.205 | 173.205 | 173.205 | 299.9999 | 299.9999 | 299.9999 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 519.615 | 899.9996 | 1039.23
Счетчик MTE | 80 | 49.9908 | 57.7441 | 57.7076 | 57.7523 | 120.008 | 119.9898 | 120.0021 | 6.0008 | 5.9997 | 6.0011 | 120.0054 | 120.0051 | 119.9895 | 0.49944 | 0.49948 | 0.49925 | 57.7346 | 0.014172 | 0.014015 | 6.0006 | 0.00012759 | 0.00073179 | 173.0612 | 172.935 | 173.0293 | 300.1992 | 299.9486 | 300.2966 | 346.5108 | 346.2307 | 346.5793 | 519.0255 | 900.4443 | 1039.3207
Счетчик MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 80 | 49.997 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 120.0003 | 120 | 119.9997 | 6 | 0 | 6.0001 | 119.998 | 120.0028 | 119.9992 | 0.49997 | 1 | 0.49996 | 57.735 | 6.5541e-05 | 0.00012226 | 4 | 2 | 2 | 173.1919 | 0 | 173.1924 | 300.0047 | 0 | 300.0118 | 346.4077 | 0 | 346.414 | 346.3843 | 600.0166 | 692.8217
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00616 | --- | --- | --- | 0.0077503 | 0.01015 | 0.0023997 | --- | --- | --- | 0.0074 | 0.0022775 | 0.0096775 | 0.00052611 | 0.50052 | 0.00070874 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.075494 | 99.8441 | 0.094128 | 0.064818 | 99.9829 | 0.094917 | 0.029761 | 99.9482 | 0.047694 | 33.2248 | 33.3809 | 33.3419
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.015675 | 0.047347 | 0.029968 | --- | --- | --- | 0.0169 | 119.9949 | 0.021264 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0005684 | 0.024432 | 0.024063 | 40.011 | 39.9971 | 39.9859 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 80 | 49.9986 | 57.7411 | 57.7117 | 57.7537 | 120.0059 | 119.9894 | 120.0048 | 6.0009 | 5.9999 | 6.0016 | 120.0195 | 119.9921 | 119.9884 | 0.49959 | 0.49943 | 0.49933 | 57.735 | 0.013023 | 0.014254 | 6.0006 | 0.00028404 | 0.001155 | 173.1056 | 172.9346 | 173.0752 | 300.159 | 299.9908 | 300.3081 | 346.4982 | 346.267 | 346.6121 | 519.1154 | 900.4579 | 1039.3773
Binom Δ изм |  | 0.007718 | --- | --- | --- | 0.0021198 | 0.00049301 | 0.0026281 | --- | --- | --- | 0.014055 | 0.012936 | 0.0011039 | 0.00014645 | 5.3668e-05 | 8.5011e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.025661 | 0.00023677 | 0.026483 | 0.013387 | 0.014089 | 0.0038328 | 0.0036416 | 0.0105 | 0.0094784 | 0.017302 | 0.0015114 | 0.0054484
Binom γ изм |  | --- | 0.0051288 | 0.0071579 | 0.0023558 | --- | --- | --- | 0.0018386 | 0.0040263 | 0.0085593 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00060077 | 0.001989 | 0.00041423 | 0.0011972 | 0.0031291 | 0.0084632 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---