## pnt #100
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 100 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.96824 | 0.96824 | 0.96824 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 6 | 1.324e-15 | 4.1869e-16 | 335.4093 | 335.4093 | 335.4093 | 86.6054 | 86.6054 | 86.6054 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 1006.2279 | 259.8161 | 1039.23
Счетчик MTE | 100 | 49.9908 | 57.7574 | 57.7059 | 57.7396 | 119.9933 | 120.0121 | 119.9946 | 6.0005 | 6.0002 | 6.0009 | 120.0082 | 119.9985 | 119.9933 | 0.9681 | 0.96803 | 0.96809 | 57.7343 | 0.012804 | 0.017814 | 6.0005 | 8.2411e-05 | 0.00045481 | 335.5186 | 335.1774 | 335.4312 | 86.8435 | 86.848 | 86.8292 | 346.5755 | 346.2462 | 346.4872 | 1006.1272 | 260.5207 | 1039.3089
Счетчик MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 100 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 6 | 119.998 | 120.002 | 120 | 0.96824 | 1 | 0.96824 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 4 | 2 | 2 | 335.4095 | 0 | 335.4072 | 86.6116 | 0 | 86.6111 | 346.4117 | 0 | 346.4094 | 670.8167 | 173.2227 | 692.8211
Генератор MTE Δ изм |  | 0.0061717 | --- | --- | --- | 0.0067 | 0.01206 | 0.00536 | --- | --- | --- | 0.01018 | 0.00349 | 0.00669 | 0.00014242 | 0.031968 | 0.00014823 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.032539 | 100 | 0.0071453 | 0.26698 | 100 | 0.25119 | 0.047243 | 100 | 0.022454 | 33.3269 | 33.509 | 33.3383
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.038829 | 0.05042 | 0.0081476 | --- | --- | --- | 0.01012 | 120.0038 | 0.017172 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0011481 | 0.022119 | 0.030797 | 40.0104 | 39.9985 | 39.991 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 100 | 49.9987 | 57.7465 | 57.704 | 57.7379 | 119.991 | 120.0064 | 120.0026 | 6.0009 | 6.0004 | 6.0012 | 120.0212 | 119.9788 | 120 | 0.96813 | 0.968 | 0.96811 | 57.7274 | 0.012466 | 0.011779 | 6.0006 | 0.0004733 | 0.0010013 | 335.4891 | 335.1639 | 335.4504 | 86.7875 | 86.8918 | 86.8031 | 346.5328 | 346.2442 | 346.4993 | 1006.1034 | 260.4823 | 1039.2762
Binom Δ изм |  | 0.007848 | --- | --- | --- | 0.0022569 | 0.0056742 | 0.0079464 | --- | --- | --- | 0.013037 | 0.019712 | 0.00669 | 3.3898e-05 | 3.3078e-05 | 2.1774e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0088131 | 0.0040043 | 0.0057332 | 0.064535 | 0.050326 | 0.030045 | 0.012309 | 0.0005927 | 0.0034831 | 0.0023646 | 0.014743 | 0.0031409
Binom γ изм |  | --- | 0.01896 | 0.0032959 | 0.0029584 | --- | --- | --- | 0.007972 | 0.0032566 | 0.0077189 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.012014 | 0.00058511 | 0.010453 | 0.0005368 | 0.0078177 | 0.010931 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #101
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 101 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1232e-17 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 8.8381e-16 | 0 | 0 | -14.4337 | 0 | 0 | 14.4337 | 0 | 0 | 8.8381e-16 | -14.4337 | 14.4337
Счетчик MTE | 101 | 49.4989 | 57.7517 | 57.7058 | 57.7462 | 120.0009 | 120.0041 | 119.995 | 0.24997 | 0 | 0.0002594 | 0 | 0 | 0 | 0.00091804 | 1 | 1 | 57.7346 | 0.012983 | 0.015995 | 0.0833 | 0.083405 | 0.08326 | 0.013253 | 0 | -0.014513 | -14.4359 | 0 | 0.0037105 | 14.4359 | 0 | 0.014979 | -0.0012597 | -14.4322 | 14.4509
Счетчик MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 101 | 49.505 | 57.735 | 57.7351 | 57.7348 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016202 | 1 | 1 | 57.735 | 0.00014904 | 3.0129e-05 | 0.083335 | 0.083335 | 0.083335 | 0.0023386 | 0 | 0 | -14.434 | 0 | 0 | 14.434 | 0 | 0 | 0.0023386 | -14.434 | 14.434
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00612 | --- | --- | --- | 0.00071689 | 0.004104 | 0.0048209 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0.00075602 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 82.3538 | 0 | -100 | -0.013028 | 0 | 100 | 0.013069 | 0 | 100 | -285.6445 | -0.012679 | 0.11671
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.028995 | 0.050791 | 0.019711 | --- | --- | --- | 0.000796 | 0 | 0.005188 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0006952 | 0.022228 | 0.027652 | 0.00069425 | 0.0014003 | 0.0015007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 101 | 49.5066 | 57.7412 | 57.7041 | 57.7436 | 120.0005 | 119.9961 | 120.0033 | 0.24995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036917 | 0 | 0 | 57.7281 | 0.012316 | 0.013566 | 0.083263 | 0.083378 | 0.083416 | 0 | 0 | 0 | -14.4326 | 0 | 0 | 14.4326 | 0.0014376 | 0.0010251 | 0 | -14.4326 | 14.4351
Binom Δ изм |  | 0.0076965 | --- | --- | --- | 0.00035068 | 0.007995 | 0.0083533 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0.00054887 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | 0 | -100 | -0.0229 | 0 | 100 | 0.022935 | 0 | 93.1566 | -100 | -0.0028042 | 0.10953
Binom γ изм |  | --- | 0.01827 | 0.0029399 | 0.0043846 | --- | --- | --- | 0.00023443 | 0 | 0.005188 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.011218 | 0.0011551 | 0.0042077 | 0.00073766 | 0.00055022 | 0.0031229 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #102
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 102 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1232e-17 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.7676e-14 | 0 | 0 | -288.675 | 0 | 0 | 288.675 | 0 | 0 | 1.7676e-14 | -288.675 | 288.675
Счетчик MTE | 102 | 49.9908 | 57.7571 | 57.6994 | 57.748 | 120.0039 | 120.0142 | 119.982 | 5.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060496 | 1 | 1 | 57.7348 | 0.012496 | 0.02337 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 0.17474 | 0 | 0 | -288.838 | 0 | 0 | 288.838 | 0 | 0 | 0.17474 | -288.838 | 288.838
Счетчик MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 102 | 49.997 | 57.7349 | 57.735 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2832e-05 | 1 | 1 | 57.7349 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | -0.018138 | 0 | 0 | -288.6739 | 0 | 0 | 288.6739 | 0 | 0 | -0.018138 | -288.6739 | 288.6739
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00617 | --- | --- | --- | 0.00388 | 0.01416 | 0.01804 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0.00066779 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 110.3802 | 0 | 0 | -0.056792 | 0 | 0 | 0.05681 | 0 | 0 | 110.3802 | -0.056792 | 0.05681
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.038403 | 0.061668 | 0.02269 | --- | --- | --- | 0.018432 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0001926 | 0.021586 | 0.04042 | 0.006144 | 0.006144 | 0.006144 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 102 | 49.9986 | 57.7491 | 57.6967 | 57.744 | 119.9954 | 120.0185 | 119.9861 | 5.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042448 | 0 | 0 | 57.7298 | 0.01196 | 0.021904 | 1.6669 | 1.6669 | 1.6669 | 0.10206 | 0 | 0 | -288.8055 | 0 | 0 | 288.8056 | 0.0018873 | 0.0026838 | 0 | -288.8055 | 288.8102
Binom Δ изм |  | 0.0077738 | --- | --- | --- | 0.0084424 | 0.0043413 | 0.0041087 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0.00018049 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 41.5942 | 0 | 0 | -0.011223 | 0 | 0 | 0.011231 | 0 | 0 | 100 | -0.011223 | 0.009646
Binom γ изм |  | --- | 0.013736 | 0.0046744 | 0.0069952 | --- | --- | --- | 0.0025104 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0087362 | 0.00092851 | 0.0025386 | 0.001057 | 0.00065649 | 0.0021991 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #103
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 103 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1232e-17 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 2 | 2 | 2 | 2.1211e-14 | 0 | 0 | -346.41 | 0 | 0 | 346.41 | 0 | 0 | 2.1211e-14 | -346.41 | 346.41
Счетчик MTE | 103 | 49.9908 | 57.7481 | 57.7012 | 57.7563 | 120.0145 | 119.9981 | 119.9874 | 6.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076606 | 1 | 1 | 57.7352 | 0.013355 | 0.021287 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 0.26545 | 0 | 0 | -346.5174 | 0 | 0 | 346.5175 | 0 | 0 | 0.26545 | -346.5174 | 346.5175
Счетчик MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 103 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1087e-05 | 1 | 1 | 57.735 | 1.5166e-14 | 3.5527e-15 | 1.9999 | 1.9999 | 1.9999 | 0.02116 | 0 | 0 | -346.3979 | 0 | 0 | 346.3979 | 0 | 0 | 0.02116 | -346.3979 | 346.3979
Генератор MTE Δ изм |  | 0.0061633 | --- | --- | --- | 0.01446 | 0.001896 | 0.012564 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0.00070497 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 92.0286 | 0 | 0 | -0.034502 | 0 | 0 | 0.034532 | 0 | 0 | 92.0286 | -0.034502 | 0.034532
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.022704 | 0.058526 | 0.036972 | --- | --- | --- | 0.014204 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00038273 | 0.023132 | 0.036871 | 0.0047347 | 0.0047347 | 0.0047347 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 103 | 49.9986 | 57.7405 | 57.6985 | 57.7521 | 120.0108 | 119.9976 | 119.9916 | 6.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006101 | 0 | 0 | 57.7289 | 0.012825 | 0.020962 | 2.0002 | 2.0003 | 2.0006 | 0.2114 | 0 | 0 | -346.4911 | 0 | 0 | 346.4911 | 0.0029229 | 0.0025204 | 0 | -346.4911 | 346.4966
Binom Δ изм |  | 0.0077977 | --- | --- | --- | 0.003672 | 0.00046148 | 0.0041488 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0.00015596 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.3643 | 0 | 0 | -0.0076022 | 0 | 0 | 0.007614 | 0 | 0 | 100 | -0.0076022 | 0.0060463
Binom γ изм |  | --- | 0.013149 | 0.0047175 | 0.0073774 | --- | --- | --- | 0.0066853 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.010986 | 0.00091796 | 0.00056274 | 7.3101e-05 | 0.0026544 | 0.0093111 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #104
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 104 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.1232e-17 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0 | -5.3291e-15 | 0 | 0 | -14.4337 | 0 | 0 | 14.4337 | -5.3291e-15 | -14.4337 | 14.4337
Счетчик MTE | 104 | 49.4988 | 57.7519 | 57.7059 | 57.7465 | 120.0012 | 120.0039 | 119.9949 | 9.48e-05 | 0 | 0.25012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0029562 | 57.7348 | 0.012978 | 0.016026 | 0.083403 | 0.083373 | 0.083348 | 0.0024884 | 0 | 0.042699 | -0.0048767 | 0 | -14.4437 | 0.0054749 | 0 | 14.4438 | 0.045187 | -14.4486 | 14.4492
Счетчик MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 104 | 49.505 | 57.7353 | 57.7348 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0.24999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.236e-05 | 57.735 | 0.0001453 | 0.0001453 | 0.08333 | 0.08333 | 0.08333 | 0 | 0 | 0.00075572 | 0 | 0 | -14.4332 | 0 | 0 | 14.4332 | 0.00075572 | -14.4332 | 14.4332
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00621 | --- | --- | --- | 0.001248 | 0.00386 | 0.005108 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029039 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | 0 | 98.2301 | -100 | 0 | -0.072453 | 100 | 0 | 0.07289 | 98.3276 | -0.10618 | 0.11075
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.02869 | 0.04998 | 0.019971 | --- | --- | --- | 0.001896 | 0 | 0.002648 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00044001 | 0.022227 | 0.027507 | 0.0014465 | 0.00084815 | 0.00035351 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 104 | 49.5068 | 57.7418 | 57.7042 | 57.7433 | 119.9963 | 120.0015 | 120.0022 | 0 | 0 | 0.25009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8323e-05 | 57.7293 | 0.013662 | 0.015623 | 0.083446 | 0.083463 | 0.08305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.441 | 0.0017873 | 0.0017596 | 14.441 | 0 | -14.441 | 14.4446
Binom Δ изм |  | 0.0079773 | --- | --- | --- | 0.0049254 | 0.0023952 | 0.0073282 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0029379 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | 0 | 100 | -100 | 0 | -0.018522 | 67.3553 | 0 | 0.018959 | 100 | -0.052268 | 0.032296
Binom γ изм |  | --- | 0.017434 | 0.0030458 | 0.005678 | --- | --- | --- | 0.001896 | 0 | 0.00066675 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0095077 | 0.0011846 | 0.0006981 | 0.000873 | 0.0018004 | 0.0059568 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #105
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 105 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.1232e-17 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | -9.9476e-14 | 0 | 0 | -288.675 | 0 | 0 | 288.675 | -9.9476e-14 | -288.675 | 288.675
Счетчик MTE | 105 | 49.9908 | 57.7519 | 57.6994 | 57.755 | 120.012 | 120.005 | 119.983 | 0 | 0 | 5.1281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.003114 | 57.7354 | 0.013095 | 0.023065 | 1.7094 | 1.7094 | 1.7094 | 0 | 0 | 0.92228 | 0 | 0 | -296.1707 | 0 | 0 | 296.1722 | 0.92228 | -296.1707 | 296.1722
Счетчик MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 105 | 49.997 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1.7453e-05 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | -0.0050383 | 0 | 0 | -288.6738 | 0 | 0 | 288.6738 | -0.0050383 | -288.6738 | 288.6738
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00616 | --- | --- | --- | 0.011974 | 0.005 | 0.016974 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031315 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 100.5463 | 0 | 0 | -2.5313 | 0 | 0 | 2.5317 | 100.5463 | -2.5313 | 2.5317
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.029227 | 0.061561 | 0.0347 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 2.5619 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00078789 | 0.022624 | 0.039892 | 0.85397 | 0.85397 | 0.85397 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 105 | 49.9986 | 57.7405 | 57.6971 | 57.7551 | 120.0142 | 119.9981 | 119.9877 | 0 | 0 | 5.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056354 | 57.7291 | 0.012133 | 0.022648 | 1.6671 | 1.6668 | 1.6673 | 0 | 0 | 0.16277 | 0 | 0 | -288.8379 | 0.0022054 | 0.0032942 | 288.8379 | 0 | -288.8379 | 288.8434
Binom Δ изм |  | 0.0077219 | --- | --- | --- | 0.0022472 | 0.0068692 | 0.0046373 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0025505 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 82.3511 | 0 | 0 | -2.4759 | 0 | 0 | 2.4763 | 100 | -2.4759 | 2.4745
Binom γ изм |  | --- | 0.019705 | 0.0039941 | 8.1713e-05 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 2.5398 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.010944 | 0.0016673 | 0.00072269 | 0.84608 | 0.85062 | 0.84081 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #106
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 106 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.1232e-17 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0 | 0 | -346.41 | 0 | 0 | 346.41 | -1.1369e-13 | -346.41 | 346.41
Счетчик MTE | 106 | 49.9908 | 57.7586 | 57.7019 | 57.744 | 119.9989 | 120.0147 | 119.9863 | 0 | 0 | 6.001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0034511 | 57.7348 | 0.012581 | 0.021556 | 2.0003 | 2.0003 | 2.0003 | 0 | 0 | 1.1959 | 0 | 0 | -346.5219 | 0 | 0 | 346.5239 | 1.1959 | -346.5219 | 346.5239
Счетчик MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 106 | 49.997 | 57.7349 | 57.735 | 57.7349 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7453e-05 | 57.7349 | 6.1905e-05 | 1.6773e-05 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.006046 | 0 | 0 | -346.41 | 0 | 0 | 346.41 | 0.006046 | -346.41 | 346.41
Генератор MTE Δ изм |  | 0.0061717 | --- | --- | --- | 0.0011716 | 0.014744 | 0.013572 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034337 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 99.4944 | 0 | 0 | -0.032293 | 0 | 0 | 0.032888 | 99.4944 | -0.032293 | 0.032888
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.040987 | 0.057317 | 0.0158 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0.020516 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00017736 | 0.021683 | 0.037307 | 0.0068387 | 0.0068387 | 0.0068387 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 106 | 49.9985 | 57.7458 | 57.6983 | 57.7452 | 120.0011 | 120.0059 | 119.993 | 0 | 0 | 6.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005333 | 57.7279 | 0.012666 | 0.017354 | 2.0004 | 2.0003 | 2.0008 | 0 | 0 | 0.18482 | 0 | 0 | -346.554 | 0.0021634 | 0.0037648 | 346.554 | 0 | -346.554 | 346.5599
Binom Δ изм |  | 0.0077183 | --- | --- | --- | 0.0022015 | 0.0088388 | 0.0066526 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0029178 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 84.5458 | 0 | 0 | -0.0092564 | 0 | 0 | 0.0086696 | 100 | -0.0092564 | 0.010378
Binom γ изм |  | --- | 0.022128 | 0.0061644 | 0.0020026 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0.0079991 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.012042 | 0.00014794 | 0.0072783 | 0.0010292 | 0.0014169 | 0.0084441 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #107
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 107 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 25 | 0 | 0 | -14.4337 | 0 | 0 | 28.8675 | 0 | 0 | 25 | -14.4337 | 28.8675
Счетчик MTE | 107 | 49.4988 | 57.7503 | 57.7051 | 57.7488 | 120.0041 | 120.0079 | 119.988 | 0.5 | 0 | 0.0001036 | 0 | 0 | 0 | 0.8664 | 1 | 1 | 57.7347 | 0.011317 | 0.018314 | 0.16663 | 0.16668 | 0.16669 | 25.0178 | 0 | -0.0046646 | -14.4187 | 0 | 0.0037463 | 28.8754 | 0 | 0.0059828 | 25.0132 | -14.415 | 28.8814
Счетчик MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 107 | 49.505 | 57.7348 | 57.735 | 57.7351 | 120 | 120 | 120 | 0.49999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 1 | 1 | 57.735 | 8.8192e-05 | 8.8192e-05 | 0.16666 | 0.16666 | 0.16666 | 24.9998 | 0 | 0 | -14.4333 | 0 | 0 | 28.8671 | 0 | 0 | 24.9998 | -14.4333 | 28.8671
Генератор MTE Δ изм |  | 0.006155 | --- | --- | --- | 0.00406 | 0.007912 | 0.011972 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0.00037412 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.072206 | 0 | -100 | -0.10081 | 0 | 100 | 0.029037 | 0 | 100 | 0.053571 | -0.12683 | 0.049746
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.026885 | 0.051705 | 0.023667 | --- | --- | --- | 0.000216 | 0 | 0.002072 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00038489 | 0.019448 | 0.031569 | 0.00061053 | 0.00032182 | 0.00050483 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 107 | 49.5064 | 57.7414 | 57.7023 | 57.7455 | 120.0023 | 120.0045 | 119.9932 | 0.50009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86613 | 0 | 0 | 57.728 | 0.011166 | 0.017794 | 0.16658 | 0.16668 | 0.16672 | 25.0101 | 0 | 0 | -14.4327 | 0 | 0 | 28.8758 | 0.0012946 | 0.0021203 | 25.0101 | -14.4327 | 28.8792
Binom Δ изм |  | 0.0075408 | --- | --- | --- | 0.0017101 | 0.0034183 | 0.0051437 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0.00027608 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.030651 | 0 | -100 | -0.097099 | 0 | 100 | 0.0012171 | 0 | 64.5604 | 0.012008 | -0.12311 | 0.0076768
Binom γ изм |  | --- | 0.015536 | 0.0049641 | 0.0056227 | --- | --- | --- | 0.0016743 | 0 | 0.002072 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.011687 | 0.00026081 | 0.00090136 | 0.0011697 | 9.2471e-05 | 0.00060548 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #108
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 108 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 249.9999 | 0 | 0 | -144.3375 | 0 | 0 | 288.675 | 0 | 0 | 249.9999 | -144.3375 | 288.675
Счетчик MTE | 108 | 49.9909 | 57.7473 | 57.7122 | 57.7451 | 119.9981 | 119.9929 | 120.0089 | 5.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86631 | 1 | 1 | 57.7349 | 0.01402 | 0.0087372 | 1.6668 | 1.6668 | 1.6668 | 250.1608 | 0 | 0 | -144.2437 | 0 | 0 | 288.7675 | 0 | 0 | 250.1608 | -144.2437 | 288.7675
Счетчик MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 108 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 5.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 1 | 1 | 57.735 | 0.00033589 | 0.00033589 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 250.0061 | 0 | 0 | -144.337 | 0 | 0 | 288.6802 | 0 | 0 | 250.0061 | -144.337 | 288.6802
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00614 | --- | --- | --- | 0.00088 | 0.008064 | 0.008944 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0.00027371 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.061807 | 0 | 0 | -0.064719 | 0 | 0 | 0.030222 | 0 | 0 | 0.061807 | -0.064719 | 0.030222
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.021322 | 0.039494 | 0.017501 | --- | --- | --- | 0.008908 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00022423 | 0.023701 | 0.014552 | 0.0029693 | 0.0029693 | 0.0029693 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 108 | 49.9985 | 57.7382 | 57.7112 | 57.7401 | 119.9891 | 119.9952 | 120.0157 | 5.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86619 | 0 | 0 | 57.7296 | 0.015063 | 0.005175 | 1.6669 | 1.6669 | 1.6672 | 250.0994 | 0 | 0 | -144.2864 | 0 | 0 | 288.7356 | 0.0029104 | 0.0038522 | 250.0994 | -144.2864 | 288.7424
Binom Δ изм |  | 0.0076675 | --- | --- | --- | 0.0090453 | 0.0022651 | 0.0068031 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0.00011705 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.024532 | 0 | 0 | -0.029614 | 0 | 0 | 0.011027 | 0 | 0 | 0.024532 | -0.029614 | 0.0086806
Binom γ изм |  | --- | 0.01577 | 0.0016613 | 0.008593 | --- | --- | --- | 0.0047511 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0091504 | 0.0018064 | 0.0061699 | 0.0014724 | 0.00093598 | 0.0077285 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #109
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 109 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 2 | 2 | 2 | 299.9999 | 0 | 0 | -173.205 | 0 | 0 | 346.41 | 0 | 0 | 299.9999 | -173.205 | 346.41
Счетчик MTE | 109 | 49.8257 | 57.7444 | 57.7075 | 57.7537 | 120.0106 | 119.9896 | 119.9998 | 6.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86636 | 1 | 1 | 57.7352 | 0.013819 | 0.015244 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 300.1923 | 0 | 0 | -173.047 | 0 | 0 | 346.4978 | 0 | 0 | 300.1923 | -173.047 | 346.4978
Счетчик MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 109 | 49.997 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86604 | 1 | 1 | 57.735 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 2 | 2 | 2 | 300.0072 | 0 | 0 | -173.1946 | 0 | 0 | 346.4112 | 0 | 0 | 300.0072 | -173.1946 | 346.4112
Генератор MTE Δ изм |  | 0.17131 | --- | --- | --- | 0.01064 | 0.01043 | 0.00021 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0.0003178 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.061669 | 0 | 0 | -0.085286 | 0 | 0 | 0.024995 | 0 | 0 | 0.061669 | -0.085286 | 0.024995
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.016247 | 0.047496 | 0.032382 | --- | --- | --- | 0.010504 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00037721 | 0.023877 | 0.026346 | 0.0035013 | 0.0035013 | 0.0035013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 109 | 49.9986 | 57.7361 | 57.7071 | 57.7488 | 120.0044 | 119.991 | 120.0046 | 6.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86627 | 0 | 0 | 57.7301 | 0.012195 | 0.014126 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0006 | 300.1369 | 0 | 0 | -173.0876 | 0 | 0 | 346.47 | 0.0033485 | 0.0043425 | 300.1369 | -173.0876 | 346.4777
Binom Δ изм |  | 0.17291 | --- | --- | --- | 0.0062836 | 0.0014731 | 0.0048258 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 9.0573e-05 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.018465 | 0 | 0 | -0.023465 | 0 | 0 | 0.0080119 | 0 | 0 | 0.018465 | -0.023465 | 0.0057924
Binom γ изм |  | --- | 0.014369 | 0.0005954 | 0.0085622 | --- | --- | --- | 0.007664 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0088418 | 0.0028113 | 0.0019363 | 0.00090005 | 0.00090005 | 0.0084341 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## pnt #110
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 110 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.86603 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -14.4338 | 0 | 0 | 28.8675 | 25 | -14.4338 | 28.8675
Счетчик MTE | 110 | 49.4989 | 57.7526 | 57.7058 | 57.7464 | 120.001 | 120.0036 | 119.9953 | 0 | 0 | 0.50021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.86702 | 57.7349 | 0.013263 | 0.016059 | 0.16674 | 0.16674 | 0.16674 | 0 | 0 | 25.0439 | 0 | 0 | -14.3927 | 0 | 0 | 28.885 | 25.0439 | -14.3927 | 28.885
Счетчик MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 110 | 49.505 | 57.7351 | 57.735 | 57.7348 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0.49999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.86604 | 57.735 | 8.8192e-05 | 8.8192e-05 | 0.16666 | 0.16666 | 0.16666 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -14.4326 | 0 | 0 | 28.8669 | 25 | -14.4326 | 28.8669
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00612 | --- | --- | --- | 0.00104 | 0.00362 | 0.00466 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097637 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0.17542 | 0 | 0 | -0.2771 | 0 | 0 | 0.062877 | 0.17542 | -0.2771 | 0.062877
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.030255 | 0.050527 | 0.020068 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0.004284 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.8188e-05 | 0.022819 | 0.027663 | 0.001428 | 0.001428 | 0.001428 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 110 | 49.5065 | 57.7418 | 57.7039 | 57.7433 | 119.9956 | 120.0019 | 120.0024 | 0 | 0 | 0.50018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86614 | 57.7294 | 0.01358 | 0.014048 | 0.16679 | 0.16685 | 0.16639 | 0 | 0 | 25.0161 | 0 | 0 | -14.4352 | 0.0010267 | 0.0015964 | 28.8821 | 25.0161 | -14.4352 | 28.8848
Binom Δ изм |  | 0.0076622 | --- | --- | --- | 0.0054116 | 0.0016821 | 0.0071014 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0008757 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0.11106 | 0 | 0 | -0.29509 | 0 | 0 | 0.010071 | 0.11106 | -0.29509 | 0.00099176
Binom γ изм |  | --- | 0.018726 | 0.0034131 | 0.0052766 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0.00048123 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0095923 | 0.00054861 | 0.0034835 | 0.0011209 | 0.0023854 | 0.0069993 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---