## pnt #10
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 10 | 49.997 | 51.9615 | 51.9615 | 51.9615 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 51.9615 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 12.9904 | 12.9904 | 12.9904 | 0 | 0 | 0 | 25.9808 | 25.9808 | 25.9808 | 38.9711 | 0 | 77.9423
Счетчик MTE | 10 | 49.9908 | 51.9717 | 51.9364 | 51.9652 | 119.9909 | 119.998 | 120.0112 | 0.50003 | 0.49985 | 0.5002 | 120.0051 | 120.0048 | 119.9901 | 0.50054 | 0.50076 | 0.50086 | 51.9578 | 0.013637 | 0.0083104 | 0.50003 | 8.0169e-05 | 0.00012452 | 13.0079 | 12.9998 | 13.0188 | -22.4978 | -22.4709 | -22.4976 | 25.9876 | 25.9603 | 25.9929 | 39.0265 | -67.4663 | 77.9408
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 10 | 49.997 | 51.9615 | 51.9615 | 51.9615 | 120 | 120 | 120 | 0.49999 | 0.5 | 0.5 | 120.008 | 120.001 | 119.991 | 0.49988 | 0.5 | 0.50002 | 51.9615 | 1.1663e-14 | 4.2698e-15 | 0.5 | 2.4882e-05 | 2.5016e-05 | 12.987 | 12.9903 | 12.9907 | -22.5014 | -22.4999 | -22.4997 | 25.9803 | 25.9806 | 25.9807 | 38.9681 | -67.5011 | 77.9417
Генератор MTE Δ изм |  | 0.0061733 | 0.01024 | 0.025086 | 0.003734 | 0.00913 | 0.00203 | 0.01116 | 4.16e-05 | 0.0001512 | 0.0001998 | 0.002884 | 0.003824 | 0.00094 | 0.00066255 | 0.00075686 | 0.00084529 | 0.0037042 | 0.013637 | 0.0083104 | 3.0067e-05 | 5.5287e-05 | 9.95e-05 | 0.020858 | 0.0094504 | 0.028096 | 0.0036396 | 0.029019 | 0.0020916 | 0.0072819 | 0.020396 | 0.01225 | 0.058405 | 0.03475 | 0.00086414
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012349 | 0.019703 | 0.048301 | 0.0071856 | 0.0076089 | 0.0016917 | 0.0092991 | 0.0083194 | 0.030249 | 0.039944 | 0.0024032 | 0.0031865 | 0.0007834 | 0.13237 | 0.15114 | 0.16877 | 0.0071292 | 100 | 100 | 0.006013 | 68.9632 | 79.9092 | 0.16035 | 0.072696 | 0.21581 | -0.016177 | -0.12914 | -0.0092972 | 0.028021 | 0.078565 | 0.047127 | 0.14965 | -0.051507 | 0.0011087
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.017736 | 0.04345 | 0.0064675 |  |  |  | 0.000832 | 0.003024 | 0.003996 | [6 empty] | 0.0064158 | 0.02362 | 0.014394 | 0.00060133 | 0.0011057 | 0.00199
Binom# | 10 | 49.9973 | 51.96 | 51.933 | 51.9605 | 119.9831 | 119.9936 | 120.0234 | 0.50008 | 0.49995 | 0.50025 | 120.0028 | 119.9751 | 120.0221 | 0.50018 | 0.50045 | 0.50021 | 51.9497 | 0.014794 | 0.0043909 | 0.5 | 0.00014601 | 0.00038642 | 12.9968 | 12.9936 | 13.002 | -22.5002 | -22.4788 | -22.5077 | 25.9841 | 25.964 | 25.9932 | 38.9924 | -67.4867 | 77.9414
Binom Δ изм |  | 0.0065145 | 0.011722 | 0.0034268 | 0.0047657 | 0.0077691 | 0.0044092 | 0.012194 | 4.6866e-05 | 0.00010549 | 5.154e-05 | 0.002316 | 0.029749 | 0.032081 | 0.00035894 | 0.00031131 | 0.00065256 | 0.0080964 | 0.0011573 | 0.0039195 | 2.9737e-05 | 6.5846e-05 | 0.0002619 | 0.01106 | 0.0061974 | 0.016814 | 0.0023796 | 0.0079361 | 0.010062 | 0.0034739 | 0.0037675 | 0.00029458 | 0.034071 | 0.020376 | 0.00059197
Binom δ изм, % |  | 0.013031 | 0.022554 | 0.006598 | 0.009171 | 0.0064748 | 0.0036744 | 0.01016 | 0.0093726 | 0.021104 | 0.010304 | 0.0019299 | 0.02479 | 0.026736 | 0.071709 | 0.062169 | 0.13029 | 0.015583 | 8.4868 | 47.1642 | 0.005947 | 82.1332 | 210.3383 | 0.085028 | 0.047673 | 0.12916 | -0.010577 | -0.035317 | -0.044726 | 0.013368 | 0.014513 | 0.0011333 | 0.087303 | -0.030202 | 0.00075951
Binom γ изм, % |  |  | 0.020303 | 0.0059354 | 0.0082545 |  |  |  | 0.00093733 | 0.0021097 | 0.0010308 | [6 empty] | 0.014023 | 0.0020045 | 0.0067889 | 0.00059473 | 0.0013169 | 0.0052381
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 10 | 49.997 | 51.9615 | 51.9615 | 51.9615 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 51.9615 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 12.9904 | 12.9904 | 12.9904 | 0 | 0 | 0 | 25.9808 | 25.9808 | 25.9808 | 38.9711 | 0 | 77.9423
Счетчик MTE | 10 | 49.9908 | 51.9783 | 51.9312 | 51.9638 | 119.9877 | 120.0138 | 119.9985 | 0.50015 | 0.49988 | 0.50019 | 120.0147 | 119.9913 | 119.994 | 0.5004 | 0.50081 | 0.50047 | 51.9577 | 0.01289 | 0.015901 | 0.50007 | 8.5234e-05 | 0.00012134 | 13.0088 | 13.0005 | 13.008 | -22.508 | -22.4693 | -22.5025 | 25.9969 | 25.9593 | 25.9918 | 39.0173 | -67.4799 | 77.948
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 10 | 49.997 | 51.9614 | 51.9615 | 51.9615 | 119.999 | 120.001 | 120 | 0.50001 | 0.5 | 0.5 | 120.0073 | 120 | 119.9927 | 0.4999 | 0.50003 | 0.50002 | 51.9615 | 0.00033159 | 0.00027394 | 0.5 | 2.1668e-05 | 2.1095e-05 | 12.9881 | 12.9912 | 12.9908 | -22.5017 | -22.4996 | -22.4998 | 25.9811 | 25.9808 | 25.9808 | 38.97 | -67.5011 | 77.9427
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00617 | 0.01686 | 0.03031 | 0.0023 | 0.0113 | 0.0128 | 0.0015 | 0.000142 | 0.000123 | 0.00019 | 0.0074 | 0.0087 | 0.0013 | 0.0004927 | 0.00077518 | 0.00045035 | 0.003717 | 0.012558 | 0.015627 | 6.9665e-05 | 6.3565e-05 | 0.00010024 | 0.020713 | 0.0093512 | 0.017217 | 0.0062956 | 0.030287 | 0.0027837 | 0.015811 | 0.021543 | 0.011023 | 0.047281 | 0.021208 | 0.0052916
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012342 | 0.032437 | 0.058366 | 0.0044262 | 0.0094176 | 0.010665 | 0.00125 | 0.028391 | 0.024606 | 0.037986 | 0.0061659 | 0.0072505 | 0.0010834 | 0.098462 | 0.15479 | 0.089987 | 0.0071538 | 97.4275 | 98.2772 | 0.013931 | 74.5777 | 82.6149 | 0.15922 | 0.07193 | 0.13236 | -0.02797 | -0.13479 | -0.012371 | 0.060819 | 0.082986 | 0.04241 | 0.12118 | -0.031428 | 0.0067886
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.029202 | 0.052498 | 0.0039837 |  |  |  | 0.00284 | 0.00246 | 0.0038 | [6 empty] | 0.006438 | 0.021751 | 0.027067 | 0.0013933 | 0.0012713 | 0.0020049
Binom# | 10 | 49.9982 | 51.9659 | 51.9275 | 51.9591 | 119.9793 | 120.0131 | 120.0076 | 0.50019 | 0.49999 | 0.50019 | 120.0209 | 119.9779 | 120.0011 | 0.49997 | 0.50058 | 0.5001 | 51.95 | 0.014233 | 0.012946 | 0.50006 | 1.3484e-05 | 0.00019995 | 12.9956 | 12.9967 | 12.9971 | -22.5108 | -22.4762 | -22.5059 | 25.9927 | 25.9633 | 25.9892 | 38.9893 | -67.4929 | 77.9453
Binom Δ изм |  | 0.0074 | 0.012341 | 0.0036692 | 0.004705 | 0.0083604 | 0.00070796 | 0.0090836 | 3.8053e-05 | 0.00011398 | 4.5103e-06 | 0.0062351 | 0.013357 | 0.0071368 | 0.00042862 | 0.00022689 | 0.00037028 | 0.0077032 | 0.0013437 | 0.002955 | 8.1717e-06 | 7.1749e-05 | 7.8613e-05 | 0.013241 | 0.003844 | 0.010917 | 0.0028018 | 0.0069462 | 0.0033224 | 0.0041976 | 0.0040871 | 0.0025859 | 0.028004 | 0.013072 | 0.0026925
Binom δ изм, % |  | 0.014803 | 0.023742 | 0.0070656 | 0.0090544 | 0.0069677 | 0.0005899 | 0.0075698 | 0.0076082 | 0.022802 | 0.00090173 | 0.0051952 | 0.011131 | 0.0059476 | 0.085655 | 0.045305 | 0.073987 | 0.014826 | 10.4242 | 18.5837 | 0.0016341 | 84.1795 | 64.7874 | 0.10179 | 0.029568 | 0.083929 | -0.012448 | -0.030914 | -0.014765 | 0.016146 | 0.015744 | 0.0099488 | 0.071773 | -0.019372 | 0.0034543
Binom γ изм, % |  |  | 0.021374 | 0.0063553 | 0.0081493 |  |  |  | 0.00076105 | 0.0022797 | 9.0207e-05 | [6 empty] | 0.013342 | 0.0023273 | 0.0051182 | 0.00016343 | 0.001435 | 0.0015723
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE | 0 | -3.3333e-06 | -0.00652 | 0.005224 | 0.001434 | 0.00317 | -0.01583 | 0.01266 | -0.0001164 | -3.12e-05 | 8.8e-06 | -0.009584 | 0.013524 | -0.00394 | 0.00014415 | -4.8554e-05 | 0.00039493 | 4.6116e-05 | 0.00074707 | -0.0075906 | -4.6265e-05 | -5.0646e-06 | 3.1762e-06 | -0.00091278 | -0.00076421 | 0.010853 | 0.010227 | -0.001587 | 0.0049203 | -0.0093105 | 0.00099095 | 0.0011746 | 0.0091763 | 0.01356 | -0.007145
Счетчик MTE Δ изм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE δ изм, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE γ изм, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор MTE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001 | 0 | -1.6e-05 | -3e-06 | -1e-06 | 0.0007 | 0.001 | -0.0017 | -2.5697e-05 | -3.023e-05 | 0 | 3.3335e-05 | -0.00033159 | -0.00027394 | -6.667e-06 | 3.2136e-06 | 3.9212e-06 | -0.0010582 | -0.00086333 | -2.5982e-05 | 0.0002914 | -0.00031846 | 4.5e-05 | -0.00078138 | -0.00015588 | -5.1961e-05 | -0.0019476 | 1.7933e-05 | -0.00098923
Генератор MTE Δ изм | 0 | 3.3333e-06 | -0.00662 | -0.005224 | 0.001434 | -0.00217 | -0.01077 | 0.00966 | -0.0001004 | 2.82e-05 | 9.8e-06 | -0.004516 | -0.004876 | -0.00036 | 0.00016985 | -1.8325e-05 | 0.00039493 | -1.2781e-05 | 0.0010787 | -0.0073166 | -3.9598e-05 | -8.2781e-06 | -7.4502e-07 | 0.00014546 | 9.9124e-05 | 0.010879 | -0.002656 | -0.0012685 | -0.00069204 | -0.0085291 | -0.0011468 | 0.0012265 | 0.011124 | 0.013542 | -0.0044275
Генератор MTE δ изм, % | 0 | 6.6687e-06 | -0.012734 | -0.010064 | 0.0027594 | -0.0018087 | -0.0089737 | 0.0080491 | -0.020072 | 0.0056433 | 0.0019586 | -0.0037627 | -0.004064 | -0.00029999 | 0.033905 | -0.0036444 | 0.07878 | -2.4605e-05 | 2.5725 | 1.7228 | -0.0079179 | -5.6145 | -2.7057 | 0.0011294 | 0.00076674 | 0.083455 | 0.011793 | 0.0056547 | 0.0030734 | -0.032798 | -0.0044208 | 0.0047168 | 0.028475 | -0.020079 | -0.0056799
Генератор MTE γ изм, % | 0 | 0 | -0.011466 | -0.0090482 | 0.0024838 | 0 | 0 | 0 | -0.002008 | 0.000564 | 0.000196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2137e-05 | 0.0018683 | -0.012673 | -0.00079196 | -0.00016556 | -1.49e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Binom# | 0 | -0.00088882 | -0.0059013 | 0.0054665 | 0.0013733 | 0.0037613 | -0.019531 | 0.01577 | -0.00010759 | -3.9697e-05 | 6.485e-05 | -0.018135 | -0.0028687 | 0.021004 | 0.00021383 | -0.00013298 | 0.00011265 | -0.00034714 | 0.00056074 | -0.0085551 | -6.783e-05 | 0.00013253 | 0.00018647 | 0.0012684 | -0.0031176 | 0.0049562 | 0.010649 | -0.0025768 | -0.0018196 | -0.0085869 | 0.00067139 | 0.004055 | 0.003109 | 0.0062561 | -0.0038605
Binom Δ изм | 0 | -0.00088549 | -0.00061866 | -0.00024246 | 6.0709e-05 | -0.00059129 | 0.0037012 | 0.00311 | 8.8136e-06 | -8.4967e-06 | 4.7029e-05 | -0.003919 | 0.016393 | 0.024944 | -6.968e-05 | 8.4424e-05 | 0.00028228 | 0.00039325 | -0.00018633 | 0.00096456 | 2.1565e-05 | -5.9038e-06 | 0.00018329 | -0.0021812 | 0.0023534 | 0.005897 | -0.00042219 | 0.00098985 | 0.00674 | -0.0007236 | -0.00031956 | -0.0022913 | 0.0060673 | 0.0073038 | -0.0021006
Binom δ изм, % | 0 | -0.0017713 | -0.0011874 | -0.00046755 | 0.00011658 | -0.00049296 | 0.0030845 | 0.0025906 | 0.0017644 | -0.0016984 | 0.0094021 | -0.0032653 | 0.013659 | 0.020788 | -0.013946 | 0.016864 | 0.0563 | 0.00075686 | -1.9374 | 28.5806 | 0.0043129 | -2.0463 | 145.551 | -0.016761 | 0.018105 | 0.045226 | 0.0018709 | -0.0044028 | -0.029962 | -0.0027786 | -0.0012316 | -0.0088156 | 0.01553 | -0.01083 | -0.0026948
Binom γ изм, % | 0 | 0 | -0.0010716 | -0.00041996 | 0.00010515 | 0 | 0 | 0 | 0.00017627 | -0.00016993 | 0.00094058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068114 | -0.00032273 | 0.0016707 | 0.0004313 | -0.00011808 | 0.0036658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## pnt #11
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 11 | 49.997 | 63.5085 | 63.5085 | 63.5085 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 63.5085 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 79.3856 | 79.3856 | 79.3856 | 0 | 0 | 0 | 158.7712 | 158.7712 | 158.7712 | 238.1569 | 0 | 476.3137
Счетчик MTE | 11 | 49.9895 | 63.5247 | 63.4788 | 63.5154 | 120.0001 | 119.9895 | 120.0105 | 2.5003 | 2.4996 | 2.5011 | 120.008 | 120.1207 | 119.8712 | 0.50048 | 0.5006 | 0.50258 | 63.5063 | 0.01771 | 0.010407 | 2.5003 | 0.0016298 | 0.0020723 | 79.4928 | 79.4318 | 79.838 | -137.5102 | -137.3607 | -137.3361 | 158.8337 | 158.6738 | 158.8563 | 238.7626 | -412.207 | 476.3638
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 11 | 49.997 | 63.5084 | 63.5085 | 63.5084 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 119.9873 | 119.999 | 120.0137 | 0.50021 | 0.50002 | 0.5 | 63.5084 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 2.5 | 0.00019816 | 0.00018664 | 79.4184 | 79.3877 | 79.3858 | -137.4807 | -137.498 | -137.5003 | 158.771 | 158.7706 | 158.7716 | 238.1919 | -412.479 | 476.3132
Генератор MTE Δ изм |  | 0.007528 | 0.016298 | 0.029668 | 0.006974 | 6.2e-05 | 0.010542 | 0.01048 | 0.000346 | 0.0003566 | 0.0010584 | 0.02072 | 0.12174 | 0.14246 | 0.0002708 | 0.00058299 | 0.0025803 | 0.0021322 | 0.017677 | 0.010373 | 0.00034796 | 0.0014317 | 0.0018857 | 0.074387 | 0.0441 | 0.45223 | 0.029458 | 0.13729 | 0.16415 | 0.062725 | 0.096806 | 0.08466 | 0.57072 | 0.27198 | 0.050578
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.015059 | 0.025656 | 0.046737 | 0.01098 | 5.1667e-05 | 0.0087858 | 0.0087326 | 0.013838 | 0.014266 | 0.042318 | 0.017266 | 0.10135 | 0.11884 | 0.054108 | 0.11646 | 0.51341 | 0.0033575 | 99.8118 | 99.6797 | 0.013916 | 87.8416 | 90.9936 | 0.093577 | 0.05552 | 0.56643 | -0.021422 | -0.099946 | -0.11953 | 0.039491 | 0.06101 | 0.053293 | 0.23903 | -0.065982 | 0.010618
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.028229 | 0.051387 | 0.012079 |  |  |  | 0.00692 | 0.007132 | 0.021168 | [6 empty] | 0.0036931 | 0.030617 | 0.017967 | 0.0069592 | 0.028633 | 0.037713
Binom# | 11 | 49.9973 | 63.5078 | 63.4754 | 63.5112 | 119.9893 | 119.9962 | 120.0146 | 2.5006 | 2.5 | 2.5012 | 120.0166 | 119.9843 | 119.9991 | 0.50007 | 0.50048 | 0.50033 | 63.4974 | 0.016501 | 0.0064146 | 2.5005 | 0.00033248 | 0.00043883 | 79.4163 | 79.4201 | 79.4794 | -137.5263 | -137.3839 | -137.5407 | 158.8094 | 158.688 | 158.8535 | 238.3157 | -412.451 | 476.3509
Binom Δ изм |  | 0.0078615 | 0.016939 | 0.0034025 | 0.0041512 | 0.010797 | 0.006712 | 0.0040998 | 0.00028414 | 0.00035802 | 0.00011916 | 0.0086121 | 0.13647 | 0.12787 | 0.00040508 | 0.00011894 | 0.0022486 | 0.0088951 | 0.0012086 | 0.003992 | 0.00019231 | 0.0012973 | 0.0016335 | 0.076503 | 0.011756 | 0.35862 | 0.016115 | 0.023228 | 0.2046 | 0.024322 | 0.01421 | 0.002825 | 0.44688 | 0.24394 | 0.012937
Binom δ изм, % |  | 0.015726 | 0.026665 | 0.00536 | 0.0065357 | 0.0089971 | 0.0055939 | 0.0034162 | 0.011364 | 0.014323 | 0.0047645 | 0.0071763 | 0.11361 | 0.10668 | 0.080939 | 0.02376 | 0.44742 | 0.014007 | 6.8242 | 38.3607 | 0.0076914 | 79.5999 | 78.8241 | 0.096239 | 0.0148 | 0.44918 | -0.011719 | -0.016911 | -0.14897 | 0.015313 | 0.0089556 | 0.0017783 | 0.18717 | -0.059179 | 0.0027158
Binom γ изм, % |  |  | 0.029339 | 0.0058932 | 0.00719 |  |  |  | 0.0056828 | 0.0071603 | 0.0023833 | [6 empty] | 0.015407 | 0.0020933 | 0.0069144 | 0.0038462 | 0.025947 | 0.032669
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 11 | 49.997 | 63.5085 | 63.5085 | 63.5085 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 63.5085 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 79.3856 | 79.3856 | 79.3856 | 0 | 0 | 0 | 158.7712 | 158.7712 | 158.7712 | 238.1569 | 0 | 476.3137
Счетчик MTE | 11 | 49.9908 | 63.5328 | 63.4682 | 63.5187 | 119.9996 | 120.0133 | 119.9871 | 2.5001 | 2.4996 | 2.501 | 120.0378 | 119.9975 | 119.9647 | 0.50011 | 0.50069 | 0.50045 | 63.5066 | 0.015147 | 0.02424 | 2.5002 | 0.00013898 | 0.00093522 | 79.4373 | 79.4328 | 79.502 | -137.5483 | -137.3291 | -137.5363 | 158.839 | 158.6469 | 158.8609 | 238.3721 | -412.4137 | 476.3468
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 11 | 49.997 | 63.5085 | 63.5084 | 63.5085 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120.0406 | 120 | 119.9594 | 0.49939 | 0.5 | 0.5 | 63.5085 | 5.2763e-05 | 0.00010908 | 2.5 | 0.00059054 | 0.00059054 | 79.289 | 79.3852 | 79.3853 | -137.5564 | -137.4992 | -137.4994 | 158.7719 | 158.7704 | 158.7706 | 238.0595 | -412.555 | 476.3129
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00617 | 0.0243 | 0.04023 | 0.01023 | 0.00061362 | 0.0133 | 0.012686 | 0.0001 | 0.00036 | 0.001019 | 0.0028 | 0.0025 | 0.0053 | 0.00072241 | 0.00068909 | 0.00045036 | 0.0019004 | 0.015094 | 0.024131 | 0.00025303 | 0.00045157 | 0.00034468 | 0.14826 | 0.04761 | 0.11669 | 0.0080682 | 0.17006 | 0.036871 | 0.067104 | 0.12342 | 0.0903 | 0.31256 | 0.14126 | 0.033981
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012342 | 0.038248 | 0.063386 | 0.016105 | 0.00051135 | 0.011082 | 0.010573 | 0.0039998 | 0.014402 | 0.040744 | 0.0023326 | 0.0020834 | 0.004418 | 0.14445 | 0.13763 | 0.089991 | 0.0029924 | 99.6517 | 99.55 | 0.01012 | 324.9247 | 36.8557 | 0.18664 | 0.059937 | 0.14678 | -0.0058657 | -0.12384 | -0.026809 | 0.042246 | 0.077797 | 0.056842 | 0.13112 | -0.034252 | 0.0071336
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.042089 | 0.06968 | 0.017719 |  |  |  | 0.002 | 0.0072 | 0.02038 | [6 empty] | 0.0032915 | 0.026144 | 0.041797 | 0.0050605 | 0.0090313 | 0.0068937
Binom# | 11 | 49.9982 | 63.5165 | 63.4638 | 63.5125 | 119.9921 | 120.01 | 119.9979 | 2.5002 | 2.4998 | 2.5012 | 120.0516 | 119.9813 | 119.9671 | 0.49973 | 0.50061 | 0.5002 | 63.4959 | 0.016913 | 0.016809 | 2.5003 | 0.00063321 | 0.0012062 | 79.36 | 79.421 | 79.4606 | -137.5531 | -137.3391 | -137.5553 | 158.8046 | 158.6497 | 158.8567 | 238.2416 | -412.4475 | 476.3109
Binom Δ изм |  | 0.0073542 | 0.01634 | 0.0043715 | 0.0062407 | 0.0074583 | 0.003336 | 0.01081 | 0.0001041 | 0.00021527 | 0.00017928 | 0.013798 | 0.016154 | 0.0023715 | 0.00037804 | 8.3264e-05 | 0.00024729 | 0.010648 | 0.0017659 | 0.0074309 | 5.3954e-05 | 0.00049423 | 0.00027102 | 0.077214 | 0.01184 | 0.0414 | 0.0047751 | 0.010019 | 0.01904 | 0.034408 | 0.0027469 | 0.0042259 | 0.13046 | 0.033835 | 0.035902
Binom δ изм, % |  | 0.014711 | 0.025718 | 0.0068877 | 0.0098249 | 0.0062153 | 0.0027797 | 0.0090089 | 0.0041638 | 0.0086119 | 0.0071682 | 0.011494 | 0.013462 | 0.0019769 | 0.075591 | 0.01663 | 0.049413 | 0.016767 | 11.6584 | 30.6552 | 0.0021579 | 355.6253 | 28.9791 | 0.097201 | 0.014906 | 0.052075 | -0.0034716 | -0.007296 | -0.013844 | 0.021662 | 0.0017315 | 0.0026602 | 0.05473 | -0.0082042 | 0.007537
Binom γ изм, % |  |  | 0.028301 | 0.0075716 | 0.010809 |  |  |  | 0.002082 | 0.0043053 | 0.0035856 | [6 empty] | 0.018443 | 0.0030587 | 0.012871 | 0.0010791 | 0.0098846 | 0.0054204
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE | 0 | -0.001358 | -0.008102 | 0.010662 | -0.003356 | 0.000462 | -0.023842 | 0.02338 | 0.000236 | 3.4e-06 | 5.94e-05 | -0.02978 | 0.12324 | -0.09346 | 0.00036601 | -9.0983e-05 | 0.00213 | -0.0002652 | 0.0025626 | -0.013834 | 9.8392e-05 | 0.0014908 | 0.0011371 | 0.055503 | -0.00098473 | 0.33605 | 0.038149 | -0.031606 | 0.20014 | -0.0052641 | 0.026867 | -0.0046206 | 0.39056 | 0.20669 | 0.016982

## pnt #12
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 12 | 49.997 | 57.735 | 51.9615 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 0 | 6 | 0 | 346.41 | 0 | 0 | 0 | 269.9999 | 0 | 346.41 | 311.769 | 346.41 | 17.3205 | 0 | 1004.589
Счетчик MTE | 12 | 49.9908 | 57.7553 | 51.9323 | 57.7383 | 119.9892 | 120.0128 | 119.998 | 6.001 | 5.9997 | 6.0008 | -119.9875 | -119.9529 | -120.0596 | 1 | -0.50086 | -0.49863 | 55.8086 | 1.9376 | 1.9388 | 0.0022927 | 6.0005 | 0.001511 | 346.5909 | -156.0565 | -172.7612 | 0.20119 | 269.6823 | -300.3306 | 346.591 | 311.5801 | 346.4749 | 17.7732 | -30.4471 | 1004.646
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 12 | 49.997 | 57.735 | 51.9615 | 57.7349 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 6 | 6.0001 | 6 | -120.0029 | -119.996 | -120.0011 | 1 | -0.49995 | -0.49998 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 0.00013007 | 6 | 0.00012312 | 346.4112 | -155.8719 | -173.1992 | -0.00018451 | 270.0107 | -300.0019 | 346.4112 | 311.7721 | 346.4088 | 17.3401 | -29.9913 | 1004.5921
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00618 | 0.02029 | 0.029196 | 0.00339 | 0.010909 | 0.012808 | 0.001899 | 0.0010052 | 0.0003234 | 0.0007928 | 0.015388 | 0.043128 | 0.058516 | 1.6849e-07 | 0.00090043 | 0.0013596 | 0.0018389 | 0.013127 | 0.01425 | 0.0021626 | 0.00049093 | 0.0013879 | 0.17974 | 0.18458 | 0.43801 | 0.20138 | 0.32841 | 0.32872 | 0.1798 | 0.19197 | 0.066115 | 0.43317 | 0.45576 | 0.053938
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012362 | 0.035131 | 0.056219 | 0.0058713 | 0.0090917 | 0.010672 | 0.0015825 | 0.01675 | 0.0053902 | 0.013212 | -0.012825 | -0.035954 | -0.048739 | 1.6849e-05 | -0.17978 | -0.27267 | 0.0032951 | 0.67749 | 0.73501 | 94.3269 | 0.0081815 | 91.8516 | 0.051859 | -0.11828 | -0.25353 | 0 | 0.12178 | -0.10945 | 0.051876 | 0.061613 | 0.019082 | 2.4372 | -1.4969 | 0.0053689
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.035143 | 0.050569 | 0.0058717 |  |  |  | 0.020104 | 0.006468 | 0.015856 | [6 empty] | 0.0031851 | 0.022737 | 0.024682 | 0.043252 | 0.0098187 | 0.027758
Binom# | 12 | 49.9973 | 57.7424 | 51.9297 | 57.7335 | 119.9802 | 120.0117 | 120.0081 | 6.0014 | 6.0002 | 6.0013 | -119.9835 | -120.0142 | -120.0022 | 1 | -0.50088 | -0.49945 | 55.8017 | 1.938 | 1.9326 | 0.00088296 | 6.0009 | 0.00090055 | 346.533 | -156.0695 | -173.0485 | 0.12476 | 269.6847 | -300.1674 | 346.533 | 311.5887 | 346.4769 | 17.415 | -30.358 | 1004.5987
Binom Δ изм |  | 0.0064868 | 0.012935 | 0.0025555 | 0.0047771 | 0.0089274 | 0.0011503 | 0.010093 | 0.00034142 | 0.0004651 | 0.00053089 | 0.0039842 | 0.061372 | 0.057373 | 1.6849e-07 | 2.8079e-05 | 0.00082646 | 0.0069233 | 0.0004006 | 0.0061069 | 0.0014097 | 0.00039125 | 0.00061048 | 0.057872 | 0.013035 | 0.28734 | 0.076435 | 0.0023686 | 0.16317 | 0.057931 | 0.0085696 | 0.0019912 | 0.35826 | 0.089096 | 0.047339
Binom δ изм, % |  | 0.012976 | 0.022396 | 0.0049208 | 0.0082737 | 0.0074402 | 0.00095847 | 0.0084109 | 0.0056893 | 0.007752 | 0.008847 | -0.0033205 | -0.051163 | -0.047787 | 1.6849e-05 | -0.0056062 | -0.16575 | 0.012405 | 0.020675 | 0.31499 | 61.4879 | 0.0065203 | 40.4014 | 0.016698 | -0.0083526 | -0.16632 | 0 | 0.00087831 | -0.054329 | 0.016714 | 0.0027504 | 0.0005747 | 2.0157 | -0.29263 | 0.0047121
Binom γ изм, % |  |  | 0.022403 | 0.0044262 | 0.0082742 |  |  |  | 0.0068283 | 0.009302 | 0.010618 | [6 empty] | 0.011992 | 0.00069386 | 0.010578 | 0.028194 | 0.007825 | 0.01221
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 12 | 49.997 | 57.735 | 51.9615 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 0 | 6 | 0 | 346.41 | 0 | 0 | 0 | 269.9999 | 0 | 346.41 | 311.769 | 346.41 | 17.3205 | 0 | 1004.589
Счетчик MTE | 12 | 49.9908 | 57.7447 | 51.9308 | 57.7544 | 120.0102 | 119.9923 | 119.9975 | 6.0009 | 5.9998 | 6.001 | -119.9988 | -119.9924 | -120.0088 | 1 | -0.50051 | -0.49926 | 55.81 | 1.9389 | 1.9403 | 0.00065284 | 6.0006 | 0.00017452 | 346.5207 | -155.9458 | -173.0348 | 0.25825 | 269.7396 | -300.2979 | 346.5207 | 311.5743 | 346.5832 | 17.54 | -30.3001 | 1004.6782
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 12 | 49.997 | 57.7348 | 51.9616 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 5.9999 | 6 | 6 | -120.0016 | -119.999 | -119.9994 | 1 | -0.49995 | -0.50005 | 55.8105 | 1.9244 | 1.9244 | 3.4464e-05 | 6 | 6.8099e-05 | 346.4042 | -155.8704 | -173.2207 | -0.014761 | 270.0081 | -299.9908 | 346.4042 | 311.7691 | 346.41 | 17.3131 | -29.9974 | 1004.5833
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00617 | 0.0099 | 0.03085 | 0.01943 | 0.0112 | 0.0087 | 0.0025 | 0.00099 | 0.000186 | 0.00098 | 0.0027586 | 0.0066 | 0.0093586 | 2.768e-07 | 0.00055463 | 0.00078616 | 0.00050682 | 0.014444 | 0.015907 | 0.00061838 | 0.00059465 | 0.00010642 | 0.11647 | 0.075439 | 0.18587 | 0.27301 | 0.2685 | 0.30714 | 0.11657 | 0.19476 | 0.17318 | 0.2269 | 0.30264 | 0.094987
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012342 | 0.017144 | 0.059406 | 0.033642 | 0.0093325 | 0.0072505 | 0.0020834 | 0.016497 | 0.0031001 | 0.016331 | -0.0022988 | -0.0055003 | -0.0077983 | 2.768e-05 | -0.11081 | -0.15747 | 0.00090812 | 0.74499 | 0.81981 | 94.721 | 0.00991 | 60.9783 | 0.033611 | -0.048375 | -0.10742 | 0 | 0.099542 | -0.10228 | 0.033639 | 0.062508 | 0.049968 | 1.2936 | -0.9988 | 0.0094545
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.017147 | 0.053434 | 0.033654 |  |  |  | 0.0198 | 0.00372 | 0.0196 | [6 empty] | 0.00087784 | 0.025019 | 0.027552 | 0.012368 | 0.011893 | 0.0021283
Binom# | 12 | 49.9982 | 57.7314 | 51.9275 | 57.7489 | 120.0049 | 119.9872 | 120.008 | 6.0013 | 6.0002 | 6.0015 | -119.9883 | -120.0048 | -120.0069 | 1 | -0.50057 | -0.49928 | 55.8017 | 1.9393 | 1.9334 | 0.00072097 | 6.001 | 0.00041186 | 346.4659 | -155.9666 | -173.0403 | 0.19176 | 269.7311 | -300.2912 | 346.466 | 311.5773 | 346.58 | 17.459 | -30.3683 | 1004.6234
Binom Δ изм |  | 0.0073885 | 0.013323 | 0.0032064 | 0.0055668 | 0.0053248 | 0.005125 | 0.010465 | 0.00043659 | 0.0004287 | 0.00052442 | 0.010458 | 0.012422 | 0.0019488 | 1.5849e-07 | 6.1903e-05 | 2.0346e-05 | 0.0082936 | 0.00041081 | 0.0069693 | 6.8129e-05 | 0.0004081 | 0.00023734 | 0.054709 | 0.020787 | 0.0054789 | 0.066488 | 0.0085216 | 0.0067608 | 0.054775 | 0.00301 | 0.0031317 | 0.080973 | 0.068248 | 0.054897
Binom δ изм, % |  | 0.01478 | 0.023073 | 0.0061743 | 0.0096387 | 0.004437 | 0.0042711 | 0.0087211 | 0.0072754 | 0.0071452 | 0.0087389 | -0.0087148 | -0.010352 | -0.0016239 | 1.5849e-05 | -0.012368 | -0.0040753 | 0.01486 | 0.021188 | 0.35918 | 10.4359 | 0.0068009 | 136.0009 | 0.015788 | -0.01333 | -0.0031664 | 0 | 0.0031592 | -0.0022514 | 0.015807 | 0.00096605 | 0.0009036 | 0.46165 | -0.22524 | 0.0054641
Binom γ изм, % |  |  | 0.023077 | 0.0055536 | 0.0096419 |  |  |  | 0.0087318 | 0.0085739 | 0.010488 | [6 empty] | 0.014365 | 0.00071154 | 0.012071 | 0.0013626 | 0.0081619 | 0.0047468
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE | 0 | -1e-05 | 0.01059 | 0.001554 | -0.01614 | -0.021048 | 0.020508 | 0.00054 | 0.0001152 | -6.74e-05 | -0.0001972 | 0.01128 | 0.039528 | -0.050808 | 1.0921e-07 | -0.00034579 | 0.00063389 | -0.0013321 | -0.0012852 | -0.0015893 | 0.0016398 | -5.0388e-05 | 0.0013365 | 0.070241 | -0.11066 | 0.27367 | -0.057052 | -0.057277 | -0.032657 | 0.070203 | 0.0058235 | -0.10824 | 0.23325 | -0.14699 | -0.032215

## pnt #13
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 13 | 49.505 | 57.735 | 63.5085 | 51.9615 | 115 | 120 | 125 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.6862 | 1.6576 | 5.0112 | 0.001454 | 0.049958 | 0.001454 | 2.8868 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 2.8868 | 3.1754 | 2.5981 | 0 | 0.5 | 8.6602
Счетчик MTE | 13 | 49.4989 | 57.7513 | 63.4721 | 51.9718 | 115.0033 | 120.0045 | 124.9923 | 0.050012 | 0.050005 | 0.050005 | -124.9954 | -119.8888 | -115.1158 | 1 | -0.50057 | -0.49781 | 57.683 | 1.6451 | 4.9963 | 0.0014356 | 0.049966 | 0.0014384 | 2.8882 | -1.5888 | -1.2938 | 0.001842 | 2.7476 | -2.254 | 2.8882 | 3.1739 | 2.5989 | 0.0057161 | 0.49551 | 8.661
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 13 | 49.505 | 57.7348 | 63.5084 | 51.9617 | 115 | 120 | 125 | 0.049999 | 0.050001 | 0.05 | -124.9994 | -120.003 | -114.9976 | 1 | -0.49998 | -0.50006 | 57.6861 | 1.6576 | 5.0111 | 0.0014545 | 0.049957 | 0.001454 | 2.8867 | -1.5877 | -1.2992 | -8.149e-05 | 2.7501 | -2.2499 | 2.8867 | 3.1755 | 2.5981 | -0.00019317 | 0.50007 | 8.6602
Генератор MTE Δ изм |  | 0.006126 | 0.016522 | 0.036256 | 0.010102 | 0.00326 | 0.00448 | 0.00774 | 1.26e-05 | 4e-06 | 5.6e-06 | 0.0040026 | 0.11416 | 0.11816 | 2.0296e-07 | 0.00058786 | 0.0022474 | 0.0031133 | 0.012449 | 0.01482 | 1.8886e-05 | 8.4032e-06 | 1.557e-05 | 0.0015532 | 0.0010864 | 0.0054425 | 0.0019234 | 0.0024281 | 0.004052 | 0.0015538 | 0.0015589 | 0.00079614 | 0.0059093 | 0.0045567 | 0.00079096
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012376 | 0.028609 | 0.057121 | 0.019437 | 0.0028347 | 0.0037332 | 0.0061924 | 0.025194 | 0.0079993 | 0.011199 | -0.0032022 | -0.095222 | -0.10265 | 2.0296e-05 | -0.11744 | -0.45145 | 0.0053973 | 0.75675 | 0.29662 | 1.3156 | 0.016818 | 1.0824 | 0.053776 | -0.068379 | -0.42068 | 0 | 0.088372 | -0.17977 | 0.053796 | 0.049117 | 0.030634 | 103.3794 | 0.91959 | 0.0091324
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.028617 | 0.062797 | 0.017497 |  |  |  | 0.000252 | 8e-05 | 0.000112 | [6 empty] | 0.0053924 | 0.021563 | 0.025669 | 0.00037773 | 0.00016806 | 0.0003114
Binom# | 13 | 49.5053 | 57.7376 | 63.4682 | 51.9664 | 114.9988 | 120.0027 | 124.9985 | 0.050038 | 0.050019 | 0.049988 | -124.9304 | -120.0859 | -114.9837 | 1 | -0.50074 | -0.50055 | 57.6744 | 1.6443 | 4.9966 | 0.0013899 | 0.050098 | 0.0013157 | 2.8891 | -1.5896 | -1.3003 | 0 | 2.7479 | -2.2489 | 2.8891 | 3.1746 | 2.5977 | 0 | 0.49907 | 8.6614
Binom Δ изм |  | 0.0064208 | 0.01372 | 0.0039395 | 0.0053675 | 0.0044273 | 0.0017945 | 0.006237 | 2.6376e-05 | 1.421e-05 | 1.7216e-05 | 0.064968 | 0.1971 | 0.13211 | 8.4149e-08 | 0.00016575 | 0.0027356 | 0.0085952 | 0.00081401 | 0.00032494 | 4.5661e-05 | 0.00013209 | 0.00012271 | 0.00084486 | 0.00088236 | 0.0065317 | 0.001842 | 0.00031094 | 0.005095 | 0.00084475 | 0.0007112 | 0.0011544 | 0.0057161 | 0.0035641 | 0.00040154
Binom δ изм, % |  | 0.012972 | 0.023757 | 0.0062067 | 0.010328 | 0.0038497 | 0.0014953 | 0.0049899 | 0.05274 | 0.028417 | 0.034428 | -0.051976 | -0.1644 | -0.11477 | 8.4149e-06 | -0.033113 | -0.54953 | 0.014901 | 0.04948 | 0.0065036 | 3.1806 | 0.26436 | 8.5308 | 0.029252 | -0.055538 | -0.50486 | 0 | 0.011317 | -0.22605 | 0.029248 | 0.022408 | 0.04442 | 100 | 0.71928 | 0.0046361
Binom γ изм, % |  |  | 0.023763 | 0.0068234 | 0.0092968 |  |  |  | 0.00052753 | 0.00028419 | 0.00034432 | [6 empty] | 0.014887 | 0.0014099 | 0.0005628 | 0.00091321 | 0.0026418 | 0.0024541
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 13 | 49.505 | 57.735 | 63.5085 | 51.9615 | 115 | 120 | 125 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.6862 | 1.6576 | 5.0112 | 0.001454 | 0.049958 | 0.001454 | 2.8868 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 2.8868 | 3.1754 | 2.5981 | 0 | 0.5 | 8.6602
Счетчик MTE | 13 | 49.4989 | 57.749 | 63.472 | 51.9734 | 115.0048 | 120.0067 | 124.9885 | 0.050009 | 0.050007 | 0.050007 | -125.012 | -119.9892 | -114.9988 | 1 | -0.50047 | -0.49947 | 57.6828 | 1.6456 | 4.9949 | 0.001456 | 0.049965 | 0.0014563 | 2.888 | -1.5885 | -1.2981 | 0.0023993 | 2.748 | -2.2516 | 2.888 | 3.174 | 2.599 | 0.0013222 | 0.49873 | 8.661
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 13 | 49.505 | 57.7347 | 63.5085 | 51.9617 | 115 | 120 | 125 | 0.049999 | 0.050001 | 0.05 | -125.004 | -120.003 | -114.993 | 1 | -0.49998 | -0.50006 | 57.6861 | 1.6576 | 5.0111 | 0.0014559 | 0.049958 | 0.0014553 | 2.8867 | -1.5877 | -1.2992 | 0.00015115 | 2.7501 | -2.2499 | 2.8867 | 3.1755 | 2.5981 | -0.00022117 | 0.50031 | 8.6602
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00611 | 0.0143 | 0.03646 | 0.01167 | 0.004787 | 0.006713 | 0.0115 | 1.01e-05 | 6.1e-06 | 7e-06 | 0.008 | 0.013788 | 0.005788 | 3.4372e-07 | 0.00048078 | 0.00058788 | 0.0033489 | 0.011988 | 0.01624 | 1.5593e-07 | 7.7069e-06 | 9.7652e-07 | 0.0012973 | 0.00080812 | 0.0010542 | 0.0022481 | 0.0021251 | 0.001702 | 0.0012982 | 0.0014359 | 0.00094731 | 0.0015434 | 0.0015789 | 0.00080971
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012344 | 0.024762 | 0.057443 | 0.022454 | 0.0041624 | 0.0055939 | 0.0092008 | 0.020196 | 0.012198 | 0.013998 | -0.0063994 | -0.011491 | -0.0050331 | 3.4372e-05 | -0.096067 | -0.1177 | 0.0058057 | 0.72851 | 0.32514 | 0.010709 | 0.015425 | 0.067057 | 0.044919 | -0.050873 | -0.081209 | 0 | 0.077333 | -0.075589 | 0.044954 | 0.045237 | 0.036449 | 116.7277 | 0.31659 | 0.0093489
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.024768 | 0.063151 | 0.020213 |  |  |  | 0.000202 | 0.000122 | 0.00014 | [6 empty] | 0.0058004 | 0.020765 | 0.028129 | 3.1185e-06 | 0.00015414 | 1.953e-05
Binom# | 13 | 49.5061 | 57.7354 | 63.4673 | 51.9684 | 115.0021 | 120.0009 | 124.997 | 0.049988 | 0.050032 | 0.050014 | -125.0111 | -120.005 | -114.9839 | 1 | -0.50002 | -0.50014 | 57.673 | 1.6448 | 4.9956 | 0.0015269 | 0.049963 | 0.0013787 | 2.8861 | -1.5878 | -1.2999 | 0 | 2.75 | -2.2507 | 2.8861 | 3.1754 | 2.5991 | 0 | 0.49924 | 8.6606
Binom Δ изм |  | 0.0071639 | 0.013645 | 0.0047892 | 0.0049442 | 0.0026813 | 0.005828 | 0.0085245 | 2.0965e-05 | 2.4997e-05 | 6.6912e-06 | 0.00092975 | 0.015801 | 0.014848 | 2.8549e-07 | 0.00044683 | 0.00067137 | 0.0097597 | 0.0008521 | 0.00069019 | 7.0923e-05 | 2.0463e-06 | 7.7559e-05 | 0.0018792 | 0.00073693 | 0.0017989 | 0.0023993 | 0.0019993 | 0.00091316 | 0.0018802 | 0.0013628 | 0.00010833 | 0.0013222 | 0.0005131 | 0.00040955
Binom δ изм, % |  | 0.014473 | 0.023627 | 0.0075453 | 0.009513 | 0.0023315 | 0.0048564 | 0.0068203 | 0.041922 | 0.049988 | 0.013381 | -0.00074373 | -0.013168 | -0.012911 | 2.8549e-05 | -0.089283 | -0.13442 | 0.01692 | 0.05178 | 0.013818 | 4.871 | 0.0040954 | 5.3259 | 0.065069 | -0.046392 | -0.13858 | 0 | 0.072757 | -0.040556 | 0.065104 | 0.042935 | 0.0041681 | 100 | 0.10288 | 0.0047286
Binom γ изм, % |  |  | 0.023633 | 0.0082951 | 0.0085637 |  |  |  | 0.0004193 | 0.00049995 | 0.00013382 | [6 empty] | 0.016904 | 0.0014759 | 0.0011954 | 0.0014185 | 4.0926e-05 | 0.0015512
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE | 0 | -1.6e-05 | 0.002322 | 0.000104 | -0.001568 | -0.001527 | -0.002233 | 0.00376 | 2.6e-06 | -2.4e-06 | -1.6e-06 | 0.01662 | 0.10037 | -0.11699 | 1.4174e-07 | -0.00010708 | 0.0016595 | 0.00023553 | -0.0004949 | 0.0013938 | -2.0415e-05 | 6.4116e-07 | -1.7862e-05 | 0.00026668 | -0.00026624 | 0.0043935 | -0.0005573 | -0.00032388 | -0.002341 | 0.00026627 | -0.00014713 | -0.00016157 | 0.0043939 | -0.0032222 | -4.2424e-05

## pnt #14
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 14 | 49.505 | 57.735 | 46.188 | 69.282 | 125 | 120 | 115 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.6862 | 4.9899 | 8.3443 | 0.001454 | 0.001454 | 0.049958 | 2.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8868 | 2.3094 | 3.4641 | 0 | 1 | 8.6603
Счетчик MTE | 14 | 49.4989 | 57.7505 | 46.1607 | 69.2955 | 124.996 | 120.0065 | 114.9975 | 0.050012 | 0.050005 | 0.050011 | 4.9984 | -0.00495 | -4.9935 | 1 | -0.49931 | -0.50052 | 57.6867 | 5.0012 | 8.3564 | 0.0014512 | 0.0014549 | 0.049967 | 2.8882 | -1.1525 | -1.7346 | 0.0021817 | -1.9999 | 3.0002 | 2.8882 | 2.3082 | 3.4655 | 0.0011092 | 1.0025 | 8.662
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 14 | 49.505 | 57.7353 | 46.1878 | 69.282 | 124.9991 | 120.001 | 114.9999 | 0.050001 | 0.05 | 0.050001 | 5.0018 | 0.002 | -5.0038 | 1 | -0.50002 | -0.5 | 57.6862 | 4.99 | 8.3443 | 0.0014545 | 0.0014551 | 0.049958 | 2.8868 | -1.1547 | -1.7321 | -0.00018605 | -2 | 3 | 2.8868 | 2.3094 | 3.4641 | 1.8575e-05 | 0.9999 | 8.6603
Генератор MTE Δ изм |  | 0.0061167 | 0.01515 | 0.027142 | 0.01349 | 0.0030516 | 0.0055 | 0.0024484 | 1.08e-05 | 5.1e-06 | 1.01e-05 | 0.0033592 | 0.00695 | 0.010309 | 2.8322e-07 | 0.0007055 | 0.00051707 | 0.00048778 | 0.011123 | 0.01218 | 3.2351e-06 | 2.0068e-07 | 8.774e-06 | 0.0013804 | 0.0021893 | 0.0024791 | 0.0023677 | 3.2033e-05 | 0.00015498 | 0.0013812 | 0.0011217 | 0.0013744 | 0.0010906 | 0.0025547 | 0.0016339
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012357 | 0.026234 | 0.058799 | 0.019467 | 0.0024413 | 0.0045831 | 0.0021291 | 0.021595 | 0.010199 | 0.020196 | 0.067205 | 0 | -0.20645 | 2.8322e-05 | -0.1413 | -0.10331 | 0.00084556 | 0.22241 | 0.14576 | 0.22292 | 0.013793 | 0.01756 | 0.047795 | -0.18996 | -0.14293 | 0 | -0.0016017 | 0.0051657 | 0.047823 | 0.048594 | 0.039659 | 0 | 0.25485 | 0.018863
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.026241 | 0.047011 | 0.023365 |  |  |  | 0.000216 | 0.000102 | 0.000202 | [6 empty] | 0.00084486 | 0.019266 | 0.021097 | 6.4702e-05 | 4.0136e-06 | 0.00017548
Binom# | 14 | 49.5053 | 57.7363 | 46.1565 | 69.2892 | 124.9968 | 120.0022 | 115.001 | 0.050041 | 0.050052 | 0.050076 | 5.0003 | -0.012687 | -4.9876 | 1 | -0.49999 | -0.4998 | 57.6784 | 5.0018 | 8.3563 | 0.0013484 | 0.0013484 | 0.050338 | 2.8892 | -1.1551 | -1.7342 | 0 | -2.0007 | 3.0053 | 2.8892 | 2.3102 | 3.4697 | 0 | 1.0046 | 8.6691
Binom Δ изм |  | 0.0064115 | 0.014198 | 0.0041219 | 0.0062825 | 0.00080906 | 0.0042875 | 0.0034937 | 2.9025e-05 | 4.6996e-05 | 6.5051e-05 | 0.0019078 | 0.0077373 | 0.0058299 | 2.2569e-07 | 0.0006773 | 0.00071779 | 0.0083014 | 0.00067049 | 9.9567e-05 | 0.0001028 | 0.00010648 | 0.00037138 | 0.00097907 | 0.0025487 | 0.0003834 | 0.0021817 | 0.00080514 | 0.0050828 | 0.00097824 | 0.0019707 | 0.0042096 | 0.0011092 | 0.0020961 | 0.0071583
Binom δ изм, % |  | 0.012953 | 0.024585 | 0.0089295 | 0.0090663 | 0.00064727 | 0.0035727 | 0.003038 | 0.058037 | 0.093983 | 0.13007 | 0.038169 | 0 | -0.11675 | 2.2569e-05 | -0.13565 | -0.14341 | 0.014391 | 0.013407 | 0.0011915 | 7.0837 | 7.3189 | 0.74326 | 0.033899 | -0.22114 | -0.022104 | 0 | -0.040259 | 0.16941 | 0.03387 | 0.085377 | 0.12147 | 0 | 0.20909 | 0.082641
Binom γ изм, % |  |  | 0.024592 | 0.0071393 | 0.010882 |  |  |  | 0.0005805 | 0.00093992 | 0.001301 | [6 empty] | 0.014379 | 0.0011613 | 0.00017246 | 0.002056 | 0.0021297 | 0.0074277
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 14 | 49.505 | 57.735 | 46.188 | 69.282 | 125 | 120 | 115 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.6862 | 4.9899 | 8.3443 | 0.001454 | 0.001454 | 0.049958 | 2.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8868 | 2.3094 | 3.4641 | 0 | 1 | 8.6603
Счетчик MTE | 14 | 49.4989 | 57.7516 | 46.1593 | 69.2981 | 125.0002 | 120.0124 | 114.9874 | 0.05001 | 0.049998 | 0.050004 | 4.9998 | -0.0018 | -4.998 | 1 | -0.49935 | -0.50044 | 57.6873 | 4.9997 | 8.3602 | 0.0014521 | 0.0014556 | 0.049962 | 2.8882 | -1.1524 | -1.7341 | 0.0022028 | -1.9995 | 3.0001 | 2.8882 | 2.3079 | 3.4652 | 0.0016118 | 1.0027 | 8.6612
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 14 | 49.505 | 57.735 | 46.1878 | 69.2822 | 125.0002 | 120 | 114.9998 | 0.050001 | 0.050002 | 0.05 | 4.9956 | 0.004 | -4.9996 | 1 | -0.50008 | -0.49998 | 57.6862 | 4.9899 | 8.3445 | 0.0014541 | 0.0014526 | 0.049959 | 2.8868 | -1.1549 | -1.732 | -1.9989e-05 | -2 | 3 | 2.8868 | 2.3095 | 3.4641 | -0.00013719 | 1 | 8.6604
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00612 | 0.01655 | 0.02846 | 0.01593 | 4.4141e-05 | 0.0124 | 0.012356 | 9.4e-06 | 4.3e-06 | 4.1e-06 | 0.0041591 | 0.0058 | 0.0016409 | 2.9084e-07 | 0.0007302 | 0.0004549 | 0.0011876 | 0.0098005 | 0.015683 | 1.9817e-06 | 2.9895e-06 | 3.0401e-06 | 0.0013695 | 0.0024961 | 0.0021166 | 0.0022228 | 0.00043203 | 2.5261e-05 | 0.0013704 | 0.0016216 | 0.0010806 | 0.001749 | 0.0026801 | 0.00082944
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012364 | 0.028657 | 0.061656 | 0.022988 | 3.5313e-05 | 0.010332 | 0.010745 | 0.018796 | 0.0086003 | 0.0081993 | 0.083186 | 0 | -0.032831 | 2.9084e-05 | -0.14623 | -0.090899 | 0.0020586 | 0.19602 | 0.18759 | 0.13647 | 0.20538 | 0.0060849 | 0.047419 | -0.21659 | -0.12206 | 0 | -0.021607 | 0.00084202 | 0.047448 | 0.070262 | 0.031185 | 0 | 0.26729 | 0.0095765
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.028665 | 0.049294 | 0.027592 |  |  |  | 0.000188 | 8.6e-05 | 8.2e-05 | [6 empty] | 0.0020569 | 0.016975 | 0.027164 | 3.9634e-05 | 5.979e-05 | 6.0802e-05
Binom# | 14 | 49.5061 | 57.7369 | 46.1551 | 69.2902 | 124.994 | 120.0094 | 114.9966 | 0.050032 | 0.050039 | 0.050062 | 5.0269 | -0.025742 | -5.0012 | 1 | -0.49921 | -0.50029 | 57.6782 | 5.0016 | 8.3549 | 0.0013484 | 0.0013484 | 0.050232 | 2.8887 | -1.153 | -1.7354 | 0 | -2.0012 | 3.0035 | 2.8887 | 2.3096 | 3.4688 | 0 | 1.0023 | 8.6671
Binom Δ изм |  | 0.0071701 | 0.01465 | 0.0042153 | 0.0079536 | 0.0061662 | 0.002993 | 0.0091744 | 2.2176e-05 | 4.137e-05 | 5.7785e-05 | 0.027095 | 0.023942 | 0.0031535 | 2.3126e-07 | 0.00013347 | 0.00014915 | 0.0091365 | 0.0018853 | 0.005237 | 0.00010363 | 0.00010713 | 0.00027075 | 0.00056109 | 0.00054471 | 0.0012902 | 0.0022028 | 0.001658 | 0.0034263 | 0.00056049 | 0.0017085 | 0.0036121 | 0.0016118 | 0.00043451 | 0.0058808
Binom δ изм, % |  | 0.014485 | 0.025367 | 0.0091321 | 0.011477 | 0.0049329 | 0.0024939 | 0.0079786 | 0.044343 | 0.082743 | 0.11556 | 0.54192 | 0 | -0.063095 | 2.3126e-05 | -0.026729 | -0.029804 | 0.015838 | 0.037708 | 0.062642 | 7.1368 | 7.3601 | 0.54192 | 0.019427 | -0.047267 | -0.074398 | 0 | -0.082918 | 0.11421 | 0.019407 | 0.074029 | 0.10424 | 0 | 0.043334 | 0.067899
Binom γ изм, % |  |  | 0.025374 | 0.0073012 | 0.013776 |  |  |  | 0.00044352 | 0.00082739 | 0.0011557 | [6 empty] | 0.015825 | 0.0032655 | 0.0090707 | 0.0020726 | 0.0021426 | 0.0054151
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE | 0 | 3.3333e-06 | -0.0011 | 0.001318 | -0.00264 | -0.00416 | -0.0059 | 0.01006 | 1.6e-06 | 6.6e-06 | 6.8e-06 | -0.001375 | -0.00315 | 0.004525 | 5.5641e-09 | 3.5763e-05 | -7.7289e-05 | -0.0006558 | 0.0014432 | -0.0037403 | -8.3093e-07 | -6.4693e-07 | 5.0471e-06 | 3.7406e-05 | -0.00010249 | -0.00043759 | -2.1143e-05 | -0.00036863 | 0.00013883 | 3.739e-05 | 0.00037056 | 0.0003392 | -0.00050267 | -0.00025094 | 0.00074715

## pnt #15
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 15 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 128.3 | 120 | 111.7 | 5 | 5 | 5 | 123.3 | 130 | 106.7 | 1 | 0.99619 | 0.99619 | 55.6783 | 5.607 | 11.1375 | 4.9757 | 0.35623 | 0.34017 | 288.675 | 201.3036 | 345.0918 | 0 | 0 | 30.1916 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 835.0704 | 12.5798 | 837.1575
Счетчик MTE | 15 | 49.9908 | 57.7442 | 40.3946 | 69.2991 | 128.3044 | 119.9926 | 111.703 | 4.9996 | 5.0002 | 5.0018 | 123.3047 | 130.001 | 106.6943 | 1 | 0.99625 | 0.99612 | 55.6804 | 5.618 | 11.1486 | 4.9762 | 0.35643 | 0.34033 | 288.6976 | 201.2237 | 345.2758 | 0.19812 | -17.4648 | 30.4992 | 288.6976 | 201.9802 | 346.6203 | 835.1971 | 13.2326 | 837.2981
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 15 | 49.997 | 57.7349 | 40.4145 | 69.282 | 128.2992 | 120.001 | 111.6998 | 4.9998 | 5 | 5 | 123.297 | 130.007 | 106.696 | 1 | 0.99619 | 0.99619 | 55.6782 | 5.607 | 11.1374 | 4.9756 | 0.35639 | 0.34027 | 288.6641 | 201.3013 | 345.089 | 0.0010763 | -17.6187 | 30.2157 | 288.6641 | 202.0709 | 346.4093 | 835.0544 | 12.5981 | 837.1443
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00618 | 0.009268 | 0.019866 | 0.017084 | 0.0051944 | 0.008408 | 0.0032136 | 0.0002216 | 0.000213 | 0.0018114 | 0.007658 | 0.005978 | 0.00168 | 2.3547e-07 | 6.2997e-05 | 6.7278e-05 | 0.0021529 | 0.010938 | 0.011141 | 0.00059773 | 3.8041e-05 | 5.1239e-05 | 0.033474 | 0.077655 | 0.18682 | 0.19705 | 0.1539 | 0.28356 | 0.033542 | 0.090725 | 0.21095 | 0.14264 | 0.63451 | 0.15377
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012362 | 0.01605 | 0.04918 | 0.024653 | 0.0040485 | 0.0070071 | 0.0028769 | 0.0044324 | 0.0042599 | 0.036215 | 0.0062106 | 0.0045984 | 0.0015746 | 2.3547e-05 | 0.0063234 | 0.006754 | 0.0038665 | 0.19469 | 0.099931 | 0.012012 | 0.010673 | 0.015056 | 0.011595 | 0.038592 | 0.054109 | 0 | -0.8812 | 0.92973 | 0.011618 | 0.044918 | 0.060859 | 0.017079 | 4.795 | 0.018364
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.016053 | 0.034409 | 0.02959 |  |  |  | 0.004432 | 0.00426 | 0.036228 | [6 empty] | 0.0037289 | 0.018945 | 0.019297 | 0.011955 | 0.00076081 | 0.0010248
Binom# | 15 | 49.9985 | 57.7307 | 40.3918 | 69.2931 | 128.3021 | 119.9863 | 111.7116 | 5.0007 | 5.0006 | 5.0013 | 123.3215 | 129.975 | 106.7035 | 1 | 0.99627 | 0.99614 | 55.6711 | 5.6192 | 11.1437 | 4.9764 | 0.35616 | 0.33985 | 288.6916 | 201.2291 | 345.2165 | 0.13071 | -17.4364 | 30.4224 | 288.6916 | 201.9831 | 346.5544 | 835.1372 | 13.1167 | 837.2291
Binom Δ изм |  | 0.0076427 | 0.013512 | 0.0028798 | 0.0060084 | 0.002345 | 0.0062868 | 0.008647 | 0.0010658 | 0.0004302 | 0.00051728 | 0.016883 | 0.026001 | 0.0091331 | 1.7587e-07 | 1.2308e-05 | 1.8134e-05 | 0.0093308 | 0.0012029 | 0.0048685 | 0.00020972 | 0.00027203 | 0.00047952 | 0.0059926 | 0.005423 | 0.059339 | 0.067412 | 0.028371 | 0.076857 | 0.0060301 | 0.0029502 | 0.065873 | 0.059878 | 0.1159 | 0.068999
Binom δ изм, % |  | 0.015288 | 0.0234 | 0.0071293 | 0.0086703 | 0.0018277 | 0.0052393 | 0.0077411 | 0.021318 | 0.0086037 | 0.010342 | 0.013692 | 0.02 | 0.00856 | 1.7587e-05 | 0.0012355 | 0.0018204 | 0.016758 | 0.021411 | 0.043669 | 0.0042144 | 0.076321 | 0.1409 | 0.0020757 | 0.002695 | 0.017186 | 0 | -0.16245 | 0.252 | 0.0020887 | 0.0014607 | 0.019004 | 0.0071693 | 0.87585 | 0.0082406
Binom γ изм, % |  |  | 0.023404 | 0.004988 | 0.010407 |  |  |  | 0.021317 | 0.008604 | 0.010346 | [6 empty] | 0.016161 | 0.0020834 | 0.0084325 | 0.0041943 | 0.0054407 | 0.0095903
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 15 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 128.3 | 120 | 111.7 | 5 | 5 | 5 | 123.3 | 130 | 106.7 | 1 | 0.99619 | 0.99619 | 55.6783 | 5.607 | 11.1375 | 4.9757 | 0.35623 | 0.34017 | 288.675 | 201.3036 | 345.0918 | 0 | 0 | 30.1916 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 835.0704 | 12.5798 | 837.1575
Счетчик MTE | 15 | 49.9908 | 57.7577 | 40.3839 | 69.2977 | 128.2974 | 120.0183 | 111.6843 | 5.0001 | 5.0001 | 5.0023 | 123.3116 | 129.9982 | 106.6902 | 1 | 0.99628 | 0.99614 | 55.6806 | 5.6169 | 11.1559 | 4.9765 | 0.35637 | 0.34057 | 288.7916 | 201.172 | 345.3134 | 0.19758 | -17.4114 | 30.4132 | 288.7916 | 201.9241 | 346.6501 | 835.2769 | 13.1994 | 837.3658
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 15 | 49.997 | 57.7351 | 40.4144 | 69.2821 | 128.3001 | 120 | 111.6999 | 0 | 5 | 5 | 123.3046 | 129.996 | 106.6994 | 1 | 0.9962 | 0.99619 | 55.6783 | 5.6071 | 11.1376 | 3.3207 | 1.9118 | 1.4088 | 0 | 201.3035 | 345.0944 | 0 | -17.5976 | 30.1918 | 0 | 202.0712 | 346.4126 | 546.3979 | 12.5942 | 548.4838
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00617 | 0.02257 | 0.03051 | 0.01561 | 0.0026816 | 0.01829 | 0.015608 | 5.0001 | 0.000134 | 0.002301 | 0.0069796 | 0.00221 | 0.0091896 | 2.3404e-07 | 7.4685e-05 | 5.0823e-05 | 0.0022457 | 0.0098429 | 0.018287 | 1.6558 | 1.5555 | 1.0683 | 288.7916 | 0.1315 | 0.21898 | 0.19758 | 0.18619 | 0.2214 | 288.7916 | 0.14714 | 0.2375 | 288.8791 | 0.60517 | 288.882
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012342 | 0.039077 | 0.07555 | 0.022526 | 0.0020901 | 0.015239 | 0.013976 | 100 | 0.0026799 | 0.045999 | 0.0056602 | 0.0017 | 0.0086134 | 2.3404e-05 | 0.0074964 | 0.0051019 | 0.0040333 | 0.17524 | 0.16393 | 33.2729 | 436.4757 | 313.6678 | 100 | 0.065366 | 0.063416 | 0 | -1.0693 | 0.72797 | 100 | 0.072868 | 0.068514 | 34.5848 | 4.5848 | 34.4989
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.039092 | 0.052845 | 0.027037 |  |  |  | 100.0011 | 0.00268 | 0.04602 | [6 empty] | 0.0038897 | 0.017048 | 0.031675 | 33.1164 | 31.1092 | 21.3653
Binom# | 15 | 49.9985 | 57.7428 | 40.3802 | 69.2906 | 128.2994 | 120.0054 | 111.6953 | 5.001 | 5.0005 | 5.001 | 123.323 | 129.9796 | 106.6974 | 1 | 0.99628 | 0.99615 | 55.6704 | 5.618 | 11.1524 | 4.9764 | 0.35625 | 0.34015 | 288.7708 | 201.1699 | 345.1923 | 0.15573 | -17.4049 | 30.3691 | 288.7709 | 201.9214 | 346.5256 | 835.1331 | 13.1199 | 837.2179
Binom Δ изм |  | 0.0076403 | 0.01483 | 0.003702 | 0.0071293 | 0.0019522 | 0.012904 | 0.010959 | 0.00092576 | 0.00039383 | 0.0012824 | 0.011446 | 0.018626 | 0.0071953 | 1.1483e-07 | 2.7614e-06 | 8.466e-06 | 0.010192 | 0.0011184 | 0.0034086 | 0.00012985 | 0.00012191 | 0.00041698 | 0.020731 | 0.0020434 | 0.1211 | 0.041855 | 0.00656 | 0.044182 | 0.020768 | 0.0026213 | 0.12451 | 0.14386 | 0.079477 | 0.14788
Binom δ изм, % |  | 0.015283 | 0.025677 | 0.0091671 | 0.010288 | 0.0015216 | 0.010751 | 0.0098126 | 0.018515 | 0.0078765 | 0.025637 | 0.0092823 | 0.014328 | 0.0067441 | 1.1483e-05 | 0.00027717 | 0.00084987 | 0.018304 | 0.019911 | 0.030555 | 0.0026092 | 0.034209 | 0.12243 | 0.0071786 | 0.0010158 | 0.035069 | 0 | -0.037676 | 0.14527 | 0.0071914 | 0.0012981 | 0.035918 | 0.017222 | 0.60213 | 0.017661
Binom γ изм, % |  |  | 0.025687 | 0.0064121 | 0.012348 |  |  |  | 0.018515 | 0.0078766 | 0.025649 | [6 empty] | 0.017652 | 0.0019371 | 0.0059039 | 0.002597 | 0.0024382 | 0.0083395
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE | 0 | -1e-05 | -0.013502 | 0.010744 | 0.001374 | 0.006998 | -0.025698 | 0.0187 | -0.0004586 | 5.9e-05 | -0.0005296 | -0.006932 | 0.002812 | 0.00412 | -1.4351e-09 | -2.0812e-05 | -2.2542e-05 | -0.00015136 | 0.0010861 | -0.0072815 | -0.00029903 | 6.3844e-05 | -0.00024576 | -0.093993 | 0.051692 | -0.037526 | 0.00054034 | -0.053339 | 0.085969 | -0.093992 | 0.056105 | -0.029828 | -0.079827 | 0.03317 | -0.067715

## pnt #16
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 16 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 111.7 | 120 | 128.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 55.6783 | 11.1375 | 5.607 | 0.24123 | 0.24123 | 4.9883 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.9999 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 14.4338 | 124.9999 | 837.1575
Счетчик MTE | 16 | 49.9908 | 57.748 | 40.3959 | 69.2927 | 111.6922 | 119.9987 | 128.3092 | 5.0007 | 4.9992 | 5.0004 | -8.2975 | 0.06616 | 8.2313 | 1 | -0.49935 | -0.50167 | 55.6797 | 11.1498 | 5.6126 | 0.24068 | 0.23975 | 4.9886 | 288.7791 | -100.8437 | -173.824 | 0.1631 | -174.9676 | 299.7386 | 288.7791 | 201.9483 | 346.4939 | 14.1114 | 124.934 | 837.2213
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 16 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.2819 | 111.7001 | 120 | 128.2999 | 5 | 5 | 5 | -8.3017 | -0.0006 | 8.3023 | 1 | -0.50001 | -0.49998 | 55.6782 | 11.1374 | 5.607 | 0.24128 | 0.2413 | 4.9884 | 288.6762 | -101.0389 | -173.1974 | 0.0054996 | -174.9993 | 300.0029 | 288.6762 | 202.0733 | 346.4088 | 14.4399 | 125.0091 | 837.1583
Генератор MTE Δ изм |  | 0.0061683 | 0.012964 | 0.01863 | 0.01079 | 0.0079236 | 0.001348 | 0.0092716 | 0.000661 | 0.0007878 | 0.0004488 | 0.00428 | 0.06676 | 0.07104 | 1.5931e-07 | 0.00065722 | 0.0016856 | 0.0014122 | 0.012383 | 0.0055601 | 0.0005999 | 0.0015505 | 0.00021136 | 0.10295 | 0.19521 | 0.62657 | 0.1576 | 0.031667 | 0.26429 | 0.10299 | 0.12497 | 0.085048 | 0.32842 | 0.075022 | 0.063066
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012339 | 0.022449 | 0.046119 | 0.015572 | 0.0070941 | 0.0011233 | 0.0072259 | 0.013218 | 0.015758 | 0.0089752 | -0.051582 | 100.9069 | 0.86305 | 1.5931e-05 | -0.13161 | -0.336 | 0.0025363 | 0.11106 | 0.099065 | 0.24926 | 0.64673 | 0.0042369 | 0.035649 | -0.19358 | -0.36046 | 0 | -0.018099 | 0.088173 | 0.035665 | 0.061884 | 0.024545 | 2.3273 | 0.060049 | 0.0075328
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.022454 | 0.032268 | 0.018689 |  |  |  | 0.01322 | 0.015756 | 0.008976 | [6 empty] | 0.002446 | 0.021447 | 0.0096304 | 0.011998 | 0.03101 | 0.0042272
Binom# | 16 | 49.9982 | 57.7348 | 40.3995 | 69.2803 | 111.6834 | 119.9886 | 128.328 | 5.0014 | 4.9998 | 5.0009 | -8.2859 | -0.0089657 | 8.2949 | 1 | -0.49932 | -0.50068 | 55.6704 | 11.1484 | 5.6022 | 0.24129 | 0.24063 | 4.9888 | 288.7532 | -100.8559 | -173.4688 | 0 | -175.0061 | 299.9109 | 288.7532 | 201.9877 | 346.465 | 14.4285 | 124.9048 | 837.2059
Binom Δ изм |  | 0.0073754 | 0.01315 | 0.0036394 | 0.012401 | 0.0087192 | 0.010066 | 0.018792 | 0.00069086 | 0.00052461 | 0.00047863 | 0.011516 | 0.075126 | 0.063609 | 1.5949e-07 | 3.7006e-05 | 0.00098318 | 0.0092936 | 0.0014246 | 0.010364 | 0.00061381 | 0.00088363 | 0.00026512 | 0.025865 | 0.012194 | 0.35514 | 0.1631 | 0.038441 | 0.17233 | 0.025912 | 0.039383 | 0.02889 | 0.31708 | 0.029219 | 0.015403
Binom δ изм, % |  | 0.014754 | 0.022772 | 0.0090094 | 0.017897 | 0.0078065 | 0.0083881 | 0.014646 | 0.013815 | 0.010494 | 0.0095719 | -0.13879 | 113.5515 | 0.77278 | 1.5949e-05 | -0.0074109 | -0.19598 | 0.016691 | 0.012777 | 0.18465 | 0.25503 | 0.36857 | 0.0053146 | 0.0089568 | -0.012092 | -0.20431 | 0 | -0.021971 | 0.057493 | 0.0089728 | 0.019501 | 0.0083378 | 2.247 | 0.023388 | 0.0018398
Binom γ изм, % |  |  | 0.022777 | 0.0063037 | 0.02148 |  |  |  | 0.013817 | 0.010492 | 0.0095727 | [6 empty] | 0.016097 | 0.0024674 | 0.01795 | 0.012276 | 0.017673 | 0.0053025
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 16 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 111.7 | 120 | 128.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 55.6783 | 11.1375 | 5.607 | 0.24123 | 0.24123 | 4.9883 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.9999 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 14.4338 | 124.9999 | 837.1575
Счетчик MTE | 16 | 49.9908 | 57.7498 | 40.3844 | 69.3048 | 111.7098 | 120.0034 | 128.2867 | 5.0001 | 4.9992 | 5.0007 | -8.2962 | 0.0022 | 8.294 | 1 | -0.49942 | -0.50056 | 55.6811 | 11.1498 | 5.6264 | 0.24151 | 0.24066 | 4.9883 | 288.7534 | -100.8276 | -173.4789 | 0.22376 | -174.9088 | 300.0254 | 288.7535 | 201.8893 | 346.5691 | 14.447 | 125.3404 | 837.2119
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 16 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.2819 | 111.7 | 120 | 128.3 | 5 | 0 | 5 | -8.299 | -0.00113 | 8.3002 | 1 | 1 | -0.49999 | 55.6782 | 11.1374 | 5.607 | 1.8712 | 1.4534 | 3.3246 | 288.6762 | 0 | -173.2024 | -0.0010763 | 0 | 300 | 288.6762 | 0 | 346.4088 | 115.4738 | 299.9989 | 635.085
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00617 | 0.01478 | 0.03009 | 0.02289 | 0.00985 | 0.00345 | 0.0133 | 6e-05 | 4.9992 | 0.000662 | 0.0028464 | 0.00333 | 0.0061764 | 3.0025e-07 | 1.4994 | 0.00056656 | 0.0028903 | 0.012373 | 0.019436 | 1.6297 | 1.2127 | 1.6637 | 0.077279 | 100.8276 | 0.27651 | 0.22484 | 174.9088 | 0.025403 | 0.077365 | 201.8893 | 0.16033 | 101.0268 | 174.6585 | 202.127
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012342 | 0.025593 | 0.074509 | 0.033028 | 0.0088175 | 0.0028749 | 0.010367 | 0.0012 | 100 | 0.013238 | -0.034309 | 151.3636 | 0.074468 | 3.0025e-05 | -300.2322 | -0.11318 | 0.0051908 | 0.11097 | 0.34545 | 674.7979 | 503.9203 | 33.3526 | 0.026763 | -100 | -0.15939 | 0 | -100 | 0.0084669 | 0.026793 | 100 | 0.046262 | 699.2938 | 139.3473 | 24.1429
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.0256 | 0.052117 | 0.039647 |  |  |  | 0.0012 | 99.9838 | 0.01324 | [6 empty] | 0.0050061 | 0.021431 | 0.033665 | 32.594 | 24.2545 | 33.2748
Binom# | 16 | 49.9981 | 57.7365 | 40.3876 | 69.2914 | 111.6928 | 120.0018 | 128.3055 | 5.0007 | 4.9997 | 5.0012 | -8.2838 | -0.011134 | 8.2949 | 1 | -0.49929 | -0.50054 | 55.6719 | 11.1504 | 5.6141 | 0.24142 | 0.24065 | 4.989 | 288.7229 | -100.8195 | -173.4558 | 0.1112 | -174.9573 | 300.0037 | 288.7226 | 201.9273 | 346.539 | 14.4467 | 125.1576 | 837.1888
Binom Δ изм |  | 0.0073008 | 0.013276 | 0.0031823 | 0.013347 | 0.017086 | 0.0016876 | 0.018796 | 0.00062095 | 0.00055928 | 0.0005234 | 0.012434 | 0.013334 | 0.00089994 | 2.4065e-07 | 0.00013423 | 2.1597e-05 | 0.0092735 | 0.00063304 | 0.012377 | 8.7476e-05 | 5.3131e-06 | 0.00066346 | 0.030502 | 0.0080601 | 0.023051 | 0.11256 | 0.048584 | 0.021716 | 0.030955 | 0.038034 | 0.030105 | 0.0002424 | 0.18286 | 0.023072
Binom δ изм, % |  | 0.014604 | 0.02299 | 0.0078801 | 0.019259 | 0.015295 | 0.0014063 | 0.014652 | 0.012419 | 0.011187 | 0.010467 | -0.14988 | 606.0933 | 0.010851 | 2.4065e-05 | -0.026878 | -0.0043146 | 0.016655 | 0.0056776 | 0.21999 | 0.03622 | 0.0022077 | 0.0133 | 0.010563 | -0.007994 | -0.013287 | 0 | -0.027777 | 0.0072382 | 0.01072 | 0.018839 | 0.0086865 | 0.0016778 | 0.14589 | 0.0027558
Binom γ изм, % |  |  | 0.022995 | 0.0055119 | 0.023118 |  |  |  | 0.012419 | 0.011186 | 0.010468 | [6 empty] | 0.016062 | 0.0010965 | 0.021438 | 0.0017495 | 0.00010626 | 0.013269
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE | 0 | 1.6667e-06 | -0.001816 | 0.01146 | -0.0121 | -0.017682 | -0.004798 | 0.02248 | 0.000601 | 4.42e-05 | -0.0002132 | -0.00126 | 0.06396 | -0.0627 | 1.4076e-07 | 6.6261e-05 | -0.0011047 | -0.0014752 | -2.0432e-05 | -0.013845 | -0.0008332 | -0.00091332 | 0.00022859 | 0.025667 | -0.016123 | -0.34509 | -0.060663 | -0.058894 | -0.28682 | 0.025626 | 0.059076 | -0.075281 | -0.33554 | -0.40638 | 0.0094215

## pnt #17
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 17 | 45.008 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | 0 | 866.025
Счетчик MTE | 17 | 45.0024 | 57.7509 | 57.7048 | 57.7472 | 120.0018 | 120.0029 | 119.9953 | 5.0006 | 4.9994 | 5.0009 | 120.0043 | 120.1863 | 119.8094 | 0.50053 | 0.50056 | 0.50333 | 57.7343 | 0.013401 | 0.016155 | 5.0003 | 0.0051242 | 0.0058582 | 144.5476 | 144.407 | 145.3566 | -250.0123 | -249.744 | -249.5396 | 288.7909 | 288.4881 | 288.7881 | 434.3112 | -749.2958 | 866.0671
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 17 | 45.008 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120.0019 | 119.996 | 120.0021 | 0.50005 | 0.50009 | 0.50002 | 57.735 | 0.00033754 | 0.00033754 | 5 | 0.00010592 | 9.6462e-05 | 144.3513 | 144.3637 | 144.3413 | -249.9926 | -249.9848 | -249.9964 | 288.6756 | 288.6751 | 288.6738 | 433.0563 | -749.9738 | 866.0245
Генератор MTE Δ изм |  | 0.005614 | 0.015884 | 0.03009 | 0.012168 | 0.002776 | 0.00192 | 0.004696 | 0.0006212 | 0.0006322 | 0.0009242 | 0.00236 | 0.19032 | 0.19268 | 0.0004802 | 0.0004739 | 0.003318 | 0.00067936 | 0.013064 | 0.015817 | 0.00029839 | 0.0050183 | 0.0057617 | 0.19633 | 0.043233 | 1.0153 | 0.019718 | 0.24088 | 0.45678 | 0.1153 | 0.18693 | 0.11421 | 1.2549 | 0.67794 | 0.042573
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012475 | 0.027504 | 0.052145 | 0.021071 | 0.0023133 | 0.0016 | 0.0039135 | 0.012422 | 0.012646 | 0.018481 | 0.0019666 | 0.15835 | 0.16082 | 0.095939 | 0.094674 | 0.6592 | 0.0011767 | 97.4813 | 97.9106 | 0.0059674 | 97.9329 | 98.3534 | 0.13582 | 0.029938 | 0.69848 | -0.0078869 | -0.09645 | -0.18305 | 0.039923 | 0.064797 | 0.039548 | 0.28893 | -0.090477 | 0.0049157
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.027512 | 0.052117 | 0.021076 |  |  |  | 0.012424 | 0.012644 | 0.018484 | [6 empty] | 0.0011767 | 0.022627 | 0.027396 | 0.0059678 | 0.10037 | 0.11523
Binom# | 17 | 45.0092 | 57.7363 | 57.6995 | 57.7422 | 119.9957 | 119.9979 | 120.0064 | 5.0023 | 5.0008 | 5.0024 | 120.019 | 119.9788 | 120.0022 | 0.50029 | 0.50061 | 0.50035 | 57.7251 | 0.014841 | 0.0096555 | 5.0018 | 0.00067585 | 0.00084541 | 144.4922 | 144.4478 | 144.5266 | -250.0719 | -249.787 | -250.0947 | 288.8147 | 288.5458 | 288.8517 | 433.4666 | -749.9536 | 866.2123
Binom Δ изм |  | 0.0068608 | 0.014602 | 0.0053242 | 0.0050072 | 0.0060332 | 0.005041 | 0.011089 | 0.0016781 | 0.0014633 | 0.0015363 | 0.01476 | 0.20756 | 0.19281 | 0.00023339 | 4.153e-05 | 0.0029842 | 0.0091553 | 0.0014398 | 0.0064991 | 0.0014774 | 0.0044484 | 0.0050127 | 0.055473 | 0.040864 | 0.82995 | 0.059623 | 0.043032 | 0.55514 | 0.023855 | 0.057691 | 0.06366 | 0.84456 | 0.65778 | 0.14521
Binom δ изм, % |  | 0.015245 | 0.025284 | 0.0092267 | 0.0086709 | 0.0050276 | 0.0042007 | 0.0092416 | 0.033558 | 0.02927 | 0.030719 | 0.0123 | 0.1727 | 0.16093 | 0.046628 | 0.0082966 | 0.59289 | 0.015858 | 10.7439 | 40.2304 | 0.029545 | 86.8108 | 85.5687 | 0.038377 | 0.028298 | 0.57098 | -0.023848 | -0.017231 | -0.22247 | 0.0082604 | 0.019998 | 0.022044 | 0.19446 | -0.087786 | 0.016766
Binom γ изм, % |  |  | 0.025291 | 0.0092218 | 0.0086727 |  |  |  | 0.033562 | 0.029267 | 0.030725 | [6 empty] | 0.015857 | 0.0024938 | 0.011257 | 0.029547 | 0.088968 | 0.10025
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 17 | 45.008 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | 0 | 866.025
Счетчик MTE | 17 | 45.0024 | 57.7513 | 57.7048 | 57.7468 | 120.0015 | 120.0036 | 119.9949 | 5.0003 | 4.9996 | 5.0007 | 120.0212 | 119.9972 | 119.9816 | 0.5003 | 0.5006 | 0.5005 | 57.7343 | 0.013287 | 0.016299 | 5.0002 | 0.0002908 | 0.00088535 | 144.4729 | 144.4223 | 144.5305 | -250.0354 | -249.75 | -250.0014 | 288.7735 | 288.5011 | 288.7729 | 433.4258 | -749.7868 | 866.0475
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 17 | 45.008 | 57.7349 | 57.735 | 57.7351 | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 | 5 | 120.0082 | 119.998 | 119.9938 | 0.49992 | 1 | 0.50002 | 57.735 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 3.3333 | 1.6665 | 1.6668 | 144.314 | 0 | 144.3412 | -250.0115 | 0 | -249.9963 | 288.6733 | 0 | 288.6738 | 288.6552 | -500.0078 | 577.3471
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00563 | 0.01641 | 0.03016 | 0.01167 | 0.0015 | 0.00359 | 0.00509 | 0.000313 | 4.9996 | 0.000706 | 0.01295 | 0.0008 | 0.01215 | 0.00037709 | 0.4994 | 0.00048375 | 0.00069337 | 0.013229 | 0.016241 | 1.6669 | 1.6662 | 1.6659 | 0.15895 | 144.4223 | 0.18925 | 0.023828 | 249.75 | 0.0051313 | 0.10013 | 288.5011 | 0.099119 | 144.7705 | 249.779 | 288.7004
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.01251 | 0.028415 | 0.052266 | 0.020209 | 0.00125 | 0.0029916 | 0.0042418 | 0.0062596 | 100 | 0.014118 | 0.01079 | 0.00066668 | 0.010127 | 0.075373 | 99.7621 | 0.096653 | 0.001201 | 99.5655 | 99.6458 | 33.3362 | 572979.5102 | 188165.9143 | 0.11002 | 100 | 0.13094 | -0.0095297 | -100 | -0.0020525 | 0.034673 | 100 | 0.034324 | 33.4015 | -33.3133 | 33.3354
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.028423 | 0.052239 | 0.020213 |  |  |  | 0.00626 | 99.992 | 0.01412 | [6 empty] | 0.001201 | 0.022914 | 0.028131 | 33.3375 | 33.3242 | 33.3186
Binom# | 17 | 45.0092 | 57.7365 | 57.6993 | 57.7421 | 120.0008 | 119.995 | 120.0043 | 5.0019 | 5.0011 | 5.0022 | 120.0331 | 119.9829 | 119.984 | 0.5001 | 0.50056 | 0.50037 | 57.7234 | 0.013584 | 0.011992 | 5.0016 | 0.00060277 | 0.0012585 | 144.4239 | 144.441 | 144.5261 | -250.0859 | -249.8059 | -250.0817 | 288.7927 | 288.5588 | 288.8401 | 433.3911 | -749.9734 | 866.1916
Binom Δ изм |  | 0.0068234 | 0.014772 | 0.0055678 | 0.004716 | 0.00070654 | 0.008633 | 0.0093472 | 0.0016124 | 0.0014824 | 0.0015732 | 0.011984 | 0.014297 | 0.0023283 | 0.00020295 | 3.5308e-05 | 0.00013176 | 0.010956 | 0.0002966 | 0.0043071 | 0.0014288 | 0.00031197 | 0.00037318 | 0.048997 | 0.018689 | 0.0043937 | 0.0505 | 0.055835 | 0.080236 | 0.019223 | 0.057689 | 0.067262 | 0.034687 | 0.18654 | 0.14411
Binom δ изм, % |  | 0.015162 | 0.025579 | 0.0096488 | 0.0081667 | 0.00058878 | 0.007194 | 0.0077897 | 0.032247 | 0.029651 | 0.031461 | 0.0099853 | 0.011915 | 0.0019405 | 0.040565 | 0.0070531 | 0.026325 | 0.018977 | 2.2323 | 26.425 | 0.028575 | 107.282 | 42.1504 | 0.033914 | 0.01294 | 0.00304 | -0.020197 | -0.022356 | -0.032094 | 0.0066568 | 0.019996 | 0.023292 | 0.008003 | -0.024879 | 0.01664
Binom γ изм, % |  |  | 0.025586 | 0.0096438 | 0.0081684 |  |  |  | 0.032249 | 0.029648 | 0.031465 | [6 empty] | 0.018977 | 0.00051373 | 0.0074601 | 0.028576 | 0.0062395 | 0.0074636
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE | 0 | 1.6e-05 | -0.000426 | -3e-05 | 0.000398 | 0.000276 | -0.00067 | 0.000394 | 0.0003382 | -0.0002222 | 0.0002282 | -0.01689 | 0.18912 | -0.17223 | 0.00022857 | -3.0823e-05 | 0.0028342 | -1.9326e-05 | 0.00011423 | -0.00014461 | 0.00010879 | 0.0048334 | 0.0049728 | 0.074714 | -0.015386 | 0.82608 | 0.023085 | 0.0060879 | 0.46184 | 0.017401 | -0.012972 | 0.015168 | 0.8854 | 0.49101 | 0.019597