## meter_result
Метрологический запас по точкам ПСИ измерений Бинома
№ точки | delta_T_MTE | MTE_end_Time | BLOB_Time | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
1 | 0:00 | 16:07 | 16:07 | 1.163 | 4.5588 | 8.6661 | 12.3877 | 32.3789 | 88.1609 | 23.6601 | 12.0271 | 30.313 | 16.1649 | 39.839 | 36.1583 | 386.7512 | 72792.377 | 214078.8178 | 137883.9537 | 7.0923 | 30.3026 | 23.5111 | 18.6088 | 11.1145 | 40.9996 | 14.6964 | 24.2303 | 107.1736 | 1000 | 1000 | 1000 | 36.6707 | 60.587 | 266.4985 | 25.275 | 1000 | 63.1523
2 | 0:00 | 16:08 | 16:08 | 1.2068 | 4.1936 | 8.547 | 11.725 | 53.8968 | 42.7523 | 23.8193 | 12.7837 | 18.2688 | 18.2934 | 38.9981 | 45.4766 | 276.0546 | 56.8084 | 102.9287 | 323.7769 | 5.7994 | 55.8127 | 27.94 | 20.0162 | 15.8054 | 18.0506 | 3.9075 | 15.1735 | 21.6326 | 116.8992 | 39.3377 | 503.0633 | 31.1975 | 80.2875 | 163.0846 | 12.6876 | 83.4849 | 59.2338
3 | 0:00 | 16:09 | 16:09 | 1.2938 | 23.6807 | 1900.9423 | 13.0009 | 11.1011 | 28.7365 | 8.0028 | 8.3781 | 13.7258 | 19.706 | 53.3162 | 42.0548 | 197.9029 | 614179.2806 | 30909.7982 | 33996.5177 | 19.1336 | 178.0947 | 10.1215 | 19.2792 | 16.5543 | 10.1523 | 26.2836 | 56.2608 | 9.2074 | 1000 | 1000 | 1000 | 44.7462 | 95.3736 | 15.6915 | 23.2682 | 1000 | 39.6569
4 | 0:00 | 16:09 | 16:09 | 1.3768 | 4.8142 | 17.481 | 11.5898 | 158.2684 | 49.6195 | 37.6676 | 2609.9927 | 388.2409 | 76.0861 | 12.7748 | 9.901 | 5.5788 | 69266.4394 | 41710.1759 | 16499.1519 | 8.1951 | 2020.6526 | 77.7546 | 130.9591 | 127.395 | 15.8267 | 92.7095 | 82.2319 | 18.9366 | 1000 | 1000 | 1000 | 154.2627 | 136.8192 | 31.5408 | 39.5978 | 1000 | 65.9324
5 | 0:00 | 16:10 | 16:10 | 1.3755 | 4.6079 | 12.4848 | 17.4358 | 87.2464 | 34.1231 | 24.4607 | 0.50038 | 148.5692 | 702.3767 | 19.9754 | 10.9131 | 24.0374 | 20.2433 | 77.5642 | 14.6718 | 6.7851 | 61.7737 | 26.2133 | 1.5468 | 1.4987 | 1.6915 | 0.26766 | 1329.663 | 17.6793 | 0.18774 | 59.419 | 61.4119 | 0.24315 | 103.8815 | 174.5381 | 0.87574 | 0.60093 | 0.78251
6 | 0:00 | 16:10 | 16:10 | 1.1752 | 3.0852 | 7.7417 | 8.2032 | 34.5257 | 334.0447 | 38.3927 | 24.3525 | 74.6301 | 9.393 | 48.9252 | 47.5051 | 1558.7684 | 64798.0221 | 188177.8201 | 128318.3743 | 4.955 | 298.5634 | 42.4254 | 30.0579 | 22.466 | 14.4381 | 8.9356 | 17.7177 | 165.8954 | 1000 | 1000 | 1000 | 21.7428 | 43.1796 | 403.1833 | 17.2108 | 1000 | 41.8888
7 | 0:00 | 16:11 | 16:11 | 1.1856 | 10.4479 | 136.281 | 21.2343 | 68.0336 | 37.9069 | 24.2982 | 14.0204 | 17.5634 | 19.7838 | 41.6496 | 38.4116 | 486.7414 | 40.3763 | 349.2984 | 93.99 | 25.683 | 121.9812 | 14.5088 | 18.5055 | 12.7298 | 25.8893 | 4.3119 | 28.5401 | 10.2577 | 102.5416 | 186.7054 | 324.5628 | 27.0733 | 117.9667 | 67.6896 | 10.1911 | 400.1206 | 69.353
8 | 0:00 | 16:12 | 16:12 | 1.2519 | 9.3064 | 42.9036 | 12.7822 | 20.4555 | 254.9788 | 18.909 | 9.5867 | 58.5988 | 612.8057 | 33.2904 | 30.6149 | 376.5578 | 47.1096 | 81.0867 | 117.3651 | 11.5958 | 84.6233 | 71.1299 | 158.8425 | 11.7188 | 15.8795 | 4.4874 | 11.0744 | 7.2805 | 174.169 | 48.2135 | 52.5767 | 48.7786 | 182.4701 | 33.8342 | 11.1104 | 88.2664 | 54.0238
9 | 0:00 | 16:12 | 16:12 | 1.3934 | 7.4061 | 18.3953 | 21.5343 | 22.1286 | 147.2726 | 19.2098 | 0.19893 | 45.081 | 34.2584 | 176.9806 | 46.2293 | 62.4551 | 28.998 | 54.3698 | 34.7049 | 12.3093 | 35.8424 | 17.3534 | 0.59858 | 0.62475 | 0.63074 | 0.19439 | 10.1974 | 7.0123 | 0.30003 | 50.7019 | 26.4919 | 0.32041 | 3227.5528 | 165.1589 | 0.61929 | 0.89575 | 0.97136
10 | 0:00 | 16:13 | 16:13 | 1.4071 | 4.8289 | 12.7388 | 12.8723 | 114.2464 | 51.5911 | 35.4453 | 0.099664 | 1631.6643 | 657.7053 | 26.7899 | 348.5903 | 28.9944 | 90.6188 | 29.1236 | 32.6196 | 8.1669 | 325.9065 | 80.4688 | 0.29766 | 0.30377 | 0.30585 | 0.063918 | 8.3932 | 9.158 | 0.071558 | 56.1869 | 74.1783 | 0.081719 | 92.6444 | 85.1302 | 0.20898 | 0.22996 | 0.26374
11 | 0:00 | 16:13 | 16:13 | 1.4255 | 3.5989 | 12.8532 | 8.2606 | 32.5723 | 62.0396 | 21.3411 | 0.099544 | 32.3165 | 22.0777 | 39.046 | 33.0666 | 214.5144 | 30.3027 | 130.5876 | 39.1621 | 5.1756 | 57.8663 | 8.9407 | 0.29861 | 0.30269 | 0.31389 | 0.13063 | 15.6587 | 4.7875 | 0.26078 | 125.9996 | 35.2515 | 0.26939 | 607.835 | 278.6932 | 0.41192 | 0.78514 | 0.82005
12 | 0:00 | 16:14 | 16:14 | 1.4174 | 4.2193 | 14.4854 | 9.3741 | 44.4917 | 34.3286 | 19.3346 | 17.2852 | 30.7374 | 15.3582 | 52.6751 | 49.3975 | 813.5755 | 83785.1356 | 139.9686 | 2166.1659 | 6.585 | 95.8232 | 8.4541 | 51.9444 | 23.2566 | 18.0834 | 10.8254 | 22.8919 | 48.1984 | 1000 | 52.2883 | 90.9348 | 26.8503 | 102.7907 | 96.4586 | 0.49471 | 30.5513 | 51.367
13 | 0:00 | 16:14 | 16:14 | 1.2664 | 3.9242 | 10.5389 | 13.9773 | 42.6557 | 75.3016 | 27.2023 | 0.99373 | 1712.4074 | 291.3056 | 8.4175 | 5.0658 | 12.7248 | 47798.8439 | 47.3689 | 8.4964 | 7.0306 | 27.1525 | 545.0357 | 6.4376 | 2.8368 | 6.6849 | 0.26476 | 129.4064 | 26.6651 | 1000 | 203.5092 | 27.9055 | 0.43975 | 1856.5319 | 106.167 | 1000 | 53226.9268 | 1.4223
14 | 0:00 | 16:15 | 16:15 | 1.2161 | 3.5372 | 15.6098 | 6.4981 | 71.0662 | 20.4562 | 28.693 | 0.99564 | 157.9376 | 133.1321 | 30.284 | 27.1169 | 259.3114 | 183707.6227 | 11.7216 | 10.1062 | 5.4555 | 131.9331 | 70.9727 | 6.7985 | 6.8163 | 2.8477 | 0.26534 | 22.7974 | 38.0944 | 1000 | 2807.2076 | 26.1611 | 0.44071 | 80.3179 | 71.3453 | 1000 | 19146.8204 | 1.4029
15 | 0:00 | 16:15 | 16:15 | 1.212 | 4.1137 | 12.5402 | 6.3371 | 121.2447 | 27.1731 | 34.9755 | 7.912 | 38.6934 | 22.4797 | 48.3999 | 35.6682 | 134.7577 | 88294.9305 | 1883.764 | 1909.391 | 5.7574 | 314.8572 | 59.878 | 18.5394 | 24.3116 | 38.2594 | 17.1372 | 26.2251 | 24.927 | 1000 | 6.5405 | 6.6691 | 42.778 | 58.6776 | 57.49 | 21.1483 | 1.5491 | 50.9855
16 | 0:00 | 16:16 | 16:16 | 1.2504 | 4.4163 | 25.461 | 4.3574 | 17.0296 | 44.3338 | 12.3036 | 7.9465 | 13.3114 | 9.4103 | 39.7459 | 36.4232 | 435.9107 | 47190.8296 | 63.1485 | 1580.2462 | 5.6763 | 44.7011 | 7.8635 | 28.3297 | 23.113 | 12.2562 | 19.9082 | 11.678 | 21.1854 | 1000 | 21.8666 | 62.7875 | 49.6639 | 39.4374 | 59.6472 | 4.3434 | 2.7681 | 130.6763
17 | 0:00 | 16:17 | 16:17 | 1.3588 | 4.0476 | 8.4845 | 8.6707 | 50.2106 | 253.8696 | 41.786 | 3.2604 | 3.8766 | 3.0727 | 45.162 | 42.0551 | 600.1162 | 43.9027 | 341.3132 | 71.4354 | 5.7999 | 166.3844 | 123.6808 | 3.4028 | 11.3153 | 24.5041 | 5.0553 | 10.0823 | 28.5283 | 23.6282 | 41.5337 | 16.4871 | 83.9066 | 35.7451 | 23.8475 | 22.4273 | 23.6066 | 36.6532
18 | 0:00 | 16:17 | 16:17 | 1.3052 | 3.4401 | 9.1647 | 19.1212 | 41.0959 | 22.5157 | 49.6121 | 4.9994 | 9.4838 | 4.8163 | 34.2403 | 47.3265 | 124.3 | 58.0462 | 1032.9017 | 177.7557 | 5.8252 | 666.7448 | 56.2046 | 5.9791 | 12.1985 | 6.576 | 4.5991 | 128.8574 | 46.6442 | 205.4249 | 489.9229 | 25.9123 | 55.0658 | 1300.3125 | 32.1836 | 15.9321 | 72.3635 | 247.0179
19 | 0:00 | 16:18 | 16:18 | 1.2529 | 4.0012 | 9.9767 | 10.9659 | 86.7955 | 22.1148 | 17.6006 | 9.3023 | 10.5331 | 7.9752 | 38.8756 | 37.9031 | 1448.3302 | 55.8964 | 327.6133 | 226.5054 | 5.5374 | 98.3994 | 23.1562 | 13.1358 | 23.6781 | 9.1281 | 4.002 | 37.9483 | 36.5087 | 217.6595 | 174.5548 | 79.3812 | 35.1108 | 601.7959 | 149.5371 | 11.9527 | 1308.4598 | 127.875
20 | 0:00 | 16:19 | 16:19 | 1.7548 | 4.1377 | 11.255 | 9.7392 | 761.2047 | 19.897 | 19.3615 | 26.7011 | 89.8033 | 27.3644 | 37.927 | 43.7187 | 290.0945 | 79.2407 | 139.397 | 905.4655 | 5.5701 | 178.6303 | 18.0011 | 191.6452 | 13.5793 | 8.8633 | 4.3829 | 30.7955 | 43.0576 | 41.691 | 39.6013 | 65.8634 | 24.4757 | 63.8298 | 72.9817 | 13.7005 | 46.5537 | 42.7017
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

## pnt #1
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 1 | 49.9908 | 57.7451 | 57.7088 | 57.7546 | 120.0099 | 119.9899 | 120.0002 | 5.001 | 4.9997 | 5.0008 | 120.0043 | 119.9996 | 119.9961 | 1 | 1 | 1 | 57.7362 | 0.013762 | 0.014918 | 5.0005 | 0.00032585 | 0.00050066 | 288.7832 | 288.5274 | 288.8212 | 0.20687 | 0.17866 | 0.22776 | 288.7833 | 288.5275 | 288.8213 | 866.1319 | 0.61329 | 866.1321
Генератор MTE |  |  |  | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.7349 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 5 | 0 | 5 | 120.0009 | 120.001 | 119.9981 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 1.6773e-05 | 6.1905e-05 | 3.3333 | 1.6666 | 1.6667 | 288.6767 | 0 | 288.6756 | -0.003844 | 0 | 0.0050383 | 288.6767 | 0 | 288.6756 | 577.3523 | 0.0011944 | 577.3523
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061633 | 0.010106 | 0.026059 | 0.019638 | 0.0098084 | 0.010144 | 0.000336 | 0.00097 | 4.9997 | 0.00082367 | 0.0034788 | 0.0014389 | 0.00204 | 2.565e-07 | 1.9171e-07 | 3.1079e-07 | 0.001228 | 0.013745 | 0.014856 | 1.6672 | 1.6663 | 1.6662 | 0.10647 | 288.5274 | 0.14567 | 0.21072 | 0.17866 | 0.22273 | 0.10654 | 288.5275 | 0.14576 | 288.7796 | 0.6121 | 288.7798
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012329 | 0.0175 | 0.045156 | 0.034002 | 0.008173 | 0.0084544 | 0.00028 | 0.019396 | 100 | 0.016471 | 0.0028989 | 0.0011991 | 0.0017 | 2.565e-05 | 1.9171e-05 | 3.1079e-05 | 0.0021268 | 0 | 0 | 33.3399 | 0 | 0 | 0.036867 | 100 | 0.050436 | 0 | 0 | 0 | 0.036893 | 100 | 0.050467 | 33.3413 | 0 | 33.3413
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.017503 | 0.045135 | 0.034014 |  |  |  | 0.0194 | 99.9942 | 0.016473 | [6 empty] | 0.0021269 | 0.023807 | 0.025731 | 33.3434 | 33.326 | 33.3244
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50699 | 0.50236 | 0.5053 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50699 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6225 | 5.7132 | 2.2156 | 2.94 | 20.3906 | 19.7152 | 595.2432 | 5.1546 | 0.0010001 | 6.0704 | 143.726 | 347.4903 | 245.1038 | 38986.711 | 52162.9875 | 32175.9613 | 47.0173 | 4.2004 | 3.8864 | 0.0029991 | 0.0030007 | 0.0030008 | 5.4252 | 0.0020002 | 3.9658 | 1000 | 1000 | 1000 | 13.5531 | 0.0050002 | 9.9079 | 0.0059989 | 1000 | 0.014997
Binom# |  |  |  | 1 | 49.9994 | 57.7324 | 57.7022 | 57.75 | 120.0037 | 119.9876 | 120.0087 | 5.0014 | 4.9999 | 5.0011 | 120.0169 | 119.9857 | 119.9974 | 1 | 1 | 1 | 57.7281 | 0.015667 | 0.012462 | 5.0008 | 0.00077571 | 0.00062261 | 288.7439 | 288.5036 | 288.8159 | 0.13981 | 0.21454 | 0.2037 | 288.7439 | 288.5037 | 288.8159 | 866.0634 | 0.55805 | 866.0635
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0085988 | 0.012665 | 0.0066622 | 0.0046607 | 0.0061769 | 0.0022686 | 0.0084531 | 0.00041573 | 0.00016495 | 0.00030931 | 0.012551 | 0.013828 | 0.0012928 | 1.3738e-07 | 4.6712e-08 | 7.2525e-08 | 0.0081406 | 0.0019053 | 0.0024556 | 0.00026869 | 0.00044986 | 0.00012195 | 0.039302 | 0.023818 | 0.0053903 | 0.067063 | 0.035886 | 0.024066 | 0.039376 | 0.023812 | 0.005419 | 0.068541 | 0.055242 | 0.068577
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.017201 | 0.021932 | 0.011544 | 0.0080698 | 0.005147 | 0.0018906 | 0.0070442 | 0.0083129 | 0.0032991 | 0.0061852 | 0.010458 | 0.011523 | 0.0010774 | 1.3738e-05 | 4.6712e-06 | 7.2525e-06 | 0.0141 | 0 | 0 | 0.0053733 | 0 | 0 | 0.01361 | 0.0082549 | 0.0018663 | 0 | 0 | 0 | 0.013635 | 0.0082529 | 0.0018763 | 0.0079134 | 0 | 0.0079176
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.021936 | 0.011539 | 0.0080725 |  |  |  | 0.0083146 | 0.0032989 | 0.0061862 | [6 empty] | 0.0141 | 0.0033001 | 0.0042533 | 0.0053738 | 0.0089973 | 0.002439
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50699 | 0.50236 | 0.5053 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50699 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.163 | 4.5588 | 8.6661 | 12.3877 | 32.3789 | 88.1609 | 23.6601 | 12.0271 | 30.313 | 16.1649 | 39.839 | 36.1583 | 386.7512 | 72792.377 | 214078.8178 | 137883.9537 | 7.0923 | 30.3026 | 23.5111 | 18.6088 | 11.1145 | 40.9996 | 14.6964 | 24.2303 | 107.1736 | 1000 | 1000 | 1000 | 36.6707 | 60.587 | 266.4985 | 25.275 | 1000 | 63.1523

## pnt #2
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 2 | 49.9908 | 57.7559 | 57.7007 | 57.7524 | 120.0079 | 120.0108 | 119.9813 | 5.0007 | 4.9996 | 5.0008 | 120.0123 | 120.0011 | 119.9866 | 0.50057 | 0.50064 | 0.50049 | 57.7363 | 0.012374 | 0.023277 | 5.0004 | 0.00014578 | 0.00076632 | 144.576 | 144.4235 | 144.5473 | -250.0306 | -249.7232 | -250.0343 | 288.8209 | 288.4784 | 288.8098 | 433.5468 | -749.7881 | 866.1091
Генератор MTE |  |  |  | 2 | 49.997 | 57.7349 | 57.735 | 57.7349 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 5 | 5 | 5 | 120.0014 | 120 | 119.9986 | 0.49998 | 0.5 | 0.5 | 57.7349 | 5.2106e-05 | 1.8649e-05 | 5 | 4.1266e-05 | 4.1266e-05 | 144.3311 | 144.3378 | 144.3375 | -250.0023 | -250.0004 | -250 | 288.6739 | 288.6756 | 288.6751 | 433.0064 | -750.0027 | 866.0246
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00616 | 0.02099 | 0.03426 | 0.017464 | 0.0078612 | 0.010751 | 0.018612 | 0.000728 | 0.0004482 | 0.00082056 | 0.010857 | 0.0011222 | 0.011979 | 0.00059347 | 0.00063872 | 0.00049324 | 0.0013976 | 0.012322 | 0.023258 | 0.00036676 | 0.00010451 | 0.00072505 | 0.2449 | 0.085677 | 0.20981 | 0.028269 | 0.27722 | 0.034365 | 0.147 | 0.19716 | 0.13471 | 0.54039 | 0.21459 | 0.084546
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012322 | 0.036343 | 0.059375 | 0.03024 | 0.0065506 | 0.0089585 | 0.015513 | 0.014558 | 0.0089648 | 0.016408 | 0.0090463 | 0.00093518 | 0.0099835 | 0.11856 | 0.12758 | 0.098551 | 0.0024207 | 0 | 0 | 0.0073346 | 0 | 0 | 0.16939 | 0.059324 | 0.14515 | -0.011306 | -0.11101 | -0.013744 | 0.050895 | 0.068345 | 0.046644 | 0.12464 | -0.02862 | 0.0097616
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.036356 | 0.05934 | 0.030249 |  |  |  | 0.01456 | 0.008964 | 0.016411 | [6 empty] | 0.0024208 | 0.021342 | 0.040285 | 0.0073352 | 0.0020903 | 0.014501
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20003 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6234 | 2.7506 | 1.6852 | 3.3059 | 25.4415 | 18.6027 | 10.7456 | 6.8681 | 11.1557 | 6.0934 | 46.0547 | 445.5446 | 41.7401 | 16.8499 | 15.6562 | 20.2742 | 41.3091 | 4.6857 | 2.4823 | 13.633 | 47.841 | 6.8961 | 1.1808 | 3.3718 | 1.378 | 44.2255 | 4.5043 | 36.3808 | 9.8245 | 7.3162 | 10.72 | 1.6047 | 17.4712 | 51.2234
Binom# |  |  |  | 2 | 49.9991 | 57.7421 | 57.694 | 57.7474 | 120.0042 | 120.0061 | 119.9897 | 5.0011 | 4.9998 | 5.0011 | 120.0251 | 119.9901 | 119.9848 | 0.5004 | 0.50074 | 0.50046 | 57.7264 | 0.013408 | 0.021211 | 5.0006 | 0.00046213 | 0.0010433 | 144.502 | 144.4425 | 144.534 | -250.0199 | -249.6914 | -250.0318 | 288.7746 | 288.4604 | 288.8009 | 433.4785 | -749.7432 | 866.036
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0082864 | 0.013767 | 0.006755 | 0.0049241 | 0.0037108 | 0.0046781 | 0.0083965 | 0.00039112 | 0.00027369 | 0.00027332 | 0.012821 | 0.010995 | 0.0018112 | 0.00017603 | 9.7155e-05 | 3.0885e-05 | 0.0099554 | 0.0010344 | 0.0020664 | 0.0002498 | 0.00031635 | 0.000277 | 0.074008 | 0.019039 | 0.013365 | 0.010695 | 0.031743 | 0.0024852 | 0.046291 | 0.017966 | 0.0088549 | 0.068349 | 0.044907 | 0.073112
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.016576 | 0.023837 | 0.011707 | 0.0085262 | 0.0030921 | 0.0038981 | 0.0069982 | 0.0078213 | 0.0054743 | 0.0054655 | 0.010683 | 0.0091621 | 0.0015095 | 0.035166 | 0.019406 | 0.006171 | 0.017243 | 0 | 0 | 0.0049956 | 0 | 0 | 0.051189 | 0.013183 | 0.0092463 | -0.0042773 | -0.012711 | -0.00099394 | 0.016028 | 0.006228 | 0.003066 | 0.015765 | -0.0059893 | 0.0084415
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.023846 | 0.0117 | 0.0085288 |  |  |  | 0.0078225 | 0.0054738 | 0.0054664 | [6 empty] | 0.017243 | 0.0017917 | 0.0035791 | 0.004996 | 0.0063269 | 0.00554
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20003 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2068 | 4.1936 | 8.547 | 11.725 | 53.8968 | 42.7523 | 23.8193 | 12.7837 | 18.2688 | 18.2934 | 38.9981 | 45.4766 | 276.0546 | 56.8084 | 102.9287 | 323.7769 | 5.7994 | 55.8127 | 27.94 | 20.0162 | 15.8054 | 18.0506 | 3.9075 | 15.1735 | 21.6326 | 116.8992 | 39.3377 | 503.0633 | 31.1975 | 80.2875 | 163.0846 | 12.6876 | 83.4849 | 59.2338

## pnt #3
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 3 | 49.505 | 8.6602 | 8.6602 | 8.6602 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 0 | 0 | 0 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 129.9038 | 0 | 129.9038
Счетчик MTE |  |  |  | 3 | 49.4989 | 8.6629 | 8.6559 | 8.6632 | 120.0055 | 120.0048 | 119.9897 | 5.0002 | 5.0001 | 5.0008 | 120.0069 | 119.9971 | 119.9959 | 1 | 1 | 1 | 8.6607 | 0.0019465 | 0.0028482 | 5.0004 | 6.5884e-05 | 0.00041235 | 43.3166 | 43.2799 | 43.3234 | 0.030916 | 0.031952 | 0.026188 | 43.3166 | 43.2799 | 43.3234 | 129.9199 | 0.089056 | 129.9199
Генератор MTE |  |  |  | 3 | 49.505 | 8.6604 | 8.6603 | 8.6601 | 119.9992 | 120.002 | 119.9988 | 5.0001 | 0 | 5 | 119.9979 | 120.008 | 119.9941 | 1 | 1 | 1 | 8.6603 | 7.1392e-05 | 0.00018254 | 3.3334 | 1.6665 | 1.6668 | 43.3029 | 0 | 43.3001 | -0.00048436 | 0 | 0.0030229 | 43.3029 | 0 | 43.3001 | 86.6031 | 0.0025386 | 86.6031
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061223 | 0.0024704 | 0.0043966 | 0.00316 | 0.0063286 | 0.0027778 | 0.0091064 | 0.0001491 | 5.0001 | 0.00086633 | 0.0090944 | 0.010889 | 0.0017945 | 2.5464e-07 | 2.7252e-07 | 1.8025e-07 | 0.00041127 | 0.0018751 | 0.0026657 | 1.667 | 1.6665 | 1.6664 | 0.013633 | 43.2799 | 0.023297 | 0.0314 | 0.031952 | 0.023165 | 0.013644 | 43.2799 | 0.023305 | 43.3168 | 0.086517 | 43.3169
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012369 | 0.028518 | 0.050793 | 0.036476 | 0.0052736 | 0.0023147 | 0.0075893 | 0.0029819 | 100 | 0.017324 | 0.0075782 | 0.0090743 | 0.0014955 | 2.5464e-05 | 2.7252e-05 | 1.8025e-05 | 0.0047488 | 0 | 0 | 33.338 | 0 | 0 | 0.031473 | 100 | 0.053775 | 0 | 0 | 0 | 0.031499 | 100 | 0.053793 | 33.3412 | 0 | 33.3412
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.0042789 | 0.0076151 | 0.0054733 |  |  |  | 0.002982 | 100.0013 | 0.017327 | [6 empty] | 0.00071235 | 0.0032478 | 0.0046171 | 33.3405 | 33.3293 | 33.3283
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.42659 | 0.4268 | 0.42658 | 0.72826 | 0.72723 | 0.73357 | 0.72659 | 0.7268 | 0.72658 | 0.42659 | 0.72826 | 0.72659
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6334 | 23.3703 | 13.1319 | 18.2706 | 31.6026 | 72 | 21.9626 | 33.5345 | 0.00099999 | 5.7715 | 54.9789 | 45.9184 | 278.6304 | 39271.4495 | 36693.9568 | 55477.7496 | 140.381 | 30.7901 | 21.6588 | 0.0029994 | 0.0030004 | 0.0030005 | 13.554 | 0.004268 | 7.9326 | 1000 | 1000 | 1000 | 23.0673 | 0.007268 | 13.5069 | 0.012795 | 1000 | 0.021792
Binom# |  |  |  | 3 | 49.5066 | 8.6605 | 8.6559 | 8.6588 | 119.9875 | 119.9978 | 120.0147 | 5.0008 | 5.0004 | 5.0011 | 120.0163 | 119.9852 | 119.9985 | 1 | 1 | 1 | 8.6576 | 0.0022707 | 0.0085524 | 5.0006 | 0.00036792 | 0.00090485 | 43.3095 | 43.2832 | 43.3034 | 0 | 0 | 0 | 43.3095 | 43.2832 | 43.3034 | 129.8961 | 0 | 129.8961
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0077294 | 0.0024381 | 3.0372e-05 | 0.0044409 | 0.018016 | 0.0069598 | 0.024991 | 0.0005968 | 0.00036428 | 0.00025373 | 0.009378 | 0.011889 | 0.0025265 | 1.6282e-08 | 3.2352e-07 | 2.9415e-07 | 0.0030175 | 0.00032418 | 0.0057042 | 0.00025935 | 0.00030204 | 0.0004925 | 0.0070303 | 0.0032833 | 0.020072 | 0.030916 | 0.031952 | 0.026188 | 0.0070337 | 0.0032982 | 0.020061 | 0.023819 | 0.089056 | 0.023804
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015615 | 0.028144 | 0.00035088 | 0.051261 | 0.015013 | 0.0057996 | 0.020828 | 0.011935 | 0.0072855 | 0.0050737 | 0.0078146 | 0.0099079 | 0.0021055 | 1.6282e-06 | 3.2352e-05 | 2.9415e-05 | 0.034841 | 0 | 0 | 0.0051865 | 0 | 0 | 0.01623 | 0.0075861 | 0.04633 | 0 | 0 | 0 | 0.016238 | 0.0076206 | 0.046304 | 0.018333 | 0 | 0.018322
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0042229 | 5.2605e-05 | 0.0076918 |  |  |  | 0.011936 | 0.0072856 | 0.0050746 | [6 empty] | 0.0052264 | 0.0005615 | 0.00988 | 0.0051869 | 0.0060407 | 0.00985
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.42659 | 0.4268 | 0.42658 | 0.72826 | 0.72723 | 0.73357 | 0.72659 | 0.7268 | 0.72658 | 0.42659 | 0.72826 | 0.72659
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2938 | 23.6807 | 1900.9423 | 13.0009 | 11.1011 | 28.7365 | 8.0028 | 8.3781 | 13.7258 | 19.706 | 53.3162 | 42.0548 | 197.9029 | 614179.2806 | 30909.7982 | 33996.5177 | 19.1336 | 178.0947 | 10.1215 | 19.2792 | 16.5543 | 10.1523 | 26.2836 | 56.2608 | 9.2074 | 1000 | 1000 | 1000 | 44.7462 | 95.3736 | 15.6915 | 23.2682 | 1000 | 39.6569

## pnt #4
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 4 | 49.505 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 6.9282 | 0 | 6.9282
Счетчик MTE |  |  |  | 4 | 49.4989 | 46.2001 | 46.1626 | 46.1986 | 120.0028 | 120.0041 | 119.9931 | 0.050042 | 0.050019 | 0.050075 | 120.0055 | 119.9985 | 119.996 | 1 | 1 | 1 | 46.1871 | 0.010668 | 0.013886 | 0.050045 | 1.469e-05 | 1.7519e-05 | 2.3119 | 2.309 | 2.3134 | 0.0016786 | 0.0017866 | 0.0015634 | 2.3119 | 2.309 | 2.3134 | 6.9343 | 0.0050287 | 6.9343
Генератор MTE |  |  |  | 4 | 49.505 | 46.1878 | 46.1881 | 46.1879 | 119.999 | 120.001 | 120 | 0.05 | 0.050001 | 0.05 | 119.99 | 120.011 | 119.999 | 1 | 1 | 1 | 46.1879 | 0.00030903 | 0.00025391 | 0.05 | 3.0724e-06 | 3.0834e-06 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 8.0612e-05 | -0.00028215 | 0.00012092 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 6.9282 | -8.0619e-05 | 6.9282
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061367 | 0.012349 | 0.025522 | 0.010716 | 0.0037667 | 0.0031222 | 0.0068889 | 4.22e-05 | 1.85e-05 | 7.49e-05 | 0.0155 | 0.012489 | 0.0030111 | 2.6297e-07 | 2.9189e-07 | 2.27e-07 | 0.00081931 | 0.010359 | 0.013632 | 4.52e-05 | 1.1617e-05 | 1.4436e-05 | 0.0025665 | 0.00042279 | 0.0039955 | 0.001598 | 0.0020688 | 0.0014425 | 0.0025671 | 0.00042212 | 0.003996 | 0.0061392 | 0.0051093 | 0.006141
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012398 | 0.026729 | 0.055288 | 0.023195 | 0.0031388 | 0.0026018 | 0.0057411 | 0.084329 | 0.036986 | 0.14958 | 0.012916 | 0.010408 | 0.0025093 | 2.6297e-05 | 2.9189e-05 | 2.27e-05 | 0.0017739 | 0 | 0 | 0.090319 | 0 | 0 | 0.11101 | 0.01831 | 0.17271 | 0 | 0 | 0 | 0.11104 | 0.018281 | 0.17274 | 0.088534 | 0 | 0.08856
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.021389 | 0.044206 | 0.01856 |  |  |  | 0.000844 | 0.00037 | 0.001498 | [6 empty] | 0.0014191 | 0.017942 | 0.023611 | 0.000904 | 0.00023234 | 0.00028872
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6829 | 2.6841 | 2.6813 | 3406.4507 | 3197.9384 | 3657.1688 | 4.4666 | 4.4685 | 4.464 | 2.6829 | 3406.4507 | 4.4666
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6295 | 4.6753 | 2.2621 | 5.388 | 53.0973 | 64.0569 | 29.0323 | 118.4834 | 270.2703 | 66.7557 | 32.2581 | 40.0356 | 166.0517 | 38027.1348 | 34259.3445 | 44052.3801 | 70.4675 | 5.5735 | 4.2353 | 110.6191 | 430.3958 | 346.354 | 24.1681 | 146.5869 | 15.5243 | 1000 | 1000 | 1000 | 40.227 | 244.4306 | 25.843 | 30.3036 | 1000 | 50.4364
Binom# |  |  |  | 4 | 49.5061 | 46.1882 | 46.1593 | 46.1936 | 120.0015 | 120.0001 | 119.9984 | 0.05004 | 0.050006 | 0.050009 | 120.0446 | 120.049 | 119.9064 | 1 | 1 | 1 | 46.1801 | 0.010696 | 0.014628 | 0.050083 | 5.3938e-05 | 0.00033344 | 2.3113 | 2.3083 | 2.3101 | 0 | 0 | 0 | 2.3113 | 2.3083 | 2.3101 | 6.9296 | 0 | 6.9296
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0072631 | 0.011993 | 0.0033027 | 0.0049815 | 0.0012637 | 0.0040307 | 0.0053096 | 1.9157e-06 | 1.2879e-05 | 6.5715e-05 | 0.03914 | 0.0505 | 0.089624 | 1.4437e-07 | 2.3975e-07 | 6.0609e-07 | 0.007045 | 2.8572e-05 | 0.00074253 | 3.818e-05 | 3.9248e-05 | 0.00031592 | 0.00066905 | 0.00075367 | 0.0032755 | 0.0016786 | 0.0017866 | 0.0015634 | 0.00066942 | 0.00075412 | 0.0032742 | 0.0046983 | 0.0050287 | 0.0046977
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014673 | 0.025958 | 0.0071545 | 0.010783 | 0.001053 | 0.0033588 | 0.0044249 | 0.0038282 | 0.025747 | 0.13123 | 0.032615 | 0.042084 | 0.07469 | 1.4437e-05 | 2.3975e-05 | 6.0609e-05 | 0.015253 | 0 | 0 | 0.076291 | 0 | 0 | 0.028939 | 0.03264 | 0.14159 | 0 | 0 | 0 | 0.028955 | 0.03266 | 0.14153 | 0.067754 | 0 | 0.067746
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.020772 | 0.0057205 | 0.0086283 |  |  |  | 3.8314e-05 | 0.00025757 | 0.0013143 | [6 empty] | 0.012202 | 4.9489e-05 | 0.0012861 | 0.0007636 | 0.00078496 | 0.0063184
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6829 | 2.6841 | 2.6813 | 3406.4507 | 3197.9384 | 3657.1688 | 4.4666 | 4.4685 | 4.464 | 2.6829 | 3406.4507 | 4.4666
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3768 | 4.8142 | 17.481 | 11.5898 | 158.2684 | 49.6195 | 37.6676 | 2609.9927 | 388.2409 | 76.0861 | 12.7748 | 9.901 | 5.5788 | 69266.4394 | 41710.1759 | 16499.1519 | 8.1951 | 2020.6526 | 77.7546 | 130.9591 | 127.395 | 15.8267 | 92.7095 | 82.2319 | 18.9366 | 1000 | 1000 | 1000 | 154.2627 | 136.8192 | 31.5408 | 39.5978 | 1000 | 65.9324

## pnt #5
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 5 | 49.505 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 46.188 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | -4 | -4 | -4 | 4.6188 | 4.6188 | 4.6188 | 6.9282 | -12 | 13.8564
Счетчик MTE |  |  |  | 5 | 49.4989 | 46.2012 | 46.1623 | 46.1976 | 119.9995 | 120.0064 | 119.9941 | 0.090019 | 0.10005 | 0.10001 | 120.0029 | 120.0014 | 119.9958 | 0.50064 | 0.50069 | 0.50061 | 46.187 | 0.010976 | 0.013877 | 0.09669 | 0.0033361 | 0.0033348 | 2.0821 | 2.3123 | 2.3128 | -3.6003 | -3.9978 | -3.9994 | 4.159 | 4.6183 | 4.62 | 6.7073 | -11.5975 | 13.3974
Генератор MTE |  |  |  | 5 | 49.505 | 46.1878 | 46.1879 | 46.1882 | 119.9991 | 120.001 | 119.9999 | 0.1 | 0.099999 | 0.1 | 119.9946 | 120.005 | 120.0004 | 0.50001 | 0.49994 | 0.5 | 46.188 | 0.00036781 | 0.00015012 | 0.1 | 3.4562e-06 | 2.6587e-06 | 2.3094 | 2.3091 | 2.3094 | -3.9999 | -4.0001 | -4.0001 | 4.6188 | 4.6187 | 4.6189 | 6.9279 | -12.0001 | 13.8564
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061283 | 0.013351 | 0.025599 | 0.00939 | 0.00037793 | 0.0054333 | 0.0058113 | 0.0099803 | 4.6678e-05 | 4.5556e-06 | 0.0082622 | 0.00364 | 0.0046222 | 0.00062832 | 0.00074746 | 0.00061035 | 0.00095265 | 0.010608 | 0.013726 | 0.0033097 | 0.0033327 | 0.0033321 | 0.22727 | 0.0032495 | 0.0033946 | 0.39968 | 0.0023456 | 0.0006339 | 0.45977 | 0.00040511 | 0.0011495 | 0.22063 | 0.40266 | 0.45902
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012381 | 0.028898 | 0.055454 | 0.020326 | 0.00031494 | 0.0045275 | 0.004843 | 11.0868 | 0.046656 | 0.0045553 | 0.006885 | 0.0030333 | 0.003852 | 0.1255 | 0.14929 | 0.12192 | 0.0020626 | 0 | 0 | 3.423 | 0 | 0 | 10.9154 | 0.14053 | 0.14677 | -11.1013 | -0.058672 | -0.01585 | 11.0547 | 0.0087718 | 0.02488 | 3.2894 | -3.4719 | 3.4262
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.023125 | 0.044339 | 0.016264 |  |  |  | 0.19961 | 0.00093356 | 9.1111e-05 | [6 empty] | 0.00165 | 0.018374 | 0.023775 | 0.066194 | 0.066654 | 0.066642
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.9337 | 2.6555 | 2.6569 | 2.0852 | 1.9245 | 1.925 | 2.6917 | 2.4691 | 2.4699 | 2.9337 | 2.0852 | 2.6917
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6318 | 4.3244 | 2.2554 | 6.1486 | 529.1985 | 36.8098 | 34.4159 | 0.50099 | 107.1174 | 1097.561 | 60.5164 | 137.3626 | 108.1731 | 15.9156 | 13.3786 | 16.3839 | 60.6045 | 5.4426 | 4.2061 | 1.5107 | 1.5003 | 1.5006 | 0.26877 | 18.8966 | 18.102 | 0.18783 | 32.8016 | 121.453 | 0.24349 | 281.4828 | 99.2712 | 0.89187 | 0.60058 | 0.78563
Binom# |  |  |  | 5 | 49.5061 | 46.1886 | 46.1577 | 46.1943 | 119.9972 | 120.0006 | 120.0022 | 0.10001 | 0.10008 | 0.099998 | 120.0279 | 119.9555 | 120.0166 | 0.50014 | 0.50056 | 0.49993 | 46.1785 | 0.01191 | 0.011674 | 0.099923 | 0 | 0.00037884 | 2.3104 | 2.3123 | 2.3094 | -4.0001 | -3.9991 | -4.0007 | 4.6194 | 4.6194 | 4.6194 | 6.932 | -11.9999 | 13.8582
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00727 | 0.01253 | 0.0046244 | 0.0033113 | 0.0022924 | 0.0058611 | 0.0081764 | 0.0099923 | 3.3654e-05 | 7.1187e-06 | 0.025031 | 0.045816 | 0.020801 | 0.00049399 | 0.00012893 | 0.00068158 | 0.0085091 | 0.00093462 | 0.0022025 | 0.0032325 | 0.0033361 | 0.0029559 | 0.22821 | 4.6181e-05 | 0.0034757 | 0.39988 | 0.0012948 | 0.0012536 | 0.46041 | 0.0010977 | 0.00065378 | 0.22469 | 0.40242 | 0.46085
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014687 | 0.02712 | 0.010018 | 0.0071677 | 0.0019103 | 0.004884 | 0.006814 | 11.1002 | 0.033639 | 0.0071183 | 0.020859 | 0.03818 | 0.017335 | 0.098672 | 0.02575 | 0.13615 | 0.018423 | 0 | 0 | 3.3432 | 0 | 0 | 10.9606 | 0.0019971 | 0.15028 | -11.1068 | -0.032389 | -0.031346 | 11.0702 | 0.023769 | 0.014151 | 3.35 | -3.4699 | 3.4399
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.021702 | 0.0080097 | 0.0057353 |  |  |  | 0.19985 | 0.00067309 | 0.00014237 | [6 empty] | 0.014738 | 0.0016188 | 0.0038149 | 0.06465 | 0.066723 | 0.059118
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.9337 | 2.6555 | 2.6569 | 2.0852 | 1.9245 | 1.925 | 2.6917 | 2.4691 | 2.4699 | 2.9337 | 2.0852 | 2.6917
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3755 | 4.6079 | 12.4848 | 17.4358 | 87.2464 | 34.1231 | 24.4607 | 0.50038 | 148.5692 | 702.3767 | 19.9754 | 10.9131 | 24.0374 | 20.2433 | 77.5642 | 14.6718 | 6.7851 | 61.7737 | 26.2133 | 1.5468 | 1.4987 | 1.6915 | 0.26766 | 1329.663 | 17.6793 | 0.18774 | 59.419 | 61.4119 | 0.24315 | 103.8815 | 174.5381 | 0.87574 | 0.60093 | 0.78251

## pnt #6
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 6 | 49.997 | 69.282 | 69.282 | 69.282 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 69.282 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 415.692 | 415.692 | 415.692 | 0 | 0 | 0 | 415.692 | 415.692 | 415.692 | 1247.076 | 0 | 1247.076
Счетчик MTE |  |  |  | 6 | 49.9908 | 69.2973 | 69.2528 | 69.3021 | 120.0123 | 119.9904 | 119.9973 | 6.0015 | 6.0004 | 6.0007 | 120.0097 | 120.0011 | 119.9892 | 1 | 1 | 1 | 69.284 | 0.01502 | 0.017552 | 6.0009 | 0.00040102 | 0.00057291 | 415.8898 | 415.5437 | 415.8604 | 0.27204 | 0.25295 | 0.33079 | 415.8899 | 415.5438 | 415.8606 | 1247.2939 | 0.85578 | 1247.2942
Генератор MTE |  |  |  | 6 | 49.997 | 69.282 | 69.2819 | 69.282 | 120 | 120 | 120 | 5.9999 | 6 | 6 | 120.002 | 120.001 | 119.997 | 1 | 1 | 1 | 69.282 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 6 | 0.00010573 | 8.2131e-05 | 415.6878 | 415.6921 | 415.6913 | 0 | 0.01451 | 0.021766 | 415.6878 | 415.6921 | 415.6913 | 1247.0712 | 0.036276 | 1247.0712
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006165 | 0.015293 | 0.029134 | 0.020074 | 0.012278 | 0.0096167 | 0.0026611 | 0.0015918 | 0.0003822 | 0.00070411 | 0.0076778 | 8e-05 | 0.0077578 | 2.1393e-07 | 1.8467e-07 | 3.1498e-07 | 0.0020775 | 0.014986 | 0.017518 | 0.00089268 | 0.00029529 | 0.00049078 | 0.20198 | 0.14842 | 0.16911 | 0.27204 | 0.23844 | 0.30902 | 0.20207 | 0.14834 | 0.16924 | 0.22267 | 0.8195 | 0.22297
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012332 | 0.022069 | 0.04207 | 0.028967 | 0.01023 | 0.0080145 | 0.0022176 | 0.026523 | 0.0063696 | 0.011734 | 0.0063976 | 6.6666e-05 | 0.0064654 | 2.1393e-05 | 1.8467e-05 | 3.1498e-05 | 0.0029985 | 0 | 0 | 0.014876 | 0 | 0 | 0.048565 | 0.035716 | 0.040666 | 0 | 0 | 0 | 0.048587 | 0.035697 | 0.040697 | 0.017853 | 0 | 0.017876
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.026489 | 0.050462 | 0.03477 |  |  |  | 0.031836 | 0.007644 | 0.014082 | [6 empty] | 0.0035983 | 0.025957 | 0.030343 | 0.017854 | 0.0059057 | 0.0098156
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21085 | 0.21082 | 0.21085 | 6.8848 | 7.3537 | 5.748 | 0.51335 | 0.51332 | 0.51335 | 0.21085 | 6.8848 | 0.51335
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6221 | 3.7752 | 1.9817 | 2.876 | 16.2896 | 20.7972 | 75.1566 | 3.1411 | 13.0822 | 7.1012 | 65.123 | 6250 | 64.4514 | 46744.1872 | 54151.1988 | 31748.1521 | 27.7908 | 3.8525 | 3.2957 | 5.6011 | 16.9328 | 10.1879 | 4.3415 | 5.9027 | 5.1849 | 1000 | 1000 | 1000 | 10.5657 | 14.3798 | 12.6139 | 11.8104 | 1000 | 28.7167
Binom# |  |  |  | 6 | 49.9993 | 69.2786 | 69.2453 | 69.295 | 120.0065 | 119.991 | 120.0025 | 6.0017 | 6.0003 | 6.0012 | 120.0199 | 119.9906 | 119.9896 | 1 | 1 | 1 | 69.2724 | 0.015213 | 0.016191 | 6.001 | 0.00062358 | 0.00091921 | 415.7917 | 415.4942 | 415.8551 | 0.21968 | 0.31529 | 0.31377 | 415.7917 | 415.4944 | 415.8553 | 1247.1411 | 0.84874 | 1247.1414
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0085089 | 0.018714 | 0.0074576 | 0.0070381 | 0.0057928 | 0.00059872 | 0.0052093 | 0.00020532 | 6.6997e-05 | 0.00053231 | 0.01022 | 0.010525 | 0.00032077 | 1.5433e-07 | 5.3141e-08 | 7.7931e-08 | 0.011652 | 0.00019338 | 0.0013609 | 0.00016635 | 0.00022256 | 0.00034631 | 0.098134 | 0.049445 | 0.0052854 | 0.052357 | 0.062333 | 0.017017 | 0.098192 | 0.0494 | 0.0052949 | 0.1528 | 0.0070421 | 0.15286
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.017021 | 0.027005 | 0.010769 | 0.010156 | 0.0048268 | 0.00049898 | 0.0043412 | 0.0034211 | 0.0011165 | 0.0088709 | 0.0085157 | 0.0087709 | 0.00026733 | 1.5433e-05 | 5.3141e-06 | 7.7931e-06 | 0.016818 | 0 | 0 | 0.002772 | 0 | 0 | 0.023596 | 0.011899 | 0.001271 | 0 | 0 | 0 | 0.02361 | 0.011888 | 0.0012732 | 0.012251 | 0 | 0.012255
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.032413 | 0.012917 | 0.01219 |  |  |  | 0.0041064 | 0.0013399 | 0.010646 | [6 empty] | 0.020182 | 0.00033494 | 0.0023571 | 0.0033269 | 0.0044512 | 0.0069261
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21085 | 0.21082 | 0.21085 | 6.8848 | 7.3537 | 5.748 | 0.51335 | 0.51332 | 0.51335 | 0.21085 | 6.8848 | 0.51335
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.1752 | 3.0852 | 7.7417 | 8.2032 | 34.5257 | 334.0447 | 38.3927 | 24.3525 | 74.6301 | 9.393 | 48.9252 | 47.5051 | 1558.7684 | 64798.0221 | 188177.8201 | 128318.3743 | 4.955 | 298.5634 | 42.4254 | 30.0579 | 22.466 | 14.4381 | 8.9356 | 17.7177 | 165.8954 | 1000 | 1000 | 1000 | 21.7428 | 43.1796 | 403.1833 | 17.2108 | 1000 | 41.8888

## pnt #7
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 7 | 49.505 | 17.3205 | 17.3205 | 17.3205 | 120 | 120 | 120 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.3205 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 32.4759 | 32.4759 | 32.4759 | -56.25 | -56.25 | -56.25 | 64.9519 | 64.9519 | 64.9519 | 97.4278 | -168.7499 | 194.8556
Счетчик MTE |  |  |  | 7 | 49.4989 | 17.3257 | 17.3105 | 17.3244 | 120.0036 | 120.0057 | 119.9907 | 3.7502 | 3.7493 | 3.7505 | 120.0253 | 119.9967 | 119.978 | 0.50038 | 0.50071 | 0.50058 | 17.3202 | 0.0040545 | 0.0056917 | 3.75 | 0.00024849 | 0.00085151 | 32.5126 | 32.4976 | 32.525 | -56.256 | -56.1808 | -56.2486 | 64.9754 | 64.9029 | 64.9752 | 97.5351 | -168.6854 | 194.8534
Генератор MTE |  |  |  | 7 | 49.505 | 17.3202 | 17.3206 | 17.3206 | 119.9983 | 120.001 | 120.0007 | 3.75 | 3.75 | 3.7501 | 120.009 | 119.996 | 119.995 | 0.49994 | 0.50011 | 0.50003 | 17.3205 | 0.00025132 | 0.00012891 | 3.75 | 0.0001305 | 0.00021033 | 32.4715 | 32.4827 | 32.4789 | -56.2506 | -56.2459 | -56.2505 | 64.9502 | 64.9517 | 64.9538 | 97.4331 | -168.747 | 194.8558
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006145 | 0.0054744 | 0.010131 | 0.00382 | 0.0053059 | 0.0047033 | 0.010009 | 0.0002668 | 0.000629 | 0.00040733 | 0.016333 | 0.00069 | 0.017023 | 0.00043888 | 0.00060544 | 0.00054484 | 0.00027893 | 0.0038032 | 0.0055628 | 1.498e-05 | 0.00011799 | 0.00064118 | 0.041091 | 0.01485 | 0.046093 | 0.0053115 | 0.06504 | 0.0019381 | 0.025151 | 0.04888 | 0.021382 | 0.10203 | 0.061666 | 0.002346
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012414 | 0.031597 | 0.058526 | 0.02205 | 0.0044215 | 0.0039193 | 0.0083417 | 0.0071142 | 0.016776 | 0.010861 | 0.013608 | 0.00057502 | 0.014189 | 0.087709 | 0.12092 | 0.10884 | 0.0016104 | 0 | 0 | 0.00039946 | 0 | 0 | 0.12638 | 0.045696 | 0.14171 | -0.0094417 | -0.11577 | -0.0034455 | 0.038709 | 0.075312 | 0.032908 | 0.10461 | -0.036557 | 0.001204
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.009482 | 0.017548 | 0.0066164 |  |  |  | 0.005336 | 0.01258 | 0.0081467 | [6 empty] | 0.00048311 | 0.0065873 | 0.0096351 | 0.0002996 | 0.0023598 | 0.012824
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.30994 | 0.31007 | 0.30994 | 0.60292 | 0.60304 | 0.60292 | 0.60662 | 0.60675 | 0.60663 | 0.30994 | 0.60292 | 0.60662
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6273 | 10.5463 | 5.6988 | 15.1139 | 37.6936 | 42.523 | 19.9815 | 18.7406 | 7.9491 | 12.275 | 30.6122 | 724.6377 | 29.3715 | 22.7852 | 16.5168 | 18.3541 | 206.9901 | 15.1806 | 10.3788 | 333.7788 | 42.3765 | 7.7981 | 2.4524 | 6.7855 | 2.1871 | 63.8571 | 5.2091 | 174.9879 | 15.6713 | 8.0565 | 18.434 | 2.9628 | 16.4925 | 503.8481
Binom# |  |  |  | 7 | 49.5073 | 17.3201 | 17.31 | 17.3217 | 120.0007 | 120.0004 | 119.9989 | 3.7506 | 3.7496 | 3.7508 | 120.0373 | 119.9837 | 119.979 | 0.50014 | 0.50074 | 0.50047 | 17.3179 | 0.0035812 | 0.009671 | 3.7503 | 0.00064126 | 0.0010446 | 32.4892 | 32.5011 | 32.5151 | -56.2526 | -56.1827 | -56.2475 | 64.9608 | 64.9062 | 64.9694 | 97.5055 | -168.6828 | 194.8364
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0084349 | 0.005526 | 0.00042365 | 0.002719 | 0.0029397 | 0.0052761 | 0.0082311 | 0.00035662 | 0.00028468 | 0.00025273 | 0.012005 | 0.013017 | 0.0010272 | 0.00024767 | 2.8629e-05 | 0.00010639 | 0.002248 | 0.00047331 | 0.0039793 | 0.00027019 | 0.00039278 | 0.00019313 | 0.02337 | 0.0035306 | 0.0098276 | 0.0033077 | 0.0018146 | 0.0010449 | 0.014559 | 0.0033382 | 0.005823 | 0.029664 | 0.0025418 | 0.017044
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.017041 | 0.031895 | 0.0024473 | 0.015694 | 0.0024497 | 0.0043965 | 0.0068598 | 0.0095094 | 0.0075929 | 0.0067386 | 0.010002 | 0.010848 | 0.00085619 | 0.049496 | 0.0057176 | 0.021254 | 0.012979 | 0 | 0 | 0.007205 | 0 | 0 | 0.071881 | 0.010864 | 0.030216 | -0.0058797 | -0.0032299 | -0.0018577 | 0.022407 | 0.0051434 | 0.0089619 | 0.030413 | -0.0015068 | 0.0087469
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0095713 | 0.00073378 | 0.0047094 |  |  |  | 0.0071325 | 0.0056937 | 0.0050546 | [6 empty] | 0.0038936 | 0.0008198 | 0.0068924 | 0.0054038 | 0.0078556 | 0.0038626
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.30994 | 0.31007 | 0.30994 | 0.60292 | 0.60304 | 0.60292 | 0.60662 | 0.60675 | 0.60663 | 0.30994 | 0.60292 | 0.60662
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.1856 | 10.4479 | 136.281 | 21.2343 | 68.0336 | 37.9069 | 24.2982 | 14.0204 | 17.5634 | 19.7838 | 41.6496 | 38.4116 | 486.7414 | 40.3763 | 349.2984 | 93.99 | 25.683 | 121.9812 | 14.5088 | 18.5055 | 12.7298 | 25.8893 | 4.3119 | 28.5401 | 10.2577 | 102.5416 | 186.7054 | 324.5628 | 27.0733 | 117.9667 | 67.6896 | 10.1911 | 400.1206 | 69.353

## pnt #8
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 8 | 49.505 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 28.8675 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72.1688 | 72.1688 | 72.1687 | -124.9999 | -124.9999 | -124.9999 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | 216.5063 | -374.9998 | 433.0125
Счетчик MTE |  |  |  | 8 | 49.4989 | 28.875 | 28.8519 | 28.8732 | 120.0022 | 120.0011 | 119.9968 | 5.0005 | 4.9999 | 5.001 | 120.0208 | 119.9987 | 119.9806 | 0.50041 | 0.50069 | 0.50065 | 28.8667 | 0.0069576 | 0.0078799 | 5.0004 | 0.00026739 | 0.00090754 | 72.2527 | 72.2267 | 72.291 | -125.0101 | -124.8714 | -124.9945 | 144.3883 | 144.2552 | 144.3939 | 216.7704 | -374.8759 | 433.0374
Генератор MTE |  |  |  | 8 | 49.505 | 28.8674 | 28.8677 | 28.8673 | 120 | 119.999 | 120.001 | 4.9999 | 5 | 5 | 120.0075 | 119.996 | 119.9965 | 0.49995 | 0.50006 | 0.50002 | 28.8675 | 0.00011645 | 0.00026784 | 5 | 0.00019091 | 0.00019353 | 72.1599 | 72.1787 | 72.1703 | -125.0022 | -124.997 | -124.9976 | 144.335 | 144.3399 | 144.3362 | 216.5088 | -374.9968 | 433.0111
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0060946 | 0.0076011 | 0.015799 | 0.0058978 | 0.0021556 | 0.0020667 | 0.0042222 | 0.0005293 | 0.00019922 | 0.00097756 | 0.013278 | 0.0026622 | 0.01594 | 0.00045877 | 0.00062678 | 0.0006358 | 0.00076667 | 0.0068412 | 0.0076121 | 0.00043582 | 7.648e-05 | 0.00071401 | 0.092882 | 0.04804 | 0.12066 | 0.0078886 | 0.12564 | 0.0030696 | 0.053289 | 0.084743 | 0.057714 | 0.26159 | 0.12082 | 0.026259
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012313 | 0.026324 | 0.054759 | 0.020426 | 0.0017963 | 0.0017222 | 0.0035186 | 0.010585 | 0.0039846 | 0.019547 | 0.011063 | 0.0022185 | 0.013285 | 0.09168 | 0.12518 | 0.12699 | 0.0026559 | 0 | 0 | 0.0087156 | 0 | 0 | 0.12855 | 0.066512 | 0.16691 | -0.0063104 | -0.10062 | -0.0024558 | 0.036906 | 0.058745 | 0.03997 | 0.12067 | -0.03223 | 0.006064
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.013166 | 0.027364 | 0.010215 |  |  |  | 0.010586 | 0.0039844 | 0.019551 | [6 empty] | 0.0013279 | 0.011849 | 0.013184 | 0.0087163 | 0.0015296 | 0.01428
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.23998 | 0.24004 | 0.23999 | 0.53998 | 0.54004 | 0.53999 | 0.53998 | 0.54004 | 0.53999 | 0.23998 | 0.53998 | 0.53998
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6408 | 7.5956 | 3.6544 | 9.7893 | 92.7835 | 96.7742 | 47.3684 | 9.4464 | 25.0976 | 5.1148 | 37.6569 | 187.813 | 31.3676 | 21.7974 | 15.9546 | 15.7283 | 75.3058 | 8.4393 | 7.5847 | 11.4727 | 65.3764 | 7.0027 | 1.8668 | 3.609 | 1.4378 | 85.5705 | 5.3674 | 219.8858 | 14.6311 | 9.193 | 13.51 | 1.9887 | 16.7541 | 89.0474
Binom# |  |  |  | 8 | 49.5069 | 28.8688 | 28.8506 | 28.8687 | 119.9924 | 120.0003 | 120.0074 | 5.001 | 4.9999 | 5.001 | 120.0358 | 119.9823 | 119.9819 | 0.50019 | 0.50081 | 0.50057 | 28.8617 | 0.0076399 | 0.0086916 | 5.0005 | 0.00069405 | 0.0012224 | 72.2141 | 72.2424 | 72.2671 | -125.0139 | -124.8574 | -124.9817 | 144.3723 | 144.2509 | 144.3709 | 216.7236 | -374.853 | 432.9941
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0079878 | 0.0062038 | 0.0013457 | 0.0045168 | 0.0097773 | 0.00078438 | 0.010577 | 0.00052155 | 8.5326e-05 | 8.1592e-06 | 0.015019 | 0.016332 | 0.0013278 | 0.00021227 | 0.00012332 | 8.5204e-05 | 0.004979 | 0.00068226 | 0.00081168 | 3.1478e-05 | 0.00042667 | 0.00031487 | 0.03864 | 0.015656 | 0.02383 | 0.0038757 | 0.013987 | 0.012838 | 0.015984 | 0.0042694 | 0.023045 | 0.046822 | 0.022934 | 0.043283
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.016137 | 0.021485 | 0.0046641 | 0.015644 | 0.0081476 | 0.00065364 | 0.0088144 | 0.01043 | 0.0017066 | 0.00016315 | 0.012514 | 0.01361 | 0.0011067 | 0.04242 | 0.024631 | 0.017019 | 0.017248 | 0 | 0 | 0.0006295 | 0 | 0 | 0.053479 | 0.021676 | 0.032964 | -0.0031003 | -0.011201 | -0.010271 | 0.01107 | 0.0029596 | 0.01596 | 0.0216 | -0.0061176 | 0.0099953
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.010745 | 0.0023308 | 0.0078234 |  |  |  | 0.010431 | 0.0017065 | 0.00016318 | [6 empty] | 0.0086238 | 0.0011817 | 0.0014059 | 0.00062955 | 0.0085333 | 0.0062974
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.23998 | 0.24004 | 0.23999 | 0.53998 | 0.54004 | 0.53999 | 0.53998 | 0.54004 | 0.53999 | 0.23998 | 0.53998 | 0.53998
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2519 | 9.3064 | 42.9036 | 12.7822 | 20.4555 | 254.9788 | 18.909 | 9.5867 | 58.5988 | 612.8057 | 33.2904 | 30.6149 | 376.5578 | 47.1096 | 81.0867 | 117.3651 | 11.5958 | 84.6233 | 71.1299 | 158.8425 | 11.7188 | 15.8795 | 4.4874 | 11.0744 | 7.2805 | 174.169 | 48.2135 | 52.5767 | 48.7786 | 182.4701 | 33.8342 | 11.1104 | 88.2664 | 54.0238

## pnt #9
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 9 | 49.997 | 34.641 | 34.641 | 34.641 | 120 | 120 | 120 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 34.641 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 21.6506 | 21.6506 | 21.6506 | -37.5 | -37.5 | -37.5 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 64.9519 | -112.4999 | 129.9038
Счетчик MTE |  |  |  | 9 | 49.9908 | 34.6575 | 34.6181 | 34.6444 | 119.9943 | 120.0262 | 119.9795 | 1.2253 | 1.2497 | 1.2508 | 120.0338 | 119.9878 | 119.9784 | 0.50023 | 0.50082 | 0.50024 | 34.64 | 0.0074116 | 0.016152 | 1.2419 | 0.0082279 | 0.0083965 | 21.2429 | 21.6664 | 21.6768 | -36.7716 | -37.4451 | -37.5211 | 42.4666 | 43.2616 | 43.3327 | 64.5861 | -111.7379 | 129.0609
Генератор MTE |  |  |  | 9 | 49.997 | 34.6411 | 34.641 | 34.641 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 119.9918 | 120.001 | 120.0072 | 0.50016 | 0.50003 | 0.50005 | 34.641 | 3.8099e-05 | 3.8099e-05 | 1.25 | 6.4689e-05 | 4.9545e-05 | 21.6578 | 21.6516 | 21.6528 | -37.4968 | -37.4986 | -37.4991 | 43.3021 | 43.3006 | 43.3016 | 64.9621 | -112.4946 | 129.9042
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061869 | 0.016438 | 0.022932 | 0.0034467 | 0.0057782 | 0.026222 | 0.020444 | 0.024699 | 0.00029667 | 0.00077233 | 0.041958 | 0.013202 | 0.028756 | 7.0689e-05 | 0.000792 | 0.00019631 | 0.0010166 | 0.0073735 | 0.016114 | 0.0080743 | 0.0081632 | 0.0083469 | 0.41485 | 0.014795 | 0.024041 | 0.72518 | 0.053522 | 0.021989 | 0.83545 | 0.038935 | 0.031065 | 0.37602 | 0.75671 | 0.84331
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012376 | 0.047429 | 0.066244 | 0.0099487 | 0.0048154 | 0.021847 | 0.01704 | 2.0157 | 0.023739 | 0.061748 | 0.034955 | 0.011003 | 0.023967 | 0.014131 | 0.15814 | 0.039243 | 0.0029347 | 0 | 0 | 0.65015 | 0 | 0 | 1.9529 | 0.068284 | 0.11091 | -1.9721 | -0.14294 | -0.058606 | 1.9673 | 0.089999 | 0.071691 | 0.58219 | -0.67722 | 0.65342
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028471 | 0.03972 | 0.0059698 |  |  |  | 0.49397 | 0.0059333 | 0.015447 | [6 empty] | 0.0017608 | 0.012771 | 0.02791 | 0.16149 | 0.16326 | 0.16694
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.38059 | 0.37652 | 0.37646 | 0.61558 | 0.61339 | 0.6132 | 0.64986 | 0.64675 | 0.64656 | 0.38059 | 0.61558 | 0.64986
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6163 | 3.5123 | 2.5176 | 16.751 | 34.6127 | 7.6271 | 9.7828 | 0.20244 | 16.8539 | 6.4739 | 11.9167 | 37.8724 | 17.3879 | 141.4649 | 12.6262 | 50.9403 | 56.7925 | 7.8301 | 3.5829 | 0.61925 | 0.61251 | 0.59902 | 0.19489 | 5.514 | 3.3945 | 0.31214 | 4.2914 | 10.4632 | 0.33033 | 7.1862 | 9.0188 | 0.65372 | 0.90898 | 0.99454
Binom# |  |  |  | 9 | 49.998 | 34.6497 | 34.6149 | 34.6418 | 119.9853 | 120.0249 | 119.9899 | 1.2505 | 1.2498 | 1.2509 | 120.0366 | 119.977 | 119.9865 | 0.49988 | 0.50064 | 0.49995 | 34.6353 | 0.0090224 | 0.012825 | 1.2503 | 0.00022461 | 0.00046924 | 21.6588 | 21.6584 | 21.6652 | -37.5261 | -37.4496 | -37.5298 | 43.3279 | 43.2615 | 43.3344 | 64.983 | -112.5058 | 129.9243
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0071766 | 0.0077957 | 0.0031386 | 0.0026811 | 0.0090381 | 0.001358 | 0.010411 | 0.025134 | 0.00011091 | 0.00014595 | 0.0028252 | 0.010816 | 0.0080058 | 0.00034485 | 0.00018393 | 0.00028814 | 0.0046904 | 0.0016108 | 0.003327 | 0.0083531 | 0.0080033 | 0.0079272 | 0.41591 | 0.0079998 | 0.011637 | 0.75444 | 0.0045301 | 0.008685 | 0.86132 | 8.669e-05 | 0.0016964 | 0.39692 | 0.76788 | 0.86344
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014356 | 0.022493 | 0.0090663 | 0.0077388 | 0.0075321 | 0.0011314 | 0.0086776 | 2.0512 | 0.0088752 | 0.011669 | 0.0023536 | 0.009014 | 0.0066727 | 0.068939 | 0.036725 | 0.057601 | 0.01354 | 0 | 0 | 0.67259 | 0 | 0 | 1.9579 | 0.036923 | 0.053686 | -2.0517 | -0.012098 | -0.023147 | 2.0282 | 0.00020038 | 0.0039148 | 0.61456 | -0.68722 | 0.66902
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.013502 | 0.0054362 | 0.0046438 |  |  |  | 0.50268 | 0.0022182 | 0.002919 | [6 empty] | 0.0081239 | 0.00279 | 0.0057626 | 0.16706 | 0.16007 | 0.15854
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.38059 | 0.37652 | 0.37646 | 0.61558 | 0.61339 | 0.6132 | 0.64986 | 0.64675 | 0.64656 | 0.38059 | 0.61558 | 0.64986
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3934 | 7.4061 | 18.3953 | 21.5343 | 22.1286 | 147.2726 | 19.2098 | 0.19893 | 45.081 | 34.2584 | 176.9806 | 46.2293 | 62.4551 | 28.998 | 54.3698 | 34.7049 | 12.3093 | 35.8424 | 17.3534 | 0.59858 | 0.62475 | 0.63074 | 0.19439 | 10.1974 | 7.0123 | 0.30003 | 50.7019 | 26.4919 | 0.32041 | 3227.5528 | 165.1589 | 0.61929 | 0.89575 | 0.97136

## pnt #10
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 10 | 49.997 | 51.9615 | 51.9615 | 51.9615 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 51.9615 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 12.9904 | 12.9904 | 12.9904 | -22.5 | -22.5 | -22.5 | 25.9808 | 25.9808 | 25.9808 | 38.9711 | -67.5 | 77.9423
Счетчик MTE |  |  |  | 10 | 49.9908 | 51.9777 | 51.9266 | 51.9784 | 120.0093 | 120.0124 | 119.9783 | 0.45004 | 0.49996 | 0.50013 | 120.0162 | 119.9873 | 119.9965 | 0.50064 | 0.50074 | 0.50036 | 51.9609 | 0.011501 | 0.022854 | 0.48338 | 0.016635 | 0.016699 | 11.711 | 12.9998 | 13.0074 | -20.2497 | -22.472 | -22.5078 | 23.3923 | 25.9612 | 25.996 | 37.7182 | -65.2295 | 75.3495
Генератор MTE |  |  |  | 10 | 49.997 | 51.9615 | 51.9615 | 51.9615 | 120 | 120 | 120 | 0.49999 | 0.5 | 0.50001 | 119.976 | 120.001 | 120.023 | 0.50036 | 0.5 | 0.50002 | 51.9615 | 1.1663e-14 | 4.2698e-15 | 0.5 | 7.0583e-05 | 6.6338e-05 | 12.9996 | 12.9903 | 12.9909 | -22.4943 | -22.4999 | -22.5 | 25.9804 | 25.9807 | 25.9811 | 38.9809 | -67.4943 | 77.9422
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061667 | 0.016242 | 0.034921 | 0.016916 | 0.0092656 | 0.012444 | 0.02171 | 0.049949 | 3.9e-05 | 0.00012522 | 0.04023 | 0.013741 | 0.026489 | 0.00027263 | 0.00074057 | 0.00034491 | 0.0005884 | 0.011501 | 0.022854 | 0.016621 | 0.016564 | 0.016633 | 1.2886 | 0.0094832 | 0.01645 | 2.2445 | 0.027986 | 0.0077821 | 2.5881 | 0.019486 | 0.014967 | 1.2627 | 2.2647 | 2.5927
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012336 | 0.031248 | 0.067251 | 0.032543 | 0.0077207 | 0.010369 | 0.018095 | 11.0988 | 0.0078006 | 0.025038 | 0.03352 | 0.011452 | 0.022075 | 0.054458 | 0.14789 | 0.068933 | 0.0011324 | 0 | 0 | 3.4385 | 0 | 0 | 11.0036 | 0.072949 | 0.12647 | -11.0843 | -0.12454 | -0.034575 | 11.0641 | 0.075057 | 0.057573 | 3.3477 | -3.472 | 3.4408
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028132 | 0.060485 | 0.029299 |  |  |  | 0.99899 | 0.00078 | 0.0025044 | [6 empty] | 0.0010191 | 0.01992 | 0.039584 | 0.33242 | 0.33129 | 0.33266
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.70929 | 0.65385 | 0.65398 | 0.79641 | 0.76443 | 0.76422 | 0.90883 | 0.86451 | 0.86433 | 0.70929 | 0.79641 | 0.90883
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6216 | 3.5546 | 1.6533 | 3.4131 | 21.5853 | 16.0714 | 9.2123 | 0.1001 | 128.2051 | 39.929 | 12.4285 | 36.3872 | 18.8758 | 36.6792 | 13.5031 | 28.9927 | 98.1213 | 5.0201 | 2.5263 | 0.30082 | 0.30185 | 0.30061 | 0.06446 | 8.9631 | 5.1711 | 0.07185 | 6.1381 | 22.1033 | 0.082143 | 11.518 | 15.0126 | 0.21187 | 0.22938 | 0.26413
Binom# |  |  |  | 10 | 49.9979 | 51.9658 | 51.922 | 51.9739 | 120.0075 | 120.0086 | 119.9839 | 0.50021 | 0.49996 | 0.50012 | 119.9976 | 119.9887 | 120.0138 | 0.50052 | 0.5004 | 0.50005 | 51.9538 | 0.011678 | 0.022136 | 0.50018 | 0.0001753 | 0.00035146 | 13.0106 | 12.9897 | 12.9981 | -22.5034 | -22.475 | -22.5101 | 25.9938 | 25.9588 | 25.9934 | 38.9984 | -67.4886 | 77.946
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0071067 | 0.011956 | 0.0045322 | 0.0044852 | 0.0017506 | 0.0038766 | 0.0056425 | 0.050169 | 3.0644e-06 | 7.6022e-06 | 0.018664 | 0.0014343 | 0.017245 | 0.00011035 | 0.00034336 | 0.00030656 | 0.0070694 | 0.00017715 | 0.00071748 | 0.016798 | 0.01646 | 0.016348 | 1.2996 | 0.010127 | 0.0092886 | 2.2537 | 0.0030574 | 0.0023189 | 2.6015 | 0.0024226 | 0.0026394 | 1.2801 | 2.2591 | 2.5965
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014216 | 0.023003 | 0.0087281 | 0.008629 | 0.0014587 | 0.0032302 | 0.0047029 | 11.1475 | 0.00061292 | 0.00152 | 0.015551 | 0.0011954 | 0.014371 | 0.022042 | 0.068571 | 0.061269 | 0.013605 | 0 | 0 | 3.475 | 0 | 0 | 11.0969 | 0.077902 | 0.07141 | -11.1295 | -0.013605 | -0.010303 | 11.1214 | 0.0093314 | 0.010153 | 3.394 | -3.4633 | 3.4459
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.020709 | 0.0078501 | 0.0077686 |  |  |  | 1.0034 | 6.1287e-05 | 0.00015204 | [6 empty] | 0.012245 | 0.00030684 | 0.0012427 | 0.33595 | 0.32919 | 0.32696
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.70929 | 0.65385 | 0.65398 | 0.79641 | 0.76443 | 0.76422 | 0.90883 | 0.86451 | 0.86433 | 0.70929 | 0.79641 | 0.90883
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.4071 | 4.8289 | 12.7388 | 12.8723 | 114.2464 | 51.5911 | 35.4453 | 0.099664 | 1631.6643 | 657.7053 | 26.7899 | 348.5903 | 28.9944 | 90.6188 | 29.1236 | 32.6196 | 8.1669 | 325.9065 | 80.4688 | 0.29766 | 0.30377 | 0.30585 | 0.063918 | 8.3932 | 9.158 | 0.071558 | 56.1869 | 74.1783 | 0.081719 | 92.6444 | 85.1302 | 0.20898 | 0.22996 | 0.26374

## pnt #11
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 11 | 49.997 | 63.5085 | 63.5085 | 63.5085 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 63.5085 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 79.3856 | 79.3856 | 79.3856 | -137.4999 | -137.4999 | -137.4999 | 158.7712 | 158.7712 | 158.7712 | 238.1569 | -412.4998 | 476.3137
Счетчик MTE |  |  |  | 11 | 49.9909 | 63.5302 | 63.4695 | 63.5298 | 120.01 | 120.0059 | 119.9841 | 2.4504 | 2.4998 | 2.5006 | 120.0085 | 120.0044 | 119.9871 | 0.50053 | 0.50051 | 0.50048 | 63.5098 | 0.015109 | 0.025244 | 2.4836 | 0.016686 | 0.016579 | 77.9181 | 79.4124 | 79.5099 | -134.7681 | -137.3608 | -137.5374 | 155.6717 | 158.6642 | 158.8658 | 236.8404 | -409.6663 | 473.2017
Генератор MTE |  |  |  | 11 | 49.997 | 63.5084 | 63.5085 | 63.5085 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 119.9885 | 120.011 | 120.0005 | 0.50002 | 0.49985 | 0.50002 | 63.5085 | 4.0245e-05 | 4.0245e-05 | 2.5 | 0.0001694 | 0.00015838 | 79.3883 | 79.3616 | 79.3877 | -137.4959 | -137.5138 | -137.498 | 158.7691 | 158.7712 | 158.7706 | 238.1376 | -412.5077 | 476.311
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0060977 | 0.021757 | 0.038989 | 0.021328 | 0.0099167 | 0.0058788 | 0.015796 | 0.049611 | 0.00015067 | 0.000659 | 0.020011 | 0.0065678 | 0.013443 | 0.00050483 | 0.00065742 | 0.00046929 | 0.0013648 | 0.015069 | 0.025204 | 0.016368 | 0.016517 | 0.01642 | 1.4702 | 0.050808 | 0.12215 | 2.7278 | 0.15296 | 0.039359 | 3.0974 | 0.10703 | 0.095185 | 1.2972 | 2.8414 | 3.1093
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012198 | 0.034246 | 0.061429 | 0.033571 | 0.0082633 | 0.0048987 | 0.013165 | 2.0246 | 0.006027 | 0.026353 | 0.016675 | 0.0054729 | 0.011204 | 0.10086 | 0.13135 | 0.093768 | 0.0021489 | 0 | 0 | 0.65902 | 0 | 0 | 1.8868 | 0.06398 | 0.15363 | -2.0241 | -0.11135 | -0.028617 | 1.9897 | 0.06746 | 0.059916 | 0.54772 | -0.69359 | 0.65707
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.037684 | 0.067531 | 0.036941 |  |  |  | 0.99222 | 0.0030133 | 0.01318 | [6 empty] | 0.0023639 | 0.026099 | 0.043655 | 0.32735 | 0.33033 | 0.32841
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.25562 | 0.25357 | 0.25357 | 0.5337 | 0.53249 | 0.53251 | 0.54527 | 0.54362 | 0.54363 | 0.25562 | 0.5337 | 0.54527
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.64 | 2.6537 | 1.4808 | 2.707 | 20.1679 | 34.0207 | 12.6618 | 0.10078 | 33.1858 | 7.5873 | 24.9861 | 76.1293 | 37.1932 | 19.8085 | 15.2109 | 21.3086 | 42.3038 | 3.8315 | 2.2907 | 0.30548 | 0.30272 | 0.3045 | 0.13548 | 3.9632 | 1.6506 | 0.26368 | 4.782 | 18.6081 | 0.27405 | 8.0584 | 9.0732 | 0.46669 | 0.76947 | 0.82985
Binom# |  |  |  | 11 | 49.9979 | 63.5141 | 63.465 | 63.5228 | 120.0038 | 120.0027 | 119.9935 | 2.5006 | 2.5 | 2.5009 | 120.0213 | 119.9893 | 119.9894 | 0.5002 | 0.50043 | 0.50023 | 63.4987 | 0.016106 | 0.018787 | 2.5004 | 0.0001674 | 0.00064968 | 79.4428 | 79.3996 | 79.4677 | -137.5262 | -137.3666 | -137.5581 | 158.8226 | 158.6628 | 158.8627 | 238.3101 | -412.451 | 476.3481
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0070149 | 0.016042 | 0.0044919 | 0.0069892 | 0.0061402 | 0.0032237 | 0.0093716 | 0.050229 | 0.00015472 | 0.00022647 | 0.012805 | 0.015121 | 0.0023308 | 0.00033 | 7.6577e-05 | 0.00025535 | 0.011155 | 0.00099773 | 0.0064575 | 0.016745 | 0.016519 | 0.015929 | 1.5247 | 0.01286 | 0.042113 | 2.7581 | 0.0058051 | 0.020776 | 3.1509 | 0.001419 | 0.0030989 | 1.4697 | 2.7847 | 3.1464
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014032 | 0.025251 | 0.0070772 | 0.011001 | 0.0051164 | 0.0026863 | 0.0078107 | 2.0499 | 0.0061892 | 0.0090566 | 0.01067 | 0.0126 | 0.0019426 | 0.065931 | 0.0153 | 0.05102 | 0.017564 | 0 | 0 | 0.6742 | 0 | 0 | 1.9568 | 0.016194 | 0.052966 | -2.0466 | -0.0042262 | -0.015106 | 2.0241 | 0.00089435 | 0.0019506 | 0.62056 | -0.67975 | 0.66492
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027786 | 0.0077802 | 0.012106 |  |  |  | 1.0046 | 0.0030944 | 0.0045295 | [6 empty] | 0.019321 | 0.0017281 | 0.011185 | 0.33489 | 0.33037 | 0.31858
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.25562 | 0.25357 | 0.25357 | 0.5337 | 0.53249 | 0.53251 | 0.54527 | 0.54362 | 0.54363 | 0.25562 | 0.5337 | 0.54527
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.4255 | 3.5989 | 12.8532 | 8.2606 | 32.5723 | 62.0396 | 21.3411 | 0.099544 | 32.3165 | 22.0777 | 39.046 | 33.0666 | 214.5144 | 30.3027 | 130.5876 | 39.1621 | 5.1756 | 57.8663 | 8.9407 | 0.29861 | 0.30269 | 0.31389 | 0.13063 | 15.6587 | 4.7875 | 0.26078 | 125.9996 | 35.2515 | 0.26939 | 607.835 | 278.6932 | 0.41192 | 0.78514 | 0.82005

## pnt #12
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 12 | 49.997 | 57.735 | 51.9615 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | -120 | -120 | -120 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 0 | 6 | 0 | 346.41 | -155.8845 | -173.205 | 0 | 269.9999 | -299.9999 | 346.41 | 311.769 | 346.41 | 17.3205 | -30 | 1004.589
Счетчик MTE |  |  |  | 12 | 49.9908 | 57.7587 | 51.9319 | 57.7419 | 119.9912 | 120.0145 | 119.9944 | 6.001 | 5.9998 | 6.0006 | -119.9926 | -119.9979 | -120.0095 | 1 | -0.50076 | -0.49942 | 55.8108 | 1.9378 | 1.9411 | 0.000634 | 6.0005 | 0.00021734 | 346.6108 | -156.0278 | -173.0436 | 0.20736 | 269.6985 | -300.1819 | 346.6108 | 311.5798 | 346.487 | 17.5393 | -30.276 | 1004.6777
Генератор MTE |  |  |  | 12 | 49.997 | 57.735 | 51.9615 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | -120.002 | -120 | -119.998 | 1 | -0.49997 | -0.50003 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 5.8646e-05 | 6 | 8.1633e-05 | 346.4088 | -155.8746 | -173.2157 | 0 | 270.0044 | -299.9943 | 346.4088 | 311.768 | 346.4106 | 17.3185 | -29.9899 | 1004.5874
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061646 | 0.023663 | 0.029631 | 0.0070378 | 0.0088333 | 0.014478 | 0.0056444 | 0.0010387 | 0.00019989 | 0.00059333 | 0.0094222 | 0.0021111 | 0.011533 | 1.7896e-07 | 0.00079385 | 0.00060723 | 0.00035637 | 0.013352 | 0.016655 | 0.00057535 | 0.00047737 | 0.00013571 | 0.20191 | 0.15327 | 0.17215 | 0.20736 | 0.30591 | 0.18762 | 0.20197 | 0.18817 | 0.076487 | 0.22079 | 0.28617 | 0.090294
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012331 | 0.040969 | 0.057058 | 0.012188 | 0.0073617 | 0.012063 | 0.0047039 | 0.017309 | 0.0033316 | 0.0098879 | -0.0078523 | -0.0017593 | -0.0096103 | 1.7896e-05 | -0.15853 | -0.12159 | 0.00063854 | 0.68903 | 0.85798 | 0 | 0.0079555 | 0 | 0.058253 | -0.098232 | -0.099484 | 0 | 0.11343 | -0.062503 | 0.058271 | 0.060391 | 0.022075 | 1.2588 | -0.94519 | 0.0089873
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.040986 | 0.051323 | 0.01219 |  |  |  | 0.020774 | 0.0039978 | 0.011867 | [6 empty] | 0.00061726 | 0.023127 | 0.028846 | 0.011507 | 0.0095473 | 0.0027142
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20419 | 0.21279 | 0.20835 | 7.4706 | 0.50928 | 0.50482 | 0.50669 | 0.51114 | 0.50667 | 0.20419 | 7.4706 | 0.50669
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6222 | 2.4399 | 1.9485 | 8.2036 | 22.6415 | 13.8143 | 35.4331 | 4.8137 | 25.0139 | 8.427 | 53.066 | 236.8421 | 43.3526 | 55879.1712 | 12.5969 | 16.4682 | 162.0073 | 4.324 | 3.4666 | 8.6904 | 10.4741 | 36.8432 | 3.5052 | 2.1662 | 2.0943 | 1000 | 4.49 | 8.0767 | 8.6954 | 8.4637 | 22.9524 | 0.1622 | 7.9038 | 56.3781
Binom# |  |  |  | 12 | 49.9979 | 57.745 | 51.9279 | 57.7358 | 119.9867 | 120.0087 | 120.0047 | 6.0013 | 5.9999 | 6.0009 | -119.9831 | -120.008 | -120.0089 | 1 | -0.50084 | -0.49943 | 55.8021 | 1.9384 | 1.9343 | 0.00073025 | 6.0007 | 0.00049384 | 346.5454 | -156.0423 | -173.0361 | 0.14294 | 269.6722 | -300.1653 | 346.5454 | 311.5643 | 346.4688 | 17.4669 | -30.3501 | 1004.5786
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0070551 | 0.013683 | 0.0039857 | 0.006159 | 0.0044952 | 0.005826 | 0.010344 | 0.00028926 | 0.00016267 | 0.00032556 | 0.0094921 | 0.010122 | 0.00061457 | 1.1935e-07 | 7.1445e-05 | 4.6165e-06 | 0.0087677 | 0.00060252 | 0.0068292 | 9.6257e-05 | 0.00021499 | 0.0002765 | 0.065377 | 0.014503 | 0.0074803 | 0.064426 | 0.026268 | 0.016664 | 0.065409 | 0.015494 | 0.0182 | 0.072392 | 0.074033 | 0.099102
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014113 | 0.023691 | 0.0076749 | 0.010666 | 0.0037463 | 0.0048545 | 0.0086205 | 0.0048203 | 0.0027112 | 0.0054254 | -0.0079106 | -0.0084351 | -0.0005121 | 1.1935e-05 | -0.014267 | -0.00092436 | 0.01571 | 0.031092 | 0.35181 | 0 | 0.0035829 | 0 | 0.018862 | -0.0092954 | -0.0043228 | 0 | 0.0097399 | -0.0055514 | 0.018871 | 0.0049726 | 0.0052528 | 0.41274 | -0.24453 | 0.0098641
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0237 | 0.0069035 | 0.010668 |  |  |  | 0.0057853 | 0.0032534 | 0.0065112 | [6 empty] | 0.015186 | 0.0010436 | 0.011829 | 0.0019251 | 0.0042998 | 0.0055299
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20419 | 0.21279 | 0.20835 | 7.4706 | 0.50928 | 0.50482 | 0.50669 | 0.51114 | 0.50667 | 0.20419 | 7.4706 | 0.50669
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.4174 | 4.2193 | 14.4854 | 9.3741 | 44.4917 | 34.3286 | 19.3346 | 17.2852 | 30.7374 | 15.3582 | 52.6751 | 49.3975 | 813.5755 | 83785.1356 | 139.9686 | 2166.1659 | 6.585 | 95.8232 | 8.4541 | 51.9444 | 23.2566 | 18.0834 | 10.8254 | 22.8919 | 48.1984 | 1000 | 52.2883 | 90.9348 | 26.8503 | 102.7907 | 96.4586 | 0.49471 | 30.5513 | 51.367

## pnt #13
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 13 | 49.505 | 57.735 | 63.5085 | 51.9615 | 115 | 120 | 125 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -125 | -120 | -115 | 1 | -0.5 | -0.5 | 57.6862 | 1.6576 | 5.0112 | 0.001454 | 0.049958 | 0.001454 | 2.8868 | -1.5877 | -1.299 | 0 | 2.75 | -2.25 | 2.8868 | 3.1754 | 2.5981 | 0 | 0.5 | 8.6602
Счетчик MTE |  |  |  | 13 | 49.4989 | 57.7517 | 63.4755 | 51.9729 | 115.0034 | 120.0022 | 124.9944 | 0.045009 | 0.05002 | 0.050003 | -125.0012 | -119.9972 | -115.0016 | 1 | -0.50056 | -0.49943 | 57.6846 | 1.6455 | 4.9972 | 0.0021666 | 0.048304 | 0.0021619 | 2.5993 | -1.5893 | -1.2979 | 0.0019059 | 2.7486 | -2.2515 | 2.5993 | 3.175 | 2.5988 | -0.28788 | 0.49904 | 8.3731
Генератор MTE |  |  |  | 13 | 49.505 | 57.7353 | 63.5083 | 51.9614 | 115.0001 | 120 | 124.9999 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -125.004 | -120 | -114.996 | 1 | -0.49995 | -0.50005 | 57.6862 | 1.6576 | 5.0111 | 0.0014552 | 0.049957 | 0.0014551 | 2.8868 | -1.5876 | -1.2991 | 5.4997e-05 | 2.7501 | -2.2499 | 2.8868 | 3.1754 | 2.598 | 8.5346e-05 | 0.50021 | 8.6602
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061369 | 0.016431 | 0.032817 | 0.011484 | 0.0033307 | 0.0022211 | 0.0055518 | 0.0049918 | 1.9756e-05 | 3.2778e-06 | 0.0027511 | 0.0028378 | 0.0055889 | 2.6863e-07 | 0.00060963 | 0.00061917 | 0.0015554 | 0.01216 | 0.013893 | 0.0007114 | 0.0016533 | 0.00070686 | 0.28746 | 0.0017422 | 0.0012368 | 0.0018509 | 0.0014533 | 0.0015732 | 0.28746 | 0.00038683 | 0.00074457 | 0.28797 | 0.0011756 | 0.28711
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012398 | 0.028451 | 0.0517 | 0.022097 | 0.0028961 | 0.0018509 | 0.0044416 | 11.0908 | 0.039496 | 0.0065552 | -0.0022009 | -0.0023649 | -0.0048598 | 2.6863e-05 | -0.12179 | -0.12398 | 0.0026964 | 0.73903 | 0.27801 | 32.8344 | 3.4226 | 32.696 | 11.0592 | -0.10962 | -0.09529 | 0 | 0.052874 | -0.069872 | 11.0592 | 0.012184 | 0.028651 | 0 | 0.23556 | 3.4289
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.02846 | 0.05684 | 0.019892 |  |  |  | 0.099836 | 0.00039511 | 6.5556e-05 | [6 empty] | 0.002694 | 0.021062 | 0.024063 | 0.014228 | 0.033066 | 0.014137
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.9523 | 5.1461 | 5.1598 | 3754.0905 | 3.3614 | 3.3611 | 4.9036 | 4.4621 | 4.4642 | 2.9523 | 3754.0905 | 4.9036
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6295 | 3.5138 | 1.7593 | 5.0272 | 60.048 | 90.045 | 36.0245 | 1.0016 | 253.0934 | 1525.4237 | 181.7447 | 176.1942 | 89.4632 | 37225.4735 | 16.4033 | 16.1507 | 37.1189 | 4.7478 | 4.1558 | 7.0284 | 3.0243 | 7.0735 | 0.26695 | 46.9446 | 54.149 | 1000 | 63.5743 | 48.1032 | 0.4434 | 366.2324 | 155.8149 | 1000 | 15936.6094 | 1.4301
Binom# |  |  |  | 13 | 49.5068 | 57.737 | 63.47 | 51.9688 | 114.9987 | 119.9996 | 125.0017 | 0.05004 | 0.050022 | 0.049986 | -124.9418 | -120.0959 | -114.9623 | 1 | -0.50078 | -0.5006 | 57.6764 | 1.6433 | 4.9971 | 0.0013899 | 0.050067 | 0.001414 | 2.8892 | -1.5899 | -1.3004 | 0 | 2.7482 | -2.2488 | 2.8892 | 3.1749 | 2.5977 | 0 | 0.49939 | 8.6618
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0078966 | 0.014713 | 0.0054783 | 0.0041306 | 0.0046887 | 0.002656 | 0.0073523 | 0.0050315 | 2.9199e-06 | 1.7164e-05 | 0.0594 | 0.098701 | 0.039293 | 2.0921e-07 | 0.00021111 | 0.001177 | 0.008212 | 0.0021263 | 0.00010593 | 0.00077669 | 0.0017625 | 0.00074796 | 0.28985 | 0.00063201 | 0.0025115 | 0.0019059 | 0.000454 | 0.0027118 | 0.28985 | 7.6309e-05 | 0.0010928 | 0.28788 | 0.00035197 | 0.28868
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015953 | 0.025475 | 0.0086306 | 0.0079477 | 0.004077 | 0.0022133 | 0.0058821 | 11.1791 | 0.0058374 | 0.034326 | -0.04752 | -0.082253 | -0.034168 | 2.0921e-05 | -0.042174 | -0.23566 | 0.014236 | 0.12922 | 0.0021197 | 35.8477 | 3.6488 | 34.5969 | 11.1508 | -0.039767 | -0.19351 | 0 | 0.016517 | -0.12044 | 11.1508 | 0.0024034 | 0.042049 | 0 | 0.07053 | 3.4476
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.025483 | 0.0094887 | 0.0071545 |  |  |  | 0.10063 | 5.8397e-05 | 0.00034328 | [6 empty] | 0.014224 | 0.0036829 | 0.00018347 | 0.015534 | 0.03525 | 0.014959
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.9523 | 5.1461 | 5.1598 | 3754.0905 | 3.3614 | 3.3611 | 4.9036 | 4.4621 | 4.4642 | 2.9523 | 3754.0905 | 4.9036
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2664 | 3.9242 | 10.5389 | 13.9773 | 42.6557 | 75.3016 | 27.2023 | 0.99373 | 1712.4074 | 291.3056 | 8.4175 | 5.0658 | 12.7248 | 47798.8439 | 47.3689 | 8.4964 | 7.0306 | 27.1525 | 545.0357 | 6.4376 | 2.8368 | 6.6849 | 0.26476 | 129.4064 | 26.6651 | 1000 | 203.5092 | 27.9055 | 0.43975 | 1856.5319 | 106.167 | 1000 | 53226.9268 | 1.4223

## pnt #14
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 14 | 49.505 | 57.735 | 46.188 | 69.282 | 125 | 120 | 115 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | -5 | 1 | -0.5 | -0.5 | 57.6862 | 4.9899 | 8.3443 | 0.001454 | 0.001454 | 0.049958 | 2.8868 | -1.1547 | -1.732 | 0 | -2 | 3 | 2.8868 | 2.3094 | 3.4641 | 0 | 1 | 8.6603
Счетчик MTE |  |  |  | 14 | 49.4989 | 57.7537 | 46.1622 | 69.2991 | 125.0002 | 120.006 | 114.9938 | 0.045007 | 0.050015 | 0.050003 | 5.0068 | -0.0055444 | -5.0013 | 1 | -0.49931 | -0.50052 | 57.6894 | 5.0004 | 8.3584 | 0.0021657 | 0.0021638 | 0.048302 | 2.5993 | -1.1528 | -1.7344 | 0.0017753 | -2.0004 | 2.9999 | 2.5993 | 2.3088 | 3.4651 | -0.28784 | 1.0013 | 8.3733
Генератор MTE |  |  |  | 14 | 49.505 | 57.7352 | 46.1878 | 69.282 | 125 | 120 | 115 | 0.05 | 0.049997 | 0.05 | 5.0011 | 0 | -5.0011 | 1 | -0.5 | -0.5 | 57.6862 | 4.9899 | 8.3444 | 0.0014534 | 0.0014552 | 0.049957 | 2.8868 | -1.1546 | -1.7321 | -5.3816e-05 | -1.9999 | 3 | 2.8868 | 2.3092 | 3.4641 | 0.00010968 | 1.0001 | 8.6601
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061392 | 0.01845 | 0.025551 | 0.01713 | 0.0001917 | 0.0060233 | 0.006215 | 0.0049934 | 1.7767e-05 | 2.7778e-06 | 0.0057236 | 0.0055444 | 0.00017915 | 2.3307e-07 | 0.00069142 | 0.00051632 | 0.0032593 | 0.010429 | 0.014056 | 0.00071231 | 0.00070859 | 0.0016548 | 0.28747 | 0.001825 | 0.0023136 | 0.0018292 | 0.00052474 | 0.00012521 | 0.28746 | 0.00045733 | 0.001049 | 0.28795 | 0.0011792 | 0.28687
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012403 | 0.031946 | 0.055351 | 0.024719 | 0.00015336 | 0.0050192 | 0.0054047 | 11.0947 | 0.035523 | 0.0055552 | 0.11432 | 0 | -0.003582 | 2.3307e-05 | -0.13848 | -0.10316 | 0.0056497 | 0.20857 | 0.16817 | 32.8904 | 32.7481 | 3.4258 | 11.0593 | -0.15831 | -0.1334 | 0 | -0.026232 | 0.0041739 | 11.0592 | 0.019808 | 0.030273 | 0 | 0.11777 | 3.4261
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.031956 | 0.044256 | 0.02967 |  |  |  | 0.099868 | 0.00035533 | 5.5556e-05 | [6 empty] | 0.0056453 | 0.018064 | 0.024346 | 0.014246 | 0.014172 | 0.033095
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.9524 | 5.1654 | 5.1513 | 4030.2566 | 3.3658 | 3.3654 | 4.9038 | 4.4689 | 4.4665 | 2.9524 | 4030.2566 | 4.9038
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6289 | 3.1293 | 2.2596 | 3.3704 | 1043.2717 | 33.2042 | 32.18 | 1.0013 | 281.4259 | 1800 | 87.3577 | 90.1804 | 2790.9919 | 42904.7377 | 14.463 | 19.3677 | 17.714 | 5.536 | 4.1075 | 7.0195 | 7.0562 | 3.0216 | 0.26696 | 32.6283 | 38.6155 | 1000 | 128.3075 | 806.2932 | 0.44341 | 225.6076 | 147.5401 | 1000 | 34220.5215 | 1.4313
Binom# |  |  |  | 14 | 49.5071 | 57.7373 | 46.1586 | 69.2902 | 125.003 | 119.9962 | 115.0007 | 0.050029 | 0.050046 | 0.05004 | 5.0233 | -0.023983 | -4.9993 | 1 | -0.50016 | -0.49953 | 57.6788 | 4.9999 | 8.3576 | 0.0014302 | 0.0014302 | 0.050058 | 2.8885 | -1.1554 | -1.732 | 0 | -2.0004 | 3.0037 | 2.8885 | 2.3101 | 3.4673 | 0 | 1.0034 | 8.6659
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0082231 | 0.016322 | 0.0036986 | 0.0088849 | 0.0028143 | 0.009777 | 0.0069703 | 0.0050219 | 3.1658e-05 | 3.7557e-05 | 0.01651 | 0.018439 | 0.0019282 | 5.4434e-08 | 0.00085313 | 0.00098949 | 0.010583 | 0.00043761 | 0.00081348 | 0.00073546 | 0.00073353 | 0.0017558 | 0.28922 | 0.002612 | 0.0023453 | 0.0017753 | 2.3984e-05 | 0.0038591 | 0.28922 | 0.0012846 | 0.0021693 | 0.28784 | 0.0021076 | 0.29268
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.016613 | 0.028262 | 0.0080122 | 0.012821 | 0.0022514 | 0.0081471 | 0.0060615 | 11.158 | 0.063298 | 0.075109 | 0.32976 | 0 | -0.038554 | 5.4434e-06 | -0.17086 | -0.19769 | 0.018345 | 0.0087515 | 0.0097325 | 33.9594 | 33.9007 | 3.635 | 11.1269 | -0.22658 | -0.13522 | 0 | -0.001199 | 0.12864 | 11.1269 | 0.05564 | 0.062603 | 0 | 0.21049 | 3.4954
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.028271 | 0.0064062 | 0.015389 |  |  |  | 0.10044 | 0.00063316 | 0.00075113 | [6 empty] | 0.01833 | 0.00075796 | 0.001409 | 0.014709 | 0.014671 | 0.035116
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.9524 | 5.1654 | 5.1513 | 4030.2566 | 3.3658 | 3.3654 | 4.9038 | 4.4689 | 4.4665 | 2.9524 | 4030.2566 | 4.9038
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2161 | 3.5372 | 15.6098 | 6.4981 | 71.0662 | 20.4562 | 28.693 | 0.99564 | 157.9376 | 133.1321 | 30.284 | 27.1169 | 259.3114 | 183707.6227 | 11.7216 | 10.1062 | 5.4555 | 131.9331 | 70.9727 | 6.7985 | 6.8163 | 2.8477 | 0.26534 | 22.7974 | 38.0944 | 1000 | 2807.2076 | 26.1611 | 0.44071 | 80.3179 | 71.3453 | 1000 | 19146.8204 | 1.4029

## pnt #15
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 15 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 128.3 | 120 | 111.7 | 5 | 5 | 5 | 123.3 | 130 | 106.7 | 1 | 0.99619 | 0.99619 | 55.6783 | 5.607 | 11.1375 | 4.9757 | 0.35623 | 0.34017 | 288.675 | 201.3036 | 345.0918 | 0 | -17.6118 | 30.1916 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 835.0704 | 12.5798 | 837.1575
Счетчик MTE |  |  |  | 15 | 49.9908 | 57.7505 | 40.3891 | 69.3076 | 128.3132 | 119.9974 | 111.6894 | 5.0005 | 4.9999 | 5.0006 | 123.3162 | 130.0022 | 106.6816 | 1 | 0.99625 | 0.99613 | 55.6831 | 5.6178 | 11.157 | 4.976 | 0.35649 | 0.34076 | 288.7839 | 201.1843 | 345.2409 | 0.1698 | -17.4716 | 30.4567 | 288.7839 | 201.9415 | 346.5818 | 835.2091 | 13.1548 | 837.3072
Генератор MTE |  |  |  | 15 | 49.997 | 57.7349 | 40.4145 | 69.282 | 128.3 | 120 | 111.7 | 5 | 0 | 5 | 123.3001 | 130.006 | 106.6939 | 1 | 1 | 0.99619 | 55.6782 | 5.607 | 11.1375 | 3.3109 | 1.321 | 1.9899 | 288.6751 | 0 | 345.0882 | -0.015683 | 0 | 30.2095 | 288.6751 | 0 | 346.4079 | 633.7632 | 30.1938 | 635.083
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061815 | 0.015616 | 0.025436 | 0.025649 | 0.013216 | 0.0026267 | 0.010589 | 0.0005325 | 4.9999 | 0.00065778 | 0.016079 | 0.0037922 | 0.012287 | 1.7139e-07 | 0.0037497 | 5.8824e-05 | 0.0048845 | 0.01077 | 0.01956 | 1.6651 | 0.9645 | 1.6491 | 0.10878 | 201.1843 | 0.15278 | 0.18548 | 17.4716 | 0.24715 | 0.10883 | 201.9415 | 0.17383 | 201.4458 | 17.039 | 202.2242
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012365 | 0.02704 | 0.062976 | 0.037007 | 0.010299 | 0.0021889 | 0.0094807 | 0.010649 | 100 | 0.013154 | 0.013039 | 0.002917 | 0.011518 | 1.7139e-05 | 0.37638 | 0.0059053 | 0.0087719 | 0.19172 | 0.17532 | 33.4628 | 270.5541 | 483.9555 | 0.037669 | 100 | 0.044254 | 0 | -100 | 0.81149 | 0.037686 | 100 | 0.050156 | 24.1192 | 129.5263 | 24.1517
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.027047 | 0.044056 | 0.044425 |  |  |  | 0.01065 | 99.9981 | 0.013156 | [6 empty] | 0.0084601 | 0.018655 | 0.033879 | 33.302 | 19.29 | 32.9826
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.21718 | 0.20668 | 0.50462 | 0.51718 | 0.50671 | 0.50002 | 0.51718 | 0.50668 | 0.20001 | 0.50462 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6177 | 3.6973 | 2.2699 | 2.251 | 15.1337 | 76.1421 | 18.8877 | 9.3897 | 0.001 | 7.6014 | 31.0956 | 131.8488 | 40.6927 | 58347.9453 | 2.6669 | 169.9975 | 11.8201 | 5.3605 | 2.9517 | 0.0030028 | 0.005184 | 0.0030319 | 5.3098 | 0.0021718 | 4.6704 | 1000 | 0.0051718 | 0.62443 | 13.2681 | 0.0051718 | 10.1021 | 0.0082927 | 0.0038959 | 0.020703
Binom# |  |  |  | 15 | 49.9991 | 57.7365 | 40.3845 | 69.2985 | 128.3149 | 119.99 | 111.6951 | 5.0012 | 5 | 5.0009 | 123.3265 | 129.9882 | 106.6853 | 1 | 0.99626 | 0.99614 | 55.6731 | 5.618 | 11.1561 | 4.9763 | 0.35628 | 0.34089 | 288.7502 | 201.1676 | 345.2123 | 0.13627 | -17.4578 | 30.4335 | 288.7502 | 201.9237 | 346.5512 | 835.1301 | 13.112 | 837.225
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0082508 | 0.014035 | 0.004604 | 0.0091107 | 0.0016496 | 0.0073602 | 0.0057183 | 0.00063195 | 0.00012922 | 0.00022242 | 0.010331 | 0.014018 | 0.0037104 | 1.1326e-07 | 5.3085e-06 | 5.2373e-06 | 0.010028 | 0.00018337 | 0.00096421 | 0.0002697 | 0.00020566 | 0.00013069 | 0.033705 | 0.016661 | 0.028626 | 0.033529 | 0.013816 | 0.023141 | 0.033755 | 0.017799 | 0.030546 | 0.078991 | 0.042854 | 0.082115
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.016505 | 0.024303 | 0.011399 | 0.013145 | 0.0012856 | 0.0061336 | 0.0051198 | 0.012638 | 0.0025845 | 0.0044479 | 0.0083773 | 0.010783 | 0.003478 | 1.1326e-05 | 0.00053285 | 0.00052576 | 0.018009 | 0.0032641 | 0.0086422 | 0.00542 | 0.057691 | 0.038352 | 0.011671 | 0.0082813 | 0.0082915 | 0 | -0.079075 | 0.07598 | 0.011689 | 0.0088139 | 0.0088134 | 0.0094577 | 0.32576 | 0.009807
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.024309 | 0.0079744 | 0.01578 |  |  |  | 0.012639 | 0.0025844 | 0.0044485 | [6 empty] | 0.017369 | 0.0003176 | 0.0016701 | 0.0053939 | 0.0041133 | 0.0026137
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.21718 | 0.20668 | 0.50462 | 0.51718 | 0.50671 | 0.50002 | 0.51718 | 0.50668 | 0.20001 | 0.50462 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.212 | 4.1137 | 12.5402 | 6.3371 | 121.2447 | 27.1731 | 34.9755 | 7.912 | 38.6934 | 22.4797 | 48.3999 | 35.6682 | 134.7577 | 88294.9305 | 1883.764 | 1909.391 | 5.7574 | 314.8572 | 59.878 | 18.5394 | 24.3116 | 38.2594 | 17.1372 | 26.2251 | 24.927 | 1000 | 6.5405 | 6.6691 | 42.778 | 58.6776 | 57.49 | 21.1483 | 1.5491 | 50.9855

## pnt #16
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 16 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 111.7 | 120 | 128.3 | 5 | 5 | 5 | -8.3 | 0 | 8.3 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.6783 | 11.1375 | 5.607 | 0.24123 | 0.24123 | 4.9883 | 288.675 | -101.0363 | -173.205 | 0 | -174.9999 | 299.9999 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 14.4338 | 124.9999 | 837.1575
Счетчик MTE |  |  |  | 16 | 49.9908 | 57.7486 | 40.3885 | 69.3074 | 111.7116 | 119.9988 | 128.2896 | 5.0009 | 4.9991 | 5.0005 | -8.2896 | 0.0039222 | 8.2856 | 1 | -0.49945 | -0.50062 | 55.6829 | 11.1497 | 5.6253 | 0.24127 | 0.2405 | 4.9885 | 288.7928 | -100.8435 | -173.5003 | 0.18801 | -174.9211 | 300.0119 | 288.7929 | 201.9079 | 346.5682 | 14.4489 | 125.2788 | 837.269
Генератор MTE |  |  |  | 16 | 49.997 | 57.7351 | 40.4144 | 69.2819 | 111.6991 | 120.001 | 128.2999 | 5 | 5 | 5 | -8.2965 | -0.00099 | 8.2975 | 1 | -0.49997 | -0.5 | 55.6782 | 11.1376 | 5.607 | 0.24115 | 0.24113 | 4.9884 | 288.6767 | -101.0304 | -173.2057 | -0.012762 | -175.0032 | 300.0021 | 288.6767 | 202.0724 | 346.4123 | 14.4406 | 124.9861 | 837.1613
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061683 | 0.013481 | 0.02589 | 0.025456 | 0.012512 | 0.0021956 | 0.010317 | 0.0008452 | 0.0008677 | 0.00041333 | 0.0069405 | 0.0049122 | 0.011853 | 2.1093e-07 | 0.00051796 | 0.00062516 | 0.0046829 | 0.01213 | 0.018317 | 0.0001202 | 0.00063515 | 0.00015548 | 0.11615 | 0.18682 | 0.29462 | 0.20077 | 0.082127 | 0.0098428 | 0.11621 | 0.1645 | 0.15593 | 0.0083528 | 0.29274 | 0.10765
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012339 | 0.023344 | 0.064102 | 0.036729 | 0.011201 | 0.0018296 | 0.0080418 | 0.016901 | 0.017357 | 0.0082659 | -0.083725 | 0 | 0.14305 | 2.1093e-05 | -0.1037 | -0.12488 | 0.00841 | 0.10879 | 0.32562 | 0.049821 | 0.2641 | 0.0031168 | 0.040221 | -0.18526 | -0.16981 | 0 | -0.046951 | 0.0032808 | 0.040242 | 0.08147 | 0.044991 | 0.057809 | 0.23367 | 0.012857
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.02335 | 0.044843 | 0.04409 |  |  |  | 0.016904 | 0.017354 | 0.0082667 | [6 empty] | 0.0081111 | 0.021009 | 0.031726 | 0.0024041 | 0.012703 | 0.0031097
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.21719 | 0.20668 | 0.50665 | 0.51718 | 0.50668 | 0.50002 | 0.51719 | 0.50668 | 0.20001 | 0.50665 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6212 | 4.2827 | 2.23 | 2.2681 | 15.9843 | 91.0931 | 19.386 | 5.9158 | 5.7624 | 12.0968 | 72.0414 | 101.7869 | 42.1846 | 47409.4558 | 19.3067 | 15.9959 | 12.3288 | 4.7598 | 3.152 | 41.5965 | 7.8722 | 32.1575 | 4.9729 | 1.1723 | 1.2171 | 1000 | 11.0154 | 154.4388 | 12.4254 | 6.3481 | 11.2618 | 3.4599 | 2.1682 | 38.8914
Binom# |  |  |  | 16 | 49.9988 | 57.7355 | 40.3908 | 69.2941 | 111.6998 | 119.9943 | 128.3059 | 5.0015 | 4.9995 | 5.001 | -8.277 | -0.0098053 | 8.2868 | 1 | -0.49929 | -0.50062 | 55.6727 | 11.1484 | 5.6179 | 0.24109 | 0.24028 | 4.9889 | 288.7638 | -100.8248 | -173.4834 | 0.024277 | -174.9624 | 299.9877 | 288.7638 | 201.9344 | 346.5388 | 14.4556 | 125.0495 | 837.2369
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0079972 | 0.013073 | 0.0022676 | 0.01325 | 0.011744 | 0.0045112 | 0.016255 | 0.00062921 | 0.00037562 | 0.00053134 | 0.01258 | 0.013728 | 0.001147 | 2.1191e-07 | 0.00015836 | 6.3281e-06 | 0.010171 | 0.0012916 | 0.0073422 | 0.00017649 | 0.00021633 | 0.00040796 | 0.029014 | 0.018755 | 0.016927 | 0.16373 | 0.041372 | 0.02421 | 0.029076 | 0.026478 | 0.02944 | 0.0066537 | 0.2293 | 0.032037
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015997 | 0.022638 | 0.0056144 | 0.019118 | 0.010513 | 0.0037594 | 0.012671 | 0.012582 | 0.0075136 | 0.010626 | -0.15176 | 0 | 0.013844 | 2.1191e-05 | -0.031706 | -0.001264 | 0.018266 | 0.011584 | 0.13052 | 0.073153 | 0.08995 | 0.0081779 | 0.010047 | -0.018598 | -0.0097559 | 0 | -0.023652 | 0.0080698 | 0.010068 | 0.013114 | 0.0084947 | 0.04605 | 0.18304 | 0.0038264
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.022643 | 0.0039276 | 0.02295 |  |  |  | 0.012584 | 0.0075124 | 0.010627 | [6 empty] | 0.017617 | 0.0022371 | 0.012717 | 0.0035299 | 0.0043266 | 0.0081591
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.21719 | 0.20668 | 0.50665 | 0.51718 | 0.50668 | 0.50002 | 0.51719 | 0.50668 | 0.20001 | 0.50665 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2504 | 4.4163 | 25.461 | 4.3574 | 17.0296 | 44.3338 | 12.3036 | 7.9465 | 13.3114 | 9.4103 | 39.7459 | 36.4232 | 435.9107 | 47190.8296 | 63.1485 | 1580.2462 | 5.6763 | 44.7011 | 7.8635 | 28.3297 | 23.113 | 12.2562 | 19.9082 | 11.678 | 21.1854 | 1000 | 21.8666 | 62.7875 | 49.6639 | 39.4374 | 59.6472 | 4.3434 | 2.7681 | 130.6763

## pnt #17
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 17 | 45.008 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 17 | 45.0024 | 57.7526 | 57.7081 | 57.7486 | 120.0028 | 120.0017 | 119.9955 | 5.0004 | 4.9996 | 5.0009 | 120.0131 | 119.9993 | 119.9876 | 0.50041 | 0.50057 | 0.50053 | 57.7364 | 0.012923 | 0.015491 | 5.0003 | 6.8826e-05 | 0.00074264 | 144.513 | 144.424 | 144.5517 | -250.0296 | -249.7713 | -250.0165 | 288.7886 | 288.5203 | 288.7966 | 433.4888 | -749.8174 | 866.1055
Генератор MTE |  |  |  | 17 | 45.008 | 57.7351 | 57.7349 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 4.9999 | 120.0099 | 119.997 | 119.9931 | 0.4999 | 0.50005 | 0.5 | 57.735 | 6.6667e-05 | 6.6667e-05 | 5 | 0.00027226 | 0.00024106 | 144.3085 | 144.3495 | 144.3355 | -250.0192 | -249.9904 | -249.9965 | 288.6772 | 288.6728 | 288.671 | 432.9935 | -750.006 | 866.021
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0056092 | 0.01751 | 0.026782 | 0.01366 | 0.0027778 | 0.0017033 | 0.0044811 | 0.000412 | 0.00032089 | 0.000991 | 0.0032444 | 0.0022778 | 0.0055222 | 0.00051554 | 0.00052254 | 0.00053123 | 0.0014626 | 0.012856 | 0.015425 | 0.00036069 | 0.00020343 | 0.00050158 | 0.20454 | 0.074541 | 0.21618 | 0.010442 | 0.21912 | 0.020072 | 0.11134 | 0.15243 | 0.12553 | 0.49526 | 0.1886 | 0.084444
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012464 | 0.030319 | 0.04641 | 0.023654 | 0.0023148 | 0.0014194 | 0.0037344 | 0.0082393 | 0.0064182 | 0.019816 | 0.0027034 | 0.0018982 | 0.0046023 | 0.10302 | 0.10439 | 0.10613 | 0.0025332 | 0 | 0 | 0.0072133 | 0 | 0 | 0.14154 | 0.051613 | 0.14955 | -0.0041764 | -0.087727 | -0.0080282 | 0.038556 | 0.052831 | 0.043466 | 0.11425 | -0.025153 | 0.0097499
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.030328 | 0.046388 | 0.02366 |  |  |  | 0.00824 | 0.0064178 | 0.01982 | [6 empty] | 0.0025332 | 0.022267 | 0.026716 | 0.0072138 | 0.0040686 | 0.010032
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.7828 | 3.2973 | 2.1557 | 4.2266 | 72 | 117.4168 | 44.6318 | 12.1359 | 15.5817 | 5.0454 | 154.1096 | 219.5122 | 90.5433 | 19.3973 | 19.1374 | 18.8242 | 39.4752 | 4.4909 | 3.7431 | 13.8624 | 24.5782 | 9.9684 | 1.4132 | 3.8754 | 1.3374 | 119.7237 | 5.6997 | 62.2822 | 12.9686 | 9.4645 | 11.5037 | 1.7507 | 19.8788 | 51.2842
Binom# |  |  |  | 17 | 45.0098 | 57.7383 | 57.7013 | 57.7419 | 119.9988 | 120.0009 | 120.0003 | 5.002 | 5.0009 | 5.0026 | 120.0242 | 119.9874 | 119.9884 | 0.50018 | 0.5006 | 0.50039 | 57.7265 | 0.01327 | 0.015024 | 5.0018 | 0.0005107 | 0.00094669 | 144.4559 | 144.4527 | 144.5416 | -250.0826 | -249.8013 | -250.0923 | 288.8058 | 288.5607 | 288.8571 | 433.4501 | -749.9763 | 866.2236
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0073596 | 0.014264 | 0.0068048 | 0.0066586 | 0.0039832 | 0.00078781 | 0.0047863 | 0.0015335 | 0.0012898 | 0.0016272 | 0.011071 | 0.011889 | 0.00083317 | 0.00022778 | 2.9299e-05 | 0.00013999 | 0.0099545 | 0.000347 | 0.00046681 | 0.0014694 | 0.00044188 | 0.00020405 | 0.057178 | 0.028652 | 0.010135 | 0.052911 | 0.03007 | 0.075824 | 0.017209 | 0.04036 | 0.060553 | 0.038661 | 0.15882 | 0.11815
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.016354 | 0.024698 | 0.011792 | 0.01153 | 0.0033193 | 0.0006565 | 0.0039887 | 0.030668 | 0.025797 | 0.032539 | 0.009225 | 0.0099077 | 0.00069438 | 0.045518 | 0.0058531 | 0.027968 | 0.017241 | 0 | 0 | 0.029386 | 0 | 0 | 0.039566 | 0.019839 | 0.0070112 | -0.021162 | -0.012039 | -0.030328 | 0.0059592 | 0.013989 | 0.020967 | 0.0089185 | -0.021181 | 0.013642
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.024706 | 0.011786 | 0.011533 |  |  |  | 0.030671 | 0.025796 | 0.032545 | [6 empty] | 0.017242 | 0.00060102 | 0.00080853 | 0.029388 | 0.0088376 | 0.004081
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3588 | 4.0476 | 8.4845 | 8.6707 | 50.2106 | 253.8696 | 41.786 | 3.2604 | 3.8766 | 3.0727 | 45.162 | 42.0551 | 600.1162 | 43.9027 | 341.3132 | 71.4354 | 5.7999 | 166.3844 | 123.6808 | 3.4028 | 11.3153 | 24.5041 | 5.0553 | 10.0823 | 28.5283 | 23.6282 | 41.5337 | 16.4871 | 83.9066 | 35.7451 | 23.8475 | 22.4273 | 23.6066 | 36.6532

## pnt #18
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 18 | 47.497 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 18 | 47.4909 | 57.7523 | 57.7077 | 57.7486 | 120.0024 | 120.0022 | 119.9954 | 5.0007 | 4.9994 | 5.0005 | 120.0085 | 119.9969 | 119.9947 | 0.50055 | 0.50065 | 0.50057 | 57.7362 | 0.012971 | 0.015643 | 5.0002 | 0.00032779 | 0.00054062 | 144.5605 | 144.4395 | 144.5507 | -250.016 | -249.7458 | -249.9918 | 288.8005 | 288.506 | 288.7747 | 433.5507 | -749.7536 | 866.0812
Генератор MTE |  |  |  | 18 | 47.497 | 57.7351 | 57.735 | 57.7349 | 119.998 | 120.001 | 120.001 | 5 | 5 | 5 | 119.9996 | 119.996 | 120.0044 | 0.50005 | 0.50008 | 0.5 | 57.735 | 0.00053256 | 0.00063243 | 5 | 0.00012289 | 0.00012666 | 144.3532 | 144.3599 | 144.3358 | -249.9928 | -249.9883 | -249.997 | 288.6767 | 288.6762 | 288.6716 | 433.0489 | -749.978 | 866.0244
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0060692 | 0.017244 | 0.027303 | 0.013748 | 0.0043889 | 0.0012222 | 0.0056111 | 0.0006512 | 0.0005825 | 0.000594 | 0.0088533 | 0.00087778 | 0.0097311 | 0.00050343 | 0.00057087 | 0.0005657 | 0.0012296 | 0.012439 | 0.01501 | 0.00022089 | 0.0002049 | 0.00041396 | 0.20731 | 0.079622 | 0.21488 | 0.023228 | 0.24251 | 0.0051506 | 0.12383 | 0.17013 | 0.10304 | 0.50181 | 0.22444 | 0.05674
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.01278 | 0.029859 | 0.047313 | 0.023806 | 0.0036573 | 0.0010185 | 0.0046761 | 0.013022 | 0.011651 | 0.011879 | 0.0073773 | 0.0007315 | 0.0081096 | 0.10057 | 0.11403 | 0.11301 | 0.0021297 | 0 | 0 | 0.0044177 | 0 | 0 | 0.14341 | 0.055125 | 0.14865 | -0.0092906 | -0.097104 | -0.0020603 | 0.042878 | 0.05897 | 0.035682 | 0.11575 | -0.029935 | 0.0065513
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.029868 | 0.047291 | 0.023812 |  |  |  | 0.013024 | 0.01165 | 0.01188 | [6 empty] | 0.0021297 | 0.021544 | 0.025999 | 0.0044179 | 0.004098 | 0.0082793
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6477 | 3.348 | 2.1146 | 4.1996 | 45.5696 | 163.6364 | 35.6436 | 7.6781 | 8.5837 | 8.4175 | 56.4759 | 569.6203 | 51.3816 | 19.8638 | 17.517 | 17.6773 | 46.9541 | 4.6416 | 3.8464 | 22.6353 | 24.4023 | 12.0783 | 1.3947 | 3.6286 | 1.3455 | 53.8198 | 5.1494 | 242.6877 | 11.6615 | 8.4793 | 14.013 | 1.7281 | 16.7036 | 76.323
Binom# |  |  |  | 18 | 47.4986 | 57.7356 | 57.7014 | 57.7456 | 120.0073 | 119.9933 | 119.9994 | 5.0017 | 5 | 5.0016 | 120.0231 | 119.9863 | 119.9906 | 0.50038 | 0.50066 | 0.50051 | 57.7263 | 0.012885 | 0.01667 | 5.0011 | 0.00073767 | 0.001301 | 144.4976 | 144.4418 | 144.5569 | -250.0221 | -249.7432 | -250.04 | 288.7743 | 288.5049 | 288.8195 | 433.4962 | -749.8054 | 866.0987
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0076615 | 0.016783 | 0.0062997 | 0.0030194 | 0.0048667 | 0.0088827 | 0.0040313 | 0.0010001 | 0.00052721 | 0.0010381 | 0.014603 | 0.010565 | 0.0040225 | 0.00017228 | 9.6815e-06 | 5.6257e-05 | 0.0099112 | 8.6592e-05 | 0.0010272 | 0.00083625 | 0.00040989 | 0.00076034 | 0.06287 | 0.0022421 | 0.0061985 | 0.0060855 | 0.0025489 | 0.048239 | 0.026224 | 0.0011094 | 0.044865 | 0.05443 | 0.051806 | 0.017531
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.016133 | 0.02906 | 0.010917 | 0.0052286 | 0.0040555 | 0.0074021 | 0.0033595 | 0.02 | 0.010545 | 0.020761 | 0.012168 | 0.0088043 | 0.0033523 | 0.034417 | 0.0019338 | 0.011239 | 0.017166 | 0 | 0 | 0.016724 | 0 | 0 | 0.043491 | 0.0015523 | 0.0042881 | -0.0024341 | -0.0010206 | -0.019296 | 0.0090804 | 0.00038454 | 0.015536 | 0.012554 | -0.0069098 | 0.0020242
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.029069 | 0.010911 | 0.0052298 |  |  |  | 0.020002 | 0.010544 | 0.020763 | [6 empty] | 0.017167 | 0.00014998 | 0.0017792 | 0.016725 | 0.0081977 | 0.015207
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3052 | 3.4401 | 9.1647 | 19.1212 | 41.0959 | 22.5157 | 49.6121 | 4.9994 | 9.4838 | 4.8163 | 34.2403 | 47.3265 | 124.3 | 58.0462 | 1032.9017 | 177.7557 | 5.8252 | 666.7448 | 56.2046 | 5.9791 | 12.1985 | 6.576 | 4.5991 | 128.8574 | 46.6442 | 205.4249 | 489.9229 | 25.9123 | 55.0658 | 1300.3125 | 32.1836 | 15.9321 | 72.3635 | 247.0179

## pnt #19
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 19 | 48.994 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 19 | 48.988 | 57.7521 | 57.7076 | 57.7485 | 120.0085 | 120.0017 | 119.9897 | 5.0004 | 4.9996 | 5.0011 | 120.0126 | 120.0047 | 119.9827 | 0.50048 | 0.50054 | 0.50058 | 57.7361 | 0.011458 | 0.017224 | 5.0004 | 9.2727e-05 | 0.00087955 | 144.5308 | 144.4131 | 144.5717 | -250.0153 | -249.7709 | -250.0155 | 288.7851 | 288.5146 | 288.8057 | 433.5156 | -749.8018 | 866.1053
Генератор MTE |  |  |  | 19 | 48.994 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120.0083 | 119.998 | 119.9937 | 0.4999 | 0.50003 | 0.5 | 57.735 | 1.5166e-14 | 3.5527e-15 | 5 | 0.00022144 | 0.00021506 | 144.3103 | 144.3465 | 144.3375 | -250.0163 | -249.9953 | -249.9999 | 288.6756 | 288.6756 | 288.675 | 432.9943 | -750.0115 | 866.0262
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0060367 | 0.017116 | 0.027416 | 0.013463 | 0.0085222 | 0.00175 | 0.010272 | 0.0004138 | 0.0004146 | 0.0010978 | 0.0042672 | 0.0067 | 0.010967 | 0.00057412 | 0.00050978 | 0.00058458 | 0.0010543 | 0.011458 | 0.017224 | 0.00036563 | 0.00012871 | 0.0006645 | 0.22052 | 0.066573 | 0.23419 | 0.00095726 | 0.22441 | 0.015649 | 0.10948 | 0.161 | 0.13071 | 0.52128 | 0.20972 | 0.079184
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012323 | 0.029636 | 0.047508 | 0.023314 | 0.0071013 | 0.0014583 | 0.0085609 | 0.0082753 | 0.0082927 | 0.021951 | 0.0035556 | 0.0055831 | 0.0091407 | 0.11471 | 0.10185 | 0.11678 | 0.001826 | 0 | 0 | 0.007312 | 0 | 0 | 0.15258 | 0.046099 | 0.16199 | -0.00038288 | -0.089847 | -0.0062591 | 0.037909 | 0.055804 | 0.045259 | 0.12025 | -0.02797 | 0.0091425
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.029645 | 0.047485 | 0.023319 |  |  |  | 0.008276 | 0.008292 | 0.021956 | [6 empty] | 0.001826 | 0.019845 | 0.029833 | 0.0073126 | 0.0025742 | 0.01329
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6565 | 3.3732 | 2.1059 | 4.2883 | 23.4681 | 114.2857 | 19.47 | 12.0831 | 12.0598 | 4.5547 | 117.1722 | 74.6269 | 45.5904 | 17.418 | 19.6162 | 17.1062 | 54.7631 | 5.039 | 3.352 | 13.6751 | 38.8473 | 7.5245 | 1.3109 | 4.339 | 1.2348 | 1305.924 | 5.5653 | 79.8858 | 13.1899 | 8.9603 | 11.0478 | 1.6634 | 17.8768 | 54.6912
Binom# |  |  |  | 19 | 48.9959 | 57.7377 | 57.7018 | 57.7432 | 120.0062 | 119.9927 | 120.0011 | 5.001 | 5.0001 | 5.0017 | 120.0254 | 119.9915 | 119.9831 | 0.5003 | 0.50057 | 0.50054 | 57.7256 | 0.012044 | 0.014731 | 5.0008 | 0.00030389 | 0.0014273 | 144.4586 | 144.4207 | 144.5638 | -250.0096 | -249.7638 | -250.0313 | 288.7439 | 288.5122 | 288.8154 | 433.4431 | -749.8046 | 866.0715
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0079816 | 0.014429 | 0.005787 | 0.0052649 | 0.0023043 | 0.0090437 | 0.011363 | 0.0005375 | 0.0004747 | 0.00062694 | 0.012862 | 0.013192 | 0.00034523 | 0.0001789 | 3.0524e-05 | 4.4149e-05 | 0.010426 | 0.00058674 | 0.0024933 | 0.00038064 | 0.00021117 | 0.00054776 | 0.072236 | 0.0076119 | 0.0079207 | 0.0057434 | 0.0071548 | 0.015748 | 0.041126 | 0.0023972 | 0.009657 | 0.072545 | 0.0028653 | 0.033866
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.016293 | 0.024985 | 0.010028 | 0.009117 | 0.0019201 | 0.0075363 | 0.0094702 | 0.010749 | 0.0094947 | 0.012536 | 0.010717 | 0.010992 | 0.00028773 | 0.035746 | 0.0060982 | 0.0088195 | 0.018059 | 0 | 0 | 0.0076122 | 0 | 0 | 0.04998 | 0.0052709 | 0.0054787 | -0.0022972 | -0.0028646 | -0.0062989 | 0.014241 | 0.00083088 | 0.0033438 | 0.016734 | -0.00038214 | 0.0039102
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.024992 | 0.010023 | 0.0091191 |  |  |  | 0.01075 | 0.0094939 | 0.012539 | [6 empty] | 0.018059 | 0.0010163 | 0.0043185 | 0.0076128 | 0.0042233 | 0.010955
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2529 | 4.0012 | 9.9767 | 10.9659 | 86.7955 | 22.1148 | 17.6006 | 9.3023 | 10.5331 | 7.9752 | 38.8756 | 37.9031 | 1448.3302 | 55.8964 | 327.6133 | 226.5054 | 5.5374 | 98.3994 | 23.1562 | 13.1358 | 23.6781 | 9.1281 | 4.002 | 37.9483 | 36.5087 | 217.6595 | 174.5548 | 79.3812 | 35.1108 | 601.7959 | 149.5371 | 11.9527 | 1308.4598 | 127.875

## pnt #20
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 20 | 50.996 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 20 | 50.9896 | 57.7519 | 57.7071 | 57.7487 | 120.0027 | 120.0025 | 119.9948 | 5.0007 | 4.9996 | 5.0008 | 120.0146 | 119.9974 | 119.988 | 0.50051 | 0.50069 | 0.50062 | 57.7359 | 0.012907 | 0.015942 | 5.0004 | 0.00022598 | 0.00074389 | 144.5475 | 144.456 | 144.5729 | -250.0218 | -249.7437 | -249.9972 | 288.799 | 288.5125 | 288.7904 | 433.5764 | -749.7627 | 866.1019
Генератор MTE |  |  |  | 20 | 50.996 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 5 | 5 | 5 | 120.0046 | 119.996 | 119.9994 | 0.49998 | 0.50005 | 0.49998 | 57.735 | 7.9118e-05 | 7.9118e-05 | 5 | 0.00011191 | 0.00014016 | 144.3306 | 144.3509 | 144.334 | -250.0019 | -249.9928 | -250.0039 | 288.6733 | 288.6756 | 288.6767 | 433.0155 | -749.9987 | 866.0257
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0064367 | 0.016999 | 0.027901 | 0.013661 | 0.0024753 | 0.0025444 | 0.0050197 | 0.0007044 | 0.000409 | 0.00078578 | 0.0099878 | 0.0014444 | 0.011432 | 0.00053345 | 0.00064693 | 0.00063034 | 0.00091959 | 0.012828 | 0.015863 | 0.00036036 | 0.00011407 | 0.00060373 | 0.21689 | 0.10509 | 0.23888 | 0.019834 | 0.24912 | 0.0067284 | 0.12567 | 0.16311 | 0.11368 | 0.56086 | 0.23601 | 0.07625
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012623 | 0.029434 | 0.04835 | 0.023656 | 0.0020627 | 0.0021203 | 0.0041833 | 0.014086 | 0.0081807 | 0.015713 | 0.0083221 | 0.0012037 | 0.0095278 | 0.10658 | 0.12921 | 0.12591 | 0.0015928 | 0 | 0 | 0.0072068 | 0 | 0 | 0.15005 | 0.072746 | 0.16523 | -0.0079329 | -0.09975 | -0.0026914 | 0.043516 | 0.056534 | 0.039365 | 0.12936 | -0.031478 | 0.0088038
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.029443 | 0.048326 | 0.023662 |  |  |  | 0.014088 | 0.00818 | 0.015716 | [6 empty] | 0.0015928 | 0.022218 | 0.027476 | 0.0072073 | 0.0022814 | 0.012075
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.5536 | 3.3964 | 2.0693 | 4.2262 | 80.7994 | 78.6026 | 39.8429 | 7.0982 | 12.2249 | 6.3631 | 50.0612 | 346.1538 | 43.736 | 18.7459 | 15.4576 | 15.8645 | 62.7834 | 4.5009 | 3.6395 | 13.8748 | 43.8333 | 8.2819 | 1.333 | 2.7496 | 1.2106 | 63.0307 | 5.0128 | 185.783 | 11.4904 | 8.8446 | 12.7019 | 1.5463 | 15.8844 | 56.7955
Binom# |  |  |  | 20 | 50.9953 | 57.7379 | 57.702 | 57.7427 | 120.0024 | 119.9925 | 120.0051 | 5.0009 | 4.9997 | 5.001 | 120.0278 | 119.986 | 119.9862 | 0.50039 | 0.50076 | 0.50063 | 57.7255 | 0.01323 | 0.012735 | 5.0003 | 0.00059419 | 0.001308 | 144.4816 | 144.4653 | 144.5662 | -249.9918 | -249.7122 | -249.9782 | 288.74 | 288.4899 | 288.7706 | 433.5131 | -749.6821 | 866.0005
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0056988 | 0.013953 | 0.0051297 | 0.0059281 | 0.00026274 | 0.010052 | 0.01033 | 0.00018726 | 5.5677e-05 | 0.00018272 | 0.013183 | 0.011437 | 0.0017236 | 0.0001262 | 7.1738e-05 | 1.1044e-05 | 0.010365 | 0.00032321 | 0.0032073 | 2.609e-05 | 0.00036821 | 0.00056412 | 0.065966 | 0.0093827 | 0.0067159 | 0.029986 | 0.031534 | 0.018979 | 0.058999 | 0.022601 | 0.019786 | 0.063299 | 0.080529 | 0.10142
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.011176 | 0.024161 | 0.0088893 | 0.010265 | 0.00021895 | 0.0083763 | 0.0086085 | 0.0037447 | 0.0011136 | 0.0036538 | 0.010985 | 0.0095308 | 0.0014365 | 0.025214 | 0.014328 | 0.0022061 | 0.017953 | 0 | 0 | 0.00052176 | 0 | 0 | 0.045636 | 0.0064952 | 0.0046453 | -0.011993 | -0.012626 | -0.0075917 | 0.020429 | 0.0078337 | 0.0068512 | 0.014599 | -0.010741 | 0.01171
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.024168 | 0.008885 | 0.010268 |  |  |  | 0.0037452 | 0.0011135 | 0.0036544 | [6 empty] | 0.017953 | 0.00055982 | 0.0055552 | 0.0005218 | 0.0073642 | 0.011282
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.7548 | 4.1377 | 11.255 | 9.7392 | 761.2047 | 19.897 | 19.3615 | 26.7011 | 89.8033 | 27.3644 | 37.927 | 43.7187 | 290.0945 | 79.2407 | 139.397 | 905.4655 | 5.5701 | 178.6303 | 18.0011 | 191.6452 | 13.5793 | 8.8633 | 4.3829 | 30.7955 | 43.0576 | 41.691 | 39.6013 | 65.8634 | 24.4757 | 63.8298 | 72.9817 | 13.7005 | 46.5537 | 42.7017