## meter_result
Метрологический запас по точкам ПСИ измерений Бинома
№ точки | delta_T_MTE | MTE_end_Time | BLOB_Time | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
1 | 0:00 | 17:00 | 17:00 | 1.3115 | 4.4363 | 5.6967 | 85.1678 | 43.8524 | 60.376 | 161.2186 | 15.827 | 19.339 | 2.9824 | 34.8643 | 30.5794 | 247.8699 | 126133.7251 | 334545.2995 | 91500.554 | 6.2831 | 3648.4725 | 41.8017 | 9.0914 | 17.9118 | 47.236 | 12.3326 | 16.13 | 6.1883 | 1000 | 1000 | 1000 | 30.8122 | 40.3188 | 15.4619 | 9.8446 | 1000 | 24.5992
2 | 0:00 | 17:00 | 17:00 | 1.3214 | 7.1219 | 5.9511 | 7.86 | 152.4121 | 40.182 | 54.7965 | 22.0801 | 11.9356 | 14.4275 | 31.5658 | 30.0718 | 623.2786 | 87.5846 | 62.6394 | 48.7373 | 5.6921 | 43.1698 | 34.7275 | 19.4748 | 15.1809 | 11.3856 | 6.1819 | 8.5373 | 4.2767 | 261.1354 | 26.1478 | 63.1987 | 52.393 | 59.1154 | 86.2908 | 10.7669 | 114.4431 | 63.0372
3 | 0:00 | 17:01 | 17:01 | 1.2603 | 22.8646 | 854.3044 | 15.1662 | 10.3887 | 66.9823 | 8.9876 | 7.9205 | 8.4434 | 13.3998 | 55.775 | 34.8516 | 92.6403 | 354435.1123 | 27513.6479 | 54588.4703 | 25.7925 | 54.885 | 9.6056 | 10.4427 | 12.5203 | 108.5485 | 25.7711 | 33.9788 | 11.6761 | 1000 | 1000 | 1000 | 43.9098 | 57.672 | 19.8984 | 31.5572 | 1000 | 53.8403
4 | 0:00 | 17:02 | 17:02 | 1.3256 | 5.2567 | 19.6475 | 9.5912 | 32.4468 | 23.1225 | 13.4873 | 126.7172 | 146.6831 | 4170.2185 | 52.0976 | 21.1407 | 35.5392 | 41344.6738 | 147776.0452 | 71435.3198 | 6.815 | 200.9568 | 17.5956 | 72.3708 | 464.6097 | 13.8243 | 26.2839 | 43.197 | 178.6354 | 1000 | 1000 | 1000 | 43.7504 | 71.922 | 297.2045 | 146.1657 | 1000 | 243.1439
5 | 0:00 | 17:02 | 17:02 | 1.2942 | 5.9046 | 12.691 | 9.1595 | 23.7755 | 146.8614 | 28.3068 | 127.5091 | 211.2067 | 119.2296 | 26.9988 | 73.3708 | 42.6625 | 26.6126 | 19.8063 | 24.2668 | 8.1426 | 132.3849 | 104.6774 | 50.0924 | 333.8003 | 13.1644 | 46.6424 | 30.5313 | 19.2797 | 44.5396 | 40.4216 | 68.6722 | 136.3109 | 177.8385 | 44.4711 | 28.2883 | 91.9587 | 314.5821
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

## pnt #1
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 1 | 49.9908 | 57.7567 | 57.7046 | 57.7443 | 119.9974 | 120.0123 | 119.9903 | 5.0007 | 4.9998 | 5.0028 | 120.0077 | 119.9992 | 119.9931 | 1 | 1 | 1 | 57.7352 | 0.012532 | 0.019127 | 5.0011 | 0.00068878 | 0.0011123 | 288.8266 | 288.5108 | 288.8852 | 0.18198 | 0.23365 | 0.1679 | 288.8267 | 288.5108 | 288.8853 | 866.2226 | 0.58352 | 866.2228
Генератор MTE |  |  |  | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.7348 | 120.0013 | 119.999 | 119.9997 | 5.0001 | 0 | 5 | 119.996 | 120.003 | 120.001 | 1 | 1 | 1 | 57.7349 | 0.00045409 | 0.00032761 | 3.3334 | 1.6667 | 1.6667 | 288.679 | 0 | 288.6757 | 0.016499 | 0 | 0.010077 | 288.679 | 0 | 288.6757 | 577.3548 | 0.026576 | 577.3548
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00617 | 0.02172 | 0.03043 | 0.00946 | 0.0038747 | 0.0133 | 0.0094253 | 0.000676 | 4.9998 | 0.00281 | 0.0117 | 0.0038 | 0.0079 | 1.9686e-07 | 3.2791e-07 | 1.6828e-07 | 0.00024976 | 0.012078 | 0.0188 | 1.6678 | 1.666 | 1.6655 | 0.14759 | 288.5108 | 0.20951 | 0.16548 | 0.23365 | 0.15782 | 0.14765 | 288.5108 | 0.20956 | 288.8679 | 0.55695 | 288.8681
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012342 | 0.037606 | 0.052734 | 0.016383 | 0.003229 | 0.011082 | 0.0078551 | 0.013518 | 100 | 0.056168 | 0.0097494 | 0.0031667 | 0.0065837 | 1.9686e-05 | 3.2791e-05 | 1.6828e-05 | 0.00043259 | 0 | 0 | 33.3477 | 0 | 0 | 0.051099 | 100 | 0.072525 | 0 | 0 | 0 | 0.051119 | 100 | 0.072541 | 33.348 | 0 | 33.348
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.03762 | 0.052706 | 0.016385 |  |  |  | 0.01352 | 99.9958 | 0.0562 | [6 empty] | 0.00043259 | 0.02092 | 0.032562 | 33.3552 | 33.3204 | 33.3109
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50593 | 0.50131 | 0.52442 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50003 | 0.20002 | 0.50593 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6207 | 2.6581 | 1.8973 | 6.1031 | 51.6175 | 15.0376 | 21.2194 | 7.3964 | 0.001 | 1.7794 | 42.735 | 131.5789 | 63.2911 | 50798.3049 | 30495.7503 | 59423.2266 | 231.1654 | 4.7801 | 3.0711 | 0.002998 | 0.0030012 | 0.003002 | 3.9143 | 0.0020002 | 2.758 | 1000 | 1000 | 1000 | 9.7815 | 0.0050002 | 6.893 | 0.0059979 | 1000 | 0.014994
Binom# |  |  |  | 1 | 49.9985 | 57.7437 | 57.6944 | 57.7449 | 120.002 | 120.009 | 119.9891 | 5.0011 | 5.0001 | 5.0012 | 120.022 | 119.9828 | 119.9951 | 1 | 1 | 1 | 57.726 | 0.012517 | 0.020508 | 5.0006 | 0.00040963 | 0.0010064 | 288.7798 | 288.475 | 288.7919 | 0.13655 | 0.24968 | 0.072467 | 288.7798 | 288.4751 | 288.7919 | 866.0466 | 0.45869 | 866.0468
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.007625 | 0.013014 | 0.010135 | 0.0006779 | 0.0045608 | 0.0033126 | 0.0012406 | 0.00031592 | 0.00025854 | 0.0016765 | 0.014341 | 0.016351 | 0.0020172 | 7.9281e-08 | 2.9891e-08 | 1.0929e-07 | 0.009189 | 1.5824e-05 | 0.0013812 | 0.00054997 | 0.00027914 | 0.00010585 | 0.046844 | 0.035777 | 0.093375 | 0.045433 | 0.016034 | 0.095431 | 0.046871 | 0.03578 | 0.093424 | 0.176 | 0.12483 | 0.17607
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015253 | 0.022533 | 0.017563 | 0.001174 | 0.0038007 | 0.0027602 | 0.0010339 | 0.0063174 | 0.0051711 | 0.033511 | 0.01195 | 0.013626 | 0.0016811 | 7.9281e-06 | 2.9891e-06 | 1.0929e-05 | 0.015916 | 0 | 0 | 0.010997 | 0 | 0 | 0.016219 | 0.012401 | 0.032322 | 0 | 0 | 0 | 0.016228 | 0.012402 | 0.032339 | 0.020318 | 0 | 0.020327
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.022541 | 0.017554 | 0.0011742 |  |  |  | 0.0063183 | 0.0051709 | 0.03353 | [6 empty] | 0.015916 | 2.7409e-05 | 0.0023922 | 0.010999 | 0.0055829 | 0.002117
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50593 | 0.50131 | 0.52442 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50003 | 0.20002 | 0.50593 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3115 | 4.4363 | 5.6967 | 85.1678 | 43.8524 | 60.376 | 161.2186 | 15.827 | 19.339 | 2.9824 | 34.8643 | 30.5794 | 247.8699 | 126133.7251 | 334545.2995 | 91500.554 | 6.2831 | 3648.4725 | 41.8017 | 9.0914 | 17.9118 | 47.236 | 12.3326 | 16.13 | 6.1883 | 1000 | 1000 | 1000 | 30.8122 | 40.3188 | 15.4619 | 9.8446 | 1000 | 24.5992

## pnt #2
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 2 | 49.9908 | 57.7514 | 57.7108 | 57.7428 | 119.9944 | 120.0015 | 120.0041 | 5.0007 | 4.9996 | 5.0007 | 120.0083 | 119.9993 | 119.9924 | 0.50049 | 0.5007 | 0.50066 | 57.735 | 0.013358 | 0.011516 | 5.0004 | 0.00021187 | 0.00057342 | 144.5398 | 144.4678 | 144.5702 | -250.0247 | -249.7599 | -249.9594 | 288.7977 | 288.5324 | 288.7563 | 433.5778 | -749.744 | 866.0865
Генератор MTE |  |  |  | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.7345 | 57.7352 | 120 | 120 | 120 | 0 | 5 | 5.0001 | 120.0047 | 119.995 | 120.0003 | 1 | 0.50009 | 0.50002 | 57.7349 | 0.00020817 | 0.00020817 | 3.3334 | 1.6666 | 1.6668 | 0 | 144.3633 | 144.3441 | 0 | -249.9841 | -250.0012 | 0 | 288.6742 | 288.6795 | 288.7074 | -499.9853 | 577.3537
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00617 | 0.01645 | 0.02368 | 0.0076 | 0.0056 | 0.0015 | 0.0041 | 5.0007 | 0.000406 | 0.000673 | 0.00363 | 0.00427 | 0.0079 | 0.49951 | 0.00060792 | 0.0006498 | 0.00012328 | 0.01315 | 0.011308 | 1.667 | 1.6663 | 1.6662 | 144.5398 | 0.10447 | 0.22606 | 250.0247 | 0.2242 | 0.041865 | 288.7977 | 0.14183 | 0.076861 | 144.8704 | 249.7587 | 288.7328
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012342 | 0.028484 | 0.041032 | 0.013162 | 0.0046669 | 0.00125 | 0.0034165 | 100 | 0.0081206 | 0.013458 | 0.0030248 | 0.0035584 | 0.0065838 | 99.8049 | 0.12141 | 0.12979 | 0.00021353 | 0 | 0 | 33.3374 | 0 | 0 | 100 | 0.072317 | 0.15637 | -100 | -0.089765 | -0.016749 | 100 | 0.049156 | 0.026618 | 33.4128 | -33.3125 | 33.3376
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028492 | 0.041015 | 0.013164 |  |  |  | 100.014 | 0.00812 | 0.01346 | [6 empty] | 0.00021353 | 0.022777 | 0.019585 | 33.3398 | 33.3269 | 33.3247
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6207 | 3.5097 | 2.4381 | 7.5967 | 35.7143 | 133.3333 | 48.7805 | 0.00099986 | 12.3153 | 7.4294 | 137.741 | 117.096 | 63.2911 | 0.02002 | 16.4496 | 15.3894 | 468.3087 | 4.3904 | 5.1059 | 0.0029994 | 0.0030006 | 0.0030008 | 0.0020002 | 2.7659 | 1.2791 | 0.0050002 | 5.5703 | 29.8536 | 0.0050002 | 10.1721 | 18.7847 | 0.0059863 | 0.01501 | 0.014999
Binom# |  |  |  | 2 | 49.9984 | 57.7433 | 57.7011 | 57.7355 | 119.9931 | 120.0065 | 120.0005 | 5.0009 | 5 | 5.0011 | 120.0242 | 119.9826 | 119.9932 | 0.50037 | 0.50086 | 0.50046 | 57.7249 | 0.012021 | 0.013178 | 5.0006 | 0.00054123 | 0.0010126 | 144.4931 | 144.5016 | 144.5025 | -250.0199 | -249.7121 | -249.9791 | 288.7702 | 288.508 | 288.7396 | 433.4972 | -749.7112 | 866.0178
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0075678 | 0.0081066 | 0.0097015 | 0.0073454 | 0.0013122 | 0.0049774 | 0.0036499 | 0.00022645 | 0.00041892 | 0.00034656 | 0.01584 | 0.016627 | 0.00080221 | 0.00011418 | 0.00015964 | 0.00020518 | 0.010143 | 0.0013374 | 0.0016625 | 0.00025674 | 0.00032936 | 0.00043915 | 0.046767 | 0.033847 | 0.067612 | 0.0047874 | 0.047761 | 0.019776 | 0.027562 | 0.024405 | 0.016732 | 0.080547 | 0.032757 | 0.068699
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015138 | 0.014037 | 0.016811 | 0.012721 | 0.0010936 | 0.0041477 | 0.0030415 | 0.0045283 | 0.0083789 | 0.0069302 | 0.013199 | 0.013856 | 0.00066855 | 0.022813 | 0.031884 | 0.040982 | 0.017568 | 0 | 0 | 0.0051345 | 0 | 0 | 0.032356 | 0.023429 | 0.046768 | -0.0019148 | -0.019123 | -0.0079117 | 0.0095436 | 0.0084584 | 0.0057945 | 0.018577 | -0.0043691 | 0.0079321
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.014041 | 0.016804 | 0.012723 |  |  |  | 0.004529 | 0.0083783 | 0.0069312 | [6 empty] | 0.017568 | 0.0023164 | 0.0028796 | 0.0051348 | 0.0065872 | 0.008783
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3214 | 7.1219 | 5.9511 | 7.86 | 152.4121 | 40.182 | 54.7965 | 22.0801 | 11.9356 | 14.4275 | 31.5658 | 30.0718 | 623.2786 | 87.5846 | 62.6394 | 48.7373 | 5.6921 | 43.1698 | 34.7275 | 19.4748 | 15.1809 | 11.3856 | 6.1819 | 8.5373 | 4.2767 | 261.1354 | 26.1478 | 63.1987 | 52.393 | 59.1154 | 86.2908 | 10.7669 | 114.4431 | 63.0372

## pnt #3
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 3 | 49.505 | 8.6602 | 8.6602 | 8.6602 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 0 | 0 | 0 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 129.9038 | 0 | 129.9038
Счетчик MTE |  |  |  | 3 | 49.4988 | 8.6634 | 8.6553 | 8.6625 | 119.9987 | 120.0106 | 119.9907 | 5.0007 | 4.9999 | 5.0005 | 120.0053 | 120.006 | 119.9887 | 1 | 1 | 1 | 8.6604 | 0.0021363 | 0.0029937 | 5.0003 | 7.6934e-05 | 0.00052079 | 43.3229 | 43.2758 | 43.3168 | 0.02809 | 0.033082 | 0.029636 | 43.3229 | 43.2758 | 43.3168 | 129.9154 | 0.090808 | 129.9155
Генератор MTE |  |  |  | 3 | 49.505 | 8.6595 | 8.6599 | 8.6612 | 119.9991 | 120.006 | 119.9949 | 5.0003 | 5 | 4.9996 | 119.987 | 120.015 | 119.998 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 0.00068103 | 0.00048807 | 4.9999 | 0.00022087 | 0.00060237 | 43.2997 | 43.2993 | 43.3026 | 0.0076532 | -0.0015114 | 0.0052904 | 43.2997 | 43.2993 | 43.3026 | 129.9016 | 0.011432 | 129.9016
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00616 | 0.003928 | 0.004573 | 0.001344 | 0.00046695 | 0.0046 | 0.004133 | 0.000411 | 7.2e-05 | 0.000858 | 0.01831 | 0.009 | 0.00931 | 1.9458e-07 | 2.9159e-07 | 2.2658e-07 | 0.00023298 | 0.0014552 | 0.0025057 | 0.00039902 | 0.00014394 | 8.1581e-05 | 0.023193 | 0.023501 | 0.014142 | 0.020437 | 0.034594 | 0.024346 | 0.023202 | 0.023488 | 0.014152 | 0.013835 | 0.079376 | 0.013866
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012445 | 0.04534 | 0.052834 | 0.015515 | 0.00038913 | 0.003833 | 0.0034445 | 0.0082189 | 0.00144 | 0.017158 | 0.015258 | 0.0074996 | 0.0077591 | 1.9458e-05 | 2.9159e-05 | 2.2658e-05 | 0.0026902 | 0 | 0 | 0.0079798 | 0 | 0 | 0.053536 | 0.054304 | 0.032648 | 0 | 0 | 0 | 0.053555 | 0.054275 | 0.032671 | 0.010649 | 0 | 0.010673
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.0068035 | 0.0079207 | 0.0023279 |  |  |  | 0.00822 | 0.00144 | 0.01716 | [6 empty] | 0.00040353 | 0.0025205 | 0.0043399 | 0.0079803 | 0.0028787 | 0.0016316
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.42657 | 0.42682 | 0.4266 | 0.7319 | 0.72755 | 0.73002 | 0.72658 | 0.72682 | 0.7266 | 0.42657 | 0.7319 | 0.72658
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6234 | 14.6983 | 12.6252 | 42.9576 | 428.3114 | 43.4783 | 48.3904 | 12.1655 | 69.4444 | 5.8275 | 27.3075 | 55.5556 | 53.7057 | 51391.5198 | 34295.2144 | 44134.4207 | 247.811 | 39.6741 | 23.0418 | 12.5308 | 34.7379 | 61.2887 | 7.968 | 7.8597 | 13.0665 | 1000 | 1000 | 1000 | 13.5668 | 13.3914 | 22.24 | 40.0572 | 1000 | 68.077
Binom# |  |  |  | 3 | 49.5068 | 8.6609 | 8.6554 | 8.6587 | 119.9794 | 120.0076 | 120.013 | 5.0013 | 5.0005 | 5.0008 | 120.0143 | 119.9917 | 119.9941 | 1 | 1 | 1 | 8.6582 | 0.0031882 | 0.0090043 | 5.0008 | 0.00047628 | 0.00056685 | 43.3157 | 43.2812 | 43.3009 | 0 | 0 | 0 | 43.3158 | 43.2812 | 43.301 | 129.8979 | 0 | 129.8979
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0079349 | 0.0025251 | 6.7581e-05 | 0.0038068 | 0.019252 | 0.0029859 | 0.022253 | 0.00063127 | 0.00059218 | 0.00037314 | 0.0089646 | 0.014347 | 0.0053972 | 2.8214e-08 | 3.6346e-07 | 1.8319e-07 | 0.0022384 | 0.0010519 | 0.0060105 | 0.00047881 | 0.00039935 | 4.6062e-05 | 0.007171 | 0.005436 | 0.015826 | 0.02809 | 0.033082 | 0.029636 | 0.0071686 | 0.0054539 | 0.015817 | 0.017561 | 0.090808 | 0.017532
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.01603 | 0.029147 | 0.0007808 | 0.043946 | 0.016043 | 0.002488 | 0.018545 | 0.012624 | 0.011844 | 0.0074621 | 0.0074702 | 0.011955 | 0.0044981 | 2.8214e-06 | 3.6346e-05 | 1.8319e-05 | 0.025847 | 0 | 0 | 0.0095754 | 0 | 0 | 0.016552 | 0.012561 | 0.036536 | 0 | 0 | 0 | 0.016547 | 0.012603 | 0.036516 | 0.013517 | 0 | 0.013495
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0043736 | 0.00011705 | 0.0065936 |  |  |  | 0.012625 | 0.011844 | 0.0074628 | [6 empty] | 0.0038771 | 0.001822 | 0.010411 | 0.0095761 | 0.007987 | 0.00092125
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.42657 | 0.42682 | 0.4266 | 0.7319 | 0.72755 | 0.73002 | 0.72658 | 0.72682 | 0.7266 | 0.42657 | 0.7319 | 0.72658
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2603 | 22.8646 | 854.3044 | 15.1662 | 10.3887 | 66.9823 | 8.9876 | 7.9205 | 8.4434 | 13.3998 | 55.775 | 34.8516 | 92.6403 | 354435.1123 | 27513.6479 | 54588.4703 | 25.7925 | 54.885 | 9.6056 | 10.4427 | 12.5203 | 108.5485 | 25.7711 | 33.9788 | 11.6761 | 1000 | 1000 | 1000 | 43.9098 | 57.672 | 19.8984 | 31.5572 | 1000 | 53.8403

## pnt #4
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 4 | 49.505 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 6.9282 | 0 | 6.9282
Счетчик MTE |  |  |  | 4 | 49.4989 | 46.2 | 46.1624 | 46.1984 | 120.0015 | 120.0044 | 119.9941 | 0.050037 | 0.050023 | 0.050007 | 120.006 | 119.9916 | 120.0024 | 1 | 1 | 1 | 46.1869 | 0.010901 | 0.013678 | 0.050022 | 1.0762e-05 | 6.6281e-06 | 2.3117 | 2.3092 | 2.3102 | 0.001795 | 0.0019748 | 0.0014596 | 2.3117 | 2.3092 | 2.3102 | 6.9311 | 0.0052295 | 6.9311
Генератор MTE |  |  |  | 4 | 49.505 | 46.1881 | 46.1887 | 46.1871 | 119.997 | 120.002 | 120.001 | 0.049998 | 0.050002 | 0.049996 | 119.993 | 120.004 | 120.003 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 0.00040585 | 0.0011321 | 0.049999 | 1.4131e-06 | 3.2187e-06 | 2.3093 | 2.3095 | 2.3092 | 8.061e-05 | -8.0618e-05 | 1.1102e-16 | 2.3093 | 2.3095 | 2.3092 | 6.928 | -7.6575e-09 | 6.928
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00612 | 0.01189 | 0.02633 | 0.01131 | 0.00451 | 0.0024 | 0.00691 | 3.92e-05 | 2.11e-05 | 1.1e-05 | 0.01302 | 0.0124 | 0.00062 | 3.0086e-07 | 3.6508e-07 | 1.9959e-07 | 0.0010434 | 0.010495 | 0.012546 | 2.3767e-05 | 9.3486e-06 | 3.4094e-06 | 0.0024048 | 0.00034337 | 0.0010732 | 0.0017144 | 0.0020555 | 0.0014596 | 0.0024055 | 0.00034252 | 0.0010736 | 0.0031346 | 0.0052295 | 0.0031366
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012364 | 0.025736 | 0.057038 | 0.024481 | 0.0037583 | 0.0019999 | 0.0057586 | 0.078342 | 0.042181 | 0.021997 | 0.010849 | 0.010334 | 0.00051666 | 3.0086e-05 | 3.6508e-05 | 1.9959e-05 | 0.002259 | 0 | 0 | 0.047512 | 0 | 0 | 0.10403 | 0.01487 | 0.046453 | 0 | 0 | 0 | 0.10406 | 0.014833 | 0.046473 | 0.045225 | 0 | 0.045254
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.020594 | 0.045605 | 0.01959 |  |  |  | 0.000784 | 0.000422 | 0.00022 | [6 empty] | 0.0018072 | 0.018179 | 0.021731 | 0.00047533 | 0.00018697 | 6.8188e-05
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6831 | 2.6839 | 2.6846 | 3185.5212 | 2893.1878 | 3917.2783 | 4.467 | 4.4682 | 4.4694 | 2.6831 | 3185.5212 | 4.467
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.634 | 4.8558 | 2.1927 | 5.1048 | 44.3459 | 83.3333 | 28.9436 | 127.551 | 236.9668 | 454.5455 | 38.4025 | 40.3226 | 806.4516 | 33237.5501 | 27390.96 | 50102.3543 | 55.3353 | 5.501 | 4.6018 | 210.379 | 534.8383 | 1466.5435 | 25.7925 | 180.4937 | 57.7927 | 1000 | 1000 | 1000 | 42.9283 | 301.2301 | 96.1728 | 59.3282 | 1000 | 98.7098
Binom# |  |  |  | 4 | 49.5064 | 46.189 | 46.1594 | 46.1924 | 119.9953 | 119.9958 | 120.0089 | 0.049998 | 0.050057 | 0.050006 | 120.0156 | 119.9679 | 120.0164 | 1 | 1 | 1 | 46.1785 | 0.011189 | 0.010397 | 0.049953 | 0 | 0.00036831 | 2.3093 | 2.3106 | 2.3099 | 0 | 0 | 0 | 2.3093 | 2.3106 | 2.3099 | 6.9299 | 0 | 6.9299
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.007544 | 0.010983 | 0.0029385 | 0.0060196 | 0.0061639 | 0.0086496 | 0.014829 | 3.9458e-05 | 3.4087e-05 | 1.199e-06 | 0.0095974 | 0.023651 | 0.014069 | 2.4187e-07 | 6.767e-08 | 1.3999e-07 | 0.0084718 | 0.0002873 | 0.0032812 | 6.9089e-05 | 1.0762e-05 | 0.00036168 | 0.0023599 | 0.0014347 | 0.0003472 | 0.001795 | 0.0019748 | 0.0014596 | 0.0023603 | 0.0014346 | 0.00034742 | 0.0012723 | 0.0052295 | 0.0012734
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015241 | 0.023773 | 0.0063657 | 0.01303 | 0.0051365 | 0.0072077 | 0.012358 | 0.078858 | 0.068143 | 0.0023976 | 0.0079974 | 0.019711 | 0.011724 | 2.4187e-05 | 6.767e-06 | 1.3999e-05 | 0.018342 | 0 | 0 | 0.13812 | 0 | 0 | 0.10208 | 0.062131 | 0.015029 | 0 | 0 | 0 | 0.1021 | 0.062126 | 0.015038 | 0.018357 | 0 | 0.018372
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.019023 | 0.0050897 | 0.010426 |  |  |  | 0.00078916 | 0.00068174 | 2.398e-05 | [6 empty] | 0.014674 | 0.00049762 | 0.0056832 | 0.0013818 | 0.00021523 | 0.0072336
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6831 | 2.6839 | 2.6846 | 3185.5212 | 2893.1878 | 3917.2783 | 4.467 | 4.4682 | 4.4694 | 2.6831 | 3185.5212 | 4.467
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3256 | 5.2567 | 19.6475 | 9.5912 | 32.4468 | 23.1225 | 13.4873 | 126.7172 | 146.6831 | 4170.2185 | 52.0976 | 21.1407 | 35.5392 | 41344.6738 | 147776.0452 | 71435.3198 | 6.815 | 200.9568 | 17.5956 | 72.3708 | 464.6097 | 13.8243 | 26.2839 | 43.197 | 178.6354 | 1000 | 1000 | 1000 | 43.7504 | 71.922 | 297.2045 | 146.1657 | 1000 | 243.1439

## pnt #5
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 5 | 49.505 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 46.188 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | -4 | -4 | -4 | 4.6188 | 4.6188 | 4.6188 | 6.9282 | -12 | 13.8564
Счетчик MTE |  |  |  | 5 | 49.4989 | 46.2001 | 46.1624 | 46.198 | 120.0017 | 120.0042 | 119.9941 | 0.10002 | 0.10004 | 0.10001 | 120.0088 | 119.997 | 119.9942 | 0.50062 | 0.50073 | 0.50062 | 46.1868 | 0.010867 | 0.013625 | 0.10002 | 1.4979e-05 | 7.5668e-06 | 2.3133 | 2.3125 | 2.313 | -4.0001 | -3.9976 | -3.9995 | 4.6209 | 4.6183 | 4.6202 | 6.9388 | -11.9973 | 13.8594
Генератор MTE |  |  |  | 5 | 49.505 | 46.187 | 46.1889 | 46.1875 | 119.999 | 120 | 120.001 | 0.099999 | 0.1 | 0.1 | 120.0015 | 120 | 119.9985 | 0.49999 | 0.50003 | 0.50003 | 46.1878 | 0.00042231 | 0.00078277 | 0.1 | 1.2e-06 | 2.1126e-06 | 2.3093 | 2.3096 | 2.3096 | -3.9999 | -4 | -4 | 4.6186 | 4.6189 | 4.6189 | 6.9285 | -12 | 13.8565
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00612 | 0.01312 | 0.02651 | 0.01053 | 0.00266 | 0.0042 | 0.00686 | 2.01e-05 | 4.4e-05 | 4e-06 | 0.00733 | 0.003 | 0.00433 | 0.00063062 | 0.00070116 | 0.00059238 | 0.00095337 | 0.010445 | 0.012842 | 2.27e-05 | 1.3779e-05 | 5.4543e-06 | 0.0040343 | 0.0029282 | 0.0033558 | 0.00025664 | 0.0024083 | 0.00050955 | 0.0022406 | 0.00061988 | 0.0012378 | 0.010318 | 0.0026612 | 0.0028586
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012364 | 0.028398 | 0.057428 | 0.022793 | 0.0022166 | 0.0034999 | 0.0057169 | 0.020096 | 0.04398 | 0.0039997 | 0.0061079 | 0.0025001 | 0.0036085 | 0.12597 | 0.14003 | 0.11833 | 0.0020642 | 0 | 0 | 0.022694 | 0 | 0 | 0.17439 | 0.12662 | 0.14509 | -0.0064158 | -0.060243 | -0.01274 | 0.048489 | 0.013422 | 0.026792 | 0.1487 | -0.022182 | 0.020625
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.022725 | 0.045917 | 0.018239 |  |  |  | 0.000402 | 0.00088 | 8e-05 | [6 empty] | 0.0016513 | 0.018092 | 0.022244 | 0.000454 | 0.00027558 | 0.00010909
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6565 | 2.6553 | 2.6567 | 1.9248 | 1.9246 | 1.925 | 2.4696 | 2.4691 | 2.4698 | 2.6565 | 1.9248 | 2.4696
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.634 | 4.4005 | 2.1779 | 5.4829 | 75.188 | 47.619 | 29.1545 | 248.7562 | 113.6364 | 1250 | 68.2128 | 166.6667 | 115.4734 | 15.8574 | 14.2621 | 16.8811 | 60.5586 | 5.5274 | 4.4957 | 220.2662 | 362.8714 | 916.7149 | 15.2325 | 20.9703 | 18.3112 | 300.0116 | 31.9471 | 151.0942 | 50.9316 | 183.958 | 92.1855 | 17.864 | 86.7753 | 119.7358
Binom# |  |  |  | 5 | 49.5066 | 46.1903 | 46.1578 | 46.1917 | 119.9932 | 120.0056 | 120.0012 | 0.10006 | 0.10007 | 0.099966 | 119.9903 | 120.0038 | 120.0059 | 0.50025 | 0.50023 | 0.50021 | 46.1798 | 0.011304 | 0.014177 | 0.10012 | 0 | 0.00038738 | 2.312 | 2.3105 | 2.3098 | -4.0019 | -3.9995 | -3.9984 | 4.6217 | 4.619 | 4.6176 | 6.9323 | -11.9998 | 13.8583
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0077271 | 0.0097781 | 0.0045493 | 0.0063033 | 0.008412 | 0.0013618 | 0.0070654 | 3.9213e-05 | 2.3673e-05 | 4.1936e-05 | 0.018519 | 0.0068147 | 0.01172 | 0.00037576 | 0.00050489 | 0.00041208 | 0.0070905 | 0.00043611 | 0.00055155 | 9.9815e-05 | 1.4979e-05 | 0.00037981 | 0.0013175 | 0.0020112 | 0.0031873 | 0.0017287 | 0.0019034 | 0.0011211 | 0.00083719 | 0.00064121 | 0.0025659 | 0.006516 | 0.0025112 | 0.001088
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015611 | 0.021165 | 0.0098549 | 0.013644 | 0.0070099 | 0.0011348 | 0.0058882 | 0.039205 | 0.023663 | 0.041933 | 0.015432 | 0.0056791 | 0.0097671 | 0.075059 | 0.10083 | 0.082314 | 0.015352 | 0 | 0 | 0.099791 | 0 | 0 | 0.056954 | 0.086971 | 0.1378 | -0.043216 | -0.047613 | -0.028031 | 0.018117 | 0.013884 | 0.055538 | 0.093907 | -0.020931 | 0.0078504
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.016936 | 0.0078796 | 0.010918 |  |  |  | 0.00078426 | 0.00047347 | 0.00083872 | [6 empty] | 0.012281 | 0.00075537 | 0.00095532 | 0.0019963 | 0.00029958 | 0.0075962
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6565 | 2.6553 | 2.6567 | 1.9248 | 1.9246 | 1.925 | 2.4696 | 2.4691 | 2.4698 | 2.6565 | 1.9248 | 2.4696
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2942 | 5.9046 | 12.691 | 9.1595 | 23.7755 | 146.8614 | 28.3068 | 127.5091 | 211.2067 | 119.2296 | 26.9988 | 73.3708 | 42.6625 | 26.6126 | 19.8063 | 24.2668 | 8.1426 | 132.3849 | 104.6774 | 50.0924 | 333.8003 | 13.1644 | 46.6424 | 30.5313 | 19.2797 | 44.5396 | 40.4216 | 68.6722 | 136.3109 | 177.8385 | 44.4711 | 28.2883 | 91.9587 | 314.5821