## meter_result
Метрологический запас по точкам ПСИ измерений Бинома
№ точки | delta_T_MTE | MTE_end_Time | BLOB_Time | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
1 | 0:00 | 15:48 | 15:48 | 1.1709 | 3.6649 | 12.1663 | 11.3201 | 35.0224 | 91.0839 | 25.2472 | 17.7045 | 25.3159 | 13.3437 | 39.101 | 40.5068 | 1166.8319 | 53337.4578 | 1892900.5264 | 108013.5104 | 5.6267 | 297.78 | 13.5993 | 35.8567 | 43.1737 | 14.7286 | 9.2466 | 46.7128 | 149.8635 | 1000 | 1000 | 1000 | 23.0952 | 116.813 | 373.3495 | 22.0155 | 1000 | 54.9911
2 | 0:00 | 15:49 | 15:49 | 1.1665 | 4.7941 | 7.2221 | 14.1672 | 48.5457 | 61.3213 | 237.232 | 9.4002 | 328.8545 | 12.177 | 46.6092 | 87.6515 | 99.9958 | 142.4015 | 277.7413 | 258.7847 | 5.9331 | 68.5867 | 21.8923 | 24.2431 | 11.4031 | 8.2868 | 8.2433 | 31.0779 | 30.0872 | 90.2141 | 31.2024 | 136.7681 | 48.8098 | 36.694 | 469.4671 | 16.0651 | 83.7337 | 65.8234
3 | 0:00 | 15:50 | 15:50 | 1.1655 | 15.8142 | 232.7782 | 23.8718 | 8204.3065 | 23.4145 | 23.4605 | 12.2976 | 15.314 | 15.0186 | 33.9939 | 32.4158 | 683.715 | 344094.3978 | 53241.9885 | 48562.3119 | 17.3528 | 49.2229 | 9.6591 | 27.2211 | 23.7256 | 13.0839 | 12.5281 | 117.5718 | 20.0258 | 1000 | 1000 | 1000 | 21.3369 | 199.2221 | 34.1347 | 24.7313 | 1000 | 42.143
4 | 0:00 | 15:50 | 15:50 | 1.2294 | 5.0094 | 12.0046 | 15.0943 | 44.1123 | 78.558 | 28.1585 | 233.2573 | 280.7052 | 47.3728 | 21.9752 | 6.6207 | 5.0886 | 41344.6738 | 35336.2112 | 17729.2039 | 8.3931 | 63.0582 | 115.8161 | 41.4369 | 365.359 | 12.5739 | 39.9751 | 58.7408 | 12.2583 | 1000 | 1000 | 1000 | 66.5338 | 97.7103 | 20.4141 | 24.2659 | 1000 | 40.4016
5 | 0:00 | 15:50 | 15:50 | 1.224 | 5.7433 | 13.0077 | 10.9859 | 207.9642 | 20.2066 | 18.3913 | 1118.9979 | 328.7554 | 560.1349 | 13.9297 | 15.1643 | 171.9997 | 14.7896 | 65.6442 | 19.4518 | 7.1567 | 100.7512 | 26.0447 | 54.2077 | 475.5262 | 19.7131 | 17.4599 | 107.4755 | 25.3124 | 68.6672 | 121.0537 | 60.0553 | 144.3889 | 432.2296 | 1084.1504 | 28.273 | 76.0025 | 541.7355
6 | 0:00 | 15:51 | 15:51 | 1.4666 | 2.9035 | 10.1008 | 7.0603 | 39.8722 | 1.2377 | 1.2003 | 7.1814 | 77.2279 | 32.0301 | 57.8389 | 36.9068 | 101.6632 | 64453.3352 | 37186.3791 | 2100.6354 | 4.5585 | 1.8824 | 0.80309 | 17.7678 | 40.3911 | 45.6917 | 5.235 | 22.5266 | 24.0765 | 1000 | 1000 | 1000 | 12.7411 | 55.0132 | 55.5869 | 10.8299 | 1000 | 26.1562
7 | 0:00 | 15:52 | 15:52 | 1.2225 | 11.9025 | 340.2069 | 14.8118 | 9.5509 | 59.3217 | 11.3738 | 11.2798 | 14.5938 | 30.6234 | 51.8878 | 32.6066 | 87.6308 | 22.9329 | 501187.3239 | 39.3105 | 15.5052 | 120.7306 | 21.2544 | 29.1897 | 18.044 | 32.4427 | 3.0003 | 30.5956 | 4.4954 | 46.7678 | 59.5235 | 520.9043 | 37.3873 | 59.883 | 33.426 | 5.7334 | 82.7569 | 75.0414
8 | 0:00 | 15:52 | 15:52 | 1.6989 | 8.7731 | 17.5188 | 42.8489 | 843.6229 | 1.566 | 1.563 | 11.0533 | 614.2302 | 11.6441 | 34.0676 | 43.729 | 154.5589 | 1.6666 | 1.609 | 1.2552 | 10.8625 | 7.1966 | 3.4014 | 25.3184 | 15.0123 | 7.4933 | 0.19999 | 0.19278 | 0.14803 | 1.3193 | 1.2805 | 1.0387 | 39.2453 | 46.6235 | 137.9353 | 0.17708 | 1.1991 | 75.6198
9 | 0:00 | 15:53 | 15:53 | 1.361 | 6.4573 | 19.1658 | 48.5284 | 17.467 | 23.1787 | 71.075 | 96.3082 | 84.6638 | 30.287 | 144.5571 | 665.9426 | 118.5597 | 76.2936 | 31.2579 | 43.2048 | 11.4602 | 31.9167 | 17.8154 | 33.1067 | 38.8785 | 53.7309 | 7.8662 | 5.5484 | 10.3115 | 47.3995 | 35.2493 | 24.331 | 29.8385 | 162.5672 | 66.393 | 7.4221 | 62.0163 | 122.0883
10 | 0:00 | 15:53 | 15:53 | 1.369 | 5.5072 | 15.6384 | 7.7182 | 15.6056 | 31.2321 | 10.3937 | 57.2232 | 169.7154 | 75.3935 | 143.3089 | 65.1278 | 118.9484 | 19.1178 | 36.3059 | 29.843 | 6.5377 | 18.9199 | 9.2538 | 381.9853 | 108.1323 | 13.9893 | 6.0998 | 9.6174 | 9.6043 | 23.7164 | 141.2051 | 35.9962 | 320.8442 | 66.5428 | 770.041 | 8.0626 | 38.9231 | 154.2944
11 | 0:00 | 15:54 | 15:54 | 1.3745 | 3.389 | 9.7054 | 14.1414 | 18.4168 | 29.6144 | 48.8891 | 33.3177 | 34.2573 | 24.9699 | 250.7066 | 318.131 | 140.814 | 115.6264 | 40.3072 | 111.4998 | 5.4889 | 19.5091 | 727.877 | 191.3081 | 72.5692 | 143.0565 | 6.6549 | 4.7771 | 15.5224 | 35.3777 | 40.8151 | 70.302 | 26.0975 | 153.9972 | 344.8599 | 7.0767 | 288.1429 | 71.5412
12 | 0:00 | 15:54 | 15:54 | 1.3541 | 5.7457 | 9.6537 | 7.8608 | 32.3515 | 4.2209 | 3.7327 | 17.7013 | 19.5074 | 20.5138 | 33.9615 | 32.2795 | 658.324 | 41148.5752 | 216.9274 | 15.9881 | 7.2439 | 3.9375 | 3.7778 | 173.9934 | 16.8385 | 7.9481 | 16.1008 | 108.6957 | 1.5581 | 1000 | 49.3455 | 15.289 | 39.8686 | 70.5343 | 58.5346 | 0.1913 | 7.5033 | 52.7025
13 | 0:00 | 15:54 | 15:54 | 1.2152 | 4.3194 | 7.9354 | 11.9092 | 39.2401 | 126.296 | 29.8701 | 215.3415 | 3099.3199 | 203.3724 | 10.0962 | 5.3105 | 11.205 | 42195.8108 | 37.2852 | 9.3499 | 6.024 | 29.3097 | 356.1096 | 70.1557 | 68.2516 | 85.478 | 112.1228 | 112.6315 | 33.0771 | 1000 | 130.2623 | 26.0024 | 187.1284 | 565.7667 | 76.9246 | 1000 | 84431.3527 | 360.8676
14 | 0:00 | 15:55 | 15:55 | 1.2103 | 3.8928 | 15.741 | 5.8677 | 85.1214 | 21.5371 | 17.1657 | 374.5535 | 589.8202 | 369.998 | 42.6958 | 161.5756 | 33.7707 | 35883.537 | 22.994 | 34.6506 | 5.1696 | 38.595 | 12.7513 | 407.4568 | 498.2222 | 42.7843 | 51.4945 | 82.6885 | 116.3305 | 1000 | 62.8605 | 103.0877 | 85.8107 | 181.5627 | 333.7956 | 1000 | 314077.9693 | 240.6744
15 | 0:00 | 15:55 | 15:55 | 1.204 | 3.9871 | 16.9879 | 6.5408 | 21.2233 | 30.6677 | 12.531 | 17.6406 | 585.7839 | 11.7419 | 41.7279 | 31.2696 | 124.5265 | 59804.4401 | 1413.3992 | 1092.7525 | 5.932 | 16.5479 | 6.2196 | 32.615 | 29.9899 | 20.4241 | 10.311 | 28.6509 | 62.7588 | 1000 | 5.0346 | 4.1527 | 25.7466 | 62.3804 | 120.1383 | 20.2148 | 0.44118 | 47.8695
16 | 0:00 | 15:56 | 15:56 | 1.2064 | 3.5945 | 12.6223 | 4.1791 | 9.5417 | 50.3457 | 8.019 | 25.1702 | 24.1132 | 11.3026 | 37.1509 | 31.5593 | 209.6955 | 32926.7707 | 72.5751 | 151.7861 | 5.6347 | 56.0043 | 3.6333 | 58.0267 | 32.9262 | 26.3316 | 8.3958 | 17.9005 | 8.5255 | 1000 | 20.9967 | 75.9307 | 20.9566 | 33.4485 | 45.7099 | 1.9926 | 2.8983 | 55.0163
17 | 0:00 | 15:56 | 15:57 | 1.2871 | 4.1502 | 8.957 | 9.9185 | 41.9639 | 92.7941 | 28.8327 | 3.7865 | 3.58 | 3.5307 | 51.1673 | 38.8971 | 161.4041 | 43.135 | 664.6705 | 70.8584 | 6.5027 | 53.5531 | 30.6059 | 3.7411 | 14.509 | 70.9807 | 4.5426 | 10.1298 | 19.9831 | 28.1202 | 31.7757 | 18.1017 | 216.9155 | 29.8779 | 27.4882 | 17.4948 | 24.5329 | 40.2947
18 | 0:00 | 15:57 | 15:57 | 1.2306 | 4.3058 | 21.0359 | 5.9963 | 19.8252 | 67.0673 | 15.2841 | 11.3532 | 4.9187 | 6.5025 | 39.9544 | 18.8055 | 35.4887 | 61.06 | 70.113 | 49.4439 | 5.7639 | 80.1469 | 8.0358 | 9.1574 | 16.2102 | 10.6639 | 4.243 | 4.5398 | 4.7966 | 143.4961 | 82.6072 | 40.9484 | 34.67 | 32.0959 | 385.2623 | 13.3942 | 101.6034 | 8966.291
19 | 0:00 | 15:58 | 15:58 | 1.237 | 4.2592 | 9.1857 | 9.5688 | 26.3778 | 56.8321 | 17.9912 | 12.0181 | 12.693 | 16.6748 | 45.608 | 31.4851 | 101.3628 | 51.5162 | 137.5203 | 119.7597 | 6.7801 | 25.3673 | 28.015 | 19.5448 | 13.7402 | 11.2707 | 3.7071 | 17.3907 | 9.263 | 224.6782 | 63.4586 | 752.7704 | 32.9037 | 165.1849 | 101.5906 | 9.3647 | 158.973 | 64.8551
20 | 0:00 | 15:58 | 15:58 | 1.6452 | 4.2487 | 12.8866 | 9.7464 | 26.3306 | 73.8184 | 19.3792 | 25.9608 | 51.2198 | 83.6679 | 47.8314 | 34.1163 | 118.5508 | 62.2876 | 97.9986 | 159.6998 | 6.8696 | 45.8445 | 14.7468 | 98.0246 | 19.6954 | 17.612 | 3.8653 | 13.727 | 9.2715 | 55.7703 | 39.5793 | 102.4178 | 25.3982 | 86.0036 | 55.0896 | 10.2056 | 56.6672 | 43.375
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

## pnt #1
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 1 | 49.9908 | 57.7584 | 57.7054 | 57.742 | 119.9951 | 120.0136 | 119.9913 | 5.0011 | 4.9998 | 5.0009 | 120.0046 | 120.0006 | 119.9948 | 1 | 1 | 1 | 57.7353 | 0.012506 | 0.019153 | 5.0006 | 0.00028256 | 0.00052353 | 288.855 | 288.5167 | 288.7623 | 0.17688 | 0.22471 | 0.15931 | 288.855 | 288.5168 | 288.7624 | 866.1341 | 0.5609 | 866.1342
Генератор MTE |  |  |  | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 | 5 | 119.993 | 120.003 | 120.004 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 1.5166e-14 | 3.5527e-15 | 3.3333 | 1.6668 | 1.6666 | 288.6744 | 0 | 288.6744 | 1.2622e-29 | 0 | -0.020153 | 288.6744 | 0 | 288.6744 | 577.3488 | -0.020153 | 577.3488
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00617 | 0.023414 | 0.02959 | 0.007012 | 0.00494 | 0.013648 | 0.0087075 | 0.0011004 | 4.9998 | 0.0009156 | 0.0116 | 0.0023675 | 0.0092325 | 1.8749e-07 | 3.0331e-07 | 1.4975e-07 | 0.00027839 | 0.012506 | 0.019153 | 1.6673 | 1.6665 | 1.666 | 0.18057 | 288.5167 | 0.087885 | 0.17688 | 0.22471 | 0.17946 | 0.18063 | 288.5168 | 0.087929 | 288.7852 | 0.58106 | 288.7854
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012342 | 0.040538 | 0.051278 | 0.012144 | 0.0041168 | 0.011372 | 0.0072568 | 0.022003 | 100 | 0.018309 | 0.0096663 | 0.0019729 | 0.0076941 | 1.8749e-05 | 3.0331e-05 | 1.4975e-05 | 0.00048218 | 0 | 0 | 33.3416 | 0 | 0 | 0.062513 | 100 | 0.030435 | 0 | 0 | 0 | 0.062532 | 100 | 0.03045 | 33.3419 | 0 | 33.3419
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.040554 | 0.051251 | 0.012145 |  |  |  | 0.022008 | 99.9965 | 0.018312 | [6 empty] | 0.00048218 | 0.02166 | 0.033174 | 33.3456 | 33.3296 | 33.3208
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50892 | 0.50116 | 0.50821 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50892 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6207 | 2.4658 | 1.9512 | 8.2337 | 40.4858 | 14.6547 | 22.9687 | 4.5438 | 0.001 | 5.4609 | 43.1034 | 211.1932 | 54.1565 | 53337.4578 | 32969.9907 | 66778.5356 | 207.3913 | 4.6167 | 3.0144 | 0.0029989 | 0.0030003 | 0.0030011 | 3.1997 | 0.0020002 | 6.5717 | 1000 | 1000 | 1000 | 7.9963 | 0.0050002 | 16.4207 | 0.0059991 | 1000 | 0.014997
Binom# |  |  |  | 1 | 49.9994 | 57.7427 | 57.7007 | 57.7369 | 119.9893 | 120.0115 | 119.9992 | 5.0014 | 5 | 5.0013 | 120.0174 | 119.9883 | 119.9943 | 1 | 1 | 1 | 57.725 | 0.0127 | 0.014907 | 5.0007 | 0.00039837 | 0.000863 | 288.7925 | 288.5044 | 288.7585 | 0.067569 | 0.25372 | 0.1399 | 288.7925 | 288.5045 | 288.7585 | 866.0554 | 0.46118 | 866.0555
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0085406 | 0.015753 | 0.0047455 | 0.0051002 | 0.0057106 | 0.0021958 | 0.0079217 | 0.00028241 | 0.0001975 | 0.00037471 | 0.012787 | 0.012344 | 0.00042851 | 1.8749e-07 | 5.2829e-09 | 9.2581e-08 | 0.010261 | 0.00019388 | 0.0042454 | 0.00013944 | 0.00011581 | 0.00033948 | 0.062485 | 0.012354 | 0.0038539 | 0.10931 | 0.029007 | 0.019414 | 0.062539 | 0.01235 | 0.0038673 | 0.078693 | 0.099718 | 0.078756
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.017084 | 0.027275 | 0.0082236 | 0.0088328 | 0.0047591 | 0.0018296 | 0.0066019 | 0.0056471 | 0.0039502 | 0.0074928 | 0.010656 | 0.010286 | 0.00035711 | 1.8749e-05 | 5.2829e-07 | 9.2581e-06 | 0.017772 | 0 | 0 | 0.0027885 | 0 | 0 | 0.021632 | 0.0042819 | 0.0013346 | 0 | 0 | 0 | 0.021651 | 0.0042805 | 0.0013393 | 0.0090855 | 0 | 0.0090928
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.027286 | 0.0082194 | 0.0088339 |  |  |  | 0.0056483 | 0.0039501 | 0.0074942 | [6 empty] | 0.017772 | 0.00033582 | 0.0073533 | 0.0027889 | 0.0023162 | 0.0067895
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50892 | 0.50116 | 0.50821 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50892 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.1709 | 3.6649 | 12.1663 | 11.3201 | 35.0224 | 91.0839 | 25.2472 | 17.7045 | 25.3159 | 13.3437 | 39.101 | 40.5068 | 1166.8319 | 53337.4578 | 1892900.5264 | 108013.5104 | 5.6267 | 297.78 | 13.5993 | 35.8567 | 43.1737 | 14.7286 | 9.2466 | 46.7128 | 149.8635 | 1000 | 1000 | 1000 | 23.0952 | 116.813 | 373.3495 | 22.0155 | 1000 | 54.9911

## pnt #2
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 2 | 49.9908 | 57.7465 | 57.7049 | 57.7572 | 120.0075 | 119.9952 | 119.9973 | 5.0005 | 4.9999 | 5.0004 | 120.009 | 120.0009 | 119.9901 | 0.50053 | 0.50055 | 0.50064 | 57.7362 | 0.014896 | 0.017241 | 5.0003 | 0.00016997 | 0.00044724 | 144.5347 | 144.4186 | 144.5889 | -249.9868 | -249.7708 | -250.0082 | 288.7623 | 288.5173 | 288.808 | 433.5422 | -749.7658 | 866.0875
Генератор MTE |  |  |  | 2 | 49.997 | 57.7349 | 57.7351 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 5 | 5 | 5 | 119.9908 | 120.001 | 120.0082 | 0.50012 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0.00036817 | 0.00031107 | 5 | 0.00027103 | 0.00023789 | 144.3733 | 144.3366 | 144.3381 | -249.9793 | -249.9983 | -250.0009 | 288.6751 | 288.6732 | 288.6762 | 433.048 | -749.9785 | 866.0244
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00616 | 0.011556 | 0.030214 | 0.02223 | 0.008515 | 0.0057875 | 0.0027275 | 0.00051 | 8.44e-05 | 0.0003576 | 0.018225 | 0.000125 | 0.0181 | 0.00040786 | 0.00055462 | 0.00064017 | 0.0011906 | 0.014527 | 0.01693 | 0.00026106 | 0.00010105 | 0.00020935 | 0.1614 | 0.082047 | 0.25079 | 0.0074804 | 0.2275 | 0.0073104 | 0.087231 | 0.15594 | 0.1318 | 0.49424 | 0.21271 | 0.063096
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012322 | 0.020012 | 0.05236 | 0.038489 | 0.0070954 | 0.0048231 | 0.002273 | 0.010199 | 0.001688 | 0.0071515 | 0.015186 | 0.00010417 | 0.015085 | 0.081486 | 0.1108 | 0.12787 | 0.0020621 | 0 | 0 | 0.005221 | 0 | 0 | 0.11167 | 0.056812 | 0.17345 | -0.0029923 | -0.091084 | -0.0029241 | 0.030209 | 0.054048 | 0.045637 | 0.114 | -0.02837 | 0.0072852
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.020016 | 0.052332 | 0.038504 |  |  |  | 0.0102 | 0.001688 | 0.007152 | [6 empty] | 0.0020622 | 0.025162 | 0.029324 | 0.0052213 | 0.0020211 | 0.0041869
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6234 | 4.9961 | 1.9109 | 2.5972 | 23.488 | 34.5572 | 73.3272 | 9.8039 | 59.2417 | 13.9821 | 27.4348 | 4000 | 27.6243 | 24.5179 | 18.0304 | 15.6208 | 48.493 | 3.9742 | 3.4102 | 19.1524 | 49.4783 | 23.884 | 1.7911 | 3.5208 | 1.1532 | 167.0974 | 5.4897 | 171.0017 | 16.552 | 9.2514 | 10.9563 | 1.7545 | 17.6245 | 68.634
Binom# |  |  |  | 2 | 49.9994 | 57.7344 | 57.6969 | 57.7532 | 120.0116 | 119.992 | 119.9964 | 5.0011 | 4.9999 | 5.0008 | 120.0198 | 119.9952 | 119.9851 | 0.50046 | 0.50059 | 0.5006 | 57.7265 | 0.014054 | 0.019878 | 5.0005 | 0.00060845 | 0.0010506 | 144.4996 | 144.4093 | 144.5793 | -249.9729 | -249.7308 | -250.0173 | 288.7327 | 288.4779 | 288.811 | 433.4883 | -749.721 | 866.0217
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0085725 | 0.012043 | 0.0079942 | 0.0040752 | 0.0041198 | 0.0032615 | 0.00084306 | 0.0005319 | 1.5204e-05 | 0.00041061 | 0.010728 | 0.0057044 | 0.0050002 | 7.0224e-05 | 3.6005e-05 | 3.8642e-05 | 0.0097311 | 0.00084178 | 0.0026372 | 0.00020624 | 0.00043848 | 0.00060337 | 0.035069 | 0.009295 | 0.0096123 | 0.013855 | 0.040026 | 0.0091402 | 0.029581 | 0.039316 | 0.003076 | 0.053977 | 0.044772 | 0.06579
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.017148 | 0.020855 | 0.013854 | 0.0070558 | 0.003433 | 0.002718 | 0.00070256 | 0.010637 | 0.00030409 | 0.0082116 | 0.0089389 | 0.0047536 | 0.0041672 | 0.01403 | 0.007193 | 0.0077186 | 0.016854 | 0 | 0 | 0.0041247 | 0 | 0 | 0.024264 | 0.0064361 | 0.006648 | -0.0055425 | -0.016025 | -0.003656 | 0.010244 | 0.013627 | 0.0010651 | 0.01245 | -0.0059714 | 0.0075963
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.020859 | 0.013846 | 0.0070585 |  |  |  | 0.010638 | 0.00030409 | 0.0082122 | [6 empty] | 0.016855 | 0.001458 | 0.0045678 | 0.0041249 | 0.0087695 | 0.012067
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.1665 | 4.7941 | 7.2221 | 14.1672 | 48.5457 | 61.3213 | 237.232 | 9.4002 | 328.8545 | 12.177 | 46.6092 | 87.6515 | 99.9958 | 142.4015 | 277.7413 | 258.7847 | 5.9331 | 68.5867 | 21.8923 | 24.2431 | 11.4031 | 8.2868 | 8.2433 | 31.0779 | 30.0872 | 90.2141 | 31.2024 | 136.7681 | 48.8098 | 36.694 | 469.4671 | 16.0651 | 83.7337 | 65.8234

## pnt #3
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 3 | 49.505 | 8.6602 | 8.6602 | 8.6602 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 0 | 0 | 0 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 129.9038 | 0 | 129.9038
Счетчик MTE |  |  |  | 3 | 49.4989 | 8.6634 | 8.6555 | 8.6614 | 119.9943 | 120.0086 | 119.9971 | 5.0007 | 4.9998 | 5.0007 | 120.0051 | 120.0029 | 119.992 | 1 | 1 | 1 | 8.6601 | 0.0021717 | 0.0025859 | 5.0004 | 0.00010345 | 0.0005037 | 43.323 | 43.276 | 43.3133 | 0.028033 | 0.036136 | 0.031883 | 43.323 | 43.276 | 43.3133 | 129.9123 | 0.096052 | 129.9123
Генератор MTE |  |  |  | 3 | 49.505 | 8.6602 | 8.6604 | 8.6601 | 119.9977 | 120.005 | 119.9973 | 5 | 5 | 4.9999 | 119.997 | 120.006 | 119.997 | 1 | 1 | 1 | 8.6603 | 0.00025532 | 0.00022561 | 5 | 0.00016715 | 0.00014063 | 43.3007 | 43.3025 | 43.2999 | 0.00050739 | 0 | 0.00075573 | 43.3007 | 43.3025 | 43.2999 | 129.9032 | 0.0012631 | 129.9032
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006092 | 0.0031384 | 0.004909 | 0.0013442 | 0.0033644 | 0.0035875 | 0.0002231 | 0.0007616 | 0.0002306 | 0.0007704 | 0.0080745 | 0.00308 | 0.0049945 | 2.0929e-07 | 3.4862e-07 | 2.7076e-07 | 0.00014214 | 0.0019163 | 0.0023603 | 0.0004338 | 6.3698e-05 | 0.00036307 | 0.022281 | 0.026556 | 0.013382 | 0.027526 | 0.036136 | 0.031127 | 0.02229 | 0.026541 | 0.013394 | 0.0091065 | 0.094789 | 0.0091424
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012307 | 0.036226 | 0.056715 | 0.015519 | 0.0028038 | 0.0029894 | 0.00018592 | 0.01523 | 0.0046122 | 0.015406 | 0.0067284 | 0.0025666 | 0.0041623 | 2.0929e-05 | 3.4862e-05 | 2.7076e-05 | 0.0016414 | 0 | 0 | 0.0086752 | 0 | 0 | 0.051429 | 0.061365 | 0.030896 | 0 | 0 | 0 | 0.05145 | 0.06133 | 0.030923 | 0.0070097 | 0 | 0.0070374
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.0054359 | 0.0085026 | 0.0023282 |  |  |  | 0.015232 | 0.004612 | 0.015408 | [6 empty] | 0.0002462 | 0.0033192 | 0.0040881 | 0.0086759 | 0.001274 | 0.0072615
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.42657 | 0.42681 | 0.42663 | 0.73207 | 0.72795 | 0.73146 | 0.72658 | 0.72681 | 0.72664 | 0.42657 | 0.73207 | 0.72658
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6415 | 18.3963 | 11.7611 | 42.9512 | 59.4459 | 55.7491 | 896.4751 | 6.5651 | 21.6826 | 6.4901 | 61.9235 | 162.3377 | 100.1105 | 47781.018 | 28684.5179 | 36932.5527 | 406.171 | 30.1279 | 24.4612 | 11.5262 | 78.495 | 13.7713 | 8.2944 | 6.9553 | 13.8088 | 1000 | 1000 | 1000 | 14.1219 | 11.8509 | 23.4984 | 60.8545 | 1000 | 103.2457
Binom# |  |  |  | 3 | 49.5075 | 8.6597 | 8.6553 | 8.659 | 119.9944 | 120 | 120.0056 | 5.0011 | 5.0001 | 5.001 | 120.0198 | 119.9875 | 119.9927 | 1 | 1 | 1 | 8.6568 | 0.00099872 | 0.0085632 | 5.0006 | 0.00031419 | 0.00088585 | 43.3082 | 43.2776 | 43.3041 | 0 | 0 | 0 | 43.3083 | 43.2776 | 43.3041 | 129.8899 | 0 | 129.8899
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0085803 | 0.0036508 | 0.00024803 | 0.0024185 | 2.4377e-05 | 0.0085417 | 0.008525 | 0.00040658 | 0.0003265 | 0.00033292 | 0.014709 | 0.015425 | 0.0007313 | 2.9062e-08 | 1.8782e-07 | 2.0592e-07 | 0.0033271 | 0.0011729 | 0.0059773 | 0.00018368 | 0.00021074 | 0.00038215 | 0.014751 | 0.001571 | 0.0092276 | 0.028033 | 0.036136 | 0.031883 | 0.014753 | 0.0015788 | 0.0092202 | 0.022408 | 0.096052 | 0.022398
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.017334 | 0.042141 | 0.0028655 | 0.027923 | 2.0315e-05 | 0.0071176 | 0.0071043 | 0.0081305 | 0.0065302 | 0.0066574 | 0.012257 | 0.012854 | 0.00060946 | 2.9062e-06 | 1.8782e-05 | 2.0592e-05 | 0.038419 | 0 | 0 | 0.0036733 | 0 | 0 | 0.034049 | 0.0036302 | 0.021304 | 0 | 0 | 0 | 0.034053 | 0.0036483 | 0.021287 | 0.017248 | 0 | 0.017241
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0063234 | 0.00042959 | 0.004189 |  |  |  | 0.0081317 | 0.00653 | 0.0066584 | [6 empty] | 0.0057628 | 0.0020316 | 0.010353 | 0.0036736 | 0.0042148 | 0.007643
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.42657 | 0.42681 | 0.42663 | 0.73207 | 0.72795 | 0.73146 | 0.72658 | 0.72681 | 0.72664 | 0.42657 | 0.73207 | 0.72658
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.1655 | 15.8142 | 232.7782 | 23.8718 | 8204.3065 | 23.4145 | 23.4605 | 12.2976 | 15.314 | 15.0186 | 33.9939 | 32.4158 | 683.715 | 344094.3978 | 53241.9885 | 48562.3119 | 17.3528 | 49.2229 | 9.6591 | 27.2211 | 23.7256 | 13.0839 | 12.5281 | 117.5718 | 20.0258 | 1000 | 1000 | 1000 | 21.3369 | 199.2221 | 34.1347 | 24.7313 | 1000 | 42.143

## pnt #4
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 4 | 49.505 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 6.9282 | 0 | 6.9282
Счетчик MTE |  |  |  | 4 | 49.4989 | 46.2007 | 46.1638 | 46.1972 | 120.0006 | 120.0038 | 119.9956 | 0.050055 | 0.050019 | 0.050105 | 119.9992 | 119.9852 | 120.0155 | 1 | 1 | 1 | 46.1872 | 0.010689 | 0.012823 | 0.05006 | 2.717e-05 | 2.3243e-05 | 2.3126 | 2.3091 | 2.3147 | 0.0017957 | 0.0017372 | 0.0009908 | 2.3126 | 2.3091 | 2.3147 | 6.9364 | 0.0045237 | 6.9364
Генератор MTE |  |  |  | 4 | 49.505 | 46.1878 | 46.1881 | 46.188 | 119.9991 | 120.001 | 119.9999 | 0.050001 | 0.049999 | 0.05 | 119.994 | 120.006 | 120 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 0.00032429 | 0.0001983 | 0.05 | 1.5824e-06 | 1.9786e-06 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 4.9203e-06 | -0.00020153 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 6.9282 | -0.00019661 | 6.9282
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061267 | 0.0129 | 0.024294 | 0.00915 | 0.0014979 | 0.00282 | 0.0043179 | 5.4e-05 | 2e-05 | 0.0001051 | 0.005235 | 0.02076 | 0.015525 | 3.0147e-07 | 2.7919e-07 | 9.161e-08 | 0.00074803 | 0.010365 | 0.012624 | 5.97e-05 | 2.5587e-05 | 2.1265e-05 | 0.0031392 | 0.00029205 | 0.0053126 | 0.0017908 | 0.0019387 | 0.0009908 | 0.0031398 | 0.00029141 | 0.0053128 | 0.0081597 | 0.0047203 | 0.0081613
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012377 | 0.027922 | 0.052626 | 0.019806 | 0.0012483 | 0.0023499 | 0.0035984 | 0.10788 | 0.039984 | 0.20976 | 0.0043625 | 0.017302 | 0.012936 | 3.0147e-05 | 2.7919e-05 | 9.161e-06 | 0.0016196 | 0 | 0 | 0.11926 | 0 | 0 | 0.13574 | 0.012648 | 0.22951 | 0 | 0 | 0 | 0.13577 | 0.01262 | 0.22952 | 0.11764 | 0 | 0.11766
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.022343 | 0.042078 | 0.015848 |  |  |  | 0.00108 | 0.0004 | 0.002102 | [6 empty] | 0.0012956 | 0.017953 | 0.021866 | 0.001194 | 0.00051174 | 0.00042529
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6823 | 2.6841 | 2.6797 | 3184.3771 | 3289.0267 | 5770.3903 | 4.4656 | 4.4685 | 4.4616 | 2.6823 | 3184.3771 | 4.4656
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6322 | 4.4756 | 2.3765 | 6.3098 | 133.5176 | 70.922 | 46.3185 | 92.5926 | 250 | 47.5737 | 95.511 | 24.0848 | 32.2061 | 33170.6315 | 35818.1455 | 109158.4186 | 77.1832 | 5.5701 | 4.5733 | 83.7526 | 195.4107 | 235.1333 | 19.7597 | 212.2114 | 11.6757 | 1000 | 1000 | 1000 | 32.8902 | 354.0756 | 19.4385 | 22.8012 | 1000 | 37.9538
Binom# |  |  |  | 4 | 49.507 | 46.1892 | 46.159 | 46.1933 | 119.9961 | 120.0013 | 120.0027 | 0.050033 | 0.050002 | 0.05 | 120.022 | 120.0608 | 119.9173 | 1 | 1 | 1 | 46.1803 | 0.011605 | 0.013321 | 0.05018 | 1.3484e-05 | 0.00042089 | 2.311 | 2.308 | 2.3097 | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 2.308 | 2.3097 | 6.9287 | 0 | 6.9287
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0081343 | 0.011525 | 0.0048094 | 0.003825 | 0.0045339 | 0.0025459 | 0.0071027 | 2.1436e-05 | 1.7812e-05 | 0.00010555 | 0.022753 | 0.07552 | 0.098258 | 2.4187e-07 | 2.83e-07 | 5.6404e-07 | 0.0068788 | 0.00091558 | 0.00049851 | 0.00012067 | 1.3685e-05 | 0.00039765 | 0.0015517 | 0.0010551 | 0.0050601 | 0.0017957 | 0.0017372 | 0.0009908 | 0.0015521 | 0.001056 | 0.0050589 | 0.0076672 | 0.0045237 | 0.0076668
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.016433 | 0.024946 | 0.010418 | 0.0082796 | 0.0037782 | 0.0021215 | 0.0059191 | 0.042824 | 0.035611 | 0.21065 | 0.018961 | 0.062941 | 0.081871 | 2.4187e-05 | 2.83e-05 | 5.6404e-05 | 0.014893 | 0 | 0 | 0.24104 | 0 | 0 | 0.067098 | 0.045693 | 0.21861 | 0 | 0 | 0 | 0.067118 | 0.045732 | 0.21855 | 0.11054 | 0 | 0.11053
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.019962 | 0.0083302 | 0.006625 |  |  |  | 0.00042871 | 0.00035625 | 0.0021109 | [6 empty] | 0.011914 | 0.0015858 | 0.00086344 | 0.0024133 | 0.0002737 | 0.007953
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6823 | 2.6841 | 2.6797 | 3184.3771 | 3289.0267 | 5770.3903 | 4.4656 | 4.4685 | 4.4616 | 2.6823 | 3184.3771 | 4.4656
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2294 | 5.0094 | 12.0046 | 15.0943 | 44.1123 | 78.558 | 28.1585 | 233.2573 | 280.7052 | 47.3728 | 21.9752 | 6.6207 | 5.0886 | 41344.6738 | 35336.2112 | 17729.2039 | 8.3931 | 63.0582 | 115.8161 | 41.4369 | 365.359 | 12.5739 | 39.9751 | 58.7408 | 12.2583 | 1000 | 1000 | 1000 | 66.5338 | 97.7103 | 20.4141 | 24.2659 | 1000 | 40.4016

## pnt #5
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 5 | 49.505 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 46.188 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | -4 | -4 | -4 | 4.6188 | 4.6188 | 4.6188 | 6.9282 | -12 | 13.8564
Счетчик MTE |  |  |  | 5 | 49.4989 | 46.1997 | 46.1623 | 46.1996 | 120.0028 | 120.0053 | 119.9919 | 0.10002 | 0.10004 | 0.10001 | 120.0028 | 120.002 | 119.9951 | 0.50067 | 0.50068 | 0.50063 | 46.1872 | 0.010581 | 0.014347 | 0.10002 | 1.0515e-05 | 6.0107e-06 | 2.3136 | 2.3121 | 2.3131 | -4.0001 | -3.9975 | -3.9997 | 4.621 | 4.6179 | 4.6204 | 6.9388 | -11.9972 | 13.8593
Генератор MTE |  |  |  | 5 | 49.505 | 46.188 | 46.1878 | 46.1881 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 119.9919 | 120.005 | 120.0031 | 0.50005 | 0.49992 | 0.5 | 46.188 | 8.8192e-05 | 8.8192e-05 | 0.1 | 4.2013e-06 | 4.038e-06 | 2.3096 | 2.309 | 2.3094 | -3.9999 | -4.0002 | -4 | 4.6188 | 4.6188 | 4.6188 | 6.9281 | -12 | 13.8564
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006128 | 0.011666 | 0.025536 | 0.011518 | 0.0027775 | 0.0053125 | 0.00809 | 2.28e-05 | 3.72e-05 | 8.8e-06 | 0.01094 | 0.002965 | 0.007975 | 0.0006281 | 0.00075148 | 0.00062639 | 0.00078408 | 0.010493 | 0.014259 | 2.2933e-05 | 6.3134e-06 | 1.9727e-06 | 0.0040125 | 0.0030522 | 0.0036733 | 0.00024512 | 0.0027295 | 0.00032275 | 0.0022199 | 0.00083636 | 0.0015584 | 0.010738 | 0.0028072 | 0.0029419
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.01238 | 0.025251 | 0.055318 | 0.024931 | 0.0023145 | 0.0044269 | 0.0067421 | 0.022795 | 0.037186 | 0.0087992 | 0.0091165 | 0.0024708 | 0.0066461 | 0.12545 | 0.15009 | 0.12512 | 0.0016976 | 0 | 0 | 0.022928 | 0 | 0 | 0.17343 | 0.13201 | 0.15881 | -0.0061278 | -0.068282 | -0.0080693 | 0.04804 | 0.018111 | 0.033728 | 0.15475 | -0.023398 | 0.021227
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.020206 | 0.04423 | 0.01995 |  |  |  | 0.000456 | 0.000744 | 0.000176 | [6 empty] | 0.0013581 | 0.018174 | 0.024697 | 0.00045867 | 0.00012627 | 3.9453e-05
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6561 | 2.6558 | 2.6567 | 1.9248 | 1.9246 | 1.925 | 2.4695 | 2.4693 | 2.4698 | 2.6561 | 1.9248 | 2.4695
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6319 | 4.949 | 2.2609 | 5.0126 | 72.0072 | 37.6471 | 24.7219 | 219.2982 | 134.4086 | 568.1818 | 45.7038 | 168.6341 | 62.6959 | 15.9209 | 13.3071 | 15.9646 | 73.6341 | 5.5022 | 4.0491 | 218.0222 | 791.9649 | 2534.6371 | 15.3151 | 20.1182 | 16.7292 | 314.1122 | 28.1867 | 238.5526 | 51.4055 | 136.3404 | 73.2274 | 17.1636 | 82.2625 | 116.3386
Binom# |  |  |  | 5 | 49.507 | 46.1896 | 46.1578 | 46.1944 | 120.0018 | 119.9954 | 120.0028 | 0.10003 | 0.10005 | 0.10002 | 120.0387 | 119.9691 | 119.9922 | 0.5 | 0.50052 | 0.50011 | 46.1791 | 0.011154 | 0.01213 | 0.099931 | 0 | 0.00025965 | 2.3101 | 2.3115 | 2.3107 | -4.0012 | -3.9981 | -4.001 | 4.6202 | 4.6182 | 4.6203 | 6.9323 | -12.0003 | 13.8587
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0081699 | 0.010053 | 0.0044385 | 0.0052554 | 0.0009617 | 0.0098978 | 0.010875 | 4.4683e-06 | 1.5209e-05 | 8.9264e-06 | 0.035894 | 0.032972 | 0.002907 | 0.00067615 | 0.00015234 | 0.00051409 | 0.0080673 | 0.00057305 | 0.0022168 | 9.2238e-05 | 1.0515e-05 | 0.00025364 | 0.0035196 | 0.00057133 | 0.0024277 | 0.0011213 | 0.00063556 | 0.001282 | 0.00079035 | 0.00026382 | 0.00010526 | 0.0065187 | 0.0030384 | 0.00063179
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.016505 | 0.021759 | 0.0096151 | 0.011375 | 0.0008014 | 0.0082478 | 0.0090629 | 0.0044673 | 0.015203 | 0.0089256 | 0.029911 | 0.027476 | 0.0024226 | 0.13505 | 0.030426 | 0.10269 | 0.017467 | 0 | 0 | 0.092217 | 0 | 0 | 0.15213 | 0.024711 | 0.10496 | -0.028031 | -0.015899 | -0.032053 | 0.017103 | 0.0057129 | 0.0022781 | 0.093946 | -0.025326 | 0.0045586
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.017412 | 0.0076878 | 0.0091026 |  |  |  | 8.9366e-05 | 0.00030418 | 0.00017853 | [6 empty] | 0.013973 | 0.00099254 | 0.0038396 | 0.0018448 | 0.00021029 | 0.0050728
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6561 | 2.6558 | 2.6567 | 1.9248 | 1.9246 | 1.925 | 2.4695 | 2.4693 | 2.4698 | 2.6561 | 1.9248 | 2.4695
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.224 | 5.7433 | 13.0077 | 10.9859 | 207.9642 | 20.2066 | 18.3913 | 1118.9979 | 328.7554 | 560.1349 | 13.9297 | 15.1643 | 171.9997 | 14.7896 | 65.6442 | 19.4518 | 7.1567 | 100.7512 | 26.0447 | 54.2077 | 475.5262 | 19.7131 | 17.4599 | 107.4755 | 25.3124 | 68.6672 | 121.0537 | 60.0553 | 144.3889 | 432.2296 | 1084.1504 | 28.273 | 76.0025 | 541.7355

## pnt #6
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 6 | 49.997 | 69.282 | 69.282 | 69.282 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 69.282 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 415.692 | 415.692 | 415.692 | 0 | 0 | 0 | 415.692 | 415.692 | 415.692 | 1247.076 | 0 | 1247.076
Счетчик MTE |  |  |  | 6 | 49.9912 | 69.3062 | 69.2528 | 69.2905 | 119.9937 | 120.1577 | 119.8486 | 6.002 | 6.0001 | 6.001 | 120.0071 | 120.0007 | 119.9922 | 1 | 1 | 1 | 69.2831 | 0.047277 | 0.077728 | 6.001 | 0.00045402 | 0.00071733 | 415.973 | 415.5234 | 415.809 | -0.27262 | -0.17503 | -1.3148 | 415.9731 | 415.5234 | 415.8111 | 1247.3053 | -1.7624 | 1247.3075
Генератор MTE |  |  |  | 6 | 49.997 | 69.282 | 69.282 | 69.2819 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 6.0001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69.282 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 415.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.6962 | 415.6962 | 0 | 415.6962
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00576 | 0.02417 | 0.029168 | 0.008626 | 0.006306 | 0.15775 | 0.15144 | 6.002 | 6.0001 | 0.0009102 | 120.0071 | 120.0007 | 119.9922 | 2.1476e-07 | 8.8712e-08 | 4.9989e-06 | 0.0011532 | 0.047244 | 0.077695 | 4.001 | 1.9996 | 1.9993 | 415.973 | 415.5234 | 0.11275 | 0.27262 | 0.17503 | 1.3148 | 415.9731 | 415.5234 | 0.11482 | 831.6091 | 1.7624 | 831.6113
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.011522 | 0.034874 | 0.042118 | 0.012449 | 0.0052553 | 0.13128 | 0.12636 | 100 | 100 | 0.015168 | 100 | 100 | 100 | 2.1476e-05 | 8.8712e-06 | 0.00049989 | 0.0016645 | 0 | 0 | 66.6719 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.027115 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.027615 | 66.6725 | 0 | 66.6725
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.041864 | 0.05052 | 0.014941 |  |  |  | 120.0393 | 120.0018 | 0.018204 | [6 empty] | 0.0019974 | 0.081829 | 0.13457 | 80.0198 | 39.9914 | 39.9861
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21085 | 0.21082 | 0.21084 | 6.8748 | 10.3994 | 1.8255 | 0.51336 | 0.51332 | 0.51334 | 0.21085 | 6.8748 | 0.51336
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.7361 | 2.3887 | 1.9794 | 6.6931 | 31.7158 | 1.2679 | 1.3207 | 0.00083306 | 0.00083332 | 5.4933 | 0.0041664 | 0.0041666 | 0.0041669 | 46564.5482 | 112724.0672 | 2000.4469 | 50.0642 | 1.2221 | 0.7431 | 0.0012497 | 0.0025005 | 0.0025009 | 0.0021085 | 0.0021082 | 7.7758 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.0051336 | 0.0051332 | 18.5895 | 0.0031625 | 1000 | 0.0076997
Binom# |  |  |  | 6 | 49.9981 | 69.2863 | 69.2471 | 69.2823 | 119.9887 | 119.9962 | 120.0152 | 6.0013 | 6 | 6.0011 | 120.0158 | 119.9872 | 119.9971 | 1 | 1 | 1 | 69.2705 | 0.016607 | 0.005837 | 6.0007 | 0.00057781 | 0.0006079 | 415.8055 | 415.4845 | 415.7726 | 0.18225 | 0.37435 | 0.31215 | 415.8055 | 415.4846 | 415.7727 | 1247.0625 | 0.86875 | 1247.0627
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0068183 | 0.019885 | 0.0057159 | 0.0081774 | 0.005016 | 0.16158 | 0.16662 | 0.00069624 | 6.4743e-05 | 0.0001561 | 0.0086447 | 0.013548 | 0.0049182 | 1.5515e-07 | 2.6892e-07 | 4.7605e-06 | 0.012665 | 0.03067 | 0.071891 | 0.00028141 | 0.00012379 | 0.00010943 | 0.16754 | 0.038888 | 0.036413 | 0.45487 | 0.54937 | 1.6269 | 0.1676 | 0.038772 | 0.0384 | 0.24284 | 2.6311 | 0.2448
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.013639 | 0.028691 | 0.0082537 | 0.011802 | 0.0041802 | 0.13448 | 0.13903 | 0.0116 | 0.001079 | 0.0026013 | 0.0072035 | 0.01129 | 0.0040988 | 1.5515e-05 | 2.6892e-05 | 0.00047605 | 0.018281 | 0 | 0 | 0.0046893 | 0 | 0 | 0.040277 | 0.0093587 | 0.0087571 | 0 | 0 | 0 | 0.040291 | 0.0093308 | 0.009235 | 0.019469 | 0 | 0.019627
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.034441 | 0.0099003 | 0.014164 |  |  |  | 0.013925 | 0.0012949 | 0.0031221 | [6 empty] | 0.021937 | 0.053123 | 0.12452 | 0.0056281 | 0.0024758 | 0.0021886
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.21085 | 0.21082 | 0.21084 | 6.8748 | 10.3994 | 1.8255 | 0.51336 | 0.51332 | 0.51334 | 0.21085 | 6.8748 | 0.51336
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.4666 | 2.9035 | 10.1008 | 7.0603 | 39.8722 | 1.2377 | 1.2003 | 7.1814 | 77.2279 | 32.0301 | 57.8389 | 36.9068 | 101.6632 | 64453.3352 | 37186.3791 | 2100.6354 | 4.5585 | 1.8824 | 0.80309 | 17.7678 | 40.3911 | 45.6917 | 5.235 | 22.5266 | 24.0765 | 1000 | 1000 | 1000 | 12.7411 | 55.0132 | 55.5869 | 10.8299 | 1000 | 26.1562

## pnt #7
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 7 | 49.505 | 17.3205 | 17.3205 | 17.3205 | 120 | 120 | 120 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.3205 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 32.4759 | 32.4759 | 32.4759 | -56.25 | -56.25 | -56.25 | 64.9519 | 64.9519 | 64.9519 | 97.4278 | -168.7499 | 194.8556
Счетчик MTE |  |  |  | 7 | 49.4988 | 17.3263 | 17.3099 | 17.3238 | 120.0108 | 119.9989 | 119.9903 | 3.7504 | 3.7493 | 3.7505 | 120.0156 | 119.9955 | 119.9889 | 0.50066 | 0.50073 | 0.50068 | 17.32 | 0.0044075 | 0.0059121 | 3.7501 | 0.00026828 | 0.00065684 | 32.5335 | 32.4975 | 32.5312 | -56.2504 | -56.1773 | -56.2433 | 64.9811 | 64.8998 | 64.9737 | 97.5623 | -168.671 | 194.8546
Генератор MTE |  |  |  | 7 | 49.505 | 17.3204 | 17.3204 | 17.3207 | 119.9995 | 120.001 | 119.9995 | 3.75 | 3.7499 | 3.7501 | 120.0007 | 119.994 | 120.0053 | 0.5001 | 0.50012 | 0.50002 | 17.3205 | 0.00016422 | 9.1037e-05 | 3.75 | 0.00013813 | 0.00012522 | 32.482 | 32.4829 | 32.4779 | -56.2452 | -56.2439 | -56.2511 | 64.9508 | 64.9501 | 64.9538 | 97.4429 | -168.7402 | 194.8548
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00618 | 0.005858 | 0.010534 | 0.003148 | 0.011336 | 0.002075 | 0.0092612 | 0.0004784 | 0.0006262 | 0.0004672 | 0.01494 | 0.001475 | 0.016415 | 0.00055905 | 0.00061349 | 0.00066717 | 0.0005094 | 0.0042433 | 0.0058211 | 0.00010645 | 0.00013014 | 0.00053163 | 0.051459 | 0.014639 | 0.053298 | 0.0052055 | 0.066607 | 0.0078178 | 0.030256 | 0.050341 | 0.019899 | 0.1194 | 0.069219 | 0.00018603
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012485 | 0.03381 | 0.060855 | 0.018171 | 0.0094459 | 0.0017292 | 0.0077183 | 0.012756 | 0.016702 | 0.012457 | 0.012448 | 0.0012292 | 0.01368 | 0.11166 | 0.12252 | 0.13325 | 0.0029411 | 0 | 0 | 0.0028385 | 0 | 0 | 0.15817 | 0.045046 | 0.16384 | -0.0092541 | -0.11857 | -0.0139 | 0.046561 | 0.077567 | 0.030626 | 0.12238 | -0.041038 | 9.5469e-05
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.010146 | 0.018245 | 0.0054525 |  |  |  | 0.009568 | 0.012524 | 0.009344 | [6 empty] | 0.0008823 | 0.0073496 | 0.010082 | 0.0021289 | 0.0026029 | 0.010633
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.30993 | 0.31007 | 0.30994 | 0.60291 | 0.60305 | 0.60293 | 0.60662 | 0.60676 | 0.60663 | 0.30993 | 0.60291 | 0.60662
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6181 | 9.8558 | 5.4808 | 18.3402 | 17.6427 | 96.3855 | 21.5956 | 10.4515 | 7.9847 | 10.7021 | 33.4672 | 338.9831 | 30.4599 | 17.8873 | 16.3001 | 14.9886 | 113.3403 | 13.6062 | 9.9182 | 46.9721 | 38.4193 | 9.4051 | 1.9594 | 6.8834 | 1.8918 | 65.1504 | 5.0862 | 43.3761 | 13.0283 | 7.8223 | 19.8077 | 2.5325 | 14.6915 | 6354.0637
Binom# |  |  |  | 7 | 49.507 | 17.3214 | 17.31 | 17.32 | 119.9899 | 120.0023 | 120.0079 | 3.7509 | 3.7496 | 3.7507 | 120.0253 | 119.9801 | 119.9946 | 0.50023 | 0.50073 | 0.50043 | 17.3163 | 0.0048857 | 0.0086285 | 3.7503 | 0.00054538 | 0.00081096 | 32.4999 | 32.5008 | 32.5088 | -56.2577 | -56.183 | -56.2426 | 64.9705 | 64.9063 | 64.9619 | 97.5095 | -168.6833 | 194.8388
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.00818 | 0.0048507 | 0.00016971 | 0.0038979 | 0.02094 | 0.0033714 | 0.017584 | 0.00044327 | 0.00034261 | 0.00016327 | 0.0096362 | 0.015334 | 0.0057058 | 0.00043606 | 1.9953e-08 | 0.00025438 | 0.0037236 | 0.00047821 | 0.0027164 | 0.00017129 | 0.0002771 | 0.00015412 | 0.033607 | 0.0032934 | 0.022429 | 0.0072516 | 0.0056915 | 0.000651 | 0.010543 | 0.0065759 | 0.011792 | 0.052738 | 0.012288 | 0.015752
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.016526 | 0.027996 | 0.0009804 | 0.0225 | 0.017449 | 0.0028096 | 0.014655 | 0.011819 | 0.009138 | 0.0043533 | 0.0080291 | 0.012779 | 0.0047552 | 0.087096 | 3.9847e-06 | 0.050808 | 0.021499 | 0 | 0 | 0.0045677 | 0 | 0 | 0.1033 | 0.010134 | 0.068946 | -0.012892 | -0.010131 | -0.0011575 | 0.016225 | 0.010132 | 0.018149 | 0.054056 | -0.0072853 | 0.0080838
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0084016 | 0.00029394 | 0.0067514 |  |  |  | 0.0088654 | 0.0068522 | 0.0032655 | [6 empty] | 0.0064495 | 0.00082829 | 0.0047049 | 0.0034259 | 0.005542 | 0.0030824
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.30993 | 0.31007 | 0.30994 | 0.60291 | 0.60305 | 0.60293 | 0.60662 | 0.60676 | 0.60663 | 0.30993 | 0.60291 | 0.60662
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2225 | 11.9025 | 340.2069 | 14.8118 | 9.5509 | 59.3217 | 11.3738 | 11.2798 | 14.5938 | 30.6234 | 51.8878 | 32.6066 | 87.6308 | 22.9329 | 501187.3239 | 39.3105 | 15.5052 | 120.7306 | 21.2544 | 29.1897 | 18.044 | 32.4427 | 3.0003 | 30.5956 | 4.4954 | 46.7678 | 59.5235 | 520.9043 | 37.3873 | 59.883 | 33.426 | 5.7334 | 82.7569 | 75.0414

## pnt #8
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 8 | 49.505 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 28.8675 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72.1688 | 72.1688 | 72.1687 | -124.9999 | -124.9999 | -124.9999 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | 216.5063 | -374.9998 | 433.0125
Счетчик MTE |  |  |  | 8 | 49.5012 | 28.8736 | 28.8524 | 28.8734 | 120.0038 | 120.1221 | 119.8741 | 5.0006 | 4.9999 | 5.0012 | 120.0193 | 119.9981 | 119.9826 | 0.49426 | 0.49449 | 0.49261 | 28.8665 | 0.014982 | 0.027248 | 5.0006 | 0.00018436 | 0.00089361 | 71.3634 | 71.3358 | 71.1336 | -125.5157 | -125.388 | -125.6648 | 144.3846 | 144.26 | 144.401 | 213.8328 | -376.5685 | 433.0456
Генератор MTE |  |  |  | 8 | 49.505 | 28.8674 | 28.8676 | 28.8673 | 120 | 119.999 | 120.001 | 4.9999 | 5 | 5 | 120.0015 | 119.998 | 120.0005 | 0.50001 | 0.50003 | 0.50002 | 28.8674 | 0.0001288 | 0.00023532 | 5 | 3.2011e-05 | 7.8936e-05 | 72.1687 | 72.1739 | 72.1706 | -124.9974 | -124.9989 | -124.9981 | 144.3353 | 144.3392 | 144.3368 | 216.5132 | -374.9943 | 433.0112
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.003848 | 0.006212 | 0.01521 | 0.006112 | 0.0038 | 0.12308 | 0.12688 | 0.0006338 | 0.0001072 | 0.0011642 | 0.017827 | 7.5e-05 | 0.017902 | 0.0057488 | 0.0055359 | 0.0074031 | 0.00097703 | 0.014853 | 0.027012 | 0.00056354 | 0.00015235 | 0.00081468 | 0.80536 | 0.83819 | 1.0369 | 0.51832 | 0.38919 | 0.66674 | 0.04936 | 0.079144 | 0.064174 | 2.6805 | 1.5742 | 0.034391
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.0077736 | 0.021514 | 0.052717 | 0.021168 | 0.0031666 | 0.10246 | 0.10584 | 0.012675 | 0.002144 | 0.023279 | 0.014854 | 6.2501e-05 | 0.014921 | 1.1631 | 1.1195 | 1.5028 | 0.0033847 | 0 | 0 | 0.01127 | 0 | 0 | 1.1285 | 1.175 | 1.4577 | -0.41295 | -0.31039 | -0.53057 | 0.034186 | 0.054862 | 0.044442 | 1.2535 | -0.41805 | 0.0079416
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.01076 | 0.026345 | 0.010586 |  |  |  | 0.012676 | 0.002144 | 0.023284 | [6 empty] | 0.0016923 | 0.025727 | 0.046787 | 0.011271 | 0.0030471 | 0.016294
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.23999 | 0.24004 | 0.24 | 0.53999 | 0.54004 | 0.53999 | 0.53999 | 0.54004 | 0.53999 | 0.23999 | 0.53999 | 0.53999
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 2.5988 | 9.2941 | 3.7959 | 9.4462 | 52.6316 | 1.625 | 1.5763 | 7.8889 | 46.6418 | 4.2948 | 28.0466 | 6666.6667 | 27.9291 | 1.7395 | 1.8064 | 1.3508 | 59.0924 | 3.887 | 2.1374 | 8.8724 | 32.8184 | 6.1374 | 0.21266 | 0.20429 | 0.16464 | 1.3076 | 1.7399 | 1.0178 | 15.7955 | 9.8437 | 12.1505 | 0.19145 | 1.2917 | 67.9951
Binom# |  |  |  | 8 | 49.507 | 28.867 | 28.8491 | 28.8721 | 120.0036 | 119.9944 | 120.0021 | 5.001 | 4.9999 | 5.0016 | 120.034 | 119.9866 | 119.9794 | 0.50026 | 0.50071 | 0.50058 | 28.8611 | 0.0069597 | 0.010274 | 5.0008 | 0.00051742 | 0.0015609 | 72.2197 | 72.224 | 72.2869 | -125.002 | -124.8592 | -125.0115 | 144.3648 | 144.2433 | 144.4066 | 216.7307 | -374.8727 | 433.0147
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0058861 | 0.0065809 | 0.0032956 | 0.0013474 | 0.00023707 | 0.12771 | 0.12796 | 0.00045235 | 8.1403e-06 | 0.0004294 | 0.014677 | 0.011434 | 0.003235 | 0.0060001 | 0.0062152 | 0.0079671 | 0.0053151 | 0.0080225 | 0.016974 | 0.00019749 | 0.00033306 | 0.00066727 | 0.85638 | 0.88824 | 1.1533 | 0.51372 | 0.52881 | 0.65332 | 0.019866 | 0.01671 | 0.0056531 | 2.8979 | 1.6958 | 0.030923
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.011891 | 0.022792 | 0.011422 | 0.0046666 | 0.00019755 | 0.10632 | 0.10674 | 0.009046 | 0.00016281 | 0.0085861 | 0.012229 | 0.0095285 | 0.0026962 | 1.214 | 1.2569 | 1.6173 | 0.018413 | 0 | 0 | 0.0039493 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2451 | 1.6213 | -0.40928 | -0.42174 | -0.51989 | 0.013759 | 0.011583 | 0.0039148 | 1.3552 | -0.45034 | 0.0071408
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.011398 | 0.0057082 | 0.0023338 |  |  |  | 0.0090471 | 0.00016281 | 0.0085881 | [6 empty] | 0.009206 | 0.013895 | 0.029399 | 0.0039497 | 0.0066612 | 0.013345
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.23999 | 0.24004 | 0.24 | 0.53999 | 0.54004 | 0.53999 | 0.53999 | 0.54004 | 0.53999 | 0.23999 | 0.53999 | 0.53999
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6989 | 8.7731 | 17.5188 | 42.8489 | 843.6229 | 1.566 | 1.563 | 11.0533 | 614.2302 | 11.6441 | 34.0676 | 43.729 | 154.5589 | 1.6666 | 1.609 | 1.2552 | 10.8625 | 7.1966 | 3.4014 | 25.3184 | 15.0123 | 7.4933 | 0.19999 | 0.19278 | 0.14803 | 1.3193 | 1.2805 | 1.0387 | 39.2453 | 46.6235 | 137.9353 | 0.17708 | 1.1991 | 75.6198

## pnt #9
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 9 | 49.997 | 34.641 | 34.641 | 34.641 | 120 | 120 | 120 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 34.641 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 21.6506 | 21.6506 | 21.6506 | -37.5 | -37.5 | -37.5 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 64.9519 | -112.4999 | 129.9038
Счетчик MTE |  |  |  | 9 | 49.9908 | 34.6476 | 34.6286 | 34.6434 | 119.9834 | 119.9909 | 120.0257 | 1.2501 | 1.2497 | 1.2506 | 120.0343 | 119.9815 | 119.9841 | 0.49998 | 0.50075 | 0.50061 | 34.6399 | 0.010126 | 0.0022789 | 1.2501 | 0.00011739 | 0.00047266 | 21.6552 | 21.6704 | 21.6895 | -37.5097 | -37.4591 | -37.5062 | 43.3119 | 43.2757 | 43.3261 | 65.0151 | -112.4749 | 129.9137
Генератор MTE |  |  |  | 9 | 49.997 | 34.641 | 34.641 | 34.6409 | 119.999 | 120.001 | 120 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 119.9989 | 120.003 | 119.9981 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50005 | 34.641 | 0.00017347 | 0.000231 | 1.25 | 1.4996e-05 | 2.5721e-05 | 21.6517 | 21.6515 | 21.6524 | -37.5002 | -37.4999 | -37.4984 | 43.3019 | 43.3016 | 43.3008 | 64.9555 | -112.4985 | 129.9043
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061783 | 0.006632 | 0.012362 | 0.002494 | 0.0156 | 0.010125 | 0.025725 | 4.92e-05 | 0.0003008 | 0.0006398 | 0.035435 | 0.02146 | 0.013975 | 3.4387e-05 | 0.00073682 | 0.00056555 | 0.0010793 | 0.0099526 | 0.0020479 | 0.00012936 | 0.00010239 | 0.00044694 | 0.0035082 | 0.018952 | 0.037146 | 0.0095155 | 0.040831 | 0.0077351 | 0.0099948 | 0.025869 | 0.025282 | 0.059605 | 0.023581 | 0.0094082
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012359 | 0.019141 | 0.035699 | 0.0071991 | 0.013002 | 0.0084381 | 0.021433 | 0.0039358 | 0.02407 | 0.051158 | 0.029521 | 0.017886 | 0.011647 | 0.0068776 | 0.14714 | 0.11297 | 0.0031157 | 0 | 0 | 0.010348 | 0 | 0 | 0.0162 | 0.087453 | 0.17126 | -0.025368 | -0.109 | -0.020624 | 0.023076 | 0.059777 | 0.058354 | 0.091679 | -0.020965 | 0.0072419
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.011487 | 0.021412 | 0.0043197 |  |  |  | 0.000984 | 0.006016 | 0.012796 | [6 empty] | 0.0018693 | 0.017238 | 0.003547 | 0.0025873 | 0.0020478 | 0.0089387
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.37665 | 0.37651 | 0.37638 | 0.61325 | 0.61336 | 0.61324 | 0.64665 | 0.64673 | 0.64658 | 0.37665 | 0.61325 | 0.64665
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6186 | 8.7055 | 4.6704 | 23.1496 | 12.8205 | 19.7531 | 7.7745 | 101.626 | 16.6223 | 7.8149 | 14.1103 | 23.2992 | 35.7782 | 290.8107 | 13.5719 | 17.6818 | 53.4948 | 5.801 | 28.1927 | 38.651 | 48.8332 | 11.1873 | 23.2494 | 4.3053 | 2.1977 | 24.1739 | 5.6271 | 29.735 | 28.022 | 10.819 | 11.0804 | 4.1083 | 29.2507 | 89.2924
Binom# |  |  |  | 9 | 49.9982 | 34.6387 | 34.6256 | 34.6422 | 119.9949 | 119.9822 | 120.0229 | 1.2501 | 1.2498 | 1.2508 | 120.0309 | 119.9808 | 119.9883 | 0.49985 | 0.50043 | 0.50038 | 34.6348 | 0.0083172 | 0.0055196 | 1.2503 | 0.00024599 | 0.00056571 | 21.6448 | 21.6557 | 21.6816 | -37.5048 | -37.4656 | -37.5156 | 43.3026 | 43.274 | 43.3303 | 64.9821 | -112.4861 | 129.9068
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0073473 | 0.0089411 | 0.0030124 | 0.0011897 | 0.01145 | 0.0086286 | 0.0028139 | 5.1917e-05 | 5.9057e-05 | 0.00016509 | 0.0034588 | 0.00075082 | 0.0042173 | 0.00013107 | 0.00031992 | 0.00023146 | 0.0050379 | 0.0018089 | 0.0032407 | 0.00015103 | 0.00012861 | 9.3056e-05 | 0.010369 | 0.014705 | 0.0079168 | 0.004853 | 0.0065181 | 0.0094531 | 0.0093863 | 0.0017216 | 0.0042194 | 0.032993 | 0.011122 | 0.0068809
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014697 | 0.025806 | 0.0086991 | 0.0034342 | 0.0095431 | 0.007191 | 0.0023444 | 0.0041531 | 0.0047257 | 0.0132 | 0.0028815 | 0.00062578 | 0.0035149 | 0.026215 | 0.063888 | 0.046235 | 0.014544 | 0 | 0 | 0.012081 | 0 | 0 | 0.047882 | 0.06786 | 0.036501 | -0.012938 | -0.017401 | -0.025204 | 0.021672 | 0.0039782 | 0.0097387 | 0.050747 | -0.0098885 | 0.0052965
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.015486 | 0.0052176 | 0.0020606 |  |  |  | 0.0010383 | 0.0011811 | 0.0033018 | [6 empty] | 0.0087258 | 0.0031332 | 0.0056131 | 0.0030205 | 0.0025721 | 0.0018611
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.37665 | 0.37651 | 0.37638 | 0.61325 | 0.61336 | 0.61324 | 0.64665 | 0.64673 | 0.64658 | 0.37665 | 0.61325 | 0.64665
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.361 | 6.4573 | 19.1658 | 48.5284 | 17.467 | 23.1787 | 71.075 | 96.3082 | 84.6638 | 30.287 | 144.5571 | 665.9426 | 118.5597 | 76.2936 | 31.2579 | 43.2048 | 11.4602 | 31.9167 | 17.8154 | 33.1067 | 38.8785 | 53.7309 | 7.8662 | 5.5484 | 10.3115 | 47.3995 | 35.2493 | 24.331 | 29.8385 | 162.5672 | 66.393 | 7.4221 | 62.0163 | 122.0883

## pnt #10
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 10 | 49.997 | 51.9615 | 51.9615 | 51.9615 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 51.9615 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 12.9904 | 12.9904 | 12.9904 | -22.5 | -22.5 | -22.5 | 25.9808 | 25.9808 | 25.9808 | 38.9711 | -67.5 | 77.9423
Счетчик MTE |  |  |  | 10 | 49.9908 | 51.9799 | 51.9271 | 51.9749 | 120.0113 | 120.0183 | 119.9704 | 0.50006 | 0.49993 | 0.50012 | 120.024 | 119.9869 | 119.9891 | 0.50062 | 0.50081 | 0.50033 | 51.9606 | 0.0090306 | 0.024635 | 0.50003 | 4.624e-05 | 0.00010816 | 13.0126 | 13.0008 | 13.0055 | -22.5015 | -22.4696 | -22.5061 | 25.9931 | 25.9597 | 25.9936 | 39.0188 | -67.4772 | 77.9464
Генератор MTE |  |  |  | 10 | 49.997 | 51.9615 | 51.9614 | 51.9615 | 120 | 120 | 120 | 0.50001 | 0.5 | 0.5 | 120.0055 | 119.997 | 119.9975 | 0.49996 | 0.50005 | 0.5 | 51.9615 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 0.5 | 1.451e-05 | 1.3615e-05 | 12.9895 | 12.9915 | 12.9904 | -22.5008 | -22.4991 | -22.5 | 25.981 | 25.9805 | 25.9808 | 38.9713 | -67.4999 | 77.9423
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00617 | 0.018424 | 0.034292 | 0.01338 | 0.01129 | 0.018275 | 0.029565 | 5.58e-05 | 7.14e-05 | 0.0001178 | 0.018515 | 0.01009 | 0.008425 | 0.00065307 | 0.00076218 | 0.00033363 | 0.00083051 | 0.0089972 | 0.024602 | 3.406e-05 | 3.173e-05 | 9.4545e-05 | 0.023031 | 0.0093584 | 0.015078 | 0.00068182 | 0.029496 | 0.006087 | 0.012113 | 0.020853 | 0.012813 | 0.047468 | 0.022727 | 0.0040717
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012342 | 0.035444 | 0.066039 | 0.025743 | 0.0094074 | 0.015227 | 0.024644 | 0.011159 | 0.014282 | 0.023554 | 0.015426 | 0.0084093 | 0.0070215 | 0.13045 | 0.15219 | 0.066681 | 0.0015983 | 0 | 0 | 0.0068115 | 0 | 0 | 0.17699 | 0.071983 | 0.11594 | -0.0030301 | -0.13127 | -0.027046 | 0.046599 | 0.08033 | 0.049292 | 0.12165 | -0.033681 | 0.0052237
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.031911 | 0.059396 | 0.023175 |  |  |  | 0.001116 | 0.001428 | 0.002356 | [6 empty] | 0.0014385 | 0.015584 | 0.042611 | 0.00068119 | 0.0006346 | 0.0018909
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.65381 | 0.65382 | 0.65402 | 0.76431 | 0.76446 | 0.76423 | 0.86438 | 0.86453 | 0.86434 | 0.65381 | 0.76431 | 0.86438
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6207 | 3.1337 | 1.6836 | 4.315 | 17.7148 | 10.9439 | 6.7648 | 89.6057 | 70.028 | 42.4448 | 27.0051 | 49.554 | 59.3472 | 15.3123 | 13.1202 | 29.9736 | 69.5177 | 6.417 | 2.3468 | 146.801 | 157.5806 | 52.8846 | 3.694 | 9.083 | 5.641 | 252.2377 | 5.8237 | 28.2567 | 18.5493 | 10.7622 | 17.5352 | 5.3744 | 22.6928 | 165.4713
Binom# |  |  |  | 10 | 49.9981 | 51.9694 | 51.9234 | 51.9674 | 119.9985 | 120.0119 | 119.9897 | 0.50015 | 0.4999 | 0.50018 | 120.0275 | 119.9792 | 119.9933 | 0.50009 | 0.50053 | 0.5 | 51.9518 | 0.012082 | 0.018396 | 0.50002 | 0 | 0.00046558 | 12.9986 | 12.992 | 12.9966 | -22.5087 | -22.4709 | -22.5109 | 25.9924 | 25.9563 | 25.9933 | 38.9872 | -67.4904 | 77.942
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0073046 | 0.010484 | 0.0036919 | 0.0074804 | 0.012816 | 0.0064037 | 0.019242 | 8.7377e-05 | 2.9461e-05 | 6.6319e-05 | 0.003489 | 0.0076772 | 0.0042035 | 0.00052307 | 0.00027544 | 0.00033509 | 0.008831 | 0.0030515 | 0.0062391 | 1.309e-05 | 4.624e-05 | 0.00035742 | 0.013948 | 0.0088384 | 0.0088562 | 0.0072516 | 0.0012165 | 0.0047782 | 0.00070028 | 0.0033727 | 0.00029177 | 0.031641 | 0.01325 | 0.0043667
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014612 | 0.020168 | 0.0071097 | 0.014392 | 0.010679 | 0.0053356 | 0.016039 | 0.017473 | 0.0058931 | 0.013261 | 0.0029069 | 0.0063984 | 0.0035032 | 0.10449 | 0.054999 | 0.066973 | 0.016996 | 0 | 0 | 0.0026177 | 0 | 0 | 0.10719 | 0.067984 | 0.068096 | -0.032227 | -0.0054139 | -0.021231 | 0.0026941 | 0.012992 | 0.0011225 | 0.081092 | -0.019636 | 0.0056021
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.018158 | 0.0063945 | 0.012956 |  |  |  | 0.0017475 | 0.00058922 | 0.0013264 | [6 empty] | 0.015296 | 0.0052854 | 0.010806 | 0.00026179 | 0.00092479 | 0.0071483
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.65381 | 0.65382 | 0.65402 | 0.76431 | 0.76446 | 0.76423 | 0.86438 | 0.86453 | 0.86434 | 0.65381 | 0.76431 | 0.86438
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.369 | 5.5072 | 15.6384 | 7.7182 | 15.6056 | 31.2321 | 10.3937 | 57.2232 | 169.7154 | 75.3935 | 143.3089 | 65.1278 | 118.9484 | 19.1178 | 36.3059 | 29.843 | 6.5377 | 18.9199 | 9.2538 | 381.9853 | 108.1323 | 13.9893 | 6.0998 | 9.6174 | 9.6043 | 23.7164 | 141.2051 | 35.9962 | 320.8442 | 66.5428 | 770.041 | 8.0626 | 38.9231 | 154.2944

## pnt #11
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 11 | 49.997 | 63.5085 | 63.5085 | 63.5085 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 63.5085 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 79.3856 | 79.3856 | 79.3856 | -137.4999 | -137.4999 | -137.4999 | 158.7712 | 158.7712 | 158.7712 | 238.1569 | -412.4998 | 476.3137
Счетчик MTE |  |  |  | 11 | 49.9909 | 63.5235 | 63.4827 | 63.5218 | 119.9868 | 119.9922 | 120.021 | 2.5005 | 2.4996 | 2.5011 | 120.0145 | 119.9788 | 120.0067 | 0.50032 | 0.50073 | 0.50053 | 63.5093 | 0.020042 | 0.0067688 | 2.5004 | 0.00048258 | 0.000513 | 79.4712 | 79.4584 | 79.5204 | -137.5324 | -137.3567 | -137.5386 | 158.8421 | 158.6837 | 158.8721 | 238.45 | -412.4277 | 476.3979
Генератор MTE |  |  |  | 11 | 49.997 | 63.5086 | 63.5085 | 63.5084 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 119.9977 | 119.992 | 120.0103 | 0.50017 | 0.50014 | 0.50002 | 63.5085 | 6.4121e-05 | 5.3004e-05 | 2.5 | 0.00012671 | 0.00014576 | 79.4126 | 79.4079 | 79.3876 | -137.4839 | -137.4886 | -137.4978 | 158.7709 | 158.7725 | 158.7704 | 238.2081 | -412.4702 | 476.3137
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00611 | 0.014864 | 0.02584 | 0.01336 | 0.013271 | 0.00775 | 0.021021 | 0.0005368 | 0.0003822 | 0.001076 | 0.016777 | 0.013225 | 0.0035525 | 0.00014435 | 0.00059838 | 0.00051571 | 0.00079394 | 0.019977 | 0.0067158 | 0.00041018 | 0.00035588 | 0.00036725 | 0.058571 | 0.050509 | 0.13281 | 0.048458 | 0.13184 | 0.040779 | 0.071259 | 0.088864 | 0.10175 | 0.24189 | 0.042599 | 0.084145
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012222 | 0.023399 | 0.040704 | 0.021032 | 0.01106 | 0.0064588 | 0.017514 | 0.021467 | 0.01529 | 0.043022 | 0.01398 | 0.011023 | 0.0029603 | 0.028853 | 0.1195 | 0.10303 | 0.0012501 | 0 | 0 | 0.016404 | 0 | 0 | 0.073701 | 0.063567 | 0.16701 | -0.035234 | -0.095981 | -0.029649 | 0.044862 | 0.056 | 0.064045 | 0.10144 | -0.010329 | 0.017663
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.025745 | 0.044756 | 0.02314 |  |  |  | 0.010736 | 0.007644 | 0.02152 | [6 empty] | 0.0013751 | 0.034602 | 0.011632 | 0.0082036 | 0.0071176 | 0.0073449
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.25359 | 0.25356 | 0.25355 | 0.53251 | 0.53251 | 0.5325 | 0.54363 | 0.54363 | 0.54361 | 0.25359 | 0.53251 | 0.54363
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6367 | 3.8842 | 2.2343 | 4.3215 | 15.071 | 25.8065 | 9.5145 | 9.3145 | 13.0822 | 4.6468 | 29.8018 | 37.8072 | 140.746 | 69.2738 | 16.7118 | 19.3909 | 72.7196 | 2.89 | 8.5969 | 12.1898 | 14.0497 | 13.6148 | 3.4408 | 3.9889 | 1.5182 | 15.1134 | 5.5481 | 17.9599 | 12.1179 | 9.7077 | 8.488 | 2.4999 | 51.5557 | 30.7782
Binom# |  |  |  | 11 | 49.9982 | 63.5064 | 63.4767 | 63.5177 | 119.9976 | 119.9855 | 120.0169 | 2.5007 | 2.4998 | 2.5013 | 120.0165 | 119.9803 | 120.0032 | 0.50023 | 0.50049 | 0.50044 | 63.4988 | 0.017082 | 0.0068481 | 2.5004 | 0.00041369 | 0.00054796 | 79.4409 | 79.4162 | 79.5074 | -137.5117 | -137.3746 | -137.549 | 158.809 | 158.6781 | 158.8746 | 238.3645 | -412.4353 | 476.3617
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0072751 | 0.017036 | 0.0059487 | 0.0040827 | 0.01086 | 0.0067535 | 0.0040909 | 0.00015007 | 0.00014595 | 0.00020024 | 0.0019944 | 0.0015717 | 0.0035508 | 8.6485e-05 | 0.00024809 | 8.9686e-05 | 0.010518 | 0.0029594 | 7.932e-05 | 2.6136e-05 | 6.89e-05 | 3.4951e-05 | 0.030283 | 0.042176 | 0.012989 | 0.020701 | 0.017921 | 0.010418 | 0.033088 | 0.0056018 | 0.0025043 | 0.085448 | 0.0076219 | 0.036201
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014553 | 0.026819 | 0.0093706 | 0.0064272 | 0.0090507 | 0.0056283 | 0.0034085 | 0.0060015 | 0.005839 | 0.0080062 | 0.0016618 | 0.00131 | 0.0029588 | 0.017286 | 0.049546 | 0.017918 | 0.016562 | 0 | 0 | 0.0010453 | 0 | 0 | 0.038106 | 0.053079 | 0.016334 | -0.015052 | -0.013047 | -0.0075744 | 0.020831 | 0.0035301 | 0.0015763 | 0.035835 | -0.0018481 | 0.0075988
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.029508 | 0.010304 | 0.0070714 |  |  |  | 0.0030014 | 0.0029191 | 0.0040048 | [6 empty] | 0.018219 | 0.0051258 | 0.00013739 | 0.00052272 | 0.001378 | 0.00069902
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.25359 | 0.25356 | 0.25355 | 0.53251 | 0.53251 | 0.5325 | 0.54363 | 0.54363 | 0.54361 | 0.25359 | 0.53251 | 0.54363
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3745 | 3.389 | 9.7054 | 14.1414 | 18.4168 | 29.6144 | 48.8891 | 33.3177 | 34.2573 | 24.9699 | 250.7066 | 318.131 | 140.814 | 115.6264 | 40.3072 | 111.4998 | 5.4889 | 19.5091 | 727.877 | 191.3081 | 72.5692 | 143.0565 | 6.6549 | 4.7771 | 15.5224 | 35.3777 | 40.8151 | 70.302 | 26.0975 | 153.9972 | 344.8599 | 7.0767 | 288.1429 | 71.5412

## pnt #12
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 12 | 49.997 | 57.735 | 51.9615 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | -120 | -120 | -120 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 0 | 6 | 0 | 346.41 | -155.8845 | -173.205 | 0 | 269.9999 | -299.9999 | 346.41 | 311.769 | 346.41 | 17.3205 | -30 | 1004.589
Счетчик MTE |  |  |  | 12 | 49.9908 | 57.7513 | 51.9278 | 57.7569 | 120.0117 | 120.0519 | 119.9364 | 6.0014 | 6 | 6.0008 | -119.9984 | -119.9911 | -120.0105 | 1 | -0.50059 | -0.50006 | 55.812 | 1.9236 | 1.9606 | 0.00075502 | 6.0007 | 7.6314e-05 | 346.5886 | -155.9652 | -173.3155 | 0.295 | 269.7182 | -300.1395 | 346.5887 | 311.5655 | 346.5862 | 17.3079 | -30.1263 | 1004.7403
Генератор MTE |  |  |  | 12 | 49.997 | 57.7349 | 51.9615 | 57.735 | 120.0003 | 120 | 119.9997 | 6 | 6 | 6 | -120.0033 | -119.999 | -119.9977 | 1 | -0.49994 | -0.50005 | 55.8105 | 1.9244 | 1.9246 | 0.00011034 | 6 | 0.00010411 | 346.4065 | -155.8669 | -173.221 | -0.0020296 | 270.013 | -299.9913 | 346.4065 | 311.7716 | 346.4106 | 17.3186 | -29.9803 | 1004.5887
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006174 | 0.016386 | 0.033694 | 0.021864 | 0.011324 | 0.0519 | 0.063224 | 0.0014522 | 7.6e-05 | 0.0007686 | 0.0049711 | 0.007875 | 0.012846 | 3.6221e-07 | 0.00064605 | 1.9271e-05 | 0.001512 | 0.0007775 | 0.036007 | 0.00064468 | 0.00071492 | 2.7799e-05 | 0.18206 | 0.098244 | 0.094475 | 0.29703 | 0.2948 | 0.14819 | 0.18218 | 0.20611 | 0.17558 | 0.010663 | 0.14596 | 0.15165
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.01235 | 0.028373 | 0.064886 | 0.037855 | 0.009436 | 0.043231 | 0.052715 | 0.024198 | 0.0012667 | 0.012808 | -0.0041427 | -0.006563 | -0.010704 | 3.6221e-05 | -0.12906 | -0.0038537 | 0.0027091 | 0.040419 | 1.8365 | 0 | 0.011914 | 0 | 0.052528 | -0.062991 | -0.05451 | 0 | 0.1093 | -0.049374 | 0.052564 | 0.066154 | 0.050659 | 0.061608 | -0.4845 | 0.015093
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028381 | 0.05836 | 0.03787 |  |  |  | 0.029044 | 0.00152 | 0.015372 | [6 empty] | 0.0026189 | 0.0013467 | 0.062366 | 0.012894 | 0.014298 | 0.00055597
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20418 | 0.2128 | 0.20835 | 5.401 | 0.50929 | 0.50483 | 0.50669 | 0.51114 | 0.50669 | 0.20418 | 5.401 | 0.50669
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6197 | 3.5234 | 1.7135 | 2.6406 | 17.6611 | 3.8536 | 3.1633 | 3.4431 | 65.7895 | 6.5053 | 100.5811 | 63.4921 | 38.9223 | 27607.9958 | 15.4786 | 518.9168 | 38.1843 | 74.2574 | 1.6034 | 7.7557 | 6.9938 | 179.8643 | 3.8871 | 3.3782 | 3.8223 | 1000 | 4.6596 | 10.2245 | 9.6394 | 7.7265 | 10.002 | 3.3142 | 11.1476 | 33.5709
Binom# |  |  |  | 12 | 49.9982 | 57.7412 | 51.9218 | 57.7495 | 120.0055 | 120.0045 | 119.99 | 6.0017 | 6.0002 | 6.001 | -119.9836 | -120.0066 | -120.0098 | 1 | -0.50063 | -0.49944 | 55.804 | 1.9383 | 1.9453 | 0.00072629 | 6.001 | 0.0007054 | 346.5446 | -155.9682 | -173.0837 | 0.20508 | 269.6904 | -300.2386 | 346.5446 | 311.5429 | 346.5562 | 17.4926 | -30.3431 | 1004.6437
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0073849 | 0.010048 | 0.0059806 | 0.0073447 | 0.0061821 | 0.047383 | 0.053581 | 0.00028247 | 0.00025631 | 0.00024374 | 0.014723 | 0.01549 | 0.0007595 | 2.4302e-07 | 4.6098e-05 | 0.00062547 | 0.0079702 | 0.014663 | 0.015283 | 2.8737e-05 | 0.00029694 | 0.00062908 | 0.043953 | 0.0030534 | 0.23176 | 0.08992 | 0.027837 | 0.099104 | 0.044048 | 0.022578 | 0.030001 | 0.18474 | 0.21686 | 0.096596
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.014773 | 0.017399 | 0.011517 | 0.012717 | 0.0051512 | 0.039469 | 0.044674 | 0.0047067 | 0.0042719 | 0.0040618 | -0.012269 | -0.012909 | -0.00063286 | 2.4302e-05 | -0.0092089 | -0.12508 | 0.01428 | 0.76226 | 0.7795 | 0 | 0.0049484 | 0 | 0.012681 | -0.0019577 | -0.13372 | 0 | 0.010321 | -0.033019 | 0.012709 | 0.0072467 | 0.0086562 | 1.0674 | -0.71982 | 0.0096141
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.017404 | 0.010359 | 0.012721 |  |  |  | 0.0056493 | 0.0051262 | 0.0048748 | [6 empty] | 0.013805 | 0.025397 | 0.02647 | 0.00057473 | 0.0059388 | 0.012582
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20418 | 0.2128 | 0.20835 | 5.401 | 0.50929 | 0.50483 | 0.50669 | 0.51114 | 0.50669 | 0.20418 | 5.401 | 0.50669
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3541 | 5.7457 | 9.6537 | 7.8608 | 32.3515 | 4.2209 | 3.7327 | 17.7013 | 19.5074 | 20.5138 | 33.9615 | 32.2795 | 658.324 | 41148.5752 | 216.9274 | 15.9881 | 7.2439 | 3.9375 | 3.7778 | 173.9934 | 16.8385 | 7.9481 | 16.1008 | 108.6957 | 1.5581 | 1000 | 49.3455 | 15.289 | 39.8686 | 70.5343 | 58.5346 | 0.1913 | 7.5033 | 52.7025

## pnt #13
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 13 | 49.505 | 57.735 | 63.5085 | 51.9615 | 115 | 120 | 125 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -125 | -120 | -115 | 1 | -0.5 | -0.5 | 57.6862 | 1.6576 | 5.0112 | 0.001454 | 0.049958 | 0.001454 | 2.8868 | -1.5877 | -1.299 | 0 | 2.75 | -2.25 | 2.8868 | 3.1754 | 2.5981 | 0 | 0.5 | 8.6602
Счетчик MTE |  |  |  | 13 | 49.4989 | 57.7511 | 63.4772 | 51.9737 | 115.0043 | 120.0012 | 124.9945 | 0.050011 | 0.050021 | 0.050005 | -124.9961 | -119.9998 | -115.0041 | 1 | -0.50059 | -0.49943 | 57.6853 | 1.6459 | 4.9973 | 0.0014579 | 0.04997 | 0.0014484 | 2.8882 | -1.5895 | -1.298 | 0.0019884 | 2.7487 | -2.2516 | 2.8882 | 3.1752 | 2.5989 | 0.00072691 | 0.49911 | 8.6623
Генератор MTE |  |  |  | 13 | 49.505 | 57.7347 | 63.5087 | 51.9615 | 115 | 120 | 125 | 0.049999 | 0.05 | 0.050001 | -125.0022 | -120 | -114.9978 | 1 | -0.49995 | -0.50005 | 57.6861 | 1.6577 | 5.0112 | 0.0014544 | 0.049958 | 0.0014549 | 2.8867 | -1.5876 | -1.2992 | -3.8438e-05 | 2.7501 | -2.25 | 2.8867 | 3.1754 | 2.5981 | -7.8111e-05 | 0.50009 | 8.6602
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061417 | 0.016406 | 0.031488 | 0.01222 | 0.004311 | 0.001225 | 0.005536 | 1.17e-05 | 2.1e-05 | 3.8e-06 | 0.0061271 | 0.000175 | 0.0063021 | 2.369e-07 | 0.00063509 | 0.00061945 | 0.00086559 | 0.01181 | 0.013893 | 3.5027e-06 | 1.2262e-05 | 6.4142e-06 | 0.0014953 | 0.0018959 | 0.0012056 | 0.0020268 | 0.0013741 | 0.001629 | 0.001496 | 0.00024138 | 0.00080851 | 0.00080503 | 0.0009763 | 0.0020631
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012408 | 0.028408 | 0.049605 | 0.023512 | 0.0037486 | 0.0010208 | 0.004429 | 0.023395 | 0.041982 | 0.0075993 | -0.0049018 | -0.00014583 | -0.0054799 | 2.369e-05 | -0.12687 | -0.12403 | 0.0015005 | 0.71755 | 0.278 | 0.24026 | 0.024538 | 0.44284 | 0.051773 | -0.11928 | -0.092884 | 0 | 0.049992 | -0.072348 | 0.051797 | 0.007602 | 0.031109 | 0 | 0.19561 | 0.023817
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.028416 | 0.054539 | 0.021166 |  |  |  | 0.000234 | 0.00042 | 7.6e-05 | [6 empty] | 0.0014993 | 0.020456 | 0.024063 | 7.0054e-05 | 0.00024523 | 0.00012828
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6745 | 5.1457 | 5.1597 | 3594.6973 | 3.3614 | 3.361 | 4.4592 | 4.4619 | 4.4641 | 2.6745 | 3594.6973 | 4.4592
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6282 | 3.5191 | 1.8336 | 4.7246 | 46.3929 | 163.2653 | 36.1272 | 427.3504 | 238.0952 | 1315.7895 | 81.6052 | 2857.1429 | 79.3391 | 42211.6017 | 15.7457 | 16.1435 | 66.6998 | 4.8886 | 4.1557 | 1427.4756 | 407.774 | 779.521 | 51.658 | 43.1409 | 55.5498 | 1000 | 67.2389 | 46.4554 | 86.09 | 586.942 | 143.4957 | 1000 | 18377.0742 | 187.2257
Binom# |  |  |  | 13 | 49.5071 | 57.7377 | 63.4699 | 51.9689 | 114.9992 | 119.9996 | 125.0012 | 0.050034 | 0.050023 | 0.04998 | -124.9466 | -120.094 | -114.9594 | 1 | -0.50086 | -0.5005 | 57.6757 | 1.6439 | 4.9975 | 0.0013866 | 0.050043 | 0.0013899 | 2.8889 | -1.5902 | -1.3 | 0 | 2.748 | -2.2487 | 2.8889 | 3.1749 | 2.5974 | 0 | 0.49932 | 8.6612
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0082294 | 0.013366 | 0.0072756 | 0.0048479 | 0.0050968 | 0.0015836 | 0.0066957 | 2.3219e-05 | 1.6133e-06 | 2.4585e-05 | 0.049523 | 0.094154 | 0.044623 | 2.3699e-07 | 0.0002682 | 0.0010695 | 0.0095841 | 0.0019698 | 0.00016213 | 7.127e-05 | 7.3258e-05 | 5.8495e-05 | 0.00068892 | 0.00072617 | 0.0020247 | 0.0019884 | 0.00070931 | 0.0029103 | 0.00068823 | 0.00025041 | 0.0015082 | 0.00072691 | 0.0002125 | 0.0010704
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.016625 | 0.023145 | 0.011462 | 0.0093277 | 0.0044319 | 0.0013196 | 0.0053568 | 0.046428 | 0.0032252 | 0.049166 | -0.03962 | -0.078462 | -0.038801 | 2.3699e-05 | -0.053577 | -0.21415 | 0.016614 | 0.11968 | 0.0032443 | 4.8886 | 0.14661 | 4.0385 | 0.023853 | -0.045686 | -0.15599 | 0 | 0.025805 | -0.12926 | 0.023829 | 0.0078865 | 0.058032 | 0 | 0.042575 | 0.012357
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.023151 | 0.012602 | 0.0083969 |  |  |  | 0.00046438 | 3.2265e-05 | 0.00049171 | [6 empty] | 0.0166 | 0.0034118 | 0.00028081 | 0.0014254 | 0.0014652 | 0.0011699
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6745 | 5.1457 | 5.1597 | 3594.6973 | 3.3614 | 3.361 | 4.4592 | 4.4619 | 4.4641 | 2.6745 | 3594.6973 | 4.4592
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2152 | 4.3194 | 7.9354 | 11.9092 | 39.2401 | 126.296 | 29.8701 | 215.3415 | 3099.3199 | 203.3724 | 10.0962 | 5.3105 | 11.205 | 42195.8108 | 37.2852 | 9.3499 | 6.024 | 29.3097 | 356.1096 | 70.1557 | 68.2516 | 85.478 | 112.1228 | 112.6315 | 33.0771 | 1000 | 130.2623 | 26.0024 | 187.1284 | 565.7667 | 76.9246 | 1000 | 84431.3527 | 360.8676

## pnt #14
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 14 | 49.505 | 57.735 | 46.188 | 69.282 | 125 | 120 | 115 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | -5 | 1 | -0.5 | -0.5 | 57.6862 | 4.9899 | 8.3443 | 0.001454 | 0.001454 | 0.049958 | 2.8868 | -1.1547 | -1.732 | 0 | -2 | 3 | 2.8868 | 2.3094 | 3.4641 | 0 | 1 | 8.6603
Счетчик MTE |  |  |  | 14 | 49.4989 | 57.754 | 46.1619 | 69.2987 | 125.0009 | 120.0055 | 114.9936 | 0.050009 | 0.050021 | 0.050007 | 5.004 | -0.00435 | -4.9996 | 1 | -0.49931 | -0.50054 | 57.6893 | 5.0002 | 8.3585 | 0.0014588 | 0.0014508 | 0.04997 | 2.8882 | -1.1529 | -1.7346 | 0.0021563 | -2.0006 | 3 | 2.8882 | 2.309 | 3.4654 | 0.00072995 | 1.0016 | 8.6627
Генератор MTE |  |  |  | 14 | 49.505 | 57.7352 | 46.1879 | 69.2819 | 124.9994 | 120.001 | 114.9996 | 0.050001 | 0.050001 | 0.050001 | 5.0038 | 0.001 | -5.0048 | 1 | -0.5 | -0.5 | 57.6862 | 4.9899 | 8.3443 | 0.0014553 | 0.0014552 | 0.049958 | 2.8868 | -1.1547 | -1.7321 | -0.00022142 | -2 | 3 | 2.8868 | 2.3094 | 3.4641 | 3.5776e-05 | 0.99979 | 8.6604
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006144 | 0.018824 | 0.02601 | 0.016796 | 0.0015033 | 0.004525 | 0.0060283 | 8.1e-06 | 1.98e-05 | 5.9e-06 | 0.00015874 | 0.00535 | 0.0051913 | 2.7574e-07 | 0.0006928 | 0.00054329 | 0.0031115 | 0.010307 | 0.014243 | 3.5235e-06 | 4.3739e-06 | 1.1301e-05 | 0.0014082 | 0.001793 | 0.002507 | 0.0023777 | 0.00058801 | 6.3802e-06 | 0.001409 | 0.00038652 | 0.0012487 | 0.00069417 | 0.0017833 | 0.0022712
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012412 | 0.032593 | 0.056345 | 0.024237 | 0.0012026 | 0.0037707 | 0.0052423 | 0.016197 | 0.039584 | 0.011798 | 0.0031723 | 0 | -0.10383 | 2.7574e-05 | -0.13875 | -0.10854 | 0.0053936 | 0.20613 | 0.1704 | 0.24153 | 0.30147 | 0.022616 | 0.048758 | -0.15552 | -0.14453 | 0 | -0.029392 | 0.00021267 | 0.048785 | 0.016739 | 0.036033 | 0 | 0.17805 | 0.026218
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.032604 | 0.045051 | 0.029092 |  |  |  | 0.000162 | 0.000396 | 0.000118 | [6 empty] | 0.0053893 | 0.017852 | 0.024669 | 7.047e-05 | 8.7477e-05 | 0.00022602
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6746 | 5.1648 | 5.1506 | 3315.0697 | 3.3654 | 3.3652 | 4.4593 | 4.4684 | 4.4661 | 2.6746 | 3315.0697 | 4.4593
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6276 | 3.0671 | 2.2197 | 3.4374 | 133.0432 | 44.1989 | 33.177 | 617.284 | 252.5253 | 847.4576 | 3149.8047 | 93.4579 | 96.3157 | 36266.3163 | 14.4341 | 18.4065 | 18.5553 | 5.6016 | 4.0537 | 1419.0516 | 1143.1546 | 442.4374 | 54.8541 | 33.211 | 35.6365 | 1000 | 114.5024 | 15823.5075 | 91.4065 | 266.9414 | 123.9471 | 1000 | 18618.9835 | 170.084
Binom# |  |  |  | 14 | 49.5071 | 57.7392 | 46.1582 | 69.2889 | 124.9986 | 119.9962 | 115.0052 | 0.049996 | 0.050012 | 0.05002 | 5.0157 | -0.0012555 | -5.0144 | 1 | -0.49974 | -0.50025 | 57.6781 | 5.0017 | 8.354 | 0.0014711 | 0.0014609 | 0.049853 | 2.8867 | -1.1536 | -1.7338 | 0 | -1.9995 | 3.001 | 2.8867 | 2.3085 | 3.4659 | 0 | 1.0015 | 8.6611
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0082622 | 0.014831 | 0.0036678 | 0.0098395 | 0.0023496 | 0.0092863 | 0.011651 | 1.3349e-05 | 8.4772e-06 | 1.3514e-05 | 0.011711 | 0.0030945 | 0.014806 | 2.7868e-07 | 0.0004349 | 0.00028859 | 0.011168 | 0.0014959 | 0.0045278 | 1.2271e-05 | 1.0036e-05 | 0.00011687 | 0.0015001 | 0.00072013 | 0.000768 | 0.0021563 | 0.0010711 | 0.00097934 | 0.0015009 | 0.00056827 | 0.00046367 | 0.00072995 | 0.00010572 | 0.001605
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.016692 | 0.02568 | 0.0079455 | 0.014199 | 0.0018797 | 0.0077382 | 0.010132 | 0.026694 | 0.016947 | 0.027024 | 0.23403 | 0 | -0.29614 | 2.7868e-05 | -0.0871 | -0.057656 | 0.019359 | 0.029917 | 0.054169 | 0.84118 | 0.69172 | 0.23387 | 0.051939 | -0.062461 | -0.044276 | 0 | -0.053538 | 0.032644 | 0.051966 | 0.024611 | 0.01338 | 0 | 0.010555 | 0.018528
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.025688 | 0.0063528 | 0.017043 |  |  |  | 0.00026698 | 0.00016954 | 0.00027027 | [6 empty] | 0.019344 | 0.002591 | 0.0078423 | 0.00024542 | 0.00020071 | 0.0023373
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6746 | 5.1648 | 5.1506 | 3315.0697 | 3.3654 | 3.3652 | 4.4593 | 4.4684 | 4.4661 | 2.6746 | 3315.0697 | 4.4593
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2103 | 3.8928 | 15.741 | 5.8677 | 85.1214 | 21.5371 | 17.1657 | 374.5535 | 589.8202 | 369.998 | 42.6958 | 161.5756 | 33.7707 | 35883.537 | 22.994 | 34.6506 | 5.1696 | 38.595 | 12.7513 | 407.4568 | 498.2222 | 42.7843 | 51.4945 | 82.6885 | 116.3305 | 1000 | 62.8605 | 103.0877 | 85.8107 | 181.5627 | 333.7956 | 1000 | 314077.9693 | 240.6744

## pnt #15
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 15 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 128.3 | 120 | 111.7 | 5 | 5 | 5 | 123.3 | 130 | 106.7 | 1 | 0.99619 | 0.99619 | 55.6783 | 5.607 | 11.1375 | 4.9757 | 0.35623 | 0.34017 | 288.675 | 201.3036 | 345.0918 | 0 | -17.6118 | 30.1916 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 835.0704 | 12.5798 | 837.1575
Счетчик MTE |  |  |  | 15 | 49.9908 | 57.7492 | 40.3987 | 69.2945 | 128.2987 | 120.0026 | 111.6987 | 5.0005 | 5.0005 | 5.0006 | 123.3097 | 129.9956 | 106.6947 | 1 | 0.99627 | 0.99613 | 55.6819 | 5.6149 | 11.1468 | 4.9762 | 0.35636 | 0.34027 | 288.7767 | 201.2612 | 345.1756 | 0.1945 | -17.4328 | 30.4574 | 288.7768 | 202.0147 | 346.5167 | 835.2134 | 13.2191 | 837.3082
Генератор MTE |  |  |  | 15 | 49.997 | 57.7349 | 40.4145 | 69.282 | 128.3 | 120 | 111.7 | 5 | 5 | 5 | 123.3015 | 130.005 | 106.6935 | 1 | 0.9962 | 0.99619 | 55.6782 | 5.607 | 11.1375 | 4.9756 | 0.3564 | 0.34035 | 288.6751 | 201.3023 | 345.0886 | -0.0026139 | -17.6081 | 30.2278 | 288.6751 | 202.0709 | 346.41 | 835.066 | 12.617 | 837.156
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006168 | 0.014318 | 0.01575 | 0.012502 | 0.001285 | 0.0026 | 0.001315 | 0.000521 | 0.0005598 | 0.000638 | 0.0081312 | 0.00935 | 0.0012188 | 2.2678e-07 | 7.3442e-05 | 5.5906e-05 | 0.0036585 | 0.0079021 | 0.0093478 | 0.00058402 | 4.1689e-05 | 7.74e-05 | 0.10161 | 0.041084 | 0.086941 | 0.19711 | 0.17534 | 0.22966 | 0.10168 | 0.056134 | 0.10672 | 0.14747 | 0.60211 | 0.15226
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012338 | 0.024793 | 0.038986 | 0.018042 | 0.0010016 | 0.0021666 | 0.0011773 | 0.010419 | 0.011195 | 0.012758 | 0.0065941 | 0.0071925 | 0.0011423 | 2.2678e-05 | 0.0073717 | 0.0056123 | 0.0065703 | 0.14073 | 0.08386 | 0.011736 | 0.011699 | 0.022746 | 0.035187 | 0.020413 | 0.025187 | 0 | -1.0058 | 0.75405 | 0.03521 | 0.027787 | 0.030798 | 0.017656 | 4.5549 | 0.018185
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.0248 | 0.02728 | 0.021654 |  |  |  | 0.01042 | 0.011196 | 0.01276 | [6 empty] | 0.0063366 | 0.013687 | 0.016191 | 0.01168 | 0.00083377 | 0.001548
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.21717 | 0.20668 | 0.50395 | 0.5172 | 0.50671 | 0.50001 | 0.51717 | 0.50668 | 0.20001 | 0.50395 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6213 | 4.0323 | 3.6657 | 4.6181 | 155.642 | 76.9231 | 152.0913 | 9.5969 | 8.9318 | 7.837 | 61.4915 | 53.4759 | 410.2399 | 44096.5101 | 136.1618 | 178.8723 | 15.7812 | 7.3063 | 6.1763 | 8.5614 | 119.9368 | 64.5998 | 5.6843 | 10.6385 | 8.2055 | 1000 | 0.51422 | 0.67199 | 14.201 | 18.6118 | 16.4517 | 11.3281 | 0.11064 | 27.4962
Binom# |  |  |  | 15 | 49.9991 | 57.7347 | 40.3954 | 69.2857 | 128.2893 | 119.9961 | 111.7146 | 5.0008 | 5.0005 | 5.0011 | 123.3216 | 129.9797 | 106.6987 | 1 | 0.99628 | 0.99614 | 55.6722 | 5.6184 | 11.1375 | 4.9764 | 0.35619 | 0.34003 | 288.7207 | 201.2459 | 345.1642 | 0.062754 | -17.4149 | 30.4203 | 288.7207 | 201.998 | 346.5021 | 835.1308 | 13.0681 | 837.2208
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0083059 | 0.014481 | 0.0033986 | 0.008827 | 0.0094236 | 0.0065215 | 0.01596 | 0.00028344 | 8.5356e-06 | 0.00042582 | 0.011982 | 0.01599 | 0.0040152 | 1.6721e-07 | 7.0751e-06 | 9.1512e-06 | 0.0097328 | 0.003489 | 0.0092827 | 0.0001533 | 0.00016672 | 0.00024481 | 0.056017 | 0.015255 | 0.011367 | 0.13174 | 0.017908 | 0.037164 | 0.056082 | 0.016748 | 0.014614 | 0.082639 | 0.151 | 0.08746
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.016615 | 0.025075 | 0.0084126 | 0.012738 | 0.0073451 | 0.0054345 | 0.014289 | 0.0056682 | 0.00017069 | 0.0085154 | 0.0097173 | 0.0123 | 0.0037633 | 1.6721e-05 | 0.00071016 | 0.00091868 | 0.017479 | 0.062137 | 0.083277 | 0.0030807 | 0.046785 | 0.071945 | 0.019398 | 0.0075798 | 0.0032932 | 0 | -0.10273 | 0.12202 | 0.019421 | 0.0082906 | 0.0042175 | 0.0098944 | 1.1423 | 0.010445
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.025081 | 0.0058865 | 0.015289 |  |  |  | 0.0056688 | 0.00017071 | 0.0085165 | [6 empty] | 0.016858 | 0.0060431 | 0.016078 | 0.0030661 | 0.0033345 | 0.0048962
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.21717 | 0.20668 | 0.50395 | 0.5172 | 0.50671 | 0.50001 | 0.51717 | 0.50668 | 0.20001 | 0.50395 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.204 | 3.9871 | 16.9879 | 6.5408 | 21.2233 | 30.6677 | 12.531 | 17.6406 | 585.7839 | 11.7419 | 41.7279 | 31.2696 | 124.5265 | 59804.4401 | 1413.3992 | 1092.7525 | 5.932 | 16.5479 | 6.2196 | 32.615 | 29.9899 | 20.4241 | 10.311 | 28.6509 | 62.7588 | 1000 | 5.0346 | 4.1527 | 25.7466 | 62.3804 | 120.1383 | 20.2148 | 0.44118 | 47.8695

## pnt #16
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 16 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 111.7 | 120 | 128.3 | 5 | 5 | 5 | -8.3 | 0 | 8.3 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.6783 | 11.1375 | 5.607 | 0.24123 | 0.24123 | 4.9883 | 288.675 | -101.0363 | -173.205 | 0 | -174.9999 | 299.9999 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 14.4338 | 124.9999 | 837.1575
Счетчик MTE |  |  |  | 16 | 49.9908 | 57.7508 | 40.3869 | 69.3074 | 111.7177 | 120.0009 | 128.2814 | 5.0008 | 5.0002 | 5.0008 | -8.2923 | 0.003636 | 8.2887 | 1 | -0.49941 | -0.50063 | 55.6834 | 11.1479 | 5.6284 | 0.24116 | 0.24081 | 4.989 | 288.8013 | -100.853 | -173.5139 | 0.24618 | -174.956 | 300.0321 | 288.8015 | 201.9429 | 346.5925 | 14.4344 | 125.3223 | 837.3368
Генератор MTE |  |  |  | 16 | 49.997 | 57.7351 | 40.4144 | 69.282 | 111.7001 | 120 | 128.2999 | 4.9999 | 5 | 5 | -8.2962 | -0.00133 | 8.2976 | 1 | -0.49996 | -0.50002 | 55.6783 | 11.1375 | 5.6071 | 0.24113 | 0.24114 | 4.9883 | 288.6668 | -101.0298 | -173.2114 | -0.0064576 | -175.0054 | 299.9986 | 288.6668 | 202.074 | 346.4121 | 14.4256 | 124.9867 | 837.1529
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006178 | 0.015726 | 0.027506 | 0.02544 | 0.017593 | 0.000875 | 0.018468 | 0.0009694 | 0.0001594 | 0.0007674 | 0.0039179 | 0.004966 | 0.0088839 | 3.6306e-07 | 0.00055101 | 0.0006126 | 0.0051079 | 0.010408 | 0.021272 | 3.2914e-05 | 0.00033524 | 0.00064815 | 0.13451 | 0.17681 | 0.30252 | 0.25264 | 0.049344 | 0.033529 | 0.13461 | 0.13109 | 0.18039 | 0.0088028 | 0.33551 | 0.1839
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012358 | 0.027231 | 0.068106 | 0.036706 | 0.015748 | 0.00072916 | 0.014396 | 0.019385 | 0.0031879 | 0.015346 | -0.047248 | 0 | 0.10718 | 3.6306e-05 | -0.11033 | -0.12237 | 0.009173 | 0.093367 | 0.37794 | 0.013648 | 0.13921 | 0.012992 | 0.046574 | -0.17532 | -0.17435 | 0 | -0.028203 | 0.011175 | 0.04661 | 0.064916 | 0.052046 | 0.060985 | 0.26772 | 0.021963
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.027238 | 0.047642 | 0.044063 |  |  |  | 0.019388 | 0.003188 | 0.015348 | [6 empty] | 0.0088471 | 0.018028 | 0.036844 | 0.00065829 | 0.0067047 | 0.012963
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.21718 | 0.20669 | 0.50482 | 0.51718 | 0.50668 | 0.50002 | 0.51718 | 0.50669 | 0.20002 | 0.50482 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6186 | 3.6713 | 2.099 | 2.2695 | 11.3682 | 228.5714 | 10.8296 | 5.1578 | 31.3676 | 6.5155 | 127.6181 | 100.6847 | 56.2813 | 27543.7578 | 18.1486 | 16.324 | 11.3032 | 5.5469 | 2.7142 | 151.9091 | 14.9149 | 7.7143 | 4.2946 | 1.2388 | 1.1855 | 1000 | 18.3376 | 45.3397 | 10.7276 | 7.9669 | 9.7353 | 3.2798 | 1.8856 | 22.7663
Binom# |  |  |  | 16 | 49.9991 | 57.7348 | 40.3915 | 69.2936 | 111.6968 | 119.9969 | 128.3064 | 5.001 | 5.0004 | 5.0012 | -8.2789 | -0.012207 | 8.2911 | 1 | -0.49928 | -0.50056 | 55.6731 | 11.1489 | 5.6125 | 0.24107 | 0.24066 | 4.9892 | 288.7325 | -100.8408 | -173.4718 | 0.091023 | -174.9991 | 300.0121 | 288.7325 | 201.9742 | 346.554 | 14.4199 | 125.104 | 837.2607
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0082892 | 0.016062 | 0.004574 | 0.013815 | 0.020961 | 0.0039725 | 0.024941 | 0.00019865 | 0.00020736 | 0.00044238 | 0.013459 | 0.015843 | 0.0023844 | 3.037e-07 | 0.00013779 | 6.5882e-05 | 0.010246 | 0.0010309 | 0.015891 | 8.6167e-05 | 0.00015185 | 0.00018989 | 0.068802 | 0.012236 | 0.042065 | 0.15516 | 0.043095 | 0.020021 | 0.068907 | 0.031225 | 0.038419 | 0.014489 | 0.21828 | 0.076102
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.016581 | 0.027812 | 0.011326 | 0.019933 | 0.018762 | 0.0033104 | 0.019442 | 0.0039723 | 0.0041469 | 0.0088461 | -0.1623 | 0 | 0.028767 | 3.037e-05 | -0.02759 | -0.01316 | 0.018401 | 0.0092475 | 0.28233 | 0.035731 | 0.063061 | 0.0038061 | 0.023823 | -0.012133 | -0.024243 | 0 | -0.024632 | 0.006673 | 0.02386 | 0.015462 | 0.011085 | 0.10038 | 0.17418 | 0.0090885
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.02782 | 0.0079225 | 0.023929 |  |  |  | 0.0039729 | 0.0041471 | 0.0088475 | [6 empty] | 0.017747 | 0.0017856 | 0.027523 | 0.0017233 | 0.0030371 | 0.0037977
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.21718 | 0.20669 | 0.50482 | 0.51718 | 0.50668 | 0.50002 | 0.51718 | 0.50669 | 0.20002 | 0.50482 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2064 | 3.5945 | 12.6223 | 4.1791 | 9.5417 | 50.3457 | 8.019 | 25.1702 | 24.1132 | 11.3026 | 37.1509 | 31.5593 | 209.6955 | 32926.7707 | 72.5751 | 151.7861 | 5.6347 | 56.0043 | 3.6333 | 58.0267 | 32.9262 | 26.3316 | 8.3958 | 17.9005 | 8.5255 | 1000 | 20.9967 | 75.9307 | 20.9566 | 33.4485 | 45.7099 | 1.9926 | 2.8983 | 55.0163

## pnt #17
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 17 | 45.008 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 17 | 45.0024 | 57.752 | 57.7079 | 57.7487 | 120.0037 | 120.0014 | 119.9949 | 5.0006 | 4.9997 | 5.001 | 120.0195 | 119.998 | 119.9825 | 0.50034 | 0.50058 | 0.50053 | 57.7362 | 0.012763 | 0.015655 | 5.0004 | 0.00019903 | 0.00092473 | 144.4961 | 144.4287 | 144.5546 | -250.0444 | -249.7684 | -250.0204 | 288.7929 | 288.5202 | 288.8013 | 433.4794 | -749.8331 | 866.1144
Генератор MTE |  |  |  | 17 | 45.008 | 57.7352 | 57.7349 | 57.7348 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120.0105 | 119.997 | 119.9925 | 0.4999 | 0.50006 | 0.50002 | 57.735 | 0.00012019 | 0.00012019 | 5 | 0.00029091 | 0.00025591 | 144.3085 | 144.3561 | 144.3405 | -250.0151 | -249.9919 | -249.995 | 288.6737 | 288.6774 | 288.6723 | 433.0051 | -750.002 | 866.0233
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0056417 | 0.016844 | 0.027042 | 0.013876 | 0.003675 | 0.0014 | 0.005075 | 0.0006054 | 0.0003814 | 0.0010338 | 0.009025 | 0.001 | 0.010025 | 0.00044321 | 0.000524 | 0.00051797 | 0.001226 | 0.012643 | 0.015535 | 0.00041922 | 9.1888e-05 | 0.00066882 | 0.18758 | 0.072564 | 0.21413 | 0.029299 | 0.22351 | 0.025356 | 0.11918 | 0.15722 | 0.12908 | 0.47427 | 0.16886 | 0.091041
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012536 | 0.029166 | 0.04686 | 0.024028 | 0.0030624 | 0.0011667 | 0.0042293 | 0.012107 | 0.0076285 | 0.020672 | 0.0075196 | 0.00083335 | 0.0083554 | 0.088581 | 0.10468 | 0.10348 | 0.0021234 | 0 | 0 | 0.0083838 | 0 | 0 | 0.12981 | 0.050242 | 0.14813 | -0.011717 | -0.089488 | -0.010142 | 0.041269 | 0.054492 | 0.044695 | 0.10941 | -0.022519 | 0.010511
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.029175 | 0.046838 | 0.024034 |  |  |  | 0.012108 | 0.007628 | 0.020676 | [6 empty] | 0.0021234 | 0.021898 | 0.026907 | 0.0083845 | 0.0018378 | 0.013376
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.7725 | 3.4276 | 2.135 | 4.1608 | 54.4218 | 142.8571 | 39.4089 | 8.259 | 13.1096 | 4.8365 | 55.4017 | 500 | 49.8753 | 22.5626 | 19.084 | 19.3061 | 47.0937 | 4.5667 | 3.7165 | 11.9268 | 54.4142 | 7.4759 | 1.5408 | 3.9811 | 1.3503 | 42.6726 | 5.5876 | 49.3034 | 12.116 | 9.176 | 11.1873 | 1.8281 | 22.2037 | 47.5686
Binom# |  |  |  | 17 | 45.0101 | 57.7381 | 57.7014 | 57.7429 | 119.9989 | 119.9992 | 120.0019 | 5.0019 | 5.0011 | 5.0024 | 120.0293 | 119.9851 | 119.9856 | 0.50011 | 0.5006 | 0.50039 | 57.7273 | 0.013841 | 0.013769 | 5.0017 | 0.00054364 | 0.00099517 | 144.4324 | 144.4572 | 144.5402 | -250.0889 | -249.8077 | -250.0894 | 288.7995 | 288.5685 | 288.8539 | 433.4298 | -749.986 | 866.2219
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0077697 | 0.013912 | 0.0064458 | 0.0058209 | 0.004766 | 0.0021553 | 0.0069366 | 0.0013205 | 0.0013967 | 0.0014161 | 0.0097719 | 0.012854 | 0.0030978 | 0.00023183 | 1.5045e-05 | 0.00014113 | 0.0088786 | 0.0010781 | 0.0018864 | 0.0013365 | 0.00034461 | 7.0442e-05 | 0.063624 | 0.028519 | 0.014469 | 0.044461 | 0.039303 | 0.069062 | 0.006657 | 0.048285 | 0.052534 | 0.049559 | 0.15283 | 0.10748
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.017265 | 0.024088 | 0.01117 | 0.01008 | 0.0039715 | 0.0017961 | 0.0057807 | 0.026407 | 0.027935 | 0.028317 | 0.0081419 | 0.010712 | 0.0025819 | 0.046334 | 0.0030055 | 0.028195 | 0.015378 | 0 | 0 | 0.026728 | 0 | 0 | 0.044032 | 0.019746 | 0.010009 | -0.017781 | -0.015736 | -0.027623 | 0.0023051 | 0.016736 | 0.01819 | 0.011433 | -0.020381 | 0.012409
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.024095 | 0.011164 | 0.010082 |  |  |  | 0.02641 | 0.027933 | 0.028323 | [6 empty] | 0.015378 | 0.0018673 | 0.0032673 | 0.02673 | 0.0068923 | 0.0014088
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2871 | 4.1502 | 8.957 | 9.9185 | 41.9639 | 92.7941 | 28.8327 | 3.7865 | 3.58 | 3.5307 | 51.1673 | 38.8971 | 161.4041 | 43.135 | 664.6705 | 70.8584 | 6.5027 | 53.5531 | 30.6059 | 3.7411 | 14.509 | 70.9807 | 4.5426 | 10.1298 | 19.9831 | 28.1202 | 31.7757 | 18.1017 | 216.9155 | 29.8779 | 27.4882 | 17.4948 | 24.5329 | 40.2947

## pnt #18
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 18 | 47.497 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 18 | 47.4909 | 57.7523 | 57.7072 | 57.7487 | 120.0028 | 120.002 | 119.9952 | 5.0008 | 4.9996 | 5.0002 | 120.014 | 119.9984 | 119.9876 | 0.50047 | 0.50064 | 0.50058 | 57.7361 | 0.013088 | 0.015853 | 5.0002 | 0.00041509 | 0.00059803 | 144.5401 | 144.4418 | 144.5454 | -250.0378 | -249.7556 | -249.9707 | 288.8092 | 288.5157 | 288.7537 | 433.5274 | -749.7641 | 866.0786
Генератор MTE |  |  |  | 18 | 47.497 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 5 | 5 | 5 | 119.9947 | 119.996 | 120.0093 | 0.50016 | 0.50009 | 0.50002 | 57.735 | 0.00033589 | 0.00033589 | 5 | 0.00024695 | 0.00022429 | 144.3819 | 144.3631 | 144.343 | -249.9729 | -249.9838 | -249.9994 | 288.6738 | 288.6738 | 288.6773 | 433.088 | -749.9561 | 866.025
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006095 | 0.017304 | 0.02778 | 0.013726 | 0.003825 | 0.000975 | 0.0048 | 0.0008456 | 0.0003342 | 0.0001352 | 0.019275 | 0.002405 | 0.02168 | 0.00031357 | 0.00054703 | 0.00056866 | 0.0010833 | 0.012752 | 0.015517 | 0.00021551 | 0.00016814 | 0.00037374 | 0.15826 | 0.07872 | 0.20242 | 0.064879 | 0.22819 | 0.028682 | 0.13536 | 0.15819 | 0.076438 | 0.4394 | 0.192 | 0.053608
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012834 | 0.029962 | 0.04814 | 0.023768 | 0.0031874 | 0.00081249 | 0.0040002 | 0.016909 | 0.0066845 | 0.0027039 | 0.016061 | 0.0020042 | 0.018069 | 0.062655 | 0.10927 | 0.1136 | 0.0018763 | 0 | 0 | 0.0043101 | 0 | 0 | 0.10949 | 0.054499 | 0.14004 | -0.025948 | -0.091367 | -0.011474 | 0.046867 | 0.054827 | 0.026472 | 0.10136 | -0.025608 | 0.0061897
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.029971 | 0.048116 | 0.023774 |  |  |  | 0.016912 | 0.006684 | 0.002704 | [6 empty] | 0.0018763 | 0.022087 | 0.026877 | 0.0043103 | 0.0033628 | 0.0074747
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6407 | 3.3365 | 2.0783 | 4.2063 | 52.2876 | 205.1282 | 41.6667 | 5.913 | 14.9611 | 36.9822 | 25.9403 | 207.9002 | 23.0627 | 31.8907 | 18.2805 | 17.5851 | 53.2954 | 4.5275 | 3.7207 | 23.2003 | 29.7374 | 13.3784 | 1.8268 | 3.6702 | 1.4282 | 19.2702 | 5.4727 | 43.577 | 10.669 | 9.12 | 18.8885 | 1.9734 | 19.5261 | 80.7819
Binom# |  |  |  | 18 | 47.499 | 57.7389 | 57.7045 | 57.7391 | 119.9927 | 119.999 | 120.0083 | 5.0013 | 5.0007 | 5.0009 | 120.0265 | 119.9718 | 120.0017 | 0.50031 | 0.50078 | 0.50038 | 57.7261 | 0.013808 | 0.0086686 | 5.0008 | 0.00072354 | 0.0010669 | 144.472 | 144.5055 | 144.4852 | -250.0291 | -249.7707 | -250.0012 | 288.7675 | 288.5606 | 288.75 | 433.4626 | -749.801 | 866.0781
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0081261 | 0.013409 | 0.0027446 | 0.0096284 | 0.010088 | 0.0029821 | 0.013086 | 0.0004404 | 0.0010165 | 0.00076894 | 0.012514 | 0.026588 | 0.014089 | 0.00016377 | 0.00014263 | 0.00020225 | 0.010017 | 0.00072036 | 0.0071847 | 0.00054601 | 0.00030845 | 0.00046887 | 0.068138 | 0.063641 | 0.060274 | 0.0087126 | 0.015118 | 0.030523 | 0.041653 | 0.044948 | 0.0037476 | 0.06474 | 0.036898 | 0.00048298
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.017111 | 0.023217 | 0.0047561 | 0.016673 | 0.0084066 | 0.002485 | 0.010905 | 0.0088066 | 0.020332 | 0.015378 | 0.010427 | 0.022157 | 0.011742 | 0.032724 | 0.028489 | 0.040403 | 0.017349 | 0 | 0 | 0.01092 | 0 | 0 | 0.047141 | 0.04406 | 0.041699 | -0.0034845 | -0.006053 | -0.012211 | 0.014422 | 0.015579 | 0.0012978 | 0.014933 | -0.0049213 | 5.5766e-05
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.023224 | 0.0047538 | 0.016677 |  |  |  | 0.0088081 | 0.020331 | 0.015379 | [6 empty] | 0.017349 | 0.0012477 | 0.012444 | 0.01092 | 0.006169 | 0.0093774
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2306 | 4.3058 | 21.0359 | 5.9963 | 19.8252 | 67.0673 | 15.2841 | 11.3532 | 4.9187 | 6.5025 | 39.9544 | 18.8055 | 35.4887 | 61.06 | 70.113 | 49.4439 | 5.7639 | 80.1469 | 8.0358 | 9.1574 | 16.2102 | 10.6639 | 4.243 | 4.5398 | 4.7966 | 143.4961 | 82.6072 | 40.9484 | 34.67 | 32.0959 | 385.2623 | 13.3942 | 101.6034 | 8966.291

## pnt #19
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 19 | 48.994 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 19 | 48.988 | 57.7522 | 57.7072 | 57.7487 | 120.0029 | 120.0033 | 119.9939 | 5.0009 | 4.9995 | 5.0008 | 120.0071 | 120.0002 | 119.9927 | 0.5006 | 0.50066 | 0.50062 | 57.736 | 0.01266 | 0.01624 | 5.0004 | 0.00028645 | 0.00063338 | 144.5798 | 144.446 | 144.5742 | -250.0198 | -249.7464 | -249.9989 | 288.8135 | 288.5098 | 288.7926 | 433.6 | -749.7651 | 866.1158
Генератор MTE |  |  |  | 19 | 48.994 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50003 | 57.735 | 0.00033589 | 0.00033589 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 144.3474 | 0 | 0 | -249.9968 | 0 | 0 | 288.6773 | 144.3474 | -249.9968 | 288.6773
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00604 | 0.01718 | 0.027806 | 0.013698 | 0.0038748 | 0.002275 | 0.0061498 | 5.0009 | 4.9995 | 0.0008098 | 120.0071 | 120.0002 | 119.9927 | 0.4994 | 0.49934 | 0.00058596 | 0.0010239 | 0.012324 | 0.015904 | 3.3338 | 1.6664 | 1.666 | 144.5798 | 144.446 | 0.22685 | 250.0198 | 249.7464 | 0.0020286 | 288.8135 | 288.5098 | 0.11526 | 289.2526 | 499.7683 | 577.4385
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.01233 | 0.029748 | 0.048185 | 0.02372 | 0.0032289 | 0.0018958 | 0.0051251 | 100 | 100 | 0.016193 | 100 | 100 | 100 | 99.7606 | 99.7354 | 0.11705 | 0.0017735 | 0 | 0 | 66.6693 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.15691 | -100 | -100 | -0.00081143 | 100 | 100 | 0.039909 | 66.7096 | -66.6566 | 66.6699
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.029757 | 0.048161 | 0.023726 |  |  |  | 100.0182 | 99.9909 | 0.016196 | [6 empty] | 0.0017735 | 0.021347 | 0.027546 | 66.6751 | 33.3279 | 33.3209
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6556 | 3.3606 | 2.0764 | 4.2148 | 51.6156 | 87.9121 | 32.5214 | 0.00099982 | 0.0010001 | 6.1744 | 0.0041664 | 0.0041667 | 0.0041669 | 0.020024 | 0.020027 | 17.0661 | 56.3848 | 4.6846 | 3.6302 | 0.0014998 | 0.0030005 | 0.0030011 | 0.0020002 | 0.0020002 | 1.2747 | 0.0050002 | 0.0050002 | 616.2127 | 0.0050002 | 0.0050002 | 12.5288 | 0.0029984 | 0.0075014 | 0.0074999
Binom# |  |  |  | 19 | 48.996 | 57.7386 | 57.7009 | 57.7427 | 119.9953 | 119.9998 | 120.005 | 5.0013 | 4.9999 | 5.0011 | 120.018 | 119.9843 | 119.9977 | 0.50041 | 0.50073 | 0.50053 | 57.7275 | 0.014936 | 0.014179 | 5.0007 | 0.00065034 | 0.001077 | 144.5018 | 144.4626 | 144.543 | -250.0143 | -249.7267 | -250.0005 | 288.7696 | 288.501 | 288.7784 | 433.5074 | -749.7415 | 866.0491
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0080842 | 0.013555 | 0.0062853 | 0.0060337 | 0.0075821 | 0.0035191 | 0.011117 | 0.00041604 | 0.00039392 | 0.00029985 | 0.010963 | 0.015881 | 0.0049328 | 0.00019411 | 7.2717e-05 | 8.3501e-05 | 0.0085154 | 0.002276 | 0.0020609 | 0.00025582 | 0.00036389 | 0.00044363 | 0.078009 | 0.016614 | 0.031218 | 0.0055641 | 0.019679 | 0.0016606 | 0.043889 | 0.0087333 | 0.014214 | 0.092613 | 0.023582 | 0.066776
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.016502 | 0.023472 | 0.010892 | 0.010448 | 0.0063183 | 0.0029325 | 0.0092643 | 0.0083192 | 0.0078791 | 0.0059961 | 0.0091353 | 0.013234 | 0.0041109 | 0.038776 | 0.014524 | 0.01668 | 0.014749 | 0 | 0 | 0.005116 | 0 | 0 | 0.053956 | 0.011502 | 0.021593 | -0.0022255 | -0.0078795 | -0.00066423 | 0.015196 | 0.0030271 | 0.0049219 | 0.021359 | -0.0031453 | 0.0077098
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.023479 | 0.010887 | 0.010451 |  |  |  | 0.0083208 | 0.0078784 | 0.0059971 | [6 empty] | 0.014749 | 0.0039421 | 0.0035695 | 0.0051165 | 0.0072779 | 0.0088725
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.237 | 4.2592 | 9.1857 | 9.5688 | 26.3778 | 56.8321 | 17.9912 | 12.0181 | 12.693 | 16.6748 | 45.608 | 31.4851 | 101.3628 | 51.5162 | 137.5203 | 119.7597 | 6.7801 | 25.3673 | 28.015 | 19.5448 | 13.7402 | 11.2707 | 3.7071 | 17.3907 | 9.263 | 224.6782 | 63.4586 | 752.7704 | 32.9037 | 165.1849 | 101.5906 | 9.3647 | 158.973 | 64.8551

## pnt #20
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 20 | 50.996 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 20 | 50.9896 | 57.752 | 57.707 | 57.7488 | 120.0033 | 120.0027 | 119.994 | 5.0007 | 4.9995 | 5.0008 | 120.0117 | 119.9988 | 119.9895 | 0.50055 | 0.50067 | 0.50061 | 57.7359 | 0.01276 | 0.016248 | 5.0004 | 0.00019476 | 0.00071122 | 144.5567 | 144.4483 | 144.5737 | -250.0158 | -249.7436 | -249.9997 | 288.7985 | 288.5085 | 288.793 | 433.5787 | -749.7591 | 866.1
Генератор MTE |  |  |  | 20 | 50.996 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120.0004 | 120 | 119.9996 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50002 | 57.735 | 0.00014733 | 0.00014733 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 144.3419 | 0 | 0 | -249.9974 | 0 | 0 | 288.675 | 144.3419 | -249.9974 | 288.675
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006446 | 0.017054 | 0.028028 | 0.013836 | 0.0028503 | 0.0027475 | 0.0055978 | 5.0007 | 4.9995 | 0.0008448 | 120.0117 | 119.9988 | 119.9895 | 0.49945 | 0.49933 | 0.00059843 | 0.00095395 | 0.012612 | 0.0161 | 3.3337 | 1.6665 | 1.666 | 144.5567 | 144.4483 | 0.23181 | 250.0158 | 249.7436 | 0.0022983 | 288.7985 | 288.5085 | 0.11797 | 289.2368 | 499.7617 | 577.425
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012642 | 0.02953 | 0.04857 | 0.023959 | 0.0023751 | 0.0022895 | 0.004665 | 100 | 100 | 0.016893 | 100 | 100 | 100 | 99.7822 | 99.7313 | 0.11954 | 0.0016523 | 0 | 0 | 66.669 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.16034 | -100 | -100 | -0.00091931 | 100 | 100 | 0.040848 | 66.7092 | -66.6563 | 66.6696
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.029538 | 0.048546 | 0.023965 |  |  |  | 100.0134 | 99.9909 | 0.016896 | [6 empty] | 0.0016523 | 0.021845 | 0.027887 | 66.6737 | 33.3294 | 33.3191
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.5513 | 3.3854 | 2.0599 | 4.1728 | 70.1692 | 72.7934 | 35.7286 | 0.00099987 | 0.0010001 | 5.9186 | 0.0041663 | 0.0041667 | 0.004167 | 0.020022 | 0.020027 | 16.7104 | 60.5222 | 4.5777 | 3.586 | 0.0014998 | 0.0030004 | 0.0030013 | 0.0020002 | 0.0020002 | 1.2475 | 0.0050002 | 0.0050002 | 543.8994 | 0.0050002 | 0.0050002 | 12.2409 | 0.0029984 | 0.0075014 | 0.0074999
Binom# |  |  |  | 20 | 50.9956 | 57.7384 | 57.7025 | 57.7429 | 119.9957 | 120 | 120.0043 | 5.0009 | 4.9996 | 5.0009 | 120.0222 | 119.9842 | 119.9937 | 0.50038 | 0.50077 | 0.50055 | 57.7275 | 0.014019 | 0.012333 | 5.0003 | 0.00044863 | 0.00099512 | 144.4819 | 144.4694 | 144.5425 | -249.9934 | -249.712 | -249.9875 | 288.7416 | 288.4918 | 288.7668 | 433.4937 | -749.6929 | 866.0001
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0060782 | 0.013589 | 0.0044802 | 0.0059237 | 0.0075957 | 0.0027094 | 0.01032 | 0.0001926 | 9.7618e-05 | 5.976e-05 | 0.010453 | 0.014656 | 0.0042176 | 0.00016055 | 0.00010204 | 6.2617e-05 | 0.0084044 | 0.0012594 | 0.0039151 | 5.1008e-05 | 0.00025387 | 0.0002839 | 0.074805 | 0.021048 | 0.03119 | 0.022415 | 0.031551 | 0.012205 | 0.056856 | 0.016774 | 0.026212 | 0.084977 | 0.066157 | 0.099842
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.01192 | 0.02353 | 0.0077638 | 0.010258 | 0.0063296 | 0.0022577 | 0.0086007 | 0.0038515 | 0.0019525 | 0.001195 | 0.0087103 | 0.012213 | 0.003515 | 0.032074 | 0.020381 | 0.012508 | 0.014557 | 0 | 0 | 0.0010201 | 0 | 0 | 0.051748 | 0.014572 | 0.021574 | -0.0089656 | -0.012633 | -0.0048821 | 0.019687 | 0.005814 | 0.0090764 | 0.019599 | -0.0088237 | 0.011528
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.023537 | 0.00776 | 0.01026 |  |  |  | 0.003852 | 0.0019524 | 0.0011952 | [6 empty] | 0.014557 | 0.0021813 | 0.0067811 | 0.0010202 | 0.0050773 | 0.0056779
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6452 | 4.2487 | 12.8866 | 9.7464 | 26.3306 | 73.8184 | 19.3792 | 25.9608 | 51.2198 | 83.6679 | 47.8314 | 34.1163 | 118.5508 | 62.2876 | 97.9986 | 159.6998 | 6.8696 | 45.8445 | 14.7468 | 98.0246 | 19.6954 | 17.612 | 3.8653 | 13.727 | 9.2715 | 55.7703 | 39.5793 | 102.4178 | 25.3982 | 86.0036 | 55.0896 | 10.2056 | 56.6672 | 43.375